## Sheet1
Kalibrator |  |  | Waktu | [5 empty] | Nilai Sensor Dari Regresi |  |  |  | Suhu Sensor 1 | [8 empty] | Kelembaban Sensor 1 | [8 empty] | Suhu Sensor 2 | [8 empty] | Kelembaban Sensor 2
time | Temperature Average 1 min (oC); | Humidity Average 1 min (%); | tahun | bulan | tgl | jam | menit | detik | Temp_1 Kalibrasi | Hum_1 Kalibrasi | Temp_2 Kalibrasi | Hum_2 Kalibrasi | time | Suhu_1 | Kalibrator | Rumus (y = 0,9834x + 0,4491) | Error Absolut | Error Relatif % | Akurasi |  |  | time | Kelembaban_1 | Kalibrator | Rumus (y = 0,9724x + 2,3193) | Error Absolut | Error Relatif % | Akurasi |  |  | time | Temp_2 Kalibrasi | Kalibrator | Rumus (y = 0,9945x + 0,1652) | Error Absolut | Error Relatif % | Akurasi |  |  | time | Hum_2 Kalibrasi | Kalibrator | Rumus (y = 0,9538x + 3,8399) | Error Absolut | Error Relatif % | Akurasi
2025-05-26 11:00 | 32.74 | 66.40 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 0 | 0 | 34.42 | 59.42 | 33.48 | 62.49 | 2025-05-26 11:00 | 34.42 | 32.74 | 34.2977 | 1.68 | 5.1313 | 94.87% | RUMUS NILAI ERROR ABSOLUT = (KALIBRATOR - NILAI SENSOR) |  | 2025-05-26 11:00 | 59.42 | 66.4 | 60.0993 | 6.98 | 10.512 | 89.49% | RUMUS NILAI ERROR ABSOLUT = (KALIBRATOR - NILAI SENSOR) |  | 2025-05-26 11:00 | 33.48 | 32.74 | 33.4611 | 0.74 | 2.2602 | 97.74% | RUMUS NILAI ERROR ABSOLUT = (KALIBRATOR - NILAI SENSOR) |  | 2025-05-26 11:00 | 62.49 | 66.4 | 63.4429 | 3.91 | 5.8886 | 94.11% | RUMUS NILAI ERROR ABSOLUT = (KALIBRATOR - NILAI SENSOR)
2025-05-26 11:01 | 32.80 | 65.80 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 1 | 0 | 34.42 | 60.26 | 33.48 | 62.75 | 2025-05-26 11:01 | 34.42 | 32.8 | 34.2977 | 1.62 | 4.939 | 95.06% | RUMUS NILAI ERROR RELATIF = (Error Absolut / Nilai Kalibrator) * 100 |  | 2025-05-26 11:01 | 60.26 | 65.8 | 60.9161 | 5.54 | 8.4195 | 91.58% | RUMUS NILAI ERROR RELATIF = (Error Absolut / Nilai Kalibrator) * 100 |  | 2025-05-26 11:01 | 33.48 | 32.8 | 33.4611 | 0.68 | 2.0732 | 97.93% | RUMUS NILAI ERROR RELATIF = (Error Absolut / Nilai Kalibrator) * 100 |  | 2025-05-26 11:01 | 62.75 | 65.8 | 63.6908 | 3.05 | 4.6353 | 95.36% | RUMUS NILAI ERROR RELATIF = (Error Absolut / Nilai Kalibrator) * 100
2025-05-26 11:02 | 32.75 | 65.95 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 2 | 0 | 34.32 | 60.05 | 33.48 | 62.87 | 2025-05-26 11:02 | 34.32 | 32.75 | 34.1994 | 1.57 | 4.7939 | 95.21% | RUMUS AKURASI = 100% - NILAI ERROR RELATIF% |  | 2025-05-26 11:02 | 60.05 | 65.95 | 60.7119 | 5.9 | 8.9462 | 91.05% | RUMUS AKURASI = 100% - NILAI ERROR RELATIF% |  | 2025-05-26 11:02 | 33.48 | 32.75 | 33.4611 | 0.73 | 2.229 | 97.77% | RUMUS AKURASI = 100% - NILAI ERROR RELATIF% |  | 2025-05-26 11:02 | 62.87 | 65.95 | 63.8053 | 3.08 | 4.6702 | 95.33% | RUMUS AKURASI = 100% - NILAI ERROR RELATIF%
2025-05-26 11:03 | 32.68 | 66.45 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 3 | 0 | 34.22 | 60.16 | 33.38 | 62.87 | 2025-05-26 11:03 | 34.22 | 32.68 | 34.101 | 1.54 | 4.7124 | 95.29% |  |  | 2025-05-26 11:03 | 60.16 | 66.45 | 60.8189 | 6.29 | 9.4658 | 90.53% |  |  | 2025-05-26 11:03 | 33.38 | 32.68 | 33.3616 | 0.7 | 2.142 | 97.86% |  |  | 2025-05-26 11:03 | 62.87 | 66.45 | 63.8053 | 3.58 | 5.3875 | 94.61%
2025-05-26 11:04 | 32.62 | 67.00 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 4 | 0 | 34.01 | 60.79 | 33.38 | 63.00 | 2025-05-26 11:04 | 34.01 | 32.62 | 33.8945 | 1.39 | 4.2612 | 95.74% | Suhu Sensor 1 |  | 2025-05-26 11:04 | 60.79 | 67 | 61.4315 | 6.21 | 9.2687 | 90.73% | Kelembaban Sensor 1 |  | 2025-05-26 11:04 | 33.38 | 32.62 | 33.3616 | 0.76 | 2.3299 | 97.67% | Suhu Sensor 2 |  | 2025-05-26 11:04 | 63 | 67 | 63.9293 | 4 | 5.9701 | 94.03% | Kelembaban Sensor 2
2025-05-26 11:05 | 32.60 | 67.25 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 5 | 0 | 33.91 | 61.11 | 33.28 | 63.25 | 2025-05-26 11:05 | 33.91 | 32.6 | 33.7962 | 1.31 | 4.0184 | 95.98% | Rata-Rata Akurasi | 99.69% | 2025-05-26 11:05 | 61.11 | 67.25 | 61.7427 | 6.14 | 9.1301 | 90.87% | Rata-Rata Akurasi | 99.67% | 2025-05-26 11:05 | 33.28 | 32.6 | 33.2622 | 0.68 | 2.0859 | 97.91% | Rata-Rata Akurasi | 99.6% | 2025-05-26 11:05 | 63.25 | 67.25 | 64.1677 | 4 | 5.948 | 94.05% | Rata-Rata Akurasi | 98.18%
2025-05-26 11:06 | 32.53 | 66.70 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 6 | 0 | 33.81 | 62.17 | 33.18 | 63.38 | 2025-05-26 11:06 | 33.81 | 32.53 | 33.6979 | 1.28 | 3.9348 | 96.07% | Rata-Rata Error Relatif | 0.31046 | 2025-05-26 11:06 | 62.17 | 66.7 | 62.7734 | 4.53 | 6.7916 | 93.21% | Rata-Rata Error Relatif | 0.33299 | 2025-05-26 11:06 | 33.18 | 32.53 | 33.1627 | 0.65 | 1.9982 | 98% | Rata-Rata Error Relatif | 0.40102 | 2025-05-26 11:06 | 63.38 | 66.7 | 64.2917 | 3.32 | 4.9775 | 95.02% | Rata-Rata Error Relatif | 1.818
2025-05-26 11:07 | 32.47 | 66.30 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 7 | 0 | 33.61 | 62.17 | 33.08 | 63.51 | 2025-05-26 11:07 | 33.61 | 32.47 | 33.5012 | 1.14 | 3.5109 | 96.49% | Rata-Rata Error Absolut | 0.093508 | 2025-05-26 11:07 | 62.17 | 66.3 | 62.7734 | 4.13 | 6.2293 | 93.77% | Rata-Rata Error Absolut | 0.1752 | 2025-05-26 11:07 | 33.08 | 32.47 | 33.0633 | 0.61 | 1.8787 | 98.12% | Rata-Rata Error Absolut | 0.1151 | 2025-05-26 11:07 | 63.51 | 66.3 | 64.4157 | 2.79 | 4.2081 | 95.79% | Rata-Rata Error Absolut | 1.3576
2025-05-26 11:08 | 32.40 | 66.45 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 8 | 0 | 33.41 | 62.17 | 32.98 | 63.51 | 2025-05-26 11:08 | 33.41 | 32.4 | 33.3045 | 1.01 | 3.1173 | 96.88% |  |  | 2025-05-26 11:08 | 62.17 | 66.45 | 62.7734 | 4.28 | 6.4409 | 93.56% |  |  | 2025-05-26 11:08 | 32.98 | 32.4 | 32.9638 | 0.58 | 1.7901 | 98.21% |  |  | 2025-05-26 11:08 | 63.51 | 66.45 | 64.4157 | 2.94 | 4.4244 | 95.58%
2025-05-26 11:10 | 32.30 | 65.75 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 10 | 0 | 33.11 | 62.80 | 32.88 | 63.63 | 2025-05-26 11:10 | 33.11 | 32.3 | 33.0095 | 0.81 | 2.5077 | 97.49% |  |  | 2025-05-26 11:10 | 62.8 | 65.75 | 63.386 | 2.95 | 4.4867 | 95.51% |  |  | 2025-05-26 11:10 | 32.88 | 32.3 | 32.8644 | 0.58 | 1.7957 | 98.2% |  |  | 2025-05-26 11:10 | 63.63 | 65.75 | 64.5302 | 2.12 | 3.2243 | 96.78%
2025-05-26 11:11 | 32.26 | 65.65 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 11 | 0 | 32.90 | 62.59 | 32.78 | 63.63 | 2025-05-26 11:11 | 32.9 | 32.26 | 32.803 | 0.64 | 1.9839 | 98.02% |  |  | 2025-05-26 11:11 | 62.59 | 65.65 | 63.1818 | 3.06 | 4.6611 | 95.34% |  |  | 2025-05-26 11:11 | 32.78 | 32.26 | 32.7649 | 0.52 | 1.6119 | 98.39% |  |  | 2025-05-26 11:11 | 63.63 | 65.65 | 64.5302 | 2.02 | 3.0769 | 96.92%
2025-05-26 11:12 | 32.20 | 65.80 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 12 | 0 | 32.90 | 63.01 | 32.78 | 63.51 | 2025-05-26 11:12 | 32.9 | 32.2 | 32.803 | 0.7 | 2.1739 | 97.83% |  |  | 2025-05-26 11:12 | 63.01 | 65.8 | 63.5902 | 2.79 | 4.2401 | 95.76% |  |  | 2025-05-26 11:12 | 32.78 | 32.2 | 32.7649 | 0.58 | 1.8012 | 98.2% |  |  | 2025-05-26 11:12 | 63.51 | 65.8 | 64.4157 | 2.29 | 3.4802 | 96.52%
2025-05-26 11:13 | 32.21 | 66.75 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 13 | 0 | 32.80 | 63.96 | 32.68 | 63.63 | 2025-05-26 11:13 | 32.8 | 32.21 | 32.7046 | 0.59 | 1.8317 | 98.17% |  |  | 2025-05-26 11:13 | 63.96 | 66.75 | 64.514 | 2.79 | 4.1798 | 95.82% |  |  | 2025-05-26 11:13 | 32.68 | 32.21 | 32.6655 | 0.47 | 1.4592 | 98.54% |  |  | 2025-05-26 11:13 | 63.63 | 66.75 | 64.5302 | 3.12 | 4.6742 | 95.33%
2025-05-26 11:15 | 32.31 | 66.55 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 15 | 0 | 32.80 | 65.34 | 32.68 | 64.27 | 2025-05-26 11:15 | 32.8 | 32.31 | 32.7046 | 0.49 | 1.5166 | 98.48% |  |  | 2025-05-26 11:15 | 65.34 | 66.55 | 65.8559 | 1.21 | 1.8182 | 98.18% |  |  | 2025-05-26 11:15 | 32.68 | 32.31 | 32.6655 | 0.37 | 1.1452 | 98.85% |  |  | 2025-05-26 11:15 | 64.27 | 66.55 | 65.1406 | 2.28 | 3.426 | 96.57%
2025-05-26 11:16 | 32.36 | 64.10 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 16 | 0 | 32.80 | 62.27 | 32.68 | 64.27 | 2025-05-26 11:16 | 32.8 | 32.36 | 32.7046 | 0.44 | 1.3597 | 98.64% |  |  | 2025-05-26 11:16 | 62.27 | 64.1 | 62.8706 | 1.83 | 2.8549 | 97.15% |  |  | 2025-05-26 11:16 | 32.68 | 32.36 | 32.6655 | 0.32 | 0.98888 | 99.01% |  |  | 2025-05-26 11:16 | 64.27 | 64.1 | 65.1406 | 0.17 | 0.26521 | 99.73%
2025-05-26 11:17 | 32.40 | 65.35 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 17 | 0 | 32.70 | 63.75 | 32.68 | 63.76 | 2025-05-26 11:17 | 32.7 | 32.4 | 32.6063 | 0.3 | 0.92593 | 99.07% |  |  | 2025-05-26 11:17 | 63.75 | 65.35 | 64.3098 | 1.6 | 2.4484 | 97.55% |  |  | 2025-05-26 11:17 | 32.68 | 32.4 | 32.6655 | 0.28 | 0.8642 | 99.14% |  |  | 2025-05-26 11:17 | 63.76 | 65.35 | 64.6542 | 1.59 | 2.4331 | 97.57%
2025-05-26 11:18 | 32.48 | 65.65 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 18 | 0 | 32.80 | 64.39 | 32.68 | 63.89 | 2025-05-26 11:18 | 32.8 | 32.48 | 32.7046 | 0.32 | 0.98522 | 99.01% |  |  | 2025-05-26 11:18 | 64.39 | 65.65 | 64.9321 | 1.26 | 1.9193 | 98.08% |  |  | 2025-05-26 11:18 | 32.68 | 32.48 | 32.6655 | 0.2 | 0.61576 | 99.38% |  |  | 2025-05-26 11:18 | 63.89 | 65.65 | 64.7782 | 1.76 | 2.6809 | 97.32%
2025-05-26 11:19 | 32.53 | 64.00 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 19 | 0 | 32.80 | 63.54 | 32.78 | 64.01 | 2025-05-26 11:19 | 32.8 | 32.53 | 32.7046 | 0.27 | 0.83 | 99.17% |  |  | 2025-05-26 11:19 | 63.54 | 64 | 64.1056 | 0.46 | 0.71875 | 99.28% |  |  | 2025-05-26 11:19 | 32.78 | 32.53 | 32.7649 | 0.25 | 0.76852 | 99.23% |  |  | 2025-05-26 11:19 | 64.01 | 64 | 64.8926 | 0.01 | 0.015625 | 99.98%
2025-05-26 11:21 | 32.44 | 65.25 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 21 | 0 | 32.70 | 63.96 | 32.78 | 63.76 | 2025-05-26 11:21 | 32.7 | 32.44 | 32.6063 | 0.26 | 0.80148 | 99.2% |  |  | 2025-05-26 11:21 | 63.96 | 65.25 | 64.514 | 1.29 | 1.977 | 98.02% |  |  | 2025-05-26 11:21 | 32.78 | 32.44 | 32.7649 | 0.34 | 1.0481 | 98.95% |  |  | 2025-05-26 11:21 | 63.76 | 65.25 | 64.6542 | 1.49 | 2.2835 | 97.72%
2025-05-26 11:22 | 32.41 | 65.80 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 22 | 0 | 32.70 | 64.81 | 32.68 | 63.89 | 2025-05-26 11:22 | 32.7 | 32.41 | 32.6063 | 0.29 | 0.89479 | 99.11% |  |  | 2025-05-26 11:22 | 64.81 | 65.8 | 65.3405 | 0.99 | 1.5046 | 98.5% |  |  | 2025-05-26 11:22 | 32.68 | 32.41 | 32.6655 | 0.27 | 0.83308 | 99.17% |  |  | 2025-05-26 11:22 | 63.89 | 65.8 | 64.7782 | 1.91 | 2.9027 | 97.1%
2025-05-26 11:23 | 32.44 | 66.60 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 23 | 0 | 32.70 | 64.60 | 32.68 | 63.89 | 2025-05-26 11:23 | 32.7 | 32.44 | 32.6063 | 0.26 | 0.80148 | 99.2% |  |  | 2025-05-26 11:23 | 64.6 | 66.6 | 65.1363 | 2 | 3.003 | 97% |  |  | 2025-05-26 11:23 | 32.68 | 32.44 | 32.6655 | 0.24 | 0.73983 | 99.26% |  |  | 2025-05-26 11:23 | 63.89 | 66.6 | 64.7782 | 2.71 | 4.0691 | 95.93%
2025-05-26 11:24 | 32.48 | 65.75 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 24 | 0 | 32.70 | 65.13 | 32.68 | 64.27 | 2025-05-26 11:24 | 32.7 | 32.48 | 32.6063 | 0.22 | 0.67734 | 99.32% |  |  | 2025-05-26 11:24 | 65.13 | 65.75 | 65.6517 | 0.62 | 0.94297 | 99.06% |  |  | 2025-05-26 11:24 | 32.68 | 32.48 | 32.6655 | 0.2 | 0.61576 | 99.38% |  |  | 2025-05-26 11:24 | 64.27 | 65.75 | 65.1406 | 1.48 | 2.251 | 97.75%
2025-05-26 11:25 | 32.51 | 65.15 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 25 | 0 | 32.70 | 64.07 | 32.78 | 64.27 | 2025-05-26 11:25 | 32.7 | 32.51 | 32.6063 | 0.19 | 0.58444 | 99.42% |  |  | 2025-05-26 11:25 | 64.07 | 65.15 | 64.621 | 1.08 | 1.6577 | 98.34% |  |  | 2025-05-26 11:25 | 32.78 | 32.51 | 32.7649 | 0.27 | 0.83051 | 99.17% |  |  | 2025-05-26 11:25 | 64.27 | 65.15 | 65.1406 | 0.88 | 1.3507 | 98.65%
2025-05-26 11:26 | 32.51 | 62.90 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 26 | 0 | 32.70 | 63.65 | 32.68 | 64.14 | 2025-05-26 11:26 | 32.7 | 32.51 | 32.6063 | 0.19 | 0.58444 | 99.42% |  |  | 2025-05-26 11:26 | 63.65 | 62.9 | 64.2126 | -0.75 | -1.1924 | 101.2% |  |  | 2025-05-26 11:26 | 32.68 | 32.51 | 32.6655 | 0.17 | 0.52292 | 99.48% |  |  | 2025-05-26 11:26 | 64.14 | 62.9 | 65.0166 | 1.24 | 1.9714 | 98.03%
2025-05-26 11:27 | 32.47 | 63.45 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 27 | 0 | 32.70 | 61.96 | 32.68 | 63.51 | 2025-05-26 11:27 | 32.7 | 32.47 | 32.6063 | 0.23 | 0.70835 | 99.29% |  |  | 2025-05-26 11:27 | 61.96 | 63.45 | 62.5692 | 1.49 | 2.3483 | 97.65% |  |  | 2025-05-26 11:27 | 32.68 | 32.47 | 32.6655 | 0.21 | 0.64675 | 99.35% |  |  | 2025-05-26 11:27 | 63.51 | 63.45 | 64.4157 | 0.06 | 0.094563 | 99.91%
2025-05-26 11:28 | 32.45 | 64.05 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 28 | 0 | 32.70 | 62.59 | 32.68 | 63.38 | 2025-05-26 11:28 | 32.7 | 32.45 | 32.6063 | 0.25 | 0.77042 | 99.23% |  |  | 2025-05-26 11:28 | 62.59 | 64.05 | 63.1818 | 1.46 | 2.2795 | 97.72% |  |  | 2025-05-26 11:28 | 32.68 | 32.45 | 32.6655 | 0.23 | 0.70878 | 99.29% |  |  | 2025-05-26 11:28 | 63.38 | 64.05 | 64.2917 | 0.67 | 1.0461 | 98.95%
2025-05-26 11:29 | 32.48 | 62.30 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 29 | 0 | 32.70 | 61.11 | 32.68 | 63.38 | 2025-05-26 11:29 | 32.7 | 32.48 | 32.6063 | 0.22 | 0.67734 | 99.32% |  |  | 2025-05-26 11:29 | 61.11 | 62.3 | 61.7427 | 1.19 | 1.9101 | 98.09% |  |  | 2025-05-26 11:29 | 32.68 | 32.48 | 32.6655 | 0.2 | 0.61576 | 99.38% |  |  | 2025-05-26 11:29 | 63.38 | 62.3 | 64.2917 | 1.08 | 1.7335 | 98.27%
2025-05-26 11:30 | 32.47 | 65.10 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 30 | 0 | 32.60 | 63.33 | 32.68 | 63.00 | 2025-05-26 11:30 | 32.6 | 32.47 | 32.5079 | 0.13 | 0.40037 | 99.6% |  |  | 2025-05-26 11:30 | 63.33 | 65.1 | 63.9014 | 1.77 | 2.7189 | 97.28% |  |  | 2025-05-26 11:30 | 32.68 | 32.47 | 32.6655 | 0.21 | 0.64675 | 99.35% |  |  | 2025-05-26 11:30 | 63 | 65.1 | 63.9293 | 2.1 | 3.2258 | 96.77%
2025-05-26 11:31 | 32.54 | 65.85 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 31 | 0 | 32.70 | 64.39 | 32.68 | 63.25 | 2025-05-26 11:31 | 32.7 | 32.54 | 32.6063 | 0.16 | 0.4917 | 99.51% |  |  | 2025-05-26 11:31 | 64.39 | 65.85 | 64.9321 | 1.46 | 2.2172 | 97.78% |  |  | 2025-05-26 11:31 | 32.68 | 32.54 | 32.6655 | 0.14 | 0.43024 | 99.57% |  |  | 2025-05-26 11:31 | 63.25 | 65.85 | 64.1677 | 2.6 | 3.9484 | 96.05%
2025-05-26 11:32 | 32.62 | 65.25 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 32 | 0 | 32.70 | 63.86 | 32.78 | 63.51 | 2025-05-26 11:32 | 32.7 | 32.62 | 32.6063 | 0.08 | 0.24525 | 99.75% |  |  | 2025-05-26 11:32 | 63.86 | 65.25 | 64.4168 | 1.39 | 2.1303 | 97.87% |  |  | 2025-05-26 11:32 | 32.78 | 32.62 | 32.7649 | 0.16 | 0.4905 | 99.51% |  |  | 2025-05-26 11:32 | 63.51 | 65.25 | 64.4157 | 1.74 | 2.6667 | 97.33%
2025-05-26 11:33 | 32.71 | 65.95 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 33 | 0 | 32.80 | 65.23 | 32.78 | 63.76 | 2025-05-26 11:33 | 32.8 | 32.71 | 32.7046 | 0.09 | 0.27515 | 99.72% |  |  | 2025-05-26 11:33 | 65.23 | 65.95 | 65.749 | 0.72 | 1.0917 | 98.91% |  |  | 2025-05-26 11:33 | 32.78 | 32.71 | 32.7649 | 0.07 | 0.214 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 11:33 | 63.76 | 65.95 | 64.6542 | 2.19 | 3.3207 | 96.68%
2025-05-26 11:34 | 32.79 | 63.25 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 34 | 0 | 32.80 | 63.22 | 32.88 | 63.89 | 2025-05-26 11:34 | 32.8 | 32.79 | 32.7046 | 0.01 | 0.030497 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 11:34 | 63.22 | 63.25 | 63.7944 | 0.03 | 0.047431 | 99.95% |  |  | 2025-05-26 11:34 | 32.88 | 32.79 | 32.8644 | 0.09 | 0.27447 | 99.73% |  |  | 2025-05-26 11:34 | 63.89 | 63.25 | 64.7782 | 0.64 | 1.0119 | 98.99%
2025-05-26 11:35 | 32.81 | 62.65 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 35 | 0 | 32.80 | 62.38 | 32.88 | 63.51 | 2025-05-26 11:35 | 32.8 | 32.81 | 32.7046 | 0.01 | 0.030479 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 11:35 | 62.38 | 62.65 | 62.9776 | 0.27 | 0.43097 | 99.57% |  |  | 2025-05-26 11:35 | 32.88 | 32.81 | 32.8644 | 0.07 | 0.21335 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 11:35 | 63.51 | 62.65 | 64.4157 | 0.86 | 1.3727 | 98.63%
2025-05-26 11:36 | 32.80 | 63.05 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 36 | 0 | 32.90 | 61.85 | 32.78 | 63.13 | 2025-05-26 11:36 | 32.9 | 32.8 | 32.803 | 0.1 | 0.30488 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 11:36 | 61.85 | 63.05 | 62.4622 | 1.2 | 1.9033 | 98.1% |  |  | 2025-05-26 11:36 | 32.78 | 32.8 | 32.7649 | 0.02 | 0.060976 | 99.94% |  |  | 2025-05-26 11:36 | 63.13 | 63.05 | 64.0533 | 0.08 | 0.12688 | 99.87%
2025-05-26 11:37 | 32.80 | 62.85 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 37 | 0 | 32.90 | 63.33 | 32.78 | 63.13 | 2025-05-26 11:37 | 32.9 | 32.8 | 32.803 | 0.1 | 0.30488 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 11:37 | 63.33 | 62.85 | 63.9014 | -0.48 | -0.76372 | 100.8% |  |  | 2025-05-26 11:37 | 32.78 | 32.8 | 32.7649 | 0.02 | 0.060976 | 99.94% |  |  | 2025-05-26 11:37 | 63.13 | 62.85 | 64.0533 | 0.28 | 0.44551 | 99.55%
2025-05-26 11:38 | 32.80 | 62.15 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 38 | 0 | 32.80 | 61.96 | 32.88 | 62.87 | 2025-05-26 11:38 | 32.8 | 32.8 | 32.7046 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-26 11:38 | 61.96 | 62.15 | 62.5692 | 0.19 | 0.30571 | 99.69% |  |  | 2025-05-26 11:38 | 32.88 | 32.8 | 32.8644 | 0.08 | 0.2439 | 99.76% |  |  | 2025-05-26 11:38 | 62.87 | 62.15 | 63.8053 | 0.72 | 1.1585 | 98.84%
2025-05-26 11:39 | 32.80 | 63.20 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 39 | 0 | 32.80 | 62.70 | 32.88 | 62.75 | 2025-05-26 11:39 | 32.8 | 32.8 | 32.7046 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-26 11:39 | 62.7 | 63.2 | 63.2888 | 0.5 | 0.79114 | 99.21% |  |  | 2025-05-26 11:39 | 32.88 | 32.8 | 32.8644 | 0.08 | 0.2439 | 99.76% |  |  | 2025-05-26 11:39 | 62.75 | 63.2 | 63.6908 | 0.45 | 0.71203 | 99.29%
2025-05-26 11:40 | 32.80 | 61.80 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 40 | 0 | 32.90 | 63.75 | 32.88 | 62.75 | 2025-05-26 11:40 | 32.9 | 32.8 | 32.803 | 0.1 | 0.30488 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 11:40 | 63.75 | 61.8 | 64.3098 | -1.95 | -3.1553 | 103.2% |  |  | 2025-05-26 11:40 | 32.88 | 32.8 | 32.8644 | 0.08 | 0.2439 | 99.76% |  |  | 2025-05-26 11:40 | 62.75 | 61.8 | 63.6908 | 0.95 | 1.5372 | 98.46%
2025-05-26 11:42 | 32.80 | 59.85 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 42 | 0 | 32.90 | 59.31 | 32.88 | 61.86 | 2025-05-26 11:42 | 32.9 | 32.8 | 32.803 | 0.1 | 0.30488 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 11:42 | 59.31 | 59.85 | 59.9923 | 0.54 | 0.90226 | 99.1% |  |  | 2025-05-26 11:42 | 32.88 | 32.8 | 32.8644 | 0.08 | 0.2439 | 99.76% |  |  | 2025-05-26 11:42 | 61.86 | 59.85 | 62.842 | 2.01 | 3.3584 | 96.64%
2025-05-26 11:43 | 32.80 | 61.10 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 43 | 0 | 32.90 | 60.48 | 32.88 | 61.48 | 2025-05-26 11:43 | 32.9 | 32.8 | 32.803 | 0.1 | 0.30488 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 11:43 | 60.48 | 61.1 | 61.1301 | 0.62 | 1.0147 | 98.99% |  |  | 2025-05-26 11:43 | 32.88 | 32.8 | 32.8644 | 0.08 | 0.2439 | 99.76% |  |  | 2025-05-26 11:43 | 61.48 | 61.1 | 62.4795 | 0.38 | 0.62193 | 99.38%
2025-05-26 11:44 | 32.80 | 61.15 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 44 | 0 | 32.90 | 60.79 | 32.98 | 61.23 | 2025-05-26 11:44 | 32.9 | 32.8 | 32.803 | 0.1 | 0.30488 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 11:44 | 60.79 | 61.15 | 61.4315 | 0.36 | 0.58872 | 99.41% |  |  | 2025-05-26 11:44 | 32.98 | 32.8 | 32.9638 | 0.18 | 0.54878 | 99.45% |  |  | 2025-05-26 11:44 | 61.23 | 61.15 | 62.2411 | 0.08 | 0.13083 | 99.87%
2025-05-26 11:45 | 32.81 | 61.00 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 45 | 0 | 32.90 | 60.48 | 32.98 | 61.10 | 2025-05-26 11:45 | 32.9 | 32.81 | 32.803 | 0.09 | 0.27431 | 99.73% |  |  | 2025-05-26 11:45 | 60.48 | 61 | 61.1301 | 0.52 | 0.85246 | 99.15% |  |  | 2025-05-26 11:45 | 32.98 | 32.81 | 32.9638 | 0.17 | 0.51813 | 99.48% |  |  | 2025-05-26 11:45 | 61.1 | 61 | 62.1171 | 0.1 | 0.16393 | 99.84%
2025-05-26 11:47 | 32.80 | 59.65 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 47 | 0 | 32.90 | 60.37 | 32.98 | 60.72 | 2025-05-26 11:47 | 32.9 | 32.8 | 32.803 | 0.1 | 0.30488 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 11:47 | 60.37 | 59.65 | 61.0231 | -0.72 | -1.207 | 101.2% |  |  | 2025-05-26 11:47 | 32.98 | 32.8 | 32.9638 | 0.18 | 0.54878 | 99.45% |  |  | 2025-05-26 11:47 | 60.72 | 59.65 | 61.7546 | 1.07 | 1.7938 | 98.21%
2025-05-26 11:48 | 32.76 | 59.80 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 48 | 0 | 32.90 | 58.68 | 32.98 | 60.22 | 2025-05-26 11:48 | 32.9 | 32.76 | 32.803 | 0.14 | 0.42735 | 99.57% |  |  | 2025-05-26 11:48 | 58.68 | 59.8 | 59.3797 | 1.12 | 1.8729 | 98.13% |  |  | 2025-05-26 11:48 | 32.98 | 32.76 | 32.9638 | 0.22 | 0.67155 | 99.33% |  |  | 2025-05-26 11:48 | 60.22 | 59.8 | 61.2777 | 0.42 | 0.70234 | 99.3%
2025-05-26 11:49 | 32.73 | 60.30 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 49 | 0 | 32.90 | 59.52 | 32.88 | 59.97 | 2025-05-26 11:49 | 32.9 | 32.73 | 32.803 | 0.17 | 0.5194 | 99.48% |  |  | 2025-05-26 11:49 | 59.52 | 60.3 | 60.1965 | 0.78 | 1.2935 | 98.71% |  |  | 2025-05-26 11:49 | 32.88 | 32.73 | 32.8644 | 0.15 | 0.4583 | 99.54% |  |  | 2025-05-26 11:49 | 59.97 | 60.3 | 61.0393 | 0.33 | 0.54726 | 99.45%
2025-05-26 11:50 | 32.74 | 61.70 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 50 | 0 | 32.90 | 61.00 | 32.98 | 59.97 | 2025-05-26 11:50 | 32.9 | 32.74 | 32.803 | 0.16 | 0.4887 | 99.51% |  |  | 2025-05-26 11:50 | 61 | 61.7 | 61.6357 | 0.7 | 1.1345 | 98.87% |  |  | 2025-05-26 11:50 | 32.98 | 32.74 | 32.9638 | 0.24 | 0.73305 | 99.27% |  |  | 2025-05-26 11:50 | 59.97 | 61.7 | 61.0393 | 1.73 | 2.8039 | 97.2%
2025-05-26 11:52 | 32.79 | 60.70 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 52 | 0 | 32.90 | 60.37 | 32.98 | 59.97 | 2025-05-26 11:52 | 32.9 | 32.79 | 32.803 | 0.11 | 0.33547 | 99.66% |  |  | 2025-05-26 11:52 | 60.37 | 60.7 | 61.0231 | 0.33 | 0.54366 | 99.46% |  |  | 2025-05-26 11:52 | 32.98 | 32.79 | 32.9638 | 0.19 | 0.57944 | 99.42% |  |  | 2025-05-26 11:52 | 59.97 | 60.7 | 61.0393 | 0.73 | 1.2026 | 98.8%
2025-05-26 11:53 | 32.80 | 60.00 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 53 | 0 | 32.90 | 59.21 | 32.98 | 59.71 | 2025-05-26 11:53 | 32.9 | 32.8 | 32.803 | 0.1 | 0.30488 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 11:53 | 59.21 | 60 | 59.8951 | 0.79 | 1.3167 | 98.68% |  |  | 2025-05-26 11:53 | 32.98 | 32.8 | 32.9638 | 0.18 | 0.54878 | 99.45% |  |  | 2025-05-26 11:53 | 59.71 | 60 | 60.7913 | 0.29 | 0.48333 | 99.52%
2025-05-26 11:54 | 32.76 | 60.25 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 54 | 0 | 32.90 | 59.74 | 32.98 | 59.59 | 2025-05-26 11:54 | 32.9 | 32.76 | 32.803 | 0.14 | 0.42735 | 99.57% |  |  | 2025-05-26 11:54 | 59.74 | 60.25 | 60.4105 | 0.51 | 0.84647 | 99.15% |  |  | 2025-05-26 11:54 | 32.98 | 32.76 | 32.9638 | 0.22 | 0.67155 | 99.33% |  |  | 2025-05-26 11:54 | 59.59 | 60.25 | 60.6768 | 0.66 | 1.0954 | 98.9%
2025-05-26 11:55 | 32.74 | 60.00 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 55 | 0 | 32.90 | 59.63 | 32.98 | 59.46 | 2025-05-26 11:55 | 32.9 | 32.74 | 32.803 | 0.16 | 0.4887 | 99.51% |  |  | 2025-05-26 11:55 | 59.63 | 60 | 60.3035 | 0.37 | 0.61667 | 99.38% |  |  | 2025-05-26 11:55 | 32.98 | 32.74 | 32.9638 | 0.24 | 0.73305 | 99.27% |  |  | 2025-05-26 11:55 | 59.46 | 60 | 60.5528 | 0.54 | 0.9 | 99.1%
2025-05-26 11:56 | 32.73 | 60.35 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 56 | 0 | 32.90 | 59.42 | 32.88 | 59.21 | 2025-05-26 11:56 | 32.9 | 32.73 | 32.803 | 0.17 | 0.5194 | 99.48% |  |  | 2025-05-26 11:56 | 59.42 | 60.35 | 60.0993 | 0.93 | 1.541 | 98.46% |  |  | 2025-05-26 11:56 | 32.88 | 32.73 | 32.8644 | 0.15 | 0.4583 | 99.54% |  |  | 2025-05-26 11:56 | 59.21 | 60.35 | 60.3144 | 1.14 | 1.889 | 98.11%
2025-05-26 11:57 | 32.74 | 61.20 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 57 | 0 | 32.90 | 60.69 | 32.88 | 59.33 | 2025-05-26 11:57 | 32.9 | 32.74 | 32.803 | 0.16 | 0.4887 | 99.51% |  |  | 2025-05-26 11:57 | 60.69 | 61.2 | 61.3343 | 0.51 | 0.83333 | 99.17% |  |  | 2025-05-26 11:57 | 32.88 | 32.74 | 32.8644 | 0.14 | 0.42761 | 99.57% |  |  | 2025-05-26 11:57 | 59.33 | 61.2 | 60.4289 | 1.87 | 3.0556 | 96.94%
2025-05-26 11:58 | 32.75 | 61.85 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 58 | 0 | 32.90 | 60.79 | 32.98 | 59.46 | 2025-05-26 11:58 | 32.9 | 32.75 | 32.803 | 0.15 | 0.45802 | 99.54% |  |  | 2025-05-26 11:58 | 60.79 | 61.85 | 61.4315 | 1.06 | 1.7138 | 98.29% |  |  | 2025-05-26 11:58 | 32.98 | 32.75 | 32.9638 | 0.23 | 0.70229 | 99.3% |  |  | 2025-05-26 11:58 | 59.46 | 61.85 | 60.5528 | 2.39 | 3.8642 | 96.14%
2025-05-26 11:59 | 32.74 | 60.35 | 2025 | 5 | 26 | 11 | 59 | 0 | 32.90 | 59.95 | 32.98 | 59.59 | 2025-05-26 11:59 | 32.9 | 32.74 | 32.803 | 0.16 | 0.4887 | 99.51% |  |  | 2025-05-26 11:59 | 59.95 | 60.35 | 60.6147 | 0.4 | 0.6628 | 99.34% |  |  | 2025-05-26 11:59 | 32.98 | 32.74 | 32.9638 | 0.24 | 0.73305 | 99.27% |  |  | 2025-05-26 11:59 | 59.59 | 60.35 | 60.6768 | 0.76 | 1.2593 | 98.74%
2025-05-26 12:00 | 32.71 | 60.75 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 0 | 0 | 32.90 | 61.85 | 32.98 | 59.59 | 2025-05-26 12:00 | 32.9 | 32.71 | 32.803 | 0.19 | 0.58086 | 99.42% |  |  | 2025-05-26 12:00 | 61.85 | 60.75 | 62.4622 | -1.1 | -1.8107 | 101.8% |  |  | 2025-05-26 12:00 | 32.98 | 32.71 | 32.9638 | 0.27 | 0.82544 | 99.17% |  |  | 2025-05-26 12:00 | 59.59 | 60.75 | 60.6768 | 1.16 | 1.9095 | 98.09%
2025-05-26 12:01 | 32.73 | 58.85 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 1 | 0 | 32.90 | 57.94 | 32.88 | 59.21 | 2025-05-26 12:01 | 32.9 | 32.73 | 32.803 | 0.17 | 0.5194 | 99.48% |  |  | 2025-05-26 12:01 | 57.94 | 58.85 | 58.6602 | 0.91 | 1.5463 | 98.45% |  |  | 2025-05-26 12:01 | 32.88 | 32.73 | 32.8644 | 0.15 | 0.4583 | 99.54% |  |  | 2025-05-26 12:01 | 59.21 | 58.85 | 60.3144 | 0.36 | 0.61172 | 99.39%
2025-05-26 12:02 | 32.67 | 58.45 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 2 | 0 | 32.80 | 57.52 | 32.78 | 58.70 | 2025-05-26 12:02 | 32.8 | 32.67 | 32.7046 | 0.13 | 0.39792 | 99.6% |  |  | 2025-05-26 12:02 | 57.52 | 58.45 | 58.2517 | 0.93 | 1.5911 | 98.41% |  |  | 2025-05-26 12:02 | 32.78 | 32.67 | 32.7649 | 0.11 | 0.3367 | 99.66% |  |  | 2025-05-26 12:02 | 58.7 | 58.45 | 59.828 | 0.25 | 0.42772 | 99.57%
2025-05-26 12:03 | 32.64 | 59.70 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 3 | 0 | 32.70 | 58.68 | 32.68 | 58.45 | 2025-05-26 12:03 | 32.7 | 32.64 | 32.6063 | 0.06 | 0.18382 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 12:03 | 58.68 | 59.7 | 59.3797 | 1.02 | 1.7085 | 98.29% |  |  | 2025-05-26 12:03 | 32.68 | 32.64 | 32.6655 | 0.04 | 0.12255 | 99.88% |  |  | 2025-05-26 12:03 | 58.45 | 59.7 | 59.5895 | 1.25 | 2.0938 | 97.91%
2025-05-26 12:04 | 32.64 | 59.85 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 4 | 0 | 32.70 | 59.63 | 32.78 | 58.58 | 2025-05-26 12:04 | 32.7 | 32.64 | 32.6063 | 0.06 | 0.18382 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 12:04 | 59.63 | 59.85 | 60.3035 | 0.22 | 0.36759 | 99.63% |  |  | 2025-05-26 12:04 | 32.78 | 32.64 | 32.7649 | 0.14 | 0.42892 | 99.57% |  |  | 2025-05-26 12:04 | 58.58 | 59.85 | 59.7135 | 1.27 | 2.122 | 97.88%
2025-05-26 12:05 | 32.66 | 60.00 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 5 | 0 | 32.80 | 59.10 | 32.68 | 58.58 | 2025-05-26 12:05 | 32.8 | 32.66 | 32.7046 | 0.14 | 0.42866 | 99.57% |  |  | 2025-05-26 12:05 | 59.1 | 60 | 59.7881 | 0.9 | 1.5 | 98.5% |  |  | 2025-05-26 12:05 | 32.68 | 32.66 | 32.6655 | 0.02 | 0.061237 | 99.94% |  |  | 2025-05-26 12:05 | 58.58 | 60 | 59.7135 | 1.42 | 2.3667 | 97.63%
2025-05-26 12:06 | 32.67 | 60.25 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 6 | 0 | 32.80 | 59.10 | 32.78 | 58.58 | 2025-05-26 12:06 | 32.8 | 32.67 | 32.7046 | 0.13 | 0.39792 | 99.6% |  |  | 2025-05-26 12:06 | 59.1 | 60.25 | 59.7881 | 1.15 | 1.9087 | 98.09% |  |  | 2025-05-26 12:06 | 32.78 | 32.67 | 32.7649 | 0.11 | 0.3367 | 99.66% |  |  | 2025-05-26 12:06 | 58.58 | 60.25 | 59.7135 | 1.67 | 2.7718 | 97.23%
2025-05-26 12:07 | 32.71 | 59.15 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 7 | 0 | 32.80 | 59.21 | 32.88 | 58.58 | 2025-05-26 12:07 | 32.8 | 32.71 | 32.7046 | 0.09 | 0.27515 | 99.72% |  |  | 2025-05-26 12:07 | 59.21 | 59.15 | 59.8951 | -0.06 | -0.10144 | 100.1% |  |  | 2025-05-26 12:07 | 32.88 | 32.71 | 32.8644 | 0.17 | 0.51972 | 99.48% |  |  | 2025-05-26 12:07 | 58.58 | 59.15 | 59.7135 | 0.57 | 0.96365 | 99.04%
2025-05-26 12:08 | 32.71 | 59.20 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 8 | 0 | 32.80 | 58.36 | 32.78 | 58.32 | 2025-05-26 12:08 | 32.8 | 32.71 | 32.7046 | 0.09 | 0.27515 | 99.72% |  |  | 2025-05-26 12:08 | 58.36 | 59.2 | 59.0686 | 0.84 | 1.4189 | 98.58% |  |  | 2025-05-26 12:08 | 32.78 | 32.71 | 32.7649 | 0.07 | 0.214 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 12:08 | 58.32 | 59.2 | 59.4655 | 0.88 | 1.4865 | 98.51%
2025-05-26 12:09 | 32.70 | 59.15 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 9 | 0 | 32.80 | 58.47 | 32.78 | 58.32 | 2025-05-26 12:09 | 32.8 | 32.7 | 32.7046 | 0.1 | 0.30581 | 99.69% |  |  | 2025-05-26 12:09 | 58.47 | 59.15 | 59.1755 | 0.68 | 1.1496 | 98.85% |  |  | 2025-05-26 12:09 | 32.78 | 32.7 | 32.7649 | 0.08 | 0.24465 | 99.76% |  |  | 2025-05-26 12:09 | 58.32 | 59.15 | 59.4655 | 0.83 | 1.4032 | 98.6%
2025-05-26 12:10 | 32.68 | 58.55 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 10 | 0 | 32.80 | 57.41 | 32.78 | 58.07 | 2025-05-26 12:10 | 32.8 | 32.68 | 32.7046 | 0.12 | 0.3672 | 99.63% |  |  | 2025-05-26 12:10 | 57.41 | 58.55 | 58.1448 | 1.14 | 1.9471 | 98.05% |  |  | 2025-05-26 12:10 | 32.78 | 32.68 | 32.7649 | 0.1 | 0.306 | 99.69% |  |  | 2025-05-26 12:10 | 58.07 | 58.55 | 59.2271 | 0.48 | 0.81981 | 99.18%
2025-05-26 12:11 | 32.63 | 58.65 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 11 | 0 | 32.80 | 57.83 | 32.78 | 57.94 | 2025-05-26 12:11 | 32.8 | 32.63 | 32.7046 | 0.17 | 0.52099 | 99.48% |  |  | 2025-05-26 12:11 | 57.83 | 58.65 | 58.5532 | 0.82 | 1.3981 | 98.6% |  |  | 2025-05-26 12:11 | 32.78 | 32.63 | 32.7649 | 0.15 | 0.4597 | 99.54% |  |  | 2025-05-26 12:11 | 57.94 | 58.65 | 59.1031 | 0.71 | 1.2106 | 98.79%
2025-05-26 12:12 | 32.62 | 60.10 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 12 | 0 | 32.80 | 58.57 | 32.78 | 57.94 | 2025-05-26 12:12 | 32.8 | 32.62 | 32.7046 | 0.18 | 0.55181 | 99.45% |  |  | 2025-05-26 12:12 | 58.57 | 60.1 | 59.2728 | 1.53 | 2.5458 | 97.45% |  |  | 2025-05-26 12:12 | 32.78 | 32.62 | 32.7649 | 0.16 | 0.4905 | 99.51% |  |  | 2025-05-26 12:12 | 57.94 | 60.1 | 59.1031 | 2.16 | 3.594 | 96.41%
2025-05-26 12:13 | 32.65 | 58.90 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 13 | 0 | 32.80 | 58.04 | 32.78 | 57.94 | 2025-05-26 12:13 | 32.8 | 32.65 | 32.7046 | 0.15 | 0.45942 | 99.54% |  |  | 2025-05-26 12:13 | 58.04 | 58.9 | 58.7574 | 0.86 | 1.4601 | 98.54% |  |  | 2025-05-26 12:13 | 32.78 | 32.65 | 32.7649 | 0.13 | 0.39816 | 99.6% |  |  | 2025-05-26 12:13 | 57.94 | 58.9 | 59.1031 | 0.96 | 1.6299 | 98.37%
2025-05-26 12:14 | 32.70 | 59.00 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 14 | 0 | 32.80 | 57.30 | 32.78 | 57.82 | 2025-05-26 12:14 | 32.8 | 32.7 | 32.7046 | 0.1 | 0.30581 | 99.69% |  |  | 2025-05-26 12:14 | 57.3 | 59 | 58.0378 | 1.7 | 2.8814 | 97.12% |  |  | 2025-05-26 12:14 | 32.78 | 32.7 | 32.7649 | 0.08 | 0.24465 | 99.76% |  |  | 2025-05-26 12:14 | 57.82 | 59 | 58.9886 | 1.18 | 2 | 98%
2025-05-26 12:16 | 32.79 | 59.20 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 16 | 0 | 32.90 | 58.15 | 32.88 | 58.07 | 2025-05-26 12:16 | 32.9 | 32.79 | 32.803 | 0.11 | 0.33547 | 99.66% |  |  | 2025-05-26 12:16 | 58.15 | 59.2 | 58.8644 | 1.05 | 1.7736 | 98.23% |  |  | 2025-05-26 12:16 | 32.88 | 32.79 | 32.8644 | 0.09 | 0.27447 | 99.73% |  |  | 2025-05-26 12:16 | 58.07 | 59.2 | 59.2271 | 1.13 | 1.9088 | 98.09%
2025-05-26 12:17 | 32.81 | 59.00 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 17 | 0 | 32.90 | 58.47 | 32.88 | 57.94 | 2025-05-26 12:17 | 32.9 | 32.81 | 32.803 | 0.09 | 0.27431 | 99.73% |  |  | 2025-05-26 12:17 | 58.47 | 59 | 59.1755 | 0.53 | 0.89831 | 99.1% |  |  | 2025-05-26 12:17 | 32.88 | 32.81 | 32.8644 | 0.07 | 0.21335 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 12:17 | 57.94 | 59 | 59.1031 | 1.06 | 1.7966 | 98.2%
2025-05-26 12:18 | 32.85 | 59.70 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 18 | 0 | 32.90 | 58.47 | 32.88 | 57.94 | 2025-05-26 12:18 | 32.9 | 32.85 | 32.803 | 0.05 | 0.15221 | 99.85% |  |  | 2025-05-26 12:18 | 58.47 | 59.7 | 59.1755 | 1.23 | 2.0603 | 97.94% |  |  | 2025-05-26 12:18 | 32.88 | 32.85 | 32.8644 | 0.03 | 0.091324 | 99.91% |  |  | 2025-05-26 12:18 | 57.94 | 59.7 | 59.1031 | 1.76 | 2.9481 | 97.05%
2025-05-26 12:19 | 32.89 | 60.80 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 19 | 0 | 32.90 | 60.26 | 32.98 | 58.07 | 2025-05-26 12:19 | 32.9 | 32.89 | 32.803 | 0.01 | 0.030404 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 12:19 | 60.26 | 60.8 | 60.9161 | 0.54 | 0.88816 | 99.11% |  |  | 2025-05-26 12:19 | 32.98 | 32.89 | 32.9638 | 0.09 | 0.27364 | 99.73% |  |  | 2025-05-26 12:19 | 58.07 | 60.8 | 59.2271 | 2.73 | 4.4901 | 95.51%
2025-05-26 12:21 | 33.01 | 60.75 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 21 | 0 | 33.00 | 59.31 | 32.98 | 58.45 | 2025-05-26 12:21 | 33 | 33.01 | 32.9013 | 0.01 | 0.030294 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 12:21 | 59.31 | 60.75 | 59.9923 | 1.44 | 2.3704 | 97.63% |  |  | 2025-05-26 12:21 | 32.98 | 33.01 | 32.9638 | 0.03 | 0.090882 | 99.91% |  |  | 2025-05-26 12:21 | 58.45 | 60.75 | 59.5895 | 2.3 | 3.786 | 96.21%
2025-05-26 12:22 | 33.05 | 58.55 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 22 | 0 | 33.00 | 59.31 | 33.08 | 58.58 | 2025-05-26 12:22 | 33 | 33.05 | 32.9013 | 0.05 | 0.15129 | 99.85% |  |  | 2025-05-26 12:22 | 59.31 | 58.55 | 59.9923 | -0.76 | -1.298 | 101.3% |  |  | 2025-05-26 12:22 | 33.08 | 33.05 | 33.0633 | 0.03 | 0.090772 | 99.91% |  |  | 2025-05-26 12:22 | 58.58 | 58.55 | 59.7135 | 0.03 | 0.051238 | 99.95%
2025-05-26 12:23 | 33.02 | 57.70 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 23 | 0 | 33.00 | 57.20 | 33.08 | 58.20 | 2025-05-26 12:23 | 33 | 33.02 | 32.9013 | 0.02 | 0.060569 | 99.94% |  |  | 2025-05-26 12:23 | 57.2 | 57.7 | 57.9406 | 0.5 | 0.86655 | 99.13% |  |  | 2025-05-26 12:23 | 33.08 | 33.02 | 33.0633 | 0.06 | 0.18171 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 12:23 | 58.2 | 57.7 | 59.3511 | 0.5 | 0.86655 | 99.13%
2025-05-26 12:24 | 33.01 | 57.80 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 24 | 0 | 33.00 | 57.52 | 33.08 | 57.82 | 2025-05-26 12:24 | 33 | 33.01 | 32.9013 | 0.01 | 0.030294 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 12:24 | 57.52 | 57.8 | 58.2517 | 0.28 | 0.48443 | 99.52% |  |  | 2025-05-26 12:24 | 33.08 | 33.01 | 33.0633 | 0.07 | 0.21206 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 12:24 | 57.82 | 57.8 | 58.9886 | 0.02 | 0.034602 | 99.97%
2025-05-26 12:25 | 33.00 | 57.40 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 25 | 0 | 33.11 | 56.14 | 33.08 | 57.69 | 2025-05-26 12:25 | 33.11 | 33 | 33.0095 | 0.11 | 0.33333 | 99.67% |  |  | 2025-05-26 12:25 | 56.14 | 57.4 | 56.9098 | 1.26 | 2.1951 | 97.8% |  |  | 2025-05-26 12:25 | 33.08 | 33 | 33.0633 | 0.08 | 0.24242 | 99.76% |  |  | 2025-05-26 12:25 | 57.69 | 57.4 | 58.8646 | 0.29 | 0.50523 | 99.49%
2025-05-26 12:26 | 32.99 | 56.90 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 26 | 0 | 33.00 | 56.46 | 33.08 | 57.31 | 2025-05-26 12:26 | 33 | 32.99 | 32.9013 | 0.01 | 0.030312 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 12:26 | 56.46 | 56.9 | 57.221 | 0.44 | 0.77329 | 99.23% |  |  | 2025-05-26 12:26 | 33.08 | 32.99 | 33.0633 | 0.09 | 0.27281 | 99.73% |  |  | 2025-05-26 12:26 | 57.31 | 56.9 | 58.5022 | 0.41 | 0.72056 | 99.28%
2025-05-26 12:27 | 32.92 | 57.05 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 27 | 0 | 33.00 | 55.93 | 33.08 | 57.06 | 2025-05-26 12:27 | 33 | 32.92 | 32.9013 | 0.08 | 0.24301 | 99.76% |  |  | 2025-05-26 12:27 | 55.93 | 57.05 | 56.7056 | 1.12 | 1.9632 | 98.04% |  |  | 2025-05-26 12:27 | 33.08 | 32.92 | 33.0633 | 0.16 | 0.48603 | 99.51% |  |  | 2025-05-26 12:27 | 57.06 | 57.05 | 58.2637 | 0.01 | 0.017528 | 99.98%
2025-05-26 12:28 | 32.90 | 58.70 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 28 | 0 | 33.00 | 57.62 | 33.08 | 56.93 | 2025-05-26 12:28 | 33 | 32.9 | 32.9013 | 0.1 | 0.30395 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 12:28 | 57.62 | 58.7 | 58.349 | 1.08 | 1.8399 | 98.16% |  |  | 2025-05-26 12:28 | 33.08 | 32.9 | 33.0633 | 0.18 | 0.54711 | 99.45% |  |  | 2025-05-26 12:28 | 56.93 | 58.7 | 58.1397 | 1.77 | 3.0153 | 96.98%
2025-05-26 12:29 | 32.89 | 58.75 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 29 | 0 | 33.00 | 57.94 | 33.08 | 56.93 | 2025-05-26 12:29 | 33 | 32.89 | 32.9013 | 0.11 | 0.33445 | 99.67% |  |  | 2025-05-26 12:29 | 57.94 | 58.75 | 58.6602 | 0.81 | 1.3787 | 98.62% |  |  | 2025-05-26 12:29 | 33.08 | 32.89 | 33.0633 | 0.19 | 0.57768 | 99.42% |  |  | 2025-05-26 12:29 | 56.93 | 58.75 | 58.1397 | 1.82 | 3.0979 | 96.9%
2025-05-26 12:30 | 32.87 | 59.65 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 30 | 0 | 33.00 | 58.89 | 33.08 | 57.06 | 2025-05-26 12:30 | 33 | 32.87 | 32.9013 | 0.13 | 0.3955 | 99.6% |  |  | 2025-05-26 12:30 | 58.89 | 59.65 | 59.5839 | 0.76 | 1.2741 | 98.73% |  |  | 2025-05-26 12:30 | 33.08 | 32.87 | 33.0633 | 0.21 | 0.63888 | 99.36% |  |  | 2025-05-26 12:30 | 57.06 | 59.65 | 58.2637 | 2.59 | 4.342 | 95.66%
2025-05-26 12:31 | 32.89 | 57.60 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 31 | 0 | 33.00 | 57.09 | 33.08 | 57.06 | 2025-05-26 12:31 | 33 | 32.89 | 32.9013 | 0.11 | 0.33445 | 99.67% |  |  | 2025-05-26 12:31 | 57.09 | 57.6 | 57.8336 | 0.51 | 0.88542 | 99.11% |  |  | 2025-05-26 12:31 | 33.08 | 32.89 | 33.0633 | 0.19 | 0.57768 | 99.42% |  |  | 2025-05-26 12:31 | 57.06 | 57.6 | 58.2637 | 0.54 | 0.9375 | 99.06%
2025-05-26 12:32 | 32.90 | 56.05 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 32 | 0 | 33.00 | 55.61 | 33.08 | 56.81 | 2025-05-26 12:32 | 33 | 32.9 | 32.9013 | 0.1 | 0.30395 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 12:32 | 55.61 | 56.05 | 56.3945 | 0.44 | 0.78501 | 99.21% |  |  | 2025-05-26 12:32 | 33.08 | 32.9 | 33.0633 | 0.18 | 0.54711 | 99.45% |  |  | 2025-05-26 12:32 | 56.81 | 56.05 | 58.0253 | 0.76 | 1.3559 | 98.64%
2025-05-26 12:33 | 32.89 | 57.55 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 33 | 0 | 33.00 | 56.67 | 32.98 | 56.43 | 2025-05-26 12:33 | 33 | 32.89 | 32.9013 | 0.11 | 0.33445 | 99.67% |  |  | 2025-05-26 12:33 | 56.67 | 57.55 | 57.4252 | 0.88 | 1.5291 | 98.47% |  |  | 2025-05-26 12:33 | 32.98 | 32.89 | 32.9638 | 0.09 | 0.27364 | 99.73% |  |  | 2025-05-26 12:33 | 56.43 | 57.55 | 57.6628 | 1.12 | 1.9461 | 98.05%
2025-05-26 12:34 | 32.90 | 58.00 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 34 | 0 | 33.00 | 57.20 | 33.08 | 56.55 | 2025-05-26 12:34 | 33 | 32.9 | 32.9013 | 0.1 | 0.30395 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 12:34 | 57.2 | 58 | 57.9406 | 0.8 | 1.3793 | 98.62% |  |  | 2025-05-26 12:34 | 33.08 | 32.9 | 33.0633 | 0.18 | 0.54711 | 99.45% |  |  | 2025-05-26 12:34 | 56.55 | 58 | 57.7773 | 1.45 | 2.5 | 97.5%
2025-05-26 12:35 | 32.90 | 57.70 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 35 | 0 | 33.00 | 56.46 | 32.98 | 56.30 | 2025-05-26 12:35 | 33 | 32.9 | 32.9013 | 0.1 | 0.30395 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 12:35 | 56.46 | 57.7 | 57.221 | 1.24 | 2.149 | 97.85% |  |  | 2025-05-26 12:35 | 32.98 | 32.9 | 32.9638 | 0.08 | 0.24316 | 99.76% |  |  | 2025-05-26 12:35 | 56.3 | 57.7 | 57.5388 | 1.4 | 2.4263 | 97.57%
2025-05-26 12:36 | 32.90 | 58.10 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 36 | 0 | 33.00 | 57.09 | 32.98 | 56.30 | 2025-05-26 12:36 | 33 | 32.9 | 32.9013 | 0.1 | 0.30395 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 12:36 | 57.09 | 58.1 | 57.8336 | 1.01 | 1.7384 | 98.26% |  |  | 2025-05-26 12:36 | 32.98 | 32.9 | 32.9638 | 0.08 | 0.24316 | 99.76% |  |  | 2025-05-26 12:36 | 56.3 | 58.1 | 57.5388 | 1.8 | 3.0981 | 96.9%
2025-05-26 12:37 | 32.88 | 58.20 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 37 | 0 | 33.00 | 56.67 | 32.98 | 56.55 | 2025-05-26 12:37 | 33 | 32.88 | 32.9013 | 0.12 | 0.36496 | 99.64% |  |  | 2025-05-26 12:37 | 56.67 | 58.2 | 57.4252 | 1.53 | 2.6289 | 97.37% |  |  | 2025-05-26 12:37 | 32.98 | 32.88 | 32.9638 | 0.1 | 0.30414 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 12:37 | 56.55 | 58.2 | 57.7773 | 1.65 | 2.8351 | 97.16%
2025-05-26 12:38 | 32.87 | 59.50 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 38 | 0 | 33.00 | 57.83 | 32.98 | 56.55 | 2025-05-26 12:38 | 33 | 32.87 | 32.9013 | 0.13 | 0.3955 | 99.6% |  |  | 2025-05-26 12:38 | 57.83 | 59.5 | 58.5532 | 1.67 | 2.8067 | 97.19% |  |  | 2025-05-26 12:38 | 32.98 | 32.87 | 32.9638 | 0.11 | 0.33465 | 99.67% |  |  | 2025-05-26 12:38 | 56.55 | 59.5 | 57.7773 | 2.95 | 4.958 | 95.04%
2025-05-26 12:39 | 32.90 | 57.10 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 39 | 0 | 33.00 | 56.14 | 33.08 | 56.55 | 2025-05-26 12:39 | 33 | 32.9 | 32.9013 | 0.1 | 0.30395 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 12:39 | 56.14 | 57.1 | 56.9098 | 0.96 | 1.6813 | 98.32% |  |  | 2025-05-26 12:39 | 33.08 | 32.9 | 33.0633 | 0.18 | 0.54711 | 99.45% |  |  | 2025-05-26 12:39 | 56.55 | 57.1 | 57.7773 | 0.55 | 0.96322 | 99.04%
2025-05-26 12:40 | 32.90 | 56.50 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 40 | 0 | 33.00 | 56.04 | 33.08 | 56.30 | 2025-05-26 12:40 | 33 | 32.9 | 32.9013 | 0.1 | 0.30395 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 12:40 | 56.04 | 56.5 | 56.8126 | 0.46 | 0.81416 | 99.19% |  |  | 2025-05-26 12:40 | 33.08 | 32.9 | 33.0633 | 0.18 | 0.54711 | 99.45% |  |  | 2025-05-26 12:40 | 56.3 | 56.5 | 57.5388 | 0.2 | 0.35398 | 99.65%
2025-05-26 12:41 | 32.90 | 57.00 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 41 | 0 | 33.00 | 55.61 | 32.98 | 55.92 | 2025-05-26 12:41 | 33 | 32.9 | 32.9013 | 0.1 | 0.30395 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 12:41 | 55.61 | 57 | 56.3945 | 1.39 | 2.4386 | 97.56% |  |  | 2025-05-26 12:41 | 32.98 | 32.9 | 32.9638 | 0.08 | 0.24316 | 99.76% |  |  | 2025-05-26 12:41 | 55.92 | 57 | 57.1764 | 1.08 | 1.8947 | 98.11%
2025-05-26 12:42 | 32.90 | 58.20 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 42 | 0 | 33.00 | 57.09 | 32.98 | 55.92 | 2025-05-26 12:42 | 33 | 32.9 | 32.9013 | 0.1 | 0.30395 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 12:42 | 57.09 | 58.2 | 57.8336 | 1.11 | 1.9072 | 98.09% |  |  | 2025-05-26 12:42 | 32.98 | 32.9 | 32.9638 | 0.08 | 0.24316 | 99.76% |  |  | 2025-05-26 12:42 | 55.92 | 58.2 | 57.1764 | 2.28 | 3.9175 | 96.08%
2025-05-26 12:44 | 32.90 | 58.70 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 44 | 0 | 33.00 | 57.83 | 33.08 | 56.30 | 2025-05-26 12:44 | 33 | 32.9 | 32.9013 | 0.1 | 0.30395 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 12:44 | 57.83 | 58.7 | 58.5532 | 0.87 | 1.4821 | 98.52% |  |  | 2025-05-26 12:44 | 33.08 | 32.9 | 33.0633 | 0.18 | 0.54711 | 99.45% |  |  | 2025-05-26 12:44 | 56.3 | 58.7 | 57.5388 | 2.4 | 4.0886 | 95.91%
2025-05-26 12:45 | 32.93 | 58.30 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 45 | 0 | 33.00 | 58.47 | 33.08 | 56.43 | 2025-05-26 12:45 | 33 | 32.93 | 32.9013 | 0.07 | 0.21257 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 12:45 | 58.47 | 58.3 | 59.1755 | -0.17 | -0.2916 | 100.3% |  |  | 2025-05-26 12:45 | 33.08 | 32.93 | 33.0633 | 0.15 | 0.45551 | 99.54% |  |  | 2025-05-26 12:45 | 56.43 | 58.3 | 57.6628 | 1.87 | 3.2075 | 96.79%
2025-05-26 12:46 | 32.95 | 59.65 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 46 | 0 | 33.11 | 58.78 | 33.08 | 56.43 | 2025-05-26 12:46 | 33.11 | 32.95 | 33.0095 | 0.16 | 0.48558 | 99.51% |  |  | 2025-05-26 12:46 | 58.78 | 59.65 | 59.477 | 0.87 | 1.4585 | 98.54% |  |  | 2025-05-26 12:46 | 33.08 | 32.95 | 33.0633 | 0.13 | 0.39454 | 99.61% |  |  | 2025-05-26 12:46 | 56.43 | 59.65 | 57.6628 | 3.22 | 5.3982 | 94.6%
2025-05-26 12:47 | 33.01 | 59.05 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 47 | 0 | 33.11 | 57.73 | 33.08 | 56.68 | 2025-05-26 12:47 | 33.11 | 33.01 | 33.0095 | 0.1 | 0.30294 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 12:47 | 57.73 | 59.05 | 58.456 | 1.32 | 2.2354 | 97.76% |  |  | 2025-05-26 12:47 | 33.08 | 33.01 | 33.0633 | 0.07 | 0.21206 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 12:47 | 56.68 | 59.05 | 57.9013 | 2.37 | 4.0135 | 95.99%
2025-05-26 12:48 | 33.04 | 58.70 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 48 | 0 | 33.11 | 58.78 | 33.18 | 56.81 | 2025-05-26 12:48 | 33.11 | 33.04 | 33.0095 | 0.07 | 0.21186 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 12:48 | 58.78 | 58.7 | 59.477 | -0.08 | -0.13629 | 100.1% |  |  | 2025-05-26 12:48 | 33.18 | 33.04 | 33.1627 | 0.14 | 0.42373 | 99.58% |  |  | 2025-05-26 12:48 | 56.81 | 58.7 | 58.0253 | 1.89 | 3.2198 | 96.78%
2025-05-26 12:49 | 33.11 | 55.70 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 49 | 0 | 33.11 | 55.82 | 33.18 | 56.43 | 2025-05-26 12:49 | 33.11 | 33.11 | 33.0095 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-26 12:49 | 55.82 | 55.7 | 56.5987 | -0.12 | -0.21544 | 100.2% |  |  | 2025-05-26 12:49 | 33.18 | 33.11 | 33.1627 | 0.07 | 0.21142 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 12:49 | 56.43 | 55.7 | 57.6628 | 0.73 | 1.3106 | 98.69%
2025-05-26 12:50 | 33.14 | 54.50 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 50 | 0 | 33.21 | 54.98 | 33.18 | 55.92 | 2025-05-26 12:50 | 33.21 | 33.14 | 33.1078 | 0.07 | 0.21123 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 12:50 | 54.98 | 54.5 | 55.7819 | -0.48 | -0.88073 | 100.9% |  |  | 2025-05-26 12:50 | 33.18 | 33.14 | 33.1627 | 0.04 | 0.1207 | 99.88% |  |  | 2025-05-26 12:50 | 55.92 | 54.5 | 57.1764 | 1.42 | 2.6055 | 97.39%
2025-05-26 12:51 | 33.15 | 52.30 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 51 | 0 | 33.11 | 51.28 | 33.08 | 55.03 | 2025-05-26 12:51 | 33.11 | 33.15 | 33.0095 | 0.04 | 0.12066 | 99.88% |  |  | 2025-05-26 12:51 | 51.28 | 52.3 | 52.184 | 1.02 | 1.9503 | 98.05% |  |  | 2025-05-26 12:51 | 33.08 | 33.15 | 33.0633 | 0.07 | 0.21116 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 12:51 | 55.03 | 52.3 | 56.3275 | 2.73 | 5.2199 | 94.78%
2025-05-26 12:52 | 33.10 | 54.40 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 52 | 0 | 33.21 | 53.39 | 33.08 | 54.40 | 2025-05-26 12:52 | 33.21 | 33.1 | 33.1078 | 0.11 | 0.33233 | 99.67% |  |  | 2025-05-26 12:52 | 53.39 | 54.4 | 54.2357 | 1.01 | 1.8566 | 98.14% |  |  | 2025-05-26 12:52 | 33.08 | 33.1 | 33.0633 | 0.02 | 0.060423 | 99.94% |  |  | 2025-05-26 12:52 | 54.4 | 54.4 | 55.7266 | 0 | 0 | 100%
2025-05-26 12:53 | 33.11 | 54.15 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 53 | 0 | 33.21 | 53.18 | 33.18 | 54.28 | 2025-05-26 12:53 | 33.21 | 33.11 | 33.1078 | 0.1 | 0.30202 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 12:53 | 53.18 | 54.15 | 54.0315 | 0.97 | 1.7913 | 98.21% |  |  | 2025-05-26 12:53 | 33.18 | 33.11 | 33.1627 | 0.07 | 0.21142 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 12:53 | 54.28 | 54.15 | 55.6122 | 0.13 | 0.24007 | 99.76%
2025-05-26 12:55 | 33.10 | 53.85 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 55 | 0 | 33.21 | 52.97 | 33.18 | 53.52 | 2025-05-26 12:55 | 33.21 | 33.1 | 33.1078 | 0.11 | 0.33233 | 99.67% |  |  | 2025-05-26 12:55 | 52.97 | 53.85 | 53.8273 | 0.88 | 1.6342 | 98.37% |  |  | 2025-05-26 12:55 | 33.18 | 33.1 | 33.1627 | 0.08 | 0.24169 | 99.76% |  |  | 2025-05-26 12:55 | 53.52 | 53.85 | 54.8873 | 0.33 | 0.61281 | 99.39%
2025-05-26 12:56 | 33.11 | 55.55 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 56 | 0 | 33.21 | 54.13 | 33.18 | 53.39 | 2025-05-26 12:56 | 33.21 | 33.11 | 33.1078 | 0.1 | 0.30202 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 12:56 | 54.13 | 55.55 | 54.9553 | 1.42 | 2.5563 | 97.44% |  |  | 2025-05-26 12:56 | 33.18 | 33.11 | 33.1627 | 0.07 | 0.21142 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 12:56 | 53.39 | 55.55 | 54.7633 | 2.16 | 3.8884 | 96.11%
2025-05-26 12:57 | 33.18 | 55.50 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 57 | 0 | 33.21 | 55.82 | 33.18 | 53.64 | 2025-05-26 12:57 | 33.21 | 33.18 | 33.1078 | 0.03 | 0.090416 | 99.91% |  |  | 2025-05-26 12:57 | 55.82 | 55.5 | 56.5987 | -0.32 | -0.57658 | 100.6% |  |  | 2025-05-26 12:57 | 33.18 | 33.18 | 33.1627 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-26 12:57 | 53.64 | 55.5 | 55.0017 | 1.86 | 3.3514 | 96.65%
2025-05-26 12:58 | 33.20 | 54.25 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 58 | 0 | 33.21 | 53.18 | 33.18 | 53.52 | 2025-05-26 12:58 | 33.21 | 33.2 | 33.1078 | 0.01 | 0.03012 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 12:58 | 53.18 | 54.25 | 54.0315 | 1.07 | 1.9724 | 98.03% |  |  | 2025-05-26 12:58 | 33.18 | 33.2 | 33.1627 | 0.02 | 0.060241 | 99.94% |  |  | 2025-05-26 12:58 | 53.52 | 54.25 | 54.8873 | 0.73 | 1.3456 | 98.65%
2025-05-26 12:59 | 33.21 | 54.55 | 2025 | 5 | 26 | 12 | 59 | 0 | 33.21 | 54.03 | 33.18 | 53.39 | 2025-05-26 12:59 | 33.21 | 33.21 | 33.1078 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-26 12:59 | 54.03 | 54.55 | 54.8581 | 0.52 | 0.95325 | 99.05% |  |  | 2025-05-26 12:59 | 33.18 | 33.21 | 33.1627 | 0.03 | 0.090334 | 99.91% |  |  | 2025-05-26 12:59 | 53.39 | 54.55 | 54.7633 | 1.16 | 2.1265 | 97.87%
2025-05-26 13:00 | 33.25 | 53.70 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 0 | 0 | 33.21 | 54.03 | 33.28 | 53.26 | 2025-05-26 13:00 | 33.21 | 33.25 | 33.1078 | 0.04 | 0.1203 | 99.88% |  |  | 2025-05-26 13:00 | 54.03 | 53.7 | 54.8581 | -0.33 | -0.61453 | 100.6% |  |  | 2025-05-26 13:00 | 33.28 | 33.25 | 33.2622 | 0.03 | 0.090226 | 99.91% |  |  | 2025-05-26 13:00 | 53.26 | 53.7 | 54.6393 | 0.44 | 0.81937 | 99.18%
2025-05-26 13:01 | 33.26 | 53.90 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 1 | 0 | 33.21 | 52.97 | 33.28 | 53.01 | 2025-05-26 13:01 | 33.21 | 33.26 | 33.1078 | 0.05 | 0.15033 | 99.85% |  |  | 2025-05-26 13:01 | 52.97 | 53.9 | 53.8273 | 0.93 | 1.7254 | 98.27% |  |  | 2025-05-26 13:01 | 33.28 | 33.26 | 33.2622 | 0.02 | 0.060132 | 99.94% |  |  | 2025-05-26 13:01 | 53.01 | 53.9 | 54.4008 | 0.89 | 1.6512 | 98.35%
2025-05-26 13:02 | 33.27 | 53.00 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 2 | 0 | 33.31 | 52.76 | 33.28 | 52.89 | 2025-05-26 13:02 | 33.31 | 33.27 | 33.2062 | 0.04 | 0.12023 | 99.88% |  |  | 2025-05-26 13:02 | 52.76 | 53 | 53.6231 | 0.24 | 0.45283 | 99.55% |  |  | 2025-05-26 13:02 | 33.28 | 33.27 | 33.2622 | 0.01 | 0.030057 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 13:02 | 52.89 | 53 | 54.2864 | 0.11 | 0.20755 | 99.79%
2025-05-26 13:03 | 33.24 | 54.10 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 3 | 0 | 33.31 | 52.65 | 33.28 | 52.63 | 2025-05-26 13:03 | 33.31 | 33.24 | 33.2062 | 0.07 | 0.21059 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 13:03 | 52.65 | 54.1 | 53.5162 | 1.45 | 2.6802 | 97.32% |  |  | 2025-05-26 13:03 | 33.28 | 33.24 | 33.2622 | 0.04 | 0.12034 | 99.88% |  |  | 2025-05-26 13:03 | 52.63 | 54.1 | 54.0384 | 1.47 | 2.7172 | 97.28%
2025-05-26 13:04 | 33.24 | 54.90 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 4 | 0 | 33.31 | 53.71 | 33.28 | 52.76 | 2025-05-26 13:04 | 33.31 | 33.24 | 33.2062 | 0.07 | 0.21059 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 13:04 | 53.71 | 54.9 | 54.5469 | 1.19 | 2.1676 | 97.83% |  |  | 2025-05-26 13:04 | 33.28 | 33.24 | 33.2622 | 0.04 | 0.12034 | 99.88% |  |  | 2025-05-26 13:04 | 52.76 | 54.9 | 54.1624 | 2.14 | 3.898 | 96.1%
2025-05-26 13:05 | 33.30 | 54.85 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 5 | 0 | 33.31 | 54.66 | 33.38 | 52.89 | 2025-05-26 13:05 | 33.31 | 33.3 | 33.2062 | 0.01 | 0.03003 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 13:05 | 54.66 | 54.85 | 55.4707 | 0.19 | 0.3464 | 99.65% |  |  | 2025-05-26 13:05 | 33.38 | 33.3 | 33.3616 | 0.08 | 0.24024 | 99.76% |  |  | 2025-05-26 13:05 | 52.89 | 54.85 | 54.2864 | 1.96 | 3.5734 | 96.43%
2025-05-26 13:06 | 33.27 | 54.50 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 6 | 0 | 33.31 | 54.34 | 33.28 | 52.76 | 2025-05-26 13:06 | 33.31 | 33.27 | 33.2062 | 0.04 | 0.12023 | 99.88% |  |  | 2025-05-26 13:06 | 54.34 | 54.5 | 55.1595 | 0.16 | 0.29358 | 99.71% |  |  | 2025-05-26 13:06 | 33.28 | 33.27 | 33.2622 | 0.01 | 0.030057 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 13:06 | 52.76 | 54.5 | 54.1624 | 1.74 | 3.1927 | 96.81%
2025-05-26 13:07 | 33.22 | 55.45 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 7 | 0 | 33.31 | 54.24 | 33.28 | 52.76 | 2025-05-26 13:07 | 33.31 | 33.22 | 33.2062 | 0.09 | 0.27092 | 99.73% |  |  | 2025-05-26 13:07 | 54.24 | 55.45 | 55.0623 | 1.21 | 2.1821 | 97.82% |  |  | 2025-05-26 13:07 | 33.28 | 33.22 | 33.2622 | 0.06 | 0.18061 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 13:07 | 52.76 | 55.45 | 54.1624 | 2.69 | 4.8512 | 95.15%
2025-05-26 13:08 | 33.24 | 55.85 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 8 | 0 | 33.31 | 54.87 | 33.28 | 52.89 | 2025-05-26 13:08 | 33.31 | 33.24 | 33.2062 | 0.07 | 0.21059 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 13:08 | 54.87 | 55.85 | 55.6749 | 0.98 | 1.7547 | 98.25% |  |  | 2025-05-26 13:08 | 33.28 | 33.24 | 33.2622 | 0.04 | 0.12034 | 99.88% |  |  | 2025-05-26 13:08 | 52.89 | 55.85 | 54.2864 | 2.96 | 5.2999 | 94.7%
2025-05-26 13:09 | 33.30 | 54.35 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 9 | 0 | 33.31 | 56.25 | 33.38 | 53.14 | 2025-05-26 13:09 | 33.31 | 33.3 | 33.2062 | 0.01 | 0.03003 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 13:09 | 56.25 | 54.35 | 57.0168 | -1.9 | -3.4959 | 103.5% |  |  | 2025-05-26 13:09 | 33.38 | 33.3 | 33.3616 | 0.08 | 0.24024 | 99.76% |  |  | 2025-05-26 13:09 | 53.14 | 54.35 | 54.5248 | 1.21 | 2.2263 | 97.77%
2025-05-26 13:10 | 33.33 | 53.05 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 10 | 0 | 33.31 | 52.76 | 33.38 | 52.63 | 2025-05-26 13:10 | 33.31 | 33.33 | 33.2062 | 0.02 | 0.060006 | 99.94% |  |  | 2025-05-26 13:10 | 52.76 | 53.05 | 53.6231 | 0.29 | 0.54665 | 99.45% |  |  | 2025-05-26 13:10 | 33.38 | 33.33 | 33.3616 | 0.05 | 0.15002 | 99.85% |  |  | 2025-05-26 13:10 | 52.63 | 53.05 | 54.0384 | 0.42 | 0.79171 | 99.21%
2025-05-26 13:11 | 33.32 | 54.25 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 11 | 0 | 33.41 | 54.45 | 33.38 | 52.51 | 2025-05-26 13:11 | 33.41 | 33.32 | 33.3045 | 0.09 | 0.27011 | 99.73% |  |  | 2025-05-26 13:11 | 54.45 | 54.25 | 55.2665 | -0.2 | -0.36866 | 100.4% |  |  | 2025-05-26 13:11 | 33.38 | 33.32 | 33.3616 | 0.06 | 0.18007 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 13:11 | 52.51 | 54.25 | 53.9239 | 1.74 | 3.2074 | 96.79%
2025-05-26 13:12 | 33.31 | 53.45 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 12 | 0 | 33.31 | 52.65 | 33.38 | 52.25 | 2025-05-26 13:12 | 33.31 | 33.31 | 33.2062 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-26 13:12 | 52.65 | 53.45 | 53.5162 | 0.8 | 1.4967 | 98.5% |  |  | 2025-05-26 13:12 | 33.38 | 33.31 | 33.3616 | 0.07 | 0.21015 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 13:12 | 52.25 | 53.45 | 53.676 | 1.2 | 2.2451 | 97.75%
2025-05-26 13:13 | 33.31 | 54.30 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 13 | 0 | 33.41 | 52.86 | 33.38 | 52.13 | 2025-05-26 13:13 | 33.41 | 33.31 | 33.3045 | 0.1 | 0.30021 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 13:13 | 52.86 | 54.3 | 53.7204 | 1.44 | 2.6519 | 97.35% |  |  | 2025-05-26 13:13 | 33.38 | 33.31 | 33.3616 | 0.07 | 0.21015 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 13:13 | 52.13 | 54.3 | 53.5615 | 2.17 | 3.9963 | 96%
2025-05-26 13:14 | 33.30 | 54.50 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 14 | 0 | 33.31 | 53.50 | 33.38 | 52.25 | 2025-05-26 13:14 | 33.31 | 33.3 | 33.2062 | 0.01 | 0.03003 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 13:14 | 53.5 | 54.5 | 54.3427 | 1 | 1.8349 | 98.17% |  |  | 2025-05-26 13:14 | 33.38 | 33.3 | 33.3616 | 0.08 | 0.24024 | 99.76% |  |  | 2025-05-26 13:14 | 52.25 | 54.5 | 53.676 | 2.25 | 4.1284 | 95.87%
2025-05-26 13:15 | 33.33 | 55.30 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 15 | 0 | 33.31 | 54.87 | 33.38 | 52.25 | 2025-05-26 13:15 | 33.31 | 33.33 | 33.2062 | 0.02 | 0.060006 | 99.94% |  |  | 2025-05-26 13:15 | 54.87 | 55.3 | 55.6749 | 0.43 | 0.77758 | 99.22% |  |  | 2025-05-26 13:15 | 33.38 | 33.33 | 33.3616 | 0.05 | 0.15002 | 99.85% |  |  | 2025-05-26 13:15 | 52.25 | 55.3 | 53.676 | 3.05 | 5.5154 | 94.48%
2025-05-26 13:16 | 33.35 | 55.15 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 16 | 0 | 33.31 | 55.08 | 33.38 | 52.51 | 2025-05-26 13:16 | 33.31 | 33.35 | 33.2062 | 0.04 | 0.11994 | 99.88% |  |  | 2025-05-26 13:16 | 55.08 | 55.15 | 55.8791 | 0.07 | 0.12693 | 99.87% |  |  | 2025-05-26 13:16 | 33.38 | 33.35 | 33.3616 | 0.03 | 0.089955 | 99.91% |  |  | 2025-05-26 13:16 | 52.51 | 55.15 | 53.9239 | 2.64 | 4.7869 | 95.21%
2025-05-26 13:17 | 33.35 | 55.10 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 17 | 0 | 33.41 | 54.24 | 33.38 | 52.51 | 2025-05-26 13:17 | 33.41 | 33.35 | 33.3045 | 0.06 | 0.17991 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 13:17 | 54.24 | 55.1 | 55.0623 | 0.86 | 1.5608 | 98.44% |  |  | 2025-05-26 13:17 | 33.38 | 33.35 | 33.3616 | 0.03 | 0.089955 | 99.91% |  |  | 2025-05-26 13:17 | 52.51 | 55.1 | 53.9239 | 2.59 | 4.7005 | 95.3%
2025-05-26 13:18 | 33.29 | 55.00 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 18 | 0 | 33.41 | 54.24 | 33.28 | 52.63 | 2025-05-26 13:18 | 33.41 | 33.29 | 33.3045 | 0.12 | 0.36047 | 99.64% |  |  | 2025-05-26 13:18 | 54.24 | 55 | 55.0623 | 0.76 | 1.3818 | 98.62% |  |  | 2025-05-26 13:18 | 33.28 | 33.29 | 33.2622 | 0.01 | 0.030039 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 13:18 | 52.63 | 55 | 54.0384 | 2.37 | 4.3091 | 95.69%
2025-05-26 13:19 | 33.21 | 55.30 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 19 | 0 | 33.31 | 54.03 | 33.28 | 52.63 | 2025-05-26 13:19 | 33.31 | 33.21 | 33.2062 | 0.1 | 0.30111 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 13:19 | 54.03 | 55.3 | 54.8581 | 1.27 | 2.2966 | 97.7% |  |  | 2025-05-26 13:19 | 33.28 | 33.21 | 33.2622 | 0.07 | 0.21078 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 13:19 | 52.63 | 55.3 | 54.0384 | 2.67 | 4.8282 | 95.17%
2025-05-26 13:20 | 33.17 | 55.25 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 20 | 0 | 33.31 | 53.92 | 33.18 | 52.76 | 2025-05-26 13:20 | 33.31 | 33.17 | 33.2062 | 0.14 | 0.42207 | 99.58% |  |  | 2025-05-26 13:20 | 53.92 | 55.25 | 54.7511 | 1.33 | 2.4072 | 97.59% |  |  | 2025-05-26 13:20 | 33.18 | 33.17 | 33.1627 | 0.01 | 0.030148 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 13:20 | 52.76 | 55.25 | 54.1624 | 2.49 | 4.5068 | 95.49%
2025-05-26 13:21 | 33.13 | 55.45 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 21 | 0 | 33.21 | 54.03 | 33.18 | 52.89 | 2025-05-26 13:21 | 33.21 | 33.13 | 33.1078 | 0.08 | 0.24147 | 99.76% |  |  | 2025-05-26 13:21 | 54.03 | 55.45 | 54.8581 | 1.42 | 2.5609 | 97.44% |  |  | 2025-05-26 13:21 | 33.18 | 33.13 | 33.1627 | 0.05 | 0.15092 | 99.85% |  |  | 2025-05-26 13:21 | 52.89 | 55.45 | 54.2864 | 2.56 | 4.6168 | 95.38%
2025-05-26 13:22 | 33.11 | 56.00 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 22 | 0 | 33.31 | 56.04 | 33.18 | 53.01 | 2025-05-26 13:22 | 33.31 | 33.11 | 33.2062 | 0.2 | 0.60405 | 99.4% |  |  | 2025-05-26 13:22 | 56.04 | 56 | 56.8126 | -0.04 | -0.071429 | 100.1% |  |  | 2025-05-26 13:22 | 33.18 | 33.11 | 33.1627 | 0.07 | 0.21142 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 13:22 | 53.01 | 56 | 54.4008 | 2.99 | 5.3393 | 94.66%
2025-05-26 13:23 | 33.18 | 57.50 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 23 | 0 | 33.31 | 56.25 | 33.28 | 53.26 | 2025-05-26 13:23 | 33.31 | 33.18 | 33.2062 | 0.13 | 0.3918 | 99.61% |  |  | 2025-05-26 13:23 | 56.25 | 57.5 | 57.0168 | 1.25 | 2.1739 | 97.83% |  |  | 2025-05-26 13:23 | 33.28 | 33.18 | 33.2622 | 0.1 | 0.30139 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 13:23 | 53.26 | 57.5 | 54.6393 | 4.24 | 7.3739 | 92.63%
2025-05-26 13:24 | 33.23 | 55.60 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 24 | 0 | 33.31 | 55.08 | 33.28 | 53.52 | 2025-05-26 13:24 | 33.31 | 33.23 | 33.2062 | 0.08 | 0.24075 | 99.76% |  |  | 2025-05-26 13:24 | 55.08 | 55.6 | 55.8791 | 0.52 | 0.93525 | 99.06% |  |  | 2025-05-26 13:24 | 33.28 | 33.23 | 33.2622 | 0.05 | 0.15047 | 99.85% |  |  | 2025-05-26 13:24 | 53.52 | 55.6 | 54.8873 | 2.08 | 3.741 | 96.26%
2025-05-26 13:25 | 33.30 | 55.20 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 25 | 0 | 33.31 | 54.77 | 33.28 | 53.26 | 2025-05-26 13:25 | 33.31 | 33.3 | 33.2062 | 0.01 | 0.03003 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 13:25 | 54.77 | 55.2 | 55.5776 | 0.43 | 0.77899 | 99.22% |  |  | 2025-05-26 13:25 | 33.28 | 33.3 | 33.2622 | 0.02 | 0.06006 | 99.94% |  |  | 2025-05-26 13:25 | 53.26 | 55.2 | 54.6393 | 1.94 | 3.5145 | 96.49%
2025-05-26 13:26 | 33.33 | 55.00 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 26 | 0 | 33.41 | 54.13 | 33.38 | 53.14 | 2025-05-26 13:26 | 33.41 | 33.33 | 33.3045 | 0.08 | 0.24002 | 99.76% |  |  | 2025-05-26 13:26 | 54.13 | 55 | 54.9553 | 0.87 | 1.5818 | 98.42% |  |  | 2025-05-26 13:26 | 33.38 | 33.33 | 33.3616 | 0.05 | 0.15002 | 99.85% |  |  | 2025-05-26 13:26 | 53.14 | 55 | 54.5248 | 1.86 | 3.3818 | 96.62%
2025-05-26 13:27 | 33.37 | 54.90 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 27 | 0 | 33.41 | 53.81 | 33.38 | 53.14 | 2025-05-26 13:27 | 33.41 | 33.37 | 33.3045 | 0.04 | 0.11987 | 99.88% |  |  | 2025-05-26 13:27 | 53.81 | 54.9 | 54.6441 | 1.09 | 1.9854 | 98.01% |  |  | 2025-05-26 13:27 | 33.38 | 33.37 | 33.3616 | 0.01 | 0.029967 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 13:27 | 53.14 | 54.9 | 54.5248 | 1.76 | 3.2058 | 96.79%
2025-05-26 13:28 | 33.40 | 56.05 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 28 | 0 | 33.41 | 54.77 | 33.38 | 53.14 | 2025-05-26 13:28 | 33.41 | 33.4 | 33.3045 | 0.01 | 0.02994 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 13:28 | 54.77 | 56.05 | 55.5776 | 1.28 | 2.2837 | 97.72% |  |  | 2025-05-26 13:28 | 33.38 | 33.4 | 33.3616 | 0.02 | 0.05988 | 99.94% |  |  | 2025-05-26 13:28 | 53.14 | 56.05 | 54.5248 | 2.91 | 5.1918 | 94.81%
2025-05-26 13:29 | 33.46 | 55.65 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 29 | 0 | 33.51 | 55.72 | 33.48 | 53.39 | 2025-05-26 13:29 | 33.51 | 33.46 | 33.4028 | 0.05 | 0.14943 | 99.85% |  |  | 2025-05-26 13:29 | 55.72 | 55.65 | 56.5014 | -0.07 | -0.12579 | 100.1% |  |  | 2025-05-26 13:29 | 33.48 | 33.46 | 33.4611 | 0.02 | 0.059773 | 99.94% |  |  | 2025-05-26 13:29 | 53.39 | 55.65 | 54.7633 | 2.26 | 4.0611 | 95.94%
2025-05-26 13:30 | 33.51 | 55.20 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 30 | 0 | 33.51 | 54.55 | 33.48 | 53.26 | 2025-05-26 13:30 | 33.51 | 33.51 | 33.4028 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-26 13:30 | 54.55 | 55.2 | 55.3637 | 0.65 | 1.1775 | 98.82% |  |  | 2025-05-26 13:30 | 33.48 | 33.51 | 33.4611 | 0.03 | 0.089526 | 99.91% |  |  | 2025-05-26 13:30 | 53.26 | 55.2 | 54.6393 | 1.94 | 3.5145 | 96.49%
2025-05-26 13:31 | 33.51 | 55.00 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 31 | 0 | 33.51 | 54.24 | 33.58 | 53.26 | 2025-05-26 13:31 | 33.51 | 33.51 | 33.4028 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-26 13:31 | 54.24 | 55 | 55.0623 | 0.76 | 1.3818 | 98.62% |  |  | 2025-05-26 13:31 | 33.58 | 33.51 | 33.5605 | 0.07 | 0.20889 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 13:31 | 53.26 | 55 | 54.6393 | 1.74 | 3.1636 | 96.84%
2025-05-26 13:32 | 33.51 | 55.85 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 32 | 0 | 33.51 | 54.77 | 33.58 | 53.26 | 2025-05-26 13:32 | 33.51 | 33.51 | 33.4028 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-26 13:32 | 54.77 | 55.85 | 55.5776 | 1.08 | 1.9338 | 98.07% |  |  | 2025-05-26 13:32 | 33.58 | 33.51 | 33.5605 | 0.07 | 0.20889 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 13:32 | 53.26 | 55.85 | 54.6393 | 2.59 | 4.6374 | 95.36%
2025-05-26 13:33 | 33.53 | 55.25 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 33 | 0 | 33.61 | 54.55 | 33.58 | 53.39 | 2025-05-26 13:33 | 33.61 | 33.53 | 33.5012 | 0.08 | 0.23859 | 99.76% |  |  | 2025-05-26 13:33 | 54.55 | 55.25 | 55.3637 | 0.7 | 1.267 | 98.73% |  |  | 2025-05-26 13:33 | 33.58 | 33.53 | 33.5605 | 0.05 | 0.14912 | 99.85% |  |  | 2025-05-26 13:33 | 53.39 | 55.25 | 54.7633 | 1.86 | 3.3665 | 96.63%
2025-05-26 13:34 | 33.53 | 55.35 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 34 | 0 | 33.61 | 54.13 | 33.58 | 53.26 | 2025-05-26 13:34 | 33.61 | 33.53 | 33.5012 | 0.08 | 0.23859 | 99.76% |  |  | 2025-05-26 13:34 | 54.13 | 55.35 | 54.9553 | 1.22 | 2.2042 | 97.8% |  |  | 2025-05-26 13:34 | 33.58 | 33.53 | 33.5605 | 0.05 | 0.14912 | 99.85% |  |  | 2025-05-26 13:34 | 53.26 | 55.35 | 54.6393 | 2.09 | 3.776 | 96.22%
2025-05-26 13:35 | 33.48 | 54.80 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 35 | 0 | 33.61 | 54.03 | 33.58 | 53.26 | 2025-05-26 13:35 | 33.61 | 33.48 | 33.5012 | 0.13 | 0.38829 | 99.61% |  |  | 2025-05-26 13:35 | 54.03 | 54.8 | 54.8581 | 0.77 | 1.4051 | 98.59% |  |  | 2025-05-26 13:35 | 33.58 | 33.48 | 33.5605 | 0.1 | 0.29869 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 13:35 | 53.26 | 54.8 | 54.6393 | 1.54 | 2.8102 | 97.19%
2025-05-26 13:36 | 33.40 | 55.20 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 36 | 0 | 33.51 | 54.13 | 33.58 | 53.14 | 2025-05-26 13:36 | 33.51 | 33.4 | 33.4028 | 0.11 | 0.32934 | 99.67% |  |  | 2025-05-26 13:36 | 54.13 | 55.2 | 54.9553 | 1.07 | 1.9384 | 98.06% |  |  | 2025-05-26 13:36 | 33.58 | 33.4 | 33.5605 | 0.18 | 0.53892 | 99.46% |  |  | 2025-05-26 13:36 | 53.14 | 55.2 | 54.5248 | 2.06 | 3.7319 | 96.27%
2025-05-26 13:37 | 33.38 | 56.25 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 37 | 0 | 33.51 | 54.87 | 33.58 | 53.39 | 2025-05-26 13:37 | 33.51 | 33.38 | 33.4028 | 0.13 | 0.38945 | 99.61% |  |  | 2025-05-26 13:37 | 54.87 | 56.25 | 55.6749 | 1.38 | 2.4533 | 97.55% |  |  | 2025-05-26 13:37 | 33.58 | 33.38 | 33.5605 | 0.2 | 0.59916 | 99.4% |  |  | 2025-05-26 13:37 | 53.39 | 56.25 | 54.7633 | 2.86 | 5.0844 | 94.92%
2025-05-26 13:38 | 33.35 | 56.20 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 38 | 0 | 33.51 | 54.87 | 33.58 | 53.26 | 2025-05-26 13:38 | 33.51 | 33.35 | 33.4028 | 0.16 | 0.47976 | 99.52% |  |  | 2025-05-26 13:38 | 54.87 | 56.2 | 55.6749 | 1.33 | 2.3665 | 97.63% |  |  | 2025-05-26 13:38 | 33.58 | 33.35 | 33.5605 | 0.23 | 0.68966 | 99.31% |  |  | 2025-05-26 13:38 | 53.26 | 56.2 | 54.6393 | 2.94 | 5.2313 | 94.77%
2025-05-26 13:39 | 33.36 | 56.35 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 39 | 0 | 33.51 | 54.66 | 33.58 | 53.26 | 2025-05-26 13:39 | 33.51 | 33.36 | 33.4028 | 0.15 | 0.44964 | 99.55% |  |  | 2025-05-26 13:39 | 54.66 | 56.35 | 55.4707 | 1.69 | 2.9991 | 97% |  |  | 2025-05-26 13:39 | 33.58 | 33.36 | 33.5605 | 0.22 | 0.65947 | 99.34% |  |  | 2025-05-26 13:39 | 53.26 | 56.35 | 54.6393 | 3.09 | 5.4836 | 94.52%
2025-05-26 13:40 | 33.34 | 55.30 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 40 | 0 | 33.51 | 54.87 | 33.48 | 53.26 | 2025-05-26 13:40 | 33.51 | 33.34 | 33.4028 | 0.17 | 0.5099 | 99.49% |  |  | 2025-05-26 13:40 | 54.87 | 55.3 | 55.6749 | 0.43 | 0.77758 | 99.22% |  |  | 2025-05-26 13:40 | 33.48 | 33.34 | 33.4611 | 0.14 | 0.41992 | 99.58% |  |  | 2025-05-26 13:40 | 53.26 | 55.3 | 54.6393 | 2.04 | 3.689 | 96.31%
2025-05-26 13:41 | 33.36 | 53.85 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 41 | 0 | 33.51 | 52.44 | 33.48 | 53.01 | 2025-05-26 13:41 | 33.51 | 33.36 | 33.4028 | 0.15 | 0.44964 | 99.55% |  |  | 2025-05-26 13:41 | 52.44 | 53.85 | 53.312 | 1.41 | 2.6184 | 97.38% |  |  | 2025-05-26 13:41 | 33.48 | 33.36 | 33.4611 | 0.12 | 0.35971 | 99.64% |  |  | 2025-05-26 13:41 | 53.01 | 53.85 | 54.4008 | 0.84 | 1.5599 | 98.44%
2025-05-26 13:42 | 33.35 | 54.90 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 42 | 0 | 33.41 | 54.45 | 33.48 | 52.76 | 2025-05-26 13:42 | 33.41 | 33.35 | 33.3045 | 0.06 | 0.17991 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 13:42 | 54.45 | 54.9 | 55.2665 | 0.45 | 0.81967 | 99.18% |  |  | 2025-05-26 13:42 | 33.48 | 33.35 | 33.4611 | 0.13 | 0.38981 | 99.61% |  |  | 2025-05-26 13:42 | 52.76 | 54.9 | 54.1624 | 2.14 | 3.898 | 96.1%
2025-05-26 13:43 | 33.39 | 54.65 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 43 | 0 | 33.41 | 53.92 | 33.48 | 52.76 | 2025-05-26 13:43 | 33.41 | 33.39 | 33.3045 | 0.02 | 0.059898 | 99.94% |  |  | 2025-05-26 13:43 | 53.92 | 54.65 | 54.7511 | 0.73 | 1.3358 | 98.66% |  |  | 2025-05-26 13:43 | 33.48 | 33.39 | 33.4611 | 0.09 | 0.26954 | 99.73% |  |  | 2025-05-26 13:43 | 52.76 | 54.65 | 54.1624 | 1.89 | 3.4584 | 96.54%
2025-05-26 13:44 | 33.35 | 56.15 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 44 | 0 | 33.51 | 56.46 | 33.48 | 52.89 | 2025-05-26 13:44 | 33.51 | 33.35 | 33.4028 | 0.16 | 0.47976 | 99.52% |  |  | 2025-05-26 13:44 | 56.46 | 56.15 | 57.221 | -0.31 | -0.55209 | 100.6% |  |  | 2025-05-26 13:44 | 33.48 | 33.35 | 33.4611 | 0.13 | 0.38981 | 99.61% |  |  | 2025-05-26 13:44 | 52.89 | 56.15 | 54.2864 | 3.26 | 5.8059 | 94.19%
2025-05-26 13:45 | 33.35 | 54.85 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 45 | 0 | 33.51 | 54.03 | 33.48 | 52.89 | 2025-05-26 13:45 | 33.51 | 33.35 | 33.4028 | 0.16 | 0.47976 | 99.52% |  |  | 2025-05-26 13:45 | 54.03 | 54.85 | 54.8581 | 0.82 | 1.495 | 98.51% |  |  | 2025-05-26 13:45 | 33.48 | 33.35 | 33.4611 | 0.13 | 0.38981 | 99.61% |  |  | 2025-05-26 13:45 | 52.89 | 54.85 | 54.2864 | 1.96 | 3.5734 | 96.43%
2025-05-26 13:46 | 33.34 | 55.45 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 46 | 0 | 33.51 | 53.81 | 33.48 | 52.76 | 2025-05-26 13:46 | 33.51 | 33.34 | 33.4028 | 0.17 | 0.5099 | 99.49% |  |  | 2025-05-26 13:46 | 53.81 | 55.45 | 54.6441 | 1.64 | 2.9576 | 97.04% |  |  | 2025-05-26 13:46 | 33.48 | 33.34 | 33.4611 | 0.14 | 0.41992 | 99.58% |  |  | 2025-05-26 13:46 | 52.76 | 55.45 | 54.1624 | 2.69 | 4.8512 | 95.15%
2025-05-26 13:47 | 33.38 | 55.55 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 47 | 0 | 33.51 | 55.08 | 33.48 | 52.89 | 2025-05-26 13:47 | 33.51 | 33.38 | 33.4028 | 0.13 | 0.38945 | 99.61% |  |  | 2025-05-26 13:47 | 55.08 | 55.55 | 55.8791 | 0.47 | 0.84608 | 99.15% |  |  | 2025-05-26 13:47 | 33.48 | 33.38 | 33.4611 | 0.1 | 0.29958 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 13:47 | 52.89 | 55.55 | 54.2864 | 2.66 | 4.7885 | 95.21%
2025-05-26 13:48 | 33.45 | 55.70 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 48 | 0 | 33.51 | 54.45 | 33.58 | 53.01 | 2025-05-26 13:48 | 33.51 | 33.45 | 33.4028 | 0.06 | 0.17937 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 13:48 | 54.45 | 55.7 | 55.2665 | 1.25 | 2.2442 | 97.76% |  |  | 2025-05-26 13:48 | 33.58 | 33.45 | 33.5605 | 0.13 | 0.38864 | 99.61% |  |  | 2025-05-26 13:48 | 53.01 | 55.7 | 54.4008 | 2.69 | 4.8294 | 95.17%
2025-05-26 13:49 | 33.51 | 53.70 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 49 | 0 | 33.51 | 52.44 | 33.58 | 52.89 | 2025-05-26 13:49 | 33.51 | 33.51 | 33.4028 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-26 13:49 | 52.44 | 53.7 | 53.312 | 1.26 | 2.3464 | 97.65% |  |  | 2025-05-26 13:49 | 33.58 | 33.51 | 33.5605 | 0.07 | 0.20889 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 13:49 | 52.89 | 53.7 | 54.2864 | 0.81 | 1.5084 | 98.49%
2025-05-26 13:50 | 33.51 | 54.65 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 50 | 0 | 33.51 | 53.07 | 33.58 | 52.63 | 2025-05-26 13:50 | 33.51 | 33.51 | 33.4028 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-26 13:50 | 53.07 | 54.65 | 53.9246 | 1.58 | 2.8911 | 97.11% |  |  | 2025-05-26 13:50 | 33.58 | 33.51 | 33.5605 | 0.07 | 0.20889 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 13:50 | 52.63 | 54.65 | 54.0384 | 2.02 | 3.6962 | 96.3%
2025-05-26 13:51 | 33.51 | 54.30 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 51 | 0 | 33.51 | 53.50 | 33.58 | 52.51 | 2025-05-26 13:51 | 33.51 | 33.51 | 33.4028 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-26 13:51 | 53.5 | 54.3 | 54.3427 | 0.8 | 1.4733 | 98.53% |  |  | 2025-05-26 13:51 | 33.58 | 33.51 | 33.5605 | 0.07 | 0.20889 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 13:51 | 52.51 | 54.3 | 53.9239 | 1.79 | 3.2965 | 96.7%
2025-05-26 13:52 | 33.53 | 55.55 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 52 | 0 | 33.51 | 54.45 | 33.58 | 52.51 | 2025-05-26 13:52 | 33.51 | 33.53 | 33.4028 | 0.02 | 0.059648 | 99.94% |  |  | 2025-05-26 13:52 | 54.45 | 55.55 | 55.2665 | 1.1 | 1.9802 | 98.02% |  |  | 2025-05-26 13:52 | 33.58 | 33.53 | 33.5605 | 0.05 | 0.14912 | 99.85% |  |  | 2025-05-26 13:52 | 52.51 | 55.55 | 53.9239 | 3.04 | 5.4725 | 94.53%
2025-05-26 13:53 | 33.57 | 55.10 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 53 | 0 | 33.51 | 53.92 | 33.58 | 52.63 | 2025-05-26 13:53 | 33.51 | 33.57 | 33.4028 | 0.06 | 0.17873 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 13:53 | 53.92 | 55.1 | 54.7511 | 1.18 | 2.1416 | 97.86% |  |  | 2025-05-26 13:53 | 33.58 | 33.57 | 33.5605 | 0.01 | 0.029789 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 13:53 | 52.63 | 55.1 | 54.0384 | 2.47 | 4.4828 | 95.52%
2025-05-26 13:54 | 33.60 | 53.60 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 54 | 0 | 33.61 | 54.13 | 33.68 | 52.63 | 2025-05-26 13:54 | 33.61 | 33.6 | 33.5012 | 0.01 | 0.029762 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 13:54 | 54.13 | 53.6 | 54.9553 | -0.53 | -0.98881 | 101% |  |  | 2025-05-26 13:54 | 33.68 | 33.6 | 33.66 | 0.08 | 0.2381 | 99.76% |  |  | 2025-05-26 13:54 | 52.63 | 53.6 | 54.0384 | 0.97 | 1.8097 | 98.19%
2025-05-26 13:55 | 33.60 | 53.35 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 55 | 0 | 33.51 | 52.86 | 33.58 | 52.13 | 2025-05-26 13:55 | 33.51 | 33.6 | 33.4028 | 0.09 | 0.26786 | 99.73% |  |  | 2025-05-26 13:55 | 52.86 | 53.35 | 53.7204 | 0.49 | 0.91846 | 99.08% |  |  | 2025-05-26 13:55 | 33.58 | 33.6 | 33.5605 | 0.02 | 0.059524 | 99.94% |  |  | 2025-05-26 13:55 | 52.13 | 53.35 | 53.5615 | 1.22 | 2.2868 | 97.71%
2025-05-26 13:57 | 33.60 | 52.80 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 57 | 0 | 33.61 | 52.86 | 33.58 | 51.75 | 2025-05-26 13:57 | 33.61 | 33.6 | 33.5012 | 0.01 | 0.029762 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 13:57 | 52.86 | 52.8 | 53.7204 | -0.06 | -0.11364 | 100.1% |  |  | 2025-05-26 13:57 | 33.58 | 33.6 | 33.5605 | 0.02 | 0.059524 | 99.94% |  |  | 2025-05-26 13:57 | 51.75 | 52.8 | 53.199 | 1.05 | 1.9886 | 98.01%
2025-05-26 13:58 | 33.58 | 53.05 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 58 | 0 | 33.61 | 53.07 | 33.58 | 51.49 | 2025-05-26 13:58 | 33.61 | 33.58 | 33.5012 | 0.03 | 0.089339 | 99.91% |  |  | 2025-05-26 13:58 | 53.07 | 53.05 | 53.9246 | -0.02 | -0.0377 | 100% |  |  | 2025-05-26 13:58 | 33.58 | 33.58 | 33.5605 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-26 13:58 | 51.49 | 53.05 | 52.9511 | 1.56 | 2.9406 | 97.06%
2025-05-26 13:59 | 33.52 | 53.55 | 2025 | 5 | 26 | 13 | 59 | 0 | 33.61 | 52.65 | 33.58 | 51.24 | 2025-05-26 13:59 | 33.61 | 33.52 | 33.5012 | 0.09 | 0.2685 | 99.73% |  |  | 2025-05-26 13:59 | 52.65 | 53.55 | 53.5162 | 0.9 | 1.6807 | 98.32% |  |  | 2025-05-26 13:59 | 33.58 | 33.52 | 33.5605 | 0.06 | 0.179 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 13:59 | 51.24 | 53.55 | 52.7126 | 2.31 | 4.3137 | 95.69%
2025-05-26 14:00 | 33.49 | 52.50 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 0 | 0 | 33.61 | 51.38 | 33.58 | 51.24 | 2025-05-26 14:00 | 33.61 | 33.49 | 33.5012 | 0.12 | 0.35832 | 99.64% |  |  | 2025-05-26 14:00 | 51.38 | 52.5 | 52.2812 | 1.12 | 2.1333 | 97.87% |  |  | 2025-05-26 14:00 | 33.58 | 33.49 | 33.5605 | 0.09 | 0.26874 | 99.73% |  |  | 2025-05-26 14:00 | 51.24 | 52.5 | 52.7126 | 1.26 | 2.4 | 97.6%
2025-05-26 14:01 | 33.47 | 53.70 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 1 | 0 | 33.61 | 53.07 | 33.58 | 51.12 | 2025-05-26 14:01 | 33.61 | 33.47 | 33.5012 | 0.14 | 0.41829 | 99.58% |  |  | 2025-05-26 14:01 | 53.07 | 53.7 | 53.9246 | 0.63 | 1.1732 | 98.83% |  |  | 2025-05-26 14:01 | 33.58 | 33.47 | 33.5605 | 0.11 | 0.32865 | 99.67% |  |  | 2025-05-26 14:01 | 51.12 | 53.7 | 52.5982 | 2.58 | 4.8045 | 95.2%
2025-05-26 14:02 | 33.51 | 53.80 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 2 | 0 | 33.61 | 52.97 | 33.58 | 51.12 | 2025-05-26 14:02 | 33.61 | 33.51 | 33.5012 | 0.1 | 0.29842 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 14:02 | 52.97 | 53.8 | 53.8273 | 0.83 | 1.5428 | 98.46% |  |  | 2025-05-26 14:02 | 33.58 | 33.51 | 33.5605 | 0.07 | 0.20889 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 14:02 | 51.12 | 53.8 | 52.5982 | 2.68 | 4.9814 | 95.02%
2025-05-26 14:03 | 33.52 | 53.00 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 3 | 0 | 33.61 | 52.55 | 33.68 | 50.99 | 2025-05-26 14:03 | 33.61 | 33.52 | 33.5012 | 0.09 | 0.2685 | 99.73% |  |  | 2025-05-26 14:03 | 52.55 | 53 | 53.4189 | 0.45 | 0.84906 | 99.15% |  |  | 2025-05-26 14:03 | 33.68 | 33.52 | 33.66 | 0.16 | 0.47733 | 99.52% |  |  | 2025-05-26 14:03 | 50.99 | 53 | 52.4742 | 2.01 | 3.7925 | 96.21%
2025-05-26 14:04 | 33.51 | 53.25 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 4 | 0 | 33.71 | 51.70 | 33.68 | 50.86 | 2025-05-26 14:04 | 33.71 | 33.51 | 33.5995 | 0.2 | 0.59684 | 99.4% |  |  | 2025-05-26 14:04 | 51.7 | 53.25 | 52.5924 | 1.55 | 2.9108 | 97.09% |  |  | 2025-05-26 14:04 | 33.68 | 33.51 | 33.66 | 0.17 | 0.50731 | 99.49% |  |  | 2025-05-26 14:04 | 50.86 | 53.25 | 52.3502 | 2.39 | 4.4883 | 95.51%
2025-05-26 14:05 | 33.50 | 55.05 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 5 | 0 | 33.61 | 53.50 | 33.68 | 50.99 | 2025-05-26 14:05 | 33.61 | 33.5 | 33.5012 | 0.11 | 0.32836 | 99.67% |  |  | 2025-05-26 14:05 | 53.5 | 55.05 | 54.3427 | 1.55 | 2.8156 | 97.18% |  |  | 2025-05-26 14:05 | 33.68 | 33.5 | 33.66 | 0.18 | 0.53731 | 99.46% |  |  | 2025-05-26 14:05 | 50.99 | 55.05 | 52.4742 | 4.06 | 7.3751 | 92.62%
2025-05-26 14:06 | 33.55 | 54.45 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 6 | 0 | 33.71 | 54.13 | 33.68 | 51.37 | 2025-05-26 14:06 | 33.71 | 33.55 | 33.5995 | 0.16 | 0.4769 | 99.52% |  |  | 2025-05-26 14:06 | 54.13 | 54.45 | 54.9553 | 0.32 | 0.5877 | 99.41% |  |  | 2025-05-26 14:06 | 33.68 | 33.55 | 33.66 | 0.13 | 0.38748 | 99.61% |  |  | 2025-05-26 14:06 | 51.37 | 54.45 | 52.8366 | 3.08 | 5.6566 | 94.34%
2025-05-26 14:07 | 33.61 | 54.25 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 7 | 0 | 33.71 | 54.55 | 33.68 | 51.24 | 2025-05-26 14:07 | 33.71 | 33.61 | 33.5995 | 0.1 | 0.29753 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 14:07 | 54.55 | 54.25 | 55.3637 | -0.3 | -0.553 | 100.6% |  |  | 2025-05-26 14:07 | 33.68 | 33.61 | 33.66 | 0.07 | 0.20827 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 14:07 | 51.24 | 54.25 | 52.7126 | 3.01 | 5.5484 | 94.45%
2025-05-26 14:08 | 33.61 | 54.45 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 8 | 0 | 33.71 | 53.71 | 33.68 | 51.24 | 2025-05-26 14:08 | 33.71 | 33.61 | 33.5995 | 0.1 | 0.29753 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 14:08 | 53.71 | 54.45 | 54.5469 | 0.74 | 1.359 | 98.64% |  |  | 2025-05-26 14:08 | 33.68 | 33.61 | 33.66 | 0.07 | 0.20827 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 14:08 | 51.24 | 54.45 | 52.7126 | 3.21 | 5.8953 | 94.1%
2025-05-26 14:09 | 33.60 | 54.05 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 9 | 0 | 33.71 | 52.97 | 33.68 | 51.37 | 2025-05-26 14:09 | 33.71 | 33.6 | 33.5995 | 0.11 | 0.32738 | 99.67% |  |  | 2025-05-26 14:09 | 52.97 | 54.05 | 53.8273 | 1.08 | 1.9981 | 98% |  |  | 2025-05-26 14:09 | 33.68 | 33.6 | 33.66 | 0.08 | 0.2381 | 99.76% |  |  | 2025-05-26 14:09 | 51.37 | 54.05 | 52.8366 | 2.68 | 4.9584 | 95.04%
2025-05-26 14:10 | 33.58 | 55.35 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 10 | 0 | 33.71 | 53.71 | 33.68 | 51.49 | 2025-05-26 14:10 | 33.71 | 33.58 | 33.5995 | 0.13 | 0.38714 | 99.61% |  |  | 2025-05-26 14:10 | 53.71 | 55.35 | 54.5469 | 1.64 | 2.963 | 97.04% |  |  | 2025-05-26 14:10 | 33.68 | 33.58 | 33.66 | 0.1 | 0.2978 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 14:10 | 51.49 | 55.35 | 52.9511 | 3.86 | 6.9738 | 93.03%
2025-05-26 14:11 | 33.57 | 52.75 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 11 | 0 | 33.71 | 52.76 | 33.68 | 51.62 | 2025-05-26 14:11 | 33.71 | 33.57 | 33.5995 | 0.14 | 0.41704 | 99.58% |  |  | 2025-05-26 14:11 | 52.76 | 52.75 | 53.6231 | -0.01 | -0.018957 | 100% |  |  | 2025-05-26 14:11 | 33.68 | 33.57 | 33.66 | 0.11 | 0.32767 | 99.67% |  |  | 2025-05-26 14:11 | 51.62 | 52.75 | 53.0751 | 1.13 | 2.1422 | 97.86%
2025-05-26 14:12 | 33.52 | 53.00 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 12 | 0 | 33.71 | 51.70 | 33.58 | 51.12 | 2025-05-26 14:12 | 33.71 | 33.52 | 33.5995 | 0.19 | 0.56683 | 99.43% |  |  | 2025-05-26 14:12 | 51.7 | 53 | 52.5924 | 1.3 | 2.4528 | 97.55% |  |  | 2025-05-26 14:12 | 33.58 | 33.52 | 33.5605 | 0.06 | 0.179 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 14:12 | 51.12 | 53 | 52.5982 | 1.88 | 3.5472 | 96.45%
2025-05-26 14:13 | 33.52 | 53.50 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 13 | 0 | 33.71 | 51.70 | 33.58 | 50.86 | 2025-05-26 14:13 | 33.71 | 33.52 | 33.5995 | 0.19 | 0.56683 | 99.43% |  |  | 2025-05-26 14:13 | 51.7 | 53.5 | 52.5924 | 1.8 | 3.3645 | 96.64% |  |  | 2025-05-26 14:13 | 33.58 | 33.52 | 33.5605 | 0.06 | 0.179 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 14:13 | 50.86 | 53.5 | 52.3502 | 2.64 | 4.9346 | 95.07%
2025-05-26 14:14 | 33.50 | 53.15 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 14 | 0 | 33.71 | 51.38 | 33.58 | 50.86 | 2025-05-26 14:14 | 33.71 | 33.5 | 33.5995 | 0.21 | 0.62687 | 99.37% |  |  | 2025-05-26 14:14 | 51.38 | 53.15 | 52.2812 | 1.77 | 3.3302 | 96.67% |  |  | 2025-05-26 14:14 | 33.58 | 33.5 | 33.5605 | 0.08 | 0.23881 | 99.76% |  |  | 2025-05-26 14:14 | 50.86 | 53.15 | 52.3502 | 2.29 | 4.3086 | 95.69%
2025-05-26 14:15 | 33.51 | 53.00 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 15 | 0 | 33.71 | 52.12 | 33.68 | 50.86 | 2025-05-26 14:15 | 33.71 | 33.51 | 33.5995 | 0.2 | 0.59684 | 99.4% |  |  | 2025-05-26 14:15 | 52.12 | 53 | 53.0008 | 0.88 | 1.6604 | 98.34% |  |  | 2025-05-26 14:15 | 33.68 | 33.51 | 33.66 | 0.17 | 0.50731 | 99.49% |  |  | 2025-05-26 14:15 | 50.86 | 53 | 52.3502 | 2.14 | 4.0377 | 95.96%
2025-05-26 14:16 | 33.51 | 52.70 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 16 | 0 | 33.71 | 52.44 | 33.58 | 50.61 | 2025-05-26 14:16 | 33.71 | 33.51 | 33.5995 | 0.2 | 0.59684 | 99.4% |  |  | 2025-05-26 14:16 | 52.44 | 52.7 | 53.312 | 0.26 | 0.49336 | 99.51% |  |  | 2025-05-26 14:16 | 33.58 | 33.51 | 33.5605 | 0.07 | 0.20889 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 14:16 | 50.61 | 52.7 | 52.1117 | 2.09 | 3.9658 | 96.03%
2025-05-26 14:17 | 33.54 | 52.15 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 17 | 0 | 33.71 | 50.96 | 33.68 | 50.74 | 2025-05-26 14:17 | 33.71 | 33.54 | 33.5995 | 0.17 | 0.50686 | 99.49% |  |  | 2025-05-26 14:17 | 50.96 | 52.15 | 51.8728 | 1.19 | 2.2819 | 97.72% |  |  | 2025-05-26 14:17 | 33.68 | 33.54 | 33.66 | 0.14 | 0.41741 | 99.58% |  |  | 2025-05-26 14:17 | 50.74 | 52.15 | 52.2357 | 1.41 | 2.7037 | 97.3%
2025-05-26 14:18 | 33.52 | 53.25 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 18 | 0 | 33.61 | 52.86 | 33.58 | 50.36 | 2025-05-26 14:18 | 33.61 | 33.52 | 33.5012 | 0.09 | 0.2685 | 99.73% |  |  | 2025-05-26 14:18 | 52.86 | 53.25 | 53.7204 | 0.39 | 0.73239 | 99.27% |  |  | 2025-05-26 14:18 | 33.58 | 33.52 | 33.5605 | 0.06 | 0.179 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 14:18 | 50.36 | 53.25 | 51.8733 | 2.89 | 5.4272 | 94.57%
2025-05-26 14:19 | 33.58 | 53.50 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 19 | 0 | 33.61 | 52.86 | 33.68 | 50.48 | 2025-05-26 14:19 | 33.61 | 33.58 | 33.5012 | 0.03 | 0.089339 | 99.91% |  |  | 2025-05-26 14:19 | 52.86 | 53.5 | 53.7204 | 0.64 | 1.1963 | 98.8% |  |  | 2025-05-26 14:19 | 33.68 | 33.58 | 33.66 | 0.1 | 0.2978 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 14:19 | 50.48 | 53.5 | 51.9877 | 3.02 | 5.6449 | 94.36%
2025-05-26 14:20 | 33.65 | 53.35 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 20 | 0 | 33.71 | 52.55 | 33.68 | 50.61 | 2025-05-26 14:20 | 33.71 | 33.65 | 33.5995 | 0.06 | 0.17831 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 14:20 | 52.55 | 53.35 | 53.4189 | 0.8 | 1.4995 | 98.5% |  |  | 2025-05-26 14:20 | 33.68 | 33.65 | 33.66 | 0.03 | 0.089153 | 99.91% |  |  | 2025-05-26 14:20 | 50.61 | 53.35 | 52.1117 | 2.74 | 5.1359 | 94.86%
2025-05-26 14:21 | 33.70 | 53.75 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 21 | 0 | 33.71 | 52.65 | 33.78 | 50.61 | 2025-05-26 14:21 | 33.71 | 33.7 | 33.5995 | 0.01 | 0.029674 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 14:21 | 52.65 | 53.75 | 53.5162 | 1.1 | 2.0465 | 97.95% |  |  | 2025-05-26 14:21 | 33.78 | 33.7 | 33.7594 | 0.08 | 0.23739 | 99.76% |  |  | 2025-05-26 14:21 | 50.61 | 53.75 | 52.1117 | 3.14 | 5.8419 | 94.16%
2025-05-26 14:22 | 33.71 | 52.65 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 22 | 0 | 33.71 | 52.02 | 33.78 | 50.61 | 2025-05-26 14:22 | 33.71 | 33.71 | 33.5995 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-26 14:22 | 52.02 | 52.65 | 52.9035 | 0.63 | 1.1966 | 98.8% |  |  | 2025-05-26 14:22 | 33.78 | 33.71 | 33.7594 | 0.07 | 0.20765 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 14:22 | 50.61 | 52.65 | 52.1117 | 2.04 | 3.8746 | 96.13%
2025-05-26 14:23 | 33.71 | 53.20 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 23 | 0 | 33.71 | 52.33 | 33.68 | 50.48 | 2025-05-26 14:23 | 33.71 | 33.71 | 33.5995 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-26 14:23 | 52.33 | 53.2 | 53.205 | 0.87 | 1.6353 | 98.36% |  |  | 2025-05-26 14:23 | 33.68 | 33.71 | 33.66 | 0.03 | 0.088994 | 99.91% |  |  | 2025-05-26 14:23 | 50.48 | 53.2 | 51.9877 | 2.72 | 5.1128 | 94.89%
2025-05-26 14:24 | 33.70 | 53.15 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 24 | 0 | 33.71 | 52.02 | 33.68 | 50.61 | 2025-05-26 14:24 | 33.71 | 33.7 | 33.5995 | 0.01 | 0.029674 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 14:24 | 52.02 | 53.15 | 52.9035 | 1.13 | 2.1261 | 97.87% |  |  | 2025-05-26 14:24 | 33.68 | 33.7 | 33.66 | 0.02 | 0.059347 | 99.94% |  |  | 2025-05-26 14:24 | 50.61 | 53.15 | 52.1117 | 2.54 | 4.7789 | 95.22%
2025-05-26 14:25 | 33.76 | 52.45 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 25 | 0 | 33.71 | 53.18 | 33.78 | 50.48 | 2025-05-26 14:25 | 33.71 | 33.76 | 33.5995 | 0.05 | 0.1481 | 99.85% |  |  | 2025-05-26 14:25 | 53.18 | 52.45 | 54.0315 | -0.73 | -1.3918 | 101.4% |  |  | 2025-05-26 14:25 | 33.78 | 33.76 | 33.7594 | 0.02 | 0.059242 | 99.94% |  |  | 2025-05-26 14:25 | 50.48 | 52.45 | 51.9877 | 1.97 | 3.756 | 96.24%
2025-05-26 14:26 | 33.80 | 50.95 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 26 | 0 | 33.81 | 50.96 | 33.78 | 50.10 | 2025-05-26 14:26 | 33.81 | 33.8 | 33.6979 | 0.01 | 0.029586 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 14:26 | 50.96 | 50.95 | 51.8728 | -0.01 | -0.019627 | 100% |  |  | 2025-05-26 14:26 | 33.78 | 33.8 | 33.7594 | 0.02 | 0.059172 | 99.94% |  |  | 2025-05-26 14:26 | 50.1 | 50.95 | 51.6253 | 0.85 | 1.6683 | 98.33%
2025-05-26 14:27 | 33.78 | 50.80 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 27 | 0 | 33.81 | 50.43 | 33.78 | 49.72 | 2025-05-26 14:27 | 33.81 | 33.78 | 33.6979 | 0.03 | 0.08881 | 99.91% |  |  | 2025-05-26 14:27 | 50.43 | 50.8 | 51.3574 | 0.37 | 0.72835 | 99.27% |  |  | 2025-05-26 14:27 | 33.78 | 33.78 | 33.7594 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-26 14:27 | 49.72 | 50.8 | 51.2628 | 1.08 | 2.126 | 97.87%
2025-05-26 14:28 | 33.76 | 51.55 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 28 | 0 | 33.81 | 50.22 | 33.78 | 49.47 | 2025-05-26 14:28 | 33.81 | 33.76 | 33.6979 | 0.05 | 0.1481 | 99.85% |  |  | 2025-05-26 14:28 | 50.22 | 51.55 | 51.1532 | 1.33 | 2.58 | 97.42% |  |  | 2025-05-26 14:28 | 33.78 | 33.76 | 33.7594 | 0.02 | 0.059242 | 99.94% |  |  | 2025-05-26 14:28 | 49.47 | 51.55 | 51.0244 | 2.08 | 4.0349 | 95.97%
2025-05-26 14:29 | 33.76 | 52.00 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 29 | 0 | 33.81 | 51.17 | 33.78 | 49.60 | 2025-05-26 14:29 | 33.81 | 33.76 | 33.6979 | 0.05 | 0.1481 | 99.85% |  |  | 2025-05-26 14:29 | 51.17 | 52 | 52.077 | 0.83 | 1.5962 | 98.4% |  |  | 2025-05-26 14:29 | 33.78 | 33.76 | 33.7594 | 0.02 | 0.059242 | 99.94% |  |  | 2025-05-26 14:29 | 49.6 | 52 | 51.1484 | 2.4 | 4.6154 | 95.38%
2025-05-26 14:30 | 33.74 | 52.60 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 30 | 0 | 33.81 | 52.76 | 33.89 | 49.60 | 2025-05-26 14:30 | 33.81 | 33.74 | 33.6979 | 0.07 | 0.20747 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 14:30 | 52.76 | 52.6 | 53.6231 | -0.16 | -0.30418 | 100.3% |  |  | 2025-05-26 14:30 | 33.89 | 33.74 | 33.8688 | 0.15 | 0.44458 | 99.56% |  |  | 2025-05-26 14:30 | 49.6 | 52.6 | 51.1484 | 3 | 5.7034 | 94.3%
2025-05-26 14:31 | 33.79 | 51.90 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 31 | 0 | 33.91 | 52.33 | 33.89 | 49.60 | 2025-05-26 14:31 | 33.91 | 33.79 | 33.7962 | 0.12 | 0.35513 | 99.64% |  |  | 2025-05-26 14:31 | 52.33 | 51.9 | 53.205 | -0.43 | -0.82852 | 100.8% |  |  | 2025-05-26 14:31 | 33.89 | 33.79 | 33.8688 | 0.1 | 0.29595 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 14:31 | 49.6 | 51.9 | 51.1484 | 2.3 | 4.4316 | 95.57%
2025-05-26 14:32 | 33.80 | 50.95 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 32 | 0 | 33.91 | 50.43 | 33.89 | 49.47 | 2025-05-26 14:32 | 33.91 | 33.8 | 33.7962 | 0.11 | 0.32544 | 99.67% |  |  | 2025-05-26 14:32 | 50.43 | 50.95 | 51.3574 | 0.52 | 1.0206 | 98.98% |  |  | 2025-05-26 14:32 | 33.89 | 33.8 | 33.8688 | 0.09 | 0.26627 | 99.73% |  |  | 2025-05-26 14:32 | 49.47 | 50.95 | 51.0244 | 1.48 | 2.9048 | 97.1%
2025-05-26 14:33 | 33.80 | 51.45 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 33 | 0 | 33.91 | 50.75 | 33.89 | 49.22 | 2025-05-26 14:33 | 33.91 | 33.8 | 33.7962 | 0.11 | 0.32544 | 99.67% |  |  | 2025-05-26 14:33 | 50.75 | 51.45 | 51.6686 | 0.7 | 1.3605 | 98.64% |  |  | 2025-05-26 14:33 | 33.89 | 33.8 | 33.8688 | 0.09 | 0.26627 | 99.73% |  |  | 2025-05-26 14:33 | 49.22 | 51.45 | 50.7859 | 2.23 | 4.3343 | 95.67%
2025-05-26 14:34 | 33.80 | 51.35 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 34 | 0 | 33.91 | 50.64 | 33.89 | 49.09 | 2025-05-26 14:34 | 33.91 | 33.8 | 33.7962 | 0.11 | 0.32544 | 99.67% |  |  | 2025-05-26 14:34 | 50.64 | 51.35 | 51.5616 | 0.71 | 1.3827 | 98.62% |  |  | 2025-05-26 14:34 | 33.89 | 33.8 | 33.8688 | 0.09 | 0.26627 | 99.73% |  |  | 2025-05-26 14:34 | 49.09 | 51.35 | 50.6619 | 2.26 | 4.4012 | 95.6%
2025-05-26 14:35 | 33.77 | 51.10 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 35 | 0 | 33.91 | 49.90 | 33.78 | 48.97 | 2025-05-26 14:35 | 33.91 | 33.77 | 33.7962 | 0.14 | 0.41457 | 99.59% |  |  | 2025-05-26 14:35 | 49.9 | 51.1 | 50.8421 | 1.2 | 2.3483 | 97.65% |  |  | 2025-05-26 14:35 | 33.78 | 33.77 | 33.7594 | 0.01 | 0.029612 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 14:35 | 48.97 | 51.1 | 50.5475 | 2.13 | 4.1683 | 95.83%
2025-05-26 14:36 | 33.75 | 51.75 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 36 | 0 | 33.81 | 50.01 | 33.78 | 48.97 | 2025-05-26 14:36 | 33.81 | 33.75 | 33.6979 | 0.06 | 0.17778 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 14:36 | 50.01 | 51.75 | 50.949 | 1.74 | 3.3623 | 96.64% |  |  | 2025-05-26 14:36 | 33.78 | 33.75 | 33.7594 | 0.03 | 0.088889 | 99.91% |  |  | 2025-05-26 14:36 | 48.97 | 51.75 | 50.5475 | 2.78 | 5.372 | 94.63%
2025-05-26 14:37 | 33.72 | 53.40 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 37 | 0 | 33.81 | 52.02 | 33.78 | 49.09 | 2025-05-26 14:37 | 33.81 | 33.72 | 33.6979 | 0.09 | 0.2669 | 99.73% |  |  | 2025-05-26 14:37 | 52.02 | 53.4 | 52.9035 | 1.38 | 2.5843 | 97.42% |  |  | 2025-05-26 14:37 | 33.78 | 33.72 | 33.7594 | 0.06 | 0.17794 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 14:37 | 49.09 | 53.4 | 50.6619 | 4.31 | 8.0712 | 91.93%
2025-05-26 14:38 | 33.73 | 52.40 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 38 | 0 | 33.81 | 51.81 | 33.78 | 49.35 | 2025-05-26 14:38 | 33.81 | 33.73 | 33.6979 | 0.08 | 0.23718 | 99.76% |  |  | 2025-05-26 14:38 | 51.81 | 52.4 | 52.6993 | 0.59 | 1.126 | 98.87% |  |  | 2025-05-26 14:38 | 33.78 | 33.73 | 33.7594 | 0.05 | 0.14824 | 99.85% |  |  | 2025-05-26 14:38 | 49.35 | 52.4 | 50.9099 | 3.05 | 5.8206 | 94.18%
2025-05-26 14:39 | 33.74 | 52.75 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 39 | 0 | 33.81 | 51.70 | 33.89 | 49.35 | 2025-05-26 14:39 | 33.81 | 33.74 | 33.6979 | 0.07 | 0.20747 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 14:39 | 51.7 | 52.75 | 52.5924 | 1.05 | 1.9905 | 98.01% |  |  | 2025-05-26 14:39 | 33.89 | 33.74 | 33.8688 | 0.15 | 0.44458 | 99.56% |  |  | 2025-05-26 14:39 | 49.35 | 52.75 | 50.9099 | 3.4 | 6.4455 | 93.55%
2025-05-26 14:40 | 33.76 | 53.85 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 40 | 0 | 33.81 | 52.65 | 33.78 | 49.35 | 2025-05-26 14:40 | 33.81 | 33.76 | 33.6979 | 0.05 | 0.1481 | 99.85% |  |  | 2025-05-26 14:40 | 52.65 | 53.85 | 53.5162 | 1.2 | 2.2284 | 97.77% |  |  | 2025-05-26 14:40 | 33.78 | 33.76 | 33.7594 | 0.02 | 0.059242 | 99.94% |  |  | 2025-05-26 14:40 | 49.35 | 53.85 | 50.9099 | 4.5 | 8.3565 | 91.64%
2025-05-26 14:41 | 33.81 | 53.65 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 41 | 0 | 33.81 | 51.81 | 33.89 | 49.60 | 2025-05-26 14:41 | 33.81 | 33.81 | 33.6979 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-26 14:41 | 51.81 | 53.65 | 52.6993 | 1.84 | 3.4296 | 96.57% |  |  | 2025-05-26 14:41 | 33.89 | 33.81 | 33.8688 | 0.08 | 0.23662 | 99.76% |  |  | 2025-05-26 14:41 | 49.6 | 53.65 | 51.1484 | 4.05 | 7.5489 | 92.45%
2025-05-26 14:42 | 33.86 | 53.05 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 42 | 0 | 33.91 | 51.70 | 33.89 | 49.85 | 2025-05-26 14:42 | 33.91 | 33.86 | 33.7962 | 0.05 | 0.14767 | 99.85% |  |  | 2025-05-26 14:42 | 51.7 | 53.05 | 52.5924 | 1.35 | 2.5448 | 97.46% |  |  | 2025-05-26 14:42 | 33.89 | 33.86 | 33.8688 | 0.03 | 0.0886 | 99.91% |  |  | 2025-05-26 14:42 | 49.85 | 53.05 | 51.3868 | 3.2 | 6.032 | 93.97%
2025-05-26 14:43 | 33.90 | 52.70 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 43 | 0 | 33.91 | 51.70 | 33.89 | 49.72 | 2025-05-26 14:43 | 33.91 | 33.9 | 33.7962 | 0.01 | 0.029499 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 14:43 | 51.7 | 52.7 | 52.5924 | 1 | 1.8975 | 98.1% |  |  | 2025-05-26 14:43 | 33.89 | 33.9 | 33.8688 | 0.01 | 0.029499 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 14:43 | 49.72 | 52.7 | 51.2628 | 2.98 | 5.6546 | 94.35%
2025-05-26 14:44 | 33.90 | 52.65 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 44 | 0 | 33.91 | 52.23 | 33.89 | 49.85 | 2025-05-26 14:44 | 33.91 | 33.9 | 33.7962 | 0.01 | 0.029499 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 14:44 | 52.23 | 52.65 | 53.1078 | 0.42 | 0.79772 | 99.2% |  |  | 2025-05-26 14:44 | 33.89 | 33.9 | 33.8688 | 0.01 | 0.029499 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 14:44 | 49.85 | 52.65 | 51.3868 | 2.8 | 5.3181 | 94.68%
2025-05-26 14:45 | 33.91 | 52.35 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 45 | 0 | 33.91 | 52.44 | 33.89 | 49.72 | 2025-05-26 14:45 | 33.91 | 33.91 | 33.7962 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-26 14:45 | 52.44 | 52.35 | 53.312 | -0.09 | -0.17192 | 100.2% |  |  | 2025-05-26 14:45 | 33.89 | 33.91 | 33.8688 | 0.02 | 0.05898 | 99.94% |  |  | 2025-05-26 14:45 | 49.72 | 52.35 | 51.2628 | 2.63 | 5.0239 | 94.98%
2025-05-26 14:46 | 33.93 | 52.20 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 46 | 0 | 33.91 | 51.28 | 33.89 | 49.60 | 2025-05-26 14:46 | 33.91 | 33.93 | 33.7962 | 0.02 | 0.058945 | 99.94% |  |  | 2025-05-26 14:46 | 51.28 | 52.2 | 52.184 | 0.92 | 1.7625 | 98.24% |  |  | 2025-05-26 14:46 | 33.89 | 33.93 | 33.8688 | 0.04 | 0.11789 | 99.88% |  |  | 2025-05-26 14:46 | 49.6 | 52.2 | 51.1484 | 2.6 | 4.9808 | 95.02%
2025-05-26 14:47 | 33.97 | 52.60 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 47 | 0 | 34.01 | 52.12 | 33.99 | 49.72 | 2025-05-26 14:47 | 34.01 | 33.97 | 33.8945 | 0.04 | 0.11775 | 99.88% |  |  | 2025-05-26 14:47 | 52.12 | 52.6 | 53.0008 | 0.48 | 0.91255 | 99.09% |  |  | 2025-05-26 14:47 | 33.99 | 33.97 | 33.9683 | 0.02 | 0.058875 | 99.94% |  |  | 2025-05-26 14:47 | 49.72 | 52.6 | 51.2628 | 2.88 | 5.4753 | 94.52%
2025-05-26 14:48 | 34.00 | 51.90 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 48 | 0 | 34.01 | 50.96 | 33.99 | 49.72 | 2025-05-26 14:48 | 34.01 | 34 | 33.8945 | 0.01 | 0.029412 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 14:48 | 50.96 | 51.9 | 51.8728 | 0.94 | 1.8112 | 98.19% |  |  | 2025-05-26 14:48 | 33.99 | 34 | 33.9683 | 0.01 | 0.029412 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 14:48 | 49.72 | 51.9 | 51.2628 | 2.18 | 4.2004 | 95.8%
2025-05-26 14:49 | 33.98 | 50.70 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 49 | 0 | 34.01 | 51.28 | 33.99 | 49.47 | 2025-05-26 14:49 | 34.01 | 33.98 | 33.8945 | 0.03 | 0.088287 | 99.91% |  |  | 2025-05-26 14:49 | 51.28 | 50.7 | 52.184 | -0.58 | -1.144 | 101.1% |  |  | 2025-05-26 14:49 | 33.99 | 33.98 | 33.9683 | 0.01 | 0.029429 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 14:49 | 49.47 | 50.7 | 51.0244 | 1.23 | 2.426 | 97.57%
2025-05-26 14:50 | 33.87 | 49.85 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 50 | 0 | 34.01 | 49.59 | 33.89 | 49.09 | 2025-05-26 14:50 | 34.01 | 33.87 | 33.8945 | 0.14 | 0.41335 | 99.59% |  |  | 2025-05-26 14:50 | 49.59 | 49.85 | 50.5406 | 0.26 | 0.52156 | 99.48% |  |  | 2025-05-26 14:50 | 33.89 | 33.87 | 33.8688 | 0.02 | 0.059049 | 99.94% |  |  | 2025-05-26 14:50 | 49.09 | 49.85 | 50.6619 | 0.76 | 1.5246 | 98.48%
2025-05-26 14:51 | 33.79 | 51.05 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 51 | 0 | 33.91 | 49.59 | 33.89 | 48.71 | 2025-05-26 14:51 | 33.91 | 33.79 | 33.7962 | 0.12 | 0.35513 | 99.64% |  |  | 2025-05-26 14:51 | 49.59 | 51.05 | 50.5406 | 1.46 | 2.8599 | 97.14% |  |  | 2025-05-26 14:51 | 33.89 | 33.79 | 33.8688 | 0.1 | 0.29595 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 14:51 | 48.71 | 51.05 | 50.2995 | 2.34 | 4.5837 | 95.42%
2025-05-26 14:52 | 33.76 | 52.10 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 52 | 0 | 33.91 | 50.75 | 33.89 | 48.71 | 2025-05-26 14:52 | 33.91 | 33.76 | 33.7962 | 0.15 | 0.44431 | 99.56% |  |  | 2025-05-26 14:52 | 50.75 | 52.1 | 51.6686 | 1.35 | 2.5912 | 97.41% |  |  | 2025-05-26 14:52 | 33.89 | 33.76 | 33.8688 | 0.13 | 0.38507 | 99.61% |  |  | 2025-05-26 14:52 | 48.71 | 52.1 | 50.2995 | 3.39 | 6.5067 | 93.49%
2025-05-26 14:53 | 33.75 | 52.05 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 53 | 0 | 33.91 | 51.07 | 33.89 | 48.84 | 2025-05-26 14:53 | 33.91 | 33.75 | 33.7962 | 0.16 | 0.47407 | 99.53% |  |  | 2025-05-26 14:53 | 51.07 | 52.05 | 51.9798 | 0.98 | 1.8828 | 98.12% |  |  | 2025-05-26 14:53 | 33.89 | 33.75 | 33.8688 | 0.14 | 0.41481 | 99.59% |  |  | 2025-05-26 14:53 | 48.84 | 52.05 | 50.4235 | 3.21 | 6.1671 | 93.83%
2025-05-26 14:54 | 33.79 | 49.95 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 54 | 0 | 33.91 | 50.01 | 33.89 | 48.84 | 2025-05-26 14:54 | 33.91 | 33.79 | 33.7962 | 0.12 | 0.35513 | 99.64% |  |  | 2025-05-26 14:54 | 50.01 | 49.95 | 50.949 | -0.06 | -0.12012 | 100.1% |  |  | 2025-05-26 14:54 | 33.89 | 33.79 | 33.8688 | 0.1 | 0.29595 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 14:54 | 48.84 | 49.95 | 50.4235 | 1.11 | 2.2222 | 97.78%
2025-05-26 14:55 | 33.72 | 51.20 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 55 | 0 | 33.91 | 48.95 | 33.78 | 48.21 | 2025-05-26 14:55 | 33.91 | 33.72 | 33.7962 | 0.19 | 0.56346 | 99.44% |  |  | 2025-05-26 14:55 | 48.95 | 51.2 | 49.9183 | 2.25 | 4.3945 | 95.61% |  |  | 2025-05-26 14:55 | 33.78 | 33.72 | 33.7594 | 0.06 | 0.17794 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 14:55 | 48.21 | 51.2 | 49.8226 | 2.99 | 5.8398 | 94.16%
2025-05-26 14:56 | 33.73 | 52.35 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 56 | 0 | 33.91 | 51.59 | 33.89 | 48.46 | 2025-05-26 14:56 | 33.91 | 33.73 | 33.7962 | 0.18 | 0.53365 | 99.47% |  |  | 2025-05-26 14:56 | 51.59 | 52.35 | 52.4854 | 0.76 | 1.4518 | 98.55% |  |  | 2025-05-26 14:56 | 33.89 | 33.73 | 33.8688 | 0.16 | 0.47436 | 99.53% |  |  | 2025-05-26 14:56 | 48.46 | 52.35 | 50.061 | 3.89 | 7.4308 | 92.57%
2025-05-26 14:57 | 33.80 | 50.65 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 57 | 0 | 33.91 | 50.75 | 33.89 | 48.46 | 2025-05-26 14:57 | 33.91 | 33.8 | 33.7962 | 0.11 | 0.32544 | 99.67% |  |  | 2025-05-26 14:57 | 50.75 | 50.65 | 51.6686 | -0.1 | -0.19743 | 100.2% |  |  | 2025-05-26 14:57 | 33.89 | 33.8 | 33.8688 | 0.09 | 0.26627 | 99.73% |  |  | 2025-05-26 14:57 | 48.46 | 50.65 | 50.061 | 2.19 | 4.3238 | 95.68%
2025-05-26 14:58 | 33.79 | 51.05 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 58 | 0 | 33.91 | 49.27 | 33.89 | 48.33 | 2025-05-26 14:58 | 33.91 | 33.79 | 33.7962 | 0.12 | 0.35513 | 99.64% |  |  | 2025-05-26 14:58 | 49.27 | 51.05 | 50.2294 | 1.78 | 3.4868 | 96.51% |  |  | 2025-05-26 14:58 | 33.89 | 33.79 | 33.8688 | 0.1 | 0.29595 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 14:58 | 48.33 | 51.05 | 49.9371 | 2.72 | 5.3281 | 94.67%
2025-05-26 14:59 | 33.80 | 51.00 | 2025 | 5 | 26 | 14 | 59 | 0 | 33.91 | 49.90 | 33.89 | 48.21 | 2025-05-26 14:59 | 33.91 | 33.8 | 33.7962 | 0.11 | 0.32544 | 99.67% |  |  | 2025-05-26 14:59 | 49.9 | 51 | 50.8421 | 1.1 | 2.1569 | 97.84% |  |  | 2025-05-26 14:59 | 33.89 | 33.8 | 33.8688 | 0.09 | 0.26627 | 99.73% |  |  | 2025-05-26 14:59 | 48.21 | 51 | 49.8226 | 2.79 | 5.4706 | 94.53%
2025-05-26 15:01 | 33.75 | 50.65 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 1 | 0 | 33.91 | 49.80 | 33.89 | 47.95 | 2025-05-26 15:01 | 33.91 | 33.75 | 33.7962 | 0.16 | 0.47407 | 99.53% |  |  | 2025-05-26 15:01 | 49.8 | 50.65 | 50.7448 | 0.85 | 1.6782 | 98.32% |  |  | 2025-05-26 15:01 | 33.89 | 33.75 | 33.8688 | 0.14 | 0.41481 | 99.59% |  |  | 2025-05-26 15:01 | 47.95 | 50.65 | 49.5746 | 2.7 | 5.3307 | 94.67%
2025-05-26 15:02 | 33.71 | 51.00 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 2 | 0 | 33.91 | 49.59 | 33.78 | 47.83 | 2025-05-26 15:02 | 33.91 | 33.71 | 33.7962 | 0.2 | 0.5933 | 99.41% |  |  | 2025-05-26 15:02 | 49.59 | 51 | 50.5406 | 1.41 | 2.7647 | 97.24% |  |  | 2025-05-26 15:02 | 33.78 | 33.71 | 33.7594 | 0.07 | 0.20765 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 15:02 | 47.83 | 51 | 49.4602 | 3.17 | 6.2157 | 93.78%
2025-05-26 15:03 | 33.69 | 51.35 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 3 | 0 | 33.91 | 50.33 | 33.78 | 47.95 | 2025-05-26 15:03 | 33.91 | 33.69 | 33.7962 | 0.22 | 0.65301 | 99.35% |  |  | 2025-05-26 15:03 | 50.33 | 51.35 | 51.2602 | 1.02 | 1.9864 | 98.01% |  |  | 2025-05-26 15:03 | 33.78 | 33.69 | 33.7594 | 0.09 | 0.26714 | 99.73% |  |  | 2025-05-26 15:03 | 47.95 | 51.35 | 49.5746 | 3.4 | 6.6212 | 93.38%
2025-05-26 15:04 | 33.64 | 51.80 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 4 | 0 | 33.81 | 50.75 | 33.78 | 48.08 | 2025-05-26 15:04 | 33.81 | 33.64 | 33.6979 | 0.17 | 0.50535 | 99.49% |  |  | 2025-05-26 15:04 | 50.75 | 51.8 | 51.6686 | 1.05 | 2.027 | 97.97% |  |  | 2025-05-26 15:04 | 33.78 | 33.64 | 33.7594 | 0.14 | 0.41617 | 99.58% |  |  | 2025-05-26 15:04 | 48.08 | 51.8 | 49.6986 | 3.72 | 7.1815 | 92.82%
2025-05-26 15:05 | 33.61 | 51.00 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 5 | 0 | 33.81 | 49.59 | 33.78 | 48.08 | 2025-05-26 15:05 | 33.81 | 33.61 | 33.6979 | 0.2 | 0.59506 | 99.4% |  |  | 2025-05-26 15:05 | 49.59 | 51 | 50.5406 | 1.41 | 2.7647 | 97.24% |  |  | 2025-05-26 15:05 | 33.78 | 33.61 | 33.7594 | 0.17 | 0.5058 | 99.49% |  |  | 2025-05-26 15:05 | 48.08 | 51 | 49.6986 | 2.92 | 5.7255 | 94.27%
2025-05-26 15:06 | 33.60 | 51.00 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 6 | 0 | 33.81 | 49.80 | 33.78 | 47.95 | 2025-05-26 15:06 | 33.81 | 33.6 | 33.6979 | 0.21 | 0.625 | 99.38% |  |  | 2025-05-26 15:06 | 49.8 | 51 | 50.7448 | 1.2 | 2.3529 | 97.65% |  |  | 2025-05-26 15:06 | 33.78 | 33.6 | 33.7594 | 0.18 | 0.53571 | 99.46% |  |  | 2025-05-26 15:06 | 47.95 | 51 | 49.5746 | 3.05 | 5.9804 | 94.02%
2025-05-26 15:07 | 33.60 | 52.15 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 7 | 0 | 33.81 | 50.43 | 33.78 | 47.95 | 2025-05-26 15:07 | 33.81 | 33.6 | 33.6979 | 0.21 | 0.625 | 99.38% |  |  | 2025-05-26 15:07 | 50.43 | 52.15 | 51.3574 | 1.72 | 3.2982 | 96.7% |  |  | 2025-05-26 15:07 | 33.78 | 33.6 | 33.7594 | 0.18 | 0.53571 | 99.46% |  |  | 2025-05-26 15:07 | 47.95 | 52.15 | 49.5746 | 4.2 | 8.0537 | 91.95%
2025-05-26 15:09 | 33.68 | 53.10 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 9 | 0 | 33.71 | 51.91 | 33.78 | 48.71 | 2025-05-26 15:09 | 33.71 | 33.68 | 33.5995 | 0.03 | 0.089074 | 99.91% |  |  | 2025-05-26 15:09 | 51.91 | 53.1 | 52.7966 | 1.19 | 2.2411 | 97.76% |  |  | 2025-05-26 15:09 | 33.78 | 33.68 | 33.7594 | 0.1 | 0.29691 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 15:09 | 48.71 | 53.1 | 50.2995 | 4.39 | 8.2674 | 91.73%
2025-05-26 15:10 | 33.72 | 52.20 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 10 | 0 | 33.81 | 51.17 | 33.78 | 48.84 | 2025-05-26 15:10 | 33.81 | 33.72 | 33.6979 | 0.09 | 0.2669 | 99.73% |  |  | 2025-05-26 15:10 | 51.17 | 52.2 | 52.077 | 1.03 | 1.9732 | 98.03% |  |  | 2025-05-26 15:10 | 33.78 | 33.72 | 33.7594 | 0.06 | 0.17794 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 15:10 | 48.84 | 52.2 | 50.4235 | 3.36 | 6.4368 | 93.56%
2025-05-26 15:11 | 33.74 | 51.80 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 11 | 0 | 33.81 | 51.49 | 33.78 | 48.84 | 2025-05-26 15:11 | 33.81 | 33.74 | 33.6979 | 0.07 | 0.20747 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 15:11 | 51.49 | 51.8 | 52.3882 | 0.31 | 0.59846 | 99.4% |  |  | 2025-05-26 15:11 | 33.78 | 33.74 | 33.7594 | 0.04 | 0.11855 | 99.88% |  |  | 2025-05-26 15:11 | 48.84 | 51.8 | 50.4235 | 2.96 | 5.7143 | 94.29%
2025-05-26 15:12 | 33.71 | 52.00 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 12 | 0 | 33.81 | 50.85 | 33.78 | 48.71 | 2025-05-26 15:12 | 33.81 | 33.71 | 33.6979 | 0.1 | 0.29665 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 15:12 | 50.85 | 52 | 51.7658 | 1.15 | 2.2115 | 97.79% |  |  | 2025-05-26 15:12 | 33.78 | 33.71 | 33.7594 | 0.07 | 0.20765 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 15:12 | 48.71 | 52 | 50.2995 | 3.29 | 6.3269 | 93.67%
2025-05-26 15:13 | 33.71 | 52.60 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 13 | 0 | 33.81 | 51.17 | 33.78 | 48.71 | 2025-05-26 15:13 | 33.81 | 33.71 | 33.6979 | 0.1 | 0.29665 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 15:13 | 51.17 | 52.6 | 52.077 | 1.43 | 2.7186 | 97.28% |  |  | 2025-05-26 15:13 | 33.78 | 33.71 | 33.7594 | 0.07 | 0.20765 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 15:13 | 48.71 | 52.6 | 50.2995 | 3.89 | 7.3954 | 92.6%
2025-05-26 15:14 | 33.71 | 51.85 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 14 | 0 | 33.81 | 50.64 | 33.89 | 48.97 | 2025-05-26 15:14 | 33.81 | 33.71 | 33.6979 | 0.1 | 0.29665 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 15:14 | 50.64 | 51.85 | 51.5616 | 1.21 | 2.3337 | 97.67% |  |  | 2025-05-26 15:14 | 33.89 | 33.71 | 33.8688 | 0.18 | 0.53397 | 99.47% |  |  | 2025-05-26 15:14 | 48.97 | 51.85 | 50.5475 | 2.88 | 5.5545 | 94.45%
2025-05-26 15:15 | 33.69 | 52.25 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 15 | 0 | 33.81 | 50.85 | 33.78 | 48.84 | 2025-05-26 15:15 | 33.81 | 33.69 | 33.6979 | 0.12 | 0.35619 | 99.64% |  |  | 2025-05-26 15:15 | 50.85 | 52.25 | 51.7658 | 1.4 | 2.6794 | 97.32% |  |  | 2025-05-26 15:15 | 33.78 | 33.69 | 33.7594 | 0.09 | 0.26714 | 99.73% |  |  | 2025-05-26 15:15 | 48.84 | 52.25 | 50.4235 | 3.41 | 6.5263 | 93.47%
2025-05-26 15:16 | 33.65 | 52.35 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 16 | 0 | 33.81 | 51.81 | 33.78 | 48.97 | 2025-05-26 15:16 | 33.81 | 33.65 | 33.6979 | 0.16 | 0.47548 | 99.52% |  |  | 2025-05-26 15:16 | 51.81 | 52.35 | 52.6993 | 0.54 | 1.0315 | 98.97% |  |  | 2025-05-26 15:16 | 33.78 | 33.65 | 33.7594 | 0.13 | 0.38633 | 99.61% |  |  | 2025-05-26 15:16 | 48.97 | 52.35 | 50.5475 | 3.38 | 6.4565 | 93.54%
2025-05-26 15:17 | 33.59 | 52.05 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 17 | 0 | 33.81 | 50.75 | 33.68 | 48.84 | 2025-05-26 15:17 | 33.81 | 33.59 | 33.6979 | 0.22 | 0.65496 | 99.35% |  |  | 2025-05-26 15:17 | 50.75 | 52.05 | 51.6686 | 1.3 | 2.4976 | 97.5% |  |  | 2025-05-26 15:17 | 33.68 | 33.59 | 33.66 | 0.09 | 0.26794 | 99.73% |  |  | 2025-05-26 15:17 | 48.84 | 52.05 | 50.4235 | 3.21 | 6.1671 | 93.83%
2025-05-26 15:18 | 33.51 | 52.75 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 18 | 0 | 33.71 | 51.07 | 33.68 | 48.97 | 2025-05-26 15:18 | 33.71 | 33.51 | 33.5995 | 0.2 | 0.59684 | 99.4% |  |  | 2025-05-26 15:18 | 51.07 | 52.75 | 51.9798 | 1.68 | 3.1848 | 96.82% |  |  | 2025-05-26 15:18 | 33.68 | 33.51 | 33.66 | 0.17 | 0.50731 | 99.49% |  |  | 2025-05-26 15:18 | 48.97 | 52.75 | 50.5475 | 3.78 | 7.1659 | 92.83%
2025-05-26 15:19 | 33.48 | 53.80 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 19 | 0 | 33.71 | 52.02 | 33.58 | 49.09 | 2025-05-26 15:19 | 33.71 | 33.48 | 33.5995 | 0.23 | 0.68698 | 99.31% |  |  | 2025-05-26 15:19 | 52.02 | 53.8 | 52.9035 | 1.78 | 3.3086 | 96.69% |  |  | 2025-05-26 15:19 | 33.58 | 33.48 | 33.5605 | 0.1 | 0.29869 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 15:19 | 49.09 | 53.8 | 50.6619 | 4.71 | 8.7546 | 91.25%
2025-05-26 15:20 | 33.51 | 54.00 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 20 | 0 | 33.71 | 53.18 | 33.68 | 49.60 | 2025-05-26 15:20 | 33.71 | 33.51 | 33.5995 | 0.2 | 0.59684 | 99.4% |  |  | 2025-05-26 15:20 | 53.18 | 54 | 54.0315 | 0.82 | 1.5185 | 98.48% |  |  | 2025-05-26 15:20 | 33.68 | 33.51 | 33.66 | 0.17 | 0.50731 | 99.49% |  |  | 2025-05-26 15:20 | 49.6 | 54 | 51.1484 | 4.4 | 8.1481 | 91.85%
2025-05-26 15:21 | 33.55 | 53.90 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 21 | 0 | 33.71 | 52.23 | 33.68 | 49.72 | 2025-05-26 15:21 | 33.71 | 33.55 | 33.5995 | 0.16 | 0.4769 | 99.52% |  |  | 2025-05-26 15:21 | 52.23 | 53.9 | 53.1078 | 1.67 | 3.0983 | 96.9% |  |  | 2025-05-26 15:21 | 33.68 | 33.55 | 33.66 | 0.13 | 0.38748 | 99.61% |  |  | 2025-05-26 15:21 | 49.72 | 53.9 | 51.2628 | 4.18 | 7.7551 | 92.24%
2025-05-26 15:22 | 33.60 | 53.40 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 22 | 0 | 33.81 | 52.33 | 33.68 | 49.85 | 2025-05-26 15:22 | 33.81 | 33.6 | 33.6979 | 0.21 | 0.625 | 99.38% |  |  | 2025-05-26 15:22 | 52.33 | 53.4 | 53.205 | 1.07 | 2.0037 | 98% |  |  | 2025-05-26 15:22 | 33.68 | 33.6 | 33.66 | 0.08 | 0.2381 | 99.76% |  |  | 2025-05-26 15:22 | 49.85 | 53.4 | 51.3868 | 3.55 | 6.6479 | 93.35%
2025-05-26 15:23 | 33.60 | 52.80 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 23 | 0 | 33.71 | 52.02 | 33.68 | 49.85 | 2025-05-26 15:23 | 33.71 | 33.6 | 33.5995 | 0.11 | 0.32738 | 99.67% |  |  | 2025-05-26 15:23 | 52.02 | 52.8 | 52.9035 | 0.78 | 1.4773 | 98.52% |  |  | 2025-05-26 15:23 | 33.68 | 33.6 | 33.66 | 0.08 | 0.2381 | 99.76% |  |  | 2025-05-26 15:23 | 49.85 | 52.8 | 51.3868 | 2.95 | 5.5871 | 94.41%
2025-05-26 15:24 | 33.56 | 53.00 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 24 | 0 | 33.71 | 51.70 | 33.68 | 49.72 | 2025-05-26 15:24 | 33.71 | 33.56 | 33.5995 | 0.15 | 0.44696 | 99.55% |  |  | 2025-05-26 15:24 | 51.7 | 53 | 52.5924 | 1.3 | 2.4528 | 97.55% |  |  | 2025-05-26 15:24 | 33.68 | 33.56 | 33.66 | 0.12 | 0.35757 | 99.64% |  |  | 2025-05-26 15:24 | 49.72 | 53 | 51.2628 | 3.28 | 6.1887 | 93.81%
2025-05-26 15:25 | 33.52 | 53.00 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 25 | 0 | 33.71 | 52.23 | 33.68 | 49.72 | 2025-05-26 15:25 | 33.71 | 33.52 | 33.5995 | 0.19 | 0.56683 | 99.43% |  |  | 2025-05-26 15:25 | 52.23 | 53 | 53.1078 | 0.77 | 1.4528 | 98.55% |  |  | 2025-05-26 15:25 | 33.68 | 33.52 | 33.66 | 0.16 | 0.47733 | 99.52% |  |  | 2025-05-26 15:25 | 49.72 | 53 | 51.2628 | 3.28 | 6.1887 | 93.81%
2025-05-26 15:26 | 33.54 | 52.80 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 26 | 0 | 33.71 | 51.49 | 33.68 | 49.72 | 2025-05-26 15:26 | 33.71 | 33.54 | 33.5995 | 0.17 | 0.50686 | 99.49% |  |  | 2025-05-26 15:26 | 51.49 | 52.8 | 52.3882 | 1.31 | 2.4811 | 97.52% |  |  | 2025-05-26 15:26 | 33.68 | 33.54 | 33.66 | 0.14 | 0.41741 | 99.58% |  |  | 2025-05-26 15:26 | 49.72 | 52.8 | 51.2628 | 3.08 | 5.8333 | 94.17%
2025-05-26 15:27 | 33.58 | 53.05 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 27 | 0 | 33.71 | 51.91 | 33.68 | 49.85 | 2025-05-26 15:27 | 33.71 | 33.58 | 33.5995 | 0.13 | 0.38714 | 99.61% |  |  | 2025-05-26 15:27 | 51.91 | 53.05 | 52.7966 | 1.14 | 2.1489 | 97.85% |  |  | 2025-05-26 15:27 | 33.68 | 33.58 | 33.66 | 0.1 | 0.2978 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 15:27 | 49.85 | 53.05 | 51.3868 | 3.2 | 6.032 | 93.97%
2025-05-26 15:28 | 33.61 | 53.35 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 28 | 0 | 33.71 | 52.02 | 33.68 | 49.85 | 2025-05-26 15:28 | 33.71 | 33.61 | 33.5995 | 0.1 | 0.29753 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 15:28 | 52.02 | 53.35 | 52.9035 | 1.33 | 2.493 | 97.51% |  |  | 2025-05-26 15:28 | 33.68 | 33.61 | 33.66 | 0.07 | 0.20827 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 15:28 | 49.85 | 53.35 | 51.3868 | 3.5 | 6.5604 | 93.44%
2025-05-26 15:29 | 33.62 | 53.60 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 29 | 0 | 33.81 | 52.65 | 33.68 | 49.98 | 2025-05-26 15:29 | 33.81 | 33.62 | 33.6979 | 0.19 | 0.56514 | 99.43% |  |  | 2025-05-26 15:29 | 52.65 | 53.6 | 53.5162 | 0.95 | 1.7724 | 98.23% |  |  | 2025-05-26 15:29 | 33.68 | 33.62 | 33.66 | 0.06 | 0.17847 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 15:29 | 49.98 | 53.6 | 51.5108 | 3.62 | 6.7537 | 93.25%
2025-05-26 15:30 | 33.67 | 53.45 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 30 | 0 | 33.71 | 52.44 | 33.78 | 50.10 | 2025-05-26 15:30 | 33.71 | 33.67 | 33.5995 | 0.04 | 0.1188 | 99.88% |  |  | 2025-05-26 15:30 | 52.44 | 53.45 | 53.312 | 1.01 | 1.8896 | 98.11% |  |  | 2025-05-26 15:30 | 33.78 | 33.67 | 33.7594 | 0.11 | 0.3267 | 99.67% |  |  | 2025-05-26 15:30 | 50.1 | 53.45 | 51.6253 | 3.35 | 6.2675 | 93.73%
2025-05-26 15:31 | 33.72 | 53.25 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 31 | 0 | 33.81 | 52.44 | 33.78 | 50.23 | 2025-05-26 15:31 | 33.81 | 33.72 | 33.6979 | 0.09 | 0.2669 | 99.73% |  |  | 2025-05-26 15:31 | 52.44 | 53.25 | 53.312 | 0.81 | 1.5211 | 98.48% |  |  | 2025-05-26 15:31 | 33.78 | 33.72 | 33.7594 | 0.06 | 0.17794 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 15:31 | 50.23 | 53.25 | 51.7493 | 3.02 | 5.6714 | 94.33%
2025-05-26 15:33 | 33.63 | 53.60 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 33 | 0 | 33.81 | 52.33 | 33.68 | 50.10 | 2025-05-26 15:33 | 33.81 | 33.63 | 33.6979 | 0.18 | 0.53524 | 99.46% |  |  | 2025-05-26 15:33 | 52.33 | 53.6 | 53.205 | 1.27 | 2.3694 | 97.63% |  |  | 2025-05-26 15:33 | 33.68 | 33.63 | 33.66 | 0.05 | 0.14868 | 99.85% |  |  | 2025-05-26 15:33 | 50.1 | 53.6 | 51.6253 | 3.5 | 6.5299 | 93.47%
2025-05-26 15:34 | 33.60 | 54.20 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 34 | 0 | 33.81 | 53.07 | 33.78 | 50.23 | 2025-05-26 15:34 | 33.81 | 33.6 | 33.6979 | 0.21 | 0.625 | 99.38% |  |  | 2025-05-26 15:34 | 53.07 | 54.2 | 53.9246 | 1.13 | 2.0849 | 97.92% |  |  | 2025-05-26 15:34 | 33.78 | 33.6 | 33.7594 | 0.18 | 0.53571 | 99.46% |  |  | 2025-05-26 15:34 | 50.23 | 54.2 | 51.7493 | 3.97 | 7.3247 | 92.68%
2025-05-26 15:35 | 33.58 | 54.70 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 35 | 0 | 33.71 | 53.60 | 33.68 | 50.36 | 2025-05-26 15:35 | 33.71 | 33.58 | 33.5995 | 0.13 | 0.38714 | 99.61% |  |  | 2025-05-26 15:35 | 53.6 | 54.7 | 54.4399 | 1.1 | 2.011 | 97.99% |  |  | 2025-05-26 15:35 | 33.68 | 33.58 | 33.66 | 0.1 | 0.2978 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 15:35 | 50.36 | 54.7 | 51.8733 | 4.34 | 7.9342 | 92.07%
2025-05-26 15:36 | 33.60 | 53.15 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 36 | 0 | 33.71 | 52.02 | 33.68 | 50.61 | 2025-05-26 15:36 | 33.71 | 33.6 | 33.5995 | 0.11 | 0.32738 | 99.67% |  |  | 2025-05-26 15:36 | 52.02 | 53.15 | 52.9035 | 1.13 | 2.1261 | 97.87% |  |  | 2025-05-26 15:36 | 33.68 | 33.6 | 33.66 | 0.08 | 0.2381 | 99.76% |  |  | 2025-05-26 15:36 | 50.61 | 53.15 | 52.1117 | 2.54 | 4.7789 | 95.22%
2025-05-26 15:38 | 33.56 | 53.95 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 38 | 0 | 33.71 | 52.97 | 33.68 | 50.36 | 2025-05-26 15:38 | 33.71 | 33.56 | 33.5995 | 0.15 | 0.44696 | 99.55% |  |  | 2025-05-26 15:38 | 52.97 | 53.95 | 53.8273 | 0.98 | 1.8165 | 98.18% |  |  | 2025-05-26 15:38 | 33.68 | 33.56 | 33.66 | 0.12 | 0.35757 | 99.64% |  |  | 2025-05-26 15:38 | 50.36 | 53.95 | 51.8733 | 3.59 | 6.6543 | 93.35%
2025-05-26 15:39 | 33.52 | 53.50 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 39 | 0 | 33.71 | 51.81 | 33.68 | 50.36 | 2025-05-26 15:39 | 33.71 | 33.52 | 33.5995 | 0.19 | 0.56683 | 99.43% |  |  | 2025-05-26 15:39 | 51.81 | 53.5 | 52.6993 | 1.69 | 3.1589 | 96.84% |  |  | 2025-05-26 15:39 | 33.68 | 33.52 | 33.66 | 0.16 | 0.47733 | 99.52% |  |  | 2025-05-26 15:39 | 50.36 | 53.5 | 51.8733 | 3.14 | 5.8692 | 94.13%
2025-05-26 15:40 | 33.54 | 53.55 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 40 | 0 | 33.71 | 52.76 | 33.68 | 50.48 | 2025-05-26 15:40 | 33.71 | 33.54 | 33.5995 | 0.17 | 0.50686 | 99.49% |  |  | 2025-05-26 15:40 | 52.76 | 53.55 | 53.6231 | 0.79 | 1.4753 | 98.52% |  |  | 2025-05-26 15:40 | 33.68 | 33.54 | 33.66 | 0.14 | 0.41741 | 99.58% |  |  | 2025-05-26 15:40 | 50.48 | 53.55 | 51.9877 | 3.07 | 5.733 | 94.27%
2025-05-26 15:41 | 33.57 | 54.00 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 41 | 0 | 33.71 | 52.86 | 33.68 | 50.48 | 2025-05-26 15:41 | 33.71 | 33.57 | 33.5995 | 0.14 | 0.41704 | 99.58% |  |  | 2025-05-26 15:41 | 52.86 | 54 | 53.7204 | 1.14 | 2.1111 | 97.89% |  |  | 2025-05-26 15:41 | 33.68 | 33.57 | 33.66 | 0.11 | 0.32767 | 99.67% |  |  | 2025-05-26 15:41 | 50.48 | 54 | 51.9877 | 3.52 | 6.5185 | 93.48%
2025-05-26 15:42 | 33.61 | 54.10 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 42 | 0 | 33.71 | 52.65 | 33.68 | 50.48 | 2025-05-26 15:42 | 33.71 | 33.61 | 33.5995 | 0.1 | 0.29753 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 15:42 | 52.65 | 54.1 | 53.5162 | 1.45 | 2.6802 | 97.32% |  |  | 2025-05-26 15:42 | 33.68 | 33.61 | 33.66 | 0.07 | 0.20827 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 15:42 | 50.48 | 54.1 | 51.9877 | 3.62 | 6.6913 | 93.31%
2025-05-26 15:43 | 33.62 | 54.25 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 43 | 0 | 33.81 | 52.86 | 33.78 | 50.61 | 2025-05-26 15:43 | 33.81 | 33.62 | 33.6979 | 0.19 | 0.56514 | 99.43% |  |  | 2025-05-26 15:43 | 52.86 | 54.25 | 53.7204 | 1.39 | 2.5622 | 97.44% |  |  | 2025-05-26 15:43 | 33.78 | 33.62 | 33.7594 | 0.16 | 0.47591 | 99.52% |  |  | 2025-05-26 15:43 | 50.61 | 54.25 | 52.1117 | 3.64 | 6.7097 | 93.29%
2025-05-26 15:44 | 33.66 | 53.75 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 44 | 0 | 33.81 | 52.65 | 33.78 | 50.74 | 2025-05-26 15:44 | 33.81 | 33.66 | 33.6979 | 0.15 | 0.44563 | 99.55% |  |  | 2025-05-26 15:44 | 52.65 | 53.75 | 53.5162 | 1.1 | 2.0465 | 97.95% |  |  | 2025-05-26 15:44 | 33.78 | 33.66 | 33.7594 | 0.12 | 0.35651 | 99.64% |  |  | 2025-05-26 15:44 | 50.74 | 53.75 | 52.2357 | 3.01 | 5.6 | 94.4%
2025-05-26 15:45 | 33.66 | 52.70 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 45 | 0 | 33.71 | 51.49 | 33.68 | 50.61 | 2025-05-26 15:45 | 33.71 | 33.66 | 33.5995 | 0.05 | 0.14854 | 99.85% |  |  | 2025-05-26 15:45 | 51.49 | 52.7 | 52.3882 | 1.21 | 2.296 | 97.7% |  |  | 2025-05-26 15:45 | 33.68 | 33.66 | 33.66 | 0.02 | 0.059418 | 99.94% |  |  | 2025-05-26 15:45 | 50.61 | 52.7 | 52.1117 | 2.09 | 3.9658 | 96.03%
2025-05-26 15:46 | 33.63 | 53.00 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 46 | 0 | 33.81 | 51.59 | 33.68 | 50.36 | 2025-05-26 15:46 | 33.81 | 33.63 | 33.6979 | 0.18 | 0.53524 | 99.46% |  |  | 2025-05-26 15:46 | 51.59 | 53 | 52.4854 | 1.41 | 2.6604 | 97.34% |  |  | 2025-05-26 15:46 | 33.68 | 33.63 | 33.66 | 0.05 | 0.14868 | 99.85% |  |  | 2025-05-26 15:46 | 50.36 | 53 | 51.8733 | 2.64 | 4.9811 | 95.02%
2025-05-26 15:47 | 33.64 | 53.00 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 47 | 0 | 33.71 | 51.81 | 33.78 | 50.23 | 2025-05-26 15:47 | 33.71 | 33.64 | 33.5995 | 0.07 | 0.20809 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 15:47 | 51.81 | 53 | 52.6993 | 1.19 | 2.2453 | 97.75% |  |  | 2025-05-26 15:47 | 33.78 | 33.64 | 33.7594 | 0.14 | 0.41617 | 99.58% |  |  | 2025-05-26 15:47 | 50.23 | 53 | 51.7493 | 2.77 | 5.2264 | 94.77%
2025-05-26 15:48 | 33.63 | 53.85 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 48 | 0 | 33.71 | 52.44 | 33.78 | 50.23 | 2025-05-26 15:48 | 33.71 | 33.63 | 33.5995 | 0.08 | 0.23788 | 99.76% |  |  | 2025-05-26 15:48 | 52.44 | 53.85 | 53.312 | 1.41 | 2.6184 | 97.38% |  |  | 2025-05-26 15:48 | 33.78 | 33.63 | 33.7594 | 0.15 | 0.44603 | 99.55% |  |  | 2025-05-26 15:48 | 50.23 | 53.85 | 51.7493 | 3.62 | 6.7224 | 93.28%
2025-05-26 15:49 | 33.67 | 54.00 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 49 | 0 | 33.81 | 52.44 | 33.78 | 50.36 | 2025-05-26 15:49 | 33.81 | 33.67 | 33.6979 | 0.14 | 0.4158 | 99.58% |  |  | 2025-05-26 15:49 | 52.44 | 54 | 53.312 | 1.56 | 2.8889 | 97.11% |  |  | 2025-05-26 15:49 | 33.78 | 33.67 | 33.7594 | 0.11 | 0.3267 | 99.67% |  |  | 2025-05-26 15:49 | 50.36 | 54 | 51.8733 | 3.64 | 6.7407 | 93.26%
2025-05-26 15:50 | 33.71 | 53.30 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 50 | 0 | 33.81 | 52.65 | 33.78 | 50.48 | 2025-05-26 15:50 | 33.81 | 33.71 | 33.6979 | 0.1 | 0.29665 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 15:50 | 52.65 | 53.3 | 53.5162 | 0.65 | 1.2195 | 98.78% |  |  | 2025-05-26 15:50 | 33.78 | 33.71 | 33.7594 | 0.07 | 0.20765 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 15:50 | 50.48 | 53.3 | 51.9877 | 2.82 | 5.2908 | 94.71%
2025-05-26 15:51 | 33.74 | 53.15 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 51 | 0 | 33.81 | 52.12 | 33.78 | 50.23 | 2025-05-26 15:51 | 33.81 | 33.74 | 33.6979 | 0.07 | 0.20747 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 15:51 | 52.12 | 53.15 | 53.0008 | 1.03 | 1.9379 | 98.06% |  |  | 2025-05-26 15:51 | 33.78 | 33.74 | 33.7594 | 0.04 | 0.11855 | 99.88% |  |  | 2025-05-26 15:51 | 50.23 | 53.15 | 51.7493 | 2.92 | 5.4939 | 94.51%
2025-05-26 15:52 | 33.76 | 52.00 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 52 | 0 | 33.81 | 50.75 | 33.78 | 50.10 | 2025-05-26 15:52 | 33.81 | 33.76 | 33.6979 | 0.05 | 0.1481 | 99.85% |  |  | 2025-05-26 15:52 | 50.75 | 52 | 51.6686 | 1.25 | 2.4038 | 97.6% |  |  | 2025-05-26 15:52 | 33.78 | 33.76 | 33.7594 | 0.02 | 0.059242 | 99.94% |  |  | 2025-05-26 15:52 | 50.1 | 52 | 51.6253 | 1.9 | 3.6538 | 96.35%
2025-05-26 15:53 | 33.72 | 52.80 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 53 | 0 | 33.81 | 51.49 | 33.78 | 49.85 | 2025-05-26 15:53 | 33.81 | 33.72 | 33.6979 | 0.09 | 0.2669 | 99.73% |  |  | 2025-05-26 15:53 | 51.49 | 52.8 | 52.3882 | 1.31 | 2.4811 | 97.52% |  |  | 2025-05-26 15:53 | 33.78 | 33.72 | 33.7594 | 0.06 | 0.17794 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 15:53 | 49.85 | 52.8 | 51.3868 | 2.95 | 5.5871 | 94.41%
2025-05-26 15:54 | 33.71 | 51.15 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 54 | 0 | 33.81 | 50.33 | 33.78 | 49.72 | 2025-05-26 15:54 | 33.81 | 33.71 | 33.6979 | 0.1 | 0.29665 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 15:54 | 50.33 | 51.15 | 51.2602 | 0.82 | 1.6031 | 98.4% |  |  | 2025-05-26 15:54 | 33.78 | 33.71 | 33.7594 | 0.07 | 0.20765 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 15:54 | 49.72 | 51.15 | 51.2628 | 1.43 | 2.7957 | 97.2%
2025-05-26 15:55 | 33.69 | 52.00 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 55 | 0 | 33.81 | 50.96 | 33.78 | 49.47 | 2025-05-26 15:55 | 33.81 | 33.69 | 33.6979 | 0.12 | 0.35619 | 99.64% |  |  | 2025-05-26 15:55 | 50.96 | 52 | 51.8728 | 1.04 | 2 | 98% |  |  | 2025-05-26 15:55 | 33.78 | 33.69 | 33.7594 | 0.09 | 0.26714 | 99.73% |  |  | 2025-05-26 15:55 | 49.47 | 52 | 51.0244 | 2.53 | 4.8654 | 95.13%
2025-05-26 15:56 | 33.65 | 52.75 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 56 | 0 | 33.81 | 51.07 | 33.78 | 49.35 | 2025-05-26 15:56 | 33.81 | 33.65 | 33.6979 | 0.16 | 0.47548 | 99.52% |  |  | 2025-05-26 15:56 | 51.07 | 52.75 | 51.9798 | 1.68 | 3.1848 | 96.82% |  |  | 2025-05-26 15:56 | 33.78 | 33.65 | 33.7594 | 0.13 | 0.38633 | 99.61% |  |  | 2025-05-26 15:56 | 49.35 | 52.75 | 50.9099 | 3.4 | 6.4455 | 93.55%
2025-05-26 15:57 | 33.66 | 53.00 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 57 | 0 | 33.81 | 50.96 | 33.78 | 49.47 | 2025-05-26 15:57 | 33.81 | 33.66 | 33.6979 | 0.15 | 0.44563 | 99.55% |  |  | 2025-05-26 15:57 | 50.96 | 53 | 51.8728 | 2.04 | 3.8491 | 96.15% |  |  | 2025-05-26 15:57 | 33.78 | 33.66 | 33.7594 | 0.12 | 0.35651 | 99.64% |  |  | 2025-05-26 15:57 | 49.47 | 53 | 51.0244 | 3.53 | 6.6604 | 93.34%
2025-05-26 15:58 | 33.65 | 53.00 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 58 | 0 | 33.81 | 51.81 | 33.78 | 49.47 | 2025-05-26 15:58 | 33.81 | 33.65 | 33.6979 | 0.16 | 0.47548 | 99.52% |  |  | 2025-05-26 15:58 | 51.81 | 53 | 52.6993 | 1.19 | 2.2453 | 97.75% |  |  | 2025-05-26 15:58 | 33.78 | 33.65 | 33.7594 | 0.13 | 0.38633 | 99.61% |  |  | 2025-05-26 15:58 | 49.47 | 53 | 51.0244 | 3.53 | 6.6604 | 93.34%
2025-05-26 15:59 | 33.66 | 52.35 | 2025 | 5 | 26 | 15 | 59 | 0 | 33.81 | 51.81 | 33.78 | 49.47 | 2025-05-26 15:59 | 33.81 | 33.66 | 33.6979 | 0.15 | 0.44563 | 99.55% |  |  | 2025-05-26 15:59 | 51.81 | 52.35 | 52.6993 | 0.54 | 1.0315 | 98.97% |  |  | 2025-05-26 15:59 | 33.78 | 33.66 | 33.7594 | 0.12 | 0.35651 | 99.64% |  |  | 2025-05-26 15:59 | 49.47 | 52.35 | 51.0244 | 2.88 | 5.5014 | 94.5%
2025-05-26 16:00 | 33.62 | 51.70 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 0 | 0 | 33.81 | 50.85 | 33.78 | 49.47 | 2025-05-26 16:00 | 33.81 | 33.62 | 33.6979 | 0.19 | 0.56514 | 99.43% |  |  | 2025-05-26 16:00 | 50.85 | 51.7 | 51.7658 | 0.85 | 1.6441 | 98.36% |  |  | 2025-05-26 16:00 | 33.78 | 33.62 | 33.7594 | 0.16 | 0.47591 | 99.52% |  |  | 2025-05-26 16:00 | 49.47 | 51.7 | 51.0244 | 2.23 | 4.3133 | 95.69%
2025-05-26 16:01 | 33.58 | 52.10 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 1 | 0 | 33.81 | 50.33 | 33.68 | 49.09 | 2025-05-26 16:01 | 33.81 | 33.58 | 33.6979 | 0.23 | 0.68493 | 99.32% |  |  | 2025-05-26 16:01 | 50.33 | 52.1 | 51.2602 | 1.77 | 3.3973 | 96.6% |  |  | 2025-05-26 16:01 | 33.68 | 33.58 | 33.66 | 0.1 | 0.2978 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 16:01 | 49.09 | 52.1 | 50.6619 | 3.01 | 5.7774 | 94.22%
2025-05-26 16:02 | 33.54 | 51.40 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 2 | 0 | 33.71 | 50.33 | 33.68 | 49.22 | 2025-05-26 16:02 | 33.71 | 33.54 | 33.5995 | 0.17 | 0.50686 | 99.49% |  |  | 2025-05-26 16:02 | 50.33 | 51.4 | 51.2602 | 1.07 | 2.0817 | 97.92% |  |  | 2025-05-26 16:02 | 33.68 | 33.54 | 33.66 | 0.14 | 0.41741 | 99.58% |  |  | 2025-05-26 16:02 | 49.22 | 51.4 | 50.7859 | 2.18 | 4.2412 | 95.76%
2025-05-26 16:03 | 33.50 | 52.20 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 3 | 0 | 33.71 | 50.64 | 33.68 | 48.97 | 2025-05-26 16:03 | 33.71 | 33.5 | 33.5995 | 0.21 | 0.62687 | 99.37% |  |  | 2025-05-26 16:03 | 50.64 | 52.2 | 51.5616 | 1.56 | 2.9885 | 97.01% |  |  | 2025-05-26 16:03 | 33.68 | 33.5 | 33.66 | 0.18 | 0.53731 | 99.46% |  |  | 2025-05-26 16:03 | 48.97 | 52.2 | 50.5475 | 3.23 | 6.1877 | 93.81%
2025-05-26 16:05 | 33.49 | 52.25 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 5 | 0 | 33.71 | 51.07 | 33.68 | 49.09 | 2025-05-26 16:05 | 33.71 | 33.49 | 33.5995 | 0.22 | 0.65691 | 99.34% |  |  | 2025-05-26 16:05 | 51.07 | 52.25 | 51.9798 | 1.18 | 2.2584 | 97.74% |  |  | 2025-05-26 16:05 | 33.68 | 33.49 | 33.66 | 0.19 | 0.56733 | 99.43% |  |  | 2025-05-26 16:05 | 49.09 | 52.25 | 50.6619 | 3.16 | 6.0478 | 93.95%
2025-05-26 16:06 | 33.46 | 51.80 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 6 | 0 | 33.71 | 50.54 | 33.58 | 49.09 | 2025-05-26 16:06 | 33.71 | 33.46 | 33.5995 | 0.25 | 0.74716 | 99.25% |  |  | 2025-05-26 16:06 | 50.54 | 51.8 | 51.4644 | 1.26 | 2.4324 | 97.57% |  |  | 2025-05-26 16:06 | 33.58 | 33.46 | 33.5605 | 0.12 | 0.35864 | 99.64% |  |  | 2025-05-26 16:06 | 49.09 | 51.8 | 50.6619 | 2.71 | 5.2317 | 94.77%
2025-05-26 16:07 | 33.41 | 51.80 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 7 | 0 | 33.71 | 50.85 | 33.58 | 48.97 | 2025-05-26 16:07 | 33.71 | 33.41 | 33.5995 | 0.3 | 0.89793 | 99.1% |  |  | 2025-05-26 16:07 | 50.85 | 51.8 | 51.7658 | 0.95 | 1.834 | 98.17% |  |  | 2025-05-26 16:07 | 33.58 | 33.41 | 33.5605 | 0.17 | 0.50883 | 99.49% |  |  | 2025-05-26 16:07 | 48.97 | 51.8 | 50.5475 | 2.83 | 5.4633 | 94.54%
2025-05-26 16:08 | 33.38 | 51.35 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 8 | 0 | 33.61 | 50.22 | 33.58 | 48.84 | 2025-05-26 16:08 | 33.61 | 33.38 | 33.5012 | 0.23 | 0.68904 | 99.31% |  |  | 2025-05-26 16:08 | 50.22 | 51.35 | 51.1532 | 1.13 | 2.2006 | 97.8% |  |  | 2025-05-26 16:08 | 33.58 | 33.38 | 33.5605 | 0.2 | 0.59916 | 99.4% |  |  | 2025-05-26 16:08 | 48.84 | 51.35 | 50.4235 | 2.51 | 4.888 | 95.11%
2025-05-26 16:10 | 33.30 | 52.60 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 10 | 0 | 33.61 | 50.75 | 33.48 | 48.84 | 2025-05-26 16:10 | 33.61 | 33.3 | 33.5012 | 0.31 | 0.93093 | 99.07% |  |  | 2025-05-26 16:10 | 50.75 | 52.6 | 51.6686 | 1.85 | 3.5171 | 96.48% |  |  | 2025-05-26 16:10 | 33.48 | 33.3 | 33.4611 | 0.18 | 0.54054 | 99.46% |  |  | 2025-05-26 16:10 | 48.84 | 52.6 | 50.4235 | 3.76 | 7.1483 | 92.85%
2025-05-26 16:11 | 33.30 | 53.65 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 11 | 0 | 33.61 | 51.59 | 33.48 | 48.97 | 2025-05-26 16:11 | 33.61 | 33.3 | 33.5012 | 0.31 | 0.93093 | 99.07% |  |  | 2025-05-26 16:11 | 51.59 | 53.65 | 52.4854 | 2.06 | 3.8397 | 96.16% |  |  | 2025-05-26 16:11 | 33.48 | 33.3 | 33.4611 | 0.18 | 0.54054 | 99.46% |  |  | 2025-05-26 16:11 | 48.97 | 53.65 | 50.5475 | 4.68 | 8.7232 | 91.28%
2025-05-26 16:12 | 33.34 | 53.40 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 12 | 0 | 33.61 | 52.23 | 33.58 | 49.22 | 2025-05-26 16:12 | 33.61 | 33.34 | 33.5012 | 0.27 | 0.80984 | 99.19% |  |  | 2025-05-26 16:12 | 52.23 | 53.4 | 53.1078 | 1.17 | 2.191 | 97.81% |  |  | 2025-05-26 16:12 | 33.58 | 33.34 | 33.5605 | 0.24 | 0.71986 | 99.28% |  |  | 2025-05-26 16:12 | 49.22 | 53.4 | 50.7859 | 4.18 | 7.8277 | 92.17%
2025-05-26 16:13 | 33.34 | 52.90 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 13 | 0 | 33.61 | 51.28 | 33.58 | 49.35 | 2025-05-26 16:13 | 33.61 | 33.34 | 33.5012 | 0.27 | 0.80984 | 99.19% |  |  | 2025-05-26 16:13 | 51.28 | 52.9 | 52.184 | 1.62 | 3.0624 | 96.94% |  |  | 2025-05-26 16:13 | 33.58 | 33.34 | 33.5605 | 0.24 | 0.71986 | 99.28% |  |  | 2025-05-26 16:13 | 49.35 | 52.9 | 50.9099 | 3.55 | 6.7108 | 93.29%
2025-05-26 16:14 | 33.35 | 52.90 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 14 | 0 | 33.61 | 50.96 | 33.48 | 49.22 | 2025-05-26 16:14 | 33.61 | 33.35 | 33.5012 | 0.26 | 0.77961 | 99.22% |  |  | 2025-05-26 16:14 | 50.96 | 52.9 | 51.8728 | 1.94 | 3.6673 | 96.33% |  |  | 2025-05-26 16:14 | 33.48 | 33.35 | 33.4611 | 0.13 | 0.38981 | 99.61% |  |  | 2025-05-26 16:14 | 49.22 | 52.9 | 50.7859 | 3.68 | 6.9565 | 93.04%
2025-05-26 16:15 | 33.35 | 53.95 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 15 | 0 | 33.61 | 52.02 | 33.48 | 49.47 | 2025-05-26 16:15 | 33.61 | 33.35 | 33.5012 | 0.26 | 0.77961 | 99.22% |  |  | 2025-05-26 16:15 | 52.02 | 53.95 | 52.9035 | 1.93 | 3.5774 | 96.42% |  |  | 2025-05-26 16:15 | 33.48 | 33.35 | 33.4611 | 0.13 | 0.38981 | 99.61% |  |  | 2025-05-26 16:15 | 49.47 | 53.95 | 51.0244 | 4.48 | 8.304 | 91.7%
2025-05-26 16:16 | 33.35 | 53.90 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 16 | 0 | 33.61 | 52.02 | 33.48 | 49.60 | 2025-05-26 16:16 | 33.61 | 33.35 | 33.5012 | 0.26 | 0.77961 | 99.22% |  |  | 2025-05-26 16:16 | 52.02 | 53.9 | 52.9035 | 1.88 | 3.4879 | 96.51% |  |  | 2025-05-26 16:16 | 33.48 | 33.35 | 33.4611 | 0.13 | 0.38981 | 99.61% |  |  | 2025-05-26 16:16 | 49.6 | 53.9 | 51.1484 | 4.3 | 7.9777 | 92.02%
2025-05-26 16:17 | 33.34 | 61.55 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 17 | 0 | 33.61 | 59.00 | 33.38 | 50.48 | 2025-05-26 16:17 | 33.61 | 33.34 | 33.5012 | 0.27 | 0.80984 | 99.19% |  |  | 2025-05-26 16:17 | 59 | 61.55 | 59.6909 | 2.55 | 4.143 | 95.86% |  |  | 2025-05-26 16:17 | 33.38 | 33.34 | 33.3616 | 0.04 | 0.11998 | 99.88% |  |  | 2025-05-26 16:17 | 50.48 | 61.55 | 51.9877 | 11.07 | 17.9854 | 82.01%
2025-05-26 16:18 | 33.15 | 63.70 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 18 | 0 | 33.31 | 61.32 | 32.98 | 53.14 | 2025-05-26 16:18 | 33.31 | 33.15 | 33.2062 | 0.16 | 0.48265 | 99.52% |  |  | 2025-05-26 16:18 | 61.32 | 63.7 | 61.9469 | 2.38 | 3.7363 | 96.26% |  |  | 2025-05-26 16:18 | 32.98 | 33.15 | 32.9638 | 0.17 | 0.51282 | 99.49% |  |  | 2025-05-26 16:18 | 53.14 | 63.7 | 54.5248 | 10.56 | 16.5777 | 83.42%
2025-05-26 16:19 | 33.00 | 64.70 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 19 | 0 | 33.21 | 62.27 | 32.98 | 54.66 | 2025-05-26 16:19 | 33.21 | 33 | 33.1078 | 0.21 | 0.63636 | 99.36% |  |  | 2025-05-26 16:19 | 62.27 | 64.7 | 62.8706 | 2.43 | 3.7558 | 96.24% |  |  | 2025-05-26 16:19 | 32.98 | 33 | 32.9638 | 0.02 | 0.060606 | 99.94% |  |  | 2025-05-26 16:19 | 54.66 | 64.7 | 55.9746 | 10.04 | 15.5178 | 84.48%
2025-05-26 16:20 | 32.91 | 65.95 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 20 | 0 | 33.11 | 63.33 | 32.88 | 56.05 | 2025-05-26 16:20 | 33.11 | 32.91 | 33.0095 | 0.2 | 0.60772 | 99.39% |  |  | 2025-05-26 16:20 | 63.33 | 65.95 | 63.9014 | 2.62 | 3.9727 | 96.03% |  |  | 2025-05-26 16:20 | 32.88 | 32.91 | 32.8644 | 0.03 | 0.091158 | 99.91% |  |  | 2025-05-26 16:20 | 56.05 | 65.95 | 57.3004 | 9.9 | 15.0114 | 84.99%
2025-05-26 16:21 | 32.86 | 65.45 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 21 | 0 | 33.11 | 63.33 | 32.88 | 57.44 | 2025-05-26 16:21 | 33.11 | 32.86 | 33.0095 | 0.25 | 0.7608 | 99.24% |  |  | 2025-05-26 16:21 | 63.33 | 65.45 | 63.9014 | 2.12 | 3.2391 | 96.76% |  |  | 2025-05-26 16:21 | 32.88 | 32.86 | 32.8644 | 0.02 | 0.060864 | 99.94% |  |  | 2025-05-26 16:21 | 57.44 | 65.45 | 58.6262 | 8.01 | 12.2383 | 87.76%
2025-05-26 16:22 | 32.74 | 65.65 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 22 | 0 | 33.00 | 63.65 | 32.78 | 58.07 | 2025-05-26 16:22 | 33 | 32.74 | 32.9013 | 0.26 | 0.79414 | 99.21% |  |  | 2025-05-26 16:22 | 63.65 | 65.65 | 64.2126 | 2 | 3.0465 | 96.95% |  |  | 2025-05-26 16:22 | 32.78 | 32.74 | 32.7649 | 0.04 | 0.12217 | 99.88% |  |  | 2025-05-26 16:22 | 58.07 | 65.65 | 59.2271 | 7.58 | 11.5461 | 88.45%
2025-05-26 16:23 | 32.61 | 66.40 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 23 | 0 | 32.80 | 64.18 | 32.58 | 58.95 | 2025-05-26 16:23 | 32.8 | 32.61 | 32.7046 | 0.19 | 0.58264 | 99.42% |  |  | 2025-05-26 16:23 | 64.18 | 66.4 | 64.7279 | 2.22 | 3.3434 | 96.66% |  |  | 2025-05-26 16:23 | 32.58 | 32.61 | 32.566 | 0.03 | 0.091996 | 99.91% |  |  | 2025-05-26 16:23 | 58.95 | 66.4 | 60.0664 | 7.45 | 11.2199 | 88.78%
2025-05-26 16:24 | 32.51 | 67.20 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 24 | 0 | 32.80 | 64.70 | 32.48 | 59.84 | 2025-05-26 16:24 | 32.8 | 32.51 | 32.7046 | 0.29 | 0.89203 | 99.11% |  |  | 2025-05-26 16:24 | 64.7 | 67.2 | 65.2336 | 2.5 | 3.7202 | 96.28% |  |  | 2025-05-26 16:24 | 32.48 | 32.51 | 32.4666 | 0.03 | 0.092279 | 99.91% |  |  | 2025-05-26 16:24 | 59.84 | 67.2 | 60.9153 | 7.36 | 10.9524 | 89.05%
2025-05-26 16:25 | 32.48 | 66.70 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 25 | 0 | 32.70 | 65.55 | 32.48 | 60.60 | 2025-05-26 16:25 | 32.7 | 32.48 | 32.6063 | 0.22 | 0.67734 | 99.32% |  |  | 2025-05-26 16:25 | 65.55 | 66.7 | 66.0601 | 1.15 | 1.7241 | 98.28% |  |  | 2025-05-26 16:25 | 32.48 | 32.48 | 32.4666 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-26 16:25 | 60.6 | 66.7 | 61.6402 | 6.1 | 9.1454 | 90.85%
2025-05-26 16:26 | 32.32 | 66.45 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 26 | 0 | 32.50 | 64.60 | 31.98 | 61.36 | 2025-05-26 16:26 | 32.5 | 32.32 | 32.4096 | 0.18 | 0.55693 | 99.44% |  |  | 2025-05-26 16:26 | 64.6 | 66.45 | 65.1363 | 1.85 | 2.784 | 97.22% |  |  | 2025-05-26 16:26 | 31.98 | 32.32 | 31.9693 | 0.34 | 1.052 | 98.95% |  |  | 2025-05-26 16:26 | 61.36 | 66.45 | 62.3651 | 5.09 | 7.6599 | 92.34%
2025-05-26 16:27 | 32.19 | 68.35 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 27 | 0 | 32.40 | 66.71 | 31.98 | 62.37 | 2025-05-26 16:27 | 32.4 | 32.19 | 32.3113 | 0.21 | 0.65238 | 99.35% |  |  | 2025-05-26 16:27 | 66.71 | 68.35 | 67.1881 | 1.64 | 2.3994 | 97.6% |  |  | 2025-05-26 16:27 | 31.98 | 32.19 | 31.9693 | 0.21 | 0.65238 | 99.35% |  |  | 2025-05-26 16:27 | 62.37 | 68.35 | 63.3284 | 5.98 | 8.7491 | 91.25%
2025-05-26 16:28 | 32.16 | 67.40 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 28 | 0 | 32.30 | 65.97 | 32.08 | 63.13 | 2025-05-26 16:28 | 32.3 | 32.16 | 32.2129 | 0.14 | 0.43532 | 99.56% |  |  | 2025-05-26 16:28 | 65.97 | 67.4 | 66.4685 | 1.43 | 2.1217 | 97.88% |  |  | 2025-05-26 16:28 | 32.08 | 32.16 | 32.0688 | 0.08 | 0.24876 | 99.75% |  |  | 2025-05-26 16:28 | 63.13 | 67.4 | 64.0533 | 4.27 | 6.3353 | 93.66%
2025-05-26 16:29 | 32.15 | 67.60 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 29 | 0 | 32.30 | 66.40 | 32.18 | 63.38 | 2025-05-26 16:29 | 32.3 | 32.15 | 32.2129 | 0.15 | 0.46656 | 99.53% |  |  | 2025-05-26 16:29 | 66.4 | 67.6 | 66.8867 | 1.2 | 1.7751 | 98.22% |  |  | 2025-05-26 16:29 | 32.18 | 32.15 | 32.1682 | 0.03 | 0.093313 | 99.91% |  |  | 2025-05-26 16:29 | 63.38 | 67.6 | 64.2917 | 4.22 | 6.2426 | 93.76%
2025-05-26 16:30 | 32.11 | 68.00 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 30 | 0 | 32.30 | 66.61 | 32.28 | 63.63 | 2025-05-26 16:30 | 32.3 | 32.11 | 32.2129 | 0.19 | 0.59172 | 99.41% |  |  | 2025-05-26 16:30 | 66.61 | 68 | 67.0909 | 1.39 | 2.0441 | 97.96% |  |  | 2025-05-26 16:30 | 32.28 | 32.11 | 32.2677 | 0.17 | 0.52943 | 99.47% |  |  | 2025-05-26 16:30 | 63.63 | 68 | 64.5302 | 4.37 | 6.4265 | 93.57%
2025-05-26 16:31 | 32.10 | 67.50 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 31 | 0 | 32.20 | 66.71 | 32.28 | 64.01 | 2025-05-26 16:31 | 32.2 | 32.1 | 32.1146 | 0.1 | 0.31153 | 99.69% |  |  | 2025-05-26 16:31 | 66.71 | 67.5 | 67.1881 | 0.79 | 1.1704 | 98.83% |  |  | 2025-05-26 16:31 | 32.28 | 32.1 | 32.2677 | 0.18 | 0.56075 | 99.44% |  |  | 2025-05-26 16:31 | 64.01 | 67.5 | 64.8926 | 3.49 | 5.1704 | 94.83%
2025-05-26 16:32 | 32.05 | 67.45 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 32 | 0 | 32.20 | 65.87 | 32.28 | 64.01 | 2025-05-26 16:32 | 32.2 | 32.05 | 32.1146 | 0.15 | 0.46802 | 99.53% |  |  | 2025-05-26 16:32 | 65.87 | 67.45 | 66.3713 | 1.58 | 2.3425 | 97.66% |  |  | 2025-05-26 16:32 | 32.28 | 32.05 | 32.2677 | 0.23 | 0.71763 | 99.28% |  |  | 2025-05-26 16:32 | 64.01 | 67.45 | 64.8926 | 3.44 | 5.1001 | 94.9%
2025-05-26 16:33 | 32.01 | 67.50 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 33 | 0 | 32.20 | 66.71 | 32.28 | 64.14 | 2025-05-26 16:33 | 32.2 | 32.01 | 32.1146 | 0.19 | 0.59356 | 99.41% |  |  | 2025-05-26 16:33 | 66.71 | 67.5 | 67.1881 | 0.79 | 1.1704 | 98.83% |  |  | 2025-05-26 16:33 | 32.28 | 32.01 | 32.2677 | 0.27 | 0.84349 | 99.16% |  |  | 2025-05-26 16:33 | 64.14 | 67.5 | 65.0166 | 3.36 | 4.9778 | 95.02%
2025-05-26 16:34 | 31.98 | 68.00 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 34 | 0 | 32.10 | 67.03 | 32.08 | 64.39 | 2025-05-26 16:34 | 32.1 | 31.98 | 32.0162 | 0.12 | 0.37523 | 99.62% |  |  | 2025-05-26 16:34 | 67.03 | 68 | 67.4993 | 0.97 | 1.4265 | 98.57% |  |  | 2025-05-26 16:34 | 32.08 | 31.98 | 32.0688 | 0.1 | 0.3127 | 99.69% |  |  | 2025-05-26 16:34 | 64.39 | 68 | 65.2551 | 3.61 | 5.3088 | 94.69%
2025-05-26 16:36 | 31.90 | 68.80 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 36 | 0 | 31.99 | 67.77 | 31.98 | 65.02 | 2025-05-26 16:36 | 31.99 | 31.9 | 31.9081 | 0.09 | 0.28213 | 99.72% |  |  | 2025-05-26 16:36 | 67.77 | 68.8 | 68.2188 | 1.03 | 1.4971 | 98.5% |  |  | 2025-05-26 16:36 | 31.98 | 31.9 | 31.9693 | 0.08 | 0.25078 | 99.75% |  |  | 2025-05-26 16:36 | 65.02 | 68.8 | 65.856 | 3.78 | 5.4942 | 94.51%
2025-05-26 16:37 | 31.88 | 68.55 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 37 | 0 | 31.99 | 67.77 | 31.98 | 65.40 | 2025-05-26 16:37 | 31.99 | 31.88 | 31.9081 | 0.11 | 0.34504 | 99.65% |  |  | 2025-05-26 16:37 | 67.77 | 68.55 | 68.2188 | 0.78 | 1.1379 | 98.86% |  |  | 2025-05-26 16:37 | 31.98 | 31.88 | 31.9693 | 0.1 | 0.31368 | 99.69% |  |  | 2025-05-26 16:37 | 65.4 | 68.55 | 66.2184 | 3.15 | 4.5952 | 95.4%
2025-05-26 16:38 | 31.84 | 68.40 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 38 | 0 | 31.89 | 68.19 | 31.98 | 65.66 | 2025-05-26 16:38 | 31.89 | 31.84 | 31.8097 | 0.05 | 0.15704 | 99.84% |  |  | 2025-05-26 16:38 | 68.19 | 68.4 | 68.6273 | 0.21 | 0.30702 | 99.69% |  |  | 2025-05-26 16:38 | 31.98 | 31.84 | 31.9693 | 0.14 | 0.4397 | 99.56% |  |  | 2025-05-26 16:38 | 65.66 | 68.4 | 66.4664 | 2.74 | 4.0058 | 95.99%
2025-05-26 16:39 | 31.80 | 68.70 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 39 | 0 | 31.89 | 67.35 | 31.98 | 65.78 | 2025-05-26 16:39 | 31.89 | 31.8 | 31.8097 | 0.09 | 0.28302 | 99.72% |  |  | 2025-05-26 16:39 | 67.35 | 68.7 | 67.8104 | 1.35 | 1.9651 | 98.03% |  |  | 2025-05-26 16:39 | 31.98 | 31.8 | 31.9693 | 0.18 | 0.56604 | 99.43% |  |  | 2025-05-26 16:39 | 65.78 | 68.7 | 66.5809 | 2.92 | 4.2504 | 95.75%
2025-05-26 16:41 | 31.71 | 69.95 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 41 | 0 | 31.79 | 68.93 | 31.78 | 66.41 | 2025-05-26 16:41 | 31.79 | 31.71 | 31.7114 | 0.08 | 0.25229 | 99.75% |  |  | 2025-05-26 16:41 | 68.93 | 69.95 | 69.3468 | 1.02 | 1.4582 | 98.54% |  |  | 2025-05-26 16:41 | 31.78 | 31.71 | 31.7704 | 0.07 | 0.22075 | 99.78% |  |  | 2025-05-26 16:41 | 66.41 | 69.95 | 67.1818 | 3.54 | 5.0608 | 94.94%
2025-05-26 16:42 | 31.65 | 70.75 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 42 | 0 | 31.69 | 70.10 | 31.57 | 66.54 | 2025-05-26 16:42 | 31.69 | 31.65 | 31.613 | 0.04 | 0.12638 | 99.87% |  |  | 2025-05-26 16:42 | 70.1 | 70.75 | 70.4845 | 0.65 | 0.91873 | 99.08% |  |  | 2025-05-26 16:42 | 31.57 | 31.65 | 31.5616 | 0.08 | 0.25276 | 99.75% |  |  | 2025-05-26 16:42 | 66.54 | 70.75 | 67.3058 | 4.21 | 5.9505 | 94.05%
2025-05-26 16:43 | 31.63 | 71.00 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 43 | 0 | 31.69 | 69.78 | 31.57 | 67.05 | 2025-05-26 16:43 | 31.69 | 31.63 | 31.613 | 0.06 | 0.18969 | 99.81% |  |  | 2025-05-26 16:43 | 69.78 | 71 | 70.1734 | 1.22 | 1.7183 | 98.28% |  |  | 2025-05-26 16:43 | 31.57 | 31.63 | 31.5616 | 0.06 | 0.18969 | 99.81% |  |  | 2025-05-26 16:43 | 67.05 | 71 | 67.7922 | 3.95 | 5.5634 | 94.44%
2025-05-26 16:44 | 31.62 | 70.10 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 44 | 0 | 31.69 | 69.99 | 31.57 | 67.43 | 2025-05-26 16:44 | 31.69 | 31.62 | 31.613 | 0.07 | 0.22138 | 99.78% |  |  | 2025-05-26 16:44 | 69.99 | 70.1 | 70.3776 | 0.11 | 0.15692 | 99.84% |  |  | 2025-05-26 16:44 | 31.57 | 31.62 | 31.5616 | 0.05 | 0.15813 | 99.84% |  |  | 2025-05-26 16:44 | 67.43 | 70.1 | 68.1546 | 2.67 | 3.8088 | 96.19%
2025-05-26 16:45 | 31.61 | 70.45 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 45 | 0 | 31.69 | 69.57 | 31.67 | 67.68 | 2025-05-26 16:45 | 31.69 | 31.61 | 31.613 | 0.08 | 0.25308 | 99.75% |  |  | 2025-05-26 16:45 | 69.57 | 70.45 | 69.9692 | 0.88 | 1.2491 | 98.75% |  |  | 2025-05-26 16:45 | 31.67 | 31.61 | 31.661 | 0.06 | 0.18981 | 99.81% |  |  | 2025-05-26 16:45 | 67.68 | 70.45 | 68.3931 | 2.77 | 3.9319 | 96.07%
2025-05-26 16:46 | 31.61 | 70.55 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 46 | 0 | 31.69 | 69.57 | 31.67 | 67.93 | 2025-05-26 16:46 | 31.69 | 31.61 | 31.613 | 0.08 | 0.25308 | 99.75% |  |  | 2025-05-26 16:46 | 69.57 | 70.55 | 69.9692 | 0.98 | 1.3891 | 98.61% |  |  | 2025-05-26 16:46 | 31.67 | 31.61 | 31.661 | 0.06 | 0.18981 | 99.81% |  |  | 2025-05-26 16:46 | 67.93 | 70.55 | 68.6315 | 2.62 | 3.7137 | 96.29%
2025-05-26 16:47 | 31.59 | 70.30 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 47 | 0 | 31.69 | 69.67 | 31.67 | 68.31 | 2025-05-26 16:47 | 31.69 | 31.59 | 31.613 | 0.1 | 0.31656 | 99.68% |  |  | 2025-05-26 16:47 | 69.67 | 70.3 | 70.0664 | 0.63 | 0.89616 | 99.1% |  |  | 2025-05-26 16:47 | 31.67 | 31.59 | 31.661 | 0.08 | 0.25324 | 99.75% |  |  | 2025-05-26 16:47 | 68.31 | 70.3 | 68.994 | 1.99 | 2.8307 | 97.17%
2025-05-26 16:48 | 31.53 | 70.00 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 48 | 0 | 31.59 | 69.25 | 31.67 | 68.44 | 2025-05-26 16:48 | 31.59 | 31.53 | 31.5147 | 0.06 | 0.19029 | 99.81% |  |  | 2025-05-26 16:48 | 69.25 | 70 | 69.658 | 0.75 | 1.0714 | 98.93% |  |  | 2025-05-26 16:48 | 31.67 | 31.53 | 31.661 | 0.14 | 0.44402 | 99.56% |  |  | 2025-05-26 16:48 | 68.44 | 70 | 69.118 | 1.56 | 2.2286 | 97.77%
2025-05-26 16:49 | 31.46 | 70.00 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 49 | 0 | 31.59 | 69.36 | 31.57 | 68.06 | 2025-05-26 16:49 | 31.59 | 31.46 | 31.5147 | 0.13 | 0.41322 | 99.59% |  |  | 2025-05-26 16:49 | 69.36 | 70 | 69.765 | 0.64 | 0.91429 | 99.09% |  |  | 2025-05-26 16:49 | 31.57 | 31.46 | 31.5616 | 0.11 | 0.34965 | 99.65% |  |  | 2025-05-26 16:49 | 68.06 | 70 | 68.7555 | 1.94 | 2.7714 | 97.23%
2025-05-26 16:50 | 31.40 | 70.95 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 50 | 0 | 31.59 | 70.10 | 31.57 | 68.18 | 2025-05-26 16:50 | 31.59 | 31.4 | 31.5147 | 0.19 | 0.6051 | 99.39% |  |  | 2025-05-26 16:50 | 70.1 | 70.95 | 70.4845 | 0.85 | 1.198 | 98.8% |  |  | 2025-05-26 16:50 | 31.57 | 31.4 | 31.5616 | 0.17 | 0.5414 | 99.46% |  |  | 2025-05-26 16:50 | 68.18 | 70.95 | 68.87 | 2.77 | 3.9042 | 96.1%
2025-05-26 16:51 | 31.37 | 71.00 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 51 | 0 | 31.49 | 69.78 | 31.47 | 68.31 | 2025-05-26 16:51 | 31.49 | 31.37 | 31.4164 | 0.12 | 0.38253 | 99.62% |  |  | 2025-05-26 16:51 | 69.78 | 71 | 70.1734 | 1.22 | 1.7183 | 98.28% |  |  | 2025-05-26 16:51 | 31.47 | 31.37 | 31.4621 | 0.1 | 0.31878 | 99.68% |  |  | 2025-05-26 16:51 | 68.31 | 71 | 68.994 | 2.69 | 3.7887 | 96.21%
2025-05-26 16:52 | 31.30 | 72.00 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 52 | 0 | 31.49 | 70.84 | 31.37 | 68.56 | 2025-05-26 16:52 | 31.49 | 31.3 | 31.4164 | 0.19 | 0.60703 | 99.39% |  |  | 2025-05-26 16:52 | 70.84 | 72 | 71.2041 | 1.16 | 1.6111 | 98.39% |  |  | 2025-05-26 16:52 | 31.37 | 31.3 | 31.3627 | 0.07 | 0.22364 | 99.78% |  |  | 2025-05-26 16:52 | 68.56 | 72 | 69.2324 | 3.44 | 4.7778 | 95.22%
2025-05-26 16:53 | 31.26 | 72.00 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 53 | 0 | 31.39 | 71.15 | 31.27 | 68.94 | 2025-05-26 16:53 | 31.39 | 31.26 | 31.318 | 0.13 | 0.41587 | 99.58% |  |  | 2025-05-26 16:53 | 71.15 | 72 | 71.5056 | 0.85 | 1.1806 | 98.82% |  |  | 2025-05-26 16:53 | 31.27 | 31.26 | 31.2632 | 0.01 | 0.03199 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 16:53 | 68.94 | 72 | 69.5949 | 3.06 | 4.25 | 95.75%
2025-05-26 16:54 | 31.21 | 72.05 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 54 | 0 | 31.29 | 72.11 | 31.17 | 69.32 | 2025-05-26 16:54 | 31.29 | 31.21 | 31.2197 | 0.08 | 0.25633 | 99.74% |  |  | 2025-05-26 16:54 | 72.11 | 72.05 | 72.4391 | -0.06 | -0.083276 | 100.1% |  |  | 2025-05-26 16:54 | 31.17 | 31.21 | 31.1638 | 0.04 | 0.12816 | 99.87% |  |  | 2025-05-26 16:54 | 69.32 | 72.05 | 69.9573 | 2.73 | 3.789 | 96.21%
2025-05-26 16:55 | 31.15 | 72.30 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 55 | 0 | 31.19 | 71.79 | 31.07 | 69.70 | 2025-05-26 16:55 | 31.19 | 31.15 | 31.1213 | 0.04 | 0.12841 | 99.87% |  |  | 2025-05-26 16:55 | 71.79 | 72.3 | 72.1279 | 0.51 | 0.70539 | 99.29% |  |  | 2025-05-26 16:55 | 31.07 | 31.15 | 31.0643 | 0.08 | 0.25682 | 99.74% |  |  | 2025-05-26 16:55 | 69.7 | 72.3 | 70.3198 | 2.6 | 3.5961 | 96.4%
2025-05-26 16:56 | 31.11 | 72.05 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 56 | 0 | 31.29 | 72.32 | 31.07 | 70.21 | 2025-05-26 16:56 | 31.29 | 31.11 | 31.2197 | 0.18 | 0.57859 | 99.42% |  |  | 2025-05-26 16:56 | 72.32 | 72.05 | 72.6433 | -0.27 | -0.37474 | 100.4% |  |  | 2025-05-26 16:56 | 31.07 | 31.11 | 31.0643 | 0.04 | 0.12858 | 99.87% |  |  | 2025-05-26 16:56 | 70.21 | 72.05 | 70.8062 | 1.84 | 2.5538 | 97.45%
2025-05-26 16:57 | 31.11 | 72.45 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 57 | 0 | 31.19 | 71.89 | 31.07 | 70.46 | 2025-05-26 16:57 | 31.19 | 31.11 | 31.1213 | 0.08 | 0.25715 | 99.74% |  |  | 2025-05-26 16:57 | 71.89 | 72.45 | 72.2251 | 0.56 | 0.77295 | 99.23% |  |  | 2025-05-26 16:57 | 31.07 | 31.11 | 31.0643 | 0.04 | 0.12858 | 99.87% |  |  | 2025-05-26 16:57 | 70.46 | 72.45 | 71.0446 | 1.99 | 2.7467 | 97.25%
2025-05-26 16:58 | 31.11 | 72.30 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 58 | 0 | 31.19 | 71.68 | 31.07 | 70.84 | 2025-05-26 16:58 | 31.19 | 31.11 | 31.1213 | 0.08 | 0.25715 | 99.74% |  |  | 2025-05-26 16:58 | 71.68 | 72.3 | 72.0209 | 0.62 | 0.85754 | 99.14% |  |  | 2025-05-26 16:58 | 31.07 | 31.11 | 31.0643 | 0.04 | 0.12858 | 99.87% |  |  | 2025-05-26 16:58 | 70.84 | 72.3 | 71.4071 | 1.46 | 2.0194 | 97.98%
2025-05-26 16:59 | 31.07 | 72.00 | 2025 | 5 | 26 | 16 | 59 | 0 | 31.19 | 71.89 | 30.97 | 70.97 | 2025-05-26 16:59 | 31.19 | 31.07 | 31.1213 | 0.12 | 0.38622 | 99.61% |  |  | 2025-05-26 16:59 | 71.89 | 72 | 72.2251 | 0.11 | 0.15278 | 99.85% |  |  | 2025-05-26 16:59 | 30.97 | 31.07 | 30.9649 | 0.1 | 0.32185 | 99.68% |  |  | 2025-05-26 16:59 | 70.97 | 72 | 71.5311 | 1.03 | 1.4306 | 98.57%
2025-05-26 17:00 | 31.04 | 72.55 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 0 | 0 | 31.09 | 72.21 | 30.97 | 71.22 | 2025-05-26 17:00 | 31.09 | 31.04 | 31.023 | 0.05 | 0.16108 | 99.84% |  |  | 2025-05-26 17:00 | 72.21 | 72.55 | 72.5363 | 0.34 | 0.46864 | 99.53% |  |  | 2025-05-26 17:00 | 30.97 | 31.04 | 30.9649 | 0.07 | 0.22552 | 99.77% |  |  | 2025-05-26 17:00 | 71.22 | 72.55 | 71.7695 | 1.33 | 1.8332 | 98.17%
2025-05-26 17:01 | 31.01 | 72.45 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 1 | 0 | 31.09 | 71.79 | 30.87 | 71.47 | 2025-05-26 17:01 | 31.09 | 31.01 | 31.023 | 0.08 | 0.25798 | 99.74% |  |  | 2025-05-26 17:01 | 71.79 | 72.45 | 72.1279 | 0.66 | 0.91097 | 99.09% |  |  | 2025-05-26 17:01 | 30.87 | 31.01 | 30.8654 | 0.14 | 0.45147 | 99.55% |  |  | 2025-05-26 17:01 | 71.47 | 72.45 | 72.008 | 0.98 | 1.3527 | 98.65%
2025-05-26 17:03 | 30.96 | 72.40 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 3 | 0 | 30.99 | 72.74 | 30.77 | 71.85 | 2025-05-26 17:03 | 30.99 | 30.96 | 30.9247 | 0.03 | 0.096899 | 99.9% |  |  | 2025-05-26 17:03 | 72.74 | 72.4 | 73.0517 | -0.34 | -0.46961 | 100.5% |  |  | 2025-05-26 17:03 | 30.77 | 30.96 | 30.766 | 0.19 | 0.6137 | 99.39% |  |  | 2025-05-26 17:03 | 71.85 | 72.4 | 72.3704 | 0.55 | 0.75967 | 99.24%
2025-05-26 17:04 | 30.90 | 72.85 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 4 | 0 | 30.99 | 72.95 | 30.67 | 71.98 | 2025-05-26 17:04 | 30.99 | 30.9 | 30.9247 | 0.09 | 0.29126 | 99.71% |  |  | 2025-05-26 17:04 | 72.95 | 72.85 | 73.2559 | -0.1 | -0.13727 | 100.1% |  |  | 2025-05-26 17:04 | 30.67 | 30.9 | 30.6665 | 0.23 | 0.74434 | 99.26% |  |  | 2025-05-26 17:04 | 71.98 | 72.85 | 72.4944 | 0.87 | 1.1942 | 98.81%
2025-05-26 17:05 | 30.91 | 73.00 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 5 | 0 | 30.88 | 73.06 | 30.77 | 72.10 | 2025-05-26 17:05 | 30.88 | 30.91 | 30.8165 | 0.03 | 0.097056 | 99.9% |  |  | 2025-05-26 17:05 | 73.06 | 73 | 73.3628 | -0.06 | -0.082192 | 100.1% |  |  | 2025-05-26 17:05 | 30.77 | 30.91 | 30.766 | 0.14 | 0.45293 | 99.55% |  |  | 2025-05-26 17:05 | 72.1 | 73 | 72.6089 | 0.9 | 1.2329 | 98.77%
2025-05-26 17:06 | 30.87 | 73.00 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 6 | 0 | 30.88 | 73.27 | 30.67 | 72.48 | 2025-05-26 17:06 | 30.88 | 30.87 | 30.8165 | 0.01 | 0.032394 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 17:06 | 73.27 | 73 | 73.567 | -0.27 | -0.36986 | 100.4% |  |  | 2025-05-26 17:06 | 30.67 | 30.87 | 30.6665 | 0.2 | 0.64788 | 99.35% |  |  | 2025-05-26 17:06 | 72.48 | 73 | 72.9713 | 0.52 | 0.71233 | 99.29%
2025-05-26 17:08 | 30.81 | 73.80 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 8 | 0 | 30.78 | 73.59 | 30.57 | 72.74 | 2025-05-26 17:08 | 30.78 | 30.81 | 30.7182 | 0.03 | 0.097371 | 99.9% |  |  | 2025-05-26 17:08 | 73.59 | 73.8 | 73.8782 | 0.21 | 0.28455 | 99.72% |  |  | 2025-05-26 17:08 | 30.57 | 30.81 | 30.5671 | 0.24 | 0.77897 | 99.22% |  |  | 2025-05-26 17:08 | 72.74 | 73.8 | 73.2193 | 1.06 | 1.4363 | 98.56%
2025-05-26 17:09 | 30.80 | 73.15 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 9 | 0 | 30.78 | 73.59 | 30.57 | 72.99 | 2025-05-26 17:09 | 30.78 | 30.8 | 30.7182 | 0.02 | 0.064935 | 99.94% |  |  | 2025-05-26 17:09 | 73.59 | 73.15 | 73.8782 | -0.44 | -0.6015 | 100.6% |  |  | 2025-05-26 17:09 | 30.57 | 30.8 | 30.5671 | 0.23 | 0.74675 | 99.25% |  |  | 2025-05-26 17:09 | 72.99 | 73.15 | 73.4578 | 0.16 | 0.21873 | 99.78%
2025-05-26 17:10 | 30.80 | 73.00 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 10 | 0 | 30.78 | 73.80 | 30.47 | 73.12 | 2025-05-26 17:10 | 30.78 | 30.8 | 30.7182 | 0.02 | 0.064935 | 99.94% |  |  | 2025-05-26 17:10 | 73.8 | 73 | 74.0824 | -0.8 | -1.0959 | 101.1% |  |  | 2025-05-26 17:10 | 30.47 | 30.8 | 30.4676 | 0.33 | 1.0714 | 98.93% |  |  | 2025-05-26 17:10 | 73.12 | 73 | 73.5818 | 0.12 | 0.16438 | 99.84%
2025-05-26 17:11 | 30.76 | 73.35 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 11 | 0 | 30.68 | 73.80 | 30.37 | 73.37 | 2025-05-26 17:11 | 30.68 | 30.76 | 30.6198 | 0.08 | 0.26008 | 99.74% |  |  | 2025-05-26 17:11 | 73.8 | 73.35 | 74.0824 | -0.45 | -0.6135 | 100.6% |  |  | 2025-05-26 17:11 | 30.37 | 30.76 | 30.3682 | 0.39 | 1.2679 | 98.73% |  |  | 2025-05-26 17:11 | 73.37 | 73.35 | 73.8202 | 0.02 | 0.027267 | 99.97%
2025-05-26 17:13 | 30.71 | 73.45 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 13 | 0 | 30.68 | 73.69 | 30.37 | 73.75 | 2025-05-26 17:13 | 30.68 | 30.71 | 30.6198 | 0.03 | 0.097688 | 99.9% |  |  | 2025-05-26 17:13 | 73.69 | 73.45 | 73.9755 | -0.24 | -0.32675 | 100.3% |  |  | 2025-05-26 17:13 | 30.37 | 30.71 | 30.3682 | 0.34 | 1.1071 | 98.89% |  |  | 2025-05-26 17:13 | 73.75 | 73.45 | 74.1826 | 0.3 | 0.40844 | 99.59%
2025-05-26 17:14 | 30.71 | 73.80 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 14 | 0 | 30.68 | 73.80 | 30.47 | 73.87 | 2025-05-26 17:14 | 30.68 | 30.71 | 30.6198 | 0.03 | 0.097688 | 99.9% |  |  | 2025-05-26 17:14 | 73.8 | 73.8 | 74.0824 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-26 17:14 | 30.47 | 30.71 | 30.4676 | 0.24 | 0.7815 | 99.22% |  |  | 2025-05-26 17:14 | 73.87 | 73.8 | 74.2971 | 0.07 | 0.094851 | 99.91%
2025-05-26 17:15 | 30.70 | 74.00 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 15 | 0 | 30.68 | 73.90 | 30.47 | 74.00 | 2025-05-26 17:15 | 30.68 | 30.7 | 30.6198 | 0.02 | 0.065147 | 99.93% |  |  | 2025-05-26 17:15 | 73.9 | 74 | 74.1797 | 0.1 | 0.13514 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 17:15 | 30.47 | 30.7 | 30.4676 | 0.23 | 0.74919 | 99.25% |  |  | 2025-05-26 17:15 | 74 | 74 | 74.4211 | 0 | 0 | 100%
2025-05-26 17:16 | 30.67 | 73.40 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 16 | 0 | 30.58 | 73.90 | 30.37 | 74.13 | 2025-05-26 17:16 | 30.58 | 30.67 | 30.5215 | 0.09 | 0.29345 | 99.71% |  |  | 2025-05-26 17:16 | 73.9 | 73.4 | 74.1797 | -0.5 | -0.6812 | 100.7% |  |  | 2025-05-26 17:16 | 30.37 | 30.67 | 30.3682 | 0.3 | 0.97815 | 99.02% |  |  | 2025-05-26 17:16 | 74.13 | 73.4 | 74.5451 | 0.73 | 0.99455 | 99.01%
2025-05-26 17:17 | 30.62 | 74.00 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 17 | 0 | 30.48 | 73.90 | 30.27 | 74.25 | 2025-05-26 17:17 | 30.48 | 30.62 | 30.4231 | 0.14 | 0.45722 | 99.54% |  |  | 2025-05-26 17:17 | 73.9 | 74 | 74.1797 | 0.1 | 0.13514 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 17:17 | 30.27 | 30.62 | 30.2687 | 0.35 | 1.143 | 98.86% |  |  | 2025-05-26 17:17 | 74.25 | 74 | 74.6595 | 0.25 | 0.33784 | 99.66%
2025-05-26 17:18 | 30.60 | 74.00 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 18 | 0 | 30.48 | 74.33 | 30.27 | 74.38 | 2025-05-26 17:18 | 30.48 | 30.6 | 30.4231 | 0.12 | 0.39216 | 99.61% |  |  | 2025-05-26 17:18 | 74.33 | 74 | 74.5978 | -0.33 | -0.44595 | 100.4% |  |  | 2025-05-26 17:18 | 30.27 | 30.6 | 30.2687 | 0.33 | 1.0784 | 98.92% |  |  | 2025-05-26 17:18 | 74.38 | 74 | 74.7835 | 0.38 | 0.51351 | 99.49%
2025-05-26 17:19 | 30.58 | 74.00 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 19 | 0 | 30.38 | 74.54 | 30.27 | 74.51 | 2025-05-26 17:19 | 30.38 | 30.58 | 30.3248 | 0.2 | 0.65402 | 99.35% |  |  | 2025-05-26 17:19 | 74.54 | 74 | 74.802 | -0.54 | -0.72973 | 100.7% |  |  | 2025-05-26 17:19 | 30.27 | 30.58 | 30.2687 | 0.31 | 1.0137 | 98.99% |  |  | 2025-05-26 17:19 | 74.51 | 74 | 74.9075 | 0.51 | 0.68919 | 99.31%
2025-05-26 17:20 | 30.56 | 74.00 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 20 | 0 | 30.38 | 74.54 | 30.17 | 74.76 | 2025-05-26 17:20 | 30.38 | 30.56 | 30.3248 | 0.18 | 0.58901 | 99.41% |  |  | 2025-05-26 17:20 | 74.54 | 74 | 74.802 | -0.54 | -0.72973 | 100.7% |  |  | 2025-05-26 17:20 | 30.17 | 30.56 | 30.1693 | 0.39 | 1.2762 | 98.72% |  |  | 2025-05-26 17:20 | 74.76 | 74 | 75.146 | 0.76 | 1.027 | 98.97%
2025-05-26 17:21 | 30.54 | 74.55 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 21 | 0 | 30.38 | 74.75 | 30.27 | 74.89 | 2025-05-26 17:21 | 30.38 | 30.54 | 30.3248 | 0.16 | 0.5239 | 99.48% |  |  | 2025-05-26 17:21 | 74.75 | 74.55 | 75.0062 | -0.2 | -0.26828 | 100.3% |  |  | 2025-05-26 17:21 | 30.27 | 30.54 | 30.2687 | 0.27 | 0.88409 | 99.12% |  |  | 2025-05-26 17:21 | 74.89 | 74.55 | 75.27 | 0.34 | 0.45607 | 99.54%
2025-05-26 17:22 | 30.53 | 74.05 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 22 | 0 | 30.38 | 74.43 | 30.27 | 74.89 | 2025-05-26 17:22 | 30.38 | 30.53 | 30.3248 | 0.15 | 0.49132 | 99.51% |  |  | 2025-05-26 17:22 | 74.43 | 74.05 | 74.695 | -0.38 | -0.51317 | 100.5% |  |  | 2025-05-26 17:22 | 30.27 | 30.53 | 30.2687 | 0.26 | 0.85162 | 99.15% |  |  | 2025-05-26 17:22 | 74.89 | 74.05 | 75.27 | 0.84 | 1.1344 | 98.87%
2025-05-26 17:23 | 30.54 | 74.50 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 23 | 0 | 30.48 | 74.96 | 30.27 | 75.01 | 2025-05-26 17:23 | 30.48 | 30.54 | 30.4231 | 0.06 | 0.19646 | 99.8% |  |  | 2025-05-26 17:23 | 74.96 | 74.5 | 75.2104 | -0.46 | -0.61745 | 100.6% |  |  | 2025-05-26 17:23 | 30.27 | 30.54 | 30.2687 | 0.27 | 0.88409 | 99.12% |  |  | 2025-05-26 17:23 | 75.01 | 74.5 | 75.3844 | 0.51 | 0.68456 | 99.32%
2025-05-26 17:24 | 30.52 | 75.00 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 24 | 0 | 30.38 | 75.70 | 30.27 | 75.27 | 2025-05-26 17:24 | 30.38 | 30.52 | 30.3248 | 0.14 | 0.45872 | 99.54% |  |  | 2025-05-26 17:24 | 75.7 | 75 | 75.93 | -0.7 | -0.93333 | 100.9% |  |  | 2025-05-26 17:24 | 30.27 | 30.52 | 30.2687 | 0.25 | 0.81913 | 99.18% |  |  | 2025-05-26 17:24 | 75.27 | 75 | 75.6324 | 0.27 | 0.36 | 99.64%
2025-05-26 17:25 | 30.51 | 75.00 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 25 | 0 | 30.38 | 75.28 | 30.27 | 75.39 | 2025-05-26 17:25 | 30.38 | 30.51 | 30.3248 | 0.13 | 0.42609 | 99.57% |  |  | 2025-05-26 17:25 | 75.28 | 75 | 75.5216 | -0.28 | -0.37333 | 100.4% |  |  | 2025-05-26 17:25 | 30.27 | 30.51 | 30.2687 | 0.24 | 0.78663 | 99.21% |  |  | 2025-05-26 17:25 | 75.39 | 75 | 75.7469 | 0.39 | 0.52 | 99.48%
2025-05-26 17:26 | 30.51 | 75.00 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 26 | 0 | 30.38 | 74.86 | 30.17 | 75.52 | 2025-05-26 17:26 | 30.38 | 30.51 | 30.3248 | 0.13 | 0.42609 | 99.57% |  |  | 2025-05-26 17:26 | 74.86 | 75 | 75.1132 | 0.14 | 0.18667 | 99.81% |  |  | 2025-05-26 17:26 | 30.17 | 30.51 | 30.1693 | 0.34 | 1.1144 | 98.89% |  |  | 2025-05-26 17:26 | 75.52 | 75 | 75.8709 | 0.52 | 0.69333 | 99.31%
2025-05-26 17:27 | 30.51 | 75.00 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 27 | 0 | 30.38 | 75.28 | 30.17 | 75.52 | 2025-05-26 17:27 | 30.38 | 30.51 | 30.3248 | 0.13 | 0.42609 | 99.57% |  |  | 2025-05-26 17:27 | 75.28 | 75 | 75.5216 | -0.28 | -0.37333 | 100.4% |  |  | 2025-05-26 17:27 | 30.17 | 30.51 | 30.1693 | 0.34 | 1.1144 | 98.89% |  |  | 2025-05-26 17:27 | 75.52 | 75 | 75.8709 | 0.52 | 0.69333 | 99.31%
2025-05-26 17:28 | 30.50 | 75.00 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 28 | 0 | 30.38 | 75.38 | 30.17 | 75.64 | 2025-05-26 17:28 | 30.38 | 30.5 | 30.3248 | 0.12 | 0.39344 | 99.61% |  |  | 2025-05-26 17:28 | 75.38 | 75 | 75.6188 | -0.38 | -0.50667 | 100.5% |  |  | 2025-05-26 17:28 | 30.17 | 30.5 | 30.1693 | 0.33 | 1.082 | 98.92% |  |  | 2025-05-26 17:28 | 75.64 | 75 | 75.9853 | 0.64 | 0.85333 | 99.15%
2025-05-26 17:29 | 30.50 | 75.00 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 29 | 0 | 30.38 | 74.96 | 30.27 | 75.77 | 2025-05-26 17:29 | 30.38 | 30.5 | 30.3248 | 0.12 | 0.39344 | 99.61% |  |  | 2025-05-26 17:29 | 74.96 | 75 | 75.2104 | 0.04 | 0.053333 | 99.95% |  |  | 2025-05-26 17:29 | 30.27 | 30.5 | 30.2687 | 0.23 | 0.7541 | 99.25% |  |  | 2025-05-26 17:29 | 75.77 | 75 | 76.1093 | 0.77 | 1.0267 | 98.97%
2025-05-26 17:30 | 30.50 | 75.15 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 30 | 0 | 30.38 | 75.38 | 30.17 | 75.90 | 2025-05-26 17:30 | 30.38 | 30.5 | 30.3248 | 0.12 | 0.39344 | 99.61% |  |  | 2025-05-26 17:30 | 75.38 | 75.15 | 75.6188 | -0.23 | -0.30605 | 100.3% |  |  | 2025-05-26 17:30 | 30.17 | 30.5 | 30.1693 | 0.33 | 1.082 | 98.92% |  |  | 2025-05-26 17:30 | 75.9 | 75.15 | 76.2333 | 0.75 | 0.998 | 99%
2025-05-26 17:31 | 30.51 | 75.20 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 31 | 0 | 30.38 | 75.38 | 30.27 | 76.02 | 2025-05-26 17:31 | 30.38 | 30.51 | 30.3248 | 0.13 | 0.42609 | 99.57% |  |  | 2025-05-26 17:31 | 75.38 | 75.2 | 75.6188 | -0.18 | -0.23936 | 100.2% |  |  | 2025-05-26 17:31 | 30.27 | 30.51 | 30.2687 | 0.24 | 0.78663 | 99.21% |  |  | 2025-05-26 17:31 | 76.02 | 75.2 | 76.3478 | 0.82 | 1.0904 | 98.91%
2025-05-26 17:32 | 30.50 | 74.85 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 32 | 0 | 30.38 | 74.75 | 30.27 | 75.90 | 2025-05-26 17:32 | 30.38 | 30.5 | 30.3248 | 0.12 | 0.39344 | 99.61% |  |  | 2025-05-26 17:32 | 74.75 | 74.85 | 75.0062 | 0.1 | 0.1336 | 99.87% |  |  | 2025-05-26 17:32 | 30.27 | 30.5 | 30.2687 | 0.23 | 0.7541 | 99.25% |  |  | 2025-05-26 17:32 | 75.9 | 74.85 | 76.2333 | 1.05 | 1.4028 | 98.6%
2025-05-26 17:33 | 30.50 | 75.00 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 33 | 0 | 30.38 | 74.75 | 30.27 | 75.90 | 2025-05-26 17:33 | 30.38 | 30.5 | 30.3248 | 0.12 | 0.39344 | 99.61% |  |  | 2025-05-26 17:33 | 74.75 | 75 | 75.0062 | 0.25 | 0.33333 | 99.67% |  |  | 2025-05-26 17:33 | 30.27 | 30.5 | 30.2687 | 0.23 | 0.7541 | 99.25% |  |  | 2025-05-26 17:33 | 75.9 | 75 | 76.2333 | 0.9 | 1.2 | 98.8%
2025-05-26 17:35 | 30.51 | 75.00 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 35 | 0 | 30.38 | 75.17 | 30.37 | 75.90 | 2025-05-26 17:35 | 30.38 | 30.51 | 30.3248 | 0.13 | 0.42609 | 99.57% |  |  | 2025-05-26 17:35 | 75.17 | 75 | 75.4146 | -0.17 | -0.22667 | 100.2% |  |  | 2025-05-26 17:35 | 30.37 | 30.51 | 30.3682 | 0.14 | 0.45887 | 99.54% |  |  | 2025-05-26 17:35 | 75.9 | 75 | 76.2333 | 0.9 | 1.2 | 98.8%
2025-05-26 17:36 | 30.51 | 75.00 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 36 | 0 | 30.38 | 74.86 | 30.37 | 75.77 | 2025-05-26 17:36 | 30.38 | 30.51 | 30.3248 | 0.13 | 0.42609 | 99.57% |  |  | 2025-05-26 17:36 | 74.86 | 75 | 75.1132 | 0.14 | 0.18667 | 99.81% |  |  | 2025-05-26 17:36 | 30.37 | 30.51 | 30.3682 | 0.14 | 0.45887 | 99.54% |  |  | 2025-05-26 17:36 | 75.77 | 75 | 76.1093 | 0.77 | 1.0267 | 98.97%
2025-05-26 17:37 | 30.51 | 75.30 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 37 | 0 | 30.38 | 75.38 | 30.37 | 75.90 | 2025-05-26 17:37 | 30.38 | 30.51 | 30.3248 | 0.13 | 0.42609 | 99.57% |  |  | 2025-05-26 17:37 | 75.38 | 75.3 | 75.6188 | -0.08 | -0.10624 | 100.1% |  |  | 2025-05-26 17:37 | 30.37 | 30.51 | 30.3682 | 0.14 | 0.45887 | 99.54% |  |  | 2025-05-26 17:37 | 75.9 | 75.3 | 76.2333 | 0.6 | 0.79681 | 99.2%
2025-05-26 17:38 | 30.51 | 75.05 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 38 | 0 | 30.38 | 75.17 | 30.37 | 75.90 | 2025-05-26 17:38 | 30.38 | 30.51 | 30.3248 | 0.13 | 0.42609 | 99.57% |  |  | 2025-05-26 17:38 | 75.17 | 75.05 | 75.4146 | -0.12 | -0.15989 | 100.2% |  |  | 2025-05-26 17:38 | 30.37 | 30.51 | 30.3682 | 0.14 | 0.45887 | 99.54% |  |  | 2025-05-26 17:38 | 75.9 | 75.05 | 76.2333 | 0.85 | 1.1326 | 98.87%
2025-05-26 17:40 | 30.47 | 76.00 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 40 | 0 | 30.38 | 75.81 | 30.27 | 76.02 | 2025-05-26 17:40 | 30.38 | 30.47 | 30.3248 | 0.09 | 0.29537 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 17:40 | 75.81 | 76 | 76.0369 | 0.19 | 0.25 | 99.75% |  |  | 2025-05-26 17:40 | 30.27 | 30.47 | 30.2687 | 0.2 | 0.65638 | 99.34% |  |  | 2025-05-26 17:40 | 76.02 | 76 | 76.3478 | 0.02 | 0.026316 | 99.97%
2025-05-26 17:41 | 30.46 | 76.00 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 41 | 0 | 30.38 | 75.81 | 30.27 | 76.15 | 2025-05-26 17:41 | 30.38 | 30.46 | 30.3248 | 0.08 | 0.26264 | 99.74% |  |  | 2025-05-26 17:41 | 75.81 | 76 | 76.0369 | 0.19 | 0.25 | 99.75% |  |  | 2025-05-26 17:41 | 30.27 | 30.46 | 30.2687 | 0.19 | 0.62377 | 99.38% |  |  | 2025-05-26 17:41 | 76.15 | 76 | 76.4718 | 0.15 | 0.19737 | 99.8%
2025-05-26 17:42 | 30.46 | 75.75 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 42 | 0 | 30.38 | 75.81 | 30.37 | 76.28 | 2025-05-26 17:42 | 30.38 | 30.46 | 30.3248 | 0.08 | 0.26264 | 99.74% |  |  | 2025-05-26 17:42 | 75.81 | 75.75 | 76.0369 | -0.06 | -0.079208 | 100.1% |  |  | 2025-05-26 17:42 | 30.37 | 30.46 | 30.3682 | 0.09 | 0.29547 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 17:42 | 76.28 | 75.75 | 76.5958 | 0.53 | 0.69967 | 99.3%
2025-05-26 17:43 | 30.45 | 75.65 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 43 | 0 | 30.38 | 75.70 | 30.37 | 76.15 | 2025-05-26 17:43 | 30.38 | 30.45 | 30.3248 | 0.07 | 0.22989 | 99.77% |  |  | 2025-05-26 17:43 | 75.7 | 75.65 | 75.93 | -0.05 | -0.066094 | 100.1% |  |  | 2025-05-26 17:43 | 30.37 | 30.45 | 30.3682 | 0.08 | 0.26273 | 99.74% |  |  | 2025-05-26 17:43 | 76.15 | 75.65 | 76.4718 | 0.5 | 0.66094 | 99.34%
2025-05-26 17:44 | 30.42 | 75.70 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 44 | 0 | 30.38 | 75.49 | 30.37 | 76.15 | 2025-05-26 17:44 | 30.38 | 30.42 | 30.3248 | 0.04 | 0.13149 | 99.87% |  |  | 2025-05-26 17:44 | 75.49 | 75.7 | 75.7258 | 0.21 | 0.27741 | 99.72% |  |  | 2025-05-26 17:44 | 30.37 | 30.42 | 30.3682 | 0.05 | 0.16437 | 99.84% |  |  | 2025-05-26 17:44 | 76.15 | 75.7 | 76.4718 | 0.45 | 0.59445 | 99.41%
2025-05-26 17:45 | 30.41 | 76.00 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 45 | 0 | 30.38 | 75.49 | 30.37 | 76.15 | 2025-05-26 17:45 | 30.38 | 30.41 | 30.3248 | 0.03 | 0.098652 | 99.9% |  |  | 2025-05-26 17:45 | 75.49 | 76 | 75.7258 | 0.51 | 0.67105 | 99.33% |  |  | 2025-05-26 17:45 | 30.37 | 30.41 | 30.3682 | 0.04 | 0.13154 | 99.87% |  |  | 2025-05-26 17:45 | 76.15 | 76 | 76.4718 | 0.15 | 0.19737 | 99.8%
2025-05-26 17:46 | 30.40 | 76.00 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 46 | 0 | 30.28 | 75.91 | 30.27 | 76.28 | 2025-05-26 17:46 | 30.28 | 30.4 | 30.2265 | 0.12 | 0.39474 | 99.61% |  |  | 2025-05-26 17:46 | 75.91 | 76 | 76.1342 | 0.09 | 0.11842 | 99.88% |  |  | 2025-05-26 17:46 | 30.27 | 30.4 | 30.2687 | 0.13 | 0.42763 | 99.57% |  |  | 2025-05-26 17:46 | 76.28 | 76 | 76.5958 | 0.28 | 0.36842 | 99.63%
2025-05-26 17:47 | 30.36 | 76.00 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 47 | 0 | 30.28 | 76.02 | 30.27 | 76.40 | 2025-05-26 17:47 | 30.28 | 30.36 | 30.2265 | 0.08 | 0.2635 | 99.74% |  |  | 2025-05-26 17:47 | 76.02 | 76 | 76.2411 | -0.02 | -0.026316 | 100% |  |  | 2025-05-26 17:47 | 30.27 | 30.36 | 30.2687 | 0.09 | 0.29644 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 17:47 | 76.4 | 76 | 76.7102 | 0.4 | 0.52632 | 99.47%
2025-05-26 17:48 | 30.33 | 76.00 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 48 | 0 | 30.28 | 75.81 | 30.27 | 76.53 | 2025-05-26 17:48 | 30.28 | 30.33 | 30.2265 | 0.05 | 0.16485 | 99.84% |  |  | 2025-05-26 17:48 | 75.81 | 76 | 76.0369 | 0.19 | 0.25 | 99.75% |  |  | 2025-05-26 17:48 | 30.27 | 30.33 | 30.2687 | 0.06 | 0.19782 | 99.8% |  |  | 2025-05-26 17:48 | 76.53 | 76 | 76.8342 | 0.53 | 0.69737 | 99.3%
2025-05-26 17:49 | 30.32 | 76.00 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 49 | 0 | 30.28 | 75.91 | 30.17 | 76.66 | 2025-05-26 17:49 | 30.28 | 30.32 | 30.2265 | 0.04 | 0.13193 | 99.87% |  |  | 2025-05-26 17:49 | 75.91 | 76 | 76.1342 | 0.09 | 0.11842 | 99.88% |  |  | 2025-05-26 17:49 | 30.17 | 30.32 | 30.1693 | 0.15 | 0.49472 | 99.51% |  |  | 2025-05-26 17:49 | 76.66 | 76 | 76.9582 | 0.66 | 0.86842 | 99.13%
2025-05-26 17:50 | 30.31 | 76.00 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 50 | 0 | 30.28 | 76.12 | 30.17 | 76.66 | 2025-05-26 17:50 | 30.28 | 30.31 | 30.2265 | 0.03 | 0.098977 | 99.9% |  |  | 2025-05-26 17:50 | 76.12 | 76 | 76.3384 | -0.12 | -0.15789 | 100.2% |  |  | 2025-05-26 17:50 | 30.17 | 30.31 | 30.1693 | 0.14 | 0.46189 | 99.54% |  |  | 2025-05-26 17:50 | 76.66 | 76 | 76.9582 | 0.66 | 0.86842 | 99.13%
2025-05-26 17:51 | 30.30 | 76.50 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 51 | 0 | 30.18 | 76.44 | 30.17 | 76.78 | 2025-05-26 17:51 | 30.18 | 30.3 | 30.1281 | 0.12 | 0.39604 | 99.6% |  |  | 2025-05-26 17:51 | 76.44 | 76.5 | 76.6496 | 0.06 | 0.078431 | 99.92% |  |  | 2025-05-26 17:51 | 30.17 | 30.3 | 30.1693 | 0.13 | 0.42904 | 99.57% |  |  | 2025-05-26 17:51 | 76.78 | 76.5 | 77.0727 | 0.28 | 0.36601 | 99.63%
2025-05-26 17:52 | 30.30 | 77.00 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 52 | 0 | 30.18 | 76.55 | 30.17 | 76.91 | 2025-05-26 17:52 | 30.18 | 30.3 | 30.1281 | 0.12 | 0.39604 | 99.6% |  |  | 2025-05-26 17:52 | 76.55 | 77 | 76.7565 | 0.45 | 0.58442 | 99.42% |  |  | 2025-05-26 17:52 | 30.17 | 30.3 | 30.1693 | 0.13 | 0.42904 | 99.57% |  |  | 2025-05-26 17:52 | 76.91 | 77 | 77.1967 | 0.09 | 0.11688 | 99.88%
2025-05-26 17:53 | 30.26 | 77.00 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 53 | 0 | 30.08 | 76.65 | 29.97 | 77.16 | 2025-05-26 17:53 | 30.08 | 30.26 | 30.0298 | 0.18 | 0.59484 | 99.41% |  |  | 2025-05-26 17:53 | 76.65 | 77 | 76.8538 | 0.35 | 0.45455 | 99.55% |  |  | 2025-05-26 17:53 | 29.97 | 30.26 | 29.9704 | 0.29 | 0.95836 | 99.04% |  |  | 2025-05-26 17:53 | 77.16 | 77 | 77.4351 | 0.16 | 0.20779 | 99.79%
2025-05-26 17:54 | 30.21 | 77.00 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 54 | 0 | 30.08 | 77.08 | 29.97 | 77.41 | 2025-05-26 17:54 | 30.08 | 30.21 | 30.0298 | 0.13 | 0.43032 | 99.57% |  |  | 2025-05-26 17:54 | 77.08 | 77 | 77.2719 | -0.08 | -0.1039 | 100.1% |  |  | 2025-05-26 17:54 | 29.97 | 30.21 | 29.9704 | 0.24 | 0.79444 | 99.21% |  |  | 2025-05-26 17:54 | 77.41 | 77 | 77.6736 | 0.41 | 0.53247 | 99.47%
2025-05-26 17:55 | 30.20 | 77.00 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 55 | 0 | 30.08 | 76.97 | 29.97 | 77.67 | 2025-05-26 17:55 | 30.08 | 30.2 | 30.0298 | 0.12 | 0.39735 | 99.6% |  |  | 2025-05-26 17:55 | 76.97 | 77 | 77.1649 | 0.03 | 0.038961 | 99.96% |  |  | 2025-05-26 17:55 | 29.97 | 30.2 | 29.9704 | 0.23 | 0.76159 | 99.24% |  |  | 2025-05-26 17:55 | 77.67 | 77 | 77.9215 | 0.67 | 0.87013 | 99.13%
2025-05-26 17:56 | 30.18 | 77.00 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 56 | 0 | 30.08 | 76.97 | 29.97 | 77.79 | 2025-05-26 17:56 | 30.08 | 30.18 | 30.0298 | 0.1 | 0.33135 | 99.67% |  |  | 2025-05-26 17:56 | 76.97 | 77 | 77.1649 | 0.03 | 0.038961 | 99.96% |  |  | 2025-05-26 17:56 | 29.97 | 30.18 | 29.9704 | 0.21 | 0.69583 | 99.3% |  |  | 2025-05-26 17:56 | 77.79 | 77 | 78.036 | 0.79 | 1.026 | 98.97%
2025-05-26 17:57 | 30.16 | 77.00 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 57 | 0 | 30.08 | 77.29 | 29.87 | 77.92 | 2025-05-26 17:57 | 30.08 | 30.16 | 30.0298 | 0.08 | 0.26525 | 99.73% |  |  | 2025-05-26 17:57 | 77.29 | 77 | 77.4761 | -0.29 | -0.37662 | 100.4% |  |  | 2025-05-26 17:57 | 29.87 | 30.16 | 29.8709 | 0.29 | 0.96154 | 99.04% |  |  | 2025-05-26 17:57 | 77.92 | 77 | 78.16 | 0.92 | 1.1948 | 98.81%
2025-05-26 17:58 | 30.13 | 77.85 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 58 | 0 | 30.08 | 77.39 | 29.87 | 78.17 | 2025-05-26 17:58 | 30.08 | 30.13 | 30.0298 | 0.05 | 0.16595 | 99.83% |  |  | 2025-05-26 17:58 | 77.39 | 77.85 | 77.5733 | 0.46 | 0.59088 | 99.41% |  |  | 2025-05-26 17:58 | 29.87 | 30.13 | 29.8709 | 0.26 | 0.86293 | 99.14% |  |  | 2025-05-26 17:58 | 78.17 | 77.85 | 78.3984 | 0.32 | 0.41105 | 99.59%
2025-05-26 17:59 | 30.12 | 77.90 | 2025 | 5 | 26 | 17 | 59 | 0 | 30.08 | 77.60 | 29.87 | 78.30 | 2025-05-26 17:59 | 30.08 | 30.12 | 30.0298 | 0.04 | 0.1328 | 99.87% |  |  | 2025-05-26 17:59 | 77.6 | 77.9 | 77.7775 | 0.3 | 0.38511 | 99.61% |  |  | 2025-05-26 17:59 | 29.87 | 30.12 | 29.8709 | 0.25 | 0.83001 | 99.17% |  |  | 2025-05-26 17:59 | 78.3 | 77.9 | 78.5224 | 0.4 | 0.51348 | 99.49%
2025-05-26 18:00 | 30.11 | 77.25 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 0 | 0 | 29.98 | 77.39 | 29.87 | 78.43 | 2025-05-26 18:00 | 29.98 | 30.11 | 29.9314 | 0.13 | 0.43175 | 99.57% |  |  | 2025-05-26 18:00 | 77.39 | 77.25 | 77.5733 | -0.14 | -0.18123 | 100.2% |  |  | 2025-05-26 18:00 | 29.87 | 30.11 | 29.8709 | 0.24 | 0.79708 | 99.2% |  |  | 2025-05-26 18:00 | 78.43 | 77.25 | 78.6464 | 1.18 | 1.5275 | 98.47%
2025-05-26 18:01 | 30.10 | 78.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 1 | 0 | 29.98 | 77.82 | 29.77 | 78.55 | 2025-05-26 18:01 | 29.98 | 30.1 | 29.9314 | 0.12 | 0.39867 | 99.6% |  |  | 2025-05-26 18:01 | 77.82 | 78 | 77.9915 | 0.18 | 0.23077 | 99.77% |  |  | 2025-05-26 18:01 | 29.77 | 30.1 | 29.7715 | 0.33 | 1.0963 | 98.9% |  |  | 2025-05-26 18:01 | 78.55 | 78 | 78.7609 | 0.55 | 0.70513 | 99.29%
2025-05-26 18:02 | 30.07 | 78.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 2 | 0 | 29.98 | 77.60 | 29.77 | 78.68 | 2025-05-26 18:02 | 29.98 | 30.07 | 29.9314 | 0.09 | 0.2993 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 18:02 | 77.6 | 78 | 77.7775 | 0.4 | 0.51282 | 99.49% |  |  | 2025-05-26 18:02 | 29.77 | 30.07 | 29.7715 | 0.3 | 0.99767 | 99% |  |  | 2025-05-26 18:02 | 78.68 | 78 | 78.8849 | 0.68 | 0.87179 | 99.13%
2025-05-26 18:03 | 30.01 | 78.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 3 | 0 | 29.98 | 78.24 | 29.66 | 78.81 | 2025-05-26 18:03 | 29.98 | 30.01 | 29.9314 | 0.03 | 0.099967 | 99.9% |  |  | 2025-05-26 18:03 | 78.24 | 78 | 78.3999 | -0.24 | -0.30769 | 100.3% |  |  | 2025-05-26 18:03 | 29.66 | 30.01 | 29.6621 | 0.35 | 1.1663 | 98.83% |  |  | 2025-05-26 18:03 | 78.81 | 78 | 79.0089 | 0.81 | 1.0385 | 98.96%
2025-05-26 18:04 | 30.01 | 78.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 4 | 0 | 29.87 | 78.45 | 29.66 | 78.93 | 2025-05-26 18:04 | 29.87 | 30.01 | 29.8233 | 0.14 | 0.46651 | 99.53% |  |  | 2025-05-26 18:04 | 78.45 | 78 | 78.6041 | -0.45 | -0.57692 | 100.6% |  |  | 2025-05-26 18:04 | 29.66 | 30.01 | 29.6621 | 0.35 | 1.1663 | 98.83% |  |  | 2025-05-26 18:04 | 78.93 | 78 | 79.1233 | 0.93 | 1.1923 | 98.81%
2025-05-26 18:05 | 30.00 | 78.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 5 | 0 | 29.87 | 78.24 | 29.77 | 79.06 | 2025-05-26 18:05 | 29.87 | 30 | 29.8233 | 0.13 | 0.43333 | 99.57% |  |  | 2025-05-26 18:05 | 78.24 | 78 | 78.3999 | -0.24 | -0.30769 | 100.3% |  |  | 2025-05-26 18:05 | 29.77 | 30 | 29.7715 | 0.23 | 0.76667 | 99.23% |  |  | 2025-05-26 18:05 | 79.06 | 78 | 79.2473 | 1.06 | 1.359 | 98.64%
2025-05-26 18:07 | 30.00 | 78.70 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 7 | 0 | 29.87 | 78.56 | 29.77 | 79.19 | 2025-05-26 18:07 | 29.87 | 30 | 29.8233 | 0.13 | 0.43333 | 99.57% |  |  | 2025-05-26 18:07 | 78.56 | 78.7 | 78.711 | 0.14 | 0.17789 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 18:07 | 29.77 | 30 | 29.7715 | 0.23 | 0.76667 | 99.23% |  |  | 2025-05-26 18:07 | 79.19 | 78.7 | 79.3713 | 0.49 | 0.62262 | 99.38%
2025-05-26 18:08 | 29.99 | 78.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 8 | 0 | 29.87 | 78.45 | 29.77 | 79.31 | 2025-05-26 18:08 | 29.87 | 29.99 | 29.8233 | 0.12 | 0.40013 | 99.6% |  |  | 2025-05-26 18:08 | 78.45 | 78 | 78.6041 | -0.45 | -0.57692 | 100.6% |  |  | 2025-05-26 18:08 | 29.77 | 29.99 | 29.7715 | 0.22 | 0.73358 | 99.27% |  |  | 2025-05-26 18:08 | 79.31 | 78 | 79.4858 | 1.31 | 1.6795 | 98.32%
2025-05-26 18:09 | 29.99 | 78.50 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 9 | 0 | 29.87 | 78.56 | 29.87 | 79.31 | 2025-05-26 18:09 | 29.87 | 29.99 | 29.8233 | 0.12 | 0.40013 | 99.6% |  |  | 2025-05-26 18:09 | 78.56 | 78.5 | 78.711 | -0.06 | -0.076433 | 100.1% |  |  | 2025-05-26 18:09 | 29.87 | 29.99 | 29.8709 | 0.12 | 0.40013 | 99.6% |  |  | 2025-05-26 18:09 | 79.31 | 78.5 | 79.4858 | 0.81 | 1.0318 | 98.97%
2025-05-26 18:10 | 29.96 | 78.25 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 10 | 0 | 29.87 | 78.03 | 29.87 | 79.31 | 2025-05-26 18:10 | 29.87 | 29.96 | 29.8233 | 0.09 | 0.3004 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 18:10 | 78.03 | 78.25 | 78.1957 | 0.22 | 0.28115 | 99.72% |  |  | 2025-05-26 18:10 | 29.87 | 29.96 | 29.8709 | 0.09 | 0.3004 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 18:10 | 79.31 | 78.25 | 79.4858 | 1.06 | 1.3546 | 98.65%
2025-05-26 18:12 | 29.91 | 79.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 12 | 0 | 29.87 | 78.87 | 29.77 | 79.44 | 2025-05-26 18:12 | 29.87 | 29.91 | 29.8233 | 0.04 | 0.13373 | 99.87% |  |  | 2025-05-26 18:12 | 78.87 | 79 | 79.0125 | 0.13 | 0.16456 | 99.84% |  |  | 2025-05-26 18:12 | 29.77 | 29.91 | 29.7715 | 0.14 | 0.46807 | 99.53% |  |  | 2025-05-26 18:12 | 79.44 | 79 | 79.6098 | 0.44 | 0.55696 | 99.44%
2025-05-26 18:13 | 29.90 | 79.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 13 | 0 | 29.77 | 78.66 | 29.66 | 79.56 | 2025-05-26 18:13 | 29.77 | 29.9 | 29.7249 | 0.13 | 0.43478 | 99.57% |  |  | 2025-05-26 18:13 | 78.66 | 79 | 78.8083 | 0.34 | 0.43038 | 99.57% |  |  | 2025-05-26 18:13 | 29.66 | 29.9 | 29.6621 | 0.24 | 0.80268 | 99.2% |  |  | 2025-05-26 18:13 | 79.56 | 79 | 79.7242 | 0.56 | 0.70886 | 99.29%
2025-05-26 18:14 | 29.90 | 79.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 14 | 0 | 29.77 | 78.98 | 29.77 | 79.56 | 2025-05-26 18:14 | 29.77 | 29.9 | 29.7249 | 0.13 | 0.43478 | 99.57% |  |  | 2025-05-26 18:14 | 78.98 | 79 | 79.1195 | 0.02 | 0.025316 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 18:14 | 29.77 | 29.9 | 29.7715 | 0.13 | 0.43478 | 99.57% |  |  | 2025-05-26 18:14 | 79.56 | 79 | 79.7242 | 0.56 | 0.70886 | 99.29%
2025-05-26 18:15 | 29.90 | 79.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 15 | 0 | 29.77 | 78.98 | 29.77 | 79.69 | 2025-05-26 18:15 | 29.77 | 29.9 | 29.7249 | 0.13 | 0.43478 | 99.57% |  |  | 2025-05-26 18:15 | 78.98 | 79 | 79.1195 | 0.02 | 0.025316 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 18:15 | 29.77 | 29.9 | 29.7715 | 0.13 | 0.43478 | 99.57% |  |  | 2025-05-26 18:15 | 79.69 | 79 | 79.8482 | 0.69 | 0.87342 | 99.13%
2025-05-26 18:16 | 29.86 | 79.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 16 | 0 | 29.77 | 79.19 | 29.77 | 79.69 | 2025-05-26 18:16 | 29.77 | 29.86 | 29.7249 | 0.09 | 0.30141 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 18:16 | 79.19 | 79 | 79.3237 | -0.19 | -0.24051 | 100.2% |  |  | 2025-05-26 18:16 | 29.77 | 29.86 | 29.7715 | 0.09 | 0.30141 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 18:16 | 79.69 | 79 | 79.8482 | 0.69 | 0.87342 | 99.13%
2025-05-26 18:17 | 29.86 | 79.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 17 | 0 | 29.77 | 79.30 | 29.77 | 79.69 | 2025-05-26 18:17 | 29.77 | 29.86 | 29.7249 | 0.09 | 0.30141 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 18:17 | 79.3 | 79 | 79.4306 | -0.3 | -0.37975 | 100.4% |  |  | 2025-05-26 18:17 | 29.77 | 29.86 | 29.7715 | 0.09 | 0.30141 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 18:17 | 79.69 | 79 | 79.8482 | 0.69 | 0.87342 | 99.13%
2025-05-26 18:18 | 29.84 | 79.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 18 | 0 | 29.77 | 79.08 | 29.77 | 79.82 | 2025-05-26 18:18 | 29.77 | 29.84 | 29.7249 | 0.07 | 0.23458 | 99.77% |  |  | 2025-05-26 18:18 | 79.08 | 79 | 79.2167 | -0.08 | -0.10127 | 100.1% |  |  | 2025-05-26 18:18 | 29.77 | 29.84 | 29.7715 | 0.07 | 0.23458 | 99.77% |  |  | 2025-05-26 18:18 | 79.82 | 79 | 79.9722 | 0.82 | 1.038 | 98.96%
2025-05-26 18:19 | 29.83 | 79.20 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 19 | 0 | 29.77 | 79.40 | 29.77 | 79.82 | 2025-05-26 18:19 | 29.77 | 29.83 | 29.7249 | 0.06 | 0.20114 | 99.8% |  |  | 2025-05-26 18:19 | 79.4 | 79.2 | 79.5279 | -0.2 | -0.25253 | 100.3% |  |  | 2025-05-26 18:19 | 29.77 | 29.83 | 29.7715 | 0.06 | 0.20114 | 99.8% |  |  | 2025-05-26 18:19 | 79.82 | 79.2 | 79.9722 | 0.62 | 0.78283 | 99.22%
2025-05-26 18:20 | 29.81 | 79.60 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 20 | 0 | 29.77 | 79.82 | 29.66 | 79.94 | 2025-05-26 18:20 | 29.77 | 29.81 | 29.7249 | 0.04 | 0.13418 | 99.87% |  |  | 2025-05-26 18:20 | 79.82 | 79.6 | 79.9363 | -0.22 | -0.27638 | 100.3% |  |  | 2025-05-26 18:20 | 29.66 | 29.81 | 29.6621 | 0.15 | 0.50319 | 99.5% |  |  | 2025-05-26 18:20 | 79.94 | 79.6 | 80.0867 | 0.34 | 0.42714 | 99.57%
2025-05-26 18:21 | 29.80 | 79.05 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 21 | 0 | 29.77 | 79.40 | 29.66 | 80.07 | 2025-05-26 18:21 | 29.77 | 29.8 | 29.7249 | 0.03 | 0.10067 | 99.9% |  |  | 2025-05-26 18:21 | 79.4 | 79.05 | 79.5279 | -0.35 | -0.44276 | 100.4% |  |  | 2025-05-26 18:21 | 29.66 | 29.8 | 29.6621 | 0.14 | 0.4698 | 99.53% |  |  | 2025-05-26 18:21 | 80.07 | 79.05 | 80.2107 | 1.02 | 1.2903 | 98.71%
2025-05-26 18:22 | 29.80 | 80.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 22 | 0 | 29.77 | 79.72 | 29.66 | 80.07 | 2025-05-26 18:22 | 29.77 | 29.8 | 29.7249 | 0.03 | 0.10067 | 99.9% |  |  | 2025-05-26 18:22 | 79.72 | 80 | 79.839 | 0.28 | 0.35 | 99.65% |  |  | 2025-05-26 18:22 | 29.66 | 29.8 | 29.6621 | 0.14 | 0.4698 | 99.53% |  |  | 2025-05-26 18:22 | 80.07 | 80 | 80.2107 | 0.07 | 0.0875 | 99.91%
2025-05-26 18:23 | 29.80 | 80.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 23 | 0 | 29.67 | 79.72 | 29.56 | 80.20 | 2025-05-26 18:23 | 29.67 | 29.8 | 29.6266 | 0.13 | 0.43624 | 99.56% |  |  | 2025-05-26 18:23 | 79.72 | 80 | 79.839 | 0.28 | 0.35 | 99.65% |  |  | 2025-05-26 18:23 | 29.56 | 29.8 | 29.5626 | 0.24 | 0.80537 | 99.19% |  |  | 2025-05-26 18:23 | 80.2 | 80 | 80.3347 | 0.2 | 0.25 | 99.75%
2025-05-26 18:24 | 29.76 | 80.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 24 | 0 | 29.67 | 79.72 | 29.56 | 80.20 | 2025-05-26 18:24 | 29.67 | 29.76 | 29.6266 | 0.09 | 0.30242 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 18:24 | 79.72 | 80 | 79.839 | 0.28 | 0.35 | 99.65% |  |  | 2025-05-26 18:24 | 29.56 | 29.76 | 29.5626 | 0.2 | 0.67204 | 99.33% |  |  | 2025-05-26 18:24 | 80.2 | 80 | 80.3347 | 0.2 | 0.25 | 99.75%
2025-05-26 18:25 | 29.75 | 80.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 25 | 0 | 29.67 | 79.51 | 29.56 | 80.32 | 2025-05-26 18:25 | 29.67 | 29.75 | 29.6266 | 0.08 | 0.26891 | 99.73% |  |  | 2025-05-26 18:25 | 79.51 | 80 | 79.6348 | 0.49 | 0.6125 | 99.39% |  |  | 2025-05-26 18:25 | 29.56 | 29.75 | 29.5626 | 0.19 | 0.63866 | 99.36% |  |  | 2025-05-26 18:25 | 80.32 | 80 | 80.4491 | 0.32 | 0.4 | 99.6%
2025-05-26 18:26 | 29.75 | 80.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 26 | 0 | 29.67 | 79.82 | 29.56 | 80.45 | 2025-05-26 18:26 | 29.67 | 29.75 | 29.6266 | 0.08 | 0.26891 | 99.73% |  |  | 2025-05-26 18:26 | 79.82 | 80 | 79.9363 | 0.18 | 0.225 | 99.77% |  |  | 2025-05-26 18:26 | 29.56 | 29.75 | 29.5626 | 0.19 | 0.63866 | 99.36% |  |  | 2025-05-26 18:26 | 80.45 | 80 | 80.5731 | 0.45 | 0.5625 | 99.44%
2025-05-26 18:27 | 29.71 | 80.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 27 | 0 | 29.67 | 79.72 | 29.56 | 80.45 | 2025-05-26 18:27 | 29.67 | 29.71 | 29.6266 | 0.04 | 0.13463 | 99.87% |  |  | 2025-05-26 18:27 | 79.72 | 80 | 79.839 | 0.28 | 0.35 | 99.65% |  |  | 2025-05-26 18:27 | 29.56 | 29.71 | 29.5626 | 0.15 | 0.50488 | 99.5% |  |  | 2025-05-26 18:27 | 80.45 | 80 | 80.5731 | 0.45 | 0.5625 | 99.44%
2025-05-26 18:28 | 29.71 | 80.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 28 | 0 | 29.57 | 80.25 | 29.56 | 80.58 | 2025-05-26 18:28 | 29.57 | 29.71 | 29.5282 | 0.14 | 0.47122 | 99.53% |  |  | 2025-05-26 18:28 | 80.25 | 80 | 80.3544 | -0.25 | -0.3125 | 100.3% |  |  | 2025-05-26 18:28 | 29.56 | 29.71 | 29.5626 | 0.15 | 0.50488 | 99.5% |  |  | 2025-05-26 18:28 | 80.58 | 80 | 80.6971 | 0.58 | 0.725 | 99.28%
2025-05-26 18:29 | 29.70 | 80.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 29 | 0 | 29.67 | 80.25 | 29.56 | 80.70 | 2025-05-26 18:29 | 29.67 | 29.7 | 29.6266 | 0.03 | 0.10101 | 99.9% |  |  | 2025-05-26 18:29 | 80.25 | 80 | 80.3544 | -0.25 | -0.3125 | 100.3% |  |  | 2025-05-26 18:29 | 29.56 | 29.7 | 29.5626 | 0.14 | 0.47138 | 99.53% |  |  | 2025-05-26 18:29 | 80.7 | 80 | 80.8116 | 0.7 | 0.875 | 99.12%
2025-05-26 18:30 | 29.68 | 80.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 30 | 0 | 29.57 | 79.93 | 29.46 | 80.70 | 2025-05-26 18:30 | 29.57 | 29.68 | 29.5282 | 0.11 | 0.37062 | 99.63% |  |  | 2025-05-26 18:30 | 79.93 | 80 | 80.0432 | 0.07 | 0.0875 | 99.91% |  |  | 2025-05-26 18:30 | 29.46 | 29.68 | 29.4632 | 0.22 | 0.74124 | 99.26% |  |  | 2025-05-26 18:30 | 80.7 | 80 | 80.8116 | 0.7 | 0.875 | 99.12%
2025-05-26 18:31 | 29.66 | 80.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 31 | 0 | 29.57 | 80.04 | 29.56 | 80.70 | 2025-05-26 18:31 | 29.57 | 29.66 | 29.5282 | 0.09 | 0.30344 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 18:31 | 80.04 | 80 | 80.1502 | -0.04 | -0.05 | 100.1% |  |  | 2025-05-26 18:31 | 29.56 | 29.66 | 29.5626 | 0.1 | 0.33715 | 99.66% |  |  | 2025-05-26 18:31 | 80.7 | 80 | 80.8116 | 0.7 | 0.875 | 99.12%
2025-05-26 18:32 | 29.62 | 80.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 32 | 0 | 29.57 | 80.14 | 29.56 | 80.83 | 2025-05-26 18:32 | 29.57 | 29.62 | 29.5282 | 0.05 | 0.1688 | 99.83% |  |  | 2025-05-26 18:32 | 80.14 | 80 | 80.2474 | -0.14 | -0.175 | 100.2% |  |  | 2025-05-26 18:32 | 29.56 | 29.62 | 29.5626 | 0.06 | 0.20257 | 99.8% |  |  | 2025-05-26 18:32 | 80.83 | 80 | 80.9356 | 0.83 | 1.0375 | 98.96%
2025-05-26 18:33 | 29.61 | 80.45 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 33 | 0 | 29.57 | 80.14 | 29.56 | 80.83 | 2025-05-26 18:33 | 29.57 | 29.61 | 29.5282 | 0.04 | 0.13509 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 18:33 | 80.14 | 80.45 | 80.2474 | 0.31 | 0.38533 | 99.61% |  |  | 2025-05-26 18:33 | 29.56 | 29.61 | 29.5626 | 0.05 | 0.16886 | 99.83% |  |  | 2025-05-26 18:33 | 80.83 | 80.45 | 80.9356 | 0.38 | 0.47234 | 99.53%
2025-05-26 18:35 | 29.61 | 81.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 35 | 0 | 29.57 | 80.56 | 29.56 | 80.96 | 2025-05-26 18:35 | 29.57 | 29.61 | 29.5282 | 0.04 | 0.13509 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 18:35 | 80.56 | 81 | 80.6558 | 0.44 | 0.54321 | 99.46% |  |  | 2025-05-26 18:35 | 29.56 | 29.61 | 29.5626 | 0.05 | 0.16886 | 99.83% |  |  | 2025-05-26 18:35 | 80.96 | 81 | 81.0595 | 0.04 | 0.049383 | 99.95%
2025-05-26 18:36 | 29.60 | 81.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 36 | 0 | 29.57 | 80.56 | 29.46 | 81.08 | 2025-05-26 18:36 | 29.57 | 29.6 | 29.5282 | 0.03 | 0.10135 | 99.9% |  |  | 2025-05-26 18:36 | 80.56 | 81 | 80.6558 | 0.44 | 0.54321 | 99.46% |  |  | 2025-05-26 18:36 | 29.46 | 29.6 | 29.4632 | 0.14 | 0.47297 | 99.53% |  |  | 2025-05-26 18:36 | 81.08 | 81 | 81.174 | 0.08 | 0.098765 | 99.9%
2025-05-26 18:37 | 29.56 | 81.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 37 | 0 | 29.47 | 80.67 | 29.36 | 81.08 | 2025-05-26 18:37 | 29.47 | 29.56 | 29.4299 | 0.09 | 0.30447 | 99.7% |  |  | 2025-05-26 18:37 | 80.67 | 81 | 80.7628 | 0.33 | 0.40741 | 99.59% |  |  | 2025-05-26 18:37 | 29.36 | 29.56 | 29.3637 | 0.2 | 0.67659 | 99.32% |  |  | 2025-05-26 18:37 | 81.08 | 81 | 81.174 | 0.08 | 0.098765 | 99.9%
2025-05-26 18:38 | 29.57 | 81.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 38 | 0 | 29.47 | 80.67 | 29.36 | 81.21 | 2025-05-26 18:38 | 29.47 | 29.57 | 29.4299 | 0.1 | 0.33818 | 99.66% |  |  | 2025-05-26 18:38 | 80.67 | 81 | 80.7628 | 0.33 | 0.40741 | 99.59% |  |  | 2025-05-26 18:38 | 29.36 | 29.57 | 29.3637 | 0.21 | 0.71018 | 99.29% |  |  | 2025-05-26 18:38 | 81.21 | 81 | 81.298 | 0.21 | 0.25926 | 99.74%
2025-05-26 18:39 | 29.54 | 81.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 39 | 0 | 29.47 | 80.88 | 29.36 | 81.33 | 2025-05-26 18:39 | 29.47 | 29.54 | 29.4299 | 0.07 | 0.23697 | 99.76% |  |  | 2025-05-26 18:39 | 80.88 | 81 | 80.967 | 0.12 | 0.14815 | 99.85% |  |  | 2025-05-26 18:39 | 29.36 | 29.54 | 29.3637 | 0.18 | 0.60934 | 99.39% |  |  | 2025-05-26 18:39 | 81.33 | 81 | 81.4125 | 0.33 | 0.40741 | 99.59%
2025-05-26 18:40 | 29.52 | 81.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 40 | 0 | 29.47 | 80.88 | 29.36 | 81.46 | 2025-05-26 18:40 | 29.47 | 29.52 | 29.4299 | 0.05 | 0.16938 | 99.83% |  |  | 2025-05-26 18:40 | 80.88 | 81 | 80.967 | 0.12 | 0.14815 | 99.85% |  |  | 2025-05-26 18:40 | 29.36 | 29.52 | 29.3637 | 0.16 | 0.54201 | 99.46% |  |  | 2025-05-26 18:40 | 81.46 | 81 | 81.5364 | 0.46 | 0.5679 | 99.43%
2025-05-26 18:41 | 29.51 | 81.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 41 | 0 | 29.47 | 81.30 | 29.36 | 81.46 | 2025-05-26 18:41 | 29.47 | 29.51 | 29.4299 | 0.04 | 0.13555 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 18:41 | 81.3 | 81 | 81.3754 | -0.3 | -0.37037 | 100.4% |  |  | 2025-05-26 18:41 | 29.36 | 29.51 | 29.3637 | 0.15 | 0.5083 | 99.49% |  |  | 2025-05-26 18:41 | 81.46 | 81 | 81.5364 | 0.46 | 0.5679 | 99.43%
2025-05-26 18:42 | 29.50 | 81.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 42 | 0 | 29.47 | 81.09 | 29.36 | 81.59 | 2025-05-26 18:42 | 29.47 | 29.5 | 29.4299 | 0.03 | 0.10169 | 99.9% |  |  | 2025-05-26 18:42 | 81.09 | 81 | 81.1712 | -0.09 | -0.11111 | 100.1% |  |  | 2025-05-26 18:42 | 29.36 | 29.5 | 29.3637 | 0.14 | 0.47458 | 99.53% |  |  | 2025-05-26 18:42 | 81.59 | 81 | 81.6604 | 0.59 | 0.7284 | 99.27%
2025-05-26 18:43 | 29.46 | 81.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 43 | 0 | 29.47 | 80.99 | 29.26 | 81.71 | 2025-05-26 18:43 | 29.47 | 29.46 | 29.4299 | 0.01 | 0.033944 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 18:43 | 80.99 | 81 | 81.074 | 0.01 | 0.012346 | 99.99% |  |  | 2025-05-26 18:43 | 29.26 | 29.46 | 29.2643 | 0.2 | 0.67889 | 99.32% |  |  | 2025-05-26 18:43 | 81.71 | 81 | 81.7749 | 0.71 | 0.87654 | 99.12%
2025-05-26 18:44 | 29.45 | 81.35 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 44 | 0 | 29.37 | 81.09 | 29.26 | 81.84 | 2025-05-26 18:44 | 29.37 | 29.45 | 29.3316 | 0.08 | 0.27165 | 99.73% |  |  | 2025-05-26 18:44 | 81.09 | 81.35 | 81.1712 | 0.26 | 0.31961 | 99.68% |  |  | 2025-05-26 18:44 | 29.26 | 29.45 | 29.2643 | 0.19 | 0.64516 | 99.35% |  |  | 2025-05-26 18:44 | 81.84 | 81.35 | 81.8989 | 0.49 | 0.60234 | 99.4%
2025-05-26 18:45 | 29.40 | 81.75 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 45 | 0 | 29.37 | 81.52 | 29.16 | 81.84 | 2025-05-26 18:45 | 29.37 | 29.4 | 29.3316 | 0.03 | 0.10204 | 99.9% |  |  | 2025-05-26 18:45 | 81.52 | 81.75 | 81.5893 | 0.23 | 0.28135 | 99.72% |  |  | 2025-05-26 18:45 | 29.16 | 29.4 | 29.1648 | 0.24 | 0.81633 | 99.18% |  |  | 2025-05-26 18:45 | 81.84 | 81.75 | 81.8989 | 0.09 | 0.11009 | 99.89%
2025-05-26 18:46 | 29.40 | 81.80 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 46 | 0 | 29.27 | 81.30 | 29.16 | 81.97 | 2025-05-26 18:46 | 29.27 | 29.4 | 29.2332 | 0.13 | 0.44218 | 99.56% |  |  | 2025-05-26 18:46 | 81.3 | 81.8 | 81.3754 | 0.5 | 0.61125 | 99.39% |  |  | 2025-05-26 18:46 | 29.16 | 29.4 | 29.1648 | 0.24 | 0.81633 | 99.18% |  |  | 2025-05-26 18:46 | 81.97 | 81.8 | 82.0229 | 0.17 | 0.20782 | 99.79%
2025-05-26 18:47 | 29.40 | 82.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 47 | 0 | 29.37 | 81.83 | 29.26 | 82.09 | 2025-05-26 18:47 | 29.37 | 29.4 | 29.3316 | 0.03 | 0.10204 | 99.9% |  |  | 2025-05-26 18:47 | 81.83 | 82 | 81.8908 | 0.17 | 0.20732 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 18:47 | 29.26 | 29.4 | 29.2643 | 0.14 | 0.47619 | 99.52% |  |  | 2025-05-26 18:47 | 82.09 | 82 | 82.1373 | 0.09 | 0.10976 | 99.89%
2025-05-26 18:48 | 29.40 | 82.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 48 | 0 | 29.37 | 81.20 | 29.26 | 82.22 | 2025-05-26 18:48 | 29.37 | 29.4 | 29.3316 | 0.03 | 0.10204 | 99.9% |  |  | 2025-05-26 18:48 | 81.2 | 82 | 81.2782 | 0.8 | 0.97561 | 99.02% |  |  | 2025-05-26 18:48 | 29.26 | 29.4 | 29.2643 | 0.14 | 0.47619 | 99.52% |  |  | 2025-05-26 18:48 | 82.22 | 82 | 82.2613 | 0.22 | 0.26829 | 99.73%
2025-05-26 18:49 | 29.41 | 82.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 49 | 0 | 29.37 | 81.62 | 29.26 | 82.22 | 2025-05-26 18:49 | 29.37 | 29.41 | 29.3316 | 0.04 | 0.13601 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 18:49 | 81.62 | 82 | 81.6866 | 0.38 | 0.46341 | 99.54% |  |  | 2025-05-26 18:49 | 29.26 | 29.41 | 29.2643 | 0.15 | 0.51003 | 99.49% |  |  | 2025-05-26 18:49 | 82.22 | 82 | 82.2613 | 0.22 | 0.26829 | 99.73%
2025-05-26 18:51 | 29.39 | 82.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 51 | 0 | 29.37 | 81.62 | 29.36 | 82.35 | 2025-05-26 18:51 | 29.37 | 29.39 | 29.3316 | 0.02 | 0.06805 | 99.93% |  |  | 2025-05-26 18:51 | 81.62 | 82 | 81.6866 | 0.38 | 0.46341 | 99.54% |  |  | 2025-05-26 18:51 | 29.36 | 29.39 | 29.3637 | 0.03 | 0.10208 | 99.9% |  |  | 2025-05-26 18:51 | 82.35 | 82 | 82.3853 | 0.35 | 0.42683 | 99.57%
2025-05-26 18:52 | 29.38 | 82.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 52 | 0 | 29.37 | 81.52 | 29.36 | 82.35 | 2025-05-26 18:52 | 29.37 | 29.38 | 29.3316 | 0.01 | 0.034037 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 18:52 | 81.52 | 82 | 81.5893 | 0.48 | 0.58537 | 99.41% |  |  | 2025-05-26 18:52 | 29.36 | 29.38 | 29.3637 | 0.02 | 0.068074 | 99.93% |  |  | 2025-05-26 18:52 | 82.35 | 82 | 82.3853 | 0.35 | 0.42683 | 99.57%
2025-05-26 18:53 | 29.40 | 82.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 53 | 0 | 29.37 | 81.52 | 29.36 | 82.35 | 2025-05-26 18:53 | 29.37 | 29.4 | 29.3316 | 0.03 | 0.10204 | 99.9% |  |  | 2025-05-26 18:53 | 81.52 | 82 | 81.5893 | 0.48 | 0.58537 | 99.41% |  |  | 2025-05-26 18:53 | 29.36 | 29.4 | 29.3637 | 0.04 | 0.13605 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 18:53 | 82.35 | 82 | 82.3853 | 0.35 | 0.42683 | 99.57%
2025-05-26 18:54 | 29.38 | 82.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 54 | 0 | 29.37 | 81.52 | 29.36 | 82.22 | 2025-05-26 18:54 | 29.37 | 29.38 | 29.3316 | 0.01 | 0.034037 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 18:54 | 81.52 | 82 | 81.5893 | 0.48 | 0.58537 | 99.41% |  |  | 2025-05-26 18:54 | 29.36 | 29.38 | 29.3637 | 0.02 | 0.068074 | 99.93% |  |  | 2025-05-26 18:54 | 82.22 | 82 | 82.2613 | 0.22 | 0.26829 | 99.73%
2025-05-26 18:55 | 29.37 | 82.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 55 | 0 | 29.37 | 81.62 | 29.36 | 82.22 | 2025-05-26 18:55 | 29.37 | 29.37 | 29.3316 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-26 18:55 | 81.62 | 82 | 81.6866 | 0.38 | 0.46341 | 99.54% |  |  | 2025-05-26 18:55 | 29.36 | 29.37 | 29.3637 | 0.01 | 0.034048 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 18:55 | 82.22 | 82 | 82.2613 | 0.22 | 0.26829 | 99.73%
2025-05-26 18:56 | 29.35 | 82.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 56 | 0 | 29.37 | 81.83 | 29.36 | 82.22 | 2025-05-26 18:56 | 29.37 | 29.35 | 29.3316 | 0.02 | 0.068143 | 99.93% |  |  | 2025-05-26 18:56 | 81.83 | 82 | 81.8908 | 0.17 | 0.20732 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 18:56 | 29.36 | 29.35 | 29.3637 | 0.01 | 0.034072 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 18:56 | 82.22 | 82 | 82.2613 | 0.22 | 0.26829 | 99.73%
2025-05-26 18:57 | 29.35 | 82.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 57 | 0 | 29.37 | 81.83 | 29.36 | 82.22 | 2025-05-26 18:57 | 29.37 | 29.35 | 29.3316 | 0.02 | 0.068143 | 99.93% |  |  | 2025-05-26 18:57 | 81.83 | 82 | 81.8908 | 0.17 | 0.20732 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 18:57 | 29.36 | 29.35 | 29.3637 | 0.01 | 0.034072 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 18:57 | 82.22 | 82 | 82.2613 | 0.22 | 0.26829 | 99.73%
2025-05-26 18:58 | 29.35 | 82.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 58 | 0 | 29.37 | 81.83 | 29.36 | 82.35 | 2025-05-26 18:58 | 29.37 | 29.35 | 29.3316 | 0.02 | 0.068143 | 99.93% |  |  | 2025-05-26 18:58 | 81.83 | 82 | 81.8908 | 0.17 | 0.20732 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 18:58 | 29.36 | 29.35 | 29.3637 | 0.01 | 0.034072 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 18:58 | 82.35 | 82 | 82.3853 | 0.35 | 0.42683 | 99.57%
2025-05-26 18:59 | 29.34 | 82.00 | 2025 | 5 | 26 | 18 | 59 | 0 | 29.37 | 81.83 | 29.36 | 82.35 | 2025-05-26 18:59 | 29.37 | 29.34 | 29.3316 | 0.03 | 0.10225 | 99.9% |  |  | 2025-05-26 18:59 | 81.83 | 82 | 81.8908 | 0.17 | 0.20732 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 18:59 | 29.36 | 29.34 | 29.3637 | 0.02 | 0.068166 | 99.93% |  |  | 2025-05-26 18:59 | 82.35 | 82 | 82.3853 | 0.35 | 0.42683 | 99.57%
2025-05-26 19:00 | 29.34 | 82.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 0 | 0 | 29.37 | 81.73 | 29.36 | 82.35 | 2025-05-26 19:00 | 29.37 | 29.34 | 29.3316 | 0.03 | 0.10225 | 99.9% |  |  | 2025-05-26 19:00 | 81.73 | 82 | 81.7936 | 0.27 | 0.32927 | 99.67% |  |  | 2025-05-26 19:00 | 29.36 | 29.34 | 29.3637 | 0.02 | 0.068166 | 99.93% |  |  | 2025-05-26 19:00 | 82.35 | 82 | 82.3853 | 0.35 | 0.42683 | 99.57%
2025-05-26 19:01 | 29.33 | 82.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 1 | 0 | 29.37 | 81.73 | 29.36 | 82.35 | 2025-05-26 19:01 | 29.37 | 29.33 | 29.3316 | 0.04 | 0.13638 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 19:01 | 81.73 | 82 | 81.7936 | 0.27 | 0.32927 | 99.67% |  |  | 2025-05-26 19:01 | 29.36 | 29.33 | 29.3637 | 0.03 | 0.10228 | 99.9% |  |  | 2025-05-26 19:01 | 82.35 | 82 | 82.3853 | 0.35 | 0.42683 | 99.57%
2025-05-26 19:02 | 29.31 | 82.55 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 2 | 0 | 29.37 | 81.73 | 29.36 | 82.35 | 2025-05-26 19:02 | 29.37 | 29.31 | 29.3316 | 0.06 | 0.20471 | 99.8% |  |  | 2025-05-26 19:02 | 81.73 | 82.55 | 81.7936 | 0.82 | 0.99334 | 99.01% |  |  | 2025-05-26 19:02 | 29.36 | 29.31 | 29.3637 | 0.05 | 0.17059 | 99.83% |  |  | 2025-05-26 19:02 | 82.35 | 82.55 | 82.3853 | 0.2 | 0.24228 | 99.76%
2025-05-26 19:03 | 29.30 | 83.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 3 | 0 | 29.37 | 81.94 | 29.36 | 82.35 | 2025-05-26 19:03 | 29.37 | 29.3 | 29.3316 | 0.07 | 0.23891 | 99.76% |  |  | 2025-05-26 19:03 | 81.94 | 83 | 81.9978 | 1.06 | 1.2771 | 98.72% |  |  | 2025-05-26 19:03 | 29.36 | 29.3 | 29.3637 | 0.06 | 0.20478 | 99.8% |  |  | 2025-05-26 19:03 | 82.35 | 83 | 82.3853 | 0.65 | 0.78313 | 99.22%
2025-05-26 19:04 | 29.30 | 83.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 4 | 0 | 29.37 | 81.83 | 29.36 | 82.35 | 2025-05-26 19:04 | 29.37 | 29.3 | 29.3316 | 0.07 | 0.23891 | 99.76% |  |  | 2025-05-26 19:04 | 81.83 | 83 | 81.8908 | 1.17 | 1.4096 | 98.59% |  |  | 2025-05-26 19:04 | 29.36 | 29.3 | 29.3637 | 0.06 | 0.20478 | 99.8% |  |  | 2025-05-26 19:04 | 82.35 | 83 | 82.3853 | 0.65 | 0.78313 | 99.22%
2025-05-26 19:05 | 29.30 | 83.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 5 | 0 | 29.37 | 81.62 | 29.36 | 82.35 | 2025-05-26 19:05 | 29.37 | 29.3 | 29.3316 | 0.07 | 0.23891 | 99.76% |  |  | 2025-05-26 19:05 | 81.62 | 83 | 81.6866 | 1.38 | 1.6627 | 98.34% |  |  | 2025-05-26 19:05 | 29.36 | 29.3 | 29.3637 | 0.06 | 0.20478 | 99.8% |  |  | 2025-05-26 19:05 | 82.35 | 83 | 82.3853 | 0.65 | 0.78313 | 99.22%
2025-05-26 19:06 | 29.29 | 83.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 6 | 0 | 29.27 | 81.94 | 29.36 | 82.35 | 2025-05-26 19:06 | 29.27 | 29.29 | 29.2332 | 0.02 | 0.068283 | 99.93% |  |  | 2025-05-26 19:06 | 81.94 | 83 | 81.9978 | 1.06 | 1.2771 | 98.72% |  |  | 2025-05-26 19:06 | 29.36 | 29.29 | 29.3637 | 0.07 | 0.23899 | 99.76% |  |  | 2025-05-26 19:06 | 82.35 | 83 | 82.3853 | 0.65 | 0.78313 | 99.22%
2025-05-26 19:07 | 29.26 | 83.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 7 | 0 | 29.37 | 81.83 | 29.36 | 82.35 | 2025-05-26 19:07 | 29.37 | 29.26 | 29.3316 | 0.11 | 0.37594 | 99.62% |  |  | 2025-05-26 19:07 | 81.83 | 83 | 81.8908 | 1.17 | 1.4096 | 98.59% |  |  | 2025-05-26 19:07 | 29.36 | 29.26 | 29.3637 | 0.1 | 0.34176 | 99.66% |  |  | 2025-05-26 19:07 | 82.35 | 83 | 82.3853 | 0.65 | 0.78313 | 99.22%
2025-05-26 19:08 | 29.26 | 83.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 8 | 0 | 29.37 | 81.83 | 29.36 | 82.35 | 2025-05-26 19:08 | 29.37 | 29.26 | 29.3316 | 0.11 | 0.37594 | 99.62% |  |  | 2025-05-26 19:08 | 81.83 | 83 | 81.8908 | 1.17 | 1.4096 | 98.59% |  |  | 2025-05-26 19:08 | 29.36 | 29.26 | 29.3637 | 0.1 | 0.34176 | 99.66% |  |  | 2025-05-26 19:08 | 82.35 | 83 | 82.3853 | 0.65 | 0.78313 | 99.22%
2025-05-26 19:09 | 29.25 | 83.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 9 | 0 | 29.37 | 81.83 | 29.36 | 82.35 | 2025-05-26 19:09 | 29.37 | 29.25 | 29.3316 | 0.12 | 0.41026 | 99.59% |  |  | 2025-05-26 19:09 | 81.83 | 83 | 81.8908 | 1.17 | 1.4096 | 98.59% |  |  | 2025-05-26 19:09 | 29.36 | 29.25 | 29.3637 | 0.11 | 0.37607 | 99.62% |  |  | 2025-05-26 19:09 | 82.35 | 83 | 82.3853 | 0.65 | 0.78313 | 99.22%
2025-05-26 19:10 | 29.26 | 83.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 10 | 0 | 29.37 | 81.73 | 29.36 | 82.35 | 2025-05-26 19:10 | 29.37 | 29.26 | 29.3316 | 0.11 | 0.37594 | 99.62% |  |  | 2025-05-26 19:10 | 81.73 | 83 | 81.7936 | 1.27 | 1.5301 | 98.47% |  |  | 2025-05-26 19:10 | 29.36 | 29.26 | 29.3637 | 0.1 | 0.34176 | 99.66% |  |  | 2025-05-26 19:10 | 82.35 | 83 | 82.3853 | 0.65 | 0.78313 | 99.22%
2025-05-26 19:11 | 29.23 | 83.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 11 | 0 | 29.37 | 81.94 | 29.26 | 82.47 | 2025-05-26 19:11 | 29.37 | 29.23 | 29.3316 | 0.14 | 0.47896 | 99.52% |  |  | 2025-05-26 19:11 | 81.94 | 83 | 81.9978 | 1.06 | 1.2771 | 98.72% |  |  | 2025-05-26 19:11 | 29.26 | 29.23 | 29.2643 | 0.03 | 0.10263 | 99.9% |  |  | 2025-05-26 19:11 | 82.47 | 83 | 82.4998 | 0.53 | 0.63855 | 99.36%
2025-05-26 19:12 | 29.21 | 83.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 12 | 0 | 29.27 | 82.04 | 29.16 | 82.47 | 2025-05-26 19:12 | 29.27 | 29.21 | 29.2332 | 0.06 | 0.20541 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 19:12 | 82.04 | 83 | 82.095 | 0.96 | 1.1566 | 98.84% |  |  | 2025-05-26 19:12 | 29.16 | 29.21 | 29.1648 | 0.05 | 0.17117 | 99.83% |  |  | 2025-05-26 19:12 | 82.47 | 83 | 82.4998 | 0.53 | 0.63855 | 99.36%
2025-05-26 19:14 | 29.19 | 83.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 14 | 0 | 29.27 | 82.36 | 29.06 | 82.73 | 2025-05-26 19:14 | 29.27 | 29.19 | 29.2332 | 0.08 | 0.27407 | 99.73% |  |  | 2025-05-26 19:14 | 82.36 | 83 | 82.4062 | 0.64 | 0.77108 | 99.23% |  |  | 2025-05-26 19:14 | 29.06 | 29.19 | 29.0654 | 0.13 | 0.44536 | 99.55% |  |  | 2025-05-26 19:14 | 82.73 | 83 | 82.7478 | 0.27 | 0.3253 | 99.67%
2025-05-26 19:15 | 29.17 | 83.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 15 | 0 | 29.17 | 82.26 | 29.06 | 82.73 | 2025-05-26 19:15 | 29.17 | 29.17 | 29.1349 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-26 19:15 | 82.26 | 83 | 82.3089 | 0.74 | 0.89157 | 99.11% |  |  | 2025-05-26 19:15 | 29.06 | 29.17 | 29.0654 | 0.11 | 0.3771 | 99.62% |  |  | 2025-05-26 19:15 | 82.73 | 83 | 82.7478 | 0.27 | 0.3253 | 99.67%
2025-05-26 19:16 | 29.15 | 83.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 16 | 0 | 29.17 | 82.36 | 29.06 | 82.85 | 2025-05-26 19:16 | 29.17 | 29.15 | 29.1349 | 0.02 | 0.068611 | 99.93% |  |  | 2025-05-26 19:16 | 82.36 | 83 | 82.4062 | 0.64 | 0.77108 | 99.23% |  |  | 2025-05-26 19:16 | 29.06 | 29.15 | 29.0654 | 0.09 | 0.30875 | 99.69% |  |  | 2025-05-26 19:16 | 82.85 | 83 | 82.8622 | 0.15 | 0.18072 | 99.82%
2025-05-26 19:17 | 29.12 | 83.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 17 | 0 | 29.07 | 82.26 | 28.96 | 82.98 | 2025-05-26 19:17 | 29.07 | 29.12 | 29.0365 | 0.05 | 0.1717 | 99.83% |  |  | 2025-05-26 19:17 | 82.26 | 83 | 82.3089 | 0.74 | 0.89157 | 99.11% |  |  | 2025-05-26 19:17 | 28.96 | 29.12 | 28.9659 | 0.16 | 0.54945 | 99.45% |  |  | 2025-05-26 19:17 | 82.98 | 83 | 82.9862 | 0.02 | 0.024096 | 99.98%
2025-05-26 19:18 | 29.11 | 83.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 18 | 0 | 29.07 | 82.68 | 28.86 | 82.85 | 2025-05-26 19:18 | 29.07 | 29.11 | 29.0365 | 0.04 | 0.13741 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 19:18 | 82.68 | 83 | 82.7173 | 0.32 | 0.38554 | 99.61% |  |  | 2025-05-26 19:18 | 28.86 | 29.11 | 28.8665 | 0.25 | 0.85881 | 99.14% |  |  | 2025-05-26 19:18 | 82.85 | 83 | 82.8622 | 0.15 | 0.18072 | 99.82%
2025-05-26 19:19 | 29.09 | 83.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 19 | 0 | 29.07 | 82.68 | 28.86 | 82.60 | 2025-05-26 19:19 | 29.07 | 29.09 | 29.0365 | 0.02 | 0.068752 | 99.93% |  |  | 2025-05-26 19:19 | 82.68 | 83 | 82.7173 | 0.32 | 0.38554 | 99.61% |  |  | 2025-05-26 19:19 | 28.86 | 29.09 | 28.8665 | 0.23 | 0.79065 | 99.21% |  |  | 2025-05-26 19:19 | 82.6 | 83 | 82.6238 | 0.4 | 0.48193 | 99.52%
2025-05-26 19:20 | 29.06 | 83.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 20 | 0 | 29.07 | 82.68 | 28.86 | 82.60 | 2025-05-26 19:20 | 29.07 | 29.06 | 29.0365 | 0.01 | 0.034412 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 19:20 | 82.68 | 83 | 82.7173 | 0.32 | 0.38554 | 99.61% |  |  | 2025-05-26 19:20 | 28.86 | 29.06 | 28.8665 | 0.2 | 0.68823 | 99.31% |  |  | 2025-05-26 19:20 | 82.6 | 83 | 82.6238 | 0.4 | 0.48193 | 99.52%
2025-05-26 19:21 | 29.05 | 83.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 21 | 0 | 29.07 | 82.89 | 28.86 | 82.85 | 2025-05-26 19:21 | 29.07 | 29.05 | 29.0365 | 0.02 | 0.068847 | 99.93% |  |  | 2025-05-26 19:21 | 82.89 | 83 | 82.9215 | 0.11 | 0.13253 | 99.87% |  |  | 2025-05-26 19:21 | 28.86 | 29.05 | 28.8665 | 0.19 | 0.65404 | 99.35% |  |  | 2025-05-26 19:21 | 82.85 | 83 | 82.8622 | 0.15 | 0.18072 | 99.82%
2025-05-26 19:22 | 29.02 | 83.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 22 | 0 | 28.97 | 83.00 | 28.76 | 82.85 | 2025-05-26 19:22 | 28.97 | 29.02 | 28.9382 | 0.05 | 0.17229 | 99.83% |  |  | 2025-05-26 19:22 | 83 | 83 | 83.0285 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-26 19:22 | 28.76 | 29.02 | 28.767 | 0.26 | 0.89593 | 99.1% |  |  | 2025-05-26 19:22 | 82.85 | 83 | 82.8622 | 0.15 | 0.18072 | 99.82%
2025-05-26 19:23 | 29.01 | 83.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 23 | 0 | 28.97 | 83.10 | 28.76 | 82.98 | 2025-05-26 19:23 | 28.97 | 29.01 | 28.9382 | 0.04 | 0.13788 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 19:23 | 83.1 | 83 | 83.1257 | -0.1 | -0.12048 | 100.1% |  |  | 2025-05-26 19:23 | 28.76 | 29.01 | 28.767 | 0.25 | 0.86177 | 99.14% |  |  | 2025-05-26 19:23 | 82.98 | 83 | 82.9862 | 0.02 | 0.024096 | 99.98%
2025-05-26 19:24 | 29.01 | 83.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 24 | 0 | 28.97 | 83.10 | 28.86 | 83.10 | 2025-05-26 19:24 | 28.97 | 29.01 | 28.9382 | 0.04 | 0.13788 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 19:24 | 83.1 | 83 | 83.1257 | -0.1 | -0.12048 | 100.1% |  |  | 2025-05-26 19:24 | 28.86 | 29.01 | 28.8665 | 0.15 | 0.51706 | 99.48% |  |  | 2025-05-26 19:24 | 83.1 | 83 | 83.1007 | 0.1 | 0.12048 | 99.88%
2025-05-26 19:25 | 29.01 | 83.25 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 25 | 0 | 28.97 | 83.21 | 28.76 | 83.10 | 2025-05-26 19:25 | 28.97 | 29.01 | 28.9382 | 0.04 | 0.13788 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 19:25 | 83.21 | 83.25 | 83.2327 | 0.04 | 0.048048 | 99.95% |  |  | 2025-05-26 19:25 | 28.76 | 29.01 | 28.767 | 0.25 | 0.86177 | 99.14% |  |  | 2025-05-26 19:25 | 83.1 | 83.25 | 83.1007 | 0.15 | 0.18018 | 99.82%
2025-05-26 19:26 | 29.01 | 83.80 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 26 | 0 | 28.97 | 83.52 | 28.86 | 83.36 | 2025-05-26 19:26 | 28.97 | 29.01 | 28.9382 | 0.04 | 0.13788 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 19:26 | 83.52 | 83.8 | 83.5341 | 0.28 | 0.33413 | 99.67% |  |  | 2025-05-26 19:26 | 28.86 | 29.01 | 28.8665 | 0.15 | 0.51706 | 99.48% |  |  | 2025-05-26 19:26 | 83.36 | 83.8 | 83.3487 | 0.44 | 0.52506 | 99.47%
2025-05-26 19:27 | 29.01 | 83.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 27 | 0 | 28.97 | 83.31 | 28.86 | 83.48 | 2025-05-26 19:27 | 28.97 | 29.01 | 28.9382 | 0.04 | 0.13788 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 19:27 | 83.31 | 83 | 83.3299 | -0.31 | -0.37349 | 100.4% |  |  | 2025-05-26 19:27 | 28.86 | 29.01 | 28.8665 | 0.15 | 0.51706 | 99.48% |  |  | 2025-05-26 19:27 | 83.48 | 83 | 83.4631 | 0.48 | 0.57831 | 99.42%
2025-05-26 19:28 | 29.01 | 83.15 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 28 | 0 | 28.97 | 83.10 | 28.86 | 83.74 | 2025-05-26 19:28 | 28.97 | 29.01 | 28.9382 | 0.04 | 0.13788 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 19:28 | 83.1 | 83.15 | 83.1257 | 0.05 | 0.060132 | 99.94% |  |  | 2025-05-26 19:28 | 28.86 | 29.01 | 28.8665 | 0.15 | 0.51706 | 99.48% |  |  | 2025-05-26 19:28 | 83.74 | 83.15 | 83.7111 | 0.59 | 0.70956 | 99.29%
2025-05-26 19:29 | 29.00 | 83.65 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 29 | 0 | 28.97 | 83.10 | 28.96 | 83.86 | 2025-05-26 19:29 | 28.97 | 29 | 28.9382 | 0.03 | 0.10345 | 99.9% |  |  | 2025-05-26 19:29 | 83.1 | 83.65 | 83.1257 | 0.55 | 0.6575 | 99.34% |  |  | 2025-05-26 19:29 | 28.96 | 29 | 28.9659 | 0.04 | 0.13793 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 19:29 | 83.86 | 83.65 | 83.8256 | 0.21 | 0.25105 | 99.75%
2025-05-26 19:30 | 29.01 | 83.20 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 30 | 0 | 28.97 | 83.10 | 28.86 | 83.86 | 2025-05-26 19:30 | 28.97 | 29.01 | 28.9382 | 0.04 | 0.13788 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 19:30 | 83.1 | 83.2 | 83.1257 | 0.1 | 0.12019 | 99.88% |  |  | 2025-05-26 19:30 | 28.86 | 29.01 | 28.8665 | 0.15 | 0.51706 | 99.48% |  |  | 2025-05-26 19:30 | 83.86 | 83.2 | 83.8256 | 0.66 | 0.79327 | 99.21%
2025-05-26 19:31 | 29.00 | 84.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 31 | 0 | 28.97 | 83.31 | 28.96 | 83.99 | 2025-05-26 19:31 | 28.97 | 29 | 28.9382 | 0.03 | 0.10345 | 99.9% |  |  | 2025-05-26 19:31 | 83.31 | 84 | 83.3299 | 0.69 | 0.82143 | 99.18% |  |  | 2025-05-26 19:31 | 28.96 | 29 | 28.9659 | 0.04 | 0.13793 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 19:31 | 83.99 | 84 | 83.9496 | 0.01 | 0.011905 | 99.99%
2025-05-26 19:32 | 29.01 | 84.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 32 | 0 | 28.97 | 83.10 | 28.96 | 84.12 | 2025-05-26 19:32 | 28.97 | 29.01 | 28.9382 | 0.04 | 0.13788 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 19:32 | 83.1 | 84 | 83.1257 | 0.9 | 1.0714 | 98.93% |  |  | 2025-05-26 19:32 | 28.96 | 29.01 | 28.9659 | 0.05 | 0.17235 | 99.83% |  |  | 2025-05-26 19:32 | 84.12 | 84 | 84.0736 | 0.12 | 0.14286 | 99.86%
2025-05-26 19:33 | 29.01 | 83.50 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 33 | 0 | 28.97 | 83.31 | 29.06 | 84.12 | 2025-05-26 19:33 | 28.97 | 29.01 | 28.9382 | 0.04 | 0.13788 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 19:33 | 83.31 | 83.5 | 83.3299 | 0.19 | 0.22754 | 99.77% |  |  | 2025-05-26 19:33 | 29.06 | 29.01 | 29.0654 | 0.05 | 0.17235 | 99.83% |  |  | 2025-05-26 19:33 | 84.12 | 83.5 | 84.0736 | 0.62 | 0.74251 | 99.26%
2025-05-26 19:34 | 29.01 | 83.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 34 | 0 | 28.97 | 83.21 | 28.96 | 84.12 | 2025-05-26 19:34 | 28.97 | 29.01 | 28.9382 | 0.04 | 0.13788 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 19:34 | 83.21 | 83 | 83.2327 | -0.21 | -0.25301 | 100.3% |  |  | 2025-05-26 19:34 | 28.96 | 29.01 | 28.9659 | 0.05 | 0.17235 | 99.83% |  |  | 2025-05-26 19:34 | 84.12 | 83 | 84.0736 | 1.12 | 1.3494 | 98.65%
2025-05-26 19:35 | 29.01 | 83.40 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 35 | 0 | 28.97 | 83.21 | 28.96 | 83.99 | 2025-05-26 19:35 | 28.97 | 29.01 | 28.9382 | 0.04 | 0.13788 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 19:35 | 83.21 | 83.4 | 83.2327 | 0.19 | 0.22782 | 99.77% |  |  | 2025-05-26 19:35 | 28.96 | 29.01 | 28.9659 | 0.05 | 0.17235 | 99.83% |  |  | 2025-05-26 19:35 | 83.99 | 83.4 | 83.9496 | 0.59 | 0.70743 | 99.29%
2025-05-26 19:36 | 28.98 | 84.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 36 | 0 | 28.97 | 83.21 | 28.86 | 83.48 | 2025-05-26 19:36 | 28.97 | 28.98 | 28.9382 | 0.01 | 0.034507 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 19:36 | 83.21 | 84 | 83.2327 | 0.79 | 0.94048 | 99.06% |  |  | 2025-05-26 19:36 | 28.86 | 28.98 | 28.8665 | 0.12 | 0.41408 | 99.59% |  |  | 2025-05-26 19:36 | 83.48 | 84 | 83.4631 | 0.52 | 0.61905 | 99.38%
2025-05-26 19:38 | 28.91 | 84.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 38 | 0 | 28.97 | 83.21 | 28.86 | 83.48 | 2025-05-26 19:38 | 28.97 | 28.91 | 28.9382 | 0.06 | 0.20754 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 19:38 | 83.21 | 84 | 83.2327 | 0.79 | 0.94048 | 99.06% |  |  | 2025-05-26 19:38 | 28.86 | 28.91 | 28.8665 | 0.05 | 0.17295 | 99.83% |  |  | 2025-05-26 19:38 | 83.48 | 84 | 83.4631 | 0.52 | 0.61905 | 99.38%
2025-05-26 19:39 | 28.90 | 84.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 39 | 0 | 28.97 | 83.31 | 28.86 | 83.48 | 2025-05-26 19:39 | 28.97 | 28.9 | 28.9382 | 0.07 | 0.24221 | 99.76% |  |  | 2025-05-26 19:39 | 83.31 | 84 | 83.3299 | 0.69 | 0.82143 | 99.18% |  |  | 2025-05-26 19:39 | 28.86 | 28.9 | 28.8665 | 0.04 | 0.13841 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 19:39 | 83.48 | 84 | 83.4631 | 0.52 | 0.61905 | 99.38%
2025-05-26 19:40 | 28.91 | 84.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 40 | 0 | 28.87 | 83.31 | 28.76 | 83.61 | 2025-05-26 19:40 | 28.87 | 28.91 | 28.8399 | 0.04 | 0.13836 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 19:40 | 83.31 | 84 | 83.3299 | 0.69 | 0.82143 | 99.18% |  |  | 2025-05-26 19:40 | 28.76 | 28.91 | 28.767 | 0.15 | 0.51885 | 99.48% |  |  | 2025-05-26 19:40 | 83.61 | 84 | 83.5871 | 0.39 | 0.46429 | 99.54%
2025-05-26 19:41 | 28.89 | 84.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 41 | 0 | 28.87 | 83.42 | 28.76 | 83.61 | 2025-05-26 19:41 | 28.87 | 28.89 | 28.8399 | 0.02 | 0.069228 | 99.93% |  |  | 2025-05-26 19:41 | 83.42 | 84 | 83.4369 | 0.58 | 0.69048 | 99.31% |  |  | 2025-05-26 19:41 | 28.76 | 28.89 | 28.767 | 0.13 | 0.44998 | 99.55% |  |  | 2025-05-26 19:41 | 83.61 | 84 | 83.5871 | 0.39 | 0.46429 | 99.54%
2025-05-26 19:42 | 28.84 | 84.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 42 | 0 | 28.87 | 83.63 | 28.66 | 83.74 | 2025-05-26 19:42 | 28.87 | 28.84 | 28.8399 | 0.03 | 0.10402 | 99.9% |  |  | 2025-05-26 19:42 | 83.63 | 84 | 83.6411 | 0.37 | 0.44048 | 99.56% |  |  | 2025-05-26 19:42 | 28.66 | 28.84 | 28.6676 | 0.18 | 0.62413 | 99.38% |  |  | 2025-05-26 19:42 | 83.74 | 84 | 83.7111 | 0.26 | 0.30952 | 99.69%
2025-05-26 19:43 | 28.84 | 84.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 43 | 0 | 28.76 | 83.63 | 28.66 | 83.86 | 2025-05-26 19:43 | 28.76 | 28.84 | 28.7317 | 0.08 | 0.27739 | 99.72% |  |  | 2025-05-26 19:43 | 83.63 | 84 | 83.6411 | 0.37 | 0.44048 | 99.56% |  |  | 2025-05-26 19:43 | 28.66 | 28.84 | 28.6676 | 0.18 | 0.62413 | 99.38% |  |  | 2025-05-26 19:43 | 83.86 | 84 | 83.8256 | 0.14 | 0.16667 | 99.83%
2025-05-26 19:44 | 28.81 | 84.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 44 | 0 | 28.76 | 83.63 | 28.66 | 83.86 | 2025-05-26 19:44 | 28.76 | 28.81 | 28.7317 | 0.05 | 0.17355 | 99.83% |  |  | 2025-05-26 19:44 | 83.63 | 84 | 83.6411 | 0.37 | 0.44048 | 99.56% |  |  | 2025-05-26 19:44 | 28.66 | 28.81 | 28.6676 | 0.15 | 0.52065 | 99.48% |  |  | 2025-05-26 19:44 | 83.86 | 84 | 83.8256 | 0.14 | 0.16667 | 99.83%
2025-05-26 19:45 | 28.80 | 84.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 45 | 0 | 28.76 | 83.95 | 28.56 | 83.99 | 2025-05-26 19:45 | 28.76 | 28.8 | 28.7317 | 0.04 | 0.13889 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 19:45 | 83.95 | 84 | 83.9523 | 0.05 | 0.059524 | 99.94% |  |  | 2025-05-26 19:45 | 28.56 | 28.8 | 28.5681 | 0.24 | 0.83333 | 99.17% |  |  | 2025-05-26 19:45 | 83.99 | 84 | 83.9496 | 0.01 | 0.011905 | 99.99%
2025-05-26 19:46 | 28.80 | 84.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 46 | 0 | 28.76 | 84.05 | 28.56 | 84.12 | 2025-05-26 19:46 | 28.76 | 28.8 | 28.7317 | 0.04 | 0.13889 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 19:46 | 84.05 | 84 | 84.0495 | -0.05 | -0.059524 | 100.1% |  |  | 2025-05-26 19:46 | 28.56 | 28.8 | 28.5681 | 0.24 | 0.83333 | 99.17% |  |  | 2025-05-26 19:46 | 84.12 | 84 | 84.0736 | 0.12 | 0.14286 | 99.86%
2025-05-26 19:47 | 28.77 | 84.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 47 | 0 | 28.76 | 84.05 | 28.56 | 84.12 | 2025-05-26 19:47 | 28.76 | 28.77 | 28.7317 | 0.01 | 0.034758 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 19:47 | 84.05 | 84 | 84.0495 | -0.05 | -0.059524 | 100.1% |  |  | 2025-05-26 19:47 | 28.56 | 28.77 | 28.5681 | 0.21 | 0.72993 | 99.27% |  |  | 2025-05-26 19:47 | 84.12 | 84 | 84.0736 | 0.12 | 0.14286 | 99.86%
2025-05-26 19:48 | 28.75 | 84.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 48 | 0 | 28.66 | 84.16 | 28.46 | 84.24 | 2025-05-26 19:48 | 28.66 | 28.75 | 28.6333 | 0.09 | 0.31304 | 99.69% |  |  | 2025-05-26 19:48 | 84.16 | 84 | 84.1565 | -0.16 | -0.19048 | 100.2% |  |  | 2025-05-26 19:48 | 28.46 | 28.75 | 28.4687 | 0.29 | 1.0087 | 98.99% |  |  | 2025-05-26 19:48 | 84.24 | 84 | 84.188 | 0.24 | 0.28571 | 99.71%
2025-05-26 19:49 | 28.74 | 84.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 49 | 0 | 28.66 | 84.27 | 28.46 | 84.24 | 2025-05-26 19:49 | 28.66 | 28.74 | 28.6333 | 0.08 | 0.27836 | 99.72% |  |  | 2025-05-26 19:49 | 84.27 | 84 | 84.2634 | -0.27 | -0.32143 | 100.3% |  |  | 2025-05-26 19:49 | 28.46 | 28.74 | 28.4687 | 0.28 | 0.97425 | 99.03% |  |  | 2025-05-26 19:49 | 84.24 | 84 | 84.188 | 0.24 | 0.28571 | 99.71%
2025-05-26 19:50 | 28.73 | 84.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 50 | 0 | 28.66 | 84.05 | 28.46 | 84.37 | 2025-05-26 19:50 | 28.66 | 28.73 | 28.6333 | 0.07 | 0.24365 | 99.76% |  |  | 2025-05-26 19:50 | 84.05 | 84 | 84.0495 | -0.05 | -0.059524 | 100.1% |  |  | 2025-05-26 19:50 | 28.46 | 28.73 | 28.4687 | 0.27 | 0.93978 | 99.06% |  |  | 2025-05-26 19:50 | 84.37 | 84 | 84.312 | 0.37 | 0.44048 | 99.56%
2025-05-26 19:51 | 28.72 | 84.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 51 | 0 | 28.66 | 84.16 | 28.46 | 84.37 | 2025-05-26 19:51 | 28.66 | 28.72 | 28.6333 | 0.06 | 0.20891 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 19:51 | 84.16 | 84 | 84.1565 | -0.16 | -0.19048 | 100.2% |  |  | 2025-05-26 19:51 | 28.46 | 28.72 | 28.4687 | 0.26 | 0.90529 | 99.09% |  |  | 2025-05-26 19:51 | 84.37 | 84 | 84.312 | 0.37 | 0.44048 | 99.56%
2025-05-26 19:52 | 28.71 | 84.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 52 | 0 | 28.66 | 84.37 | 28.46 | 84.50 | 2025-05-26 19:52 | 28.66 | 28.71 | 28.6333 | 0.05 | 0.17416 | 99.83% |  |  | 2025-05-26 19:52 | 84.37 | 84 | 84.3607 | -0.37 | -0.44048 | 100.4% |  |  | 2025-05-26 19:52 | 28.46 | 28.71 | 28.4687 | 0.25 | 0.87078 | 99.13% |  |  | 2025-05-26 19:52 | 84.5 | 84 | 84.436 | 0.5 | 0.59524 | 99.4%
2025-05-26 19:53 | 28.71 | 84.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 53 | 0 | 28.66 | 84.37 | 28.56 | 84.50 | 2025-05-26 19:53 | 28.66 | 28.71 | 28.6333 | 0.05 | 0.17416 | 99.83% |  |  | 2025-05-26 19:53 | 84.37 | 84 | 84.3607 | -0.37 | -0.44048 | 100.4% |  |  | 2025-05-26 19:53 | 28.56 | 28.71 | 28.5681 | 0.15 | 0.52247 | 99.48% |  |  | 2025-05-26 19:53 | 84.5 | 84 | 84.436 | 0.5 | 0.59524 | 99.4%
2025-05-26 19:54 | 28.71 | 84.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 54 | 0 | 28.66 | 84.16 | 28.56 | 84.50 | 2025-05-26 19:54 | 28.66 | 28.71 | 28.6333 | 0.05 | 0.17416 | 99.83% |  |  | 2025-05-26 19:54 | 84.16 | 84 | 84.1565 | -0.16 | -0.19048 | 100.2% |  |  | 2025-05-26 19:54 | 28.56 | 28.71 | 28.5681 | 0.15 | 0.52247 | 99.48% |  |  | 2025-05-26 19:54 | 84.5 | 84 | 84.436 | 0.5 | 0.59524 | 99.4%
2025-05-26 19:55 | 28.70 | 84.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 55 | 0 | 28.66 | 84.05 | 28.56 | 84.50 | 2025-05-26 19:55 | 28.66 | 28.7 | 28.6333 | 0.04 | 0.13937 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 19:55 | 84.05 | 84 | 84.0495 | -0.05 | -0.059524 | 100.1% |  |  | 2025-05-26 19:55 | 28.56 | 28.7 | 28.5681 | 0.14 | 0.4878 | 99.51% |  |  | 2025-05-26 19:55 | 84.5 | 84 | 84.436 | 0.5 | 0.59524 | 99.4%
2025-05-26 19:57 | 28.70 | 84.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 57 | 0 | 28.66 | 84.27 | 28.46 | 84.62 | 2025-05-26 19:57 | 28.66 | 28.7 | 28.6333 | 0.04 | 0.13937 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 19:57 | 84.27 | 84 | 84.2634 | -0.27 | -0.32143 | 100.3% |  |  | 2025-05-26 19:57 | 28.46 | 28.7 | 28.4687 | 0.24 | 0.83624 | 99.16% |  |  | 2025-05-26 19:57 | 84.62 | 84 | 84.5505 | 0.62 | 0.7381 | 99.26%
2025-05-26 19:58 | 28.69 | 84.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 58 | 0 | 28.66 | 84.27 | 28.46 | 84.62 | 2025-05-26 19:58 | 28.66 | 28.69 | 28.6333 | 0.03 | 0.10457 | 99.9% |  |  | 2025-05-26 19:58 | 84.27 | 84 | 84.2634 | -0.27 | -0.32143 | 100.3% |  |  | 2025-05-26 19:58 | 28.46 | 28.69 | 28.4687 | 0.23 | 0.80167 | 99.2% |  |  | 2025-05-26 19:58 | 84.62 | 84 | 84.5505 | 0.62 | 0.7381 | 99.26%
2025-05-26 19:59 | 28.66 | 84.00 | 2025 | 5 | 26 | 19 | 59 | 0 | 28.56 | 84.16 | 28.46 | 84.62 | 2025-05-26 19:59 | 28.56 | 28.66 | 28.535 | 0.1 | 0.34892 | 99.65% |  |  | 2025-05-26 19:59 | 84.16 | 84 | 84.1565 | -0.16 | -0.19048 | 100.2% |  |  | 2025-05-26 19:59 | 28.46 | 28.66 | 28.4687 | 0.2 | 0.69784 | 99.3% |  |  | 2025-05-26 19:59 | 84.62 | 84 | 84.5505 | 0.62 | 0.7381 | 99.26%
2025-05-26 20:00 | 28.65 | 84.10 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 0 | 0 | 28.56 | 84.48 | 28.46 | 84.62 | 2025-05-26 20:00 | 28.56 | 28.65 | 28.535 | 0.09 | 0.31414 | 99.69% |  |  | 2025-05-26 20:00 | 84.48 | 84.1 | 84.4677 | -0.38 | -0.45184 | 100.5% |  |  | 2025-05-26 20:00 | 28.46 | 28.65 | 28.4687 | 0.19 | 0.66318 | 99.34% |  |  | 2025-05-26 20:00 | 84.62 | 84.1 | 84.5505 | 0.52 | 0.61831 | 99.38%
2025-05-26 20:01 | 28.64 | 84.00 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 1 | 0 | 28.56 | 84.48 | 28.46 | 84.75 | 2025-05-26 20:01 | 28.56 | 28.64 | 28.535 | 0.08 | 0.27933 | 99.72% |  |  | 2025-05-26 20:01 | 84.48 | 84 | 84.4677 | -0.48 | -0.57143 | 100.6% |  |  | 2025-05-26 20:01 | 28.46 | 28.64 | 28.4687 | 0.18 | 0.62849 | 99.37% |  |  | 2025-05-26 20:01 | 84.75 | 84 | 84.6744 | 0.75 | 0.89286 | 99.11%
2025-05-26 20:02 | 28.62 | 84.00 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 2 | 0 | 28.56 | 84.27 | 28.46 | 84.75 | 2025-05-26 20:02 | 28.56 | 28.62 | 28.535 | 0.06 | 0.20964 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 20:02 | 84.27 | 84 | 84.2634 | -0.27 | -0.32143 | 100.3% |  |  | 2025-05-26 20:02 | 28.46 | 28.62 | 28.4687 | 0.16 | 0.55905 | 99.44% |  |  | 2025-05-26 20:02 | 84.75 | 84 | 84.6744 | 0.75 | 0.89286 | 99.11%
2025-05-26 20:03 | 28.61 | 84.00 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 3 | 0 | 28.56 | 84.37 | 28.46 | 84.75 | 2025-05-26 20:03 | 28.56 | 28.61 | 28.535 | 0.05 | 0.17476 | 99.83% |  |  | 2025-05-26 20:03 | 84.37 | 84 | 84.3607 | -0.37 | -0.44048 | 100.4% |  |  | 2025-05-26 20:03 | 28.46 | 28.61 | 28.4687 | 0.15 | 0.52429 | 99.48% |  |  | 2025-05-26 20:03 | 84.75 | 84 | 84.6744 | 0.75 | 0.89286 | 99.11%
2025-05-26 20:04 | 28.61 | 84.00 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 4 | 0 | 28.56 | 84.27 | 28.46 | 84.75 | 2025-05-26 20:04 | 28.56 | 28.61 | 28.535 | 0.05 | 0.17476 | 99.83% |  |  | 2025-05-26 20:04 | 84.27 | 84 | 84.2634 | -0.27 | -0.32143 | 100.3% |  |  | 2025-05-26 20:04 | 28.46 | 28.61 | 28.4687 | 0.15 | 0.52429 | 99.48% |  |  | 2025-05-26 20:04 | 84.75 | 84 | 84.6744 | 0.75 | 0.89286 | 99.11%
2025-05-26 20:05 | 28.61 | 84.00 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 5 | 0 | 28.56 | 84.48 | 28.46 | 84.75 | 2025-05-26 20:05 | 28.56 | 28.61 | 28.535 | 0.05 | 0.17476 | 99.83% |  |  | 2025-05-26 20:05 | 84.48 | 84 | 84.4677 | -0.48 | -0.57143 | 100.6% |  |  | 2025-05-26 20:05 | 28.46 | 28.61 | 28.4687 | 0.15 | 0.52429 | 99.48% |  |  | 2025-05-26 20:05 | 84.75 | 84 | 84.6744 | 0.75 | 0.89286 | 99.11%
2025-05-26 20:06 | 28.61 | 84.00 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 6 | 0 | 28.56 | 84.37 | 28.46 | 84.75 | 2025-05-26 20:06 | 28.56 | 28.61 | 28.535 | 0.05 | 0.17476 | 99.83% |  |  | 2025-05-26 20:06 | 84.37 | 84 | 84.3607 | -0.37 | -0.44048 | 100.4% |  |  | 2025-05-26 20:06 | 28.46 | 28.61 | 28.4687 | 0.15 | 0.52429 | 99.48% |  |  | 2025-05-26 20:06 | 84.75 | 84 | 84.6744 | 0.75 | 0.89286 | 99.11%
2025-05-26 20:07 | 28.61 | 84.05 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 7 | 0 | 28.56 | 84.48 | 28.46 | 84.75 | 2025-05-26 20:07 | 28.56 | 28.61 | 28.535 | 0.05 | 0.17476 | 99.83% |  |  | 2025-05-26 20:07 | 84.48 | 84.05 | 84.4677 | -0.43 | -0.5116 | 100.5% |  |  | 2025-05-26 20:07 | 28.46 | 28.61 | 28.4687 | 0.15 | 0.52429 | 99.48% |  |  | 2025-05-26 20:07 | 84.75 | 84.05 | 84.6744 | 0.7 | 0.83284 | 99.17%
2025-05-26 20:08 | 28.61 | 84.10 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 8 | 0 | 28.56 | 84.48 | 28.46 | 84.75 | 2025-05-26 20:08 | 28.56 | 28.61 | 28.535 | 0.05 | 0.17476 | 99.83% |  |  | 2025-05-26 20:08 | 84.48 | 84.1 | 84.4677 | -0.38 | -0.45184 | 100.5% |  |  | 2025-05-26 20:08 | 28.46 | 28.61 | 28.4687 | 0.15 | 0.52429 | 99.48% |  |  | 2025-05-26 20:08 | 84.75 | 84.1 | 84.6744 | 0.65 | 0.77289 | 99.23%
2025-05-26 20:09 | 28.61 | 84.75 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 9 | 0 | 28.56 | 84.48 | 28.56 | 84.75 | 2025-05-26 20:09 | 28.56 | 28.61 | 28.535 | 0.05 | 0.17476 | 99.83% |  |  | 2025-05-26 20:09 | 84.48 | 84.75 | 84.4677 | 0.27 | 0.31858 | 99.68% |  |  | 2025-05-26 20:09 | 28.56 | 28.61 | 28.5681 | 0.05 | 0.17476 | 99.83% |  |  | 2025-05-26 20:09 | 84.75 | 84.75 | 84.6744 | 0 | 0 | 100%
2025-05-26 20:11 | 28.60 | 85.00 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 11 | 0 | 28.56 | 84.90 | 28.46 | 84.87 | 2025-05-26 20:11 | 28.56 | 28.6 | 28.535 | 0.04 | 0.13986 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 20:11 | 84.9 | 85 | 84.8761 | 0.1 | 0.11765 | 99.88% |  |  | 2025-05-26 20:11 | 28.46 | 28.6 | 28.4687 | 0.14 | 0.48951 | 99.51% |  |  | 2025-05-26 20:11 | 84.87 | 85 | 84.7889 | 0.13 | 0.15294 | 99.85%
2025-05-26 20:12 | 28.57 | 85.00 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 12 | 0 | 28.56 | 84.69 | 28.36 | 84.87 | 2025-05-26 20:12 | 28.56 | 28.57 | 28.535 | 0.01 | 0.035002 | 99.96% |  |  | 2025-05-26 20:12 | 84.69 | 85 | 84.6719 | 0.31 | 0.36471 | 99.64% |  |  | 2025-05-26 20:12 | 28.36 | 28.57 | 28.3692 | 0.21 | 0.73504 | 99.26% |  |  | 2025-05-26 20:12 | 84.87 | 85 | 84.7889 | 0.13 | 0.15294 | 99.85%
2025-05-26 20:13 | 28.51 | 85.00 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 13 | 0 | 28.56 | 84.90 | 28.26 | 85.00 | 2025-05-26 20:13 | 28.56 | 28.51 | 28.535 | 0.05 | 0.17538 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 20:13 | 84.9 | 85 | 84.8761 | 0.1 | 0.11765 | 99.88% |  |  | 2025-05-26 20:13 | 28.26 | 28.51 | 28.2698 | 0.25 | 0.87689 | 99.12% |  |  | 2025-05-26 20:13 | 85 | 85 | 84.9129 | 0 | 0 | 100%
2025-05-26 20:14 | 28.50 | 85.00 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 14 | 0 | 28.46 | 84.79 | 28.26 | 85.13 | 2025-05-26 20:14 | 28.46 | 28.5 | 28.4367 | 0.04 | 0.14035 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 20:14 | 84.79 | 85 | 84.7691 | 0.21 | 0.24706 | 99.75% |  |  | 2025-05-26 20:14 | 28.26 | 28.5 | 28.2698 | 0.24 | 0.84211 | 99.16% |  |  | 2025-05-26 20:14 | 85.13 | 85 | 85.0369 | 0.13 | 0.15294 | 99.85%
2025-05-26 20:15 | 28.50 | 85.00 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 15 | 0 | 28.46 | 85.01 | 28.26 | 85.13 | 2025-05-26 20:15 | 28.46 | 28.5 | 28.4367 | 0.04 | 0.14035 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 20:15 | 85.01 | 85 | 84.983 | -0.01 | -0.011765 | 100% |  |  | 2025-05-26 20:15 | 28.26 | 28.5 | 28.2698 | 0.24 | 0.84211 | 99.16% |  |  | 2025-05-26 20:15 | 85.13 | 85 | 85.0369 | 0.13 | 0.15294 | 99.85%
2025-05-26 20:16 | 28.50 | 85.00 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 16 | 0 | 28.46 | 85.01 | 28.26 | 85.25 | 2025-05-26 20:16 | 28.46 | 28.5 | 28.4367 | 0.04 | 0.14035 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 20:16 | 85.01 | 85 | 84.983 | -0.01 | -0.011765 | 100% |  |  | 2025-05-26 20:16 | 28.26 | 28.5 | 28.2698 | 0.24 | 0.84211 | 99.16% |  |  | 2025-05-26 20:16 | 85.25 | 85 | 85.1513 | 0.25 | 0.29412 | 99.71%
2025-05-26 20:17 | 28.50 | 85.00 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 17 | 0 | 28.46 | 85.11 | 28.26 | 85.25 | 2025-05-26 20:17 | 28.46 | 28.5 | 28.4367 | 0.04 | 0.14035 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 20:17 | 85.11 | 85 | 85.0803 | -0.11 | -0.12941 | 100.1% |  |  | 2025-05-26 20:17 | 28.26 | 28.5 | 28.2698 | 0.24 | 0.84211 | 99.16% |  |  | 2025-05-26 20:17 | 85.25 | 85 | 85.1513 | 0.25 | 0.29412 | 99.71%
2025-05-26 20:18 | 28.50 | 85.00 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 18 | 0 | 28.46 | 85.32 | 28.36 | 85.25 | 2025-05-26 20:18 | 28.46 | 28.5 | 28.4367 | 0.04 | 0.14035 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 20:18 | 85.32 | 85 | 85.2845 | -0.32 | -0.37647 | 100.4% |  |  | 2025-05-26 20:18 | 28.36 | 28.5 | 28.3692 | 0.14 | 0.49123 | 99.51% |  |  | 2025-05-26 20:18 | 85.25 | 85 | 85.1513 | 0.25 | 0.29412 | 99.71%
2025-05-26 20:19 | 28.50 | 85.00 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 19 | 0 | 28.46 | 85.22 | 28.26 | 85.38 | 2025-05-26 20:19 | 28.46 | 28.5 | 28.4367 | 0.04 | 0.14035 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 20:19 | 85.22 | 85 | 85.1872 | -0.22 | -0.25882 | 100.3% |  |  | 2025-05-26 20:19 | 28.26 | 28.5 | 28.2698 | 0.24 | 0.84211 | 99.16% |  |  | 2025-05-26 20:19 | 85.38 | 85 | 85.2753 | 0.38 | 0.44706 | 99.55%
2025-05-26 20:20 | 28.49 | 85.50 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 20 | 0 | 28.36 | 85.53 | 28.26 | 85.51 | 2025-05-26 20:20 | 28.36 | 28.49 | 28.3383 | 0.13 | 0.4563 | 99.54% |  |  | 2025-05-26 20:20 | 85.53 | 85.5 | 85.4887 | -0.03 | -0.035088 | 100% |  |  | 2025-05-26 20:20 | 28.26 | 28.49 | 28.2698 | 0.23 | 0.8073 | 99.19% |  |  | 2025-05-26 20:20 | 85.51 | 85.5 | 85.3993 | 0.01 | 0.011696 | 99.99%
2025-05-26 20:21 | 28.45 | 86.00 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 21 | 0 | 28.36 | 85.64 | 28.26 | 85.51 | 2025-05-26 20:21 | 28.36 | 28.45 | 28.3383 | 0.09 | 0.31634 | 99.68% |  |  | 2025-05-26 20:21 | 85.64 | 86 | 85.5956 | 0.36 | 0.4186 | 99.58% |  |  | 2025-05-26 20:21 | 28.26 | 28.45 | 28.2698 | 0.19 | 0.66784 | 99.33% |  |  | 2025-05-26 20:21 | 85.51 | 86 | 85.3993 | 0.49 | 0.56977 | 99.43%
2025-05-26 20:22 | 28.42 | 86.00 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 22 | 0 | 28.36 | 85.85 | 28.26 | 85.63 | 2025-05-26 20:22 | 28.36 | 28.42 | 28.3383 | 0.06 | 0.21112 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 20:22 | 85.85 | 86 | 85.7998 | 0.15 | 0.17442 | 99.83% |  |  | 2025-05-26 20:22 | 28.26 | 28.42 | 28.2698 | 0.16 | 0.56298 | 99.44% |  |  | 2025-05-26 20:22 | 85.63 | 86 | 85.5138 | 0.37 | 0.43023 | 99.57%
2025-05-26 20:23 | 28.41 | 85.45 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 23 | 0 | 28.36 | 85.43 | 28.26 | 85.76 | 2025-05-26 20:23 | 28.36 | 28.41 | 28.3383 | 0.05 | 0.17599 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 20:23 | 85.43 | 85.45 | 85.3914 | 0.02 | 0.023406 | 99.98% |  |  | 2025-05-26 20:23 | 28.26 | 28.41 | 28.2698 | 0.15 | 0.52798 | 99.47% |  |  | 2025-05-26 20:23 | 85.76 | 85.45 | 85.6378 | 0.31 | 0.36279 | 99.64%
2025-05-26 20:24 | 28.40 | 85.00 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 24 | 0 | 28.36 | 85.64 | 28.16 | 85.76 | 2025-05-26 20:24 | 28.36 | 28.4 | 28.3383 | 0.04 | 0.14085 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 20:24 | 85.64 | 85 | 85.5956 | -0.64 | -0.75294 | 100.8% |  |  | 2025-05-26 20:24 | 28.16 | 28.4 | 28.1703 | 0.24 | 0.84507 | 99.15% |  |  | 2025-05-26 20:24 | 85.76 | 85 | 85.6378 | 0.76 | 0.89412 | 99.11%
2025-05-26 20:25 | 28.40 | 85.35 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 25 | 0 | 28.36 | 85.96 | 28.26 | 85.76 | 2025-05-26 20:25 | 28.36 | 28.4 | 28.3383 | 0.04 | 0.14085 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 20:25 | 85.96 | 85.35 | 85.9068 | -0.61 | -0.7147 | 100.7% |  |  | 2025-05-26 20:25 | 28.26 | 28.4 | 28.2698 | 0.14 | 0.49296 | 99.51% |  |  | 2025-05-26 20:25 | 85.76 | 85.35 | 85.6378 | 0.41 | 0.48037 | 99.52%
2025-05-26 20:27 | 28.40 | 86.00 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 27 | 0 | 28.26 | 85.85 | 28.26 | 85.89 | 2025-05-26 20:27 | 28.26 | 28.4 | 28.24 | 0.14 | 0.49296 | 99.51% |  |  | 2025-05-26 20:27 | 85.85 | 86 | 85.7998 | 0.15 | 0.17442 | 99.83% |  |  | 2025-05-26 20:27 | 28.26 | 28.4 | 28.2698 | 0.14 | 0.49296 | 99.51% |  |  | 2025-05-26 20:27 | 85.89 | 86 | 85.7618 | 0.11 | 0.12791 | 99.87%
2025-05-26 20:28 | 28.38 | 86.00 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 28 | 0 | 28.36 | 85.75 | 28.16 | 85.89 | 2025-05-26 20:28 | 28.36 | 28.38 | 28.3383 | 0.02 | 0.070472 | 99.93% |  |  | 2025-05-26 20:28 | 85.75 | 86 | 85.7026 | 0.25 | 0.2907 | 99.71% |  |  | 2025-05-26 20:28 | 28.16 | 28.38 | 28.1703 | 0.22 | 0.77519 | 99.22% |  |  | 2025-05-26 20:28 | 85.89 | 86 | 85.7618 | 0.11 | 0.12791 | 99.87%
2025-05-26 20:29 | 28.33 | 86.00 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 29 | 0 | 28.26 | 86.06 | 28.16 | 86.01 | 2025-05-26 20:29 | 28.26 | 28.33 | 28.24 | 0.07 | 0.24709 | 99.75% |  |  | 2025-05-26 20:29 | 86.06 | 86 | 86.004 | -0.06 | -0.069767 | 100.1% |  |  | 2025-05-26 20:29 | 28.16 | 28.33 | 28.1703 | 0.17 | 0.60007 | 99.4% |  |  | 2025-05-26 20:29 | 86.01 | 86 | 85.8762 | 0.01 | 0.011628 | 99.99%
2025-05-26 20:30 | 28.31 | 86.35 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 30 | 0 | 28.26 | 86.49 | 28.16 | 86.14 | 2025-05-26 20:30 | 28.26 | 28.31 | 28.24 | 0.05 | 0.17662 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 20:30 | 86.49 | 86.35 | 86.4222 | -0.14 | -0.16213 | 100.2% |  |  | 2025-05-26 20:30 | 28.16 | 28.31 | 28.1703 | 0.15 | 0.52985 | 99.47% |  |  | 2025-05-26 20:30 | 86.14 | 86.35 | 86.0002 | 0.21 | 0.2432 | 99.76%
2025-05-26 20:31 | 28.30 | 86.70 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 31 | 0 | 28.26 | 86.49 | 28.16 | 86.14 | 2025-05-26 20:31 | 28.26 | 28.3 | 28.24 | 0.04 | 0.14134 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 20:31 | 86.49 | 86.7 | 86.4222 | 0.21 | 0.24221 | 99.76% |  |  | 2025-05-26 20:31 | 28.16 | 28.3 | 28.1703 | 0.14 | 0.4947 | 99.51% |  |  | 2025-05-26 20:31 | 86.14 | 86.7 | 86.0002 | 0.56 | 0.64591 | 99.35%
2025-05-26 20:32 | 28.31 | 86.00 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 32 | 0 | 28.26 | 86.27 | 28.16 | 86.27 | 2025-05-26 20:32 | 28.26 | 28.31 | 28.24 | 0.05 | 0.17662 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 20:32 | 86.27 | 86 | 86.2082 | -0.27 | -0.31395 | 100.3% |  |  | 2025-05-26 20:32 | 28.16 | 28.31 | 28.1703 | 0.15 | 0.52985 | 99.47% |  |  | 2025-05-26 20:32 | 86.27 | 86 | 86.1242 | 0.27 | 0.31395 | 99.69%
2025-05-26 20:33 | 28.30 | 86.00 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 33 | 0 | 28.26 | 86.27 | 28.16 | 86.27 | 2025-05-26 20:33 | 28.26 | 28.3 | 28.24 | 0.04 | 0.14134 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 20:33 | 86.27 | 86 | 86.2082 | -0.27 | -0.31395 | 100.3% |  |  | 2025-05-26 20:33 | 28.16 | 28.3 | 28.1703 | 0.14 | 0.4947 | 99.51% |  |  | 2025-05-26 20:33 | 86.27 | 86 | 86.1242 | 0.27 | 0.31395 | 99.69%
2025-05-26 20:34 | 28.31 | 86.00 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 34 | 0 | 28.26 | 86.38 | 28.16 | 86.27 | 2025-05-26 20:34 | 28.26 | 28.31 | 28.24 | 0.05 | 0.17662 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 20:34 | 86.38 | 86 | 86.3152 | -0.38 | -0.44186 | 100.4% |  |  | 2025-05-26 20:34 | 28.16 | 28.31 | 28.1703 | 0.15 | 0.52985 | 99.47% |  |  | 2025-05-26 20:34 | 86.27 | 86 | 86.1242 | 0.27 | 0.31395 | 99.69%
2025-05-26 20:35 | 28.30 | 86.00 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 35 | 0 | 28.26 | 86.17 | 28.16 | 86.39 | 2025-05-26 20:35 | 28.26 | 28.3 | 28.24 | 0.04 | 0.14134 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 20:35 | 86.17 | 86 | 86.111 | -0.17 | -0.19767 | 100.2% |  |  | 2025-05-26 20:35 | 28.16 | 28.3 | 28.1703 | 0.14 | 0.4947 | 99.51% |  |  | 2025-05-26 20:35 | 86.39 | 86 | 86.2387 | 0.39 | 0.45349 | 99.55%
2025-05-26 20:36 | 28.30 | 86.00 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 36 | 0 | 28.26 | 86.38 | 28.16 | 86.39 | 2025-05-26 20:36 | 28.26 | 28.3 | 28.24 | 0.04 | 0.14134 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 20:36 | 86.38 | 86 | 86.3152 | -0.38 | -0.44186 | 100.4% |  |  | 2025-05-26 20:36 | 28.16 | 28.3 | 28.1703 | 0.14 | 0.4947 | 99.51% |  |  | 2025-05-26 20:36 | 86.39 | 86 | 86.2387 | 0.39 | 0.45349 | 99.55%
2025-05-26 20:37 | 28.31 | 86.00 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 37 | 0 | 28.26 | 86.80 | 28.16 | 86.39 | 2025-05-26 20:37 | 28.26 | 28.31 | 28.24 | 0.05 | 0.17662 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 20:37 | 86.8 | 86 | 86.7236 | -0.8 | -0.93023 | 100.9% |  |  | 2025-05-26 20:37 | 28.16 | 28.31 | 28.1703 | 0.15 | 0.52985 | 99.47% |  |  | 2025-05-26 20:37 | 86.39 | 86 | 86.2387 | 0.39 | 0.45349 | 99.55%
2025-05-26 20:38 | 28.30 | 86.00 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 38 | 0 | 28.26 | 86.59 | 28.16 | 86.52 | 2025-05-26 20:38 | 28.26 | 28.3 | 28.24 | 0.04 | 0.14134 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 20:38 | 86.59 | 86 | 86.5194 | -0.59 | -0.68605 | 100.7% |  |  | 2025-05-26 20:38 | 28.16 | 28.3 | 28.1703 | 0.14 | 0.4947 | 99.51% |  |  | 2025-05-26 20:38 | 86.52 | 86 | 86.3627 | 0.52 | 0.60465 | 99.4%
2025-05-26 20:39 | 28.30 | 86.90 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 39 | 0 | 28.26 | 86.38 | 28.26 | 86.39 | 2025-05-26 20:39 | 28.26 | 28.3 | 28.24 | 0.04 | 0.14134 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 20:39 | 86.38 | 86.9 | 86.3152 | 0.52 | 0.59839 | 99.4% |  |  | 2025-05-26 20:39 | 28.26 | 28.3 | 28.2698 | 0.04 | 0.14134 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 20:39 | 86.39 | 86.9 | 86.2387 | 0.51 | 0.58688 | 99.41%
2025-05-26 20:40 | 28.31 | 87.00 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 40 | 0 | 28.26 | 86.59 | 28.26 | 86.39 | 2025-05-26 20:40 | 28.26 | 28.31 | 28.24 | 0.05 | 0.17662 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 20:40 | 86.59 | 87 | 86.5194 | 0.41 | 0.47126 | 99.53% |  |  | 2025-05-26 20:40 | 28.26 | 28.31 | 28.2698 | 0.05 | 0.17662 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 20:40 | 86.39 | 87 | 86.2387 | 0.61 | 0.70115 | 99.3%
2025-05-26 20:41 | 28.30 | 86.20 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 41 | 0 | 28.26 | 86.49 | 28.26 | 86.39 | 2025-05-26 20:41 | 28.26 | 28.3 | 28.24 | 0.04 | 0.14134 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 20:41 | 86.49 | 86.2 | 86.4222 | -0.29 | -0.33643 | 100.3% |  |  | 2025-05-26 20:41 | 28.26 | 28.3 | 28.2698 | 0.04 | 0.14134 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 20:41 | 86.39 | 86.2 | 86.2387 | 0.19 | 0.22042 | 99.78%
2025-05-26 20:42 | 28.32 | 86.00 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 42 | 0 | 28.36 | 86.49 | 28.26 | 86.39 | 2025-05-26 20:42 | 28.36 | 28.32 | 28.3383 | 0.04 | 0.14124 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 20:42 | 86.49 | 86 | 86.4222 | -0.49 | -0.56977 | 100.6% |  |  | 2025-05-26 20:42 | 28.26 | 28.32 | 28.2698 | 0.06 | 0.21186 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 20:42 | 86.39 | 86 | 86.2387 | 0.39 | 0.45349 | 99.55%
2025-05-26 20:43 | 28.30 | 86.00 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 43 | 0 | 28.26 | 86.49 | 28.26 | 86.52 | 2025-05-26 20:43 | 28.26 | 28.3 | 28.24 | 0.04 | 0.14134 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 20:43 | 86.49 | 86 | 86.4222 | -0.49 | -0.56977 | 100.6% |  |  | 2025-05-26 20:43 | 28.26 | 28.3 | 28.2698 | 0.04 | 0.14134 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 20:43 | 86.52 | 86 | 86.3627 | 0.52 | 0.60465 | 99.4%
2025-05-26 20:44 | 28.31 | 86.00 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 44 | 0 | 28.26 | 86.49 | 28.26 | 86.39 | 2025-05-26 20:44 | 28.26 | 28.31 | 28.24 | 0.05 | 0.17662 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 20:44 | 86.49 | 86 | 86.4222 | -0.49 | -0.56977 | 100.6% |  |  | 2025-05-26 20:44 | 28.26 | 28.31 | 28.2698 | 0.05 | 0.17662 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 20:44 | 86.39 | 86 | 86.2387 | 0.39 | 0.45349 | 99.55%
2025-05-26 20:45 | 28.31 | 86.10 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 45 | 0 | 28.36 | 86.27 | 28.26 | 86.39 | 2025-05-26 20:45 | 28.36 | 28.31 | 28.3383 | 0.05 | 0.17662 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 20:45 | 86.27 | 86.1 | 86.2082 | -0.17 | -0.19744 | 100.2% |  |  | 2025-05-26 20:45 | 28.26 | 28.31 | 28.2698 | 0.05 | 0.17662 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 20:45 | 86.39 | 86.1 | 86.2387 | 0.29 | 0.33682 | 99.66%
2025-05-26 20:46 | 28.31 | 87.00 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 46 | 0 | 28.36 | 86.38 | 28.36 | 86.39 | 2025-05-26 20:46 | 28.36 | 28.31 | 28.3383 | 0.05 | 0.17662 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 20:46 | 86.38 | 87 | 86.3152 | 0.62 | 0.71264 | 99.29% |  |  | 2025-05-26 20:46 | 28.36 | 28.31 | 28.3692 | 0.05 | 0.17662 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 20:46 | 86.39 | 87 | 86.2387 | 0.61 | 0.70115 | 99.3%
2025-05-26 20:47 | 28.31 | 86.45 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 47 | 0 | 28.36 | 86.59 | 28.26 | 86.39 | 2025-05-26 20:47 | 28.36 | 28.31 | 28.3383 | 0.05 | 0.17662 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 20:47 | 86.59 | 86.45 | 86.5194 | -0.14 | -0.16194 | 100.2% |  |  | 2025-05-26 20:47 | 28.26 | 28.31 | 28.2698 | 0.05 | 0.17662 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 20:47 | 86.39 | 86.45 | 86.2387 | 0.06 | 0.069404 | 99.93%
2025-05-26 20:48 | 28.32 | 86.00 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 48 | 0 | 28.36 | 85.96 | 28.36 | 86.39 | 2025-05-26 20:48 | 28.36 | 28.32 | 28.3383 | 0.04 | 0.14124 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 20:48 | 85.96 | 86 | 85.9068 | 0.04 | 0.046512 | 99.95% |  |  | 2025-05-26 20:48 | 28.36 | 28.32 | 28.3692 | 0.04 | 0.14124 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 20:48 | 86.39 | 86 | 86.2387 | 0.39 | 0.45349 | 99.55%
2025-05-26 20:50 | 28.30 | 86.00 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 50 | 0 | 28.36 | 85.85 | 28.26 | 86.27 | 2025-05-26 20:50 | 28.36 | 28.3 | 28.3383 | 0.06 | 0.21201 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 20:50 | 85.85 | 86 | 85.7998 | 0.15 | 0.17442 | 99.83% |  |  | 2025-05-26 20:50 | 28.26 | 28.3 | 28.2698 | 0.04 | 0.14134 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 20:50 | 86.27 | 86 | 86.1242 | 0.27 | 0.31395 | 99.69%
2025-05-26 20:51 | 28.30 | 86.00 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 51 | 0 | 28.26 | 85.75 | 28.26 | 86.27 | 2025-05-26 20:51 | 28.26 | 28.3 | 28.24 | 0.04 | 0.14134 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 20:51 | 85.75 | 86 | 85.7026 | 0.25 | 0.2907 | 99.71% |  |  | 2025-05-26 20:51 | 28.26 | 28.3 | 28.2698 | 0.04 | 0.14134 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 20:51 | 86.27 | 86 | 86.1242 | 0.27 | 0.31395 | 99.69%
2025-05-26 20:52 | 28.31 | 86.00 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 52 | 0 | 28.26 | 85.64 | 28.16 | 86.27 | 2025-05-26 20:52 | 28.26 | 28.31 | 28.24 | 0.05 | 0.17662 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 20:52 | 85.64 | 86 | 85.5956 | 0.36 | 0.4186 | 99.58% |  |  | 2025-05-26 20:52 | 28.16 | 28.31 | 28.1703 | 0.15 | 0.52985 | 99.47% |  |  | 2025-05-26 20:52 | 86.27 | 86 | 86.1242 | 0.27 | 0.31395 | 99.69%
2025-05-26 20:53 | 28.30 | 86.00 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 53 | 0 | 28.26 | 85.96 | 28.26 | 86.27 | 2025-05-26 20:53 | 28.26 | 28.3 | 28.24 | 0.04 | 0.14134 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 20:53 | 85.96 | 86 | 85.9068 | 0.04 | 0.046512 | 99.95% |  |  | 2025-05-26 20:53 | 28.26 | 28.3 | 28.2698 | 0.04 | 0.14134 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 20:53 | 86.27 | 86 | 86.1242 | 0.27 | 0.31395 | 99.69%
2025-05-26 20:54 | 28.30 | 86.00 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 54 | 0 | 28.26 | 85.85 | 28.26 | 86.27 | 2025-05-26 20:54 | 28.26 | 28.3 | 28.24 | 0.04 | 0.14134 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 20:54 | 85.85 | 86 | 85.7998 | 0.15 | 0.17442 | 99.83% |  |  | 2025-05-26 20:54 | 28.26 | 28.3 | 28.2698 | 0.04 | 0.14134 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 20:54 | 86.27 | 86 | 86.1242 | 0.27 | 0.31395 | 99.69%
2025-05-26 20:56 | 28.30 | 85.80 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 56 | 0 | 28.26 | 85.75 | 28.16 | 86.27 | 2025-05-26 20:56 | 28.26 | 28.3 | 28.24 | 0.04 | 0.14134 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 20:56 | 85.75 | 85.8 | 85.7026 | 0.05 | 0.058275 | 99.94% |  |  | 2025-05-26 20:56 | 28.16 | 28.3 | 28.1703 | 0.14 | 0.4947 | 99.51% |  |  | 2025-05-26 20:56 | 86.27 | 85.8 | 86.1242 | 0.47 | 0.54779 | 99.45%
2025-05-26 20:57 | 28.30 | 85.95 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 57 | 0 | 28.26 | 85.53 | 28.26 | 86.27 | 2025-05-26 20:57 | 28.26 | 28.3 | 28.24 | 0.04 | 0.14134 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 20:57 | 85.53 | 85.95 | 85.4887 | 0.42 | 0.48866 | 99.51% |  |  | 2025-05-26 20:57 | 28.26 | 28.3 | 28.2698 | 0.04 | 0.14134 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 20:57 | 86.27 | 85.95 | 86.1242 | 0.32 | 0.37231 | 99.63%
2025-05-26 20:58 | 28.30 | 86.00 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 58 | 0 | 28.26 | 85.64 | 28.26 | 86.14 | 2025-05-26 20:58 | 28.26 | 28.3 | 28.24 | 0.04 | 0.14134 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 20:58 | 85.64 | 86 | 85.5956 | 0.36 | 0.4186 | 99.58% |  |  | 2025-05-26 20:58 | 28.26 | 28.3 | 28.2698 | 0.04 | 0.14134 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 20:58 | 86.14 | 86 | 86.0002 | 0.14 | 0.16279 | 99.84%
2025-05-26 20:59 | 28.28 | 86.00 | 2025 | 5 | 26 | 20 | 59 | 0 | 28.26 | 85.96 | 28.16 | 86.14 | 2025-05-26 20:59 | 28.26 | 28.28 | 28.24 | 0.02 | 0.070721 | 99.93% |  |  | 2025-05-26 20:59 | 85.96 | 86 | 85.9068 | 0.04 | 0.046512 | 99.95% |  |  | 2025-05-26 20:59 | 28.16 | 28.28 | 28.1703 | 0.12 | 0.42433 | 99.58% |  |  | 2025-05-26 20:59 | 86.14 | 86 | 86.0002 | 0.14 | 0.16279 | 99.84%
2025-05-26 21:00 | 28.23 | 86.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 0 | 0 | 28.26 | 86.17 | 28.16 | 86.14 | 2025-05-26 21:00 | 28.26 | 28.23 | 28.24 | 0.03 | 0.10627 | 99.89% |  |  | 2025-05-26 21:00 | 86.17 | 86 | 86.111 | -0.17 | -0.19767 | 100.2% |  |  | 2025-05-26 21:00 | 28.16 | 28.23 | 28.1703 | 0.07 | 0.24796 | 99.75% |  |  | 2025-05-26 21:00 | 86.14 | 86 | 86.0002 | 0.14 | 0.16279 | 99.84%
2025-05-26 21:01 | 28.23 | 86.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 1 | 0 | 28.26 | 85.96 | 28.16 | 86.14 | 2025-05-26 21:01 | 28.26 | 28.23 | 28.24 | 0.03 | 0.10627 | 99.89% |  |  | 2025-05-26 21:01 | 85.96 | 86 | 85.9068 | 0.04 | 0.046512 | 99.95% |  |  | 2025-05-26 21:01 | 28.16 | 28.23 | 28.1703 | 0.07 | 0.24796 | 99.75% |  |  | 2025-05-26 21:01 | 86.14 | 86 | 86.0002 | 0.14 | 0.16279 | 99.84%
2025-05-26 21:02 | 28.21 | 86.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 2 | 0 | 28.16 | 85.96 | 28.16 | 86.27 | 2025-05-26 21:02 | 28.16 | 28.21 | 28.1416 | 0.05 | 0.17724 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 21:02 | 85.96 | 86 | 85.9068 | 0.04 | 0.046512 | 99.95% |  |  | 2025-05-26 21:02 | 28.16 | 28.21 | 28.1703 | 0.05 | 0.17724 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 21:02 | 86.27 | 86 | 86.1242 | 0.27 | 0.31395 | 99.69%
2025-05-26 21:03 | 28.20 | 86.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 3 | 0 | 28.26 | 86.06 | 28.16 | 86.27 | 2025-05-26 21:03 | 28.26 | 28.2 | 28.24 | 0.06 | 0.21277 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 21:03 | 86.06 | 86 | 86.004 | -0.06 | -0.069767 | 100.1% |  |  | 2025-05-26 21:03 | 28.16 | 28.2 | 28.1703 | 0.04 | 0.14184 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 21:03 | 86.27 | 86 | 86.1242 | 0.27 | 0.31395 | 99.69%
2025-05-26 21:04 | 28.18 | 86.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 4 | 0 | 28.16 | 86.06 | 28.06 | 86.27 | 2025-05-26 21:04 | 28.16 | 28.18 | 28.1416 | 0.02 | 0.070972 | 99.93% |  |  | 2025-05-26 21:04 | 86.06 | 86 | 86.004 | -0.06 | -0.069767 | 100.1% |  |  | 2025-05-26 21:04 | 28.06 | 28.18 | 28.0709 | 0.12 | 0.42583 | 99.57% |  |  | 2025-05-26 21:04 | 86.27 | 86 | 86.1242 | 0.27 | 0.31395 | 99.69%
2025-05-26 21:05 | 28.16 | 86.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 5 | 0 | 28.16 | 85.96 | 28.06 | 86.27 | 2025-05-26 21:05 | 28.16 | 28.16 | 28.1416 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-26 21:05 | 85.96 | 86 | 85.9068 | 0.04 | 0.046512 | 99.95% |  |  | 2025-05-26 21:05 | 28.06 | 28.16 | 28.0709 | 0.1 | 0.35511 | 99.64% |  |  | 2025-05-26 21:05 | 86.27 | 86 | 86.1242 | 0.27 | 0.31395 | 99.69%
2025-05-26 21:06 | 28.11 | 86.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 6 | 0 | 28.16 | 86.17 | 27.96 | 86.27 | 2025-05-26 21:06 | 28.16 | 28.11 | 28.1416 | 0.05 | 0.17787 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 21:06 | 86.17 | 86 | 86.111 | -0.17 | -0.19767 | 100.2% |  |  | 2025-05-26 21:06 | 27.96 | 28.11 | 27.9714 | 0.15 | 0.53362 | 99.47% |  |  | 2025-05-26 21:06 | 86.27 | 86 | 86.1242 | 0.27 | 0.31395 | 99.69%
2025-05-26 21:07 | 28.10 | 86.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 7 | 0 | 28.06 | 86.17 | 27.96 | 86.39 | 2025-05-26 21:07 | 28.06 | 28.1 | 28.0433 | 0.04 | 0.14235 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 21:07 | 86.17 | 86 | 86.111 | -0.17 | -0.19767 | 100.2% |  |  | 2025-05-26 21:07 | 27.96 | 28.1 | 27.9714 | 0.14 | 0.49822 | 99.5% |  |  | 2025-05-26 21:07 | 86.39 | 86 | 86.2387 | 0.39 | 0.45349 | 99.55%
2025-05-26 21:08 | 28.10 | 86.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 8 | 0 | 28.06 | 86.27 | 27.96 | 86.39 | 2025-05-26 21:08 | 28.06 | 28.1 | 28.0433 | 0.04 | 0.14235 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 21:08 | 86.27 | 86 | 86.2082 | -0.27 | -0.31395 | 100.3% |  |  | 2025-05-26 21:08 | 27.96 | 28.1 | 27.9714 | 0.14 | 0.49822 | 99.5% |  |  | 2025-05-26 21:08 | 86.39 | 86 | 86.2387 | 0.39 | 0.45349 | 99.55%
2025-05-26 21:09 | 28.11 | 86.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 9 | 0 | 28.06 | 86.17 | 27.96 | 86.52 | 2025-05-26 21:09 | 28.06 | 28.11 | 28.0433 | 0.05 | 0.17787 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 21:09 | 86.17 | 86 | 86.111 | -0.17 | -0.19767 | 100.2% |  |  | 2025-05-26 21:09 | 27.96 | 28.11 | 27.9714 | 0.15 | 0.53362 | 99.47% |  |  | 2025-05-26 21:09 | 86.52 | 86 | 86.3627 | 0.52 | 0.60465 | 99.4%
2025-05-26 21:10 | 28.11 | 86.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 10 | 0 | 28.06 | 85.96 | 27.96 | 86.52 | 2025-05-26 21:10 | 28.06 | 28.11 | 28.0433 | 0.05 | 0.17787 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 21:10 | 85.96 | 86 | 85.9068 | 0.04 | 0.046512 | 99.95% |  |  | 2025-05-26 21:10 | 27.96 | 28.11 | 27.9714 | 0.15 | 0.53362 | 99.47% |  |  | 2025-05-26 21:10 | 86.52 | 86 | 86.3627 | 0.52 | 0.60465 | 99.4%
2025-05-26 21:12 | 28.10 | 86.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 12 | 0 | 28.06 | 86.17 | 28.06 | 86.52 | 2025-05-26 21:12 | 28.06 | 28.1 | 28.0433 | 0.04 | 0.14235 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 21:12 | 86.17 | 86 | 86.111 | -0.17 | -0.19767 | 100.2% |  |  | 2025-05-26 21:12 | 28.06 | 28.1 | 28.0709 | 0.04 | 0.14235 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 21:12 | 86.52 | 86 | 86.3627 | 0.52 | 0.60465 | 99.4%
2025-05-26 21:13 | 28.11 | 86.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 13 | 0 | 28.06 | 86.06 | 27.96 | 86.52 | 2025-05-26 21:13 | 28.06 | 28.11 | 28.0433 | 0.05 | 0.17787 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 21:13 | 86.06 | 86 | 86.004 | -0.06 | -0.069767 | 100.1% |  |  | 2025-05-26 21:13 | 27.96 | 28.11 | 27.9714 | 0.15 | 0.53362 | 99.47% |  |  | 2025-05-26 21:13 | 86.52 | 86 | 86.3627 | 0.52 | 0.60465 | 99.4%
2025-05-26 21:14 | 28.10 | 86.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 14 | 0 | 28.06 | 86.17 | 28.06 | 86.52 | 2025-05-26 21:14 | 28.06 | 28.1 | 28.0433 | 0.04 | 0.14235 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 21:14 | 86.17 | 86 | 86.111 | -0.17 | -0.19767 | 100.2% |  |  | 2025-05-26 21:14 | 28.06 | 28.1 | 28.0709 | 0.04 | 0.14235 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 21:14 | 86.52 | 86 | 86.3627 | 0.52 | 0.60465 | 99.4%
2025-05-26 21:15 | 28.10 | 86.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 15 | 0 | 28.06 | 86.17 | 27.96 | 86.39 | 2025-05-26 21:15 | 28.06 | 28.1 | 28.0433 | 0.04 | 0.14235 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 21:15 | 86.17 | 86 | 86.111 | -0.17 | -0.19767 | 100.2% |  |  | 2025-05-26 21:15 | 27.96 | 28.1 | 27.9714 | 0.14 | 0.49822 | 99.5% |  |  | 2025-05-26 21:15 | 86.39 | 86 | 86.2387 | 0.39 | 0.45349 | 99.55%
2025-05-26 21:16 | 28.09 | 86.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 16 | 0 | 28.06 | 86.17 | 27.96 | 86.52 | 2025-05-26 21:16 | 28.06 | 28.09 | 28.0433 | 0.03 | 0.1068 | 99.89% |  |  | 2025-05-26 21:16 | 86.17 | 86 | 86.111 | -0.17 | -0.19767 | 100.2% |  |  | 2025-05-26 21:16 | 27.96 | 28.09 | 27.9714 | 0.13 | 0.4628 | 99.54% |  |  | 2025-05-26 21:16 | 86.52 | 86 | 86.3627 | 0.52 | 0.60465 | 99.4%
2025-05-26 21:17 | 28.05 | 86.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 17 | 0 | 28.06 | 86.49 | 27.96 | 86.52 | 2025-05-26 21:17 | 28.06 | 28.05 | 28.0433 | 0.01 | 0.035651 | 99.96% |  |  | 2025-05-26 21:17 | 86.49 | 86 | 86.4222 | -0.49 | -0.56977 | 100.6% |  |  | 2025-05-26 21:17 | 27.96 | 28.05 | 27.9714 | 0.09 | 0.32086 | 99.68% |  |  | 2025-05-26 21:17 | 86.52 | 86 | 86.3627 | 0.52 | 0.60465 | 99.4%
2025-05-26 21:18 | 28.03 | 86.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 18 | 0 | 27.96 | 86.49 | 27.96 | 86.52 | 2025-05-26 21:18 | 27.96 | 28.03 | 27.945 | 0.07 | 0.24973 | 99.75% |  |  | 2025-05-26 21:18 | 86.49 | 86 | 86.4222 | -0.49 | -0.56977 | 100.6% |  |  | 2025-05-26 21:18 | 27.96 | 28.03 | 27.9714 | 0.07 | 0.24973 | 99.75% |  |  | 2025-05-26 21:18 | 86.52 | 86 | 86.3627 | 0.52 | 0.60465 | 99.4%
2025-05-26 21:19 | 28.03 | 86.25 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 19 | 0 | 27.96 | 86.70 | 27.86 | 86.64 | 2025-05-26 21:19 | 27.96 | 28.03 | 27.945 | 0.07 | 0.24973 | 99.75% |  |  | 2025-05-26 21:19 | 86.7 | 86.25 | 86.6264 | -0.45 | -0.52174 | 100.5% |  |  | 2025-05-26 21:19 | 27.86 | 28.03 | 27.872 | 0.17 | 0.60649 | 99.39% |  |  | 2025-05-26 21:19 | 86.64 | 86.25 | 86.4771 | 0.39 | 0.45217 | 99.55%
2025-05-26 21:20 | 28.01 | 87.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 20 | 0 | 27.96 | 86.59 | 27.86 | 86.64 | 2025-05-26 21:20 | 27.96 | 28.01 | 27.945 | 0.05 | 0.17851 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 21:20 | 86.59 | 87 | 86.5194 | 0.41 | 0.47126 | 99.53% |  |  | 2025-05-26 21:20 | 27.86 | 28.01 | 27.872 | 0.15 | 0.53552 | 99.46% |  |  | 2025-05-26 21:20 | 86.64 | 87 | 86.4771 | 0.36 | 0.41379 | 99.59%
2025-05-26 21:21 | 27.99 | 87.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 21 | 0 | 27.96 | 86.49 | 27.86 | 86.64 | 2025-05-26 21:21 | 27.96 | 27.99 | 27.945 | 0.03 | 0.10718 | 99.89% |  |  | 2025-05-26 21:21 | 86.49 | 87 | 86.4222 | 0.51 | 0.58621 | 99.41% |  |  | 2025-05-26 21:21 | 27.86 | 27.99 | 27.872 | 0.13 | 0.46445 | 99.54% |  |  | 2025-05-26 21:21 | 86.64 | 87 | 86.4771 | 0.36 | 0.41379 | 99.59%
2025-05-26 21:22 | 27.95 | 87.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 22 | 0 | 27.96 | 86.80 | 27.86 | 86.77 | 2025-05-26 21:22 | 27.96 | 27.95 | 27.945 | 0.01 | 0.035778 | 99.96% |  |  | 2025-05-26 21:22 | 86.8 | 87 | 86.7236 | 0.2 | 0.22989 | 99.77% |  |  | 2025-05-26 21:22 | 27.86 | 27.95 | 27.872 | 0.09 | 0.322 | 99.68% |  |  | 2025-05-26 21:22 | 86.77 | 87 | 86.6011 | 0.23 | 0.26437 | 99.74%
2025-05-26 21:23 | 27.93 | 87.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 23 | 0 | 27.96 | 86.91 | 27.86 | 86.77 | 2025-05-26 21:23 | 27.96 | 27.93 | 27.945 | 0.03 | 0.10741 | 99.89% |  |  | 2025-05-26 21:23 | 86.91 | 87 | 86.8306 | 0.09 | 0.10345 | 99.9% |  |  | 2025-05-26 21:23 | 27.86 | 27.93 | 27.872 | 0.07 | 0.25063 | 99.75% |  |  | 2025-05-26 21:23 | 86.77 | 87 | 86.6011 | 0.23 | 0.26437 | 99.74%
2025-05-26 21:24 | 27.91 | 86.30 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 24 | 0 | 27.96 | 86.70 | 27.86 | 86.90 | 2025-05-26 21:24 | 27.96 | 27.91 | 27.945 | 0.05 | 0.17915 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 21:24 | 86.7 | 86.3 | 86.6264 | -0.4 | -0.4635 | 100.5% |  |  | 2025-05-26 21:24 | 27.86 | 27.91 | 27.872 | 0.05 | 0.17915 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 21:24 | 86.9 | 86.3 | 86.7251 | 0.6 | 0.69525 | 99.3%
2025-05-26 21:25 | 27.94 | 86.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 25 | 0 | 27.86 | 86.91 | 27.86 | 86.90 | 2025-05-26 21:25 | 27.86 | 27.94 | 27.8466 | 0.08 | 0.28633 | 99.71% |  |  | 2025-05-26 21:25 | 86.91 | 86 | 86.8306 | -0.91 | -1.0581 | 101.1% |  |  | 2025-05-26 21:25 | 27.86 | 27.94 | 27.872 | 0.08 | 0.28633 | 99.71% |  |  | 2025-05-26 21:25 | 86.9 | 86 | 86.7251 | 0.9 | 1.0465 | 98.95%
2025-05-26 21:26 | 27.96 | 86.60 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 26 | 0 | 27.86 | 87.01 | 27.86 | 87.02 | 2025-05-26 21:26 | 27.86 | 27.96 | 27.8466 | 0.1 | 0.35765 | 99.64% |  |  | 2025-05-26 21:26 | 87.01 | 86.6 | 86.9278 | -0.41 | -0.47344 | 100.5% |  |  | 2025-05-26 21:26 | 27.86 | 27.96 | 27.872 | 0.1 | 0.35765 | 99.64% |  |  | 2025-05-26 21:26 | 87.02 | 86.6 | 86.8396 | 0.42 | 0.48499 | 99.52%
2025-05-26 21:27 | 27.99 | 87.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 27 | 0 | 27.96 | 87.01 | 27.96 | 86.90 | 2025-05-26 21:27 | 27.96 | 27.99 | 27.945 | 0.03 | 0.10718 | 99.89% |  |  | 2025-05-26 21:27 | 87.01 | 87 | 86.9278 | -0.01 | -0.011494 | 100% |  |  | 2025-05-26 21:27 | 27.96 | 27.99 | 27.9714 | 0.03 | 0.10718 | 99.89% |  |  | 2025-05-26 21:27 | 86.9 | 87 | 86.7251 | 0.1 | 0.11494 | 99.89%
2025-05-26 21:28 | 28.00 | 87.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 28 | 0 | 27.96 | 87.01 | 27.96 | 86.90 | 2025-05-26 21:28 | 27.96 | 28 | 27.945 | 0.04 | 0.14286 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 21:28 | 87.01 | 87 | 86.9278 | -0.01 | -0.011494 | 100% |  |  | 2025-05-26 21:28 | 27.96 | 28 | 27.9714 | 0.04 | 0.14286 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 21:28 | 86.9 | 87 | 86.7251 | 0.1 | 0.11494 | 99.89%
2025-05-26 21:29 | 28.00 | 87.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 29 | 0 | 27.96 | 87.12 | 27.96 | 86.90 | 2025-05-26 21:29 | 27.96 | 28 | 27.945 | 0.04 | 0.14286 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 21:29 | 87.12 | 87 | 87.0348 | -0.12 | -0.13793 | 100.1% |  |  | 2025-05-26 21:29 | 27.96 | 28 | 27.9714 | 0.04 | 0.14286 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 21:29 | 86.9 | 87 | 86.7251 | 0.1 | 0.11494 | 99.89%
2025-05-26 21:32 | 28.01 | 87.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 32 | 0 | 27.96 | 86.70 | 27.96 | 86.77 | 2025-05-26 21:32 | 27.96 | 28.01 | 27.945 | 0.05 | 0.17851 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 21:32 | 86.7 | 87 | 86.6264 | 0.3 | 0.34483 | 99.66% |  |  | 2025-05-26 21:32 | 27.96 | 28.01 | 27.9714 | 0.05 | 0.17851 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 21:32 | 86.77 | 87 | 86.6011 | 0.23 | 0.26437 | 99.74%
2025-05-26 21:33 | 28.01 | 87.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 33 | 0 | 27.96 | 86.80 | 28.06 | 86.77 | 2025-05-26 21:33 | 27.96 | 28.01 | 27.945 | 0.05 | 0.17851 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 21:33 | 86.8 | 87 | 86.7236 | 0.2 | 0.22989 | 99.77% |  |  | 2025-05-26 21:33 | 28.06 | 28.01 | 28.0709 | 0.05 | 0.17851 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 21:33 | 86.77 | 87 | 86.6011 | 0.23 | 0.26437 | 99.74%
2025-05-26 21:34 | 28.01 | 87.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 34 | 0 | 28.06 | 86.80 | 28.06 | 86.90 | 2025-05-26 21:34 | 28.06 | 28.01 | 28.0433 | 0.05 | 0.17851 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 21:34 | 86.8 | 87 | 86.7236 | 0.2 | 0.22989 | 99.77% |  |  | 2025-05-26 21:34 | 28.06 | 28.01 | 28.0709 | 0.05 | 0.17851 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 21:34 | 86.9 | 87 | 86.7251 | 0.1 | 0.11494 | 99.89%
2025-05-26 21:35 | 28.01 | 87.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 35 | 0 | 28.06 | 86.91 | 27.96 | 86.77 | 2025-05-26 21:35 | 28.06 | 28.01 | 28.0433 | 0.05 | 0.17851 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 21:35 | 86.91 | 87 | 86.8306 | 0.09 | 0.10345 | 99.9% |  |  | 2025-05-26 21:35 | 27.96 | 28.01 | 27.9714 | 0.05 | 0.17851 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 21:35 | 86.77 | 87 | 86.6011 | 0.23 | 0.26437 | 99.74%
2025-05-26 21:36 | 28.00 | 87.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 36 | 0 | 28.06 | 86.91 | 28.06 | 86.77 | 2025-05-26 21:36 | 28.06 | 28 | 28.0433 | 0.06 | 0.21429 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 21:36 | 86.91 | 87 | 86.8306 | 0.09 | 0.10345 | 99.9% |  |  | 2025-05-26 21:36 | 28.06 | 28 | 28.0709 | 0.06 | 0.21429 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 21:36 | 86.77 | 87 | 86.6011 | 0.23 | 0.26437 | 99.74%
2025-05-26 21:37 | 28.00 | 87.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 37 | 0 | 28.06 | 86.91 | 28.06 | 86.77 | 2025-05-26 21:37 | 28.06 | 28 | 28.0433 | 0.06 | 0.21429 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 21:37 | 86.91 | 87 | 86.8306 | 0.09 | 0.10345 | 99.9% |  |  | 2025-05-26 21:37 | 28.06 | 28 | 28.0709 | 0.06 | 0.21429 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 21:37 | 86.77 | 87 | 86.6011 | 0.23 | 0.26437 | 99.74%
2025-05-26 21:38 | 28.00 | 87.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 38 | 0 | 28.06 | 86.80 | 28.06 | 86.77 | 2025-05-26 21:38 | 28.06 | 28 | 28.0433 | 0.06 | 0.21429 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 21:38 | 86.8 | 87 | 86.7236 | 0.2 | 0.22989 | 99.77% |  |  | 2025-05-26 21:38 | 28.06 | 28 | 28.0709 | 0.06 | 0.21429 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 21:38 | 86.77 | 87 | 86.6011 | 0.23 | 0.26437 | 99.74%
2025-05-26 21:39 | 27.99 | 87.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 39 | 0 | 28.06 | 87.01 | 28.06 | 86.77 | 2025-05-26 21:39 | 28.06 | 27.99 | 28.0433 | 0.07 | 0.25009 | 99.75% |  |  | 2025-05-26 21:39 | 87.01 | 87 | 86.9278 | -0.01 | -0.011494 | 100% |  |  | 2025-05-26 21:39 | 28.06 | 27.99 | 28.0709 | 0.07 | 0.25009 | 99.75% |  |  | 2025-05-26 21:39 | 86.77 | 87 | 86.6011 | 0.23 | 0.26437 | 99.74%
2025-05-26 21:40 | 27.96 | 87.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 40 | 0 | 28.06 | 86.91 | 28.06 | 86.77 | 2025-05-26 21:40 | 28.06 | 27.96 | 28.0433 | 0.1 | 0.35765 | 99.64% |  |  | 2025-05-26 21:40 | 86.91 | 87 | 86.8306 | 0.09 | 0.10345 | 99.9% |  |  | 2025-05-26 21:40 | 28.06 | 27.96 | 28.0709 | 0.1 | 0.35765 | 99.64% |  |  | 2025-05-26 21:40 | 86.77 | 87 | 86.6011 | 0.23 | 0.26437 | 99.74%
2025-05-26 21:41 | 27.96 | 87.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 41 | 0 | 28.06 | 86.80 | 28.06 | 86.77 | 2025-05-26 21:41 | 28.06 | 27.96 | 28.0433 | 0.1 | 0.35765 | 99.64% |  |  | 2025-05-26 21:41 | 86.8 | 87 | 86.7236 | 0.2 | 0.22989 | 99.77% |  |  | 2025-05-26 21:41 | 28.06 | 27.96 | 28.0709 | 0.1 | 0.35765 | 99.64% |  |  | 2025-05-26 21:41 | 86.77 | 87 | 86.6011 | 0.23 | 0.26437 | 99.74%
2025-05-26 21:42 | 27.95 | 87.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 42 | 0 | 28.06 | 86.70 | 28.06 | 86.64 | 2025-05-26 21:42 | 28.06 | 27.95 | 28.0433 | 0.11 | 0.39356 | 99.61% |  |  | 2025-05-26 21:42 | 86.7 | 87 | 86.6264 | 0.3 | 0.34483 | 99.66% |  |  | 2025-05-26 21:42 | 28.06 | 27.95 | 28.0709 | 0.11 | 0.39356 | 99.61% |  |  | 2025-05-26 21:42 | 86.64 | 87 | 86.4771 | 0.36 | 0.41379 | 99.59%
2025-05-26 21:43 | 27.94 | 87.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 43 | 0 | 28.06 | 86.49 | 28.06 | 86.77 | 2025-05-26 21:43 | 28.06 | 27.94 | 28.0433 | 0.12 | 0.42949 | 99.57% |  |  | 2025-05-26 21:43 | 86.49 | 87 | 86.4222 | 0.51 | 0.58621 | 99.41% |  |  | 2025-05-26 21:43 | 28.06 | 27.94 | 28.0709 | 0.12 | 0.42949 | 99.57% |  |  | 2025-05-26 21:43 | 86.77 | 87 | 86.6011 | 0.23 | 0.26437 | 99.74%
2025-05-26 21:44 | 27.95 | 87.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 44 | 0 | 28.06 | 86.59 | 27.96 | 86.64 | 2025-05-26 21:44 | 28.06 | 27.95 | 28.0433 | 0.11 | 0.39356 | 99.61% |  |  | 2025-05-26 21:44 | 86.59 | 87 | 86.5194 | 0.41 | 0.47126 | 99.53% |  |  | 2025-05-26 21:44 | 27.96 | 27.95 | 27.9714 | 0.01 | 0.035778 | 99.96% |  |  | 2025-05-26 21:44 | 86.64 | 87 | 86.4771 | 0.36 | 0.41379 | 99.59%
2025-05-26 21:45 | 27.93 | 87.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 45 | 0 | 28.06 | 86.59 | 27.96 | 86.64 | 2025-05-26 21:45 | 28.06 | 27.93 | 28.0433 | 0.13 | 0.46545 | 99.53% |  |  | 2025-05-26 21:45 | 86.59 | 87 | 86.5194 | 0.41 | 0.47126 | 99.53% |  |  | 2025-05-26 21:45 | 27.96 | 27.93 | 27.9714 | 0.03 | 0.10741 | 99.89% |  |  | 2025-05-26 21:45 | 86.64 | 87 | 86.4771 | 0.36 | 0.41379 | 99.59%
2025-05-26 21:46 | 27.91 | 86.55 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 46 | 0 | 28.06 | 86.38 | 27.96 | 86.77 | 2025-05-26 21:46 | 28.06 | 27.91 | 28.0433 | 0.15 | 0.53744 | 99.46% |  |  | 2025-05-26 21:46 | 86.38 | 86.55 | 86.3152 | 0.17 | 0.19642 | 99.8% |  |  | 2025-05-26 21:46 | 27.96 | 27.91 | 27.9714 | 0.05 | 0.17915 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 21:46 | 86.77 | 86.55 | 86.6011 | 0.22 | 0.25419 | 99.75%
2025-05-26 21:47 | 27.90 | 86.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 47 | 0 | 27.96 | 86.59 | 27.96 | 86.64 | 2025-05-26 21:47 | 27.96 | 27.9 | 27.945 | 0.06 | 0.21505 | 99.78% |  |  | 2025-05-26 21:47 | 86.59 | 86 | 86.5194 | -0.59 | -0.68605 | 100.7% |  |  | 2025-05-26 21:47 | 27.96 | 27.9 | 27.9714 | 0.06 | 0.21505 | 99.78% |  |  | 2025-05-26 21:47 | 86.64 | 86 | 86.4771 | 0.64 | 0.74419 | 99.26%
2025-05-26 21:48 | 27.91 | 86.75 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 48 | 0 | 27.96 | 86.59 | 27.96 | 86.64 | 2025-05-26 21:48 | 27.96 | 27.91 | 27.945 | 0.05 | 0.17915 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 21:48 | 86.59 | 86.75 | 86.5194 | 0.16 | 0.18444 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 21:48 | 27.96 | 27.91 | 27.9714 | 0.05 | 0.17915 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 21:48 | 86.64 | 86.75 | 86.4771 | 0.11 | 0.1268 | 99.87%
2025-05-26 21:49 | 27.92 | 87.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 49 | 0 | 27.96 | 86.59 | 27.96 | 86.64 | 2025-05-26 21:49 | 27.96 | 27.92 | 27.945 | 0.04 | 0.14327 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 21:49 | 86.59 | 87 | 86.5194 | 0.41 | 0.47126 | 99.53% |  |  | 2025-05-26 21:49 | 27.96 | 27.92 | 27.9714 | 0.04 | 0.14327 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 21:49 | 86.64 | 87 | 86.4771 | 0.36 | 0.41379 | 99.59%
2025-05-26 21:50 | 27.90 | 86.50 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 50 | 0 | 27.96 | 86.49 | 27.96 | 86.64 | 2025-05-26 21:50 | 27.96 | 27.9 | 27.945 | 0.06 | 0.21505 | 99.78% |  |  | 2025-05-26 21:50 | 86.49 | 86.5 | 86.4222 | 0.01 | 0.011561 | 99.99% |  |  | 2025-05-26 21:50 | 27.96 | 27.9 | 27.9714 | 0.06 | 0.21505 | 99.78% |  |  | 2025-05-26 21:50 | 86.64 | 86.5 | 86.4771 | 0.14 | 0.16185 | 99.84%
2025-05-26 21:51 | 27.91 | 86.30 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 51 | 0 | 27.96 | 86.49 | 27.96 | 86.64 | 2025-05-26 21:51 | 27.96 | 27.91 | 27.945 | 0.05 | 0.17915 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 21:51 | 86.49 | 86.3 | 86.4222 | -0.19 | -0.22016 | 100.2% |  |  | 2025-05-26 21:51 | 27.96 | 27.91 | 27.9714 | 0.05 | 0.17915 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 21:51 | 86.64 | 86.3 | 86.4771 | 0.34 | 0.39397 | 99.61%
2025-05-26 21:53 | 27.90 | 87.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 53 | 0 | 27.86 | 86.80 | 27.96 | 86.64 | 2025-05-26 21:53 | 27.86 | 27.9 | 27.8466 | 0.04 | 0.14337 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 21:53 | 86.8 | 87 | 86.7236 | 0.2 | 0.22989 | 99.77% |  |  | 2025-05-26 21:53 | 27.96 | 27.9 | 27.9714 | 0.06 | 0.21505 | 99.78% |  |  | 2025-05-26 21:53 | 86.64 | 87 | 86.4771 | 0.36 | 0.41379 | 99.59%
2025-05-26 21:55 | 27.86 | 87.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 55 | 0 | 27.86 | 87.01 | 27.86 | 86.64 | 2025-05-26 21:55 | 27.86 | 27.86 | 27.8466 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-26 21:55 | 87.01 | 87 | 86.9278 | -0.01 | -0.011494 | 100% |  |  | 2025-05-26 21:55 | 27.86 | 27.86 | 27.872 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-26 21:55 | 86.64 | 87 | 86.4771 | 0.36 | 0.41379 | 99.59%
2025-05-26 21:56 | 27.85 | 87.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 56 | 0 | 27.96 | 86.91 | 27.96 | 86.64 | 2025-05-26 21:56 | 27.96 | 27.85 | 27.945 | 0.11 | 0.39497 | 99.61% |  |  | 2025-05-26 21:56 | 86.91 | 87 | 86.8306 | 0.09 | 0.10345 | 99.9% |  |  | 2025-05-26 21:56 | 27.96 | 27.85 | 27.9714 | 0.11 | 0.39497 | 99.61% |  |  | 2025-05-26 21:56 | 86.64 | 87 | 86.4771 | 0.36 | 0.41379 | 99.59%
2025-05-26 21:57 | 27.85 | 87.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 57 | 0 | 27.86 | 87.01 | 27.96 | 86.64 | 2025-05-26 21:57 | 27.86 | 27.85 | 27.8466 | 0.01 | 0.035907 | 99.96% |  |  | 2025-05-26 21:57 | 87.01 | 87 | 86.9278 | -0.01 | -0.011494 | 100% |  |  | 2025-05-26 21:57 | 27.96 | 27.85 | 27.9714 | 0.11 | 0.39497 | 99.61% |  |  | 2025-05-26 21:57 | 86.64 | 87 | 86.4771 | 0.36 | 0.41379 | 99.59%
2025-05-26 21:58 | 27.85 | 87.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 58 | 0 | 27.86 | 86.80 | 27.96 | 86.64 | 2025-05-26 21:58 | 27.86 | 27.85 | 27.8466 | 0.01 | 0.035907 | 99.96% |  |  | 2025-05-26 21:58 | 86.8 | 87 | 86.7236 | 0.2 | 0.22989 | 99.77% |  |  | 2025-05-26 21:58 | 27.96 | 27.85 | 27.9714 | 0.11 | 0.39497 | 99.61% |  |  | 2025-05-26 21:58 | 86.64 | 87 | 86.4771 | 0.36 | 0.41379 | 99.59%
2025-05-26 21:59 | 27.84 | 87.00 | 2025 | 5 | 26 | 21 | 59 | 0 | 27.86 | 86.80 | 27.86 | 86.64 | 2025-05-26 21:59 | 27.86 | 27.84 | 27.8466 | 0.02 | 0.071839 | 99.93% |  |  | 2025-05-26 21:59 | 86.8 | 87 | 86.7236 | 0.2 | 0.22989 | 99.77% |  |  | 2025-05-26 21:59 | 27.86 | 27.84 | 27.872 | 0.02 | 0.071839 | 99.93% |  |  | 2025-05-26 21:59 | 86.64 | 87 | 86.4771 | 0.36 | 0.41379 | 99.59%
2025-05-26 22:00 | 27.82 | 87.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 0 | 0 | 27.86 | 86.70 | 27.96 | 86.64 | 2025-05-26 22:00 | 27.86 | 27.82 | 27.8466 | 0.04 | 0.14378 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 22:00 | 86.7 | 87 | 86.6264 | 0.3 | 0.34483 | 99.66% |  |  | 2025-05-26 22:00 | 27.96 | 27.82 | 27.9714 | 0.14 | 0.50324 | 99.5% |  |  | 2025-05-26 22:00 | 86.64 | 87 | 86.4771 | 0.36 | 0.41379 | 99.59%
2025-05-26 22:01 | 27.80 | 87.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 1 | 0 | 27.96 | 86.70 | 27.96 | 86.64 | 2025-05-26 22:01 | 27.96 | 27.8 | 27.945 | 0.16 | 0.57554 | 99.42% |  |  | 2025-05-26 22:01 | 86.7 | 87 | 86.6264 | 0.3 | 0.34483 | 99.66% |  |  | 2025-05-26 22:01 | 27.96 | 27.8 | 27.9714 | 0.16 | 0.57554 | 99.42% |  |  | 2025-05-26 22:01 | 86.64 | 87 | 86.4771 | 0.36 | 0.41379 | 99.59%
2025-05-26 22:02 | 27.80 | 87.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 2 | 0 | 27.86 | 86.70 | 27.86 | 86.64 | 2025-05-26 22:02 | 27.86 | 27.8 | 27.8466 | 0.06 | 0.21583 | 99.78% |  |  | 2025-05-26 22:02 | 86.7 | 87 | 86.6264 | 0.3 | 0.34483 | 99.66% |  |  | 2025-05-26 22:02 | 27.86 | 27.8 | 27.872 | 0.06 | 0.21583 | 99.78% |  |  | 2025-05-26 22:02 | 86.64 | 87 | 86.4771 | 0.36 | 0.41379 | 99.59%
2025-05-26 22:03 | 27.80 | 87.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 3 | 0 | 27.86 | 86.80 | 27.86 | 86.64 | 2025-05-26 22:03 | 27.86 | 27.8 | 27.8466 | 0.06 | 0.21583 | 99.78% |  |  | 2025-05-26 22:03 | 86.8 | 87 | 86.7236 | 0.2 | 0.22989 | 99.77% |  |  | 2025-05-26 22:03 | 27.86 | 27.8 | 27.872 | 0.06 | 0.21583 | 99.78% |  |  | 2025-05-26 22:03 | 86.64 | 87 | 86.4771 | 0.36 | 0.41379 | 99.59%
2025-05-26 22:04 | 27.80 | 87.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 4 | 0 | 27.86 | 86.80 | 27.86 | 86.77 | 2025-05-26 22:04 | 27.86 | 27.8 | 27.8466 | 0.06 | 0.21583 | 99.78% |  |  | 2025-05-26 22:04 | 86.8 | 87 | 86.7236 | 0.2 | 0.22989 | 99.77% |  |  | 2025-05-26 22:04 | 27.86 | 27.8 | 27.872 | 0.06 | 0.21583 | 99.78% |  |  | 2025-05-26 22:04 | 86.77 | 87 | 86.6011 | 0.23 | 0.26437 | 99.74%
2025-05-26 22:05 | 27.80 | 87.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 5 | 0 | 27.86 | 86.80 | 27.86 | 86.77 | 2025-05-26 22:05 | 27.86 | 27.8 | 27.8466 | 0.06 | 0.21583 | 99.78% |  |  | 2025-05-26 22:05 | 86.8 | 87 | 86.7236 | 0.2 | 0.22989 | 99.77% |  |  | 2025-05-26 22:05 | 27.86 | 27.8 | 27.872 | 0.06 | 0.21583 | 99.78% |  |  | 2025-05-26 22:05 | 86.77 | 87 | 86.6011 | 0.23 | 0.26437 | 99.74%
2025-05-26 22:06 | 27.80 | 87.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 6 | 0 | 27.86 | 86.91 | 27.86 | 86.77 | 2025-05-26 22:06 | 27.86 | 27.8 | 27.8466 | 0.06 | 0.21583 | 99.78% |  |  | 2025-05-26 22:06 | 86.91 | 87 | 86.8306 | 0.09 | 0.10345 | 99.9% |  |  | 2025-05-26 22:06 | 27.86 | 27.8 | 27.872 | 0.06 | 0.21583 | 99.78% |  |  | 2025-05-26 22:06 | 86.77 | 87 | 86.6011 | 0.23 | 0.26437 | 99.74%
2025-05-26 22:07 | 27.82 | 87.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 7 | 0 | 27.86 | 87.01 | 27.86 | 86.77 | 2025-05-26 22:07 | 27.86 | 27.82 | 27.8466 | 0.04 | 0.14378 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 22:07 | 87.01 | 87 | 86.9278 | -0.01 | -0.011494 | 100% |  |  | 2025-05-26 22:07 | 27.86 | 27.82 | 27.872 | 0.04 | 0.14378 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 22:07 | 86.77 | 87 | 86.6011 | 0.23 | 0.26437 | 99.74%
2025-05-26 22:08 | 27.81 | 87.90 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 8 | 0 | 27.86 | 87.33 | 27.86 | 86.77 | 2025-05-26 22:08 | 27.86 | 27.81 | 27.8466 | 0.05 | 0.17979 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 22:08 | 87.33 | 87.9 | 87.239 | 0.57 | 0.64846 | 99.35% |  |  | 2025-05-26 22:08 | 27.86 | 27.81 | 27.872 | 0.05 | 0.17979 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 22:08 | 86.77 | 87.9 | 86.6011 | 1.13 | 1.2856 | 98.71%
2025-05-26 22:09 | 27.80 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 9 | 0 | 27.86 | 87.33 | 27.86 | 86.77 | 2025-05-26 22:09 | 27.86 | 27.8 | 27.8466 | 0.06 | 0.21583 | 99.78% |  |  | 2025-05-26 22:09 | 87.33 | 88 | 87.239 | 0.67 | 0.76136 | 99.24% |  |  | 2025-05-26 22:09 | 27.86 | 27.8 | 27.872 | 0.06 | 0.21583 | 99.78% |  |  | 2025-05-26 22:09 | 86.77 | 88 | 86.6011 | 1.23 | 1.3977 | 98.6%
2025-05-26 22:10 | 27.80 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 10 | 0 | 27.96 | 87.33 | 27.86 | 86.90 | 2025-05-26 22:10 | 27.96 | 27.8 | 27.945 | 0.16 | 0.57554 | 99.42% |  |  | 2025-05-26 22:10 | 87.33 | 88 | 87.239 | 0.67 | 0.76136 | 99.24% |  |  | 2025-05-26 22:10 | 27.86 | 27.8 | 27.872 | 0.06 | 0.21583 | 99.78% |  |  | 2025-05-26 22:10 | 86.9 | 88 | 86.7251 | 1.1 | 1.25 | 98.75%
2025-05-26 22:11 | 27.80 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 11 | 0 | 27.86 | 87.44 | 27.96 | 86.90 | 2025-05-26 22:11 | 27.86 | 27.8 | 27.8466 | 0.06 | 0.21583 | 99.78% |  |  | 2025-05-26 22:11 | 87.44 | 88 | 87.346 | 0.56 | 0.63636 | 99.36% |  |  | 2025-05-26 22:11 | 27.96 | 27.8 | 27.9714 | 0.16 | 0.57554 | 99.42% |  |  | 2025-05-26 22:11 | 86.9 | 88 | 86.7251 | 1.1 | 1.25 | 98.75%
2025-05-26 22:12 | 27.79 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 12 | 0 | 27.86 | 87.23 | 27.86 | 86.90 | 2025-05-26 22:12 | 27.86 | 27.79 | 27.8466 | 0.07 | 0.25189 | 99.75% |  |  | 2025-05-26 22:12 | 87.23 | 88 | 87.1418 | 0.77 | 0.875 | 99.13% |  |  | 2025-05-26 22:12 | 27.86 | 27.79 | 27.872 | 0.07 | 0.25189 | 99.75% |  |  | 2025-05-26 22:12 | 86.9 | 88 | 86.7251 | 1.1 | 1.25 | 98.75%
2025-05-26 22:13 | 27.77 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 13 | 0 | 27.86 | 87.23 | 27.86 | 86.90 | 2025-05-26 22:13 | 27.86 | 27.77 | 27.8466 | 0.09 | 0.32409 | 99.68% |  |  | 2025-05-26 22:13 | 87.23 | 88 | 87.1418 | 0.77 | 0.875 | 99.13% |  |  | 2025-05-26 22:13 | 27.86 | 27.77 | 27.872 | 0.09 | 0.32409 | 99.68% |  |  | 2025-05-26 22:13 | 86.9 | 88 | 86.7251 | 1.1 | 1.25 | 98.75%
2025-05-26 22:15 | 27.76 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 15 | 0 | 27.86 | 87.12 | 27.86 | 86.90 | 2025-05-26 22:15 | 27.86 | 27.76 | 27.8466 | 0.1 | 0.36023 | 99.64% |  |  | 2025-05-26 22:15 | 87.12 | 88 | 87.0348 | 0.88 | 1 | 99% |  |  | 2025-05-26 22:15 | 27.86 | 27.76 | 27.872 | 0.1 | 0.36023 | 99.64% |  |  | 2025-05-26 22:15 | 86.9 | 88 | 86.7251 | 1.1 | 1.25 | 98.75%
2025-05-26 22:16 | 27.72 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 16 | 0 | 27.86 | 87.12 | 27.86 | 86.90 | 2025-05-26 22:16 | 27.86 | 27.72 | 27.8466 | 0.14 | 0.50505 | 99.49% |  |  | 2025-05-26 22:16 | 87.12 | 88 | 87.0348 | 0.88 | 1 | 99% |  |  | 2025-05-26 22:16 | 27.86 | 27.72 | 27.872 | 0.14 | 0.50505 | 99.49% |  |  | 2025-05-26 22:16 | 86.9 | 88 | 86.7251 | 1.1 | 1.25 | 98.75%
2025-05-26 22:17 | 27.71 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 17 | 0 | 27.86 | 87.23 | 27.86 | 86.90 | 2025-05-26 22:17 | 27.86 | 27.71 | 27.8466 | 0.15 | 0.54132 | 99.46% |  |  | 2025-05-26 22:17 | 87.23 | 88 | 87.1418 | 0.77 | 0.875 | 99.13% |  |  | 2025-05-26 22:17 | 27.86 | 27.71 | 27.872 | 0.15 | 0.54132 | 99.46% |  |  | 2025-05-26 22:17 | 86.9 | 88 | 86.7251 | 1.1 | 1.25 | 98.75%
2025-05-26 22:18 | 27.70 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 18 | 0 | 27.86 | 87.12 | 27.86 | 86.90 | 2025-05-26 22:18 | 27.86 | 27.7 | 27.8466 | 0.16 | 0.57762 | 99.42% |  |  | 2025-05-26 22:18 | 87.12 | 88 | 87.0348 | 0.88 | 1 | 99% |  |  | 2025-05-26 22:18 | 27.86 | 27.7 | 27.872 | 0.16 | 0.57762 | 99.42% |  |  | 2025-05-26 22:18 | 86.9 | 88 | 86.7251 | 1.1 | 1.25 | 98.75%
2025-05-26 22:19 | 27.71 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 19 | 0 | 27.86 | 87.23 | 27.86 | 86.90 | 2025-05-26 22:19 | 27.86 | 27.71 | 27.8466 | 0.15 | 0.54132 | 99.46% |  |  | 2025-05-26 22:19 | 87.23 | 88 | 87.1418 | 0.77 | 0.875 | 99.13% |  |  | 2025-05-26 22:19 | 27.86 | 27.71 | 27.872 | 0.15 | 0.54132 | 99.46% |  |  | 2025-05-26 22:19 | 86.9 | 88 | 86.7251 | 1.1 | 1.25 | 98.75%
2025-05-26 22:20 | 27.70 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 20 | 0 | 27.86 | 87.12 | 27.76 | 86.90 | 2025-05-26 22:20 | 27.86 | 27.7 | 27.8466 | 0.16 | 0.57762 | 99.42% |  |  | 2025-05-26 22:20 | 87.12 | 88 | 87.0348 | 0.88 | 1 | 99% |  |  | 2025-05-26 22:20 | 27.76 | 27.7 | 27.7725 | 0.06 | 0.21661 | 99.78% |  |  | 2025-05-26 22:20 | 86.9 | 88 | 86.7251 | 1.1 | 1.25 | 98.75%
2025-05-26 22:21 | 27.70 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 21 | 0 | 27.75 | 87.44 | 27.76 | 87.02 | 2025-05-26 22:21 | 27.75 | 27.7 | 27.7385 | 0.05 | 0.18051 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 22:21 | 87.44 | 88 | 87.346 | 0.56 | 0.63636 | 99.36% |  |  | 2025-05-26 22:21 | 27.76 | 27.7 | 27.7725 | 0.06 | 0.21661 | 99.78% |  |  | 2025-05-26 22:21 | 87.02 | 88 | 86.8396 | 0.98 | 1.1136 | 98.89%
2025-05-26 22:22 | 27.68 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 22 | 0 | 27.75 | 87.33 | 27.66 | 87.02 | 2025-05-26 22:22 | 27.75 | 27.68 | 27.7385 | 0.07 | 0.25289 | 99.75% |  |  | 2025-05-26 22:22 | 87.33 | 88 | 87.239 | 0.67 | 0.76136 | 99.24% |  |  | 2025-05-26 22:22 | 27.66 | 27.68 | 27.6731 | 0.02 | 0.072254 | 99.93% |  |  | 2025-05-26 22:22 | 87.02 | 88 | 86.8396 | 0.98 | 1.1136 | 98.89%
2025-05-26 22:23 | 27.66 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 23 | 0 | 27.75 | 87.65 | 27.66 | 87.15 | 2025-05-26 22:23 | 27.75 | 27.66 | 27.7385 | 0.09 | 0.32538 | 99.67% |  |  | 2025-05-26 22:23 | 87.65 | 88 | 87.5502 | 0.35 | 0.39773 | 99.6% |  |  | 2025-05-26 22:23 | 27.66 | 27.66 | 27.6731 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-26 22:23 | 87.15 | 88 | 86.9636 | 0.85 | 0.96591 | 99.03%
2025-05-26 22:24 | 27.63 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 24 | 0 | 27.75 | 87.65 | 27.66 | 87.28 | 2025-05-26 22:24 | 27.75 | 27.63 | 27.7385 | 0.12 | 0.43431 | 99.57% |  |  | 2025-05-26 22:24 | 87.65 | 88 | 87.5502 | 0.35 | 0.39773 | 99.6% |  |  | 2025-05-26 22:24 | 27.66 | 27.63 | 27.6731 | 0.03 | 0.10858 | 99.89% |  |  | 2025-05-26 22:24 | 87.28 | 88 | 87.0876 | 0.72 | 0.81818 | 99.18%
2025-05-26 22:25 | 27.61 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 25 | 0 | 27.75 | 87.54 | 27.66 | 87.40 | 2025-05-26 22:25 | 27.75 | 27.61 | 27.7385 | 0.14 | 0.50706 | 99.49% |  |  | 2025-05-26 22:25 | 87.54 | 88 | 87.4432 | 0.46 | 0.52273 | 99.48% |  |  | 2025-05-26 22:25 | 27.66 | 27.61 | 27.6731 | 0.05 | 0.18109 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 22:25 | 87.4 | 88 | 87.202 | 0.6 | 0.68182 | 99.32%
2025-05-26 22:26 | 27.61 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 26 | 0 | 27.65 | 87.75 | 27.55 | 87.40 | 2025-05-26 22:26 | 27.65 | 27.61 | 27.6401 | 0.04 | 0.14488 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 22:26 | 87.75 | 88 | 87.6474 | 0.25 | 0.28409 | 99.72% |  |  | 2025-05-26 22:26 | 27.55 | 27.61 | 27.5637 | 0.06 | 0.21731 | 99.78% |  |  | 2025-05-26 22:26 | 87.4 | 88 | 87.202 | 0.6 | 0.68182 | 99.32%
2025-05-26 22:27 | 27.61 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 27 | 0 | 27.65 | 87.86 | 27.55 | 87.53 | 2025-05-26 22:27 | 27.65 | 27.61 | 27.6401 | 0.04 | 0.14488 | 99.86% |  |  | 2025-05-26 22:27 | 87.86 | 88 | 87.7544 | 0.14 | 0.15909 | 99.84% |  |  | 2025-05-26 22:27 | 27.55 | 27.61 | 27.5637 | 0.06 | 0.21731 | 99.78% |  |  | 2025-05-26 22:27 | 87.53 | 88 | 87.326 | 0.47 | 0.53409 | 99.47%
2025-05-26 22:28 | 27.60 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 28 | 0 | 27.65 | 87.86 | 27.55 | 87.66 | 2025-05-26 22:28 | 27.65 | 27.6 | 27.6401 | 0.05 | 0.18116 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 22:28 | 87.86 | 88 | 87.7544 | 0.14 | 0.15909 | 99.84% |  |  | 2025-05-26 22:28 | 27.55 | 27.6 | 27.5637 | 0.05 | 0.18116 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 22:28 | 87.66 | 88 | 87.45 | 0.34 | 0.38636 | 99.61%
2025-05-26 22:29 | 27.60 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 29 | 0 | 27.65 | 87.97 | 27.55 | 87.66 | 2025-05-26 22:29 | 27.65 | 27.6 | 27.6401 | 0.05 | 0.18116 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 22:29 | 87.97 | 88 | 87.8613 | 0.03 | 0.034091 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 22:29 | 27.55 | 27.6 | 27.5637 | 0.05 | 0.18116 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 22:29 | 87.66 | 88 | 87.45 | 0.34 | 0.38636 | 99.61%
2025-05-26 22:30 | 27.57 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 30 | 0 | 27.55 | 87.97 | 27.55 | 87.78 | 2025-05-26 22:30 | 27.55 | 27.57 | 27.5418 | 0.02 | 0.072543 | 99.93% |  |  | 2025-05-26 22:30 | 87.97 | 88 | 87.8613 | 0.03 | 0.034091 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 22:30 | 27.55 | 27.57 | 27.5637 | 0.02 | 0.072543 | 99.93% |  |  | 2025-05-26 22:30 | 87.78 | 88 | 87.5645 | 0.22 | 0.25 | 99.75%
2025-05-26 22:31 | 27.56 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 31 | 0 | 27.65 | 88.07 | 27.55 | 87.78 | 2025-05-26 22:31 | 27.65 | 27.56 | 27.6401 | 0.09 | 0.32656 | 99.67% |  |  | 2025-05-26 22:31 | 88.07 | 88 | 87.9586 | -0.07 | -0.079545 | 100.1% |  |  | 2025-05-26 22:31 | 27.55 | 27.56 | 27.5637 | 0.01 | 0.036284 | 99.96% |  |  | 2025-05-26 22:31 | 87.78 | 88 | 87.5645 | 0.22 | 0.25 | 99.75%
2025-05-26 22:32 | 27.54 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 32 | 0 | 27.65 | 88.07 | 27.45 | 87.91 | 2025-05-26 22:32 | 27.65 | 27.54 | 27.6401 | 0.11 | 0.39942 | 99.6% |  |  | 2025-05-26 22:32 | 88.07 | 88 | 87.9586 | -0.07 | -0.079545 | 100.1% |  |  | 2025-05-26 22:32 | 27.45 | 27.54 | 27.4642 | 0.09 | 0.3268 | 99.67% |  |  | 2025-05-26 22:32 | 87.91 | 88 | 87.6885 | 0.09 | 0.10227 | 99.9%
2025-05-26 22:33 | 27.55 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 33 | 0 | 27.55 | 88.18 | 27.55 | 87.91 | 2025-05-26 22:33 | 27.55 | 27.55 | 27.5418 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-26 22:33 | 88.18 | 88 | 88.0655 | -0.18 | -0.20455 | 100.2% |  |  | 2025-05-26 22:33 | 27.55 | 27.55 | 27.5637 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-26 22:33 | 87.91 | 88 | 87.6885 | 0.09 | 0.10227 | 99.9%
2025-05-26 22:34 | 27.54 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 34 | 0 | 27.55 | 88.18 | 27.55 | 88.04 | 2025-05-26 22:34 | 27.55 | 27.54 | 27.5418 | 0.01 | 0.036311 | 99.96% |  |  | 2025-05-26 22:34 | 88.18 | 88 | 88.0655 | -0.18 | -0.20455 | 100.2% |  |  | 2025-05-26 22:34 | 27.55 | 27.54 | 27.5637 | 0.01 | 0.036311 | 99.96% |  |  | 2025-05-26 22:34 | 88.04 | 88 | 87.8125 | 0.04 | 0.045455 | 99.95%
2025-05-26 22:36 | 27.54 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 36 | 0 | 27.65 | 88.07 | 27.55 | 88.04 | 2025-05-26 22:36 | 27.65 | 27.54 | 27.6401 | 0.11 | 0.39942 | 99.6% |  |  | 2025-05-26 22:36 | 88.07 | 88 | 87.9586 | -0.07 | -0.079545 | 100.1% |  |  | 2025-05-26 22:36 | 27.55 | 27.54 | 27.5637 | 0.01 | 0.036311 | 99.96% |  |  | 2025-05-26 22:36 | 88.04 | 88 | 87.8125 | 0.04 | 0.045455 | 99.95%
2025-05-26 22:37 | 27.53 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 37 | 0 | 27.55 | 87.86 | 27.55 | 88.04 | 2025-05-26 22:37 | 27.55 | 27.53 | 27.5418 | 0.02 | 0.072648 | 99.93% |  |  | 2025-05-26 22:37 | 87.86 | 88 | 87.7544 | 0.14 | 0.15909 | 99.84% |  |  | 2025-05-26 22:37 | 27.55 | 27.53 | 27.5637 | 0.02 | 0.072648 | 99.93% |  |  | 2025-05-26 22:37 | 88.04 | 88 | 87.8125 | 0.04 | 0.045455 | 99.95%
2025-05-26 22:38 | 27.54 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 38 | 0 | 27.65 | 87.97 | 27.55 | 88.04 | 2025-05-26 22:38 | 27.65 | 27.54 | 27.6401 | 0.11 | 0.39942 | 99.6% |  |  | 2025-05-26 22:38 | 87.97 | 88 | 87.8613 | 0.03 | 0.034091 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 22:38 | 27.55 | 27.54 | 27.5637 | 0.01 | 0.036311 | 99.96% |  |  | 2025-05-26 22:38 | 88.04 | 88 | 87.8125 | 0.04 | 0.045455 | 99.95%
2025-05-26 22:39 | 27.56 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 39 | 0 | 27.55 | 87.86 | 27.66 | 88.04 | 2025-05-26 22:39 | 27.55 | 27.56 | 27.5418 | 0.01 | 0.036284 | 99.96% |  |  | 2025-05-26 22:39 | 87.86 | 88 | 87.7544 | 0.14 | 0.15909 | 99.84% |  |  | 2025-05-26 22:39 | 27.66 | 27.56 | 27.6731 | 0.1 | 0.36284 | 99.64% |  |  | 2025-05-26 22:39 | 88.04 | 88 | 87.8125 | 0.04 | 0.045455 | 99.95%
2025-05-26 22:40 | 27.54 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 40 | 0 | 27.65 | 87.97 | 27.66 | 88.04 | 2025-05-26 22:40 | 27.65 | 27.54 | 27.6401 | 0.11 | 0.39942 | 99.6% |  |  | 2025-05-26 22:40 | 87.97 | 88 | 87.8613 | 0.03 | 0.034091 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 22:40 | 27.66 | 27.54 | 27.6731 | 0.12 | 0.43573 | 99.56% |  |  | 2025-05-26 22:40 | 88.04 | 88 | 87.8125 | 0.04 | 0.045455 | 99.95%
2025-05-26 22:41 | 27.55 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 41 | 0 | 27.65 | 87.65 | 27.66 | 88.04 | 2025-05-26 22:41 | 27.65 | 27.55 | 27.6401 | 0.1 | 0.36298 | 99.64% |  |  | 2025-05-26 22:41 | 87.65 | 88 | 87.5502 | 0.35 | 0.39773 | 99.6% |  |  | 2025-05-26 22:41 | 27.66 | 27.55 | 27.6731 | 0.11 | 0.39927 | 99.6% |  |  | 2025-05-26 22:41 | 88.04 | 88 | 87.8125 | 0.04 | 0.045455 | 99.95%
2025-05-26 22:42 | 27.54 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 42 | 0 | 27.55 | 87.44 | 27.66 | 87.91 | 2025-05-26 22:42 | 27.55 | 27.54 | 27.5418 | 0.01 | 0.036311 | 99.96% |  |  | 2025-05-26 22:42 | 87.44 | 88 | 87.346 | 0.56 | 0.63636 | 99.36% |  |  | 2025-05-26 22:42 | 27.66 | 27.54 | 27.6731 | 0.12 | 0.43573 | 99.56% |  |  | 2025-05-26 22:42 | 87.91 | 88 | 87.6885 | 0.09 | 0.10227 | 99.9%
2025-05-26 22:43 | 27.54 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 43 | 0 | 27.65 | 87.65 | 27.66 | 87.91 | 2025-05-26 22:43 | 27.65 | 27.54 | 27.6401 | 0.11 | 0.39942 | 99.6% |  |  | 2025-05-26 22:43 | 87.65 | 88 | 87.5502 | 0.35 | 0.39773 | 99.6% |  |  | 2025-05-26 22:43 | 27.66 | 27.54 | 27.6731 | 0.12 | 0.43573 | 99.56% |  |  | 2025-05-26 22:43 | 87.91 | 88 | 87.6885 | 0.09 | 0.10227 | 99.9%
2025-05-26 22:44 | 27.51 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 44 | 0 | 27.55 | 87.54 | 27.55 | 87.91 | 2025-05-26 22:44 | 27.55 | 27.51 | 27.5418 | 0.04 | 0.1454 | 99.85% |  |  | 2025-05-26 22:44 | 87.54 | 88 | 87.4432 | 0.46 | 0.52273 | 99.48% |  |  | 2025-05-26 22:44 | 27.55 | 27.51 | 27.5637 | 0.04 | 0.1454 | 99.85% |  |  | 2025-05-26 22:44 | 87.91 | 88 | 87.6885 | 0.09 | 0.10227 | 99.9%
2025-05-26 22:45 | 27.50 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 45 | 0 | 27.55 | 87.86 | 27.55 | 87.91 | 2025-05-26 22:45 | 27.55 | 27.5 | 27.5418 | 0.05 | 0.18182 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 22:45 | 87.86 | 88 | 87.7544 | 0.14 | 0.15909 | 99.84% |  |  | 2025-05-26 22:45 | 27.55 | 27.5 | 27.5637 | 0.05 | 0.18182 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 22:45 | 87.91 | 88 | 87.6885 | 0.09 | 0.10227 | 99.9%
2025-05-26 22:46 | 27.49 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 46 | 0 | 27.55 | 87.75 | 27.45 | 88.04 | 2025-05-26 22:46 | 27.55 | 27.49 | 27.5418 | 0.06 | 0.21826 | 99.78% |  |  | 2025-05-26 22:46 | 87.75 | 88 | 87.6474 | 0.25 | 0.28409 | 99.72% |  |  | 2025-05-26 22:46 | 27.45 | 27.49 | 27.4642 | 0.04 | 0.14551 | 99.85% |  |  | 2025-05-26 22:46 | 88.04 | 88 | 87.8125 | 0.04 | 0.045455 | 99.95%
2025-05-26 22:47 | 27.47 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 47 | 0 | 27.55 | 87.75 | 27.45 | 88.04 | 2025-05-26 22:47 | 27.55 | 27.47 | 27.5418 | 0.08 | 0.29123 | 99.71% |  |  | 2025-05-26 22:47 | 87.75 | 88 | 87.6474 | 0.25 | 0.28409 | 99.72% |  |  | 2025-05-26 22:47 | 27.45 | 27.47 | 27.4642 | 0.02 | 0.072807 | 99.93% |  |  | 2025-05-26 22:47 | 88.04 | 88 | 87.8125 | 0.04 | 0.045455 | 99.95%
2025-05-26 22:48 | 27.44 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 48 | 0 | 27.55 | 87.97 | 27.45 | 88.04 | 2025-05-26 22:48 | 27.55 | 27.44 | 27.5418 | 0.11 | 0.40087 | 99.6% |  |  | 2025-05-26 22:48 | 87.97 | 88 | 87.8613 | 0.03 | 0.034091 | 99.97% |  |  | 2025-05-26 22:48 | 27.45 | 27.44 | 27.4642 | 0.01 | 0.036443 | 99.96% |  |  | 2025-05-26 22:48 | 88.04 | 88 | 87.8125 | 0.04 | 0.045455 | 99.95%
2025-05-26 22:49 | 27.44 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 49 | 0 | 27.45 | 87.86 | 27.45 | 88.04 | 2025-05-26 22:49 | 27.45 | 27.44 | 27.4434 | 0.01 | 0.036443 | 99.96% |  |  | 2025-05-26 22:49 | 87.86 | 88 | 87.7544 | 0.14 | 0.15909 | 99.84% |  |  | 2025-05-26 22:49 | 27.45 | 27.44 | 27.4642 | 0.01 | 0.036443 | 99.96% |  |  | 2025-05-26 22:49 | 88.04 | 88 | 87.8125 | 0.04 | 0.045455 | 99.95%
2025-05-26 22:50 | 27.40 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 50 | 0 | 27.45 | 87.86 | 27.45 | 88.16 | 2025-05-26 22:50 | 27.45 | 27.4 | 27.4434 | 0.05 | 0.18248 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 22:50 | 87.86 | 88 | 87.7544 | 0.14 | 0.15909 | 99.84% |  |  | 2025-05-26 22:50 | 27.45 | 27.4 | 27.4642 | 0.05 | 0.18248 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 22:50 | 88.16 | 88 | 87.9269 | 0.16 | 0.18182 | 99.82%
2025-05-26 22:51 | 27.40 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 51 | 0 | 27.45 | 88.18 | 27.35 | 88.16 | 2025-05-26 22:51 | 27.45 | 27.4 | 27.4434 | 0.05 | 0.18248 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 22:51 | 88.18 | 88 | 88.0655 | -0.18 | -0.20455 | 100.2% |  |  | 2025-05-26 22:51 | 27.35 | 27.4 | 27.3648 | 0.05 | 0.18248 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 22:51 | 88.16 | 88 | 87.9269 | 0.16 | 0.18182 | 99.82%
2025-05-26 22:52 | 27.41 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 52 | 0 | 27.45 | 88.18 | 27.35 | 88.16 | 2025-05-26 22:52 | 27.45 | 27.41 | 27.4434 | 0.04 | 0.14593 | 99.85% |  |  | 2025-05-26 22:52 | 88.18 | 88 | 88.0655 | -0.18 | -0.20455 | 100.2% |  |  | 2025-05-26 22:52 | 27.35 | 27.41 | 27.3648 | 0.06 | 0.2189 | 99.78% |  |  | 2025-05-26 22:52 | 88.16 | 88 | 87.9269 | 0.16 | 0.18182 | 99.82%
2025-05-26 22:53 | 27.40 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 53 | 0 | 27.45 | 88.28 | 27.35 | 88.16 | 2025-05-26 22:53 | 27.45 | 27.4 | 27.4434 | 0.05 | 0.18248 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 22:53 | 88.28 | 88 | 88.1628 | -0.28 | -0.31818 | 100.3% |  |  | 2025-05-26 22:53 | 27.35 | 27.4 | 27.3648 | 0.05 | 0.18248 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 22:53 | 88.16 | 88 | 87.9269 | 0.16 | 0.18182 | 99.82%
2025-05-26 22:54 | 27.40 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 54 | 0 | 27.45 | 88.39 | 27.35 | 88.29 | 2025-05-26 22:54 | 27.45 | 27.4 | 27.4434 | 0.05 | 0.18248 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 22:54 | 88.39 | 88 | 88.2697 | -0.39 | -0.44318 | 100.4% |  |  | 2025-05-26 22:54 | 27.35 | 27.4 | 27.3648 | 0.05 | 0.18248 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 22:54 | 88.29 | 88 | 88.0509 | 0.29 | 0.32955 | 99.67%
2025-05-26 22:55 | 27.39 | 88.05 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 55 | 0 | 27.45 | 88.49 | 27.35 | 88.29 | 2025-05-26 22:55 | 27.45 | 27.39 | 27.4434 | 0.06 | 0.21906 | 99.78% |  |  | 2025-05-26 22:55 | 88.49 | 88.05 | 88.367 | -0.44 | -0.49972 | 100.5% |  |  | 2025-05-26 22:55 | 27.35 | 27.39 | 27.3648 | 0.04 | 0.14604 | 99.85% |  |  | 2025-05-26 22:55 | 88.29 | 88.05 | 88.0509 | 0.24 | 0.27257 | 99.73%
2025-05-26 22:56 | 27.37 | 88.35 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 56 | 0 | 27.45 | 88.49 | 27.35 | 88.29 | 2025-05-26 22:56 | 27.45 | 27.37 | 27.4434 | 0.08 | 0.29229 | 99.71% |  |  | 2025-05-26 22:56 | 88.49 | 88.35 | 88.367 | -0.14 | -0.15846 | 100.2% |  |  | 2025-05-26 22:56 | 27.35 | 27.37 | 27.3648 | 0.02 | 0.073073 | 99.93% |  |  | 2025-05-26 22:56 | 88.29 | 88.35 | 88.0509 | 0.06 | 0.067912 | 99.93%
2025-05-26 22:58 | 27.34 | 88.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 58 | 0 | 27.35 | 88.39 | 27.35 | 88.42 | 2025-05-26 22:58 | 27.35 | 27.34 | 27.3451 | 0.01 | 0.036576 | 99.96% |  |  | 2025-05-26 22:58 | 88.39 | 88 | 88.2697 | -0.39 | -0.44318 | 100.4% |  |  | 2025-05-26 22:58 | 27.35 | 27.34 | 27.3648 | 0.01 | 0.036576 | 99.96% |  |  | 2025-05-26 22:58 | 88.42 | 88 | 88.1749 | 0.42 | 0.47727 | 99.52%
2025-05-26 22:59 | 27.32 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 22 | 59 | 0 | 27.35 | 88.49 | 27.25 | 88.42 | 2025-05-26 22:59 | 27.35 | 27.32 | 27.3451 | 0.03 | 0.10981 | 99.89% |  |  | 2025-05-26 22:59 | 88.49 | 89 | 88.367 | 0.51 | 0.57303 | 99.43% |  |  | 2025-05-26 22:59 | 27.25 | 27.32 | 27.2653 | 0.07 | 0.25622 | 99.74% |  |  | 2025-05-26 22:59 | 88.42 | 89 | 88.1749 | 0.58 | 0.65169 | 99.35%
2025-05-26 23:01 | 27.30 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 1 | 0 | 27.35 | 88.81 | 27.25 | 88.54 | 2025-05-26 23:01 | 27.35 | 27.3 | 27.3451 | 0.05 | 0.18315 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:01 | 88.81 | 89 | 88.6781 | 0.19 | 0.21348 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 23:01 | 27.25 | 27.3 | 27.2653 | 0.05 | 0.18315 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:01 | 88.54 | 89 | 88.2894 | 0.46 | 0.51685 | 99.48%
2025-05-26 23:02 | 27.29 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 2 | 0 | 27.35 | 89.02 | 27.25 | 88.54 | 2025-05-26 23:02 | 27.35 | 27.29 | 27.3451 | 0.06 | 0.21986 | 99.78% |  |  | 2025-05-26 23:02 | 89.02 | 89 | 88.8823 | -0.02 | -0.022472 | 100% |  |  | 2025-05-26 23:02 | 27.25 | 27.29 | 27.2653 | 0.04 | 0.14657 | 99.85% |  |  | 2025-05-26 23:02 | 88.54 | 89 | 88.2894 | 0.46 | 0.51685 | 99.48%
2025-05-26 23:03 | 27.28 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 3 | 0 | 27.25 | 88.71 | 27.25 | 88.67 | 2025-05-26 23:03 | 27.25 | 27.28 | 27.2468 | 0.03 | 0.10997 | 99.89% |  |  | 2025-05-26 23:03 | 88.71 | 89 | 88.5809 | 0.29 | 0.32584 | 99.67% |  |  | 2025-05-26 23:03 | 27.25 | 27.28 | 27.2653 | 0.03 | 0.10997 | 99.89% |  |  | 2025-05-26 23:03 | 88.67 | 89 | 88.4133 | 0.33 | 0.37079 | 99.63%
2025-05-26 23:04 | 27.30 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 4 | 0 | 27.35 | 88.81 | 27.25 | 88.67 | 2025-05-26 23:04 | 27.35 | 27.3 | 27.3451 | 0.05 | 0.18315 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:04 | 88.81 | 89 | 88.6781 | 0.19 | 0.21348 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 23:04 | 27.25 | 27.3 | 27.2653 | 0.05 | 0.18315 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:04 | 88.67 | 89 | 88.4133 | 0.33 | 0.37079 | 99.63%
2025-05-26 23:05 | 27.30 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 5 | 0 | 27.25 | 88.81 | 27.25 | 88.67 | 2025-05-26 23:05 | 27.25 | 27.3 | 27.2468 | 0.05 | 0.18315 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:05 | 88.81 | 89 | 88.6781 | 0.19 | 0.21348 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 23:05 | 27.25 | 27.3 | 27.2653 | 0.05 | 0.18315 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:05 | 88.67 | 89 | 88.4133 | 0.33 | 0.37079 | 99.63%
2025-05-26 23:06 | 27.30 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 6 | 0 | 27.35 | 88.81 | 27.25 | 88.67 | 2025-05-26 23:06 | 27.35 | 27.3 | 27.3451 | 0.05 | 0.18315 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:06 | 88.81 | 89 | 88.6781 | 0.19 | 0.21348 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 23:06 | 27.25 | 27.3 | 27.2653 | 0.05 | 0.18315 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:06 | 88.67 | 89 | 88.4133 | 0.33 | 0.37079 | 99.63%
2025-05-26 23:07 | 27.30 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 7 | 0 | 27.35 | 88.81 | 27.25 | 88.67 | 2025-05-26 23:07 | 27.35 | 27.3 | 27.3451 | 0.05 | 0.18315 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:07 | 88.81 | 89 | 88.6781 | 0.19 | 0.21348 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 23:07 | 27.25 | 27.3 | 27.2653 | 0.05 | 0.18315 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:07 | 88.67 | 89 | 88.4133 | 0.33 | 0.37079 | 99.63%
2025-05-26 23:08 | 27.30 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 8 | 0 | 27.25 | 88.71 | 27.35 | 88.67 | 2025-05-26 23:08 | 27.25 | 27.3 | 27.2468 | 0.05 | 0.18315 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:08 | 88.71 | 89 | 88.5809 | 0.29 | 0.32584 | 99.67% |  |  | 2025-05-26 23:08 | 27.35 | 27.3 | 27.3648 | 0.05 | 0.18315 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:08 | 88.67 | 89 | 88.4133 | 0.33 | 0.37079 | 99.63%
2025-05-26 23:09 | 27.30 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 9 | 0 | 27.25 | 88.81 | 27.25 | 88.67 | 2025-05-26 23:09 | 27.25 | 27.3 | 27.2468 | 0.05 | 0.18315 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:09 | 88.81 | 89 | 88.6781 | 0.19 | 0.21348 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 23:09 | 27.25 | 27.3 | 27.2653 | 0.05 | 0.18315 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:09 | 88.67 | 89 | 88.4133 | 0.33 | 0.37079 | 99.63%
2025-05-26 23:10 | 27.30 | 88.85 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 10 | 0 | 27.25 | 88.81 | 27.35 | 88.79 | 2025-05-26 23:10 | 27.25 | 27.3 | 27.2468 | 0.05 | 0.18315 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:10 | 88.81 | 88.85 | 88.6781 | 0.04 | 0.04502 | 99.95% |  |  | 2025-05-26 23:10 | 27.35 | 27.3 | 27.3648 | 0.05 | 0.18315 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:10 | 88.79 | 88.85 | 88.5278 | 0.06 | 0.06753 | 99.93%
2025-05-26 23:11 | 27.30 | 88.10 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 11 | 0 | 27.25 | 88.71 | 27.35 | 88.79 | 2025-05-26 23:11 | 27.25 | 27.3 | 27.2468 | 0.05 | 0.18315 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:11 | 88.71 | 88.1 | 88.5809 | -0.61 | -0.6924 | 100.7% |  |  | 2025-05-26 23:11 | 27.35 | 27.3 | 27.3648 | 0.05 | 0.18315 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:11 | 88.79 | 88.1 | 88.5278 | 0.69 | 0.7832 | 99.22%
2025-05-26 23:12 | 27.30 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 12 | 0 | 27.35 | 88.81 | 27.25 | 88.79 | 2025-05-26 23:12 | 27.35 | 27.3 | 27.3451 | 0.05 | 0.18315 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:12 | 88.81 | 89 | 88.6781 | 0.19 | 0.21348 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 23:12 | 27.25 | 27.3 | 27.2653 | 0.05 | 0.18315 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:12 | 88.79 | 89 | 88.5278 | 0.21 | 0.23596 | 99.76%
2025-05-26 23:13 | 27.30 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 13 | 0 | 27.35 | 88.60 | 27.25 | 88.79 | 2025-05-26 23:13 | 27.35 | 27.3 | 27.3451 | 0.05 | 0.18315 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:13 | 88.6 | 89 | 88.4739 | 0.4 | 0.44944 | 99.55% |  |  | 2025-05-26 23:13 | 27.25 | 27.3 | 27.2653 | 0.05 | 0.18315 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:13 | 88.79 | 89 | 88.5278 | 0.21 | 0.23596 | 99.76%
2025-05-26 23:14 | 27.30 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 14 | 0 | 27.25 | 88.81 | 27.25 | 88.79 | 2025-05-26 23:14 | 27.25 | 27.3 | 27.2468 | 0.05 | 0.18315 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:14 | 88.81 | 89 | 88.6781 | 0.19 | 0.21348 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 23:14 | 27.25 | 27.3 | 27.2653 | 0.05 | 0.18315 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:14 | 88.79 | 89 | 88.5278 | 0.21 | 0.23596 | 99.76%
2025-05-26 23:15 | 27.30 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 15 | 0 | 27.25 | 88.60 | 27.25 | 88.79 | 2025-05-26 23:15 | 27.25 | 27.3 | 27.2468 | 0.05 | 0.18315 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:15 | 88.6 | 89 | 88.4739 | 0.4 | 0.44944 | 99.55% |  |  | 2025-05-26 23:15 | 27.25 | 27.3 | 27.2653 | 0.05 | 0.18315 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:15 | 88.79 | 89 | 88.5278 | 0.21 | 0.23596 | 99.76%
2025-05-26 23:16 | 27.30 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 16 | 0 | 27.25 | 88.71 | 27.25 | 88.79 | 2025-05-26 23:16 | 27.25 | 27.3 | 27.2468 | 0.05 | 0.18315 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:16 | 88.71 | 89 | 88.5809 | 0.29 | 0.32584 | 99.67% |  |  | 2025-05-26 23:16 | 27.25 | 27.3 | 27.2653 | 0.05 | 0.18315 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:16 | 88.79 | 89 | 88.5278 | 0.21 | 0.23596 | 99.76%
2025-05-26 23:17 | 27.28 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 17 | 0 | 27.25 | 88.81 | 27.25 | 88.79 | 2025-05-26 23:17 | 27.25 | 27.28 | 27.2468 | 0.03 | 0.10997 | 99.89% |  |  | 2025-05-26 23:17 | 88.81 | 89 | 88.6781 | 0.19 | 0.21348 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 23:17 | 27.25 | 27.28 | 27.2653 | 0.03 | 0.10997 | 99.89% |  |  | 2025-05-26 23:17 | 88.79 | 89 | 88.5278 | 0.21 | 0.23596 | 99.76%
2025-05-26 23:19 | 27.25 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 19 | 0 | 27.25 | 88.71 | 27.15 | 88.92 | 2025-05-26 23:19 | 27.25 | 27.25 | 27.2468 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-26 23:19 | 88.71 | 89 | 88.5809 | 0.29 | 0.32584 | 99.67% |  |  | 2025-05-26 23:19 | 27.15 | 27.25 | 27.1659 | 0.1 | 0.36697 | 99.63% |  |  | 2025-05-26 23:19 | 88.92 | 89 | 88.6518 | 0.08 | 0.089888 | 99.91%
2025-05-26 23:21 | 27.20 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 21 | 0 | 27.15 | 88.92 | 27.05 | 88.92 | 2025-05-26 23:21 | 27.15 | 27.2 | 27.1484 | 0.05 | 0.18382 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:21 | 88.92 | 89 | 88.7851 | 0.08 | 0.089888 | 99.91% |  |  | 2025-05-26 23:21 | 27.05 | 27.2 | 27.0664 | 0.15 | 0.55147 | 99.45% |  |  | 2025-05-26 23:21 | 88.92 | 89 | 88.6518 | 0.08 | 0.089888 | 99.91%
2025-05-26 23:22 | 27.21 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 22 | 0 | 27.15 | 89.13 | 27.05 | 89.05 | 2025-05-26 23:22 | 27.15 | 27.21 | 27.1484 | 0.06 | 0.22051 | 99.78% |  |  | 2025-05-26 23:22 | 89.13 | 89 | 88.9893 | -0.13 | -0.14607 | 100.1% |  |  | 2025-05-26 23:22 | 27.05 | 27.21 | 27.0664 | 0.16 | 0.58802 | 99.41% |  |  | 2025-05-26 23:22 | 89.05 | 89 | 88.7758 | 0.05 | 0.05618 | 99.94%
2025-05-26 23:23 | 27.20 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 23 | 0 | 27.15 | 89.13 | 27.05 | 89.05 | 2025-05-26 23:23 | 27.15 | 27.2 | 27.1484 | 0.05 | 0.18382 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:23 | 89.13 | 89 | 88.9893 | -0.13 | -0.14607 | 100.1% |  |  | 2025-05-26 23:23 | 27.05 | 27.2 | 27.0664 | 0.15 | 0.55147 | 99.45% |  |  | 2025-05-26 23:23 | 89.05 | 89 | 88.7758 | 0.05 | 0.05618 | 99.94%
2025-05-26 23:24 | 27.20 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 24 | 0 | 27.15 | 89.13 | 27.05 | 89.05 | 2025-05-26 23:24 | 27.15 | 27.2 | 27.1484 | 0.05 | 0.18382 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:24 | 89.13 | 89 | 88.9893 | -0.13 | -0.14607 | 100.1% |  |  | 2025-05-26 23:24 | 27.05 | 27.2 | 27.0664 | 0.15 | 0.55147 | 99.45% |  |  | 2025-05-26 23:24 | 89.05 | 89 | 88.7758 | 0.05 | 0.05618 | 99.94%
2025-05-26 23:25 | 27.21 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 25 | 0 | 27.15 | 89.23 | 27.05 | 89.17 | 2025-05-26 23:25 | 27.15 | 27.21 | 27.1484 | 0.06 | 0.22051 | 99.78% |  |  | 2025-05-26 23:25 | 89.23 | 89 | 89.0866 | -0.23 | -0.25843 | 100.3% |  |  | 2025-05-26 23:25 | 27.05 | 27.21 | 27.0664 | 0.16 | 0.58802 | 99.41% |  |  | 2025-05-26 23:25 | 89.17 | 89 | 88.8902 | 0.17 | 0.19101 | 99.81%
2025-05-26 23:26 | 27.20 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 26 | 0 | 27.15 | 89.23 | 27.05 | 89.17 | 2025-05-26 23:26 | 27.15 | 27.2 | 27.1484 | 0.05 | 0.18382 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:26 | 89.23 | 89 | 89.0866 | -0.23 | -0.25843 | 100.3% |  |  | 2025-05-26 23:26 | 27.05 | 27.2 | 27.0664 | 0.15 | 0.55147 | 99.45% |  |  | 2025-05-26 23:26 | 89.17 | 89 | 88.8902 | 0.17 | 0.19101 | 99.81%
2025-05-26 23:27 | 27.20 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 27 | 0 | 27.15 | 89.13 | 27.05 | 89.17 | 2025-05-26 23:27 | 27.15 | 27.2 | 27.1484 | 0.05 | 0.18382 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:27 | 89.13 | 89 | 88.9893 | -0.13 | -0.14607 | 100.1% |  |  | 2025-05-26 23:27 | 27.05 | 27.2 | 27.0664 | 0.15 | 0.55147 | 99.45% |  |  | 2025-05-26 23:27 | 89.17 | 89 | 88.8902 | 0.17 | 0.19101 | 99.81%
2025-05-26 23:28 | 27.21 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 28 | 0 | 27.15 | 88.92 | 27.05 | 89.17 | 2025-05-26 23:28 | 27.15 | 27.21 | 27.1484 | 0.06 | 0.22051 | 99.78% |  |  | 2025-05-26 23:28 | 88.92 | 89 | 88.7851 | 0.08 | 0.089888 | 99.91% |  |  | 2025-05-26 23:28 | 27.05 | 27.21 | 27.0664 | 0.16 | 0.58802 | 99.41% |  |  | 2025-05-26 23:28 | 89.17 | 89 | 88.8902 | 0.17 | 0.19101 | 99.81%
2025-05-26 23:29 | 27.20 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 29 | 0 | 27.15 | 89.02 | 27.05 | 89.17 | 2025-05-26 23:29 | 27.15 | 27.2 | 27.1484 | 0.05 | 0.18382 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:29 | 89.02 | 89 | 88.8823 | -0.02 | -0.022472 | 100% |  |  | 2025-05-26 23:29 | 27.05 | 27.2 | 27.0664 | 0.15 | 0.55147 | 99.45% |  |  | 2025-05-26 23:29 | 89.17 | 89 | 88.8902 | 0.17 | 0.19101 | 99.81%
2025-05-26 23:30 | 27.20 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 30 | 0 | 27.15 | 88.81 | 27.05 | 89.17 | 2025-05-26 23:30 | 27.15 | 27.2 | 27.1484 | 0.05 | 0.18382 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:30 | 88.81 | 89 | 88.6781 | 0.19 | 0.21348 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 23:30 | 27.05 | 27.2 | 27.0664 | 0.15 | 0.55147 | 99.45% |  |  | 2025-05-26 23:30 | 89.17 | 89 | 88.8902 | 0.17 | 0.19101 | 99.81%
2025-05-26 23:31 | 27.20 | 88.45 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 31 | 0 | 27.15 | 88.92 | 27.05 | 89.30 | 2025-05-26 23:31 | 27.15 | 27.2 | 27.1484 | 0.05 | 0.18382 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:31 | 88.92 | 88.45 | 88.7851 | -0.47 | -0.53137 | 100.5% |  |  | 2025-05-26 23:31 | 27.05 | 27.2 | 27.0664 | 0.15 | 0.55147 | 99.45% |  |  | 2025-05-26 23:31 | 89.3 | 88.45 | 89.0142 | 0.85 | 0.96099 | 99.04%
2025-05-26 23:32 | 27.20 | 88.30 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 32 | 0 | 27.15 | 88.92 | 27.15 | 89.17 | 2025-05-26 23:32 | 27.15 | 27.2 | 27.1484 | 0.05 | 0.18382 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:32 | 88.92 | 88.3 | 88.7851 | -0.62 | -0.70215 | 100.7% |  |  | 2025-05-26 23:32 | 27.15 | 27.2 | 27.1659 | 0.05 | 0.18382 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:32 | 89.17 | 88.3 | 88.8902 | 0.87 | 0.98528 | 99.01%
2025-05-26 23:33 | 27.20 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 33 | 0 | 27.15 | 88.81 | 27.05 | 89.17 | 2025-05-26 23:33 | 27.15 | 27.2 | 27.1484 | 0.05 | 0.18382 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:33 | 88.81 | 89 | 88.6781 | 0.19 | 0.21348 | 99.79% |  |  | 2025-05-26 23:33 | 27.05 | 27.2 | 27.0664 | 0.15 | 0.55147 | 99.45% |  |  | 2025-05-26 23:33 | 89.17 | 89 | 88.8902 | 0.17 | 0.19101 | 99.81%
2025-05-26 23:35 | 27.18 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 35 | 0 | 27.15 | 89.02 | 27.05 | 89.30 | 2025-05-26 23:35 | 27.15 | 27.18 | 27.1484 | 0.03 | 0.11038 | 99.89% |  |  | 2025-05-26 23:35 | 89.02 | 89 | 88.8823 | -0.02 | -0.022472 | 100% |  |  | 2025-05-26 23:35 | 27.05 | 27.18 | 27.0664 | 0.13 | 0.47829 | 99.52% |  |  | 2025-05-26 23:35 | 89.3 | 89 | 89.0142 | 0.3 | 0.33708 | 99.66%
2025-05-26 23:36 | 27.18 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 36 | 0 | 27.15 | 89.13 | 27.05 | 89.30 | 2025-05-26 23:36 | 27.15 | 27.18 | 27.1484 | 0.03 | 0.11038 | 99.89% |  |  | 2025-05-26 23:36 | 89.13 | 89 | 88.9893 | -0.13 | -0.14607 | 100.1% |  |  | 2025-05-26 23:36 | 27.05 | 27.18 | 27.0664 | 0.13 | 0.47829 | 99.52% |  |  | 2025-05-26 23:36 | 89.3 | 89 | 89.0142 | 0.3 | 0.33708 | 99.66%
2025-05-26 23:37 | 27.20 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 37 | 0 | 27.15 | 89.13 | 27.15 | 89.30 | 2025-05-26 23:37 | 27.15 | 27.2 | 27.1484 | 0.05 | 0.18382 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:37 | 89.13 | 89 | 88.9893 | -0.13 | -0.14607 | 100.1% |  |  | 2025-05-26 23:37 | 27.15 | 27.2 | 27.1659 | 0.05 | 0.18382 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:37 | 89.3 | 89 | 89.0142 | 0.3 | 0.33708 | 99.66%
2025-05-26 23:38 | 27.20 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 38 | 0 | 27.15 | 89.23 | 27.15 | 89.30 | 2025-05-26 23:38 | 27.15 | 27.2 | 27.1484 | 0.05 | 0.18382 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:38 | 89.23 | 89 | 89.0866 | -0.23 | -0.25843 | 100.3% |  |  | 2025-05-26 23:38 | 27.15 | 27.2 | 27.1659 | 0.05 | 0.18382 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:38 | 89.3 | 89 | 89.0142 | 0.3 | 0.33708 | 99.66%
2025-05-26 23:39 | 27.20 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 39 | 0 | 27.15 | 89.13 | 27.05 | 89.30 | 2025-05-26 23:39 | 27.15 | 27.2 | 27.1484 | 0.05 | 0.18382 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:39 | 89.13 | 89 | 88.9893 | -0.13 | -0.14607 | 100.1% |  |  | 2025-05-26 23:39 | 27.05 | 27.2 | 27.0664 | 0.15 | 0.55147 | 99.45% |  |  | 2025-05-26 23:39 | 89.3 | 89 | 89.0142 | 0.3 | 0.33708 | 99.66%
2025-05-26 23:40 | 27.20 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 40 | 0 | 27.15 | 89.34 | 27.05 | 89.30 | 2025-05-26 23:40 | 27.15 | 27.2 | 27.1484 | 0.05 | 0.18382 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:40 | 89.34 | 89 | 89.1935 | -0.34 | -0.38202 | 100.4% |  |  | 2025-05-26 23:40 | 27.05 | 27.2 | 27.0664 | 0.15 | 0.55147 | 99.45% |  |  | 2025-05-26 23:40 | 89.3 | 89 | 89.0142 | 0.3 | 0.33708 | 99.66%
2025-05-26 23:41 | 27.20 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 41 | 0 | 27.15 | 89.23 | 27.05 | 89.30 | 2025-05-26 23:41 | 27.15 | 27.2 | 27.1484 | 0.05 | 0.18382 | 99.82% |  |  | 2025-05-26 23:41 | 89.23 | 89 | 89.0866 | -0.23 | -0.25843 | 100.3% |  |  | 2025-05-26 23:41 | 27.05 | 27.2 | 27.0664 | 0.15 | 0.55147 | 99.45% |  |  | 2025-05-26 23:41 | 89.3 | 89 | 89.0142 | 0.3 | 0.33708 | 99.66%
2025-05-26 23:42 | 27.18 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 42 | 0 | 27.15 | 89.23 | 27.05 | 89.30 | 2025-05-26 23:42 | 27.15 | 27.18 | 27.1484 | 0.03 | 0.11038 | 99.89% |  |  | 2025-05-26 23:42 | 89.23 | 89 | 89.0866 | -0.23 | -0.25843 | 100.3% |  |  | 2025-05-26 23:42 | 27.05 | 27.18 | 27.0664 | 0.13 | 0.47829 | 99.52% |  |  | 2025-05-26 23:42 | 89.3 | 89 | 89.0142 | 0.3 | 0.33708 | 99.66%
2025-05-26 23:43 | 27.16 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 43 | 0 | 27.15 | 89.13 | 27.05 | 89.30 | 2025-05-26 23:43 | 27.15 | 27.16 | 27.1484 | 0.01 | 0.036819 | 99.96% |  |  | 2025-05-26 23:43 | 89.13 | 89 | 88.9893 | -0.13 | -0.14607 | 100.1% |  |  | 2025-05-26 23:43 | 27.05 | 27.16 | 27.0664 | 0.11 | 0.40501 | 99.59% |  |  | 2025-05-26 23:43 | 89.3 | 89 | 89.0142 | 0.3 | 0.33708 | 99.66%
2025-05-26 23:44 | 27.15 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 44 | 0 | 27.05 | 89.45 | 27.05 | 89.30 | 2025-05-26 23:44 | 27.05 | 27.15 | 27.0501 | 0.1 | 0.36832 | 99.63% |  |  | 2025-05-26 23:44 | 89.45 | 89 | 89.3005 | -0.45 | -0.50562 | 100.5% |  |  | 2025-05-26 23:44 | 27.05 | 27.15 | 27.0664 | 0.1 | 0.36832 | 99.63% |  |  | 2025-05-26 23:44 | 89.3 | 89 | 89.0142 | 0.3 | 0.33708 | 99.66%
2025-05-26 23:45 | 27.13 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 45 | 0 | 27.05 | 89.34 | 27.05 | 89.43 | 2025-05-26 23:45 | 27.05 | 27.13 | 27.0501 | 0.08 | 0.29488 | 99.71% |  |  | 2025-05-26 23:45 | 89.34 | 89 | 89.1935 | -0.34 | -0.38202 | 100.4% |  |  | 2025-05-26 23:45 | 27.05 | 27.13 | 27.0664 | 0.08 | 0.29488 | 99.71% |  |  | 2025-05-26 23:45 | 89.43 | 89 | 89.1382 | 0.43 | 0.48315 | 99.52%
2025-05-26 23:46 | 27.14 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 46 | 0 | 27.05 | 89.34 | 27.05 | 89.43 | 2025-05-26 23:46 | 27.05 | 27.14 | 27.0501 | 0.09 | 0.33161 | 99.67% |  |  | 2025-05-26 23:46 | 89.34 | 89 | 89.1935 | -0.34 | -0.38202 | 100.4% |  |  | 2025-05-26 23:46 | 27.05 | 27.14 | 27.0664 | 0.09 | 0.33161 | 99.67% |  |  | 2025-05-26 23:46 | 89.43 | 89 | 89.1382 | 0.43 | 0.48315 | 99.52%
2025-05-26 23:47 | 27.12 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 47 | 0 | 27.15 | 89.23 | 27.05 | 89.43 | 2025-05-26 23:47 | 27.15 | 27.12 | 27.1484 | 0.03 | 0.11062 | 99.89% |  |  | 2025-05-26 23:47 | 89.23 | 89 | 89.0866 | -0.23 | -0.25843 | 100.3% |  |  | 2025-05-26 23:47 | 27.05 | 27.12 | 27.0664 | 0.07 | 0.25811 | 99.74% |  |  | 2025-05-26 23:47 | 89.43 | 89 | 89.1382 | 0.43 | 0.48315 | 99.52%
2025-05-26 23:48 | 27.11 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 48 | 0 | 27.05 | 89.45 | 27.05 | 89.55 | 2025-05-26 23:48 | 27.05 | 27.11 | 27.0501 | 0.06 | 0.22132 | 99.78% |  |  | 2025-05-26 23:48 | 89.45 | 89 | 89.3005 | -0.45 | -0.50562 | 100.5% |  |  | 2025-05-26 23:48 | 27.05 | 27.11 | 27.0664 | 0.06 | 0.22132 | 99.78% |  |  | 2025-05-26 23:48 | 89.55 | 89 | 89.2527 | 0.55 | 0.61798 | 99.38%
2025-05-26 23:49 | 27.11 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 49 | 0 | 27.05 | 89.45 | 26.95 | 89.43 | 2025-05-26 23:49 | 27.05 | 27.11 | 27.0501 | 0.06 | 0.22132 | 99.78% |  |  | 2025-05-26 23:49 | 89.45 | 89 | 89.3005 | -0.45 | -0.50562 | 100.5% |  |  | 2025-05-26 23:49 | 26.95 | 27.11 | 26.967 | 0.16 | 0.59019 | 99.41% |  |  | 2025-05-26 23:49 | 89.43 | 89 | 89.1382 | 0.43 | 0.48315 | 99.52%
2025-05-26 23:50 | 27.11 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 50 | 0 | 27.05 | 89.34 | 27.05 | 89.55 | 2025-05-26 23:50 | 27.05 | 27.11 | 27.0501 | 0.06 | 0.22132 | 99.78% |  |  | 2025-05-26 23:50 | 89.34 | 89 | 89.1935 | -0.34 | -0.38202 | 100.4% |  |  | 2025-05-26 23:50 | 27.05 | 27.11 | 27.0664 | 0.06 | 0.22132 | 99.78% |  |  | 2025-05-26 23:50 | 89.55 | 89 | 89.2527 | 0.55 | 0.61798 | 99.38%
2025-05-26 23:51 | 27.12 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 51 | 0 | 27.05 | 89.45 | 27.05 | 89.55 | 2025-05-26 23:51 | 27.05 | 27.12 | 27.0501 | 0.07 | 0.25811 | 99.74% |  |  | 2025-05-26 23:51 | 89.45 | 89 | 89.3005 | -0.45 | -0.50562 | 100.5% |  |  | 2025-05-26 23:51 | 27.05 | 27.12 | 27.0664 | 0.07 | 0.25811 | 99.74% |  |  | 2025-05-26 23:51 | 89.55 | 89 | 89.2527 | 0.55 | 0.61798 | 99.38%
2025-05-26 23:53 | 27.15 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 53 | 0 | 27.05 | 89.45 | 26.95 | 89.55 | 2025-05-26 23:53 | 27.05 | 27.15 | 27.0501 | 0.1 | 0.36832 | 99.63% |  |  | 2025-05-26 23:53 | 89.45 | 89 | 89.3005 | -0.45 | -0.50562 | 100.5% |  |  | 2025-05-26 23:53 | 26.95 | 27.15 | 26.967 | 0.2 | 0.73665 | 99.26% |  |  | 2025-05-26 23:53 | 89.55 | 89 | 89.2527 | 0.55 | 0.61798 | 99.38%
2025-05-26 23:54 | 27.13 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 54 | 0 | 27.15 | 89.34 | 27.05 | 89.55 | 2025-05-26 23:54 | 27.15 | 27.13 | 27.1484 | 0.02 | 0.073719 | 99.93% |  |  | 2025-05-26 23:54 | 89.34 | 89 | 89.1935 | -0.34 | -0.38202 | 100.4% |  |  | 2025-05-26 23:54 | 27.05 | 27.13 | 27.0664 | 0.08 | 0.29488 | 99.71% |  |  | 2025-05-26 23:54 | 89.55 | 89 | 89.2527 | 0.55 | 0.61798 | 99.38%
2025-05-26 23:55 | 27.15 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 55 | 0 | 27.05 | 89.55 | 27.05 | 89.55 | 2025-05-26 23:55 | 27.05 | 27.15 | 27.0501 | 0.1 | 0.36832 | 99.63% |  |  | 2025-05-26 23:55 | 89.55 | 89 | 89.3977 | -0.55 | -0.61798 | 100.6% |  |  | 2025-05-26 23:55 | 27.05 | 27.15 | 27.0664 | 0.1 | 0.36832 | 99.63% |  |  | 2025-05-26 23:55 | 89.55 | 89 | 89.2527 | 0.55 | 0.61798 | 99.38%
2025-05-26 23:56 | 27.17 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 56 | 0 | 27.15 | 89.45 | 27.05 | 89.68 | 2025-05-26 23:56 | 27.15 | 27.17 | 27.1484 | 0.02 | 0.073611 | 99.93% |  |  | 2025-05-26 23:56 | 89.45 | 89 | 89.3005 | -0.45 | -0.50562 | 100.5% |  |  | 2025-05-26 23:56 | 27.05 | 27.17 | 27.0664 | 0.12 | 0.44166 | 99.56% |  |  | 2025-05-26 23:56 | 89.68 | 89 | 89.3767 | 0.68 | 0.76404 | 99.24%
2025-05-26 23:57 | 27.15 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 57 | 0 | 27.05 | 89.55 | 27.05 | 89.68 | 2025-05-26 23:57 | 27.05 | 27.15 | 27.0501 | 0.1 | 0.36832 | 99.63% |  |  | 2025-05-26 23:57 | 89.55 | 89 | 89.3977 | -0.55 | -0.61798 | 100.6% |  |  | 2025-05-26 23:57 | 27.05 | 27.15 | 27.0664 | 0.1 | 0.36832 | 99.63% |  |  | 2025-05-26 23:57 | 89.68 | 89 | 89.3767 | 0.68 | 0.76404 | 99.24%
2025-05-26 23:58 | 27.15 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 58 | 0 | 27.05 | 89.45 | 27.05 | 89.68 | 2025-05-26 23:58 | 27.05 | 27.15 | 27.0501 | 0.1 | 0.36832 | 99.63% |  |  | 2025-05-26 23:58 | 89.45 | 89 | 89.3005 | -0.45 | -0.50562 | 100.5% |  |  | 2025-05-26 23:58 | 27.05 | 27.15 | 27.0664 | 0.1 | 0.36832 | 99.63% |  |  | 2025-05-26 23:58 | 89.68 | 89 | 89.3767 | 0.68 | 0.76404 | 99.24%
2025-05-26 23:59 | 27.14 | 89.00 | 2025 | 5 | 26 | 23 | 59 | 0 | 27.15 | 89.23 | 27.05 | 89.68 | 2025-05-26 23:59 | 27.15 | 27.14 | 27.1484 | 0.01 | 0.036846 | 99.96% |  |  | 2025-05-26 23:59 | 89.23 | 89 | 89.0866 | -0.23 | -0.25843 | 100.3% |  |  | 2025-05-26 23:59 | 27.05 | 27.14 | 27.0664 | 0.09 | 0.33161 | 99.67% |  |  | 2025-05-26 23:59 | 89.68 | 89 | 89.3767 | 0.68 | 0.76404 | 99.24%
2025-05-27 | 27.16 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27.15 | 89.34 | 27.05 | 89.68 | 2025-05-27 | 27.15 | 27.16 | 27.1484 | 0.01 | 0.036819 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 | 89.34 | 89 | 89.1935 | -0.34 | -0.38202 | 100.4% |  |  | 2025-05-27 | 27.05 | 27.16 | 27.0664 | 0.11 | 0.40501 | 99.59% |  |  | 2025-05-27 | 89.68 | 89 | 89.3767 | 0.68 | 0.76404 | 99.24%
2025-05-27 00:01 | 27.16 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 1 | 0 | 27.15 | 89.45 | 27.05 | 89.68 | 2025-05-27 00:01 | 27.15 | 27.16 | 27.1484 | 0.01 | 0.036819 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 00:01 | 89.45 | 89 | 89.3005 | -0.45 | -0.50562 | 100.5% |  |  | 2025-05-27 00:01 | 27.05 | 27.16 | 27.0664 | 0.11 | 0.40501 | 99.59% |  |  | 2025-05-27 00:01 | 89.68 | 89 | 89.3767 | 0.68 | 0.76404 | 99.24%
2025-05-27 00:02 | 27.18 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 2 | 0 | 27.15 | 89.23 | 27.15 | 89.68 | 2025-05-27 00:02 | 27.15 | 27.18 | 27.1484 | 0.03 | 0.11038 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 00:02 | 89.23 | 89 | 89.0866 | -0.23 | -0.25843 | 100.3% |  |  | 2025-05-27 00:02 | 27.15 | 27.18 | 27.1659 | 0.03 | 0.11038 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 00:02 | 89.68 | 89 | 89.3767 | 0.68 | 0.76404 | 99.24%
2025-05-27 00:03 | 27.20 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 3 | 0 | 27.15 | 89.23 | 27.15 | 89.68 | 2025-05-27 00:03 | 27.15 | 27.2 | 27.1484 | 0.05 | 0.18382 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 00:03 | 89.23 | 89 | 89.0866 | -0.23 | -0.25843 | 100.3% |  |  | 2025-05-27 00:03 | 27.15 | 27.2 | 27.1659 | 0.05 | 0.18382 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 00:03 | 89.68 | 89 | 89.3767 | 0.68 | 0.76404 | 99.24%
2025-05-27 00:04 | 27.20 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 4 | 0 | 27.15 | 89.02 | 27.15 | 89.55 | 2025-05-27 00:04 | 27.15 | 27.2 | 27.1484 | 0.05 | 0.18382 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 00:04 | 89.02 | 89 | 88.8823 | -0.02 | -0.022472 | 100% |  |  | 2025-05-27 00:04 | 27.15 | 27.2 | 27.1659 | 0.05 | 0.18382 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 00:04 | 89.55 | 89 | 89.2527 | 0.55 | 0.61798 | 99.38%
2025-05-27 00:06 | 27.21 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 6 | 0 | 27.15 | 89.13 | 27.25 | 89.55 | 2025-05-27 00:06 | 27.15 | 27.21 | 27.1484 | 0.06 | 0.22051 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 00:06 | 89.13 | 89 | 88.9893 | -0.13 | -0.14607 | 100.1% |  |  | 2025-05-27 00:06 | 27.25 | 27.21 | 27.2653 | 0.04 | 0.147 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 00:06 | 89.55 | 89 | 89.2527 | 0.55 | 0.61798 | 99.38%
2025-05-27 00:07 | 27.21 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 7 | 0 | 27.15 | 89.23 | 27.25 | 89.43 | 2025-05-27 00:07 | 27.15 | 27.21 | 27.1484 | 0.06 | 0.22051 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 00:07 | 89.23 | 89 | 89.0866 | -0.23 | -0.25843 | 100.3% |  |  | 2025-05-27 00:07 | 27.25 | 27.21 | 27.2653 | 0.04 | 0.147 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 00:07 | 89.43 | 89 | 89.1382 | 0.43 | 0.48315 | 99.52%
2025-05-27 00:08 | 27.20 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 8 | 0 | 27.15 | 89.13 | 27.15 | 89.43 | 2025-05-27 00:08 | 27.15 | 27.2 | 27.1484 | 0.05 | 0.18382 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 00:08 | 89.13 | 89 | 88.9893 | -0.13 | -0.14607 | 100.1% |  |  | 2025-05-27 00:08 | 27.15 | 27.2 | 27.1659 | 0.05 | 0.18382 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 00:08 | 89.43 | 89 | 89.1382 | 0.43 | 0.48315 | 99.52%
2025-05-27 00:09 | 27.20 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 9 | 0 | 27.25 | 89.34 | 27.15 | 89.43 | 2025-05-27 00:09 | 27.25 | 27.2 | 27.2468 | 0.05 | 0.18382 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 00:09 | 89.34 | 89 | 89.1935 | -0.34 | -0.38202 | 100.4% |  |  | 2025-05-27 00:09 | 27.15 | 27.2 | 27.1659 | 0.05 | 0.18382 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 00:09 | 89.43 | 89 | 89.1382 | 0.43 | 0.48315 | 99.52%
2025-05-27 00:10 | 27.20 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 10 | 0 | 27.25 | 89.23 | 27.15 | 89.55 | 2025-05-27 00:10 | 27.25 | 27.2 | 27.2468 | 0.05 | 0.18382 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 00:10 | 89.23 | 89 | 89.0866 | -0.23 | -0.25843 | 100.3% |  |  | 2025-05-27 00:10 | 27.15 | 27.2 | 27.1659 | 0.05 | 0.18382 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 00:10 | 89.55 | 89 | 89.2527 | 0.55 | 0.61798 | 99.38%
2025-05-27 00:11 | 27.18 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 11 | 0 | 27.15 | 89.34 | 27.15 | 89.43 | 2025-05-27 00:11 | 27.15 | 27.18 | 27.1484 | 0.03 | 0.11038 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 00:11 | 89.34 | 89 | 89.1935 | -0.34 | -0.38202 | 100.4% |  |  | 2025-05-27 00:11 | 27.15 | 27.18 | 27.1659 | 0.03 | 0.11038 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 00:11 | 89.43 | 89 | 89.1382 | 0.43 | 0.48315 | 99.52%
2025-05-27 00:12 | 27.16 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 12 | 0 | 27.15 | 89.23 | 27.05 | 89.55 | 2025-05-27 00:12 | 27.15 | 27.16 | 27.1484 | 0.01 | 0.036819 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 00:12 | 89.23 | 89 | 89.0866 | -0.23 | -0.25843 | 100.3% |  |  | 2025-05-27 00:12 | 27.05 | 27.16 | 27.0664 | 0.11 | 0.40501 | 99.59% |  |  | 2025-05-27 00:12 | 89.55 | 89 | 89.2527 | 0.55 | 0.61798 | 99.38%
2025-05-27 00:13 | 27.14 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 13 | 0 | 27.15 | 89.23 | 27.05 | 89.55 | 2025-05-27 00:13 | 27.15 | 27.14 | 27.1484 | 0.01 | 0.036846 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 00:13 | 89.23 | 89 | 89.0866 | -0.23 | -0.25843 | 100.3% |  |  | 2025-05-27 00:13 | 27.05 | 27.14 | 27.0664 | 0.09 | 0.33161 | 99.67% |  |  | 2025-05-27 00:13 | 89.55 | 89 | 89.2527 | 0.55 | 0.61798 | 99.38%
2025-05-27 00:14 | 27.11 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 14 | 0 | 27.15 | 89.23 | 27.05 | 89.55 | 2025-05-27 00:14 | 27.15 | 27.11 | 27.1484 | 0.04 | 0.14755 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 00:14 | 89.23 | 89 | 89.0866 | -0.23 | -0.25843 | 100.3% |  |  | 2025-05-27 00:14 | 27.05 | 27.11 | 27.0664 | 0.06 | 0.22132 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 00:14 | 89.55 | 89 | 89.2527 | 0.55 | 0.61798 | 99.38%
2025-05-27 00:15 | 27.11 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 15 | 0 | 27.15 | 89.45 | 27.05 | 89.55 | 2025-05-27 00:15 | 27.15 | 27.11 | 27.1484 | 0.04 | 0.14755 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 00:15 | 89.45 | 89 | 89.3005 | -0.45 | -0.50562 | 100.5% |  |  | 2025-05-27 00:15 | 27.05 | 27.11 | 27.0664 | 0.06 | 0.22132 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 00:15 | 89.55 | 89 | 89.2527 | 0.55 | 0.61798 | 99.38%
2025-05-27 00:16 | 27.11 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 16 | 0 | 27.15 | 89.45 | 27.05 | 89.55 | 2025-05-27 00:16 | 27.15 | 27.11 | 27.1484 | 0.04 | 0.14755 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 00:16 | 89.45 | 89 | 89.3005 | -0.45 | -0.50562 | 100.5% |  |  | 2025-05-27 00:16 | 27.05 | 27.11 | 27.0664 | 0.06 | 0.22132 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 00:16 | 89.55 | 89 | 89.2527 | 0.55 | 0.61798 | 99.38%
2025-05-27 00:17 | 27.10 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 17 | 0 | 27.05 | 89.55 | 27.05 | 89.55 | 2025-05-27 00:17 | 27.05 | 27.1 | 27.0501 | 0.05 | 0.1845 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 00:17 | 89.55 | 89 | 89.3977 | -0.55 | -0.61798 | 100.6% |  |  | 2025-05-27 00:17 | 27.05 | 27.1 | 27.0664 | 0.05 | 0.1845 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 00:17 | 89.55 | 89 | 89.2527 | 0.55 | 0.61798 | 99.38%
2025-05-27 00:18 | 27.11 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 18 | 0 | 27.05 | 89.45 | 27.05 | 89.55 | 2025-05-27 00:18 | 27.05 | 27.11 | 27.0501 | 0.06 | 0.22132 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 00:18 | 89.45 | 89 | 89.3005 | -0.45 | -0.50562 | 100.5% |  |  | 2025-05-27 00:18 | 27.05 | 27.11 | 27.0664 | 0.06 | 0.22132 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 00:18 | 89.55 | 89 | 89.2527 | 0.55 | 0.61798 | 99.38%
2025-05-27 00:20 | 27.11 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 20 | 0 | 27.05 | 89.76 | 27.05 | 89.68 | 2025-05-27 00:20 | 27.05 | 27.11 | 27.0501 | 0.06 | 0.22132 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 00:20 | 89.76 | 89 | 89.6019 | -0.76 | -0.85393 | 100.9% |  |  | 2025-05-27 00:20 | 27.05 | 27.11 | 27.0664 | 0.06 | 0.22132 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 00:20 | 89.68 | 89 | 89.3767 | 0.68 | 0.76404 | 99.24%
2025-05-27 00:21 | 27.11 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 21 | 0 | 27.05 | 89.76 | 27.05 | 89.68 | 2025-05-27 00:21 | 27.05 | 27.11 | 27.0501 | 0.06 | 0.22132 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 00:21 | 89.76 | 89 | 89.6019 | -0.76 | -0.85393 | 100.9% |  |  | 2025-05-27 00:21 | 27.05 | 27.11 | 27.0664 | 0.06 | 0.22132 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 00:21 | 89.68 | 89 | 89.3767 | 0.68 | 0.76404 | 99.24%
2025-05-27 00:22 | 27.11 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 22 | 0 | 27.05 | 89.87 | 27.05 | 89.68 | 2025-05-27 00:22 | 27.05 | 27.11 | 27.0501 | 0.06 | 0.22132 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 00:22 | 89.87 | 89 | 89.7089 | -0.87 | -0.97753 | 101% |  |  | 2025-05-27 00:22 | 27.05 | 27.11 | 27.0664 | 0.06 | 0.22132 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 00:22 | 89.68 | 89 | 89.3767 | 0.68 | 0.76404 | 99.24%
2025-05-27 00:23 | 27.11 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 23 | 0 | 27.05 | 89.76 | 27.05 | 89.68 | 2025-05-27 00:23 | 27.05 | 27.11 | 27.0501 | 0.06 | 0.22132 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 00:23 | 89.76 | 89 | 89.6019 | -0.76 | -0.85393 | 100.9% |  |  | 2025-05-27 00:23 | 27.05 | 27.11 | 27.0664 | 0.06 | 0.22132 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 00:23 | 89.68 | 89 | 89.3767 | 0.68 | 0.76404 | 99.24%
2025-05-27 00:24 | 27.10 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 24 | 0 | 27.05 | 89.87 | 27.05 | 89.68 | 2025-05-27 00:24 | 27.05 | 27.1 | 27.0501 | 0.05 | 0.1845 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 00:24 | 89.87 | 89 | 89.7089 | -0.87 | -0.97753 | 101% |  |  | 2025-05-27 00:24 | 27.05 | 27.1 | 27.0664 | 0.05 | 0.1845 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 00:24 | 89.68 | 89 | 89.3767 | 0.68 | 0.76404 | 99.24%
2025-05-27 00:25 | 27.11 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 25 | 0 | 27.05 | 89.87 | 27.05 | 89.68 | 2025-05-27 00:25 | 27.05 | 27.11 | 27.0501 | 0.06 | 0.22132 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 00:25 | 89.87 | 89 | 89.7089 | -0.87 | -0.97753 | 101% |  |  | 2025-05-27 00:25 | 27.05 | 27.11 | 27.0664 | 0.06 | 0.22132 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 00:25 | 89.68 | 89 | 89.3767 | 0.68 | 0.76404 | 99.24%
2025-05-27 00:26 | 27.11 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 26 | 0 | 27.05 | 89.97 | 27.05 | 89.68 | 2025-05-27 00:26 | 27.05 | 27.11 | 27.0501 | 0.06 | 0.22132 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 00:26 | 89.97 | 89 | 89.8061 | -0.97 | -1.0899 | 101.1% |  |  | 2025-05-27 00:26 | 27.05 | 27.11 | 27.0664 | 0.06 | 0.22132 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 00:26 | 89.68 | 89 | 89.3767 | 0.68 | 0.76404 | 99.24%
2025-05-27 00:27 | 27.11 | 89.05 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27.05 | 90.08 | 27.05 | 89.81 | 2025-05-27 00:27 | 27.05 | 27.11 | 27.0501 | 0.06 | 0.22132 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 00:27 | 90.08 | 89.05 | 89.9131 | -1.03 | -1.1567 | 101.2% |  |  | 2025-05-27 00:27 | 27.05 | 27.11 | 27.0664 | 0.06 | 0.22132 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 00:27 | 89.81 | 89.05 | 89.5007 | 0.76 | 0.85345 | 99.15%
2025-05-27 00:28 | 27.11 | 89.05 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 28 | 0 | 27.15 | 89.87 | 27.05 | 89.81 | 2025-05-27 00:28 | 27.15 | 27.11 | 27.1484 | 0.04 | 0.14755 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 00:28 | 89.87 | 89.05 | 89.7089 | -0.82 | -0.92083 | 100.9% |  |  | 2025-05-27 00:28 | 27.05 | 27.11 | 27.0664 | 0.06 | 0.22132 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 00:28 | 89.81 | 89.05 | 89.5007 | 0.76 | 0.85345 | 99.15%
2025-05-27 00:29 | 27.11 | 89.80 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 29 | 0 | 27.15 | 89.87 | 27.15 | 89.81 | 2025-05-27 00:29 | 27.15 | 27.11 | 27.1484 | 0.04 | 0.14755 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 00:29 | 89.87 | 89.8 | 89.7089 | -0.07 | -0.077951 | 100.1% |  |  | 2025-05-27 00:29 | 27.15 | 27.11 | 27.1659 | 0.04 | 0.14755 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 00:29 | 89.81 | 89.8 | 89.5007 | 0.01 | 0.011136 | 99.99%
2025-05-27 00:30 | 27.11 | 89.70 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 30 | 0 | 27.05 | 90.08 | 27.15 | 89.81 | 2025-05-27 00:30 | 27.05 | 27.11 | 27.0501 | 0.06 | 0.22132 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 00:30 | 90.08 | 89.7 | 89.9131 | -0.38 | -0.42363 | 100.4% |  |  | 2025-05-27 00:30 | 27.15 | 27.11 | 27.1659 | 0.04 | 0.14755 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 00:30 | 89.81 | 89.7 | 89.5007 | 0.11 | 0.12263 | 99.88%
2025-05-27 00:31 | 27.12 | 89.85 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 31 | 0 | 27.15 | 89.97 | 27.15 | 89.68 | 2025-05-27 00:31 | 27.15 | 27.12 | 27.1484 | 0.03 | 0.11062 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 00:31 | 89.97 | 89.85 | 89.8061 | -0.12 | -0.13356 | 100.1% |  |  | 2025-05-27 00:31 | 27.15 | 27.12 | 27.1659 | 0.03 | 0.11062 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 00:31 | 89.68 | 89.85 | 89.3767 | 0.17 | 0.1892 | 99.81%
2025-05-27 00:32 | 27.14 | 89.95 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 32 | 0 | 27.15 | 90.08 | 27.15 | 89.81 | 2025-05-27 00:32 | 27.15 | 27.14 | 27.1484 | 0.01 | 0.036846 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 00:32 | 90.08 | 89.95 | 89.9131 | -0.13 | -0.14452 | 100.1% |  |  | 2025-05-27 00:32 | 27.15 | 27.14 | 27.1659 | 0.01 | 0.036846 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 00:32 | 89.81 | 89.95 | 89.5007 | 0.14 | 0.15564 | 99.84%
2025-05-27 00:33 | 27.14 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 33 | 0 | 27.15 | 89.97 | 27.15 | 89.81 | 2025-05-27 00:33 | 27.15 | 27.14 | 27.1484 | 0.01 | 0.036846 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 00:33 | 89.97 | 90 | 89.8061 | 0.03 | 0.033333 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 00:33 | 27.15 | 27.14 | 27.1659 | 0.01 | 0.036846 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 00:33 | 89.81 | 90 | 89.5007 | 0.19 | 0.21111 | 99.79%
2025-05-27 00:34 | 27.13 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 34 | 0 | 27.15 | 89.76 | 27.15 | 89.68 | 2025-05-27 00:34 | 27.15 | 27.13 | 27.1484 | 0.02 | 0.073719 | 99.93% |  |  | 2025-05-27 00:34 | 89.76 | 90 | 89.6019 | 0.24 | 0.26667 | 99.73% |  |  | 2025-05-27 00:34 | 27.15 | 27.13 | 27.1659 | 0.02 | 0.073719 | 99.93% |  |  | 2025-05-27 00:34 | 89.68 | 90 | 89.3767 | 0.32 | 0.35556 | 99.64%
2025-05-27 00:35 | 27.14 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 35 | 0 | 27.15 | 89.66 | 27.25 | 89.68 | 2025-05-27 00:35 | 27.15 | 27.14 | 27.1484 | 0.01 | 0.036846 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 00:35 | 89.66 | 90 | 89.5047 | 0.34 | 0.37778 | 99.62% |  |  | 2025-05-27 00:35 | 27.25 | 27.14 | 27.2653 | 0.11 | 0.40531 | 99.59% |  |  | 2025-05-27 00:35 | 89.68 | 90 | 89.3767 | 0.32 | 0.35556 | 99.64%
2025-05-27 00:37 | 27.11 | 89.90 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 37 | 0 | 27.15 | 89.66 | 27.15 | 89.68 | 2025-05-27 00:37 | 27.15 | 27.11 | 27.1484 | 0.04 | 0.14755 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 00:37 | 89.66 | 89.9 | 89.5047 | 0.24 | 0.26696 | 99.73% |  |  | 2025-05-27 00:37 | 27.15 | 27.11 | 27.1659 | 0.04 | 0.14755 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 00:37 | 89.68 | 89.9 | 89.3767 | 0.22 | 0.24472 | 99.76%
2025-05-27 00:39 | 27.11 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 39 | 0 | 27.05 | 89.66 | 27.15 | 89.68 | 2025-05-27 00:39 | 27.05 | 27.11 | 27.0501 | 0.06 | 0.22132 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 00:39 | 89.66 | 89 | 89.5047 | -0.66 | -0.74157 | 100.7% |  |  | 2025-05-27 00:39 | 27.15 | 27.11 | 27.1659 | 0.04 | 0.14755 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 00:39 | 89.68 | 89 | 89.3767 | 0.68 | 0.76404 | 99.24%
2025-05-27 00:40 | 27.11 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 40 | 0 | 27.15 | 89.66 | 27.05 | 89.81 | 2025-05-27 00:40 | 27.15 | 27.11 | 27.1484 | 0.04 | 0.14755 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 00:40 | 89.66 | 89 | 89.5047 | -0.66 | -0.74157 | 100.7% |  |  | 2025-05-27 00:40 | 27.05 | 27.11 | 27.0664 | 0.06 | 0.22132 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 00:40 | 89.81 | 89 | 89.5007 | 0.81 | 0.91011 | 99.09%
2025-05-27 00:41 | 27.11 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 41 | 0 | 27.05 | 89.55 | 27.05 | 89.68 | 2025-05-27 00:41 | 27.05 | 27.11 | 27.0501 | 0.06 | 0.22132 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 00:41 | 89.55 | 89 | 89.3977 | -0.55 | -0.61798 | 100.6% |  |  | 2025-05-27 00:41 | 27.05 | 27.11 | 27.0664 | 0.06 | 0.22132 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 00:41 | 89.68 | 89 | 89.3767 | 0.68 | 0.76404 | 99.24%
2025-05-27 00:42 | 27.10 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 42 | 0 | 27.05 | 89.55 | 27.05 | 89.68 | 2025-05-27 00:42 | 27.05 | 27.1 | 27.0501 | 0.05 | 0.1845 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 00:42 | 89.55 | 89 | 89.3977 | -0.55 | -0.61798 | 100.6% |  |  | 2025-05-27 00:42 | 27.05 | 27.1 | 27.0664 | 0.05 | 0.1845 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 00:42 | 89.68 | 89 | 89.3767 | 0.68 | 0.76404 | 99.24%
2025-05-27 00:43 | 27.10 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 43 | 0 | 27.05 | 89.55 | 27.05 | 89.68 | 2025-05-27 00:43 | 27.05 | 27.1 | 27.0501 | 0.05 | 0.1845 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 00:43 | 89.55 | 89 | 89.3977 | -0.55 | -0.61798 | 100.6% |  |  | 2025-05-27 00:43 | 27.05 | 27.1 | 27.0664 | 0.05 | 0.1845 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 00:43 | 89.68 | 89 | 89.3767 | 0.68 | 0.76404 | 99.24%
2025-05-27 00:44 | 27.10 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 44 | 0 | 27.05 | 89.76 | 27.05 | 89.68 | 2025-05-27 00:44 | 27.05 | 27.1 | 27.0501 | 0.05 | 0.1845 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 00:44 | 89.76 | 89 | 89.6019 | -0.76 | -0.85393 | 100.9% |  |  | 2025-05-27 00:44 | 27.05 | 27.1 | 27.0664 | 0.05 | 0.1845 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 00:44 | 89.68 | 89 | 89.3767 | 0.68 | 0.76404 | 99.24%
2025-05-27 00:45 | 27.07 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 45 | 0 | 27.05 | 89.76 | 27.05 | 89.68 | 2025-05-27 00:45 | 27.05 | 27.07 | 27.0501 | 0.02 | 0.073883 | 99.93% |  |  | 2025-05-27 00:45 | 89.76 | 89 | 89.6019 | -0.76 | -0.85393 | 100.9% |  |  | 2025-05-27 00:45 | 27.05 | 27.07 | 27.0664 | 0.02 | 0.073883 | 99.93% |  |  | 2025-05-27 00:45 | 89.68 | 89 | 89.3767 | 0.68 | 0.76404 | 99.24%
2025-05-27 00:46 | 27.08 | 89.60 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 46 | 0 | 27.05 | 89.76 | 27.05 | 89.68 | 2025-05-27 00:46 | 27.05 | 27.08 | 27.0501 | 0.03 | 0.11078 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 00:46 | 89.76 | 89.6 | 89.6019 | -0.16 | -0.17857 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 00:46 | 27.05 | 27.08 | 27.0664 | 0.03 | 0.11078 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 00:46 | 89.68 | 89.6 | 89.3767 | 0.08 | 0.089286 | 99.91%
2025-05-27 00:47 | 27.09 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 47 | 0 | 27.05 | 89.87 | 27.15 | 89.81 | 2025-05-27 00:47 | 27.05 | 27.09 | 27.0501 | 0.04 | 0.14766 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 00:47 | 89.87 | 90 | 89.7089 | 0.13 | 0.14444 | 99.86% |  |  | 2025-05-27 00:47 | 27.15 | 27.09 | 27.1659 | 0.06 | 0.22148 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 00:47 | 89.81 | 90 | 89.5007 | 0.19 | 0.21111 | 99.79%
2025-05-27 00:48 | 27.10 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 48 | 0 | 27.05 | 89.87 | 27.15 | 89.68 | 2025-05-27 00:48 | 27.05 | 27.1 | 27.0501 | 0.05 | 0.1845 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 00:48 | 89.87 | 90 | 89.7089 | 0.13 | 0.14444 | 99.86% |  |  | 2025-05-27 00:48 | 27.15 | 27.1 | 27.1659 | 0.05 | 0.1845 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 00:48 | 89.68 | 90 | 89.3767 | 0.32 | 0.35556 | 99.64%
2025-05-27 00:49 | 27.10 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 49 | 0 | 27.05 | 89.76 | 27.15 | 89.68 | 2025-05-27 00:49 | 27.05 | 27.1 | 27.0501 | 0.05 | 0.1845 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 00:49 | 89.76 | 90 | 89.6019 | 0.24 | 0.26667 | 99.73% |  |  | 2025-05-27 00:49 | 27.15 | 27.1 | 27.1659 | 0.05 | 0.1845 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 00:49 | 89.68 | 90 | 89.3767 | 0.32 | 0.35556 | 99.64%
2025-05-27 00:50 | 27.10 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 50 | 0 | 27.05 | 89.76 | 27.15 | 89.68 | 2025-05-27 00:50 | 27.05 | 27.1 | 27.0501 | 0.05 | 0.1845 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 00:50 | 89.76 | 90 | 89.6019 | 0.24 | 0.26667 | 99.73% |  |  | 2025-05-27 00:50 | 27.15 | 27.1 | 27.1659 | 0.05 | 0.1845 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 00:50 | 89.68 | 90 | 89.3767 | 0.32 | 0.35556 | 99.64%
2025-05-27 00:51 | 27.10 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 51 | 0 | 27.15 | 89.76 | 27.15 | 89.68 | 2025-05-27 00:51 | 27.15 | 27.1 | 27.1484 | 0.05 | 0.1845 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 00:51 | 89.76 | 90 | 89.6019 | 0.24 | 0.26667 | 99.73% |  |  | 2025-05-27 00:51 | 27.15 | 27.1 | 27.1659 | 0.05 | 0.1845 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 00:51 | 89.68 | 90 | 89.3767 | 0.32 | 0.35556 | 99.64%
2025-05-27 00:52 | 27.10 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 52 | 0 | 27.15 | 89.76 | 27.15 | 89.68 | 2025-05-27 00:52 | 27.15 | 27.1 | 27.1484 | 0.05 | 0.1845 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 00:52 | 89.76 | 90 | 89.6019 | 0.24 | 0.26667 | 99.73% |  |  | 2025-05-27 00:52 | 27.15 | 27.1 | 27.1659 | 0.05 | 0.1845 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 00:52 | 89.68 | 90 | 89.3767 | 0.32 | 0.35556 | 99.64%
2025-05-27 00:53 | 27.10 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 53 | 0 | 27.15 | 89.55 | 27.15 | 89.68 | 2025-05-27 00:53 | 27.15 | 27.1 | 27.1484 | 0.05 | 0.1845 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 00:53 | 89.55 | 90 | 89.3977 | 0.45 | 0.5 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 00:53 | 27.15 | 27.1 | 27.1659 | 0.05 | 0.1845 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 00:53 | 89.68 | 90 | 89.3767 | 0.32 | 0.35556 | 99.64%
2025-05-27 00:54 | 27.09 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 54 | 0 | 27.05 | 89.55 | 27.15 | 89.68 | 2025-05-27 00:54 | 27.05 | 27.09 | 27.0501 | 0.04 | 0.14766 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 00:54 | 89.55 | 90 | 89.3977 | 0.45 | 0.5 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 00:54 | 27.15 | 27.09 | 27.1659 | 0.06 | 0.22148 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 00:54 | 89.68 | 90 | 89.3767 | 0.32 | 0.35556 | 99.64%
2025-05-27 00:55 | 27.10 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 55 | 0 | 27.15 | 89.55 | 27.15 | 89.68 | 2025-05-27 00:55 | 27.15 | 27.1 | 27.1484 | 0.05 | 0.1845 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 00:55 | 89.55 | 90 | 89.3977 | 0.45 | 0.5 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 00:55 | 27.15 | 27.1 | 27.1659 | 0.05 | 0.1845 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 00:55 | 89.68 | 90 | 89.3767 | 0.32 | 0.35556 | 99.64%
2025-05-27 00:56 | 27.10 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 56 | 0 | 27.15 | 89.55 | 27.15 | 89.55 | 2025-05-27 00:56 | 27.15 | 27.1 | 27.1484 | 0.05 | 0.1845 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 00:56 | 89.55 | 90 | 89.3977 | 0.45 | 0.5 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 00:56 | 27.15 | 27.1 | 27.1659 | 0.05 | 0.1845 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 00:56 | 89.55 | 90 | 89.2527 | 0.45 | 0.5 | 99.5%
2025-05-27 00:57 | 27.09 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 57 | 0 | 27.15 | 89.55 | 27.15 | 89.55 | 2025-05-27 00:57 | 27.15 | 27.09 | 27.1484 | 0.06 | 0.22148 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 00:57 | 89.55 | 90 | 89.3977 | 0.45 | 0.5 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 00:57 | 27.15 | 27.09 | 27.1659 | 0.06 | 0.22148 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 00:57 | 89.55 | 90 | 89.2527 | 0.45 | 0.5 | 99.5%
2025-05-27 00:58 | 27.08 | 89.80 | 2025 | 5 | 27 | 0 | 58 | 0 | 27.15 | 89.34 | 27.15 | 89.55 | 2025-05-27 00:58 | 27.15 | 27.08 | 27.1484 | 0.07 | 0.25849 | 99.74% |  |  | 2025-05-27 00:58 | 89.34 | 89.8 | 89.1935 | 0.46 | 0.51225 | 99.49% |  |  | 2025-05-27 00:58 | 27.15 | 27.08 | 27.1659 | 0.07 | 0.25849 | 99.74% |  |  | 2025-05-27 00:58 | 89.55 | 89.8 | 89.2527 | 0.25 | 0.2784 | 99.72%
2025-05-27 01:00 | 27.06 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 0 | 0 | 27.15 | 89.45 | 27.05 | 89.55 | 2025-05-27 01:00 | 27.15 | 27.06 | 27.1484 | 0.09 | 0.33259 | 99.67% |  |  | 2025-05-27 01:00 | 89.45 | 89 | 89.3005 | -0.45 | -0.50562 | 100.5% |  |  | 2025-05-27 01:00 | 27.05 | 27.06 | 27.0664 | 0.01 | 0.036955 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 01:00 | 89.55 | 89 | 89.2527 | 0.55 | 0.61798 | 99.38%
2025-05-27 01:01 | 27.05 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 1 | 0 | 27.15 | 89.34 | 27.05 | 89.55 | 2025-05-27 01:01 | 27.15 | 27.05 | 27.1484 | 0.1 | 0.36969 | 99.63% |  |  | 2025-05-27 01:01 | 89.34 | 89 | 89.1935 | -0.34 | -0.38202 | 100.4% |  |  | 2025-05-27 01:01 | 27.05 | 27.05 | 27.0664 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 01:01 | 89.55 | 89 | 89.2527 | 0.55 | 0.61798 | 99.38%
2025-05-27 01:02 | 27.06 | 89.25 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 2 | 0 | 27.05 | 89.55 | 27.15 | 89.55 | 2025-05-27 01:02 | 27.05 | 27.06 | 27.0501 | 0.01 | 0.036955 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 01:02 | 89.55 | 89.25 | 89.3977 | -0.3 | -0.33613 | 100.3% |  |  | 2025-05-27 01:02 | 27.15 | 27.06 | 27.1659 | 0.09 | 0.33259 | 99.67% |  |  | 2025-05-27 01:02 | 89.55 | 89.25 | 89.2527 | 0.3 | 0.33613 | 99.66%
2025-05-27 01:03 | 27.05 | 89.10 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 3 | 0 | 27.05 | 89.45 | 27.05 | 89.55 | 2025-05-27 01:03 | 27.05 | 27.05 | 27.0501 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 01:03 | 89.45 | 89.1 | 89.3005 | -0.35 | -0.39282 | 100.4% |  |  | 2025-05-27 01:03 | 27.05 | 27.05 | 27.0664 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 01:03 | 89.55 | 89.1 | 89.2527 | 0.45 | 0.50505 | 99.49%
2025-05-27 01:04 | 27.05 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 4 | 0 | 27.05 | 89.34 | 27.05 | 89.43 | 2025-05-27 01:04 | 27.05 | 27.05 | 27.0501 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 01:04 | 89.34 | 89 | 89.1935 | -0.34 | -0.38202 | 100.4% |  |  | 2025-05-27 01:04 | 27.05 | 27.05 | 27.0664 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 01:04 | 89.43 | 89 | 89.1382 | 0.43 | 0.48315 | 99.52%
2025-05-27 01:05 | 27.05 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 5 | 0 | 27.05 | 89.34 | 27.05 | 89.43 | 2025-05-27 01:05 | 27.05 | 27.05 | 27.0501 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 01:05 | 89.34 | 89 | 89.1935 | -0.34 | -0.38202 | 100.4% |  |  | 2025-05-27 01:05 | 27.05 | 27.05 | 27.0664 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 01:05 | 89.43 | 89 | 89.1382 | 0.43 | 0.48315 | 99.52%
2025-05-27 01:06 | 27.06 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 6 | 0 | 27.05 | 89.34 | 27.15 | 89.43 | 2025-05-27 01:06 | 27.05 | 27.06 | 27.0501 | 0.01 | 0.036955 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 01:06 | 89.34 | 89 | 89.1935 | -0.34 | -0.38202 | 100.4% |  |  | 2025-05-27 01:06 | 27.15 | 27.06 | 27.1659 | 0.09 | 0.33259 | 99.67% |  |  | 2025-05-27 01:06 | 89.43 | 89 | 89.1382 | 0.43 | 0.48315 | 99.52%
2025-05-27 01:07 | 27.07 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 7 | 0 | 27.05 | 89.45 | 27.15 | 89.43 | 2025-05-27 01:07 | 27.05 | 27.07 | 27.0501 | 0.02 | 0.073883 | 99.93% |  |  | 2025-05-27 01:07 | 89.45 | 89 | 89.3005 | -0.45 | -0.50562 | 100.5% |  |  | 2025-05-27 01:07 | 27.15 | 27.07 | 27.1659 | 0.08 | 0.29553 | 99.7% |  |  | 2025-05-27 01:07 | 89.43 | 89 | 89.1382 | 0.43 | 0.48315 | 99.52%
2025-05-27 01:08 | 27.07 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 8 | 0 | 27.15 | 89.34 | 27.15 | 89.43 | 2025-05-27 01:08 | 27.15 | 27.07 | 27.1484 | 0.08 | 0.29553 | 99.7% |  |  | 2025-05-27 01:08 | 89.34 | 89 | 89.1935 | -0.34 | -0.38202 | 100.4% |  |  | 2025-05-27 01:08 | 27.15 | 27.07 | 27.1659 | 0.08 | 0.29553 | 99.7% |  |  | 2025-05-27 01:08 | 89.43 | 89 | 89.1382 | 0.43 | 0.48315 | 99.52%
2025-05-27 01:09 | 27.07 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 9 | 0 | 27.15 | 89.55 | 27.15 | 89.43 | 2025-05-27 01:09 | 27.15 | 27.07 | 27.1484 | 0.08 | 0.29553 | 99.7% |  |  | 2025-05-27 01:09 | 89.55 | 89 | 89.3977 | -0.55 | -0.61798 | 100.6% |  |  | 2025-05-27 01:09 | 27.15 | 27.07 | 27.1659 | 0.08 | 0.29553 | 99.7% |  |  | 2025-05-27 01:09 | 89.43 | 89 | 89.1382 | 0.43 | 0.48315 | 99.52%
2025-05-27 01:10 | 27.06 | 89.45 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 10 | 0 | 27.15 | 89.55 | 27.15 | 89.43 | 2025-05-27 01:10 | 27.15 | 27.06 | 27.1484 | 0.09 | 0.33259 | 99.67% |  |  | 2025-05-27 01:10 | 89.55 | 89.45 | 89.3977 | -0.1 | -0.11179 | 100.1% |  |  | 2025-05-27 01:10 | 27.15 | 27.06 | 27.1659 | 0.09 | 0.33259 | 99.67% |  |  | 2025-05-27 01:10 | 89.43 | 89.45 | 89.1382 | 0.02 | 0.022359 | 99.98%
2025-05-27 01:11 | 27.06 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 11 | 0 | 27.15 | 89.45 | 27.15 | 89.43 | 2025-05-27 01:11 | 27.15 | 27.06 | 27.1484 | 0.09 | 0.33259 | 99.67% |  |  | 2025-05-27 01:11 | 89.45 | 90 | 89.3005 | 0.55 | 0.61111 | 99.39% |  |  | 2025-05-27 01:11 | 27.15 | 27.06 | 27.1659 | 0.09 | 0.33259 | 99.67% |  |  | 2025-05-27 01:11 | 89.43 | 90 | 89.1382 | 0.57 | 0.63333 | 99.37%
2025-05-27 01:12 | 27.04 | 89.90 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 12 | 0 | 27.05 | 89.45 | 27.15 | 89.43 | 2025-05-27 01:12 | 27.05 | 27.04 | 27.0501 | 0.01 | 0.036982 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 01:12 | 89.45 | 89.9 | 89.3005 | 0.45 | 0.50056 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 01:12 | 27.15 | 27.04 | 27.1659 | 0.11 | 0.4068 | 99.59% |  |  | 2025-05-27 01:12 | 89.43 | 89.9 | 89.1382 | 0.47 | 0.5228 | 99.48%
2025-05-27 01:13 | 27.02 | 89.40 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 13 | 0 | 27.05 | 89.45 | 27.05 | 89.43 | 2025-05-27 01:13 | 27.05 | 27.02 | 27.0501 | 0.03 | 0.11103 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 01:13 | 89.45 | 89.4 | 89.3005 | -0.05 | -0.055928 | 100.1% |  |  | 2025-05-27 01:13 | 27.05 | 27.02 | 27.0664 | 0.03 | 0.11103 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 01:13 | 89.43 | 89.4 | 89.1382 | 0.03 | 0.033557 | 99.97%
2025-05-27 01:14 | 27.01 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 14 | 0 | 27.05 | 89.34 | 27.05 | 89.43 | 2025-05-27 01:14 | 27.05 | 27.01 | 27.0501 | 0.04 | 0.14809 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 01:14 | 89.34 | 90 | 89.1935 | 0.66 | 0.73333 | 99.27% |  |  | 2025-05-27 01:14 | 27.05 | 27.01 | 27.0664 | 0.04 | 0.14809 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 01:14 | 89.43 | 90 | 89.1382 | 0.57 | 0.63333 | 99.37%
2025-05-27 01:16 | 27.00 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 16 | 0 | 27.05 | 89.34 | 27.05 | 89.43 | 2025-05-27 01:16 | 27.05 | 27 | 27.0501 | 0.05 | 0.18519 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 01:16 | 89.34 | 89 | 89.1935 | -0.34 | -0.38202 | 100.4% |  |  | 2025-05-27 01:16 | 27.05 | 27 | 27.0664 | 0.05 | 0.18519 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 01:16 | 89.43 | 89 | 89.1382 | 0.43 | 0.48315 | 99.52%
2025-05-27 01:17 | 27.01 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 17 | 0 | 27.05 | 89.45 | 27.05 | 89.43 | 2025-05-27 01:17 | 27.05 | 27.01 | 27.0501 | 0.04 | 0.14809 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 01:17 | 89.45 | 89 | 89.3005 | -0.45 | -0.50562 | 100.5% |  |  | 2025-05-27 01:17 | 27.05 | 27.01 | 27.0664 | 0.04 | 0.14809 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 01:17 | 89.43 | 89 | 89.1382 | 0.43 | 0.48315 | 99.52%
2025-05-27 01:18 | 27.00 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 18 | 0 | 27.05 | 89.55 | 27.05 | 89.43 | 2025-05-27 01:18 | 27.05 | 27 | 27.0501 | 0.05 | 0.18519 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 01:18 | 89.55 | 89 | 89.3977 | -0.55 | -0.61798 | 100.6% |  |  | 2025-05-27 01:18 | 27.05 | 27 | 27.0664 | 0.05 | 0.18519 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 01:18 | 89.43 | 89 | 89.1382 | 0.43 | 0.48315 | 99.52%
2025-05-27 01:19 | 27.01 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 19 | 0 | 27.05 | 89.45 | 27.05 | 89.43 | 2025-05-27 01:19 | 27.05 | 27.01 | 27.0501 | 0.04 | 0.14809 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 01:19 | 89.45 | 89 | 89.3005 | -0.45 | -0.50562 | 100.5% |  |  | 2025-05-27 01:19 | 27.05 | 27.01 | 27.0664 | 0.04 | 0.14809 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 01:19 | 89.43 | 89 | 89.1382 | 0.43 | 0.48315 | 99.52%
2025-05-27 01:20 | 27.00 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 20 | 0 | 27.05 | 89.55 | 26.95 | 89.43 | 2025-05-27 01:20 | 27.05 | 27 | 27.0501 | 0.05 | 0.18519 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 01:20 | 89.55 | 89 | 89.3977 | -0.55 | -0.61798 | 100.6% |  |  | 2025-05-27 01:20 | 26.95 | 27 | 26.967 | 0.05 | 0.18519 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 01:20 | 89.43 | 89 | 89.1382 | 0.43 | 0.48315 | 99.52%
2025-05-27 01:21 | 27.00 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 21 | 0 | 27.05 | 89.55 | 27.05 | 89.43 | 2025-05-27 01:21 | 27.05 | 27 | 27.0501 | 0.05 | 0.18519 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 01:21 | 89.55 | 89 | 89.3977 | -0.55 | -0.61798 | 100.6% |  |  | 2025-05-27 01:21 | 27.05 | 27 | 27.0664 | 0.05 | 0.18519 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 01:21 | 89.43 | 89 | 89.1382 | 0.43 | 0.48315 | 99.52%
2025-05-27 01:22 | 27.00 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 22 | 0 | 27.05 | 89.45 | 26.95 | 89.43 | 2025-05-27 01:22 | 27.05 | 27 | 27.0501 | 0.05 | 0.18519 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 01:22 | 89.45 | 89 | 89.3005 | -0.45 | -0.50562 | 100.5% |  |  | 2025-05-27 01:22 | 26.95 | 27 | 26.967 | 0.05 | 0.18519 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 01:22 | 89.43 | 89 | 89.1382 | 0.43 | 0.48315 | 99.52%
2025-05-27 01:23 | 27.00 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 23 | 0 | 27.05 | 89.55 | 26.95 | 89.43 | 2025-05-27 01:23 | 27.05 | 27 | 27.0501 | 0.05 | 0.18519 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 01:23 | 89.55 | 89 | 89.3977 | -0.55 | -0.61798 | 100.6% |  |  | 2025-05-27 01:23 | 26.95 | 27 | 26.967 | 0.05 | 0.18519 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 01:23 | 89.43 | 89 | 89.1382 | 0.43 | 0.48315 | 99.52%
2025-05-27 01:24 | 27.00 | 89.55 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 24 | 0 | 26.95 | 89.55 | 26.95 | 89.55 | 2025-05-27 01:24 | 26.95 | 27 | 26.9517 | 0.05 | 0.18519 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 01:24 | 89.55 | 89.55 | 89.3977 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 01:24 | 26.95 | 27 | 26.967 | 0.05 | 0.18519 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 01:24 | 89.55 | 89.55 | 89.2527 | 0 | 0 | 100%
2025-05-27 01:25 | 26.95 | 89.20 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 25 | 0 | 26.95 | 89.34 | 26.95 | 89.55 | 2025-05-27 01:25 | 26.95 | 26.95 | 26.9517 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 01:25 | 89.34 | 89.2 | 89.1935 | -0.14 | -0.15695 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 01:25 | 26.95 | 26.95 | 26.967 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 01:25 | 89.55 | 89.2 | 89.2527 | 0.35 | 0.39238 | 99.61%
2025-05-27 01:26 | 26.91 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 26 | 0 | 26.95 | 89.23 | 26.95 | 89.55 | 2025-05-27 01:26 | 26.95 | 26.91 | 26.9517 | 0.04 | 0.14864 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 01:26 | 89.23 | 89 | 89.0866 | -0.23 | -0.25843 | 100.3% |  |  | 2025-05-27 01:26 | 26.95 | 26.91 | 26.967 | 0.04 | 0.14864 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 01:26 | 89.55 | 89 | 89.2527 | 0.55 | 0.61798 | 99.38%
2025-05-27 01:27 | 26.91 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 27 | 0 | 26.95 | 89.34 | 26.95 | 89.55 | 2025-05-27 01:27 | 26.95 | 26.91 | 26.9517 | 0.04 | 0.14864 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 01:27 | 89.34 | 89 | 89.1935 | -0.34 | -0.38202 | 100.4% |  |  | 2025-05-27 01:27 | 26.95 | 26.91 | 26.967 | 0.04 | 0.14864 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 01:27 | 89.55 | 89 | 89.2527 | 0.55 | 0.61798 | 99.38%
2025-05-27 01:28 | 26.90 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 28 | 0 | 26.95 | 89.13 | 26.85 | 89.55 | 2025-05-27 01:28 | 26.95 | 26.9 | 26.9517 | 0.05 | 0.18587 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 01:28 | 89.13 | 89 | 88.9893 | -0.13 | -0.14607 | 100.1% |  |  | 2025-05-27 01:28 | 26.85 | 26.9 | 26.8675 | 0.05 | 0.18587 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 01:28 | 89.55 | 89 | 89.2527 | 0.55 | 0.61798 | 99.38%
2025-05-27 01:30 | 26.84 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 30 | 0 | 26.95 | 89.55 | 26.75 | 89.55 | 2025-05-27 01:30 | 26.95 | 26.84 | 26.9517 | 0.11 | 0.40984 | 99.59% |  |  | 2025-05-27 01:30 | 89.55 | 90 | 89.3977 | 0.45 | 0.5 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 01:30 | 26.75 | 26.84 | 26.7681 | 0.09 | 0.33532 | 99.66% |  |  | 2025-05-27 01:30 | 89.55 | 90 | 89.2527 | 0.45 | 0.5 | 99.5%
2025-05-27 01:31 | 26.82 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 31 | 0 | 26.85 | 89.87 | 26.75 | 89.55 | 2025-05-27 01:31 | 26.85 | 26.82 | 26.8534 | 0.03 | 0.11186 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 01:31 | 89.87 | 90 | 89.7089 | 0.13 | 0.14444 | 99.86% |  |  | 2025-05-27 01:31 | 26.75 | 26.82 | 26.7681 | 0.07 | 0.261 | 99.74% |  |  | 2025-05-27 01:31 | 89.55 | 90 | 89.2527 | 0.45 | 0.5 | 99.5%
2025-05-27 01:32 | 26.81 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 32 | 0 | 26.85 | 90.08 | 26.75 | 89.68 | 2025-05-27 01:32 | 26.85 | 26.81 | 26.8534 | 0.04 | 0.1492 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 01:32 | 90.08 | 90 | 89.9131 | -0.08 | -0.088889 | 100.1% |  |  | 2025-05-27 01:32 | 26.75 | 26.81 | 26.7681 | 0.06 | 0.2238 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 01:32 | 89.68 | 90 | 89.3767 | 0.32 | 0.35556 | 99.64%
2025-05-27 01:33 | 26.81 | 90.15 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 33 | 0 | 26.85 | 90.19 | 26.75 | 89.81 | 2025-05-27 01:33 | 26.85 | 26.81 | 26.8534 | 0.04 | 0.1492 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 01:33 | 90.19 | 90.15 | 90.0201 | -0.04 | -0.04437 | 100% |  |  | 2025-05-27 01:33 | 26.75 | 26.81 | 26.7681 | 0.06 | 0.2238 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 01:33 | 89.81 | 90.15 | 89.5007 | 0.34 | 0.37715 | 99.62%
2025-05-27 01:34 | 26.81 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 34 | 0 | 26.85 | 90.40 | 26.75 | 89.81 | 2025-05-27 01:34 | 26.85 | 26.81 | 26.8534 | 0.04 | 0.1492 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 01:34 | 90.4 | 91 | 90.2243 | 0.6 | 0.65934 | 99.34% |  |  | 2025-05-27 01:34 | 26.75 | 26.81 | 26.7681 | 0.06 | 0.2238 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 01:34 | 89.81 | 91 | 89.5007 | 1.19 | 1.3077 | 98.69%
2025-05-27 01:35 | 26.81 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 35 | 0 | 26.85 | 90.61 | 26.75 | 89.93 | 2025-05-27 01:35 | 26.85 | 26.81 | 26.8534 | 0.04 | 0.1492 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 01:35 | 90.61 | 91 | 90.4285 | 0.39 | 0.42857 | 99.57% |  |  | 2025-05-27 01:35 | 26.75 | 26.81 | 26.7681 | 0.06 | 0.2238 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 01:35 | 89.93 | 91 | 89.6151 | 1.07 | 1.1758 | 98.82%
2025-05-27 01:36 | 26.80 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 36 | 0 | 26.85 | 90.71 | 26.75 | 90.06 | 2025-05-27 01:36 | 26.85 | 26.8 | 26.8534 | 0.05 | 0.18657 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 01:36 | 90.71 | 91 | 90.5257 | 0.29 | 0.31868 | 99.68% |  |  | 2025-05-27 01:36 | 26.75 | 26.8 | 26.7681 | 0.05 | 0.18657 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 01:36 | 90.06 | 91 | 89.7391 | 0.94 | 1.033 | 98.97%
2025-05-27 01:37 | 26.76 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 37 | 0 | 26.85 | 90.82 | 26.65 | 90.06 | 2025-05-27 01:37 | 26.85 | 26.76 | 26.8534 | 0.09 | 0.33632 | 99.66% |  |  | 2025-05-27 01:37 | 90.82 | 91 | 90.6327 | 0.18 | 0.1978 | 99.8% |  |  | 2025-05-27 01:37 | 26.65 | 26.76 | 26.6686 | 0.11 | 0.41106 | 99.59% |  |  | 2025-05-27 01:37 | 90.06 | 91 | 89.7391 | 0.94 | 1.033 | 98.97%
2025-05-27 01:38 | 26.76 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 38 | 0 | 26.75 | 90.93 | 26.65 | 90.19 | 2025-05-27 01:38 | 26.75 | 26.76 | 26.7551 | 0.01 | 0.037369 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 01:38 | 90.93 | 91 | 90.7396 | 0.07 | 0.076923 | 99.92% |  |  | 2025-05-27 01:38 | 26.65 | 26.76 | 26.6686 | 0.11 | 0.41106 | 99.59% |  |  | 2025-05-27 01:38 | 90.19 | 91 | 89.8631 | 0.81 | 0.89011 | 99.11%
2025-05-27 01:39 | 26.72 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 39 | 0 | 26.75 | 90.93 | 26.65 | 90.31 | 2025-05-27 01:39 | 26.75 | 26.72 | 26.7551 | 0.03 | 0.11228 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 01:39 | 90.93 | 91 | 90.7396 | 0.07 | 0.076923 | 99.92% |  |  | 2025-05-27 01:39 | 26.65 | 26.72 | 26.6686 | 0.07 | 0.26198 | 99.74% |  |  | 2025-05-27 01:39 | 90.31 | 91 | 89.9776 | 0.69 | 0.75824 | 99.24%
2025-05-27 01:40 | 26.71 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 40 | 0 | 26.75 | 90.71 | 26.65 | 90.31 | 2025-05-27 01:40 | 26.75 | 26.71 | 26.7551 | 0.04 | 0.14976 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 01:40 | 90.71 | 91 | 90.5257 | 0.29 | 0.31868 | 99.68% |  |  | 2025-05-27 01:40 | 26.65 | 26.71 | 26.6686 | 0.06 | 0.22463 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 01:40 | 90.31 | 91 | 89.9776 | 0.69 | 0.75824 | 99.24%
2025-05-27 01:41 | 26.70 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 41 | 0 | 26.75 | 90.82 | 26.65 | 90.44 | 2025-05-27 01:41 | 26.75 | 26.7 | 26.7551 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 01:41 | 90.82 | 91 | 90.6327 | 0.18 | 0.1978 | 99.8% |  |  | 2025-05-27 01:41 | 26.65 | 26.7 | 26.6686 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 01:41 | 90.44 | 91 | 90.1016 | 0.56 | 0.61538 | 99.38%
2025-05-27 01:42 | 26.70 | 90.85 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 42 | 0 | 26.75 | 90.61 | 26.65 | 90.44 | 2025-05-27 01:42 | 26.75 | 26.7 | 26.7551 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 01:42 | 90.61 | 90.85 | 90.4285 | 0.24 | 0.26417 | 99.74% |  |  | 2025-05-27 01:42 | 26.65 | 26.7 | 26.6686 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 01:42 | 90.44 | 90.85 | 90.1016 | 0.41 | 0.45129 | 99.55%
2025-05-27 01:43 | 26.66 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 43 | 0 | 26.75 | 90.40 | 26.65 | 90.44 | 2025-05-27 01:43 | 26.75 | 26.66 | 26.7551 | 0.09 | 0.33758 | 99.66% |  |  | 2025-05-27 01:43 | 90.4 | 90 | 90.2243 | -0.4 | -0.44444 | 100.4% |  |  | 2025-05-27 01:43 | 26.65 | 26.66 | 26.6686 | 0.01 | 0.037509 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 01:43 | 90.44 | 90 | 90.1016 | 0.44 | 0.48889 | 99.51%
2025-05-27 01:44 | 26.66 | 90.90 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 44 | 0 | 26.64 | 90.93 | 26.55 | 90.56 | 2025-05-27 01:44 | 26.64 | 26.66 | 26.6469 | 0.02 | 0.075019 | 99.92% |  |  | 2025-05-27 01:44 | 90.93 | 90.9 | 90.7396 | -0.03 | -0.033003 | 100% |  |  | 2025-05-27 01:44 | 26.55 | 26.66 | 26.5692 | 0.11 | 0.4126 | 99.59% |  |  | 2025-05-27 01:44 | 90.56 | 90.9 | 90.216 | 0.34 | 0.37404 | 99.63%
2025-05-27 01:45 | 26.67 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 45 | 0 | 26.64 | 91.24 | 26.55 | 90.56 | 2025-05-27 01:45 | 26.64 | 26.67 | 26.6469 | 0.03 | 0.11249 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 01:45 | 91.24 | 91 | 91.0411 | -0.24 | -0.26374 | 100.3% |  |  | 2025-05-27 01:45 | 26.55 | 26.67 | 26.5692 | 0.12 | 0.44994 | 99.55% |  |  | 2025-05-27 01:45 | 90.56 | 91 | 90.216 | 0.44 | 0.48352 | 99.52%
2025-05-27 01:46 | 26.64 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 46 | 0 | 26.64 | 90.71 | 26.55 | 90.69 | 2025-05-27 01:46 | 26.64 | 26.64 | 26.6469 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 01:46 | 90.71 | 91 | 90.5257 | 0.29 | 0.31868 | 99.68% |  |  | 2025-05-27 01:46 | 26.55 | 26.64 | 26.5692 | 0.09 | 0.33784 | 99.66% |  |  | 2025-05-27 01:46 | 90.69 | 91 | 90.34 | 0.31 | 0.34066 | 99.66%
2025-05-27 01:47 | 26.61 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 47 | 0 | 26.64 | 90.82 | 26.55 | 90.69 | 2025-05-27 01:47 | 26.64 | 26.61 | 26.6469 | 0.03 | 0.11274 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 01:47 | 90.82 | 91 | 90.6327 | 0.18 | 0.1978 | 99.8% |  |  | 2025-05-27 01:47 | 26.55 | 26.61 | 26.5692 | 0.06 | 0.22548 | 99.77% |  |  | 2025-05-27 01:47 | 90.69 | 91 | 90.34 | 0.31 | 0.34066 | 99.66%
2025-05-27 01:48 | 26.60 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 48 | 0 | 26.64 | 90.61 | 26.55 | 90.69 | 2025-05-27 01:48 | 26.64 | 26.6 | 26.6469 | 0.04 | 0.15038 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 01:48 | 90.61 | 91 | 90.4285 | 0.39 | 0.42857 | 99.57% |  |  | 2025-05-27 01:48 | 26.55 | 26.6 | 26.5692 | 0.05 | 0.18797 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 01:48 | 90.69 | 91 | 90.34 | 0.31 | 0.34066 | 99.66%
2025-05-27 01:49 | 26.62 | 90.40 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 49 | 0 | 26.64 | 90.50 | 26.55 | 90.69 | 2025-05-27 01:49 | 26.64 | 26.62 | 26.6469 | 0.02 | 0.075131 | 99.92% |  |  | 2025-05-27 01:49 | 90.5 | 90.4 | 90.3215 | -0.1 | -0.11062 | 100.1% |  |  | 2025-05-27 01:49 | 26.55 | 26.62 | 26.5692 | 0.07 | 0.26296 | 99.74% |  |  | 2025-05-27 01:49 | 90.69 | 90.4 | 90.34 | 0.29 | 0.3208 | 99.68%
2025-05-27 01:51 | 26.60 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 51 | 0 | 26.64 | 90.50 | 26.65 | 90.69 | 2025-05-27 01:51 | 26.64 | 26.6 | 26.6469 | 0.04 | 0.15038 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 01:51 | 90.5 | 90 | 90.3215 | -0.5 | -0.55556 | 100.6% |  |  | 2025-05-27 01:51 | 26.65 | 26.6 | 26.6686 | 0.05 | 0.18797 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 01:51 | 90.69 | 90 | 90.34 | 0.69 | 0.76667 | 99.23%
2025-05-27 01:52 | 26.62 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 52 | 0 | 26.64 | 90.82 | 26.65 | 90.69 | 2025-05-27 01:52 | 26.64 | 26.62 | 26.6469 | 0.02 | 0.075131 | 99.92% |  |  | 2025-05-27 01:52 | 90.82 | 90 | 90.6327 | -0.82 | -0.91111 | 100.9% |  |  | 2025-05-27 01:52 | 26.65 | 26.62 | 26.6686 | 0.03 | 0.1127 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 01:52 | 90.69 | 90 | 90.34 | 0.69 | 0.76667 | 99.23%
2025-05-27 01:53 | 26.62 | 90.55 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 53 | 0 | 26.64 | 90.71 | 26.65 | 90.69 | 2025-05-27 01:53 | 26.64 | 26.62 | 26.6469 | 0.02 | 0.075131 | 99.92% |  |  | 2025-05-27 01:53 | 90.71 | 90.55 | 90.5257 | -0.16 | -0.1767 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 01:53 | 26.65 | 26.62 | 26.6686 | 0.03 | 0.1127 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 01:53 | 90.69 | 90.55 | 90.34 | 0.14 | 0.15461 | 99.85%
2025-05-27 01:54 | 26.64 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 54 | 0 | 26.64 | 90.93 | 26.65 | 90.69 | 2025-05-27 01:54 | 26.64 | 26.64 | 26.6469 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 01:54 | 90.93 | 91 | 90.7396 | 0.07 | 0.076923 | 99.92% |  |  | 2025-05-27 01:54 | 26.65 | 26.64 | 26.6686 | 0.01 | 0.037538 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 01:54 | 90.69 | 91 | 90.34 | 0.31 | 0.34066 | 99.66%
2025-05-27 01:55 | 26.64 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 55 | 0 | 26.64 | 90.93 | 26.65 | 90.69 | 2025-05-27 01:55 | 26.64 | 26.64 | 26.6469 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 01:55 | 90.93 | 91 | 90.7396 | 0.07 | 0.076923 | 99.92% |  |  | 2025-05-27 01:55 | 26.65 | 26.64 | 26.6686 | 0.01 | 0.037538 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 01:55 | 90.69 | 91 | 90.34 | 0.31 | 0.34066 | 99.66%
2025-05-27 01:56 | 26.62 | 90.80 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 56 | 0 | 26.64 | 90.82 | 26.65 | 90.69 | 2025-05-27 01:56 | 26.64 | 26.62 | 26.6469 | 0.02 | 0.075131 | 99.92% |  |  | 2025-05-27 01:56 | 90.82 | 90.8 | 90.6327 | -0.02 | -0.022026 | 100% |  |  | 2025-05-27 01:56 | 26.65 | 26.62 | 26.6686 | 0.03 | 0.1127 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 01:56 | 90.69 | 90.8 | 90.34 | 0.11 | 0.12115 | 99.88%
2025-05-27 01:57 | 26.63 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 57 | 0 | 26.64 | 90.93 | 26.65 | 90.69 | 2025-05-27 01:57 | 26.64 | 26.63 | 26.6469 | 0.01 | 0.037552 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 01:57 | 90.93 | 90 | 90.7396 | -0.93 | -1.0333 | 101% |  |  | 2025-05-27 01:57 | 26.65 | 26.63 | 26.6686 | 0.02 | 0.075103 | 99.92% |  |  | 2025-05-27 01:57 | 90.69 | 90 | 90.34 | 0.69 | 0.76667 | 99.23%
2025-05-27 01:58 | 26.64 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 58 | 0 | 26.64 | 90.82 | 26.65 | 90.69 | 2025-05-27 01:58 | 26.64 | 26.64 | 26.6469 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 01:58 | 90.82 | 90 | 90.6327 | -0.82 | -0.91111 | 100.9% |  |  | 2025-05-27 01:58 | 26.65 | 26.64 | 26.6686 | 0.01 | 0.037538 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 01:58 | 90.69 | 90 | 90.34 | 0.69 | 0.76667 | 99.23%
2025-05-27 01:59 | 26.66 | 90.55 | 2025 | 5 | 27 | 1 | 59 | 0 | 26.64 | 90.93 | 26.65 | 90.69 | 2025-05-27 01:59 | 26.64 | 26.66 | 26.6469 | 0.02 | 0.075019 | 99.92% |  |  | 2025-05-27 01:59 | 90.93 | 90.55 | 90.7396 | -0.38 | -0.41966 | 100.4% |  |  | 2025-05-27 01:59 | 26.65 | 26.66 | 26.6686 | 0.01 | 0.037509 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 01:59 | 90.69 | 90.55 | 90.34 | 0.14 | 0.15461 | 99.85%
2025-05-27 02:00 | 26.64 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 0 | 0 | 26.64 | 91.03 | 26.65 | 90.82 | 2025-05-27 02:00 | 26.64 | 26.64 | 26.6469 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 02:00 | 91.03 | 91 | 90.8369 | -0.03 | -0.032967 | 100% |  |  | 2025-05-27 02:00 | 26.65 | 26.64 | 26.6686 | 0.01 | 0.037538 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 02:00 | 90.82 | 91 | 90.464 | 0.18 | 0.1978 | 99.8%
2025-05-27 02:01 | 26.66 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 1 | 0 | 26.64 | 91.14 | 26.65 | 90.82 | 2025-05-27 02:01 | 26.64 | 26.66 | 26.6469 | 0.02 | 0.075019 | 99.92% |  |  | 2025-05-27 02:01 | 91.14 | 91 | 90.9438 | -0.14 | -0.15385 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 02:01 | 26.65 | 26.66 | 26.6686 | 0.01 | 0.037509 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 02:01 | 90.82 | 91 | 90.464 | 0.18 | 0.1978 | 99.8%
2025-05-27 02:02 | 26.68 | 91.05 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 2 | 0 | 26.64 | 91.14 | 26.75 | 90.82 | 2025-05-27 02:02 | 26.64 | 26.68 | 26.6469 | 0.04 | 0.14993 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 02:02 | 91.14 | 91.05 | 90.9438 | -0.09 | -0.098847 | 100.1% |  |  | 2025-05-27 02:02 | 26.75 | 26.68 | 26.7681 | 0.07 | 0.26237 | 99.74% |  |  | 2025-05-27 02:02 | 90.82 | 91.05 | 90.464 | 0.23 | 0.25261 | 99.75%
2025-05-27 02:03 | 26.70 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 3 | 0 | 26.64 | 91.14 | 26.75 | 90.69 | 2025-05-27 02:03 | 26.64 | 26.7 | 26.6469 | 0.06 | 0.22472 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 02:03 | 91.14 | 92 | 90.9438 | 0.86 | 0.93478 | 99.07% |  |  | 2025-05-27 02:03 | 26.75 | 26.7 | 26.7681 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 02:03 | 90.69 | 92 | 90.34 | 1.31 | 1.4239 | 98.58%
2025-05-27 02:04 | 26.70 | 91.40 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 4 | 0 | 26.75 | 91.14 | 26.75 | 90.69 | 2025-05-27 02:04 | 26.75 | 26.7 | 26.7551 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 02:04 | 91.14 | 91.4 | 90.9438 | 0.26 | 0.28446 | 99.72% |  |  | 2025-05-27 02:04 | 26.75 | 26.7 | 26.7681 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 02:04 | 90.69 | 91.4 | 90.34 | 0.71 | 0.77681 | 99.22%
2025-05-27 02:06 | 26.70 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 6 | 0 | 26.75 | 90.71 | 26.75 | 90.69 | 2025-05-27 02:06 | 26.75 | 26.7 | 26.7551 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 02:06 | 90.71 | 91 | 90.5257 | 0.29 | 0.31868 | 99.68% |  |  | 2025-05-27 02:06 | 26.75 | 26.7 | 26.7681 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 02:06 | 90.69 | 91 | 90.34 | 0.31 | 0.34066 | 99.66%
2025-05-27 02:07 | 26.70 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 7 | 0 | 26.75 | 90.61 | 26.75 | 90.69 | 2025-05-27 02:07 | 26.75 | 26.7 | 26.7551 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 02:07 | 90.61 | 91 | 90.4285 | 0.39 | 0.42857 | 99.57% |  |  | 2025-05-27 02:07 | 26.75 | 26.7 | 26.7681 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 02:07 | 90.69 | 91 | 90.34 | 0.31 | 0.34066 | 99.66%
2025-05-27 02:08 | 26.70 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 8 | 0 | 26.75 | 90.71 | 26.75 | 90.69 | 2025-05-27 02:08 | 26.75 | 26.7 | 26.7551 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 02:08 | 90.71 | 91 | 90.5257 | 0.29 | 0.31868 | 99.68% |  |  | 2025-05-27 02:08 | 26.75 | 26.7 | 26.7681 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 02:08 | 90.69 | 91 | 90.34 | 0.31 | 0.34066 | 99.66%
2025-05-27 02:09 | 26.70 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 9 | 0 | 26.64 | 90.71 | 26.75 | 90.69 | 2025-05-27 02:09 | 26.64 | 26.7 | 26.6469 | 0.06 | 0.22472 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 02:09 | 90.71 | 91 | 90.5257 | 0.29 | 0.31868 | 99.68% |  |  | 2025-05-27 02:09 | 26.75 | 26.7 | 26.7681 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 02:09 | 90.69 | 91 | 90.34 | 0.31 | 0.34066 | 99.66%
2025-05-27 02:10 | 26.70 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 10 | 0 | 26.75 | 91.03 | 26.65 | 90.69 | 2025-05-27 02:10 | 26.75 | 26.7 | 26.7551 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 02:10 | 91.03 | 91 | 90.8369 | -0.03 | -0.032967 | 100% |  |  | 2025-05-27 02:10 | 26.65 | 26.7 | 26.6686 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 02:10 | 90.69 | 91 | 90.34 | 0.31 | 0.34066 | 99.66%
2025-05-27 02:11 | 26.68 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 11 | 0 | 26.64 | 90.71 | 26.65 | 90.69 | 2025-05-27 02:11 | 26.64 | 26.68 | 26.6469 | 0.04 | 0.14993 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 02:11 | 90.71 | 91 | 90.5257 | 0.29 | 0.31868 | 99.68% |  |  | 2025-05-27 02:11 | 26.65 | 26.68 | 26.6686 | 0.03 | 0.11244 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 02:11 | 90.69 | 91 | 90.34 | 0.31 | 0.34066 | 99.66%
2025-05-27 02:12 | 26.66 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 12 | 0 | 26.64 | 90.82 | 26.55 | 90.82 | 2025-05-27 02:12 | 26.64 | 26.66 | 26.6469 | 0.02 | 0.075019 | 99.92% |  |  | 2025-05-27 02:12 | 90.82 | 91 | 90.6327 | 0.18 | 0.1978 | 99.8% |  |  | 2025-05-27 02:12 | 26.55 | 26.66 | 26.5692 | 0.11 | 0.4126 | 99.59% |  |  | 2025-05-27 02:12 | 90.82 | 91 | 90.464 | 0.18 | 0.1978 | 99.8%
2025-05-27 02:13 | 26.62 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 13 | 0 | 26.64 | 90.93 | 26.55 | 90.82 | 2025-05-27 02:13 | 26.64 | 26.62 | 26.6469 | 0.02 | 0.075131 | 99.92% |  |  | 2025-05-27 02:13 | 90.93 | 91 | 90.7396 | 0.07 | 0.076923 | 99.92% |  |  | 2025-05-27 02:13 | 26.55 | 26.62 | 26.5692 | 0.07 | 0.26296 | 99.74% |  |  | 2025-05-27 02:13 | 90.82 | 91 | 90.464 | 0.18 | 0.1978 | 99.8%
2025-05-27 02:14 | 26.60 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 14 | 0 | 26.64 | 90.82 | 26.55 | 90.82 | 2025-05-27 02:14 | 26.64 | 26.6 | 26.6469 | 0.04 | 0.15038 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 02:14 | 90.82 | 91 | 90.6327 | 0.18 | 0.1978 | 99.8% |  |  | 2025-05-27 02:14 | 26.55 | 26.6 | 26.5692 | 0.05 | 0.18797 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 02:14 | 90.82 | 91 | 90.464 | 0.18 | 0.1978 | 99.8%
2025-05-27 02:15 | 26.58 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 15 | 0 | 26.64 | 90.93 | 26.45 | 90.82 | 2025-05-27 02:15 | 26.64 | 26.58 | 26.6469 | 0.06 | 0.22573 | 99.77% |  |  | 2025-05-27 02:15 | 90.93 | 91 | 90.7396 | 0.07 | 0.076923 | 99.92% |  |  | 2025-05-27 02:15 | 26.45 | 26.58 | 26.4697 | 0.13 | 0.48909 | 99.51% |  |  | 2025-05-27 02:15 | 90.82 | 91 | 90.464 | 0.18 | 0.1978 | 99.8%
2025-05-27 02:16 | 26.54 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 16 | 0 | 26.54 | 91.03 | 26.45 | 90.94 | 2025-05-27 02:16 | 26.54 | 26.54 | 26.5485 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 02:16 | 91.03 | 91 | 90.8369 | -0.03 | -0.032967 | 100% |  |  | 2025-05-27 02:16 | 26.45 | 26.54 | 26.4697 | 0.09 | 0.33911 | 99.66% |  |  | 2025-05-27 02:16 | 90.94 | 91 | 90.5785 | 0.06 | 0.065934 | 99.93%
2025-05-27 02:17 | 26.54 | 91.10 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 17 | 0 | 26.64 | 91.35 | 26.45 | 90.94 | 2025-05-27 02:17 | 26.64 | 26.54 | 26.6469 | 0.1 | 0.37679 | 99.62% |  |  | 2025-05-27 02:17 | 91.35 | 91.1 | 91.148 | -0.25 | -0.27442 | 100.3% |  |  | 2025-05-27 02:17 | 26.45 | 26.54 | 26.4697 | 0.09 | 0.33911 | 99.66% |  |  | 2025-05-27 02:17 | 90.94 | 91.1 | 90.5785 | 0.16 | 0.17563 | 99.82%
2025-05-27 02:18 | 26.50 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 18 | 0 | 26.64 | 91.45 | 26.45 | 91.07 | 2025-05-27 02:18 | 26.64 | 26.5 | 26.6469 | 0.14 | 0.5283 | 99.47% |  |  | 2025-05-27 02:18 | 91.45 | 92 | 91.2453 | 0.55 | 0.59783 | 99.4% |  |  | 2025-05-27 02:18 | 26.45 | 26.5 | 26.4697 | 0.05 | 0.18868 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 02:18 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 02:19 | 26.51 | 91.50 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 19 | 0 | 26.54 | 91.45 | 26.45 | 91.07 | 2025-05-27 02:19 | 26.54 | 26.51 | 26.5485 | 0.03 | 0.11316 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 02:19 | 91.45 | 91.5 | 91.2453 | 0.05 | 0.054645 | 99.95% |  |  | 2025-05-27 02:19 | 26.45 | 26.51 | 26.4697 | 0.06 | 0.22633 | 99.77% |  |  | 2025-05-27 02:19 | 91.07 | 91.5 | 90.7025 | 0.43 | 0.46995 | 99.53%
2025-05-27 02:20 | 26.51 | 91.50 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 20 | 0 | 26.54 | 91.45 | 26.45 | 91.20 | 2025-05-27 02:20 | 26.54 | 26.51 | 26.5485 | 0.03 | 0.11316 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 02:20 | 91.45 | 91.5 | 91.2453 | 0.05 | 0.054645 | 99.95% |  |  | 2025-05-27 02:20 | 26.45 | 26.51 | 26.4697 | 0.06 | 0.22633 | 99.77% |  |  | 2025-05-27 02:20 | 91.2 | 91.5 | 90.8265 | 0.3 | 0.32787 | 99.67%
2025-05-27 02:21 | 26.51 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 21 | 0 | 26.54 | 91.45 | 26.45 | 91.20 | 2025-05-27 02:21 | 26.54 | 26.51 | 26.5485 | 0.03 | 0.11316 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 02:21 | 91.45 | 92 | 91.2453 | 0.55 | 0.59783 | 99.4% |  |  | 2025-05-27 02:21 | 26.45 | 26.51 | 26.4697 | 0.06 | 0.22633 | 99.77% |  |  | 2025-05-27 02:21 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 02:22 | 26.50 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 22 | 0 | 26.54 | 91.35 | 26.45 | 91.32 | 2025-05-27 02:22 | 26.54 | 26.5 | 26.5485 | 0.04 | 0.15094 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 02:22 | 91.35 | 92 | 91.148 | 0.65 | 0.70652 | 99.29% |  |  | 2025-05-27 02:22 | 26.45 | 26.5 | 26.4697 | 0.05 | 0.18868 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 02:22 | 91.32 | 92 | 90.9409 | 0.68 | 0.73913 | 99.26%
2025-05-27 02:23 | 26.49 | 91.65 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 23 | 0 | 26.44 | 91.45 | 26.45 | 91.32 | 2025-05-27 02:23 | 26.44 | 26.49 | 26.4502 | 0.05 | 0.18875 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 02:23 | 91.45 | 91.65 | 91.2453 | 0.2 | 0.21822 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 02:23 | 26.45 | 26.49 | 26.4697 | 0.04 | 0.151 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 02:23 | 91.32 | 91.65 | 90.9409 | 0.33 | 0.36007 | 99.64%
2025-05-27 02:25 | 26.45 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 25 | 0 | 26.44 | 91.45 | 26.45 | 91.45 | 2025-05-27 02:25 | 26.44 | 26.45 | 26.4502 | 0.01 | 0.037807 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 02:25 | 91.45 | 91 | 91.2453 | -0.45 | -0.49451 | 100.5% |  |  | 2025-05-27 02:25 | 26.45 | 26.45 | 26.4697 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 02:25 | 91.45 | 91 | 91.0649 | 0.45 | 0.49451 | 99.51%
2025-05-27 02:26 | 26.46 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 26 | 0 | 26.44 | 91.45 | 26.45 | 91.45 | 2025-05-27 02:26 | 26.44 | 26.46 | 26.4502 | 0.02 | 0.075586 | 99.92% |  |  | 2025-05-27 02:26 | 91.45 | 91 | 91.2453 | -0.45 | -0.49451 | 100.5% |  |  | 2025-05-27 02:26 | 26.45 | 26.46 | 26.4697 | 0.01 | 0.037793 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 02:26 | 91.45 | 91 | 91.0649 | 0.45 | 0.49451 | 99.51%
2025-05-27 02:27 | 26.45 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 27 | 0 | 26.44 | 91.45 | 26.45 | 91.45 | 2025-05-27 02:27 | 26.44 | 26.45 | 26.4502 | 0.01 | 0.037807 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 02:27 | 91.45 | 91 | 91.2453 | -0.45 | -0.49451 | 100.5% |  |  | 2025-05-27 02:27 | 26.45 | 26.45 | 26.4697 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 02:27 | 91.45 | 91 | 91.0649 | 0.45 | 0.49451 | 99.51%
2025-05-27 02:28 | 26.48 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 28 | 0 | 26.44 | 91.45 | 26.45 | 91.45 | 2025-05-27 02:28 | 26.44 | 26.48 | 26.4502 | 0.04 | 0.15106 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 02:28 | 91.45 | 91 | 91.2453 | -0.45 | -0.49451 | 100.5% |  |  | 2025-05-27 02:28 | 26.45 | 26.48 | 26.4697 | 0.03 | 0.11329 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 02:28 | 91.45 | 91 | 91.0649 | 0.45 | 0.49451 | 99.51%
2025-05-27 02:29 | 26.50 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 29 | 0 | 26.44 | 91.45 | 26.45 | 91.45 | 2025-05-27 02:29 | 26.44 | 26.5 | 26.4502 | 0.06 | 0.22642 | 99.77% |  |  | 2025-05-27 02:29 | 91.45 | 91 | 91.2453 | -0.45 | -0.49451 | 100.5% |  |  | 2025-05-27 02:29 | 26.45 | 26.5 | 26.4697 | 0.05 | 0.18868 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 02:29 | 91.45 | 91 | 91.0649 | 0.45 | 0.49451 | 99.51%
2025-05-27 02:30 | 26.50 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 30 | 0 | 26.44 | 91.45 | 26.45 | 91.45 | 2025-05-27 02:30 | 26.44 | 26.5 | 26.4502 | 0.06 | 0.22642 | 99.77% |  |  | 2025-05-27 02:30 | 91.45 | 91 | 91.2453 | -0.45 | -0.49451 | 100.5% |  |  | 2025-05-27 02:30 | 26.45 | 26.5 | 26.4697 | 0.05 | 0.18868 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 02:30 | 91.45 | 91 | 91.0649 | 0.45 | 0.49451 | 99.51%
2025-05-27 02:31 | 26.50 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 31 | 0 | 26.44 | 91.56 | 26.45 | 91.45 | 2025-05-27 02:31 | 26.44 | 26.5 | 26.4502 | 0.06 | 0.22642 | 99.77% |  |  | 2025-05-27 02:31 | 91.56 | 91 | 91.3522 | -0.56 | -0.61538 | 100.6% |  |  | 2025-05-27 02:31 | 26.45 | 26.5 | 26.4697 | 0.05 | 0.18868 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 02:31 | 91.45 | 91 | 91.0649 | 0.45 | 0.49451 | 99.51%
2025-05-27 02:32 | 26.50 | 91.05 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 32 | 0 | 26.44 | 91.77 | 26.45 | 91.45 | 2025-05-27 02:32 | 26.44 | 26.5 | 26.4502 | 0.06 | 0.22642 | 99.77% |  |  | 2025-05-27 02:32 | 91.77 | 91.05 | 91.5564 | -0.72 | -0.79077 | 100.8% |  |  | 2025-05-27 02:32 | 26.45 | 26.5 | 26.4697 | 0.05 | 0.18868 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 02:32 | 91.45 | 91.05 | 91.0649 | 0.4 | 0.43932 | 99.56%
2025-05-27 02:33 | 26.50 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 33 | 0 | 26.44 | 91.67 | 26.45 | 91.45 | 2025-05-27 02:33 | 26.44 | 26.5 | 26.4502 | 0.06 | 0.22642 | 99.77% |  |  | 2025-05-27 02:33 | 91.67 | 91 | 91.4592 | -0.67 | -0.73626 | 100.7% |  |  | 2025-05-27 02:33 | 26.45 | 26.5 | 26.4697 | 0.05 | 0.18868 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 02:33 | 91.45 | 91 | 91.0649 | 0.45 | 0.49451 | 99.51%
2025-05-27 02:34 | 26.51 | 91.20 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 34 | 0 | 26.44 | 91.67 | 26.45 | 91.58 | 2025-05-27 02:34 | 26.44 | 26.51 | 26.4502 | 0.07 | 0.26405 | 99.74% |  |  | 2025-05-27 02:34 | 91.67 | 91.2 | 91.4592 | -0.47 | -0.51535 | 100.5% |  |  | 2025-05-27 02:34 | 26.45 | 26.51 | 26.4697 | 0.06 | 0.22633 | 99.77% |  |  | 2025-05-27 02:34 | 91.58 | 91.2 | 91.1889 | 0.38 | 0.41667 | 99.58%
2025-05-27 02:35 | 26.50 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 35 | 0 | 26.44 | 91.67 | 26.55 | 91.45 | 2025-05-27 02:35 | 26.44 | 26.5 | 26.4502 | 0.06 | 0.22642 | 99.77% |  |  | 2025-05-27 02:35 | 91.67 | 92 | 91.4592 | 0.33 | 0.3587 | 99.64% |  |  | 2025-05-27 02:35 | 26.55 | 26.5 | 26.5692 | 0.05 | 0.18868 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 02:35 | 91.45 | 92 | 91.0649 | 0.55 | 0.59783 | 99.4%
2025-05-27 02:36 | 26.51 | 91.75 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 36 | 0 | 26.54 | 91.77 | 26.55 | 91.45 | 2025-05-27 02:36 | 26.54 | 26.51 | 26.5485 | 0.03 | 0.11316 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 02:36 | 91.77 | 91.75 | 91.5564 | -0.02 | -0.021798 | 100% |  |  | 2025-05-27 02:36 | 26.55 | 26.51 | 26.5692 | 0.04 | 0.15089 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 02:36 | 91.45 | 91.75 | 91.0649 | 0.3 | 0.32698 | 99.67%
2025-05-27 02:37 | 26.50 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 37 | 0 | 26.54 | 91.45 | 26.55 | 91.45 | 2025-05-27 02:37 | 26.54 | 26.5 | 26.5485 | 0.04 | 0.15094 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 02:37 | 91.45 | 91 | 91.2453 | -0.45 | -0.49451 | 100.5% |  |  | 2025-05-27 02:37 | 26.55 | 26.5 | 26.5692 | 0.05 | 0.18868 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 02:37 | 91.45 | 91 | 91.0649 | 0.45 | 0.49451 | 99.51%
2025-05-27 02:38 | 26.52 | 91.90 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 38 | 0 | 26.54 | 91.56 | 26.55 | 91.45 | 2025-05-27 02:38 | 26.54 | 26.52 | 26.5485 | 0.02 | 0.075415 | 99.92% |  |  | 2025-05-27 02:38 | 91.56 | 91.9 | 91.3522 | 0.34 | 0.36997 | 99.63% |  |  | 2025-05-27 02:38 | 26.55 | 26.52 | 26.5692 | 0.03 | 0.11312 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 02:38 | 91.45 | 91.9 | 91.0649 | 0.45 | 0.48966 | 99.51%
2025-05-27 02:40 | 26.54 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 40 | 0 | 26.54 | 91.56 | 26.55 | 91.45 | 2025-05-27 02:40 | 26.54 | 26.54 | 26.5485 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 02:40 | 91.56 | 92 | 91.3522 | 0.44 | 0.47826 | 99.52% |  |  | 2025-05-27 02:40 | 26.55 | 26.54 | 26.5692 | 0.01 | 0.037679 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 02:40 | 91.45 | 92 | 91.0649 | 0.55 | 0.59783 | 99.4%
2025-05-27 02:41 | 26.52 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 41 | 0 | 26.54 | 91.45 | 26.65 | 91.32 | 2025-05-27 02:41 | 26.54 | 26.52 | 26.5485 | 0.02 | 0.075415 | 99.92% |  |  | 2025-05-27 02:41 | 91.45 | 92 | 91.2453 | 0.55 | 0.59783 | 99.4% |  |  | 2025-05-27 02:41 | 26.65 | 26.52 | 26.6686 | 0.13 | 0.4902 | 99.51% |  |  | 2025-05-27 02:41 | 91.32 | 92 | 90.9409 | 0.68 | 0.73913 | 99.26%
2025-05-27 02:42 | 26.51 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 42 | 0 | 26.64 | 91.45 | 26.65 | 91.32 | 2025-05-27 02:42 | 26.64 | 26.51 | 26.6469 | 0.13 | 0.49038 | 99.51% |  |  | 2025-05-27 02:42 | 91.45 | 92 | 91.2453 | 0.55 | 0.59783 | 99.4% |  |  | 2025-05-27 02:42 | 26.65 | 26.51 | 26.6686 | 0.14 | 0.5281 | 99.47% |  |  | 2025-05-27 02:42 | 91.32 | 92 | 90.9409 | 0.68 | 0.73913 | 99.26%
2025-05-27 02:43 | 26.51 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 43 | 0 | 26.54 | 91.35 | 26.65 | 91.32 | 2025-05-27 02:43 | 26.54 | 26.51 | 26.5485 | 0.03 | 0.11316 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 02:43 | 91.35 | 92 | 91.148 | 0.65 | 0.70652 | 99.29% |  |  | 2025-05-27 02:43 | 26.65 | 26.51 | 26.6686 | 0.14 | 0.5281 | 99.47% |  |  | 2025-05-27 02:43 | 91.32 | 92 | 90.9409 | 0.68 | 0.73913 | 99.26%
2025-05-27 02:44 | 26.50 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 44 | 0 | 26.54 | 91.35 | 26.65 | 91.20 | 2025-05-27 02:44 | 26.54 | 26.5 | 26.5485 | 0.04 | 0.15094 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 02:44 | 91.35 | 92 | 91.148 | 0.65 | 0.70652 | 99.29% |  |  | 2025-05-27 02:44 | 26.65 | 26.5 | 26.6686 | 0.15 | 0.56604 | 99.43% |  |  | 2025-05-27 02:44 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 02:45 | 26.51 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 45 | 0 | 26.64 | 91.24 | 26.65 | 91.20 | 2025-05-27 02:45 | 26.64 | 26.51 | 26.6469 | 0.13 | 0.49038 | 99.51% |  |  | 2025-05-27 02:45 | 91.24 | 92 | 91.0411 | 0.76 | 0.82609 | 99.17% |  |  | 2025-05-27 02:45 | 26.65 | 26.51 | 26.6686 | 0.14 | 0.5281 | 99.47% |  |  | 2025-05-27 02:45 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 02:46 | 26.51 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 46 | 0 | 26.64 | 91.24 | 26.65 | 91.07 | 2025-05-27 02:46 | 26.64 | 26.51 | 26.6469 | 0.13 | 0.49038 | 99.51% |  |  | 2025-05-27 02:46 | 91.24 | 92 | 91.0411 | 0.76 | 0.82609 | 99.17% |  |  | 2025-05-27 02:46 | 26.65 | 26.51 | 26.6686 | 0.14 | 0.5281 | 99.47% |  |  | 2025-05-27 02:46 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 02:47 | 26.52 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 47 | 0 | 26.64 | 91.14 | 26.65 | 91.20 | 2025-05-27 02:47 | 26.64 | 26.52 | 26.6469 | 0.12 | 0.45249 | 99.55% |  |  | 2025-05-27 02:47 | 91.14 | 92 | 90.9438 | 0.86 | 0.93478 | 99.07% |  |  | 2025-05-27 02:47 | 26.65 | 26.52 | 26.6686 | 0.13 | 0.4902 | 99.51% |  |  | 2025-05-27 02:47 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 02:48 | 26.51 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 48 | 0 | 26.54 | 91.24 | 26.65 | 91.20 | 2025-05-27 02:48 | 26.54 | 26.51 | 26.5485 | 0.03 | 0.11316 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 02:48 | 91.24 | 92 | 91.0411 | 0.76 | 0.82609 | 99.17% |  |  | 2025-05-27 02:48 | 26.65 | 26.51 | 26.6686 | 0.14 | 0.5281 | 99.47% |  |  | 2025-05-27 02:48 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 02:49 | 26.50 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 49 | 0 | 26.64 | 91.24 | 26.65 | 91.07 | 2025-05-27 02:49 | 26.64 | 26.5 | 26.6469 | 0.14 | 0.5283 | 99.47% |  |  | 2025-05-27 02:49 | 91.24 | 92 | 91.0411 | 0.76 | 0.82609 | 99.17% |  |  | 2025-05-27 02:49 | 26.65 | 26.5 | 26.6686 | 0.15 | 0.56604 | 99.43% |  |  | 2025-05-27 02:49 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 02:50 | 26.50 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 50 | 0 | 26.54 | 91.14 | 26.65 | 91.07 | 2025-05-27 02:50 | 26.54 | 26.5 | 26.5485 | 0.04 | 0.15094 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 02:50 | 91.14 | 92 | 90.9438 | 0.86 | 0.93478 | 99.07% |  |  | 2025-05-27 02:50 | 26.65 | 26.5 | 26.6686 | 0.15 | 0.56604 | 99.43% |  |  | 2025-05-27 02:50 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 02:52 | 26.50 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 52 | 0 | 26.64 | 91.03 | 26.65 | 91.07 | 2025-05-27 02:52 | 26.64 | 26.5 | 26.6469 | 0.14 | 0.5283 | 99.47% |  |  | 2025-05-27 02:52 | 91.03 | 92 | 90.8369 | 0.97 | 1.0543 | 98.95% |  |  | 2025-05-27 02:52 | 26.65 | 26.5 | 26.6686 | 0.15 | 0.56604 | 99.43% |  |  | 2025-05-27 02:52 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 02:53 | 26.48 | 91.60 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 53 | 0 | 26.64 | 90.82 | 26.65 | 90.94 | 2025-05-27 02:53 | 26.64 | 26.48 | 26.6469 | 0.16 | 0.60423 | 99.4% |  |  | 2025-05-27 02:53 | 90.82 | 91.6 | 90.6327 | 0.78 | 0.85153 | 99.15% |  |  | 2025-05-27 02:53 | 26.65 | 26.48 | 26.6686 | 0.17 | 0.64199 | 99.36% |  |  | 2025-05-27 02:53 | 90.94 | 91.6 | 90.5785 | 0.66 | 0.72052 | 99.28%
2025-05-27 02:54 | 26.46 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 54 | 0 | 26.54 | 90.71 | 26.55 | 90.94 | 2025-05-27 02:54 | 26.54 | 26.46 | 26.5485 | 0.08 | 0.30234 | 99.7% |  |  | 2025-05-27 02:54 | 90.71 | 91 | 90.5257 | 0.29 | 0.31868 | 99.68% |  |  | 2025-05-27 02:54 | 26.55 | 26.46 | 26.5692 | 0.09 | 0.34014 | 99.66% |  |  | 2025-05-27 02:54 | 90.94 | 91 | 90.5785 | 0.06 | 0.065934 | 99.93%
2025-05-27 02:55 | 26.44 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 55 | 0 | 26.54 | 90.71 | 26.45 | 90.94 | 2025-05-27 02:55 | 26.54 | 26.44 | 26.5485 | 0.1 | 0.37821 | 99.62% |  |  | 2025-05-27 02:55 | 90.71 | 91 | 90.5257 | 0.29 | 0.31868 | 99.68% |  |  | 2025-05-27 02:55 | 26.45 | 26.44 | 26.4697 | 0.01 | 0.037821 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 02:55 | 90.94 | 91 | 90.5785 | 0.06 | 0.065934 | 99.93%
2025-05-27 02:56 | 26.45 | 91.75 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 56 | 0 | 26.54 | 91.03 | 26.45 | 91.07 | 2025-05-27 02:56 | 26.54 | 26.45 | 26.5485 | 0.09 | 0.34026 | 99.66% |  |  | 2025-05-27 02:56 | 91.03 | 91.75 | 90.8369 | 0.72 | 0.78474 | 99.22% |  |  | 2025-05-27 02:56 | 26.45 | 26.45 | 26.4697 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 02:56 | 91.07 | 91.75 | 90.7025 | 0.68 | 0.74114 | 99.26%
2025-05-27 02:57 | 26.41 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 57 | 0 | 26.54 | 91.03 | 26.45 | 91.07 | 2025-05-27 02:57 | 26.54 | 26.41 | 26.5485 | 0.13 | 0.49224 | 99.51% |  |  | 2025-05-27 02:57 | 91.03 | 92 | 90.8369 | 0.97 | 1.0543 | 98.95% |  |  | 2025-05-27 02:57 | 26.45 | 26.41 | 26.4697 | 0.04 | 0.15146 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 02:57 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 02:58 | 26.40 | 91.15 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 58 | 0 | 26.54 | 91.24 | 26.45 | 91.07 | 2025-05-27 02:58 | 26.54 | 26.4 | 26.5485 | 0.14 | 0.5303 | 99.47% |  |  | 2025-05-27 02:58 | 91.24 | 91.15 | 91.0411 | -0.09 | -0.098738 | 100.1% |  |  | 2025-05-27 02:58 | 26.45 | 26.4 | 26.4697 | 0.05 | 0.18939 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 02:58 | 91.07 | 91.15 | 90.7025 | 0.08 | 0.087767 | 99.91%
2025-05-27 02:59 | 26.40 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 2 | 59 | 0 | 26.44 | 91.14 | 26.45 | 91.07 | 2025-05-27 02:59 | 26.44 | 26.4 | 26.4502 | 0.04 | 0.15152 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 02:59 | 91.14 | 91 | 90.9438 | -0.14 | -0.15385 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 02:59 | 26.45 | 26.4 | 26.4697 | 0.05 | 0.18939 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 02:59 | 91.07 | 91 | 90.7025 | 0.07 | 0.076923 | 99.92%
2025-05-27 03:00 | 26.41 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 0 | 0 | 26.54 | 91.14 | 26.45 | 91.07 | 2025-05-27 03:00 | 26.54 | 26.41 | 26.5485 | 0.13 | 0.49224 | 99.51% |  |  | 2025-05-27 03:00 | 91.14 | 91 | 90.9438 | -0.14 | -0.15385 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 03:00 | 26.45 | 26.41 | 26.4697 | 0.04 | 0.15146 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 03:00 | 91.07 | 91 | 90.7025 | 0.07 | 0.076923 | 99.92%
2025-05-27 03:01 | 26.41 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 1 | 0 | 26.54 | 91.24 | 26.45 | 91.07 | 2025-05-27 03:01 | 26.54 | 26.41 | 26.5485 | 0.13 | 0.49224 | 99.51% |  |  | 2025-05-27 03:01 | 91.24 | 91 | 91.0411 | -0.24 | -0.26374 | 100.3% |  |  | 2025-05-27 03:01 | 26.45 | 26.41 | 26.4697 | 0.04 | 0.15146 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 03:01 | 91.07 | 91 | 90.7025 | 0.07 | 0.076923 | 99.92%
2025-05-27 03:02 | 26.44 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 2 | 0 | 26.54 | 91.14 | 26.45 | 91.07 | 2025-05-27 03:02 | 26.54 | 26.44 | 26.5485 | 0.1 | 0.37821 | 99.62% |  |  | 2025-05-27 03:02 | 91.14 | 91 | 90.9438 | -0.14 | -0.15385 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 03:02 | 26.45 | 26.44 | 26.4697 | 0.01 | 0.037821 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 03:02 | 91.07 | 91 | 90.7025 | 0.07 | 0.076923 | 99.92%
2025-05-27 03:03 | 26.45 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 3 | 0 | 26.54 | 91.24 | 26.45 | 91.07 | 2025-05-27 03:03 | 26.54 | 26.45 | 26.5485 | 0.09 | 0.34026 | 99.66% |  |  | 2025-05-27 03:03 | 91.24 | 91 | 91.0411 | -0.24 | -0.26374 | 100.3% |  |  | 2025-05-27 03:03 | 26.45 | 26.45 | 26.4697 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 03:03 | 91.07 | 91 | 90.7025 | 0.07 | 0.076923 | 99.92%
2025-05-27 03:04 | 26.47 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 4 | 0 | 26.54 | 91.35 | 26.55 | 91.07 | 2025-05-27 03:04 | 26.54 | 26.47 | 26.5485 | 0.07 | 0.26445 | 99.74% |  |  | 2025-05-27 03:04 | 91.35 | 91 | 91.148 | -0.35 | -0.38462 | 100.4% |  |  | 2025-05-27 03:04 | 26.55 | 26.47 | 26.5692 | 0.08 | 0.30223 | 99.7% |  |  | 2025-05-27 03:04 | 91.07 | 91 | 90.7025 | 0.07 | 0.076923 | 99.92%
2025-05-27 03:05 | 26.45 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 5 | 0 | 26.54 | 91.35 | 26.55 | 91.07 | 2025-05-27 03:05 | 26.54 | 26.45 | 26.5485 | 0.09 | 0.34026 | 99.66% |  |  | 2025-05-27 03:05 | 91.35 | 91 | 91.148 | -0.35 | -0.38462 | 100.4% |  |  | 2025-05-27 03:05 | 26.55 | 26.45 | 26.5692 | 0.1 | 0.37807 | 99.62% |  |  | 2025-05-27 03:05 | 91.07 | 91 | 90.7025 | 0.07 | 0.076923 | 99.92%
2025-05-27 03:06 | 26.45 | 91.80 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 6 | 0 | 26.54 | 91.35 | 26.55 | 91.07 | 2025-05-27 03:06 | 26.54 | 26.45 | 26.5485 | 0.09 | 0.34026 | 99.66% |  |  | 2025-05-27 03:06 | 91.35 | 91.8 | 91.148 | 0.45 | 0.4902 | 99.51% |  |  | 2025-05-27 03:06 | 26.55 | 26.45 | 26.5692 | 0.1 | 0.37807 | 99.62% |  |  | 2025-05-27 03:06 | 91.07 | 91.8 | 90.7025 | 0.73 | 0.79521 | 99.2%
2025-05-27 03:07 | 26.45 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 7 | 0 | 26.54 | 91.24 | 26.55 | 91.20 | 2025-05-27 03:07 | 26.54 | 26.45 | 26.5485 | 0.09 | 0.34026 | 99.66% |  |  | 2025-05-27 03:07 | 91.24 | 92 | 91.0411 | 0.76 | 0.82609 | 99.17% |  |  | 2025-05-27 03:07 | 26.55 | 26.45 | 26.5692 | 0.1 | 0.37807 | 99.62% |  |  | 2025-05-27 03:07 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 03:08 | 26.43 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 8 | 0 | 26.54 | 91.14 | 26.55 | 91.07 | 2025-05-27 03:08 | 26.54 | 26.43 | 26.5485 | 0.11 | 0.41619 | 99.58% |  |  | 2025-05-27 03:08 | 91.14 | 92 | 90.9438 | 0.86 | 0.93478 | 99.07% |  |  | 2025-05-27 03:08 | 26.55 | 26.43 | 26.5692 | 0.12 | 0.45403 | 99.55% |  |  | 2025-05-27 03:08 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 03:10 | 26.40 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 10 | 0 | 26.44 | 91.03 | 26.55 | 91.07 | 2025-05-27 03:10 | 26.44 | 26.4 | 26.4502 | 0.04 | 0.15152 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 03:10 | 91.03 | 91 | 90.8369 | -0.03 | -0.032967 | 100% |  |  | 2025-05-27 03:10 | 26.55 | 26.4 | 26.5692 | 0.15 | 0.56818 | 99.43% |  |  | 2025-05-27 03:10 | 91.07 | 91 | 90.7025 | 0.07 | 0.076923 | 99.92%
2025-05-27 03:11 | 26.40 | 91.05 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 11 | 0 | 26.54 | 91.14 | 26.55 | 91.07 | 2025-05-27 03:11 | 26.54 | 26.4 | 26.5485 | 0.14 | 0.5303 | 99.47% |  |  | 2025-05-27 03:11 | 91.14 | 91.05 | 90.9438 | -0.09 | -0.098847 | 100.1% |  |  | 2025-05-27 03:11 | 26.55 | 26.4 | 26.5692 | 0.15 | 0.56818 | 99.43% |  |  | 2025-05-27 03:11 | 91.07 | 91.05 | 90.7025 | 0.02 | 0.021966 | 99.98%
2025-05-27 03:12 | 26.41 | 91.15 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 12 | 0 | 26.54 | 90.93 | 26.55 | 91.07 | 2025-05-27 03:12 | 26.54 | 26.41 | 26.5485 | 0.13 | 0.49224 | 99.51% |  |  | 2025-05-27 03:12 | 90.93 | 91.15 | 90.7396 | 0.22 | 0.24136 | 99.76% |  |  | 2025-05-27 03:12 | 26.55 | 26.41 | 26.5692 | 0.14 | 0.5301 | 99.47% |  |  | 2025-05-27 03:12 | 91.07 | 91.15 | 90.7025 | 0.08 | 0.087767 | 99.91%
2025-05-27 03:13 | 26.40 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 13 | 0 | 26.54 | 91.03 | 26.55 | 91.07 | 2025-05-27 03:13 | 26.54 | 26.4 | 26.5485 | 0.14 | 0.5303 | 99.47% |  |  | 2025-05-27 03:13 | 91.03 | 91 | 90.8369 | -0.03 | -0.032967 | 100% |  |  | 2025-05-27 03:13 | 26.55 | 26.4 | 26.5692 | 0.15 | 0.56818 | 99.43% |  |  | 2025-05-27 03:13 | 91.07 | 91 | 90.7025 | 0.07 | 0.076923 | 99.92%
2025-05-27 03:14 | 26.41 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 14 | 0 | 26.54 | 90.93 | 26.55 | 90.94 | 2025-05-27 03:14 | 26.54 | 26.41 | 26.5485 | 0.13 | 0.49224 | 99.51% |  |  | 2025-05-27 03:14 | 90.93 | 91 | 90.7396 | 0.07 | 0.076923 | 99.92% |  |  | 2025-05-27 03:14 | 26.55 | 26.41 | 26.5692 | 0.14 | 0.5301 | 99.47% |  |  | 2025-05-27 03:14 | 90.94 | 91 | 90.5785 | 0.06 | 0.065934 | 99.93%
2025-05-27 03:15 | 26.41 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 15 | 0 | 26.54 | 91.03 | 26.55 | 90.94 | 2025-05-27 03:15 | 26.54 | 26.41 | 26.5485 | 0.13 | 0.49224 | 99.51% |  |  | 2025-05-27 03:15 | 91.03 | 91 | 90.8369 | -0.03 | -0.032967 | 100% |  |  | 2025-05-27 03:15 | 26.55 | 26.41 | 26.5692 | 0.14 | 0.5301 | 99.47% |  |  | 2025-05-27 03:15 | 90.94 | 91 | 90.5785 | 0.06 | 0.065934 | 99.93%
2025-05-27 03:16 | 26.41 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 16 | 0 | 26.54 | 90.82 | 26.55 | 90.94 | 2025-05-27 03:16 | 26.54 | 26.41 | 26.5485 | 0.13 | 0.49224 | 99.51% |  |  | 2025-05-27 03:16 | 90.82 | 91 | 90.6327 | 0.18 | 0.1978 | 99.8% |  |  | 2025-05-27 03:16 | 26.55 | 26.41 | 26.5692 | 0.14 | 0.5301 | 99.47% |  |  | 2025-05-27 03:16 | 90.94 | 91 | 90.5785 | 0.06 | 0.065934 | 99.93%
2025-05-27 03:17 | 26.40 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 17 | 0 | 26.54 | 90.93 | 26.45 | 90.94 | 2025-05-27 03:17 | 26.54 | 26.4 | 26.5485 | 0.14 | 0.5303 | 99.47% |  |  | 2025-05-27 03:17 | 90.93 | 91 | 90.7396 | 0.07 | 0.076923 | 99.92% |  |  | 2025-05-27 03:17 | 26.45 | 26.4 | 26.4697 | 0.05 | 0.18939 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 03:17 | 90.94 | 91 | 90.5785 | 0.06 | 0.065934 | 99.93%
2025-05-27 03:18 | 26.39 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 18 | 0 | 26.44 | 90.82 | 26.45 | 90.94 | 2025-05-27 03:18 | 26.44 | 26.39 | 26.4502 | 0.05 | 0.18947 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 03:18 | 90.82 | 91 | 90.6327 | 0.18 | 0.1978 | 99.8% |  |  | 2025-05-27 03:18 | 26.45 | 26.39 | 26.4697 | 0.06 | 0.22736 | 99.77% |  |  | 2025-05-27 03:18 | 90.94 | 91 | 90.5785 | 0.06 | 0.065934 | 99.93%
2025-05-27 03:19 | 26.38 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 19 | 0 | 26.54 | 90.82 | 26.45 | 90.94 | 2025-05-27 03:19 | 26.54 | 26.38 | 26.5485 | 0.16 | 0.60652 | 99.39% |  |  | 2025-05-27 03:19 | 90.82 | 91 | 90.6327 | 0.18 | 0.1978 | 99.8% |  |  | 2025-05-27 03:19 | 26.45 | 26.38 | 26.4697 | 0.07 | 0.26535 | 99.73% |  |  | 2025-05-27 03:19 | 90.94 | 91 | 90.5785 | 0.06 | 0.065934 | 99.93%
2025-05-27 03:20 | 26.40 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 20 | 0 | 26.44 | 90.82 | 26.45 | 90.94 | 2025-05-27 03:20 | 26.44 | 26.4 | 26.4502 | 0.04 | 0.15152 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 03:20 | 90.82 | 91 | 90.6327 | 0.18 | 0.1978 | 99.8% |  |  | 2025-05-27 03:20 | 26.45 | 26.4 | 26.4697 | 0.05 | 0.18939 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 03:20 | 90.94 | 91 | 90.5785 | 0.06 | 0.065934 | 99.93%
2025-05-27 03:21 | 26.40 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 21 | 0 | 26.54 | 90.71 | 26.45 | 90.94 | 2025-05-27 03:21 | 26.54 | 26.4 | 26.5485 | 0.14 | 0.5303 | 99.47% |  |  | 2025-05-27 03:21 | 90.71 | 91 | 90.5257 | 0.29 | 0.31868 | 99.68% |  |  | 2025-05-27 03:21 | 26.45 | 26.4 | 26.4697 | 0.05 | 0.18939 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 03:21 | 90.94 | 91 | 90.5785 | 0.06 | 0.065934 | 99.93%
2025-05-27 03:22 | 26.40 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 22 | 0 | 26.44 | 90.61 | 26.45 | 90.94 | 2025-05-27 03:22 | 26.44 | 26.4 | 26.4502 | 0.04 | 0.15152 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 03:22 | 90.61 | 91 | 90.4285 | 0.39 | 0.42857 | 99.57% |  |  | 2025-05-27 03:22 | 26.45 | 26.4 | 26.4697 | 0.05 | 0.18939 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 03:22 | 90.94 | 91 | 90.5785 | 0.06 | 0.065934 | 99.93%
2025-05-27 03:23 | 26.40 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 23 | 0 | 26.44 | 90.61 | 26.45 | 90.82 | 2025-05-27 03:23 | 26.44 | 26.4 | 26.4502 | 0.04 | 0.15152 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 03:23 | 90.61 | 91 | 90.4285 | 0.39 | 0.42857 | 99.57% |  |  | 2025-05-27 03:23 | 26.45 | 26.4 | 26.4697 | 0.05 | 0.18939 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 03:23 | 90.82 | 91 | 90.464 | 0.18 | 0.1978 | 99.8%
2025-05-27 03:24 | 26.39 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 24 | 0 | 26.44 | 90.71 | 26.45 | 90.82 | 2025-05-27 03:24 | 26.44 | 26.39 | 26.4502 | 0.05 | 0.18947 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 03:24 | 90.71 | 91 | 90.5257 | 0.29 | 0.31868 | 99.68% |  |  | 2025-05-27 03:24 | 26.45 | 26.39 | 26.4697 | 0.06 | 0.22736 | 99.77% |  |  | 2025-05-27 03:24 | 90.82 | 91 | 90.464 | 0.18 | 0.1978 | 99.8%
2025-05-27 03:25 | 26.35 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 25 | 0 | 26.44 | 90.71 | 26.35 | 90.82 | 2025-05-27 03:25 | 26.44 | 26.35 | 26.4502 | 0.09 | 0.34156 | 99.66% |  |  | 2025-05-27 03:25 | 90.71 | 91 | 90.5257 | 0.29 | 0.31868 | 99.68% |  |  | 2025-05-27 03:25 | 26.35 | 26.35 | 26.3703 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 03:25 | 90.82 | 91 | 90.464 | 0.18 | 0.1978 | 99.8%
2025-05-27 03:27 | 26.31 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 27 | 0 | 26.44 | 90.82 | 26.35 | 90.94 | 2025-05-27 03:27 | 26.44 | 26.31 | 26.4502 | 0.13 | 0.49411 | 99.51% |  |  | 2025-05-27 03:27 | 90.82 | 91 | 90.6327 | 0.18 | 0.1978 | 99.8% |  |  | 2025-05-27 03:27 | 26.35 | 26.31 | 26.3703 | 0.04 | 0.15203 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 03:27 | 90.94 | 91 | 90.5785 | 0.06 | 0.065934 | 99.93%
2025-05-27 03:28 | 26.31 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 28 | 0 | 26.44 | 90.93 | 26.35 | 90.94 | 2025-05-27 03:28 | 26.44 | 26.31 | 26.4502 | 0.13 | 0.49411 | 99.51% |  |  | 2025-05-27 03:28 | 90.93 | 91 | 90.7396 | 0.07 | 0.076923 | 99.92% |  |  | 2025-05-27 03:28 | 26.35 | 26.31 | 26.3703 | 0.04 | 0.15203 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 03:28 | 90.94 | 91 | 90.5785 | 0.06 | 0.065934 | 99.93%
2025-05-27 03:29 | 26.31 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 29 | 0 | 26.34 | 90.93 | 26.35 | 90.94 | 2025-05-27 03:29 | 26.34 | 26.31 | 26.3519 | 0.03 | 0.11403 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 03:29 | 90.93 | 91 | 90.7396 | 0.07 | 0.076923 | 99.92% |  |  | 2025-05-27 03:29 | 26.35 | 26.31 | 26.3703 | 0.04 | 0.15203 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 03:29 | 90.94 | 91 | 90.5785 | 0.06 | 0.065934 | 99.93%
2025-05-27 03:30 | 26.31 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 30 | 0 | 26.34 | 91.14 | 26.35 | 90.94 | 2025-05-27 03:30 | 26.34 | 26.31 | 26.3519 | 0.03 | 0.11403 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 03:30 | 91.14 | 91 | 90.9438 | -0.14 | -0.15385 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 03:30 | 26.35 | 26.31 | 26.3703 | 0.04 | 0.15203 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 03:30 | 90.94 | 91 | 90.5785 | 0.06 | 0.065934 | 99.93%
2025-05-27 03:31 | 26.30 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 31 | 0 | 26.34 | 91.14 | 26.35 | 91.07 | 2025-05-27 03:31 | 26.34 | 26.3 | 26.3519 | 0.04 | 0.15209 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 03:31 | 91.14 | 91 | 90.9438 | -0.14 | -0.15385 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 03:31 | 26.35 | 26.3 | 26.3703 | 0.05 | 0.19011 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 03:31 | 91.07 | 91 | 90.7025 | 0.07 | 0.076923 | 99.92%
2025-05-27 03:32 | 26.30 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 32 | 0 | 26.34 | 91.35 | 26.25 | 91.07 | 2025-05-27 03:32 | 26.34 | 26.3 | 26.3519 | 0.04 | 0.15209 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 03:32 | 91.35 | 91 | 91.148 | -0.35 | -0.38462 | 100.4% |  |  | 2025-05-27 03:32 | 26.25 | 26.3 | 26.2708 | 0.05 | 0.19011 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 03:32 | 91.07 | 91 | 90.7025 | 0.07 | 0.076923 | 99.92%
2025-05-27 03:33 | 26.30 | 91.15 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 33 | 0 | 26.34 | 91.67 | 26.35 | 91.07 | 2025-05-27 03:33 | 26.34 | 26.3 | 26.3519 | 0.04 | 0.15209 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 03:33 | 91.67 | 91.15 | 91.4592 | -0.52 | -0.57049 | 100.6% |  |  | 2025-05-27 03:33 | 26.35 | 26.3 | 26.3703 | 0.05 | 0.19011 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 03:33 | 91.07 | 91.15 | 90.7025 | 0.08 | 0.087767 | 99.91%
2025-05-27 03:34 | 26.30 | 91.05 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 34 | 0 | 26.34 | 91.45 | 26.35 | 91.20 | 2025-05-27 03:34 | 26.34 | 26.3 | 26.3519 | 0.04 | 0.15209 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 03:34 | 91.45 | 91.05 | 91.2453 | -0.4 | -0.43932 | 100.4% |  |  | 2025-05-27 03:34 | 26.35 | 26.3 | 26.3703 | 0.05 | 0.19011 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 03:34 | 91.2 | 91.05 | 90.8265 | 0.15 | 0.16474 | 99.84%
2025-05-27 03:35 | 26.30 | 91.95 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 35 | 0 | 26.34 | 91.35 | 26.35 | 91.20 | 2025-05-27 03:35 | 26.34 | 26.3 | 26.3519 | 0.04 | 0.15209 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 03:35 | 91.35 | 91.95 | 91.148 | 0.6 | 0.65253 | 99.35% |  |  | 2025-05-27 03:35 | 26.35 | 26.3 | 26.3703 | 0.05 | 0.19011 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 03:35 | 91.2 | 91.95 | 90.8265 | 0.75 | 0.81566 | 99.18%
2025-05-27 03:36 | 26.30 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 36 | 0 | 26.34 | 91.56 | 26.35 | 91.20 | 2025-05-27 03:36 | 26.34 | 26.3 | 26.3519 | 0.04 | 0.15209 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 03:36 | 91.56 | 92 | 91.3522 | 0.44 | 0.47826 | 99.52% |  |  | 2025-05-27 03:36 | 26.35 | 26.3 | 26.3703 | 0.05 | 0.19011 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 03:36 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 03:37 | 26.30 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 37 | 0 | 26.34 | 91.56 | 26.35 | 91.07 | 2025-05-27 03:37 | 26.34 | 26.3 | 26.3519 | 0.04 | 0.15209 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 03:37 | 91.56 | 92 | 91.3522 | 0.44 | 0.47826 | 99.52% |  |  | 2025-05-27 03:37 | 26.35 | 26.3 | 26.3703 | 0.05 | 0.19011 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 03:37 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 03:38 | 26.30 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 38 | 0 | 26.34 | 91.35 | 26.45 | 91.20 | 2025-05-27 03:38 | 26.34 | 26.3 | 26.3519 | 0.04 | 0.15209 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 03:38 | 91.35 | 92 | 91.148 | 0.65 | 0.70652 | 99.29% |  |  | 2025-05-27 03:38 | 26.45 | 26.3 | 26.4697 | 0.15 | 0.57034 | 99.43% |  |  | 2025-05-27 03:38 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 03:39 | 26.29 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 39 | 0 | 26.34 | 91.35 | 26.45 | 91.20 | 2025-05-27 03:39 | 26.34 | 26.29 | 26.3519 | 0.05 | 0.19019 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 03:39 | 91.35 | 92 | 91.148 | 0.65 | 0.70652 | 99.29% |  |  | 2025-05-27 03:39 | 26.45 | 26.29 | 26.4697 | 0.16 | 0.6086 | 99.39% |  |  | 2025-05-27 03:39 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 03:41 | 26.26 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 41 | 0 | 26.34 | 91.35 | 26.45 | 91.07 | 2025-05-27 03:41 | 26.34 | 26.26 | 26.3519 | 0.08 | 0.30465 | 99.7% |  |  | 2025-05-27 03:41 | 91.35 | 92 | 91.148 | 0.65 | 0.70652 | 99.29% |  |  | 2025-05-27 03:41 | 26.45 | 26.26 | 26.4697 | 0.19 | 0.72353 | 99.28% |  |  | 2025-05-27 03:41 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 03:42 | 26.26 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 42 | 0 | 26.34 | 91.35 | 26.45 | 91.07 | 2025-05-27 03:42 | 26.34 | 26.26 | 26.3519 | 0.08 | 0.30465 | 99.7% |  |  | 2025-05-27 03:42 | 91.35 | 92 | 91.148 | 0.65 | 0.70652 | 99.29% |  |  | 2025-05-27 03:42 | 26.45 | 26.26 | 26.4697 | 0.19 | 0.72353 | 99.28% |  |  | 2025-05-27 03:42 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 03:43 | 26.24 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 43 | 0 | 26.44 | 91.24 | 26.45 | 91.07 | 2025-05-27 03:43 | 26.44 | 26.24 | 26.4502 | 0.2 | 0.7622 | 99.24% |  |  | 2025-05-27 03:43 | 91.24 | 92 | 91.0411 | 0.76 | 0.82609 | 99.17% |  |  | 2025-05-27 03:43 | 26.45 | 26.24 | 26.4697 | 0.21 | 0.8003 | 99.2% |  |  | 2025-05-27 03:43 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 03:44 | 26.24 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 44 | 0 | 26.34 | 91.35 | 26.45 | 91.07 | 2025-05-27 03:44 | 26.34 | 26.24 | 26.3519 | 0.1 | 0.3811 | 99.62% |  |  | 2025-05-27 03:44 | 91.35 | 92 | 91.148 | 0.65 | 0.70652 | 99.29% |  |  | 2025-05-27 03:44 | 26.45 | 26.24 | 26.4697 | 0.21 | 0.8003 | 99.2% |  |  | 2025-05-27 03:44 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 03:45 | 26.20 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 45 | 0 | 26.34 | 91.35 | 26.45 | 91.07 | 2025-05-27 03:45 | 26.34 | 26.2 | 26.3519 | 0.14 | 0.53435 | 99.47% |  |  | 2025-05-27 03:45 | 91.35 | 92 | 91.148 | 0.65 | 0.70652 | 99.29% |  |  | 2025-05-27 03:45 | 26.45 | 26.2 | 26.4697 | 0.25 | 0.9542 | 99.05% |  |  | 2025-05-27 03:45 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 03:46 | 26.20 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 46 | 0 | 26.34 | 91.56 | 26.35 | 91.07 | 2025-05-27 03:46 | 26.34 | 26.2 | 26.3519 | 0.14 | 0.53435 | 99.47% |  |  | 2025-05-27 03:46 | 91.56 | 92 | 91.3522 | 0.44 | 0.47826 | 99.52% |  |  | 2025-05-27 03:46 | 26.35 | 26.2 | 26.3703 | 0.15 | 0.57252 | 99.43% |  |  | 2025-05-27 03:46 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 03:47 | 26.20 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 47 | 0 | 26.34 | 91.56 | 26.35 | 91.07 | 2025-05-27 03:47 | 26.34 | 26.2 | 26.3519 | 0.14 | 0.53435 | 99.47% |  |  | 2025-05-27 03:47 | 91.56 | 92 | 91.3522 | 0.44 | 0.47826 | 99.52% |  |  | 2025-05-27 03:47 | 26.35 | 26.2 | 26.3703 | 0.15 | 0.57252 | 99.43% |  |  | 2025-05-27 03:47 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 03:48 | 26.20 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 48 | 0 | 26.34 | 91.35 | 26.35 | 91.07 | 2025-05-27 03:48 | 26.34 | 26.2 | 26.3519 | 0.14 | 0.53435 | 99.47% |  |  | 2025-05-27 03:48 | 91.35 | 92 | 91.148 | 0.65 | 0.70652 | 99.29% |  |  | 2025-05-27 03:48 | 26.35 | 26.2 | 26.3703 | 0.15 | 0.57252 | 99.43% |  |  | 2025-05-27 03:48 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 03:49 | 26.20 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 49 | 0 | 26.34 | 91.35 | 26.25 | 91.07 | 2025-05-27 03:49 | 26.34 | 26.2 | 26.3519 | 0.14 | 0.53435 | 99.47% |  |  | 2025-05-27 03:49 | 91.35 | 92 | 91.148 | 0.65 | 0.70652 | 99.29% |  |  | 2025-05-27 03:49 | 26.25 | 26.2 | 26.2708 | 0.05 | 0.19084 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 03:49 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 03:50 | 26.20 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 50 | 0 | 26.34 | 91.24 | 26.25 | 91.07 | 2025-05-27 03:50 | 26.34 | 26.2 | 26.3519 | 0.14 | 0.53435 | 99.47% |  |  | 2025-05-27 03:50 | 91.24 | 92 | 91.0411 | 0.76 | 0.82609 | 99.17% |  |  | 2025-05-27 03:50 | 26.25 | 26.2 | 26.2708 | 0.05 | 0.19084 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 03:50 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 03:51 | 26.20 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 51 | 0 | 26.34 | 91.45 | 26.25 | 91.20 | 2025-05-27 03:51 | 26.34 | 26.2 | 26.3519 | 0.14 | 0.53435 | 99.47% |  |  | 2025-05-27 03:51 | 91.45 | 92 | 91.2453 | 0.55 | 0.59783 | 99.4% |  |  | 2025-05-27 03:51 | 26.25 | 26.2 | 26.2708 | 0.05 | 0.19084 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 03:51 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 03:52 | 26.20 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 52 | 0 | 26.24 | 91.45 | 26.25 | 91.20 | 2025-05-27 03:52 | 26.24 | 26.2 | 26.2535 | 0.04 | 0.15267 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 03:52 | 91.45 | 92 | 91.2453 | 0.55 | 0.59783 | 99.4% |  |  | 2025-05-27 03:52 | 26.25 | 26.2 | 26.2708 | 0.05 | 0.19084 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 03:52 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 03:53 | 26.19 | 91.80 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 53 | 0 | 26.34 | 91.35 | 26.25 | 91.20 | 2025-05-27 03:53 | 26.34 | 26.19 | 26.3519 | 0.15 | 0.57274 | 99.43% |  |  | 2025-05-27 03:53 | 91.35 | 91.8 | 91.148 | 0.45 | 0.4902 | 99.51% |  |  | 2025-05-27 03:53 | 26.25 | 26.19 | 26.2708 | 0.06 | 0.2291 | 99.77% |  |  | 2025-05-27 03:53 | 91.2 | 91.8 | 90.8265 | 0.6 | 0.65359 | 99.35%
2025-05-27 03:54 | 26.16 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 54 | 0 | 26.24 | 91.03 | 26.25 | 91.20 | 2025-05-27 03:54 | 26.24 | 26.16 | 26.2535 | 0.08 | 0.30581 | 99.69% |  |  | 2025-05-27 03:54 | 91.03 | 91 | 90.8369 | -0.03 | -0.032967 | 100% |  |  | 2025-05-27 03:54 | 26.25 | 26.16 | 26.2708 | 0.09 | 0.34404 | 99.66% |  |  | 2025-05-27 03:54 | 91.2 | 91 | 90.8265 | 0.2 | 0.21978 | 99.78%
2025-05-27 03:56 | 26.15 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 56 | 0 | 26.24 | 91.56 | 26.25 | 91.20 | 2025-05-27 03:56 | 26.24 | 26.15 | 26.2535 | 0.09 | 0.34417 | 99.66% |  |  | 2025-05-27 03:56 | 91.56 | 92 | 91.3522 | 0.44 | 0.47826 | 99.52% |  |  | 2025-05-27 03:56 | 26.25 | 26.15 | 26.2708 | 0.1 | 0.38241 | 99.62% |  |  | 2025-05-27 03:56 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 03:57 | 26.14 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 57 | 0 | 26.24 | 91.67 | 26.25 | 91.20 | 2025-05-27 03:57 | 26.24 | 26.14 | 26.2535 | 0.1 | 0.38256 | 99.62% |  |  | 2025-05-27 03:57 | 91.67 | 92 | 91.4592 | 0.33 | 0.3587 | 99.64% |  |  | 2025-05-27 03:57 | 26.25 | 26.14 | 26.2708 | 0.11 | 0.42081 | 99.58% |  |  | 2025-05-27 03:57 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 03:58 | 26.16 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 58 | 0 | 26.24 | 91.77 | 26.25 | 91.32 | 2025-05-27 03:58 | 26.24 | 26.16 | 26.2535 | 0.08 | 0.30581 | 99.69% |  |  | 2025-05-27 03:58 | 91.77 | 92 | 91.5564 | 0.23 | 0.25 | 99.75% |  |  | 2025-05-27 03:58 | 26.25 | 26.16 | 26.2708 | 0.09 | 0.34404 | 99.66% |  |  | 2025-05-27 03:58 | 91.32 | 92 | 90.9409 | 0.68 | 0.73913 | 99.26%
2025-05-27 03:59 | 26.16 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 3 | 59 | 0 | 26.24 | 91.77 | 26.25 | 91.32 | 2025-05-27 03:59 | 26.24 | 26.16 | 26.2535 | 0.08 | 0.30581 | 99.69% |  |  | 2025-05-27 03:59 | 91.77 | 92 | 91.5564 | 0.23 | 0.25 | 99.75% |  |  | 2025-05-27 03:59 | 26.25 | 26.16 | 26.2708 | 0.09 | 0.34404 | 99.66% |  |  | 2025-05-27 03:59 | 91.32 | 92 | 90.9409 | 0.68 | 0.73913 | 99.26%
2025-05-27 04:00 | 26.17 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 0 | 0 | 26.24 | 91.67 | 26.25 | 91.32 | 2025-05-27 04:00 | 26.24 | 26.17 | 26.2535 | 0.07 | 0.26748 | 99.73% |  |  | 2025-05-27 04:00 | 91.67 | 92 | 91.4592 | 0.33 | 0.3587 | 99.64% |  |  | 2025-05-27 04:00 | 26.25 | 26.17 | 26.2708 | 0.08 | 0.30569 | 99.69% |  |  | 2025-05-27 04:00 | 91.32 | 92 | 90.9409 | 0.68 | 0.73913 | 99.26%
2025-05-27 04:01 | 26.20 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 1 | 0 | 26.24 | 91.67 | 26.35 | 91.32 | 2025-05-27 04:01 | 26.24 | 26.2 | 26.2535 | 0.04 | 0.15267 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 04:01 | 91.67 | 92 | 91.4592 | 0.33 | 0.3587 | 99.64% |  |  | 2025-05-27 04:01 | 26.35 | 26.2 | 26.3703 | 0.15 | 0.57252 | 99.43% |  |  | 2025-05-27 04:01 | 91.32 | 92 | 90.9409 | 0.68 | 0.73913 | 99.26%
2025-05-27 04:02 | 26.20 | 92.10 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 2 | 0 | 26.24 | 91.77 | 26.35 | 91.32 | 2025-05-27 04:02 | 26.24 | 26.2 | 26.2535 | 0.04 | 0.15267 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 04:02 | 91.77 | 92.1 | 91.5564 | 0.33 | 0.35831 | 99.64% |  |  | 2025-05-27 04:02 | 26.35 | 26.2 | 26.3703 | 0.15 | 0.57252 | 99.43% |  |  | 2025-05-27 04:02 | 91.32 | 92.1 | 90.9409 | 0.78 | 0.84691 | 99.15%
2025-05-27 04:03 | 26.20 | 92.05 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 3 | 0 | 26.34 | 91.77 | 26.35 | 91.32 | 2025-05-27 04:03 | 26.34 | 26.2 | 26.3519 | 0.14 | 0.53435 | 99.47% |  |  | 2025-05-27 04:03 | 91.77 | 92.05 | 91.5564 | 0.28 | 0.30418 | 99.7% |  |  | 2025-05-27 04:03 | 26.35 | 26.2 | 26.3703 | 0.15 | 0.57252 | 99.43% |  |  | 2025-05-27 04:03 | 91.32 | 92.05 | 90.9409 | 0.73 | 0.79305 | 99.21%
2025-05-27 04:04 | 26.20 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 4 | 0 | 26.34 | 91.67 | 26.35 | 91.32 | 2025-05-27 04:04 | 26.34 | 26.2 | 26.3519 | 0.14 | 0.53435 | 99.47% |  |  | 2025-05-27 04:04 | 91.67 | 92 | 91.4592 | 0.33 | 0.3587 | 99.64% |  |  | 2025-05-27 04:04 | 26.35 | 26.2 | 26.3703 | 0.15 | 0.57252 | 99.43% |  |  | 2025-05-27 04:04 | 91.32 | 92 | 90.9409 | 0.68 | 0.73913 | 99.26%
2025-05-27 04:05 | 26.20 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 5 | 0 | 26.34 | 91.45 | 26.35 | 91.32 | 2025-05-27 04:05 | 26.34 | 26.2 | 26.3519 | 0.14 | 0.53435 | 99.47% |  |  | 2025-05-27 04:05 | 91.45 | 92 | 91.2453 | 0.55 | 0.59783 | 99.4% |  |  | 2025-05-27 04:05 | 26.35 | 26.2 | 26.3703 | 0.15 | 0.57252 | 99.43% |  |  | 2025-05-27 04:05 | 91.32 | 92 | 90.9409 | 0.68 | 0.73913 | 99.26%
2025-05-27 04:06 | 26.19 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 6 | 0 | 26.24 | 91.45 | 26.35 | 91.32 | 2025-05-27 04:06 | 26.24 | 26.19 | 26.2535 | 0.05 | 0.19091 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 04:06 | 91.45 | 92 | 91.2453 | 0.55 | 0.59783 | 99.4% |  |  | 2025-05-27 04:06 | 26.35 | 26.19 | 26.3703 | 0.16 | 0.61092 | 99.39% |  |  | 2025-05-27 04:06 | 91.32 | 92 | 90.9409 | 0.68 | 0.73913 | 99.26%
2025-05-27 04:07 | 26.20 | 91.95 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 7 | 0 | 26.24 | 91.35 | 26.25 | 91.32 | 2025-05-27 04:07 | 26.24 | 26.2 | 26.2535 | 0.04 | 0.15267 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 04:07 | 91.35 | 91.95 | 91.148 | 0.6 | 0.65253 | 99.35% |  |  | 2025-05-27 04:07 | 26.25 | 26.2 | 26.2708 | 0.05 | 0.19084 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 04:07 | 91.32 | 91.95 | 90.9409 | 0.63 | 0.68515 | 99.31%
2025-05-27 04:08 | 26.18 | 91.05 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 8 | 0 | 26.34 | 91.24 | 26.25 | 91.32 | 2025-05-27 04:08 | 26.34 | 26.18 | 26.3519 | 0.16 | 0.61115 | 99.39% |  |  | 2025-05-27 04:08 | 91.24 | 91.05 | 91.0411 | -0.19 | -0.20868 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 04:08 | 26.25 | 26.18 | 26.2708 | 0.07 | 0.26738 | 99.73% |  |  | 2025-05-27 04:08 | 91.32 | 91.05 | 90.9409 | 0.27 | 0.29654 | 99.7%
2025-05-27 04:09 | 26.19 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 9 | 0 | 26.24 | 91.35 | 26.35 | 91.32 | 2025-05-27 04:09 | 26.24 | 26.19 | 26.2535 | 0.05 | 0.19091 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 04:09 | 91.35 | 91 | 91.148 | -0.35 | -0.38462 | 100.4% |  |  | 2025-05-27 04:09 | 26.35 | 26.19 | 26.3703 | 0.16 | 0.61092 | 99.39% |  |  | 2025-05-27 04:09 | 91.32 | 91 | 90.9409 | 0.32 | 0.35165 | 99.65%
2025-05-27 04:10 | 26.20 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 10 | 0 | 26.24 | 91.24 | 26.35 | 91.32 | 2025-05-27 04:10 | 26.24 | 26.2 | 26.2535 | 0.04 | 0.15267 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 04:10 | 91.24 | 91 | 91.0411 | -0.24 | -0.26374 | 100.3% |  |  | 2025-05-27 04:10 | 26.35 | 26.2 | 26.3703 | 0.15 | 0.57252 | 99.43% |  |  | 2025-05-27 04:10 | 91.32 | 91 | 90.9409 | 0.32 | 0.35165 | 99.65%
2025-05-27 04:11 | 26.20 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 11 | 0 | 26.34 | 91.35 | 26.25 | 91.32 | 2025-05-27 04:11 | 26.34 | 26.2 | 26.3519 | 0.14 | 0.53435 | 99.47% |  |  | 2025-05-27 04:11 | 91.35 | 91 | 91.148 | -0.35 | -0.38462 | 100.4% |  |  | 2025-05-27 04:11 | 26.25 | 26.2 | 26.2708 | 0.05 | 0.19084 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 04:11 | 91.32 | 91 | 90.9409 | 0.32 | 0.35165 | 99.65%
2025-05-27 04:12 | 26.20 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 12 | 0 | 26.24 | 91.24 | 26.25 | 91.32 | 2025-05-27 04:12 | 26.24 | 26.2 | 26.2535 | 0.04 | 0.15267 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 04:12 | 91.24 | 91 | 91.0411 | -0.24 | -0.26374 | 100.3% |  |  | 2025-05-27 04:12 | 26.25 | 26.2 | 26.2708 | 0.05 | 0.19084 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 04:12 | 91.32 | 91 | 90.9409 | 0.32 | 0.35165 | 99.65%
2025-05-27 04:14 | 26.10 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 14 | 0 | 26.14 | 90.93 | 26.15 | 90.69 | 2025-05-27 04:14 | 26.14 | 26.1 | 26.1552 | 0.04 | 0.15326 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 04:14 | 90.93 | 91 | 90.7396 | 0.07 | 0.076923 | 99.92% |  |  | 2025-05-27 04:14 | 26.15 | 26.1 | 26.1714 | 0.05 | 0.19157 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 04:14 | 90.69 | 91 | 90.34 | 0.31 | 0.34066 | 99.66%
2025-05-27 04:15 | 26.11 | 91.80 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 15 | 0 | 26.24 | 91.35 | 26.05 | 90.44 | 2025-05-27 04:15 | 26.24 | 26.11 | 26.2535 | 0.13 | 0.49789 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 04:15 | 91.35 | 91.8 | 91.148 | 0.45 | 0.4902 | 99.51% |  |  | 2025-05-27 04:15 | 26.05 | 26.11 | 26.0719 | 0.06 | 0.2298 | 99.77% |  |  | 2025-05-27 04:15 | 90.44 | 91.8 | 90.1016 | 1.36 | 1.4815 | 98.52%
2025-05-27 04:16 | 26.09 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 16 | 0 | 26.14 | 91.56 | 26.05 | 90.56 | 2025-05-27 04:16 | 26.14 | 26.09 | 26.1552 | 0.05 | 0.19164 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 04:16 | 91.56 | 92 | 91.3522 | 0.44 | 0.47826 | 99.52% |  |  | 2025-05-27 04:16 | 26.05 | 26.09 | 26.0719 | 0.04 | 0.15332 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 04:16 | 90.56 | 92 | 90.216 | 1.44 | 1.5652 | 98.43%
2025-05-27 04:17 | 26.05 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 17 | 0 | 26.14 | 91.67 | 26.05 | 90.56 | 2025-05-27 04:17 | 26.14 | 26.05 | 26.1552 | 0.09 | 0.34549 | 99.65% |  |  | 2025-05-27 04:17 | 91.67 | 92 | 91.4592 | 0.33 | 0.3587 | 99.64% |  |  | 2025-05-27 04:17 | 26.05 | 26.05 | 26.0719 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 04:17 | 90.56 | 92 | 90.216 | 1.44 | 1.5652 | 98.43%
2025-05-27 04:18 | 26.00 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 18 | 0 | 26.14 | 91.67 | 26.05 | 90.56 | 2025-05-27 04:18 | 26.14 | 26 | 26.1552 | 0.14 | 0.53846 | 99.46% |  |  | 2025-05-27 04:18 | 91.67 | 92 | 91.4592 | 0.33 | 0.3587 | 99.64% |  |  | 2025-05-27 04:18 | 26.05 | 26 | 26.0719 | 0.05 | 0.19231 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 04:18 | 90.56 | 92 | 90.216 | 1.44 | 1.5652 | 98.43%
2025-05-27 04:02 | 26.00 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 19 | 0 | 26.14 | 91.67 | 25.95 | 90.69 | 2025-05-27 04:02 | 26.14 | 26 | 26.1552 | 0.14 | 0.53846 | 99.46% |  |  | 2025-05-27 04:02 | 91.67 | 92 | 91.4592 | 0.33 | 0.3587 | 99.64% |  |  | 2025-05-27 04:02 | 25.95 | 26 | 25.9725 | 0.05 | 0.19231 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 04:02 | 90.69 | 92 | 90.34 | 1.31 | 1.4239 | 98.58%
2025-05-27 04:20 | 26.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 20 | 0 | 26.04 | 91.77 | 26.05 | 90.69 | 2025-05-27 04:20 | 26.04 | 26.01 | 26.0568 | 0.03 | 0.11534 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 04:20 | 91.77 | 92 | 91.5564 | 0.23 | 0.25 | 99.75% |  |  | 2025-05-27 04:20 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 04:20 | 90.69 | 92 | 90.34 | 1.31 | 1.4239 | 98.58%
2025-05-27 04:21 | 26.00 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 21 | 0 | 26.04 | 91.77 | 25.95 | 90.69 | 2025-05-27 04:21 | 26.04 | 26 | 26.0568 | 0.04 | 0.15385 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 04:21 | 91.77 | 92 | 91.5564 | 0.23 | 0.25 | 99.75% |  |  | 2025-05-27 04:21 | 25.95 | 26 | 25.9725 | 0.05 | 0.19231 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 04:21 | 90.69 | 92 | 90.34 | 1.31 | 1.4239 | 98.58%
2025-05-27 04:22 | 25.97 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 22 | 0 | 26.04 | 91.77 | 25.95 | 90.82 | 2025-05-27 04:22 | 26.04 | 25.97 | 26.0568 | 0.07 | 0.26954 | 99.73% |  |  | 2025-05-27 04:22 | 91.77 | 92 | 91.5564 | 0.23 | 0.25 | 99.75% |  |  | 2025-05-27 04:22 | 25.95 | 25.97 | 25.9725 | 0.02 | 0.077012 | 99.92% |  |  | 2025-05-27 04:22 | 90.82 | 92 | 90.464 | 1.18 | 1.2826 | 98.72%
2025-05-27 04:23 | 25.95 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 23 | 0 | 26.04 | 91.98 | 25.95 | 90.82 | 2025-05-27 04:23 | 26.04 | 25.95 | 26.0568 | 0.09 | 0.34682 | 99.65% |  |  | 2025-05-27 04:23 | 91.98 | 92 | 91.7607 | 0.02 | 0.021739 | 99.98% |  |  | 2025-05-27 04:23 | 25.95 | 25.95 | 25.9725 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 04:23 | 90.82 | 92 | 90.464 | 1.18 | 1.2826 | 98.72%
2025-05-27 04:24 | 25.95 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 24 | 0 | 26.04 | 92.19 | 25.95 | 90.94 | 2025-05-27 04:24 | 26.04 | 25.95 | 26.0568 | 0.09 | 0.34682 | 99.65% |  |  | 2025-05-27 04:24 | 92.19 | 92 | 91.9649 | -0.19 | -0.20652 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 04:24 | 25.95 | 25.95 | 25.9725 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 04:24 | 90.94 | 92 | 90.5785 | 1.06 | 1.1522 | 98.85%
2025-05-27 04:25 | 25.94 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 25 | 0 | 26.04 | 92.30 | 25.95 | 90.94 | 2025-05-27 04:25 | 26.04 | 25.94 | 26.0568 | 0.1 | 0.38551 | 99.61% |  |  | 2025-05-27 04:25 | 92.3 | 92 | 92.0718 | -0.3 | -0.32609 | 100.3% |  |  | 2025-05-27 04:25 | 25.95 | 25.94 | 25.9725 | 0.01 | 0.038551 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 04:25 | 90.94 | 92 | 90.5785 | 1.06 | 1.1522 | 98.85%
2025-05-27 04:26 | 25.94 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 26 | 0 | 25.94 | 92.19 | 26.05 | 90.94 | 2025-05-27 04:26 | 25.94 | 25.94 | 25.9585 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 04:26 | 92.19 | 92 | 91.9649 | -0.19 | -0.20652 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 04:26 | 26.05 | 25.94 | 26.0719 | 0.11 | 0.42406 | 99.58% |  |  | 2025-05-27 04:26 | 90.94 | 92 | 90.5785 | 1.06 | 1.1522 | 98.85%
2025-05-27 04:27 | 25.95 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 27 | 0 | 26.04 | 92.19 | 25.95 | 90.94 | 2025-05-27 04:27 | 26.04 | 25.95 | 26.0568 | 0.09 | 0.34682 | 99.65% |  |  | 2025-05-27 04:27 | 92.19 | 92 | 91.9649 | -0.19 | -0.20652 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 04:27 | 25.95 | 25.95 | 25.9725 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 04:27 | 90.94 | 92 | 90.5785 | 1.06 | 1.1522 | 98.85%
2025-05-27 04:29 | 25.99 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 29 | 0 | 26.04 | 92.19 | 26.05 | 90.94 | 2025-05-27 04:29 | 26.04 | 25.99 | 26.0568 | 0.05 | 0.19238 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 04:29 | 92.19 | 92 | 91.9649 | -0.19 | -0.20652 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 04:29 | 26.05 | 25.99 | 26.0719 | 0.06 | 0.23086 | 99.77% |  |  | 2025-05-27 04:29 | 90.94 | 92 | 90.5785 | 1.06 | 1.1522 | 98.85%
2025-05-27 04:30 | 26.01 | 91.95 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 30 | 0 | 26.04 | 92.09 | 26.05 | 91.07 | 2025-05-27 04:30 | 26.04 | 26.01 | 26.0568 | 0.03 | 0.11534 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 04:30 | 92.09 | 91.95 | 91.8676 | -0.14 | -0.15226 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 04:30 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 04:30 | 91.07 | 91.95 | 90.7025 | 0.88 | 0.95704 | 99.04%
2025-05-27 04:31 | 26.00 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 31 | 0 | 26.04 | 92.09 | 26.05 | 91.07 | 2025-05-27 04:31 | 26.04 | 26 | 26.0568 | 0.04 | 0.15385 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 04:31 | 92.09 | 92 | 91.8676 | -0.09 | -0.097826 | 100.1% |  |  | 2025-05-27 04:31 | 26.05 | 26 | 26.0719 | 0.05 | 0.19231 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 04:31 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 04:32 | 26.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 32 | 0 | 26.04 | 92.19 | 26.05 | 91.07 | 2025-05-27 04:32 | 26.04 | 26.01 | 26.0568 | 0.03 | 0.11534 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 04:32 | 92.19 | 92 | 91.9649 | -0.19 | -0.20652 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 04:32 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 04:32 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 04:33 | 26.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 33 | 0 | 26.04 | 92.09 | 26.05 | 91.07 | 2025-05-27 04:33 | 26.04 | 26.01 | 26.0568 | 0.03 | 0.11534 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 04:33 | 92.09 | 92 | 91.8676 | -0.09 | -0.097826 | 100.1% |  |  | 2025-05-27 04:33 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 04:33 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 04:34 | 26.00 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 34 | 0 | 26.04 | 92.19 | 26.05 | 91.07 | 2025-05-27 04:34 | 26.04 | 26 | 26.0568 | 0.04 | 0.15385 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 04:34 | 92.19 | 92 | 91.9649 | -0.19 | -0.20652 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 04:34 | 26.05 | 26 | 26.0719 | 0.05 | 0.19231 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 04:34 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 04:35 | 26.00 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 35 | 0 | 26.04 | 92.09 | 26.05 | 91.07 | 2025-05-27 04:35 | 26.04 | 26 | 26.0568 | 0.04 | 0.15385 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 04:35 | 92.09 | 92 | 91.8676 | -0.09 | -0.097826 | 100.1% |  |  | 2025-05-27 04:35 | 26.05 | 26 | 26.0719 | 0.05 | 0.19231 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 04:35 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 04:36 | 26.01 | 91.45 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 36 | 0 | 26.04 | 92.09 | 26.05 | 91.07 | 2025-05-27 04:36 | 26.04 | 26.01 | 26.0568 | 0.03 | 0.11534 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 04:36 | 92.09 | 91.45 | 91.8676 | -0.64 | -0.69984 | 100.7% |  |  | 2025-05-27 04:36 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 04:36 | 91.07 | 91.45 | 90.7025 | 0.38 | 0.41553 | 99.58%
2025-05-27 04:37 | 26.00 | 91.45 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 37 | 0 | 26.04 | 91.98 | 26.05 | 91.07 | 2025-05-27 04:37 | 26.04 | 26 | 26.0568 | 0.04 | 0.15385 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 04:37 | 91.98 | 91.45 | 91.7607 | -0.53 | -0.57955 | 100.6% |  |  | 2025-05-27 04:37 | 26.05 | 26 | 26.0719 | 0.05 | 0.19231 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 04:37 | 91.07 | 91.45 | 90.7025 | 0.38 | 0.41553 | 99.58%
2025-05-27 04:38 | 26.00 | 91.70 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 38 | 0 | 26.04 | 91.98 | 26.05 | 91.07 | 2025-05-27 04:38 | 26.04 | 26 | 26.0568 | 0.04 | 0.15385 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 04:38 | 91.98 | 91.7 | 91.7607 | -0.28 | -0.30534 | 100.3% |  |  | 2025-05-27 04:38 | 26.05 | 26 | 26.0719 | 0.05 | 0.19231 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 04:38 | 91.07 | 91.7 | 90.7025 | 0.63 | 0.68702 | 99.31%
2025-05-27 04:39 | 26.01 | 91.95 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 39 | 0 | 26.04 | 92.09 | 26.05 | 91.07 | 2025-05-27 04:39 | 26.04 | 26.01 | 26.0568 | 0.03 | 0.11534 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 04:39 | 92.09 | 91.95 | 91.8676 | -0.14 | -0.15226 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 04:39 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 04:39 | 91.07 | 91.95 | 90.7025 | 0.88 | 0.95704 | 99.04%
2025-05-27 04:40 | 26.01 | 91.85 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 40 | 0 | 26.04 | 92.09 | 26.05 | 91.07 | 2025-05-27 04:40 | 26.04 | 26.01 | 26.0568 | 0.03 | 0.11534 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 04:40 | 92.09 | 91.85 | 91.8676 | -0.24 | -0.2613 | 100.3% |  |  | 2025-05-27 04:40 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 04:40 | 91.07 | 91.85 | 90.7025 | 0.78 | 0.84921 | 99.15%
2025-05-27 04:41 | 26.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 41 | 0 | 26.04 | 92.09 | 26.05 | 91.20 | 2025-05-27 04:41 | 26.04 | 26.01 | 26.0568 | 0.03 | 0.11534 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 04:41 | 92.09 | 92 | 91.8676 | -0.09 | -0.097826 | 100.1% |  |  | 2025-05-27 04:41 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 04:41 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 04:42 | 26.02 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 42 | 0 | 26.04 | 92.09 | 26.05 | 91.20 | 2025-05-27 04:42 | 26.04 | 26.02 | 26.0568 | 0.02 | 0.076864 | 99.92% |  |  | 2025-05-27 04:42 | 92.09 | 92 | 91.8676 | -0.09 | -0.097826 | 100.1% |  |  | 2025-05-27 04:42 | 26.05 | 26.02 | 26.0719 | 0.03 | 0.1153 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 04:42 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 04:44 | 26.00 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 44 | 0 | 26.04 | 91.88 | 26.05 | 91.20 | 2025-05-27 04:44 | 26.04 | 26 | 26.0568 | 0.04 | 0.15385 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 04:44 | 91.88 | 91 | 91.6634 | -0.88 | -0.96703 | 101% |  |  | 2025-05-27 04:44 | 26.05 | 26 | 26.0719 | 0.05 | 0.19231 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 04:44 | 91.2 | 91 | 90.8265 | 0.2 | 0.21978 | 99.78%
2025-05-27 04:46 | 26.01 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 46 | 0 | 26.04 | 91.98 | 26.05 | 91.20 | 2025-05-27 04:46 | 26.04 | 26.01 | 26.0568 | 0.03 | 0.11534 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 04:46 | 91.98 | 91 | 91.7607 | -0.98 | -1.0769 | 101.1% |  |  | 2025-05-27 04:46 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 04:46 | 91.2 | 91 | 90.8265 | 0.2 | 0.21978 | 99.78%
2025-05-27 04:47 | 26.01 | 91.25 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 47 | 0 | 26.04 | 91.98 | 26.05 | 91.20 | 2025-05-27 04:47 | 26.04 | 26.01 | 26.0568 | 0.03 | 0.11534 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 04:47 | 91.98 | 91.25 | 91.7607 | -0.73 | -0.8 | 100.8% |  |  | 2025-05-27 04:47 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 04:47 | 91.2 | 91.25 | 90.8265 | 0.05 | 0.054795 | 99.95%
2025-05-27 04:48 | 26.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 48 | 0 | 26.04 | 92.19 | 26.05 | 91.20 | 2025-05-27 04:48 | 26.04 | 26.01 | 26.0568 | 0.03 | 0.11534 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 04:48 | 92.19 | 92 | 91.9649 | -0.19 | -0.20652 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 04:48 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 04:48 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 04:49 | 26.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 49 | 0 | 26.04 | 92.19 | 26.05 | 91.20 | 2025-05-27 04:49 | 26.04 | 26.01 | 26.0568 | 0.03 | 0.11534 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 04:49 | 92.19 | 92 | 91.9649 | -0.19 | -0.20652 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 04:49 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 04:49 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 04:50 | 26.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 50 | 0 | 26.04 | 92.19 | 26.05 | 91.20 | 2025-05-27 04:50 | 26.04 | 26.01 | 26.0568 | 0.03 | 0.11534 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 04:50 | 92.19 | 92 | 91.9649 | -0.19 | -0.20652 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 04:50 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 04:50 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 04:51 | 26.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 51 | 0 | 26.04 | 92.09 | 26.05 | 91.20 | 2025-05-27 04:51 | 26.04 | 26.01 | 26.0568 | 0.03 | 0.11534 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 04:51 | 92.09 | 92 | 91.8676 | -0.09 | -0.097826 | 100.1% |  |  | 2025-05-27 04:51 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 04:51 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 04:52 | 26.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 52 | 0 | 26.04 | 92.19 | 26.05 | 91.20 | 2025-05-27 04:52 | 26.04 | 26.01 | 26.0568 | 0.03 | 0.11534 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 04:52 | 92.19 | 92 | 91.9649 | -0.19 | -0.20652 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 04:52 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 04:52 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 04:53 | 26.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 53 | 0 | 26.04 | 92.19 | 26.05 | 91.20 | 2025-05-27 04:53 | 26.04 | 26.01 | 26.0568 | 0.03 | 0.11534 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 04:53 | 92.19 | 92 | 91.9649 | -0.19 | -0.20652 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 04:53 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 04:53 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 04:54 | 26.04 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 54 | 0 | 26.04 | 92.19 | 26.05 | 91.32 | 2025-05-27 04:54 | 26.04 | 26.04 | 26.0568 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 04:54 | 92.19 | 92 | 91.9649 | -0.19 | -0.20652 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 04:54 | 26.05 | 26.04 | 26.0719 | 0.01 | 0.038402 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 04:54 | 91.32 | 92 | 90.9409 | 0.68 | 0.73913 | 99.26%
2025-05-27 04:55 | 26.06 | 92.60 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 55 | 0 | 26.04 | 92.51 | 26.15 | 91.32 | 2025-05-27 04:55 | 26.04 | 26.06 | 26.0568 | 0.02 | 0.076746 | 99.92% |  |  | 2025-05-27 04:55 | 92.51 | 92.6 | 92.276 | 0.09 | 0.097192 | 99.9% |  |  | 2025-05-27 04:55 | 26.15 | 26.06 | 26.1714 | 0.09 | 0.34536 | 99.65% |  |  | 2025-05-27 04:55 | 91.32 | 92.6 | 90.9409 | 1.28 | 1.3823 | 98.62%
2025-05-27 04:56 | 26.06 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 56 | 0 | 26.04 | 92.41 | 26.15 | 91.32 | 2025-05-27 04:56 | 26.04 | 26.06 | 26.0568 | 0.02 | 0.076746 | 99.92% |  |  | 2025-05-27 04:56 | 92.41 | 93 | 92.1788 | 0.59 | 0.63441 | 99.37% |  |  | 2025-05-27 04:56 | 26.15 | 26.06 | 26.1714 | 0.09 | 0.34536 | 99.65% |  |  | 2025-05-27 04:56 | 91.32 | 93 | 90.9409 | 1.68 | 1.8065 | 98.19%
2025-05-27 04:58 | 26.07 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 58 | 0 | 26.14 | 92.41 | 26.15 | 91.83 | 2025-05-27 04:58 | 26.14 | 26.07 | 26.1552 | 0.07 | 0.26851 | 99.73% |  |  | 2025-05-27 04:58 | 92.41 | 93 | 92.1788 | 0.59 | 0.63441 | 99.37% |  |  | 2025-05-27 04:58 | 26.15 | 26.07 | 26.1714 | 0.08 | 0.30687 | 99.69% |  |  | 2025-05-27 04:58 | 91.83 | 93 | 91.4274 | 1.17 | 1.2581 | 98.74%
2025-05-27 04:59 | 26.06 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 4 | 59 | 0 | 26.14 | 92.30 | 26.15 | 91.70 | 2025-05-27 04:59 | 26.14 | 26.06 | 26.1552 | 0.08 | 0.30698 | 99.69% |  |  | 2025-05-27 04:59 | 92.3 | 93 | 92.0718 | 0.7 | 0.75269 | 99.25% |  |  | 2025-05-27 04:59 | 26.15 | 26.06 | 26.1714 | 0.09 | 0.34536 | 99.65% |  |  | 2025-05-27 04:59 | 91.7 | 93 | 91.3034 | 1.3 | 1.3978 | 98.6%
2025-05-27 05:00 | 26.05 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 0 | 0 | 26.14 | 92.09 | 26.15 | 91.83 | 2025-05-27 05:00 | 26.14 | 26.05 | 26.1552 | 0.09 | 0.34549 | 99.65% |  |  | 2025-05-27 05:00 | 92.09 | 93 | 91.8676 | 0.91 | 0.97849 | 99.02% |  |  | 2025-05-27 05:00 | 26.15 | 26.05 | 26.1714 | 0.1 | 0.38388 | 99.62% |  |  | 2025-05-27 05:00 | 91.83 | 93 | 91.4274 | 1.17 | 1.2581 | 98.74%
2025-05-27 05:01 | 26.04 | 92.50 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 1 | 0 | 26.14 | 91.98 | 26.15 | 91.96 | 2025-05-27 05:01 | 26.14 | 26.04 | 26.1552 | 0.1 | 0.38402 | 99.62% |  |  | 2025-05-27 05:01 | 91.98 | 92.5 | 91.7607 | 0.52 | 0.56216 | 99.44% |  |  | 2025-05-27 05:01 | 26.15 | 26.04 | 26.1714 | 0.11 | 0.42243 | 99.58% |  |  | 2025-05-27 05:01 | 91.96 | 92.5 | 91.5513 | 0.54 | 0.58378 | 99.42%
2025-05-27 05:02 | 26.01 | 92.35 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 2 | 0 | 26.14 | 91.88 | 26.15 | 91.83 | 2025-05-27 05:02 | 26.14 | 26.01 | 26.1552 | 0.13 | 0.49981 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 05:02 | 91.88 | 92.35 | 91.6634 | 0.47 | 0.50893 | 99.49% |  |  | 2025-05-27 05:02 | 26.15 | 26.01 | 26.1714 | 0.14 | 0.53825 | 99.46% |  |  | 2025-05-27 05:02 | 91.83 | 92.35 | 91.4274 | 0.52 | 0.56308 | 99.44%
2025-05-27 05:03 | 26.01 | 92.55 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 3 | 0 | 26.14 | 91.88 | 26.25 | 91.83 | 2025-05-27 05:03 | 26.14 | 26.01 | 26.1552 | 0.13 | 0.49981 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 05:03 | 91.88 | 92.55 | 91.6634 | 0.67 | 0.72393 | 99.28% |  |  | 2025-05-27 05:03 | 26.25 | 26.01 | 26.2708 | 0.24 | 0.92272 | 99.08% |  |  | 2025-05-27 05:03 | 91.83 | 92.55 | 91.4274 | 0.72 | 0.77796 | 99.22%
2025-05-27 05:04 | 26.01 | 92.85 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 4 | 0 | 26.14 | 91.77 | 26.15 | 91.70 | 2025-05-27 05:04 | 26.14 | 26.01 | 26.1552 | 0.13 | 0.49981 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 05:04 | 91.77 | 92.85 | 91.5564 | 1.08 | 1.1632 | 98.84% |  |  | 2025-05-27 05:04 | 26.15 | 26.01 | 26.1714 | 0.14 | 0.53825 | 99.46% |  |  | 2025-05-27 05:04 | 91.7 | 92.85 | 91.3034 | 1.15 | 1.2386 | 98.76%
2025-05-27 05:05 | 26.01 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 5 | 0 | 26.14 | 92.09 | 26.25 | 91.70 | 2025-05-27 05:05 | 26.14 | 26.01 | 26.1552 | 0.13 | 0.49981 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 05:05 | 92.09 | 93 | 91.8676 | 0.91 | 0.97849 | 99.02% |  |  | 2025-05-27 05:05 | 26.25 | 26.01 | 26.2708 | 0.24 | 0.92272 | 99.08% |  |  | 2025-05-27 05:05 | 91.7 | 93 | 91.3034 | 1.3 | 1.3978 | 98.6%
2025-05-27 05:06 | 26.01 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 6 | 0 | 26.14 | 91.88 | 26.25 | 91.83 | 2025-05-27 05:06 | 26.14 | 26.01 | 26.1552 | 0.13 | 0.49981 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 05:06 | 91.88 | 93 | 91.6634 | 1.12 | 1.2043 | 98.8% |  |  | 2025-05-27 05:06 | 26.25 | 26.01 | 26.2708 | 0.24 | 0.92272 | 99.08% |  |  | 2025-05-27 05:06 | 91.83 | 93 | 91.4274 | 1.17 | 1.2581 | 98.74%
2025-05-27 05:07 | 26.01 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 7 | 0 | 26.14 | 91.88 | 26.25 | 91.70 | 2025-05-27 05:07 | 26.14 | 26.01 | 26.1552 | 0.13 | 0.49981 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 05:07 | 91.88 | 93 | 91.6634 | 1.12 | 1.2043 | 98.8% |  |  | 2025-05-27 05:07 | 26.25 | 26.01 | 26.2708 | 0.24 | 0.92272 | 99.08% |  |  | 2025-05-27 05:07 | 91.7 | 93 | 91.3034 | 1.3 | 1.3978 | 98.6%
2025-05-27 05:08 | 26.02 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 8 | 0 | 26.14 | 91.98 | 26.25 | 91.70 | 2025-05-27 05:08 | 26.14 | 26.02 | 26.1552 | 0.12 | 0.46118 | 99.54% |  |  | 2025-05-27 05:08 | 91.98 | 93 | 91.7607 | 1.02 | 1.0968 | 98.9% |  |  | 2025-05-27 05:08 | 26.25 | 26.02 | 26.2708 | 0.23 | 0.88394 | 99.12% |  |  | 2025-05-27 05:08 | 91.7 | 93 | 91.3034 | 1.3 | 1.3978 | 98.6%
2025-05-27 05:09 | 26.00 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 9 | 0 | 26.14 | 91.88 | 26.25 | 91.58 | 2025-05-27 05:09 | 26.14 | 26 | 26.1552 | 0.14 | 0.53846 | 99.46% |  |  | 2025-05-27 05:09 | 91.88 | 93 | 91.6634 | 1.12 | 1.2043 | 98.8% |  |  | 2025-05-27 05:09 | 26.25 | 26 | 26.2708 | 0.25 | 0.96154 | 99.04% |  |  | 2025-05-27 05:09 | 91.58 | 93 | 91.1889 | 1.42 | 1.5269 | 98.47%
2025-05-27 05:11 | 26.00 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 11 | 0 | 26.14 | 91.88 | 26.25 | 91.70 | 2025-05-27 05:11 | 26.14 | 26 | 26.1552 | 0.14 | 0.53846 | 99.46% |  |  | 2025-05-27 05:11 | 91.88 | 93 | 91.6634 | 1.12 | 1.2043 | 98.8% |  |  | 2025-05-27 05:11 | 26.25 | 26 | 26.2708 | 0.25 | 0.96154 | 99.04% |  |  | 2025-05-27 05:11 | 91.7 | 93 | 91.3034 | 1.3 | 1.3978 | 98.6%
2025-05-27 05:12 | 26.00 | 92.50 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 12 | 0 | 26.14 | 91.88 | 26.15 | 91.45 | 2025-05-27 05:12 | 26.14 | 26 | 26.1552 | 0.14 | 0.53846 | 99.46% |  |  | 2025-05-27 05:12 | 91.88 | 92.5 | 91.6634 | 0.62 | 0.67027 | 99.33% |  |  | 2025-05-27 05:12 | 26.15 | 26 | 26.1714 | 0.15 | 0.57692 | 99.42% |  |  | 2025-05-27 05:12 | 91.45 | 92.5 | 91.0649 | 1.05 | 1.1351 | 98.86%
2025-05-27 05:13 | 26.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 13 | 0 | 26.14 | 91.98 | 26.15 | 91.32 | 2025-05-27 05:13 | 26.14 | 26.01 | 26.1552 | 0.13 | 0.49981 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 05:13 | 91.98 | 92 | 91.7607 | 0.02 | 0.021739 | 99.98% |  |  | 2025-05-27 05:13 | 26.15 | 26.01 | 26.1714 | 0.14 | 0.53825 | 99.46% |  |  | 2025-05-27 05:13 | 91.32 | 92 | 90.9409 | 0.68 | 0.73913 | 99.26%
2025-05-27 05:14 | 26.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 14 | 0 | 26.14 | 91.88 | 26.15 | 91.45 | 2025-05-27 05:14 | 26.14 | 26.01 | 26.1552 | 0.13 | 0.49981 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 05:14 | 91.88 | 92 | 91.6634 | 0.12 | 0.13043 | 99.87% |  |  | 2025-05-27 05:14 | 26.15 | 26.01 | 26.1714 | 0.14 | 0.53825 | 99.46% |  |  | 2025-05-27 05:14 | 91.45 | 92 | 91.0649 | 0.55 | 0.59783 | 99.4%
2025-05-27 05:15 | 26.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 15 | 0 | 26.14 | 91.88 | 26.15 | 91.45 | 2025-05-27 05:15 | 26.14 | 26.01 | 26.1552 | 0.13 | 0.49981 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 05:15 | 91.88 | 92 | 91.6634 | 0.12 | 0.13043 | 99.87% |  |  | 2025-05-27 05:15 | 26.15 | 26.01 | 26.1714 | 0.14 | 0.53825 | 99.46% |  |  | 2025-05-27 05:15 | 91.45 | 92 | 91.0649 | 0.55 | 0.59783 | 99.4%
2025-05-27 05:16 | 26.02 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 16 | 0 | 26.14 | 91.88 | 26.15 | 91.58 | 2025-05-27 05:16 | 26.14 | 26.02 | 26.1552 | 0.12 | 0.46118 | 99.54% |  |  | 2025-05-27 05:16 | 91.88 | 92 | 91.6634 | 0.12 | 0.13043 | 99.87% |  |  | 2025-05-27 05:16 | 26.15 | 26.02 | 26.1714 | 0.13 | 0.49962 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 05:16 | 91.58 | 92 | 91.1889 | 0.42 | 0.45652 | 99.54%
2025-05-27 05:17 | 26.02 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 17 | 0 | 26.14 | 91.77 | 26.15 | 91.32 | 2025-05-27 05:17 | 26.14 | 26.02 | 26.1552 | 0.12 | 0.46118 | 99.54% |  |  | 2025-05-27 05:17 | 91.77 | 92 | 91.5564 | 0.23 | 0.25 | 99.75% |  |  | 2025-05-27 05:17 | 26.15 | 26.02 | 26.1714 | 0.13 | 0.49962 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 05:17 | 91.32 | 92 | 90.9409 | 0.68 | 0.73913 | 99.26%
2025-05-27 05:18 | 26.02 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 18 | 0 | 26.14 | 91.88 | 26.15 | 91.45 | 2025-05-27 05:18 | 26.14 | 26.02 | 26.1552 | 0.12 | 0.46118 | 99.54% |  |  | 2025-05-27 05:18 | 91.88 | 92 | 91.6634 | 0.12 | 0.13043 | 99.87% |  |  | 2025-05-27 05:18 | 26.15 | 26.02 | 26.1714 | 0.13 | 0.49962 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 05:18 | 91.45 | 92 | 91.0649 | 0.55 | 0.59783 | 99.4%
2025-05-27 05:19 | 26.02 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 19 | 0 | 26.14 | 91.88 | 26.15 | 91.32 | 2025-05-27 05:19 | 26.14 | 26.02 | 26.1552 | 0.12 | 0.46118 | 99.54% |  |  | 2025-05-27 05:19 | 91.88 | 92 | 91.6634 | 0.12 | 0.13043 | 99.87% |  |  | 2025-05-27 05:19 | 26.15 | 26.02 | 26.1714 | 0.13 | 0.49962 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 05:19 | 91.32 | 92 | 90.9409 | 0.68 | 0.73913 | 99.26%
2025-05-27 05:20 | 26.04 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 20 | 0 | 26.14 | 91.88 | 26.15 | 90.82 | 2025-05-27 05:20 | 26.14 | 26.04 | 26.1552 | 0.1 | 0.38402 | 99.62% |  |  | 2025-05-27 05:20 | 91.88 | 92 | 91.6634 | 0.12 | 0.13043 | 99.87% |  |  | 2025-05-27 05:20 | 26.15 | 26.04 | 26.1714 | 0.11 | 0.42243 | 99.58% |  |  | 2025-05-27 05:20 | 90.82 | 92 | 90.464 | 1.18 | 1.2826 | 98.72%
2025-05-27 05:21 | 26.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 21 | 0 | 26.14 | 91.88 | 26.05 | 91.07 | 2025-05-27 05:21 | 26.14 | 26.01 | 26.1552 | 0.13 | 0.49981 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 05:21 | 91.88 | 92 | 91.6634 | 0.12 | 0.13043 | 99.87% |  |  | 2025-05-27 05:21 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 05:21 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 05:20 | 26.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 22 | 0 | 26.14 | 91.88 | 26.05 | 90.94 | 2025-05-27 05:20 | 26.14 | 26.01 | 26.1552 | 0.13 | 0.49981 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 05:20 | 91.88 | 92 | 91.6634 | 0.12 | 0.13043 | 99.87% |  |  | 2025-05-27 05:20 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 05:20 | 90.94 | 92 | 90.5785 | 1.06 | 1.1522 | 98.85%
2025-05-27 05:23 | 26.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 23 | 0 | 26.14 | 91.98 | 26.05 | 90.94 | 2025-05-27 05:23 | 26.14 | 26.01 | 26.1552 | 0.13 | 0.49981 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 05:23 | 91.98 | 92 | 91.7607 | 0.02 | 0.021739 | 99.98% |  |  | 2025-05-27 05:23 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 05:23 | 90.94 | 92 | 90.5785 | 1.06 | 1.1522 | 98.85%
2025-05-27 05:24 | 26.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 24 | 0 | 26.04 | 91.88 | 26.05 | 90.94 | 2025-05-27 05:24 | 26.04 | 26.01 | 26.0568 | 0.03 | 0.11534 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 05:24 | 91.88 | 92 | 91.6634 | 0.12 | 0.13043 | 99.87% |  |  | 2025-05-27 05:24 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 05:24 | 90.94 | 92 | 90.5785 | 1.06 | 1.1522 | 98.85%
2025-05-27 05:25 | 26.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 25 | 0 | 26.04 | 92.09 | 26.05 | 90.94 | 2025-05-27 05:25 | 26.04 | 26.01 | 26.0568 | 0.03 | 0.11534 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 05:25 | 92.09 | 92 | 91.8676 | -0.09 | -0.097826 | 100.1% |  |  | 2025-05-27 05:25 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 05:25 | 90.94 | 92 | 90.5785 | 1.06 | 1.1522 | 98.85%
2025-05-27 05:26 | 26.01 | 91.90 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 26 | 0 | 26.14 | 91.98 | 26.05 | 90.94 | 2025-05-27 05:26 | 26.14 | 26.01 | 26.1552 | 0.13 | 0.49981 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 05:26 | 91.98 | 91.9 | 91.7607 | -0.08 | -0.087051 | 100.1% |  |  | 2025-05-27 05:26 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 05:26 | 90.94 | 91.9 | 90.5785 | 0.96 | 1.0446 | 98.96%
2025-05-27 05:28 | 26.01 | 91.65 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 28 | 0 | 26.04 | 91.88 | 26.05 | 90.94 | 2025-05-27 05:28 | 26.04 | 26.01 | 26.0568 | 0.03 | 0.11534 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 05:28 | 91.88 | 91.65 | 91.6634 | -0.23 | -0.25095 | 100.3% |  |  | 2025-05-27 05:28 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 05:28 | 90.94 | 91.65 | 90.5785 | 0.71 | 0.77469 | 99.23%
2025-05-27 05:30 | 26.01 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 30 | 0 | 26.04 | 91.77 | 26.05 | 90.94 | 2025-05-27 05:30 | 26.04 | 26.01 | 26.0568 | 0.03 | 0.11534 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 05:30 | 91.77 | 91 | 91.5564 | -0.77 | -0.84615 | 100.8% |  |  | 2025-05-27 05:30 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 05:30 | 90.94 | 91 | 90.5785 | 0.06 | 0.065934 | 99.93%
2025-05-27 05:31 | 26.01 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 31 | 0 | 26.04 | 91.77 | 26.05 | 91.07 | 2025-05-27 05:31 | 26.04 | 26.01 | 26.0568 | 0.03 | 0.11534 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 05:31 | 91.77 | 91 | 91.5564 | -0.77 | -0.84615 | 100.8% |  |  | 2025-05-27 05:31 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 05:31 | 91.07 | 91 | 90.7025 | 0.07 | 0.076923 | 99.92%
2025-05-27 05:32 | 26.01 | 91.45 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 32 | 0 | 26.04 | 91.88 | 26.05 | 91.07 | 2025-05-27 05:32 | 26.04 | 26.01 | 26.0568 | 0.03 | 0.11534 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 05:32 | 91.88 | 91.45 | 91.6634 | -0.43 | -0.4702 | 100.5% |  |  | 2025-05-27 05:32 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 05:32 | 91.07 | 91.45 | 90.7025 | 0.38 | 0.41553 | 99.58%
2025-05-27 05:33 | 26.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 33 | 0 | 26.04 | 91.98 | 26.05 | 91.07 | 2025-05-27 05:33 | 26.04 | 26.01 | 26.0568 | 0.03 | 0.11534 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 05:33 | 91.98 | 92 | 91.7607 | 0.02 | 0.021739 | 99.98% |  |  | 2025-05-27 05:33 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 05:33 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 05:34 | 26.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 34 | 0 | 26.04 | 91.77 | 26.05 | 91.07 | 2025-05-27 05:34 | 26.04 | 26.01 | 26.0568 | 0.03 | 0.11534 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 05:34 | 91.77 | 92 | 91.5564 | 0.23 | 0.25 | 99.75% |  |  | 2025-05-27 05:34 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 05:34 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 05:35 | 26.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 35 | 0 | 26.04 | 92.09 | 26.05 | 91.07 | 2025-05-27 05:35 | 26.04 | 26.01 | 26.0568 | 0.03 | 0.11534 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 05:35 | 92.09 | 92 | 91.8676 | -0.09 | -0.097826 | 100.1% |  |  | 2025-05-27 05:35 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 05:35 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 05:36 | 26.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 36 | 0 | 26.04 | 92.09 | 26.05 | 91.07 | 2025-05-27 05:36 | 26.04 | 26.01 | 26.0568 | 0.03 | 0.11534 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 05:36 | 92.09 | 92 | 91.8676 | -0.09 | -0.097826 | 100.1% |  |  | 2025-05-27 05:36 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 05:36 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 05:37 | 26.00 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 37 | 0 | 26.04 | 92.30 | 26.05 | 91.07 | 2025-05-27 05:37 | 26.04 | 26 | 26.0568 | 0.04 | 0.15385 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 05:37 | 92.3 | 92 | 92.0718 | -0.3 | -0.32609 | 100.3% |  |  | 2025-05-27 05:37 | 26.05 | 26 | 26.0719 | 0.05 | 0.19231 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 05:37 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 05:38 | 26.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 38 | 0 | 26.04 | 92.30 | 26.05 | 91.07 | 2025-05-27 05:38 | 26.04 | 26.01 | 26.0568 | 0.03 | 0.11534 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 05:38 | 92.3 | 92 | 92.0718 | -0.3 | -0.32609 | 100.3% |  |  | 2025-05-27 05:38 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 05:38 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 05:39 | 26.00 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 39 | 0 | 26.04 | 92.30 | 26.05 | 91.20 | 2025-05-27 05:39 | 26.04 | 26 | 26.0568 | 0.04 | 0.15385 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 05:39 | 92.3 | 92 | 92.0718 | -0.3 | -0.32609 | 100.3% |  |  | 2025-05-27 05:39 | 26.05 | 26 | 26.0719 | 0.05 | 0.19231 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 05:39 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 05:40 | 26.00 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 40 | 0 | 26.04 | 92.62 | 26.05 | 91.20 | 2025-05-27 05:40 | 26.04 | 26 | 26.0568 | 0.04 | 0.15385 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 05:40 | 92.62 | 92 | 92.383 | -0.62 | -0.67391 | 100.7% |  |  | 2025-05-27 05:40 | 26.05 | 26 | 26.0719 | 0.05 | 0.19231 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 05:40 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 05:41 | 26.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 41 | 0 | 26.04 | 92.62 | 26.05 | 91.20 | 2025-05-27 05:41 | 26.04 | 26.01 | 26.0568 | 0.03 | 0.11534 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 05:41 | 92.62 | 92 | 92.383 | -0.62 | -0.67391 | 100.7% |  |  | 2025-05-27 05:41 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 05:41 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 05:42 | 26.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 42 | 0 | 26.14 | 92.51 | 26.05 | 91.20 | 2025-05-27 05:42 | 26.14 | 26.01 | 26.1552 | 0.13 | 0.49981 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 05:42 | 92.51 | 92 | 92.276 | -0.51 | -0.55435 | 100.6% |  |  | 2025-05-27 05:42 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 05:42 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 05:43 | 26.01 | 92.05 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 43 | 0 | 26.04 | 92.51 | 26.05 | 91.20 | 2025-05-27 05:43 | 26.04 | 26.01 | 26.0568 | 0.03 | 0.11534 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 05:43 | 92.51 | 92.05 | 92.276 | -0.46 | -0.49973 | 100.5% |  |  | 2025-05-27 05:43 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 05:43 | 91.2 | 92.05 | 90.8265 | 0.85 | 0.92341 | 99.08%
2025-05-27 05:44 | 26.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 44 | 0 | 26.04 | 92.51 | 26.05 | 91.32 | 2025-05-27 05:44 | 26.04 | 26.01 | 26.0568 | 0.03 | 0.11534 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 05:44 | 92.51 | 92 | 92.276 | -0.51 | -0.55435 | 100.6% |  |  | 2025-05-27 05:44 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 05:44 | 91.32 | 92 | 90.9409 | 0.68 | 0.73913 | 99.26%
2025-05-27 05:45 | 26.00 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 45 | 0 | 26.04 | 92.62 | 26.05 | 91.32 | 2025-05-27 05:45 | 26.04 | 26 | 26.0568 | 0.04 | 0.15385 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 05:45 | 92.62 | 92 | 92.383 | -0.62 | -0.67391 | 100.7% |  |  | 2025-05-27 05:45 | 26.05 | 26 | 26.0719 | 0.05 | 0.19231 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 05:45 | 91.32 | 92 | 90.9409 | 0.68 | 0.73913 | 99.26%
2025-05-27 05:46 | 26.00 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 46 | 0 | 26.04 | 92.41 | 26.05 | 91.32 | 2025-05-27 05:46 | 26.04 | 26 | 26.0568 | 0.04 | 0.15385 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 05:46 | 92.41 | 92 | 92.1788 | -0.41 | -0.44565 | 100.4% |  |  | 2025-05-27 05:46 | 26.05 | 26 | 26.0719 | 0.05 | 0.19231 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 05:46 | 91.32 | 92 | 90.9409 | 0.68 | 0.73913 | 99.26%
2025-05-27 05:47 | 26.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 47 | 0 | 26.04 | 92.30 | 26.05 | 91.32 | 2025-05-27 05:47 | 26.04 | 26.01 | 26.0568 | 0.03 | 0.11534 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 05:47 | 92.3 | 92 | 92.0718 | -0.3 | -0.32609 | 100.3% |  |  | 2025-05-27 05:47 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 05:47 | 91.32 | 92 | 90.9409 | 0.68 | 0.73913 | 99.26%
2025-05-27 05:48 | 26.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 48 | 0 | 26.04 | 92.19 | 26.05 | 91.32 | 2025-05-27 05:48 | 26.04 | 26.01 | 26.0568 | 0.03 | 0.11534 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 05:48 | 92.19 | 92 | 91.9649 | -0.19 | -0.20652 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 05:48 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 05:48 | 91.32 | 92 | 90.9409 | 0.68 | 0.73913 | 99.26%
2025-05-27 05:49 | 26.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 49 | 0 | 26.04 | 92.19 | 26.05 | 91.32 | 2025-05-27 05:49 | 26.04 | 26.01 | 26.0568 | 0.03 | 0.11534 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 05:49 | 92.19 | 92 | 91.9649 | -0.19 | -0.20652 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 05:49 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 05:49 | 91.32 | 92 | 90.9409 | 0.68 | 0.73913 | 99.26%
2025-05-27 05:50 | 26.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 50 | 0 | 26.04 | 92.30 | 26.05 | 91.32 | 2025-05-27 05:50 | 26.04 | 26.01 | 26.0568 | 0.03 | 0.11534 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 05:50 | 92.3 | 92 | 92.0718 | -0.3 | -0.32609 | 100.3% |  |  | 2025-05-27 05:50 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 05:50 | 91.32 | 92 | 90.9409 | 0.68 | 0.73913 | 99.26%
2025-05-27 05:52 | 26.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 52 | 0 | 26.04 | 92.51 | 26.05 | 91.32 | 2025-05-27 05:52 | 26.04 | 26.01 | 26.0568 | 0.03 | 0.11534 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 05:52 | 92.51 | 92 | 92.276 | -0.51 | -0.55435 | 100.6% |  |  | 2025-05-27 05:52 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 05:52 | 91.32 | 92 | 90.9409 | 0.68 | 0.73913 | 99.26%
2025-05-27 05:53 | 26.01 | 92.40 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 53 | 0 | 26.04 | 92.51 | 26.05 | 91.45 | 2025-05-27 05:53 | 26.04 | 26.01 | 26.0568 | 0.03 | 0.11534 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 05:53 | 92.51 | 92.4 | 92.276 | -0.11 | -0.11905 | 100.1% |  |  | 2025-05-27 05:53 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 05:53 | 91.45 | 92.4 | 91.0649 | 0.95 | 1.0281 | 98.97%
2025-05-27 05:54 | 26.01 | 92.25 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 54 | 0 | 26.04 | 92.72 | 26.05 | 91.45 | 2025-05-27 05:54 | 26.04 | 26.01 | 26.0568 | 0.03 | 0.11534 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 05:54 | 92.72 | 92.25 | 92.4802 | -0.47 | -0.50949 | 100.5% |  |  | 2025-05-27 05:54 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 05:54 | 91.45 | 92.25 | 91.0649 | 0.8 | 0.86721 | 99.13%
2025-05-27 05:55 | 26.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 55 | 0 | 26.04 | 92.62 | 26.05 | 91.45 | 2025-05-27 05:55 | 26.04 | 26.01 | 26.0568 | 0.03 | 0.11534 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 05:55 | 92.62 | 92 | 92.383 | -0.62 | -0.67391 | 100.7% |  |  | 2025-05-27 05:55 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 05:55 | 91.45 | 92 | 91.0649 | 0.55 | 0.59783 | 99.4%
2025-05-27 05:56 | 26.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 56 | 0 | 26.14 | 92.62 | 26.15 | 91.45 | 2025-05-27 05:56 | 26.14 | 26.01 | 26.1552 | 0.13 | 0.49981 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 05:56 | 92.62 | 92 | 92.383 | -0.62 | -0.67391 | 100.7% |  |  | 2025-05-27 05:56 | 26.15 | 26.01 | 26.1714 | 0.14 | 0.53825 | 99.46% |  |  | 2025-05-27 05:56 | 91.45 | 92 | 91.0649 | 0.55 | 0.59783 | 99.4%
2025-05-27 05:57 | 26.02 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 57 | 0 | 26.04 | 92.83 | 26.05 | 91.45 | 2025-05-27 05:57 | 26.04 | 26.02 | 26.0568 | 0.02 | 0.076864 | 99.92% |  |  | 2025-05-27 05:57 | 92.83 | 92 | 92.5872 | -0.83 | -0.90217 | 100.9% |  |  | 2025-05-27 05:57 | 26.05 | 26.02 | 26.0719 | 0.03 | 0.1153 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 05:57 | 91.45 | 92 | 91.0649 | 0.55 | 0.59783 | 99.4%
2025-05-27 05:58 | 26.03 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 58 | 0 | 26.04 | 92.62 | 26.05 | 91.45 | 2025-05-27 05:58 | 26.04 | 26.03 | 26.0568 | 0.01 | 0.038417 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 05:58 | 92.62 | 92 | 92.383 | -0.62 | -0.67391 | 100.7% |  |  | 2025-05-27 05:58 | 26.05 | 26.03 | 26.0719 | 0.02 | 0.076834 | 99.92% |  |  | 2025-05-27 05:58 | 91.45 | 92 | 91.0649 | 0.55 | 0.59783 | 99.4%
2025-05-27 05:59 | 26.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 5 | 59 | 0 | 26.14 | 92.62 | 26.05 | 91.58 | 2025-05-27 05:59 | 26.14 | 26.01 | 26.1552 | 0.13 | 0.49981 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 05:59 | 92.62 | 92 | 92.383 | -0.62 | -0.67391 | 100.7% |  |  | 2025-05-27 05:59 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 05:59 | 91.58 | 92 | 91.1889 | 0.42 | 0.45652 | 99.54%
2025-05-27 06:00 | 26.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 0 | 0 | 26.14 | 92.51 | 26.05 | 91.58 | 2025-05-27 06:00 | 26.14 | 26.01 | 26.1552 | 0.13 | 0.49981 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 06:00 | 92.51 | 92 | 92.276 | -0.51 | -0.55435 | 100.6% |  |  | 2025-05-27 06:00 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 06:00 | 91.58 | 92 | 91.1889 | 0.42 | 0.45652 | 99.54%
2025-05-27 06:01 | 26.00 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 1 | 0 | 26.04 | 92.62 | 26.05 | 91.58 | 2025-05-27 06:01 | 26.04 | 26 | 26.0568 | 0.04 | 0.15385 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 06:01 | 92.62 | 92 | 92.383 | -0.62 | -0.67391 | 100.7% |  |  | 2025-05-27 06:01 | 26.05 | 26 | 26.0719 | 0.05 | 0.19231 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 06:01 | 91.58 | 92 | 91.1889 | 0.42 | 0.45652 | 99.54%
2025-05-27 06:02 | 26.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 2 | 0 | 26.04 | 92.72 | 26.05 | 91.58 | 2025-05-27 06:02 | 26.04 | 26.01 | 26.0568 | 0.03 | 0.11534 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 06:02 | 92.72 | 92 | 92.4802 | -0.72 | -0.78261 | 100.8% |  |  | 2025-05-27 06:02 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 06:02 | 91.58 | 92 | 91.1889 | 0.42 | 0.45652 | 99.54%
2025-05-27 06:03 | 26.01 | 92.55 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 3 | 0 | 26.14 | 92.72 | 26.05 | 91.58 | 2025-05-27 06:03 | 26.14 | 26.01 | 26.1552 | 0.13 | 0.49981 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 06:03 | 92.72 | 92.55 | 92.4802 | -0.17 | -0.18368 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 06:03 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 06:03 | 91.58 | 92.55 | 91.1889 | 0.97 | 1.0481 | 98.95%
2025-05-27 06:04 | 26.01 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 4 | 0 | 26.04 | 92.83 | 26.05 | 91.58 | 2025-05-27 06:04 | 26.04 | 26.01 | 26.0568 | 0.03 | 0.11534 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 06:04 | 92.83 | 93 | 92.5872 | 0.17 | 0.1828 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 06:04 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 06:04 | 91.58 | 93 | 91.1889 | 1.42 | 1.5269 | 98.47%
2025-05-27 06:06 | 26.01 | 93.10 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 6 | 0 | 26.04 | 93.25 | 26.05 | 91.70 | 2025-05-27 06:06 | 26.04 | 26.01 | 26.0568 | 0.03 | 0.11534 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 06:06 | 93.25 | 93.1 | 92.9956 | -0.15 | -0.16112 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 06:06 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 06:06 | 91.7 | 93.1 | 91.3034 | 1.4 | 1.5038 | 98.5%
2025-05-27 06:07 | 26.00 | 93.95 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 7 | 0 | 26.04 | 93.15 | 26.05 | 91.70 | 2025-05-27 06:07 | 26.04 | 26 | 26.0568 | 0.04 | 0.15385 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 06:07 | 93.15 | 93.95 | 92.8984 | 0.8 | 0.85152 | 99.15% |  |  | 2025-05-27 06:07 | 26.05 | 26 | 26.0719 | 0.05 | 0.19231 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 06:07 | 91.7 | 93.95 | 91.3034 | 2.25 | 2.3949 | 97.61%
2025-05-27 06:08 | 26.01 | 94.00 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 8 | 0 | 26.04 | 93.25 | 26.05 | 91.70 | 2025-05-27 06:08 | 26.04 | 26.01 | 26.0568 | 0.03 | 0.11534 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 06:08 | 93.25 | 94 | 92.9956 | 0.75 | 0.79787 | 99.2% |  |  | 2025-05-27 06:08 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 06:08 | 91.7 | 94 | 91.3034 | 2.3 | 2.4468 | 97.55%
2025-05-27 06:09 | 26.00 | 93.95 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 9 | 0 | 26.04 | 93.46 | 26.05 | 91.83 | 2025-05-27 06:09 | 26.04 | 26 | 26.0568 | 0.04 | 0.15385 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 06:09 | 93.46 | 93.95 | 93.1998 | 0.49 | 0.52155 | 99.48% |  |  | 2025-05-27 06:09 | 26.05 | 26 | 26.0719 | 0.05 | 0.19231 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 06:09 | 91.83 | 93.95 | 91.4274 | 2.12 | 2.2565 | 97.74%
2025-05-27 06:10 | 26.01 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 10 | 0 | 26.14 | 93.36 | 26.05 | 91.83 | 2025-05-27 06:10 | 26.14 | 26.01 | 26.1552 | 0.13 | 0.49981 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 06:10 | 93.36 | 93 | 93.1026 | -0.36 | -0.3871 | 100.4% |  |  | 2025-05-27 06:10 | 26.05 | 26.01 | 26.0719 | 0.04 | 0.15379 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 06:10 | 91.83 | 93 | 91.4274 | 1.17 | 1.2581 | 98.74%
2025-05-27 06:11 | 26.00 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 11 | 0 | 26.04 | 93.15 | 26.05 | 91.83 | 2025-05-27 06:11 | 26.04 | 26 | 26.0568 | 0.04 | 0.15385 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 06:11 | 93.15 | 93 | 92.8984 | -0.15 | -0.16129 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 06:11 | 26.05 | 26 | 26.0719 | 0.05 | 0.19231 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 06:11 | 91.83 | 93 | 91.4274 | 1.17 | 1.2581 | 98.74%
2025-05-27 06:12 | 26.04 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 12 | 0 | 26.04 | 93.36 | 26.15 | 92.08 | 2025-05-27 06:12 | 26.04 | 26.04 | 26.0568 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 06:12 | 93.36 | 93 | 93.1026 | -0.36 | -0.3871 | 100.4% |  |  | 2025-05-27 06:12 | 26.15 | 26.04 | 26.1714 | 0.11 | 0.42243 | 99.58% |  |  | 2025-05-27 06:12 | 92.08 | 93 | 91.6658 | 0.92 | 0.98925 | 99.01%
2025-05-27 06:13 | 26.04 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 13 | 0 | 26.14 | 93.04 | 26.15 | 92.08 | 2025-05-27 06:13 | 26.14 | 26.04 | 26.1552 | 0.1 | 0.38402 | 99.62% |  |  | 2025-05-27 06:13 | 93.04 | 93 | 92.7914 | -0.04 | -0.043011 | 100% |  |  | 2025-05-27 06:13 | 26.15 | 26.04 | 26.1714 | 0.11 | 0.42243 | 99.58% |  |  | 2025-05-27 06:13 | 92.08 | 93 | 91.6658 | 0.92 | 0.98925 | 99.01%
2025-05-27 06:14 | 26.05 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 14 | 0 | 26.14 | 93.04 | 26.15 | 92.33 | 2025-05-27 06:14 | 26.14 | 26.05 | 26.1552 | 0.09 | 0.34549 | 99.65% |  |  | 2025-05-27 06:14 | 93.04 | 93 | 92.7914 | -0.04 | -0.043011 | 100% |  |  | 2025-05-27 06:14 | 26.15 | 26.05 | 26.1714 | 0.1 | 0.38388 | 99.62% |  |  | 2025-05-27 06:14 | 92.33 | 93 | 91.9043 | 0.67 | 0.72043 | 99.28%
2025-05-27 06:15 | 26.11 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 15 | 0 | 26.14 | 92.83 | 26.15 | 92.46 | 2025-05-27 06:15 | 26.14 | 26.11 | 26.1552 | 0.03 | 0.1149 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 06:15 | 92.83 | 93 | 92.5872 | 0.17 | 0.1828 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 06:15 | 26.15 | 26.11 | 26.1714 | 0.04 | 0.1532 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 06:15 | 92.46 | 93 | 92.0282 | 0.54 | 0.58065 | 99.42%
2025-05-27 06:16 | 26.11 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 16 | 0 | 26.14 | 92.93 | 26.25 | 92.71 | 2025-05-27 06:16 | 26.14 | 26.11 | 26.1552 | 0.03 | 0.1149 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 06:16 | 92.93 | 93 | 92.6844 | 0.07 | 0.075269 | 99.92% |  |  | 2025-05-27 06:16 | 26.25 | 26.11 | 26.2708 | 0.14 | 0.53619 | 99.46% |  |  | 2025-05-27 06:16 | 92.71 | 93 | 92.2667 | 0.29 | 0.31183 | 99.69%
2025-05-27 06:17 | 26.11 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 17 | 0 | 26.14 | 93.15 | 26.25 | 92.71 | 2025-05-27 06:17 | 26.14 | 26.11 | 26.1552 | 0.03 | 0.1149 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 06:17 | 93.15 | 93 | 92.8984 | -0.15 | -0.16129 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 06:17 | 26.25 | 26.11 | 26.2708 | 0.14 | 0.53619 | 99.46% |  |  | 2025-05-27 06:17 | 92.71 | 93 | 92.2667 | 0.29 | 0.31183 | 99.69%
2025-05-27 06:18 | 26.11 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 18 | 0 | 26.14 | 93.04 | 26.15 | 92.71 | 2025-05-27 06:18 | 26.14 | 26.11 | 26.1552 | 0.03 | 0.1149 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 06:18 | 93.04 | 93 | 92.7914 | -0.04 | -0.043011 | 100% |  |  | 2025-05-27 06:18 | 26.15 | 26.11 | 26.1714 | 0.04 | 0.1532 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 06:18 | 92.71 | 93 | 92.2667 | 0.29 | 0.31183 | 99.69%
2025-05-27 06:20 | 26.12 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 20 | 0 | 26.14 | 93.15 | 26.25 | 92.71 | 2025-05-27 06:20 | 26.14 | 26.12 | 26.1552 | 0.02 | 0.07657 | 99.92% |  |  | 2025-05-27 06:20 | 93.15 | 93 | 92.8984 | -0.15 | -0.16129 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 06:20 | 26.25 | 26.12 | 26.2708 | 0.13 | 0.4977 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 06:20 | 92.71 | 93 | 92.2667 | 0.29 | 0.31183 | 99.69%
2025-05-27 06:21 | 26.15 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 21 | 0 | 26.14 | 93.04 | 26.15 | 92.59 | 2025-05-27 06:21 | 26.14 | 26.15 | 26.1552 | 0.01 | 0.038241 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 06:21 | 93.04 | 93 | 92.7914 | -0.04 | -0.043011 | 100% |  |  | 2025-05-27 06:21 | 26.15 | 26.15 | 26.1714 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 06:21 | 92.59 | 93 | 92.1522 | 0.41 | 0.44086 | 99.56%
2025-05-27 06:22 | 26.14 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 22 | 0 | 26.24 | 93.25 | 26.15 | 92.71 | 2025-05-27 06:22 | 26.24 | 26.14 | 26.2535 | 0.1 | 0.38256 | 99.62% |  |  | 2025-05-27 06:22 | 93.25 | 93 | 92.9956 | -0.25 | -0.26882 | 100.3% |  |  | 2025-05-27 06:22 | 26.15 | 26.14 | 26.1714 | 0.01 | 0.038256 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 06:22 | 92.71 | 93 | 92.2667 | 0.29 | 0.31183 | 99.69%
2025-05-27 06:23 | 26.12 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 23 | 0 | 26.24 | 93.15 | 26.25 | 92.71 | 2025-05-27 06:23 | 26.24 | 26.12 | 26.2535 | 0.12 | 0.45942 | 99.54% |  |  | 2025-05-27 06:23 | 93.15 | 93 | 92.8984 | -0.15 | -0.16129 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 06:23 | 26.25 | 26.12 | 26.2708 | 0.13 | 0.4977 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 06:23 | 92.71 | 93 | 92.2667 | 0.29 | 0.31183 | 99.69%
2025-05-27 06:24 | 26.11 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 24 | 0 | 26.14 | 93.25 | 26.25 | 92.84 | 2025-05-27 06:24 | 26.14 | 26.11 | 26.1552 | 0.03 | 0.1149 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 06:24 | 93.25 | 93 | 92.9956 | -0.25 | -0.26882 | 100.3% |  |  | 2025-05-27 06:24 | 26.25 | 26.11 | 26.2708 | 0.14 | 0.53619 | 99.46% |  |  | 2025-05-27 06:24 | 92.84 | 93 | 92.3907 | 0.16 | 0.17204 | 99.83%
2025-05-27 06:25 | 26.11 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 25 | 0 | 26.14 | 93.04 | 26.15 | 92.71 | 2025-05-27 06:25 | 26.14 | 26.11 | 26.1552 | 0.03 | 0.1149 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 06:25 | 93.04 | 93 | 92.7914 | -0.04 | -0.043011 | 100% |  |  | 2025-05-27 06:25 | 26.15 | 26.11 | 26.1714 | 0.04 | 0.1532 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 06:25 | 92.71 | 93 | 92.2667 | 0.29 | 0.31183 | 99.69%
2025-05-27 06:26 | 26.14 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 26 | 0 | 26.24 | 93.04 | 26.25 | 92.84 | 2025-05-27 06:26 | 26.24 | 26.14 | 26.2535 | 0.1 | 0.38256 | 99.62% |  |  | 2025-05-27 06:26 | 93.04 | 93 | 92.7914 | -0.04 | -0.043011 | 100% |  |  | 2025-05-27 06:26 | 26.25 | 26.14 | 26.2708 | 0.11 | 0.42081 | 99.58% |  |  | 2025-05-27 06:26 | 92.84 | 93 | 92.3907 | 0.16 | 0.17204 | 99.83%
2025-05-27 06:27 | 26.12 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 27 | 0 | 26.24 | 92.93 | 26.25 | 92.71 | 2025-05-27 06:27 | 26.24 | 26.12 | 26.2535 | 0.12 | 0.45942 | 99.54% |  |  | 2025-05-27 06:27 | 92.93 | 93 | 92.6844 | 0.07 | 0.075269 | 99.92% |  |  | 2025-05-27 06:27 | 26.25 | 26.12 | 26.2708 | 0.13 | 0.4977 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 06:27 | 92.71 | 93 | 92.2667 | 0.29 | 0.31183 | 99.69%
2025-05-27 06:28 | 26.15 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 28 | 0 | 26.24 | 93.15 | 26.25 | 92.84 | 2025-05-27 06:28 | 26.24 | 26.15 | 26.2535 | 0.09 | 0.34417 | 99.66% |  |  | 2025-05-27 06:28 | 93.15 | 93 | 92.8984 | -0.15 | -0.16129 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 06:28 | 26.25 | 26.15 | 26.2708 | 0.1 | 0.38241 | 99.62% |  |  | 2025-05-27 06:28 | 92.84 | 93 | 92.3907 | 0.16 | 0.17204 | 99.83%
2025-05-27 06:29 | 26.14 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 29 | 0 | 26.24 | 93.25 | 26.15 | 92.71 | 2025-05-27 06:29 | 26.24 | 26.14 | 26.2535 | 0.1 | 0.38256 | 99.62% |  |  | 2025-05-27 06:29 | 93.25 | 93 | 92.9956 | -0.25 | -0.26882 | 100.3% |  |  | 2025-05-27 06:29 | 26.15 | 26.14 | 26.1714 | 0.01 | 0.038256 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 06:29 | 92.71 | 93 | 92.2667 | 0.29 | 0.31183 | 99.69%
2025-05-27 06:30 | 26.15 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 30 | 0 | 26.24 | 93.25 | 26.25 | 92.84 | 2025-05-27 06:30 | 26.24 | 26.15 | 26.2535 | 0.09 | 0.34417 | 99.66% |  |  | 2025-05-27 06:30 | 93.25 | 93 | 92.9956 | -0.25 | -0.26882 | 100.3% |  |  | 2025-05-27 06:30 | 26.25 | 26.15 | 26.2708 | 0.1 | 0.38241 | 99.62% |  |  | 2025-05-27 06:30 | 92.84 | 93 | 92.3907 | 0.16 | 0.17204 | 99.83%
2025-05-27 06:31 | 26.16 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 31 | 0 | 26.24 | 93.46 | 26.25 | 92.97 | 2025-05-27 06:31 | 26.24 | 26.16 | 26.2535 | 0.08 | 0.30581 | 99.69% |  |  | 2025-05-27 06:31 | 93.46 | 93 | 93.1998 | -0.46 | -0.49462 | 100.5% |  |  | 2025-05-27 06:31 | 26.25 | 26.16 | 26.2708 | 0.09 | 0.34404 | 99.66% |  |  | 2025-05-27 06:31 | 92.97 | 93 | 92.5147 | 0.03 | 0.032258 | 99.97%
2025-05-27 06:32 | 26.17 | 93.50 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 32 | 0 | 26.24 | 93.36 | 26.25 | 92.97 | 2025-05-27 06:32 | 26.24 | 26.17 | 26.2535 | 0.07 | 0.26748 | 99.73% |  |  | 2025-05-27 06:32 | 93.36 | 93.5 | 93.1026 | 0.14 | 0.14973 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 06:32 | 26.25 | 26.17 | 26.2708 | 0.08 | 0.30569 | 99.69% |  |  | 2025-05-27 06:32 | 92.97 | 93.5 | 92.5147 | 0.53 | 0.56684 | 99.43%
2025-05-27 06:34 | 26.19 | 93.95 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 34 | 0 | 26.24 | 93.57 | 26.25 | 92.97 | 2025-05-27 06:34 | 26.24 | 26.19 | 26.2535 | 0.05 | 0.19091 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 06:34 | 93.57 | 93.95 | 93.3068 | 0.38 | 0.40447 | 99.6% |  |  | 2025-05-27 06:34 | 26.25 | 26.19 | 26.2708 | 0.06 | 0.2291 | 99.77% |  |  | 2025-05-27 06:34 | 92.97 | 93.95 | 92.5147 | 0.98 | 1.0431 | 98.96%
2025-05-27 06:35 | 26.20 | 93.95 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 35 | 0 | 26.24 | 93.57 | 26.25 | 92.97 | 2025-05-27 06:35 | 26.24 | 26.2 | 26.2535 | 0.04 | 0.15267 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 06:35 | 93.57 | 93.95 | 93.3068 | 0.38 | 0.40447 | 99.6% |  |  | 2025-05-27 06:35 | 26.25 | 26.2 | 26.2708 | 0.05 | 0.19084 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 06:35 | 92.97 | 93.95 | 92.5147 | 0.98 | 1.0431 | 98.96%
2025-05-27 06:36 | 26.20 | 93.40 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 36 | 0 | 26.24 | 93.67 | 26.25 | 93.09 | 2025-05-27 06:36 | 26.24 | 26.2 | 26.2535 | 0.04 | 0.15267 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 06:36 | 93.67 | 93.4 | 93.404 | -0.27 | -0.28908 | 100.3% |  |  | 2025-05-27 06:36 | 26.25 | 26.2 | 26.2708 | 0.05 | 0.19084 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 06:36 | 93.09 | 93.4 | 92.6291 | 0.31 | 0.33191 | 99.67%
2025-05-27 06:37 | 26.21 | 93.55 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 37 | 0 | 26.24 | 93.57 | 26.25 | 93.09 | 2025-05-27 06:37 | 26.24 | 26.21 | 26.2535 | 0.03 | 0.11446 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 06:37 | 93.57 | 93.55 | 93.3068 | -0.02 | -0.021379 | 100% |  |  | 2025-05-27 06:37 | 26.25 | 26.21 | 26.2708 | 0.04 | 0.15261 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 06:37 | 93.09 | 93.55 | 92.6291 | 0.46 | 0.49172 | 99.51%
2025-05-27 06:38 | 26.26 | 94.00 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 38 | 0 | 26.24 | 93.99 | 26.25 | 93.09 | 2025-05-27 06:38 | 26.24 | 26.26 | 26.2535 | 0.02 | 0.076161 | 99.92% |  |  | 2025-05-27 06:38 | 93.99 | 94 | 93.7152 | 0.01 | 0.010638 | 99.99% |  |  | 2025-05-27 06:38 | 26.25 | 26.26 | 26.2708 | 0.01 | 0.038081 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 06:38 | 93.09 | 94 | 92.6291 | 0.91 | 0.96809 | 99.03%
2025-05-27 06:39 | 26.26 | 94.00 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 39 | 0 | 26.34 | 93.99 | 26.35 | 93.09 | 2025-05-27 06:39 | 26.34 | 26.26 | 26.3519 | 0.08 | 0.30465 | 99.7% |  |  | 2025-05-27 06:39 | 93.99 | 94 | 93.7152 | 0.01 | 0.010638 | 99.99% |  |  | 2025-05-27 06:39 | 26.35 | 26.26 | 26.3703 | 0.09 | 0.34273 | 99.66% |  |  | 2025-05-27 06:39 | 93.09 | 94 | 92.6291 | 0.91 | 0.96809 | 99.03%
2025-05-27 06:40 | 26.26 | 94.10 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 40 | 0 | 26.34 | 94.20 | 26.35 | 93.22 | 2025-05-27 06:40 | 26.34 | 26.26 | 26.3519 | 0.08 | 0.30465 | 99.7% |  |  | 2025-05-27 06:40 | 94.2 | 94.1 | 93.9194 | -0.1 | -0.10627 | 100.1% |  |  | 2025-05-27 06:40 | 26.35 | 26.26 | 26.3703 | 0.09 | 0.34273 | 99.66% |  |  | 2025-05-27 06:40 | 93.22 | 94.1 | 92.7531 | 0.88 | 0.93518 | 99.06%
2025-05-27 06:41 | 26.25 | 94.00 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 41 | 0 | 26.34 | 94.10 | 26.35 | 93.22 | 2025-05-27 06:41 | 26.34 | 26.25 | 26.3519 | 0.09 | 0.34286 | 99.66% |  |  | 2025-05-27 06:41 | 94.1 | 94 | 93.8221 | -0.1 | -0.10638 | 100.1% |  |  | 2025-05-27 06:41 | 26.35 | 26.25 | 26.3703 | 0.1 | 0.38095 | 99.62% |  |  | 2025-05-27 06:41 | 93.22 | 94 | 92.7531 | 0.78 | 0.82979 | 99.17%
2025-05-27 06:42 | 26.26 | 94.00 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 42 | 0 | 26.34 | 94.20 | 26.35 | 93.22 | 2025-05-27 06:42 | 26.34 | 26.26 | 26.3519 | 0.08 | 0.30465 | 99.7% |  |  | 2025-05-27 06:42 | 94.2 | 94 | 93.9194 | -0.2 | -0.21277 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 06:42 | 26.35 | 26.26 | 26.3703 | 0.09 | 0.34273 | 99.66% |  |  | 2025-05-27 06:42 | 93.22 | 94 | 92.7531 | 0.78 | 0.82979 | 99.17%
2025-05-27 06:43 | 26.28 | 94.00 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 43 | 0 | 26.34 | 94.10 | 26.35 | 93.22 | 2025-05-27 06:43 | 26.34 | 26.28 | 26.3519 | 0.06 | 0.22831 | 99.77% |  |  | 2025-05-27 06:43 | 94.1 | 94 | 93.8221 | -0.1 | -0.10638 | 100.1% |  |  | 2025-05-27 06:43 | 26.35 | 26.28 | 26.3703 | 0.07 | 0.26636 | 99.73% |  |  | 2025-05-27 06:43 | 93.22 | 94 | 92.7531 | 0.78 | 0.82979 | 99.17%
2025-05-27 06:44 | 26.30 | 94.00 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 44 | 0 | 26.34 | 93.89 | 26.35 | 93.22 | 2025-05-27 06:44 | 26.34 | 26.3 | 26.3519 | 0.04 | 0.15209 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 06:44 | 93.89 | 94 | 93.6179 | 0.11 | 0.11702 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 06:44 | 26.35 | 26.3 | 26.3703 | 0.05 | 0.19011 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 06:44 | 93.22 | 94 | 92.7531 | 0.78 | 0.82979 | 99.17%
2025-05-27 06:45 | 26.32 | 94.00 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 45 | 0 | 26.34 | 93.89 | 26.35 | 93.22 | 2025-05-27 06:45 | 26.34 | 26.32 | 26.3519 | 0.02 | 0.075988 | 99.92% |  |  | 2025-05-27 06:45 | 93.89 | 94 | 93.6179 | 0.11 | 0.11702 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 06:45 | 26.35 | 26.32 | 26.3703 | 0.03 | 0.11398 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 06:45 | 93.22 | 94 | 92.7531 | 0.78 | 0.82979 | 99.17%
2025-05-27 06:46 | 26.37 | 94.00 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 46 | 0 | 26.44 | 93.67 | 26.45 | 93.22 | 2025-05-27 06:46 | 26.44 | 26.37 | 26.4502 | 0.07 | 0.26545 | 99.73% |  |  | 2025-05-27 06:46 | 93.67 | 94 | 93.404 | 0.33 | 0.35106 | 99.65% |  |  | 2025-05-27 06:46 | 26.45 | 26.37 | 26.4697 | 0.08 | 0.30338 | 99.7% |  |  | 2025-05-27 06:46 | 93.22 | 94 | 92.7531 | 0.78 | 0.82979 | 99.17%
2025-05-27 06:47 | 26.40 | 94.00 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 47 | 0 | 26.44 | 93.46 | 26.45 | 93.22 | 2025-05-27 06:47 | 26.44 | 26.4 | 26.4502 | 0.04 | 0.15152 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 06:47 | 93.46 | 94 | 93.1998 | 0.54 | 0.57447 | 99.43% |  |  | 2025-05-27 06:47 | 26.45 | 26.4 | 26.4697 | 0.05 | 0.18939 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 06:47 | 93.22 | 94 | 92.7531 | 0.78 | 0.82979 | 99.17%
2025-05-27 06:48 | 26.41 | 93.50 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 48 | 0 | 26.44 | 93.46 | 26.45 | 93.22 | 2025-05-27 06:48 | 26.44 | 26.41 | 26.4502 | 0.03 | 0.11359 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 06:48 | 93.46 | 93.5 | 93.1998 | 0.04 | 0.042781 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 06:48 | 26.45 | 26.41 | 26.4697 | 0.04 | 0.15146 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 06:48 | 93.22 | 93.5 | 92.7531 | 0.28 | 0.29947 | 99.7%
2025-05-27 06:49 | 26.45 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 49 | 0 | 26.44 | 93.36 | 26.45 | 93.22 | 2025-05-27 06:49 | 26.44 | 26.45 | 26.4502 | 0.01 | 0.037807 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 06:49 | 93.36 | 93 | 93.1026 | -0.36 | -0.3871 | 100.4% |  |  | 2025-05-27 06:49 | 26.45 | 26.45 | 26.4697 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 06:49 | 93.22 | 93 | 92.7531 | 0.22 | 0.23656 | 99.76%
2025-05-27 06:50 | 26.50 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 50 | 0 | 26.54 | 93.36 | 26.55 | 93.22 | 2025-05-27 06:50 | 26.54 | 26.5 | 26.5485 | 0.04 | 0.15094 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 06:50 | 93.36 | 93 | 93.1026 | -0.36 | -0.3871 | 100.4% |  |  | 2025-05-27 06:50 | 26.55 | 26.5 | 26.5692 | 0.05 | 0.18868 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 06:50 | 93.22 | 93 | 92.7531 | 0.22 | 0.23656 | 99.76%
2025-05-27 06:51 | 26.51 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 51 | 0 | 26.54 | 93.25 | 26.55 | 93.22 | 2025-05-27 06:51 | 26.54 | 26.51 | 26.5485 | 0.03 | 0.11316 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 06:51 | 93.25 | 93 | 92.9956 | -0.25 | -0.26882 | 100.3% |  |  | 2025-05-27 06:51 | 26.55 | 26.51 | 26.5692 | 0.04 | 0.15089 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 06:51 | 93.22 | 93 | 92.7531 | 0.22 | 0.23656 | 99.76%
2025-05-27 06:52 | 26.53 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 52 | 0 | 26.44 | 93.04 | 26.55 | 93.09 | 2025-05-27 06:52 | 26.44 | 26.53 | 26.4502 | 0.09 | 0.33924 | 99.66% |  |  | 2025-05-27 06:52 | 93.04 | 93 | 92.7914 | -0.04 | -0.043011 | 100% |  |  | 2025-05-27 06:52 | 26.55 | 26.53 | 26.5692 | 0.02 | 0.075386 | 99.92% |  |  | 2025-05-27 06:52 | 93.09 | 93 | 92.6291 | 0.09 | 0.096774 | 99.9%
2025-05-27 06:54 | 26.61 | 92.60 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 54 | 0 | 26.54 | 92.83 | 26.55 | 93.09 | 2025-05-27 06:54 | 26.54 | 26.61 | 26.5485 | 0.07 | 0.26306 | 99.74% |  |  | 2025-05-27 06:54 | 92.83 | 92.6 | 92.5872 | -0.23 | -0.24838 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 06:54 | 26.55 | 26.61 | 26.5692 | 0.06 | 0.22548 | 99.77% |  |  | 2025-05-27 06:54 | 93.09 | 92.6 | 92.6291 | 0.49 | 0.52916 | 99.47%
2025-05-27 06:55 | 26.61 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 55 | 0 | 26.54 | 92.62 | 26.65 | 92.97 | 2025-05-27 06:55 | 26.54 | 26.61 | 26.5485 | 0.07 | 0.26306 | 99.74% |  |  | 2025-05-27 06:55 | 92.62 | 92 | 92.383 | -0.62 | -0.67391 | 100.7% |  |  | 2025-05-27 06:55 | 26.65 | 26.61 | 26.6686 | 0.04 | 0.15032 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 06:55 | 92.97 | 92 | 92.5147 | 0.97 | 1.0543 | 98.95%
2025-05-27 06:56 | 26.63 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 56 | 0 | 26.54 | 92.72 | 26.65 | 92.97 | 2025-05-27 06:56 | 26.54 | 26.63 | 26.5485 | 0.09 | 0.33796 | 99.66% |  |  | 2025-05-27 06:56 | 92.72 | 92 | 92.4802 | -0.72 | -0.78261 | 100.8% |  |  | 2025-05-27 06:56 | 26.65 | 26.63 | 26.6686 | 0.02 | 0.075103 | 99.92% |  |  | 2025-05-27 06:56 | 92.97 | 92 | 92.5147 | 0.97 | 1.0543 | 98.95%
2025-05-27 06:57 | 26.66 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 57 | 0 | 26.64 | 92.62 | 26.65 | 92.97 | 2025-05-27 06:57 | 26.64 | 26.66 | 26.6469 | 0.02 | 0.075019 | 99.92% |  |  | 2025-05-27 06:57 | 92.62 | 92 | 92.383 | -0.62 | -0.67391 | 100.7% |  |  | 2025-05-27 06:57 | 26.65 | 26.66 | 26.6686 | 0.01 | 0.037509 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 06:57 | 92.97 | 92 | 92.5147 | 0.97 | 1.0543 | 98.95%
2025-05-27 06:58 | 26.70 | 92.80 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 58 | 0 | 26.64 | 92.83 | 26.65 | 92.97 | 2025-05-27 06:58 | 26.64 | 26.7 | 26.6469 | 0.06 | 0.22472 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 06:58 | 92.83 | 92.8 | 92.5872 | -0.03 | -0.032328 | 100% |  |  | 2025-05-27 06:58 | 26.65 | 26.7 | 26.6686 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 06:58 | 92.97 | 92.8 | 92.5147 | 0.17 | 0.18319 | 99.82%
2025-05-27 06:59 | 26.70 | 92.35 | 2025 | 5 | 27 | 6 | 59 | 0 | 26.64 | 92.62 | 26.65 | 92.84 | 2025-05-27 06:59 | 26.64 | 26.7 | 26.6469 | 0.06 | 0.22472 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 06:59 | 92.62 | 92.35 | 92.383 | -0.27 | -0.29237 | 100.3% |  |  | 2025-05-27 06:59 | 26.65 | 26.7 | 26.6686 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 06:59 | 92.84 | 92.35 | 92.3907 | 0.49 | 0.53059 | 99.47%
2025-05-27 07:00 | 26.70 | 92.80 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 0 | 0 | 26.64 | 92.83 | 26.65 | 92.84 | 2025-05-27 07:00 | 26.64 | 26.7 | 26.6469 | 0.06 | 0.22472 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 07:00 | 92.83 | 92.8 | 92.5872 | -0.03 | -0.032328 | 100% |  |  | 2025-05-27 07:00 | 26.65 | 26.7 | 26.6686 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 07:00 | 92.84 | 92.8 | 92.3907 | 0.04 | 0.043103 | 99.96%
2025-05-27 07:01 | 26.74 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 1 | 0 | 26.75 | 93.15 | 26.75 | 92.84 | 2025-05-27 07:01 | 26.75 | 26.74 | 26.7551 | 0.01 | 0.037397 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 07:01 | 93.15 | 93 | 92.8984 | -0.15 | -0.16129 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 07:01 | 26.75 | 26.74 | 26.7681 | 0.01 | 0.037397 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 07:01 | 92.84 | 93 | 92.3907 | 0.16 | 0.17204 | 99.83%
2025-05-27 07:02 | 26.77 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 2 | 0 | 26.75 | 93.04 | 26.75 | 92.97 | 2025-05-27 07:02 | 26.75 | 26.77 | 26.7551 | 0.02 | 0.07471 | 99.93% |  |  | 2025-05-27 07:02 | 93.04 | 93 | 92.7914 | -0.04 | -0.043011 | 100% |  |  | 2025-05-27 07:02 | 26.75 | 26.77 | 26.7681 | 0.02 | 0.07471 | 99.93% |  |  | 2025-05-27 07:02 | 92.97 | 93 | 92.5147 | 0.03 | 0.032258 | 99.97%
2025-05-27 07:03 | 26.80 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 3 | 0 | 26.75 | 93.15 | 26.75 | 92.84 | 2025-05-27 07:03 | 26.75 | 26.8 | 26.7551 | 0.05 | 0.18657 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 07:03 | 93.15 | 93 | 92.8984 | -0.15 | -0.16129 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 07:03 | 26.75 | 26.8 | 26.7681 | 0.05 | 0.18657 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 07:03 | 92.84 | 93 | 92.3907 | 0.16 | 0.17204 | 99.83%
2025-05-27 07:04 | 26.82 | 92.65 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 4 | 0 | 26.75 | 92.62 | 26.85 | 92.84 | 2025-05-27 07:04 | 26.75 | 26.82 | 26.7551 | 0.07 | 0.261 | 99.74% |  |  | 2025-05-27 07:04 | 92.62 | 92.65 | 92.383 | 0.03 | 0.03238 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 07:04 | 26.85 | 26.82 | 26.8675 | 0.03 | 0.11186 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 07:04 | 92.84 | 92.65 | 92.3907 | 0.19 | 0.20507 | 99.79%
2025-05-27 07:05 | 26.85 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 5 | 0 | 26.85 | 92.51 | 26.85 | 92.84 | 2025-05-27 07:05 | 26.85 | 26.85 | 26.8534 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 07:05 | 92.51 | 92 | 92.276 | -0.51 | -0.55435 | 100.6% |  |  | 2025-05-27 07:05 | 26.85 | 26.85 | 26.8675 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 07:05 | 92.84 | 92 | 92.3907 | 0.84 | 0.91304 | 99.09%
2025-05-27 07:06 | 26.90 | 92.45 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 6 | 0 | 26.85 | 92.62 | 26.85 | 92.84 | 2025-05-27 07:06 | 26.85 | 26.9 | 26.8534 | 0.05 | 0.18587 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 07:06 | 92.62 | 92.45 | 92.383 | -0.17 | -0.18388 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 07:06 | 26.85 | 26.9 | 26.8675 | 0.05 | 0.18587 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 07:06 | 92.84 | 92.45 | 92.3907 | 0.39 | 0.42185 | 99.58%
2025-05-27 07:07 | 26.90 | 92.05 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 7 | 0 | 26.95 | 92.41 | 26.95 | 92.84 | 2025-05-27 07:07 | 26.95 | 26.9 | 26.9517 | 0.05 | 0.18587 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 07:07 | 92.41 | 92.05 | 92.1788 | -0.36 | -0.39109 | 100.4% |  |  | 2025-05-27 07:07 | 26.95 | 26.9 | 26.967 | 0.05 | 0.18587 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 07:07 | 92.84 | 92.05 | 92.3907 | 0.79 | 0.85823 | 99.14%
2025-05-27 07:08 | 26.94 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 8 | 0 | 26.95 | 92.51 | 26.95 | 92.84 | 2025-05-27 07:08 | 26.95 | 26.94 | 26.9517 | 0.01 | 0.03712 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 07:08 | 92.51 | 92 | 92.276 | -0.51 | -0.55435 | 100.6% |  |  | 2025-05-27 07:08 | 26.95 | 26.94 | 26.967 | 0.01 | 0.03712 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 07:08 | 92.84 | 92 | 92.3907 | 0.84 | 0.91304 | 99.09%
2025-05-27 07:09 | 27.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 9 | 0 | 26.95 | 92.41 | 26.95 | 92.71 | 2025-05-27 07:09 | 26.95 | 27.01 | 26.9517 | 0.06 | 0.22214 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 07:09 | 92.41 | 92 | 92.1788 | -0.41 | -0.44565 | 100.4% |  |  | 2025-05-27 07:09 | 26.95 | 27.01 | 26.967 | 0.06 | 0.22214 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 07:09 | 92.71 | 92 | 92.2667 | 0.71 | 0.77174 | 99.23%
2025-05-27 07:10 | 27.02 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 10 | 0 | 26.95 | 92.30 | 26.95 | 92.71 | 2025-05-27 07:10 | 26.95 | 27.02 | 26.9517 | 0.07 | 0.25907 | 99.74% |  |  | 2025-05-27 07:10 | 92.3 | 92 | 92.0718 | -0.3 | -0.32609 | 100.3% |  |  | 2025-05-27 07:10 | 26.95 | 27.02 | 26.967 | 0.07 | 0.25907 | 99.74% |  |  | 2025-05-27 07:10 | 92.71 | 92 | 92.2667 | 0.71 | 0.77174 | 99.23%
2025-05-27 07:11 | 27.05 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 11 | 0 | 27.05 | 92.41 | 27.05 | 92.71 | 2025-05-27 07:11 | 27.05 | 27.05 | 27.0501 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 07:11 | 92.41 | 92 | 92.1788 | -0.41 | -0.44565 | 100.4% |  |  | 2025-05-27 07:11 | 27.05 | 27.05 | 27.0664 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 07:11 | 92.71 | 92 | 92.2667 | 0.71 | 0.77174 | 99.23%
2025-05-27 07:12 | 27.09 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 12 | 0 | 27.05 | 92.41 | 27.05 | 92.71 | 2025-05-27 07:12 | 27.05 | 27.09 | 27.0501 | 0.04 | 0.14766 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 07:12 | 92.41 | 92 | 92.1788 | -0.41 | -0.44565 | 100.4% |  |  | 2025-05-27 07:12 | 27.05 | 27.09 | 27.0664 | 0.04 | 0.14766 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 07:12 | 92.71 | 92 | 92.2667 | 0.71 | 0.77174 | 99.23%
2025-05-27 07:13 | 27.12 | 91.70 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 13 | 0 | 27.05 | 91.98 | 27.05 | 92.59 | 2025-05-27 07:13 | 27.05 | 27.12 | 27.0501 | 0.07 | 0.25811 | 99.74% |  |  | 2025-05-27 07:13 | 91.98 | 91.7 | 91.7607 | -0.28 | -0.30534 | 100.3% |  |  | 2025-05-27 07:13 | 27.05 | 27.12 | 27.0664 | 0.07 | 0.25811 | 99.74% |  |  | 2025-05-27 07:13 | 92.59 | 91.7 | 92.1522 | 0.89 | 0.97056 | 99.03%
2025-05-27 07:15 | 27.24 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 15 | 0 | 27.15 | 92.30 | 27.25 | 92.59 | 2025-05-27 07:15 | 27.15 | 27.24 | 27.1484 | 0.09 | 0.3304 | 99.67% |  |  | 2025-05-27 07:15 | 92.3 | 92 | 92.0718 | -0.3 | -0.32609 | 100.3% |  |  | 2025-05-27 07:15 | 27.25 | 27.24 | 27.2653 | 0.01 | 0.036711 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 07:15 | 92.59 | 92 | 92.1522 | 0.59 | 0.6413 | 99.36%
2025-05-27 07:16 | 27.25 | 91.80 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 16 | 0 | 27.15 | 92.41 | 27.25 | 92.59 | 2025-05-27 07:16 | 27.15 | 27.25 | 27.1484 | 0.1 | 0.36697 | 99.63% |  |  | 2025-05-27 07:16 | 92.41 | 91.8 | 92.1788 | -0.61 | -0.66449 | 100.7% |  |  | 2025-05-27 07:16 | 27.25 | 27.25 | 27.2653 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 07:16 | 92.59 | 91.8 | 92.1522 | 0.79 | 0.86057 | 99.14%
2025-05-27 07:17 | 27.31 | 91.05 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 17 | 0 | 27.25 | 91.45 | 27.25 | 92.59 | 2025-05-27 07:17 | 27.25 | 27.31 | 27.2468 | 0.06 | 0.2197 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 07:17 | 91.45 | 91.05 | 91.2453 | -0.4 | -0.43932 | 100.4% |  |  | 2025-05-27 07:17 | 27.25 | 27.31 | 27.2653 | 0.06 | 0.2197 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 07:17 | 92.59 | 91.05 | 92.1522 | 1.54 | 1.6914 | 98.31%
2025-05-27 07:18 | 27.37 | 91.40 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 18 | 0 | 27.25 | 91.88 | 27.35 | 92.46 | 2025-05-27 07:18 | 27.25 | 27.37 | 27.2468 | 0.12 | 0.43844 | 99.56% |  |  | 2025-05-27 07:18 | 91.88 | 91.4 | 91.6634 | -0.48 | -0.52516 | 100.5% |  |  | 2025-05-27 07:18 | 27.35 | 27.37 | 27.3648 | 0.02 | 0.073073 | 99.93% |  |  | 2025-05-27 07:18 | 92.46 | 91.4 | 92.0282 | 1.06 | 1.1597 | 98.84%
2025-05-27 07:19 | 27.40 | 90.70 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 19 | 0 | 27.35 | 91.14 | 27.35 | 92.46 | 2025-05-27 07:19 | 27.35 | 27.4 | 27.3451 | 0.05 | 0.18248 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 07:19 | 91.14 | 90.7 | 90.9438 | -0.44 | -0.48512 | 100.5% |  |  | 2025-05-27 07:19 | 27.35 | 27.4 | 27.3648 | 0.05 | 0.18248 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 07:19 | 92.46 | 90.7 | 92.0282 | 1.76 | 1.9405 | 98.06%
2025-05-27 07:20 | 27.48 | 90.40 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 20 | 0 | 27.35 | 91.03 | 27.45 | 92.33 | 2025-05-27 07:20 | 27.35 | 27.48 | 27.3451 | 0.13 | 0.47307 | 99.53% |  |  | 2025-05-27 07:20 | 91.03 | 90.4 | 90.8369 | -0.63 | -0.6969 | 100.7% |  |  | 2025-05-27 07:20 | 27.45 | 27.48 | 27.4642 | 0.03 | 0.10917 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 07:20 | 92.33 | 90.4 | 91.9043 | 1.93 | 2.135 | 97.87%
2025-05-27 07:21 | 27.51 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 21 | 0 | 27.45 | 91.24 | 27.45 | 92.33 | 2025-05-27 07:21 | 27.45 | 27.51 | 27.4434 | 0.06 | 0.2181 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 07:21 | 91.24 | 91 | 91.0411 | -0.24 | -0.26374 | 100.3% |  |  | 2025-05-27 07:21 | 27.45 | 27.51 | 27.4642 | 0.06 | 0.2181 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 07:21 | 92.33 | 91 | 91.9043 | 1.33 | 1.4615 | 98.54%
2025-05-27 07:22 | 27.56 | 90.95 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 22 | 0 | 27.45 | 91.24 | 27.45 | 92.33 | 2025-05-27 07:22 | 27.45 | 27.56 | 27.4434 | 0.11 | 0.39913 | 99.6% |  |  | 2025-05-27 07:22 | 91.24 | 90.95 | 91.0411 | -0.29 | -0.31886 | 100.3% |  |  | 2025-05-27 07:22 | 27.45 | 27.56 | 27.4642 | 0.11 | 0.39913 | 99.6% |  |  | 2025-05-27 07:22 | 92.33 | 90.95 | 91.9043 | 1.38 | 1.5173 | 98.48%
2025-05-27 07:23 | 27.60 | 90.05 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 23 | 0 | 27.45 | 91.03 | 27.55 | 92.21 | 2025-05-27 07:23 | 27.45 | 27.6 | 27.4434 | 0.15 | 0.54348 | 99.46% |  |  | 2025-05-27 07:23 | 91.03 | 90.05 | 90.8369 | -0.98 | -1.0883 | 101.1% |  |  | 2025-05-27 07:23 | 27.55 | 27.6 | 27.5637 | 0.05 | 0.18116 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 07:23 | 92.21 | 90.05 | 91.7898 | 2.16 | 2.3987 | 97.6%
2025-05-27 07:24 | 27.63 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 24 | 0 | 27.55 | 90.71 | 27.55 | 92.21 | 2025-05-27 07:24 | 27.55 | 27.63 | 27.5418 | 0.08 | 0.28954 | 99.71% |  |  | 2025-05-27 07:24 | 90.71 | 90 | 90.5257 | -0.71 | -0.78889 | 100.8% |  |  | 2025-05-27 07:24 | 27.55 | 27.63 | 27.5637 | 0.08 | 0.28954 | 99.71% |  |  | 2025-05-27 07:24 | 92.21 | 90 | 91.7898 | 2.21 | 2.4556 | 97.54%
2025-05-27 07:25 | 27.68 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 25 | 0 | 27.55 | 90.50 | 27.66 | 92.08 | 2025-05-27 07:25 | 27.55 | 27.68 | 27.5418 | 0.13 | 0.46965 | 99.53% |  |  | 2025-05-27 07:25 | 90.5 | 90 | 90.3215 | -0.5 | -0.55556 | 100.6% |  |  | 2025-05-27 07:25 | 27.66 | 27.68 | 27.6731 | 0.02 | 0.072254 | 99.93% |  |  | 2025-05-27 07:25 | 92.08 | 90 | 91.6658 | 2.08 | 2.3111 | 97.69%
2025-05-27 07:26 | 27.72 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 26 | 0 | 27.65 | 90.71 | 27.66 | 91.96 | 2025-05-27 07:26 | 27.65 | 27.72 | 27.6401 | 0.07 | 0.25253 | 99.75% |  |  | 2025-05-27 07:26 | 90.71 | 90 | 90.5257 | -0.71 | -0.78889 | 100.8% |  |  | 2025-05-27 07:26 | 27.66 | 27.72 | 27.6731 | 0.06 | 0.21645 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 07:26 | 91.96 | 90 | 91.5513 | 1.96 | 2.1778 | 97.82%
2025-05-27 07:27 | 27.77 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 27 | 0 | 27.65 | 90.71 | 27.66 | 91.96 | 2025-05-27 07:27 | 27.65 | 27.77 | 27.6401 | 0.12 | 0.43212 | 99.57% |  |  | 2025-05-27 07:27 | 90.71 | 90 | 90.5257 | -0.71 | -0.78889 | 100.8% |  |  | 2025-05-27 07:27 | 27.66 | 27.77 | 27.6731 | 0.11 | 0.39611 | 99.6% |  |  | 2025-05-27 07:27 | 91.96 | 90 | 91.5513 | 1.96 | 2.1778 | 97.82%
2025-05-27 07:28 | 27.80 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 28 | 0 | 27.75 | 90.61 | 27.76 | 91.83 | 2025-05-27 07:28 | 27.75 | 27.8 | 27.7385 | 0.05 | 0.17986 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 07:28 | 90.61 | 90 | 90.4285 | -0.61 | -0.67778 | 100.7% |  |  | 2025-05-27 07:28 | 27.76 | 27.8 | 27.7725 | 0.04 | 0.14388 | 99.86% |  |  | 2025-05-27 07:28 | 91.83 | 90 | 91.4274 | 1.83 | 2.0333 | 97.97%
2025-05-27 07:29 | 27.81 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 29 | 0 | 27.75 | 90.61 | 27.76 | 91.83 | 2025-05-27 07:29 | 27.75 | 27.81 | 27.7385 | 0.06 | 0.21575 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 07:29 | 90.61 | 90 | 90.4285 | -0.61 | -0.67778 | 100.7% |  |  | 2025-05-27 07:29 | 27.76 | 27.81 | 27.7725 | 0.05 | 0.17979 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 07:29 | 91.83 | 90 | 91.4274 | 1.83 | 2.0333 | 97.97%
2025-05-27 07:30 | 27.87 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 30 | 0 | 27.75 | 90.50 | 27.76 | 91.70 | 2025-05-27 07:30 | 27.75 | 27.87 | 27.7385 | 0.12 | 0.43057 | 99.57% |  |  | 2025-05-27 07:30 | 90.5 | 90 | 90.3215 | -0.5 | -0.55556 | 100.6% |  |  | 2025-05-27 07:30 | 27.76 | 27.87 | 27.7725 | 0.11 | 0.39469 | 99.61% |  |  | 2025-05-27 07:30 | 91.7 | 90 | 91.3034 | 1.7 | 1.8889 | 98.11%
2025-05-27 07:32 | 27.95 | 90.10 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 32 | 0 | 27.86 | 90.82 | 27.86 | 91.70 | 2025-05-27 07:32 | 27.86 | 27.95 | 27.8466 | 0.09 | 0.322 | 99.68% |  |  | 2025-05-27 07:32 | 90.82 | 90.1 | 90.6327 | -0.72 | -0.79911 | 100.8% |  |  | 2025-05-27 07:32 | 27.86 | 27.95 | 27.872 | 0.09 | 0.322 | 99.68% |  |  | 2025-05-27 07:32 | 91.7 | 90.1 | 91.3034 | 1.6 | 1.7758 | 98.22%
2025-05-27 07:33 | 28.01 | 90.40 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 33 | 0 | 27.96 | 90.71 | 27.86 | 91.58 | 2025-05-27 07:33 | 27.96 | 28.01 | 27.945 | 0.05 | 0.17851 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 07:33 | 90.71 | 90.4 | 90.5257 | -0.31 | -0.34292 | 100.3% |  |  | 2025-05-27 07:33 | 27.86 | 28.01 | 27.872 | 0.15 | 0.53552 | 99.46% |  |  | 2025-05-27 07:33 | 91.58 | 90.4 | 91.1889 | 1.18 | 1.3053 | 98.69%
2025-05-27 07:34 | 28.03 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 34 | 0 | 27.96 | 90.71 | 27.86 | 91.58 | 2025-05-27 07:34 | 27.96 | 28.03 | 27.945 | 0.07 | 0.24973 | 99.75% |  |  | 2025-05-27 07:34 | 90.71 | 90 | 90.5257 | -0.71 | -0.78889 | 100.8% |  |  | 2025-05-27 07:34 | 27.86 | 28.03 | 27.872 | 0.17 | 0.60649 | 99.39% |  |  | 2025-05-27 07:34 | 91.58 | 90 | 91.1889 | 1.58 | 1.7556 | 98.24%
2025-05-27 07:35 | 28.07 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 35 | 0 | 27.96 | 90.61 | 27.96 | 91.45 | 2025-05-27 07:35 | 27.96 | 28.07 | 27.945 | 0.11 | 0.39188 | 99.61% |  |  | 2025-05-27 07:35 | 90.61 | 90 | 90.4285 | -0.61 | -0.67778 | 100.7% |  |  | 2025-05-27 07:35 | 27.96 | 28.07 | 27.9714 | 0.11 | 0.39188 | 99.61% |  |  | 2025-05-27 07:35 | 91.45 | 90 | 91.0649 | 1.45 | 1.6111 | 98.39%
2025-05-27 07:36 | 28.11 | 89.05 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 36 | 0 | 27.96 | 90.19 | 27.96 | 91.45 | 2025-05-27 07:36 | 27.96 | 28.11 | 27.945 | 0.15 | 0.53362 | 99.47% |  |  | 2025-05-27 07:36 | 90.19 | 89.05 | 90.0201 | -1.14 | -1.2802 | 101.3% |  |  | 2025-05-27 07:36 | 27.96 | 28.11 | 27.9714 | 0.15 | 0.53362 | 99.47% |  |  | 2025-05-27 07:36 | 91.45 | 89.05 | 91.0649 | 2.4 | 2.6951 | 97.3%
2025-05-27 07:37 | 28.16 | 89.05 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 37 | 0 | 28.06 | 90.29 | 28.06 | 91.32 | 2025-05-27 07:37 | 28.06 | 28.16 | 28.0433 | 0.1 | 0.35511 | 99.64% |  |  | 2025-05-27 07:37 | 90.29 | 89.05 | 90.1173 | -1.24 | -1.3925 | 101.4% |  |  | 2025-05-27 07:37 | 28.06 | 28.16 | 28.0709 | 0.1 | 0.35511 | 99.64% |  |  | 2025-05-27 07:37 | 91.32 | 89.05 | 90.9409 | 2.27 | 2.5491 | 97.45%
2025-05-27 07:38 | 28.21 | 89.75 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 38 | 0 | 28.06 | 90.50 | 28.06 | 91.32 | 2025-05-27 07:38 | 28.06 | 28.21 | 28.0433 | 0.15 | 0.53173 | 99.47% |  |  | 2025-05-27 07:38 | 90.5 | 89.75 | 90.3215 | -0.75 | -0.83565 | 100.8% |  |  | 2025-05-27 07:38 | 28.06 | 28.21 | 28.0709 | 0.15 | 0.53173 | 99.47% |  |  | 2025-05-27 07:38 | 91.32 | 89.75 | 90.9409 | 1.57 | 1.7493 | 98.25%
2025-05-27 07:39 | 28.28 | 89.95 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 39 | 0 | 28.16 | 90.29 | 28.16 | 91.20 | 2025-05-27 07:39 | 28.16 | 28.28 | 28.1416 | 0.12 | 0.42433 | 99.58% |  |  | 2025-05-27 07:39 | 90.29 | 89.95 | 90.1173 | -0.34 | -0.37799 | 100.4% |  |  | 2025-05-27 07:39 | 28.16 | 28.28 | 28.1703 | 0.12 | 0.42433 | 99.58% |  |  | 2025-05-27 07:39 | 91.2 | 89.95 | 90.8265 | 1.25 | 1.3897 | 98.61%
2025-05-27 07:40 | 28.32 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 40 | 0 | 28.16 | 90.40 | 28.26 | 91.20 | 2025-05-27 07:40 | 28.16 | 28.32 | 28.1416 | 0.16 | 0.56497 | 99.44% |  |  | 2025-05-27 07:40 | 90.4 | 90 | 90.2243 | -0.4 | -0.44444 | 100.4% |  |  | 2025-05-27 07:40 | 28.26 | 28.32 | 28.2698 | 0.06 | 0.21186 | 99.79% |  |  | 2025-05-27 07:40 | 91.2 | 90 | 90.8265 | 1.2 | 1.3333 | 98.67%
2025-05-27 07:41 | 28.40 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 41 | 0 | 28.26 | 90.61 | 28.26 | 91.20 | 2025-05-27 07:41 | 28.26 | 28.4 | 28.24 | 0.14 | 0.49296 | 99.51% |  |  | 2025-05-27 07:41 | 90.61 | 90 | 90.4285 | -0.61 | -0.67778 | 100.7% |  |  | 2025-05-27 07:41 | 28.26 | 28.4 | 28.2698 | 0.14 | 0.49296 | 99.51% |  |  | 2025-05-27 07:41 | 91.2 | 90 | 90.8265 | 1.2 | 1.3333 | 98.67%
2025-05-27 07:42 | 28.43 | 89.15 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 42 | 0 | 28.36 | 89.97 | 28.26 | 91.07 | 2025-05-27 07:42 | 28.36 | 28.43 | 28.3383 | 0.07 | 0.24622 | 99.75% |  |  | 2025-05-27 07:42 | 89.97 | 89.15 | 89.8061 | -0.82 | -0.9198 | 100.9% |  |  | 2025-05-27 07:42 | 28.26 | 28.43 | 28.2698 | 0.17 | 0.59796 | 99.4% |  |  | 2025-05-27 07:42 | 91.07 | 89.15 | 90.7025 | 1.92 | 2.1537 | 97.85%
2025-05-27 07:43 | 28.49 | 88.45 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 43 | 0 | 28.36 | 89.76 | 28.36 | 90.94 | 2025-05-27 07:43 | 28.36 | 28.49 | 28.3383 | 0.13 | 0.4563 | 99.54% |  |  | 2025-05-27 07:43 | 89.76 | 88.45 | 89.6019 | -1.31 | -1.4811 | 101.5% |  |  | 2025-05-27 07:43 | 28.36 | 28.49 | 28.3692 | 0.13 | 0.4563 | 99.54% |  |  | 2025-05-27 07:43 | 90.94 | 88.45 | 90.5785 | 2.49 | 2.8151 | 97.18%
2025-05-27 07:44 | 28.58 | 88.95 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 44 | 0 | 28.36 | 89.97 | 28.46 | 90.94 | 2025-05-27 07:44 | 28.36 | 28.58 | 28.3383 | 0.22 | 0.76977 | 99.23% |  |  | 2025-05-27 07:44 | 89.97 | 88.95 | 89.8061 | -1.02 | -1.1467 | 101.1% |  |  | 2025-05-27 07:44 | 28.46 | 28.58 | 28.4687 | 0.12 | 0.41987 | 99.58% |  |  | 2025-05-27 07:44 | 90.94 | 88.95 | 90.5785 | 1.99 | 2.2372 | 97.76%
2025-05-27 07:46 | 28.70 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 46 | 0 | 28.56 | 89.87 | 28.56 | 90.69 | 2025-05-27 07:46 | 28.56 | 28.7 | 28.535 | 0.14 | 0.4878 | 99.51% |  |  | 2025-05-27 07:46 | 89.87 | 89 | 89.7089 | -0.87 | -0.97753 | 101% |  |  | 2025-05-27 07:46 | 28.56 | 28.7 | 28.5681 | 0.14 | 0.4878 | 99.51% |  |  | 2025-05-27 07:46 | 90.69 | 89 | 90.34 | 1.69 | 1.8989 | 98.1%
2025-05-27 07:47 | 28.75 | 87.20 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 47 | 0 | 28.56 | 88.92 | 28.66 | 90.56 | 2025-05-27 07:47 | 28.56 | 28.75 | 28.535 | 0.19 | 0.66087 | 99.34% |  |  | 2025-05-27 07:47 | 88.92 | 87.2 | 88.7851 | -1.72 | -1.9725 | 102% |  |  | 2025-05-27 07:47 | 28.66 | 28.75 | 28.6676 | 0.09 | 0.31304 | 99.69% |  |  | 2025-05-27 07:47 | 90.56 | 87.2 | 90.216 | 3.36 | 3.8532 | 96.15%
2025-05-27 07:48 | 28.86 | 86.35 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 48 | 0 | 28.66 | 87.86 | 28.76 | 90.44 | 2025-05-27 07:48 | 28.66 | 28.86 | 28.6333 | 0.2 | 0.693 | 99.31% |  |  | 2025-05-27 07:48 | 87.86 | 86.35 | 87.7544 | -1.51 | -1.7487 | 101.7% |  |  | 2025-05-27 07:48 | 28.76 | 28.86 | 28.767 | 0.1 | 0.3465 | 99.65% |  |  | 2025-05-27 07:48 | 90.44 | 86.35 | 90.1016 | 4.09 | 4.7365 | 95.26%
2025-05-27 07:49 | 28.93 | 87.30 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 49 | 0 | 28.76 | 88.18 | 28.76 | 90.19 | 2025-05-27 07:49 | 28.76 | 28.93 | 28.7317 | 0.17 | 0.58763 | 99.41% |  |  | 2025-05-27 07:49 | 88.18 | 87.3 | 88.0655 | -0.88 | -1.008 | 101% |  |  | 2025-05-27 07:49 | 28.76 | 28.93 | 28.767 | 0.17 | 0.58763 | 99.41% |  |  | 2025-05-27 07:49 | 90.19 | 87.3 | 89.8631 | 2.89 | 3.3104 | 96.69%
2025-05-27 07:50 | 29.02 | 87.00 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 50 | 0 | 28.76 | 88.60 | 28.86 | 90.19 | 2025-05-27 07:50 | 28.76 | 29.02 | 28.7317 | 0.26 | 0.89593 | 99.1% |  |  | 2025-05-27 07:50 | 88.6 | 87 | 88.4739 | -1.6 | -1.8391 | 101.8% |  |  | 2025-05-27 07:50 | 28.86 | 29.02 | 28.8665 | 0.16 | 0.55134 | 99.45% |  |  | 2025-05-27 07:50 | 90.19 | 87 | 89.8631 | 3.19 | 3.6667 | 96.33%
2025-05-27 07:51 | 29.10 | 86.10 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 51 | 0 | 28.87 | 87.86 | 28.96 | 90.69 | 2025-05-27 07:51 | 28.87 | 29.1 | 28.8399 | 0.23 | 0.79038 | 99.21% |  |  | 2025-05-27 07:51 | 87.86 | 86.1 | 87.7544 | -1.76 | -2.0441 | 102% |  |  | 2025-05-27 07:51 | 28.96 | 29.1 | 28.9659 | 0.14 | 0.4811 | 99.52% |  |  | 2025-05-27 07:51 | 90.69 | 86.1 | 90.34 | 4.59 | 5.331 | 94.67%
2025-05-27 07:52 | 29.17 | 86.00 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 52 | 0 | 28.97 | 87.65 | 28.96 | 90.56 | 2025-05-27 07:52 | 28.97 | 29.17 | 28.9382 | 0.2 | 0.68564 | 99.31% |  |  | 2025-05-27 07:52 | 87.65 | 86 | 87.5502 | -1.65 | -1.9186 | 101.9% |  |  | 2025-05-27 07:52 | 28.96 | 29.17 | 28.9659 | 0.21 | 0.71992 | 99.28% |  |  | 2025-05-27 07:52 | 90.56 | 86 | 90.216 | 4.56 | 5.3023 | 94.7%
2025-05-27 07:53 | 29.25 | 86.50 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 53 | 0 | 28.97 | 87.75 | 29.16 | 90.31 | 2025-05-27 07:53 | 28.97 | 29.25 | 28.9382 | 0.28 | 0.95726 | 99.04% |  |  | 2025-05-27 07:53 | 87.75 | 86.5 | 87.6474 | -1.25 | -1.4451 | 101.4% |  |  | 2025-05-27 07:53 | 29.16 | 29.25 | 29.1648 | 0.09 | 0.30769 | 99.69% |  |  | 2025-05-27 07:53 | 90.31 | 86.5 | 89.9776 | 3.81 | 4.4046 | 95.6%
2025-05-27 07:54 | 29.32 | 85.75 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 54 | 0 | 29.07 | 87.12 | 29.16 | 90.19 | 2025-05-27 07:54 | 29.07 | 29.32 | 29.0365 | 0.25 | 0.85266 | 99.15% |  |  | 2025-05-27 07:54 | 87.12 | 85.75 | 87.0348 | -1.37 | -1.5977 | 101.6% |  |  | 2025-05-27 07:54 | 29.16 | 29.32 | 29.1648 | 0.16 | 0.5457 | 99.45% |  |  | 2025-05-27 07:54 | 90.19 | 85.75 | 89.8631 | 4.44 | 5.1778 | 94.82%
2025-05-27 07:55 | 29.39 | 84.20 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 55 | 0 | 29.17 | 85.22 | 29.26 | 89.93 | 2025-05-27 07:55 | 29.17 | 29.39 | 29.1349 | 0.22 | 0.74855 | 99.25% |  |  | 2025-05-27 07:55 | 85.22 | 84.2 | 85.1872 | -1.02 | -1.2114 | 101.2% |  |  | 2025-05-27 07:55 | 29.26 | 29.39 | 29.2643 | 0.13 | 0.44233 | 99.56% |  |  | 2025-05-27 07:55 | 89.93 | 84.2 | 89.6151 | 5.73 | 6.8052 | 93.19%
2025-05-27 07:56 | 29.44 | 84.55 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 56 | 0 | 29.27 | 85.96 | 29.26 | 89.68 | 2025-05-27 07:56 | 29.27 | 29.44 | 29.2332 | 0.17 | 0.57745 | 99.42% |  |  | 2025-05-27 07:56 | 85.96 | 84.55 | 85.9068 | -1.41 | -1.6677 | 101.7% |  |  | 2025-05-27 07:56 | 29.26 | 29.44 | 29.2643 | 0.18 | 0.61141 | 99.39% |  |  | 2025-05-27 07:56 | 89.68 | 84.55 | 89.3767 | 5.13 | 6.0674 | 93.93%
2025-05-27 07:57 | 29.49 | 83.50 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 57 | 0 | 29.27 | 85.43 | 29.36 | 89.43 | 2025-05-27 07:57 | 29.27 | 29.49 | 29.2332 | 0.22 | 0.74602 | 99.25% |  |  | 2025-05-27 07:57 | 85.43 | 83.5 | 85.3914 | -1.93 | -2.3114 | 102.3% |  |  | 2025-05-27 07:57 | 29.36 | 29.49 | 29.3637 | 0.13 | 0.44083 | 99.56% |  |  | 2025-05-27 07:57 | 89.43 | 83.5 | 89.1382 | 5.93 | 7.1018 | 92.9%
2025-05-27 07:58 | 29.52 | 82.25 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 58 | 0 | 29.37 | 83.21 | 29.36 | 89.05 | 2025-05-27 07:58 | 29.37 | 29.52 | 29.3316 | 0.15 | 0.50813 | 99.49% |  |  | 2025-05-27 07:58 | 83.21 | 82.25 | 83.2327 | -0.96 | -1.1672 | 101.2% |  |  | 2025-05-27 07:58 | 29.36 | 29.52 | 29.3637 | 0.16 | 0.54201 | 99.46% |  |  | 2025-05-27 07:58 | 89.05 | 82.25 | 88.7758 | 6.8 | 8.2675 | 91.73%
2025-05-27 07:59 | 29.58 | 82.00 | 2025 | 5 | 27 | 7 | 59 | 0 | 29.37 | 83.31 | 29.36 | 88.79 | 2025-05-27 07:59 | 29.37 | 29.58 | 29.3316 | 0.21 | 0.70994 | 99.29% |  |  | 2025-05-27 07:59 | 83.31 | 82 | 83.3299 | -1.31 | -1.5976 | 101.6% |  |  | 2025-05-27 07:59 | 29.36 | 29.58 | 29.3637 | 0.22 | 0.74375 | 99.26% |  |  | 2025-05-27 07:59 | 88.79 | 82 | 88.5278 | 6.79 | 8.2805 | 91.72%
2025-05-27 08:00 | 29.63 | 82.40 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 0 | 0 | 29.47 | 83.31 | 29.36 | 88.42 | 2025-05-27 08:00 | 29.47 | 29.63 | 29.4299 | 0.16 | 0.53999 | 99.46% |  |  | 2025-05-27 08:00 | 83.31 | 82.4 | 83.3299 | -0.91 | -1.1044 | 101.1% |  |  | 2025-05-27 08:00 | 29.36 | 29.63 | 29.3637 | 0.27 | 0.91124 | 99.09% |  |  | 2025-05-27 08:00 | 88.42 | 82.4 | 88.1749 | 6.02 | 7.3058 | 92.69%
2025-05-27 08:01 | 29.69 | 82.70 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 1 | 0 | 29.47 | 83.95 | 29.46 | 88.04 | 2025-05-27 08:01 | 29.47 | 29.69 | 29.4299 | 0.22 | 0.74099 | 99.26% |  |  | 2025-05-27 08:01 | 83.95 | 82.7 | 83.9523 | -1.25 | -1.5115 | 101.5% |  |  | 2025-05-27 08:01 | 29.46 | 29.69 | 29.4632 | 0.23 | 0.77467 | 99.23% |  |  | 2025-05-27 08:01 | 88.04 | 82.7 | 87.8125 | 5.34 | 6.4571 | 93.54%
2025-05-27 08:02 | 29.73 | 81.25 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 2 | 0 | 29.47 | 82.68 | 29.46 | 87.66 | 2025-05-27 08:02 | 29.47 | 29.73 | 29.4299 | 0.26 | 0.87454 | 99.13% |  |  | 2025-05-27 08:02 | 82.68 | 81.25 | 82.7173 | -1.43 | -1.76 | 101.8% |  |  | 2025-05-27 08:02 | 29.46 | 29.73 | 29.4632 | 0.27 | 0.90817 | 99.09% |  |  | 2025-05-27 08:02 | 87.66 | 81.25 | 87.45 | 6.41 | 7.8892 | 92.11%
2025-05-27 08:03 | 29.79 | 81.35 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 3 | 0 | 29.57 | 83.31 | 29.56 | 87.28 | 2025-05-27 08:03 | 29.57 | 29.79 | 29.5282 | 0.22 | 0.7385 | 99.26% |  |  | 2025-05-27 08:03 | 83.31 | 81.35 | 83.3299 | -1.96 | -2.4093 | 102.4% |  |  | 2025-05-27 08:03 | 29.56 | 29.79 | 29.5626 | 0.23 | 0.77207 | 99.23% |  |  | 2025-05-27 08:03 | 87.28 | 81.35 | 87.0876 | 5.93 | 7.2895 | 92.71%
2025-05-27 08:05 | 29.88 | 79.70 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 5 | 0 | 29.67 | 80.88 | 29.66 | 86.64 | 2025-05-27 08:05 | 29.67 | 29.88 | 29.6266 | 0.21 | 0.70281 | 99.3% |  |  | 2025-05-27 08:05 | 80.88 | 79.7 | 80.967 | -1.18 | -1.4806 | 101.5% |  |  | 2025-05-27 08:05 | 29.66 | 29.88 | 29.6621 | 0.22 | 0.73628 | 99.26% |  |  | 2025-05-27 08:05 | 86.64 | 79.7 | 86.4771 | 6.94 | 8.7077 | 91.29%
2025-05-27 08:06 | 29.91 | 79.80 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 6 | 0 | 29.67 | 81.62 | 29.66 | 86.27 | 2025-05-27 08:06 | 29.67 | 29.91 | 29.6266 | 0.24 | 0.80241 | 99.2% |  |  | 2025-05-27 08:06 | 81.62 | 79.8 | 81.6866 | -1.82 | -2.2807 | 102.3% |  |  | 2025-05-27 08:06 | 29.66 | 29.91 | 29.6621 | 0.25 | 0.83584 | 99.16% |  |  | 2025-05-27 08:06 | 86.27 | 79.8 | 86.1242 | 6.47 | 8.1078 | 91.89%
2025-05-27 08:07 | 29.90 | 80.00 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 7 | 0 | 29.67 | 81.41 | 29.66 | 85.89 | 2025-05-27 08:07 | 29.67 | 29.9 | 29.6266 | 0.23 | 0.76923 | 99.23% |  |  | 2025-05-27 08:07 | 81.41 | 80 | 81.4824 | -1.41 | -1.7625 | 101.8% |  |  | 2025-05-27 08:07 | 29.66 | 29.9 | 29.6621 | 0.24 | 0.80268 | 99.2% |  |  | 2025-05-27 08:07 | 85.89 | 80 | 85.7618 | 5.89 | 7.3625 | 92.64%
2025-05-27 08:08 | 29.93 | 79.70 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 8 | 0 | 29.77 | 81.41 | 29.66 | 85.63 | 2025-05-27 08:08 | 29.77 | 29.93 | 29.7249 | 0.16 | 0.53458 | 99.47% |  |  | 2025-05-27 08:08 | 81.41 | 79.7 | 81.4824 | -1.71 | -2.1455 | 102.1% |  |  | 2025-05-27 08:08 | 29.66 | 29.93 | 29.6621 | 0.27 | 0.9021 | 99.1% |  |  | 2025-05-27 08:08 | 85.63 | 79.7 | 85.5138 | 5.93 | 7.4404 | 92.56%
2025-05-27 08:09 | 29.95 | 81.00 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 9 | 0 | 29.77 | 81.83 | 29.77 | 85.38 | 2025-05-27 08:09 | 29.77 | 29.95 | 29.7249 | 0.18 | 0.601 | 99.4% |  |  | 2025-05-27 08:09 | 81.83 | 81 | 81.8908 | -0.83 | -1.0247 | 101% |  |  | 2025-05-27 08:09 | 29.77 | 29.95 | 29.7715 | 0.18 | 0.601 | 99.4% |  |  | 2025-05-27 08:09 | 85.38 | 81 | 85.2753 | 4.38 | 5.4074 | 94.59%
2025-05-27 08:10 | 30.01 | 81.00 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 10 | 0 | 29.77 | 82.04 | 29.77 | 85.13 | 2025-05-27 08:10 | 29.77 | 30.01 | 29.7249 | 0.24 | 0.79973 | 99.2% |  |  | 2025-05-27 08:10 | 82.04 | 81 | 82.095 | -1.04 | -1.284 | 101.3% |  |  | 2025-05-27 08:10 | 29.77 | 30.01 | 29.7715 | 0.24 | 0.79973 | 99.2% |  |  | 2025-05-27 08:10 | 85.13 | 81 | 85.0369 | 4.13 | 5.0988 | 94.9%
2025-05-27 08:11 | 30.01 | 80.55 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 11 | 0 | 29.87 | 81.41 | 29.77 | 85.00 | 2025-05-27 08:11 | 29.87 | 30.01 | 29.8233 | 0.14 | 0.46651 | 99.53% |  |  | 2025-05-27 08:11 | 81.41 | 80.55 | 81.4824 | -0.86 | -1.0677 | 101.1% |  |  | 2025-05-27 08:11 | 29.77 | 30.01 | 29.7715 | 0.24 | 0.79973 | 99.2% |  |  | 2025-05-27 08:11 | 85 | 80.55 | 84.9129 | 4.45 | 5.5245 | 94.48%
2025-05-27 08:12 | 30.02 | 80.30 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 12 | 0 | 29.87 | 80.99 | 29.77 | 84.75 | 2025-05-27 08:12 | 29.87 | 30.02 | 29.8233 | 0.15 | 0.49967 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 08:12 | 80.99 | 80.3 | 81.074 | -0.69 | -0.85928 | 100.9% |  |  | 2025-05-27 08:12 | 29.77 | 30.02 | 29.7715 | 0.25 | 0.83278 | 99.17% |  |  | 2025-05-27 08:12 | 84.75 | 80.3 | 84.6744 | 4.45 | 5.5417 | 94.46%
2025-05-27 08:13 | 30.05 | 79.65 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 13 | 0 | 29.87 | 80.88 | 29.77 | 84.62 | 2025-05-27 08:13 | 29.87 | 30.05 | 29.8233 | 0.18 | 0.599 | 99.4% |  |  | 2025-05-27 08:13 | 80.88 | 79.65 | 80.967 | -1.23 | -1.5443 | 101.5% |  |  | 2025-05-27 08:13 | 29.77 | 30.05 | 29.7715 | 0.28 | 0.93178 | 99.07% |  |  | 2025-05-27 08:13 | 84.62 | 79.65 | 84.5505 | 4.97 | 6.2398 | 93.76%
2025-05-27 08:14 | 30.05 | 79.95 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 14 | 0 | 29.87 | 80.46 | 29.87 | 84.37 | 2025-05-27 08:14 | 29.87 | 30.05 | 29.8233 | 0.18 | 0.599 | 99.4% |  |  | 2025-05-27 08:14 | 80.46 | 79.95 | 80.5586 | -0.51 | -0.6379 | 100.6% |  |  | 2025-05-27 08:14 | 29.87 | 30.05 | 29.8709 | 0.18 | 0.599 | 99.4% |  |  | 2025-05-27 08:14 | 84.37 | 79.95 | 84.312 | 4.42 | 5.5285 | 94.47%
2025-05-27 08:15 | 30.10 | 80.55 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 15 | 0 | 29.87 | 81.09 | 29.87 | 84.12 | 2025-05-27 08:15 | 29.87 | 30.1 | 29.8233 | 0.23 | 0.76412 | 99.24% |  |  | 2025-05-27 08:15 | 81.09 | 80.55 | 81.1712 | -0.54 | -0.67039 | 100.7% |  |  | 2025-05-27 08:15 | 29.87 | 30.1 | 29.8709 | 0.23 | 0.76412 | 99.24% |  |  | 2025-05-27 08:15 | 84.12 | 80.55 | 84.0736 | 3.57 | 4.432 | 95.57%
2025-05-27 08:16 | 30.11 | 80.00 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 16 | 0 | 29.87 | 81.30 | 29.87 | 83.99 | 2025-05-27 08:16 | 29.87 | 30.11 | 29.8233 | 0.24 | 0.79708 | 99.2% |  |  | 2025-05-27 08:16 | 81.3 | 80 | 81.3754 | -1.3 | -1.625 | 101.6% |  |  | 2025-05-27 08:16 | 29.87 | 30.11 | 29.8709 | 0.24 | 0.79708 | 99.2% |  |  | 2025-05-27 08:16 | 83.99 | 80 | 83.9496 | 3.99 | 4.9875 | 95.01%
2025-05-27 08:17 | 30.10 | 80.00 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 17 | 0 | 29.87 | 81.41 | 29.87 | 83.86 | 2025-05-27 08:17 | 29.87 | 30.1 | 29.8233 | 0.23 | 0.76412 | 99.24% |  |  | 2025-05-27 08:17 | 81.41 | 80 | 81.4824 | -1.41 | -1.7625 | 101.8% |  |  | 2025-05-27 08:17 | 29.87 | 30.1 | 29.8709 | 0.23 | 0.76412 | 99.24% |  |  | 2025-05-27 08:17 | 83.86 | 80 | 83.8256 | 3.86 | 4.825 | 95.17%
2025-05-27 08:18 | 30.11 | 79.55 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 18 | 0 | 29.98 | 80.25 | 29.87 | 83.74 | 2025-05-27 08:18 | 29.98 | 30.11 | 29.9314 | 0.13 | 0.43175 | 99.57% |  |  | 2025-05-27 08:18 | 80.25 | 79.55 | 80.3544 | -0.7 | -0.87995 | 100.9% |  |  | 2025-05-27 08:18 | 29.87 | 30.11 | 29.8709 | 0.24 | 0.79708 | 99.2% |  |  | 2025-05-27 08:18 | 83.74 | 79.55 | 83.7111 | 4.19 | 5.2671 | 94.73%
2025-05-27 08:20 | 30.11 | 79.70 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 20 | 0 | 29.98 | 80.35 | 29.87 | 83.48 | 2025-05-27 08:20 | 29.98 | 30.11 | 29.9314 | 0.13 | 0.43175 | 99.57% |  |  | 2025-05-27 08:20 | 80.35 | 79.7 | 80.4516 | -0.65 | -0.81556 | 100.8% |  |  | 2025-05-27 08:20 | 29.87 | 30.11 | 29.8709 | 0.24 | 0.79708 | 99.2% |  |  | 2025-05-27 08:20 | 83.48 | 79.7 | 83.4631 | 3.78 | 4.7428 | 95.26%
2025-05-27 08:21 | 30.11 | 79.10 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 21 | 0 | 29.98 | 79.61 | 29.97 | 83.36 | 2025-05-27 08:21 | 29.98 | 30.11 | 29.9314 | 0.13 | 0.43175 | 99.57% |  |  | 2025-05-27 08:21 | 79.61 | 79.1 | 79.7321 | -0.51 | -0.64475 | 100.6% |  |  | 2025-05-27 08:21 | 29.97 | 30.11 | 29.9704 | 0.14 | 0.46496 | 99.54% |  |  | 2025-05-27 08:21 | 83.36 | 79.1 | 83.3487 | 4.26 | 5.3856 | 94.61%
2025-05-27 08:22 | 30.10 | 79.00 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 22 | 0 | 29.98 | 79.61 | 29.97 | 83.10 | 2025-05-27 08:22 | 29.98 | 30.1 | 29.9314 | 0.12 | 0.39867 | 99.6% |  |  | 2025-05-27 08:22 | 79.61 | 79 | 79.7321 | -0.61 | -0.77215 | 100.8% |  |  | 2025-05-27 08:22 | 29.97 | 30.1 | 29.9704 | 0.13 | 0.43189 | 99.57% |  |  | 2025-05-27 08:22 | 83.1 | 79 | 83.1007 | 4.1 | 5.1899 | 94.81%
2025-05-27 08:23 | 30.10 | 79.05 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 23 | 0 | 29.98 | 79.82 | 29.97 | 82.98 | 2025-05-27 08:23 | 29.98 | 30.1 | 29.9314 | 0.12 | 0.39867 | 99.6% |  |  | 2025-05-27 08:23 | 79.82 | 79.05 | 79.9363 | -0.77 | -0.97407 | 101% |  |  | 2025-05-27 08:23 | 29.97 | 30.1 | 29.9704 | 0.13 | 0.43189 | 99.57% |  |  | 2025-05-27 08:23 | 82.98 | 79.05 | 82.9862 | 3.93 | 4.9715 | 95.03%
2025-05-27 08:24 | 30.10 | 79.20 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 24 | 0 | 29.98 | 80.14 | 29.97 | 82.85 | 2025-05-27 08:24 | 29.98 | 30.1 | 29.9314 | 0.12 | 0.39867 | 99.6% |  |  | 2025-05-27 08:24 | 80.14 | 79.2 | 80.2474 | -0.94 | -1.1869 | 101.2% |  |  | 2025-05-27 08:24 | 29.97 | 30.1 | 29.9704 | 0.13 | 0.43189 | 99.57% |  |  | 2025-05-27 08:24 | 82.85 | 79.2 | 82.8622 | 3.65 | 4.6086 | 95.39%
2025-05-27 08:25 | 30.10 | 80.15 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 25 | 0 | 29.98 | 80.46 | 29.97 | 82.73 | 2025-05-27 08:25 | 29.98 | 30.1 | 29.9314 | 0.12 | 0.39867 | 99.6% |  |  | 2025-05-27 08:25 | 80.46 | 80.15 | 80.5586 | -0.31 | -0.38677 | 100.4% |  |  | 2025-05-27 08:25 | 29.97 | 30.1 | 29.9704 | 0.13 | 0.43189 | 99.57% |  |  | 2025-05-27 08:25 | 82.73 | 80.15 | 82.7478 | 2.58 | 3.219 | 96.78%
2025-05-27 08:26 | 30.11 | 80.25 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 26 | 0 | 29.98 | 80.78 | 29.97 | 82.73 | 2025-05-27 08:26 | 29.98 | 30.11 | 29.9314 | 0.13 | 0.43175 | 99.57% |  |  | 2025-05-27 08:26 | 80.78 | 80.25 | 80.8698 | -0.53 | -0.66044 | 100.7% |  |  | 2025-05-27 08:26 | 29.97 | 30.11 | 29.9704 | 0.14 | 0.46496 | 99.54% |  |  | 2025-05-27 08:26 | 82.73 | 80.25 | 82.7478 | 2.48 | 3.0903 | 96.91%
2025-05-27 08:27 | 30.11 | 79.95 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 27 | 0 | 29.98 | 80.46 | 29.97 | 82.60 | 2025-05-27 08:27 | 29.98 | 30.11 | 29.9314 | 0.13 | 0.43175 | 99.57% |  |  | 2025-05-27 08:27 | 80.46 | 79.95 | 80.5586 | -0.51 | -0.6379 | 100.6% |  |  | 2025-05-27 08:27 | 29.97 | 30.11 | 29.9704 | 0.14 | 0.46496 | 99.54% |  |  | 2025-05-27 08:27 | 82.6 | 79.95 | 82.6238 | 2.65 | 3.3146 | 96.69%
2025-05-27 08:28 | 30.11 | 79.90 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 28 | 0 | 29.98 | 80.14 | 29.97 | 82.47 | 2025-05-27 08:28 | 29.98 | 30.11 | 29.9314 | 0.13 | 0.43175 | 99.57% |  |  | 2025-05-27 08:28 | 80.14 | 79.9 | 80.2474 | -0.24 | -0.30038 | 100.3% |  |  | 2025-05-27 08:28 | 29.97 | 30.11 | 29.9704 | 0.14 | 0.46496 | 99.54% |  |  | 2025-05-27 08:28 | 82.47 | 79.9 | 82.4998 | 2.57 | 3.2165 | 96.78%
2025-05-27 08:29 | 30.11 | 80.80 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 29 | 0 | 29.98 | 81.20 | 29.97 | 82.47 | 2025-05-27 08:29 | 29.98 | 30.11 | 29.9314 | 0.13 | 0.43175 | 99.57% |  |  | 2025-05-27 08:29 | 81.2 | 80.8 | 81.2782 | -0.4 | -0.49505 | 100.5% |  |  | 2025-05-27 08:29 | 29.97 | 30.11 | 29.9704 | 0.14 | 0.46496 | 99.54% |  |  | 2025-05-27 08:29 | 82.47 | 80.8 | 82.4998 | 1.67 | 2.0668 | 97.93%
2025-05-27 08:30 | 30.13 | 80.00 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 30 | 0 | 30.08 | 80.88 | 29.97 | 82.47 | 2025-05-27 08:30 | 30.08 | 30.13 | 30.0298 | 0.05 | 0.16595 | 99.83% |  |  | 2025-05-27 08:30 | 80.88 | 80 | 80.967 | -0.88 | -1.1 | 101.1% |  |  | 2025-05-27 08:30 | 29.97 | 30.13 | 29.9704 | 0.16 | 0.53103 | 99.47% |  |  | 2025-05-27 08:30 | 82.47 | 80 | 82.4998 | 2.47 | 3.0875 | 96.91%
2025-05-27 08:31 | 30.14 | 80.20 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 31 | 0 | 30.08 | 80.99 | 30.07 | 82.47 | 2025-05-27 08:31 | 30.08 | 30.14 | 30.0298 | 0.06 | 0.19907 | 99.8% |  |  | 2025-05-27 08:31 | 80.99 | 80.2 | 81.074 | -0.79 | -0.98504 | 101% |  |  | 2025-05-27 08:31 | 30.07 | 30.14 | 30.0698 | 0.07 | 0.23225 | 99.77% |  |  | 2025-05-27 08:31 | 82.47 | 80.2 | 82.4998 | 2.27 | 2.8304 | 97.17%
2025-05-27 08:32 | 30.16 | 81.00 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 32 | 0 | 30.08 | 81.41 | 30.07 | 82.47 | 2025-05-27 08:32 | 30.08 | 30.16 | 30.0298 | 0.08 | 0.26525 | 99.73% |  |  | 2025-05-27 08:32 | 81.41 | 81 | 81.4824 | -0.41 | -0.50617 | 100.5% |  |  | 2025-05-27 08:32 | 30.07 | 30.16 | 30.0698 | 0.09 | 0.29841 | 99.7% |  |  | 2025-05-27 08:32 | 82.47 | 81 | 82.4998 | 1.47 | 1.8148 | 98.19%
2025-05-27 08:33 | 30.20 | 81.00 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 33 | 0 | 30.08 | 80.99 | 30.07 | 82.47 | 2025-05-27 08:33 | 30.08 | 30.2 | 30.0298 | 0.12 | 0.39735 | 99.6% |  |  | 2025-05-27 08:33 | 80.99 | 81 | 81.074 | 0.01 | 0.012346 | 99.99% |  |  | 2025-05-27 08:33 | 30.07 | 30.2 | 30.0698 | 0.13 | 0.43046 | 99.57% |  |  | 2025-05-27 08:33 | 82.47 | 81 | 82.4998 | 1.47 | 1.8148 | 98.19%
2025-05-27 08:34 | 30.21 | 80.65 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 34 | 0 | 30.08 | 81.30 | 30.07 | 82.60 | 2025-05-27 08:34 | 30.08 | 30.21 | 30.0298 | 0.13 | 0.43032 | 99.57% |  |  | 2025-05-27 08:34 | 81.3 | 80.65 | 81.3754 | -0.65 | -0.80595 | 100.8% |  |  | 2025-05-27 08:34 | 30.07 | 30.21 | 30.0698 | 0.14 | 0.46342 | 99.54% |  |  | 2025-05-27 08:34 | 82.6 | 80.65 | 82.6238 | 1.95 | 2.4179 | 97.58%
2025-05-27 08:35 | 30.20 | 79.70 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 35 | 0 | 30.18 | 80.88 | 30.07 | 82.60 | 2025-05-27 08:35 | 30.18 | 30.2 | 30.1281 | 0.02 | 0.066225 | 99.93% |  |  | 2025-05-27 08:35 | 80.88 | 79.7 | 80.967 | -1.18 | -1.4806 | 101.5% |  |  | 2025-05-27 08:35 | 30.07 | 30.2 | 30.0698 | 0.13 | 0.43046 | 99.57% |  |  | 2025-05-27 08:35 | 82.6 | 79.7 | 82.6238 | 2.9 | 3.6386 | 96.36%
2025-05-27 08:36 | 30.25 | 80.00 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 36 | 0 | 30.18 | 80.56 | 30.17 | 82.47 | 2025-05-27 08:36 | 30.18 | 30.25 | 30.1281 | 0.07 | 0.2314 | 99.77% |  |  | 2025-05-27 08:36 | 80.56 | 80 | 80.6558 | -0.56 | -0.7 | 100.7% |  |  | 2025-05-27 08:36 | 30.17 | 30.25 | 30.1693 | 0.08 | 0.26446 | 99.74% |  |  | 2025-05-27 08:36 | 82.47 | 80 | 82.4998 | 2.47 | 3.0875 | 96.91%
2025-05-27 08:37 | 30.28 | 79.65 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 37 | 0 | 30.18 | 80.04 | 30.17 | 82.35 | 2025-05-27 08:37 | 30.18 | 30.28 | 30.1281 | 0.1 | 0.33025 | 99.67% |  |  | 2025-05-27 08:37 | 80.04 | 79.65 | 80.1502 | -0.39 | -0.48964 | 100.5% |  |  | 2025-05-27 08:37 | 30.17 | 30.28 | 30.1693 | 0.11 | 0.36328 | 99.64% |  |  | 2025-05-27 08:37 | 82.35 | 79.65 | 82.3853 | 2.7 | 3.3898 | 96.61%
2025-05-27 08:38 | 30.30 | 79.40 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 38 | 0 | 30.18 | 80.35 | 30.17 | 82.35 | 2025-05-27 08:38 | 30.18 | 30.3 | 30.1281 | 0.12 | 0.39604 | 99.6% |  |  | 2025-05-27 08:38 | 80.35 | 79.4 | 80.4516 | -0.95 | -1.1965 | 101.2% |  |  | 2025-05-27 08:38 | 30.17 | 30.3 | 30.1693 | 0.13 | 0.42904 | 99.57% |  |  | 2025-05-27 08:38 | 82.35 | 79.4 | 82.3853 | 2.95 | 3.7154 | 96.28%
2025-05-27 08:39 | 30.34 | 79.45 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 39 | 0 | 30.18 | 80.04 | 30.17 | 82.22 | 2025-05-27 08:39 | 30.18 | 30.34 | 30.1281 | 0.16 | 0.52736 | 99.47% |  |  | 2025-05-27 08:39 | 80.04 | 79.45 | 80.1502 | -0.59 | -0.74261 | 100.7% |  |  | 2025-05-27 08:39 | 30.17 | 30.34 | 30.1693 | 0.17 | 0.56032 | 99.44% |  |  | 2025-05-27 08:39 | 82.22 | 79.45 | 82.2613 | 2.77 | 3.4865 | 96.51%
2025-05-27 08:40 | 30.35 | 79.90 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 40 | 0 | 30.28 | 80.25 | 30.27 | 82.09 | 2025-05-27 08:40 | 30.28 | 30.35 | 30.2265 | 0.07 | 0.23064 | 99.77% |  |  | 2025-05-27 08:40 | 80.25 | 79.9 | 80.3544 | -0.35 | -0.43805 | 100.4% |  |  | 2025-05-27 08:40 | 30.27 | 30.35 | 30.2687 | 0.08 | 0.26359 | 99.74% |  |  | 2025-05-27 08:40 | 82.09 | 79.9 | 82.1373 | 2.19 | 2.7409 | 97.26%
2025-05-27 08:41 | 30.40 | 78.65 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 41 | 0 | 30.28 | 79.72 | 30.27 | 81.97 | 2025-05-27 08:41 | 30.28 | 30.4 | 30.2265 | 0.12 | 0.39474 | 99.61% |  |  | 2025-05-27 08:41 | 79.72 | 78.65 | 79.839 | -1.07 | -1.3605 | 101.4% |  |  | 2025-05-27 08:41 | 30.27 | 30.4 | 30.2687 | 0.13 | 0.42763 | 99.57% |  |  | 2025-05-27 08:41 | 81.97 | 78.65 | 82.0229 | 3.32 | 4.2212 | 95.78%
2025-05-27 08:42 | 30.41 | 79.00 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 42 | 0 | 30.28 | 79.51 | 30.27 | 81.84 | 2025-05-27 08:42 | 30.28 | 30.41 | 30.2265 | 0.13 | 0.42749 | 99.57% |  |  | 2025-05-27 08:42 | 79.51 | 79 | 79.6348 | -0.51 | -0.64557 | 100.6% |  |  | 2025-05-27 08:42 | 30.27 | 30.41 | 30.2687 | 0.14 | 0.46037 | 99.54% |  |  | 2025-05-27 08:42 | 81.84 | 79 | 81.8989 | 2.84 | 3.5949 | 96.41%
2025-05-27 08:44 | 30.47 | 77.60 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 44 | 0 | 30.38 | 78.77 | 30.37 | 81.59 | 2025-05-27 08:44 | 30.38 | 30.47 | 30.3248 | 0.09 | 0.29537 | 99.7% |  |  | 2025-05-27 08:44 | 78.77 | 77.6 | 78.9152 | -1.17 | -1.5077 | 101.5% |  |  | 2025-05-27 08:44 | 30.37 | 30.47 | 30.3682 | 0.1 | 0.32819 | 99.67% |  |  | 2025-05-27 08:44 | 81.59 | 77.6 | 81.6604 | 3.99 | 5.1418 | 94.86%
2025-05-27 08:46 | 30.51 | 76.65 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 46 | 0 | 30.48 | 77.71 | 30.47 | 81.21 | 2025-05-27 08:46 | 30.48 | 30.51 | 30.4231 | 0.03 | 0.098328 | 99.9% |  |  | 2025-05-27 08:46 | 77.71 | 76.65 | 77.8845 | -1.06 | -1.3829 | 101.4% |  |  | 2025-05-27 08:46 | 30.47 | 30.51 | 30.4676 | 0.04 | 0.1311 | 99.87% |  |  | 2025-05-27 08:46 | 81.21 | 76.65 | 81.298 | 4.56 | 5.9491 | 94.05%
2025-05-27 08:47 | 30.56 | 77.00 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 47 | 0 | 30.48 | 77.71 | 30.37 | 80.96 | 2025-05-27 08:47 | 30.48 | 30.56 | 30.4231 | 0.08 | 0.26178 | 99.74% |  |  | 2025-05-27 08:47 | 77.71 | 77 | 77.8845 | -0.71 | -0.92208 | 100.9% |  |  | 2025-05-27 08:47 | 30.37 | 30.56 | 30.3682 | 0.19 | 0.62173 | 99.38% |  |  | 2025-05-27 08:47 | 80.96 | 77 | 81.0595 | 3.96 | 5.1429 | 94.86%
2025-05-27 08:48 | 30.58 | 77.10 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 48 | 0 | 30.48 | 78.45 | 30.47 | 80.83 | 2025-05-27 08:48 | 30.48 | 30.58 | 30.4231 | 0.1 | 0.32701 | 99.67% |  |  | 2025-05-27 08:48 | 78.45 | 77.1 | 78.6041 | -1.35 | -1.751 | 101.8% |  |  | 2025-05-27 08:48 | 30.47 | 30.58 | 30.4676 | 0.11 | 0.35971 | 99.64% |  |  | 2025-05-27 08:48 | 80.83 | 77.1 | 80.9356 | 3.73 | 4.8379 | 95.16%
2025-05-27 08:49 | 30.60 | 77.40 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 49 | 0 | 30.58 | 78.56 | 30.57 | 80.70 | 2025-05-27 08:49 | 30.58 | 30.6 | 30.5215 | 0.02 | 0.065359 | 99.93% |  |  | 2025-05-27 08:49 | 78.56 | 77.4 | 78.711 | -1.16 | -1.4987 | 101.5% |  |  | 2025-05-27 08:49 | 30.57 | 30.6 | 30.5671 | 0.03 | 0.098039 | 99.9% |  |  | 2025-05-27 08:49 | 80.7 | 77.4 | 80.8116 | 3.3 | 4.2636 | 95.74%
2025-05-27 08:50 | 30.61 | 77.75 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 50 | 0 | 30.58 | 78.77 | 30.57 | 80.58 | 2025-05-27 08:50 | 30.58 | 30.61 | 30.5215 | 0.03 | 0.098007 | 99.9% |  |  | 2025-05-27 08:50 | 78.77 | 77.75 | 78.9152 | -1.02 | -1.3119 | 101.3% |  |  | 2025-05-27 08:50 | 30.57 | 30.61 | 30.5671 | 0.04 | 0.13068 | 99.87% |  |  | 2025-05-27 08:50 | 80.58 | 77.75 | 80.6971 | 2.83 | 3.6399 | 96.36%
2025-05-27 08:51 | 30.70 | 76.55 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 51 | 0 | 30.68 | 78.66 | 30.67 | 80.58 | 2025-05-27 08:51 | 30.68 | 30.7 | 30.6198 | 0.02 | 0.065147 | 99.93% |  |  | 2025-05-27 08:51 | 78.66 | 76.55 | 78.8083 | -2.11 | -2.7564 | 102.8% |  |  | 2025-05-27 08:51 | 30.67 | 30.7 | 30.6665 | 0.03 | 0.09772 | 99.9% |  |  | 2025-05-27 08:51 | 80.58 | 76.55 | 80.6971 | 4.03 | 5.2645 | 94.74%
2025-05-27 08:52 | 30.71 | 77.00 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 52 | 0 | 30.68 | 78.13 | 30.67 | 80.32 | 2025-05-27 08:52 | 30.68 | 30.71 | 30.6198 | 0.03 | 0.097688 | 99.9% |  |  | 2025-05-27 08:52 | 78.13 | 77 | 78.2929 | -1.13 | -1.4675 | 101.5% |  |  | 2025-05-27 08:52 | 30.67 | 30.71 | 30.6665 | 0.04 | 0.13025 | 99.87% |  |  | 2025-05-27 08:52 | 80.32 | 77 | 80.4491 | 3.32 | 4.3117 | 95.69%
2025-05-27 08:53 | 30.74 | 74.45 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 53 | 0 | 30.78 | 76.55 | 30.77 | 80.20 | 2025-05-27 08:53 | 30.78 | 30.74 | 30.7182 | 0.04 | 0.13012 | 99.87% |  |  | 2025-05-27 08:53 | 76.55 | 74.45 | 76.7565 | -2.1 | -2.8207 | 102.8% |  |  | 2025-05-27 08:53 | 30.77 | 30.74 | 30.766 | 0.03 | 0.097593 | 99.9% |  |  | 2025-05-27 08:53 | 80.2 | 74.45 | 80.3347 | 5.75 | 7.7233 | 92.28%
2025-05-27 08:54 | 30.79 | 74.75 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 54 | 0 | 30.78 | 76.55 | 30.77 | 79.94 | 2025-05-27 08:54 | 30.78 | 30.79 | 30.7182 | 0.01 | 0.032478 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 08:54 | 76.55 | 74.75 | 76.7565 | -1.8 | -2.408 | 102.4% |  |  | 2025-05-27 08:54 | 30.77 | 30.79 | 30.766 | 0.02 | 0.064956 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 08:54 | 79.94 | 74.75 | 80.0867 | 5.19 | 6.9431 | 93.06%
2025-05-27 08:55 | 30.80 | 74.15 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 55 | 0 | 30.78 | 74.75 | 30.77 | 79.56 | 2025-05-27 08:55 | 30.78 | 30.8 | 30.7182 | 0.02 | 0.064935 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 08:55 | 74.75 | 74.15 | 75.0062 | -0.6 | -0.80917 | 100.8% |  |  | 2025-05-27 08:55 | 30.77 | 30.8 | 30.766 | 0.03 | 0.097403 | 99.9% |  |  | 2025-05-27 08:55 | 79.56 | 74.15 | 79.7242 | 5.41 | 7.296 | 92.7%
2025-05-27 08:56 | 30.82 | 75.05 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 56 | 0 | 30.88 | 74.96 | 30.77 | 79.31 | 2025-05-27 08:56 | 30.88 | 30.82 | 30.8165 | 0.06 | 0.19468 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 08:56 | 74.96 | 75.05 | 75.2104 | 0.09 | 0.11992 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 08:56 | 30.77 | 30.82 | 30.766 | 0.05 | 0.16223 | 99.84% |  |  | 2025-05-27 08:56 | 79.31 | 75.05 | 79.4858 | 4.26 | 5.6762 | 94.32%
2025-05-27 08:57 | 30.86 | 74.90 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 57 | 0 | 30.88 | 75.91 | 30.87 | 79.06 | 2025-05-27 08:57 | 30.88 | 30.86 | 30.8165 | 0.02 | 0.064809 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 08:57 | 75.91 | 74.9 | 76.1342 | -1.01 | -1.3485 | 101.3% |  |  | 2025-05-27 08:57 | 30.87 | 30.86 | 30.8654 | 0.01 | 0.032404 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 08:57 | 79.06 | 74.9 | 79.2473 | 4.16 | 5.5541 | 94.45%
2025-05-27 08:58 | 30.91 | 74.90 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 58 | 0 | 30.88 | 75.91 | 30.87 | 78.93 | 2025-05-27 08:58 | 30.88 | 30.91 | 30.8165 | 0.03 | 0.097056 | 99.9% |  |  | 2025-05-27 08:58 | 75.91 | 74.9 | 76.1342 | -1.01 | -1.3485 | 101.3% |  |  | 2025-05-27 08:58 | 30.87 | 30.91 | 30.8654 | 0.04 | 0.12941 | 99.87% |  |  | 2025-05-27 08:58 | 78.93 | 74.9 | 79.1233 | 4.03 | 5.3805 | 94.62%
2025-05-27 08:59 | 30.96 | 74.40 | 2025 | 5 | 27 | 8 | 59 | 0 | 30.99 | 75.38 | 30.87 | 78.81 | 2025-05-27 08:59 | 30.99 | 30.96 | 30.9247 | 0.03 | 0.096899 | 99.9% |  |  | 2025-05-27 08:59 | 75.38 | 74.4 | 75.6188 | -0.98 | -1.3172 | 101.3% |  |  | 2025-05-27 08:59 | 30.87 | 30.96 | 30.8654 | 0.09 | 0.2907 | 99.71% |  |  | 2025-05-27 08:59 | 78.81 | 74.4 | 79.0089 | 4.41 | 5.9274 | 94.07%
2025-05-27 09:01 | 31.07 | 74.00 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 1 | 0 | 31.09 | 75.17 | 31.07 | 78.43 | 2025-05-27 09:01 | 31.09 | 31.07 | 31.023 | 0.02 | 0.064371 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 09:01 | 75.17 | 74 | 75.4146 | -1.17 | -1.5811 | 101.6% |  |  | 2025-05-27 09:01 | 31.07 | 31.07 | 31.0643 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 09:01 | 78.43 | 74 | 78.6464 | 4.43 | 5.9865 | 94.01%
2025-05-27 09:02 | 31.10 | 74.30 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 2 | 0 | 31.09 | 74.86 | 31.07 | 78.17 | 2025-05-27 09:02 | 31.09 | 31.1 | 31.023 | 0.01 | 0.032154 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 09:02 | 74.86 | 74.3 | 75.1132 | -0.56 | -0.7537 | 100.8% |  |  | 2025-05-27 09:02 | 31.07 | 31.1 | 31.0643 | 0.03 | 0.096463 | 99.9% |  |  | 2025-05-27 09:02 | 78.17 | 74.3 | 78.3984 | 3.87 | 5.2086 | 94.79%
2025-05-27 09:03 | 31.14 | 75.45 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 3 | 0 | 31.19 | 76.97 | 31.07 | 78.17 | 2025-05-27 09:03 | 31.19 | 31.14 | 31.1213 | 0.05 | 0.16057 | 99.84% |  |  | 2025-05-27 09:03 | 76.97 | 75.45 | 77.1649 | -1.52 | -2.0146 | 102% |  |  | 2025-05-27 09:03 | 31.07 | 31.14 | 31.0643 | 0.07 | 0.22479 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 09:03 | 78.17 | 75.45 | 78.3984 | 2.72 | 3.605 | 96.39%
2025-05-27 09:04 | 31.19 | 73.80 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 4 | 0 | 31.19 | 76.12 | 31.17 | 78.05 | 2025-05-27 09:04 | 31.19 | 31.19 | 31.1213 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 09:04 | 76.12 | 73.8 | 76.3384 | -2.32 | -3.1436 | 103.1% |  |  | 2025-05-27 09:04 | 31.17 | 31.19 | 31.1638 | 0.02 | 0.064123 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 09:04 | 78.05 | 73.8 | 78.284 | 4.25 | 5.7588 | 94.24%
2025-05-27 09:05 | 31.21 | 72.85 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 5 | 0 | 31.19 | 74.75 | 31.17 | 77.67 | 2025-05-27 09:05 | 31.19 | 31.21 | 31.1213 | 0.02 | 0.064082 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 09:05 | 74.75 | 72.85 | 75.0062 | -1.9 | -2.6081 | 102.6% |  |  | 2025-05-27 09:05 | 31.17 | 31.21 | 31.1638 | 0.04 | 0.12816 | 99.87% |  |  | 2025-05-27 09:05 | 77.67 | 72.85 | 77.9215 | 4.82 | 6.6163 | 93.38%
2025-05-27 09:06 | 31.21 | 73.10 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 6 | 0 | 31.19 | 74.11 | 31.17 | 77.41 | 2025-05-27 09:06 | 31.19 | 31.21 | 31.1213 | 0.02 | 0.064082 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 09:06 | 74.11 | 73.1 | 74.3839 | -1.01 | -1.3817 | 101.4% |  |  | 2025-05-27 09:06 | 31.17 | 31.21 | 31.1638 | 0.04 | 0.12816 | 99.87% |  |  | 2025-05-27 09:06 | 77.41 | 73.1 | 77.6736 | 4.31 | 5.896 | 94.1%
2025-05-27 09:07 | 31.21 | 74.00 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 7 | 0 | 31.29 | 75.60 | 31.17 | 77.16 | 2025-05-27 09:07 | 31.29 | 31.21 | 31.2197 | 0.08 | 0.25633 | 99.74% |  |  | 2025-05-27 09:07 | 75.6 | 74 | 75.8327 | -1.6 | -2.1622 | 102.2% |  |  | 2025-05-27 09:07 | 31.17 | 31.21 | 31.1638 | 0.04 | 0.12816 | 99.87% |  |  | 2025-05-27 09:07 | 77.16 | 74 | 77.4351 | 3.16 | 4.2703 | 95.73%
2025-05-27 09:08 | 31.23 | 73.45 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 8 | 0 | 31.29 | 75.17 | 31.17 | 77.04 | 2025-05-27 09:08 | 31.29 | 31.23 | 31.2197 | 0.06 | 0.19212 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 09:08 | 75.17 | 73.45 | 75.4146 | -1.72 | -2.3417 | 102.3% |  |  | 2025-05-27 09:08 | 31.17 | 31.23 | 31.1638 | 0.06 | 0.19212 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 09:08 | 77.04 | 73.45 | 77.3207 | 3.59 | 4.8877 | 95.11%
2025-05-27 09:09 | 31.25 | 73.00 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 9 | 0 | 31.29 | 74.01 | 31.17 | 76.78 | 2025-05-27 09:09 | 31.29 | 31.25 | 31.2197 | 0.04 | 0.128 | 99.87% |  |  | 2025-05-27 09:09 | 74.01 | 73 | 74.2866 | -1.01 | -1.3836 | 101.4% |  |  | 2025-05-27 09:09 | 31.17 | 31.25 | 31.1638 | 0.08 | 0.256 | 99.74% |  |  | 2025-05-27 09:09 | 76.78 | 73 | 77.0727 | 3.78 | 5.1781 | 94.82%
2025-05-27 09:10 | 31.29 | 71.95 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 10 | 0 | 31.29 | 74.11 | 31.27 | 76.53 | 2025-05-27 09:10 | 31.29 | 31.29 | 31.2197 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 09:10 | 74.11 | 71.95 | 74.3839 | -2.16 | -3.0021 | 103% |  |  | 2025-05-27 09:10 | 31.27 | 31.29 | 31.2632 | 0.02 | 0.063918 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 09:10 | 76.53 | 71.95 | 76.8342 | 4.58 | 6.3655 | 93.63%
2025-05-27 09:11 | 31.31 | 71.40 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 11 | 0 | 31.29 | 73.06 | 31.27 | 76.28 | 2025-05-27 09:11 | 31.29 | 31.31 | 31.2197 | 0.02 | 0.063877 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 09:11 | 73.06 | 71.4 | 73.3628 | -1.66 | -2.3249 | 102.3% |  |  | 2025-05-27 09:11 | 31.27 | 31.31 | 31.2632 | 0.04 | 0.12775 | 99.87% |  |  | 2025-05-27 09:11 | 76.28 | 71.4 | 76.5958 | 4.88 | 6.8347 | 93.17%
2025-05-27 09:12 | 31.38 | 72.35 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 12 | 0 | 31.39 | 74.11 | 31.27 | 76.02 | 2025-05-27 09:12 | 31.39 | 31.38 | 31.318 | 0.01 | 0.031867 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 09:12 | 74.11 | 72.35 | 74.3839 | -1.76 | -2.4326 | 102.4% |  |  | 2025-05-27 09:12 | 31.27 | 31.38 | 31.2632 | 0.11 | 0.35054 | 99.65% |  |  | 2025-05-27 09:12 | 76.02 | 72.35 | 76.3478 | 3.67 | 5.0726 | 94.93%
2025-05-27 09:13 | 31.41 | 72.30 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 13 | 0 | 31.39 | 73.90 | 31.37 | 75.90 | 2025-05-27 09:13 | 31.39 | 31.41 | 31.318 | 0.02 | 0.063674 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 09:13 | 73.9 | 72.3 | 74.1797 | -1.6 | -2.213 | 102.2% |  |  | 2025-05-27 09:13 | 31.37 | 31.41 | 31.3627 | 0.04 | 0.12735 | 99.87% |  |  | 2025-05-27 09:13 | 75.9 | 72.3 | 76.2333 | 3.6 | 4.9793 | 95.02%
2025-05-27 09:14 | 31.49 | 71.55 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 14 | 0 | 31.39 | 73.27 | 31.37 | 75.64 | 2025-05-27 09:14 | 31.39 | 31.49 | 31.318 | 0.1 | 0.31756 | 99.68% |  |  | 2025-05-27 09:14 | 73.27 | 71.55 | 73.567 | -1.72 | -2.4039 | 102.4% |  |  | 2025-05-27 09:14 | 31.37 | 31.49 | 31.3627 | 0.12 | 0.38107 | 99.62% |  |  | 2025-05-27 09:14 | 75.64 | 71.55 | 75.9853 | 4.09 | 5.7163 | 94.28%
2025-05-27 09:15 | 31.51 | 71.95 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 15 | 0 | 31.49 | 74.01 | 31.37 | 75.52 | 2025-05-27 09:15 | 31.49 | 31.51 | 31.4164 | 0.02 | 0.063472 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 09:15 | 74.01 | 71.95 | 74.2866 | -2.06 | -2.8631 | 102.9% |  |  | 2025-05-27 09:15 | 31.37 | 31.51 | 31.3627 | 0.14 | 0.4443 | 99.56% |  |  | 2025-05-27 09:15 | 75.52 | 71.95 | 75.8709 | 3.57 | 4.9618 | 95.04%
2025-05-27 09:16 | 31.55 | 71.60 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 16 | 0 | 31.49 | 73.69 | 31.37 | 75.39 | 2025-05-27 09:16 | 31.49 | 31.55 | 31.4164 | 0.06 | 0.19017 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 09:16 | 73.69 | 71.6 | 73.9755 | -2.09 | -2.919 | 102.9% |  |  | 2025-05-27 09:16 | 31.37 | 31.55 | 31.3627 | 0.18 | 0.57052 | 99.43% |  |  | 2025-05-27 09:16 | 75.39 | 71.6 | 75.7469 | 3.79 | 5.2933 | 94.71%
2025-05-27 09:18 | 31.60 | 71.45 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 18 | 0 | 31.49 | 73.48 | 31.47 | 75.01 | 2025-05-27 09:18 | 31.49 | 31.6 | 31.4164 | 0.11 | 0.3481 | 99.65% |  |  | 2025-05-27 09:18 | 73.48 | 71.45 | 73.7713 | -2.03 | -2.8411 | 102.8% |  |  | 2025-05-27 09:18 | 31.47 | 31.6 | 31.4621 | 0.13 | 0.41139 | 99.59% |  |  | 2025-05-27 09:18 | 75.01 | 71.45 | 75.3844 | 3.56 | 4.9825 | 95.02%
2025-05-27 09:19 | 31.62 | 72.25 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 19 | 0 | 31.49 | 73.80 | 31.47 | 74.89 | 2025-05-27 09:19 | 31.49 | 31.62 | 31.4164 | 0.13 | 0.41113 | 99.59% |  |  | 2025-05-27 09:19 | 73.8 | 72.25 | 74.0824 | -1.55 | -2.1453 | 102.1% |  |  | 2025-05-27 09:19 | 31.47 | 31.62 | 31.4621 | 0.15 | 0.47438 | 99.53% |  |  | 2025-05-27 09:19 | 74.89 | 72.25 | 75.27 | 2.64 | 3.654 | 96.35%
2025-05-27 09:20 | 31.61 | 71.15 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 20 | 0 | 31.59 | 73.06 | 31.57 | 74.76 | 2025-05-27 09:20 | 31.59 | 31.61 | 31.5147 | 0.02 | 0.063271 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 09:20 | 73.06 | 71.15 | 73.3628 | -1.91 | -2.6845 | 102.7% |  |  | 2025-05-27 09:20 | 31.57 | 31.61 | 31.5616 | 0.04 | 0.12654 | 99.87% |  |  | 2025-05-27 09:20 | 74.76 | 71.15 | 75.146 | 3.61 | 5.0738 | 94.93%
2025-05-27 09:21 | 31.60 | 71.85 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 21 | 0 | 31.59 | 73.27 | 31.57 | 74.51 | 2025-05-27 09:21 | 31.59 | 31.6 | 31.5147 | 0.01 | 0.031646 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 09:21 | 73.27 | 71.85 | 73.567 | -1.42 | -1.9763 | 102% |  |  | 2025-05-27 09:21 | 31.57 | 31.6 | 31.5616 | 0.03 | 0.094937 | 99.91% |  |  | 2025-05-27 09:21 | 74.51 | 71.85 | 74.9075 | 2.66 | 3.7022 | 96.3%
2025-05-27 09:22 | 31.61 | 71.60 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 22 | 0 | 31.59 | 72.63 | 31.57 | 74.38 | 2025-05-27 09:22 | 31.59 | 31.61 | 31.5147 | 0.02 | 0.063271 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 09:22 | 72.63 | 71.6 | 72.9447 | -1.03 | -1.4385 | 101.4% |  |  | 2025-05-27 09:22 | 31.57 | 31.61 | 31.5616 | 0.04 | 0.12654 | 99.87% |  |  | 2025-05-27 09:22 | 74.38 | 71.6 | 74.7835 | 2.78 | 3.8827 | 96.12%
2025-05-27 09:23 | 31.65 | 69.85 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 23 | 0 | 31.59 | 71.26 | 31.57 | 74.00 | 2025-05-27 09:23 | 31.59 | 31.65 | 31.5147 | 0.06 | 0.18957 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 09:23 | 71.26 | 69.85 | 71.6125 | -1.41 | -2.0186 | 102% |  |  | 2025-05-27 09:23 | 31.57 | 31.65 | 31.5616 | 0.08 | 0.25276 | 99.75% |  |  | 2025-05-27 09:23 | 74 | 69.85 | 74.4211 | 4.15 | 5.9413 | 94.06%
2025-05-27 09:24 | 31.70 | 70.10 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 24 | 0 | 31.69 | 70.94 | 31.67 | 73.87 | 2025-05-27 09:24 | 31.69 | 31.7 | 31.613 | 0.01 | 0.031546 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 09:24 | 70.94 | 70.1 | 71.3014 | -0.84 | -1.1983 | 101.2% |  |  | 2025-05-27 09:24 | 31.67 | 31.7 | 31.661 | 0.03 | 0.094637 | 99.91% |  |  | 2025-05-27 09:24 | 73.87 | 70.1 | 74.2971 | 3.77 | 5.378 | 94.62%
2025-05-27 09:25 | 31.76 | 69.00 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 25 | 0 | 31.69 | 70.10 | 31.67 | 73.75 | 2025-05-27 09:25 | 31.69 | 31.76 | 31.613 | 0.07 | 0.2204 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 09:25 | 70.1 | 69 | 70.4845 | -1.1 | -1.5942 | 101.6% |  |  | 2025-05-27 09:25 | 31.67 | 31.76 | 31.661 | 0.09 | 0.28338 | 99.72% |  |  | 2025-05-27 09:25 | 73.75 | 69 | 74.1826 | 4.75 | 6.8841 | 93.12%
2025-05-27 09:26 | 31.80 | 68.70 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 26 | 0 | 31.79 | 70.10 | 31.78 | 73.37 | 2025-05-27 09:26 | 31.79 | 31.8 | 31.7114 | 0.01 | 0.031447 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 09:26 | 70.1 | 68.7 | 70.4845 | -1.4 | -2.0378 | 102% |  |  | 2025-05-27 09:26 | 31.78 | 31.8 | 31.7704 | 0.02 | 0.062893 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 09:26 | 73.37 | 68.7 | 73.8202 | 4.67 | 6.7977 | 93.2%
2025-05-27 09:27 | 31.80 | 70.10 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 27 | 0 | 31.79 | 71.05 | 31.78 | 73.12 | 2025-05-27 09:27 | 31.79 | 31.8 | 31.7114 | 0.01 | 0.031447 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 09:27 | 71.05 | 70.1 | 71.4083 | -0.95 | -1.3552 | 101.4% |  |  | 2025-05-27 09:27 | 31.78 | 31.8 | 31.7704 | 0.02 | 0.062893 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 09:27 | 73.12 | 70.1 | 73.5818 | 3.02 | 4.3081 | 95.69%
2025-05-27 09:28 | 31.86 | 69.10 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 28 | 0 | 31.79 | 69.25 | 31.78 | 72.99 | 2025-05-27 09:28 | 31.79 | 31.86 | 31.7114 | 0.07 | 0.21971 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 09:28 | 69.25 | 69.1 | 69.658 | -0.15 | -0.21708 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 09:28 | 31.78 | 31.86 | 31.7704 | 0.08 | 0.2511 | 99.75% |  |  | 2025-05-27 09:28 | 72.99 | 69.1 | 73.4578 | 3.89 | 5.6295 | 94.37%
2025-05-27 09:29 | 31.91 | 68.85 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 29 | 0 | 31.89 | 70.31 | 31.88 | 72.74 | 2025-05-27 09:29 | 31.89 | 31.91 | 31.8097 | 0.02 | 0.062676 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 09:29 | 70.31 | 68.85 | 70.6887 | -1.46 | -2.1206 | 102.1% |  |  | 2025-05-27 09:29 | 31.88 | 31.91 | 31.8699 | 0.03 | 0.094014 | 99.91% |  |  | 2025-05-27 09:29 | 72.74 | 68.85 | 73.2193 | 3.89 | 5.65 | 94.35%
2025-05-27 09:31 | 31.98 | 68.50 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 31 | 0 | 31.99 | 69.67 | 31.88 | 72.23 | 2025-05-27 09:31 | 31.99 | 31.98 | 31.9081 | 0.01 | 0.03127 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 09:31 | 69.67 | 68.5 | 70.0664 | -1.17 | -1.708 | 101.7% |  |  | 2025-05-27 09:31 | 31.88 | 31.98 | 31.8699 | 0.1 | 0.3127 | 99.69% |  |  | 2025-05-27 09:31 | 72.23 | 68.5 | 72.7329 | 3.73 | 5.4453 | 94.55%
2025-05-27 09:32 | 32.01 | 67.55 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 32 | 0 | 31.89 | 68.30 | 31.98 | 72.10 | 2025-05-27 09:32 | 31.89 | 32.01 | 31.8097 | 0.12 | 0.37488 | 99.63% |  |  | 2025-05-27 09:32 | 68.3 | 67.55 | 68.7342 | -0.75 | -1.1103 | 101.1% |  |  | 2025-05-27 09:32 | 31.98 | 32.01 | 31.9693 | 0.03 | 0.093721 | 99.91% |  |  | 2025-05-27 09:32 | 72.1 | 67.55 | 72.6089 | 4.55 | 6.7358 | 93.26%
2025-05-27 09:33 | 32.00 | 67.15 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 33 | 0 | 31.99 | 67.77 | 31.98 | 71.47 | 2025-05-27 09:33 | 31.99 | 32 | 31.9081 | 0.01 | 0.03125 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 09:33 | 67.77 | 67.15 | 68.2188 | -0.62 | -0.92331 | 100.9% |  |  | 2025-05-27 09:33 | 31.98 | 32 | 31.9693 | 0.02 | 0.0625 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 09:33 | 71.47 | 67.15 | 72.008 | 4.32 | 6.4334 | 93.57%
2025-05-27 09:34 | 32.00 | 67.25 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 34 | 0 | 31.99 | 68.19 | 31.98 | 71.22 | 2025-05-27 09:34 | 31.99 | 32 | 31.9081 | 0.01 | 0.03125 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 09:34 | 68.19 | 67.25 | 68.6273 | -0.94 | -1.3978 | 101.4% |  |  | 2025-05-27 09:34 | 31.98 | 32 | 31.9693 | 0.02 | 0.0625 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 09:34 | 71.22 | 67.25 | 71.7695 | 3.97 | 5.9033 | 94.1%
2025-05-27 09:35 | 32.01 | 67.60 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 35 | 0 | 31.99 | 67.45 | 31.98 | 70.84 | 2025-05-27 09:35 | 31.99 | 32.01 | 31.9081 | 0.02 | 0.06248 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 09:35 | 67.45 | 67.6 | 67.9077 | 0.15 | 0.22189 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 09:35 | 31.98 | 32.01 | 31.9693 | 0.03 | 0.093721 | 99.91% |  |  | 2025-05-27 09:35 | 70.84 | 67.6 | 71.4071 | 3.24 | 4.7929 | 95.21%
2025-05-27 09:36 | 32.00 | 67.90 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 36 | 0 | 32.10 | 68.51 | 31.98 | 70.59 | 2025-05-27 09:36 | 32.1 | 32 | 32.0162 | 0.1 | 0.3125 | 99.69% |  |  | 2025-05-27 09:36 | 68.51 | 67.9 | 68.9384 | -0.61 | -0.89838 | 100.9% |  |  | 2025-05-27 09:36 | 31.98 | 32 | 31.9693 | 0.02 | 0.0625 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 09:36 | 70.59 | 67.9 | 71.1686 | 2.69 | 3.9617 | 96.04%
2025-05-27 09:37 | 31.97 | 68.65 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 37 | 0 | 32.10 | 68.62 | 31.98 | 70.33 | 2025-05-27 09:37 | 32.1 | 31.97 | 32.0162 | 0.13 | 0.40663 | 99.59% |  |  | 2025-05-27 09:37 | 68.62 | 68.65 | 69.0454 | 0.03 | 0.0437 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 09:37 | 31.98 | 31.97 | 31.9693 | 0.01 | 0.031279 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 09:37 | 70.33 | 68.65 | 70.9207 | 1.68 | 2.4472 | 97.55%
2025-05-27 09:38 | 31.95 | 69.05 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 38 | 0 | 32.10 | 69.15 | 32.08 | 70.21 | 2025-05-27 09:38 | 32.1 | 31.95 | 32.0162 | 0.15 | 0.46948 | 99.53% |  |  | 2025-05-27 09:38 | 69.15 | 69.05 | 69.5608 | -0.1 | -0.14482 | 100.1% |  |  | 2025-05-27 09:38 | 32.08 | 31.95 | 32.0688 | 0.13 | 0.40689 | 99.59% |  |  | 2025-05-27 09:38 | 70.21 | 69.05 | 70.8062 | 1.16 | 1.6799 | 98.32%
2025-05-27 09:39 | 31.96 | 68.10 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 39 | 0 | 32.10 | 67.98 | 31.98 | 70.08 | 2025-05-27 09:39 | 32.1 | 31.96 | 32.0162 | 0.14 | 0.43805 | 99.56% |  |  | 2025-05-27 09:39 | 67.98 | 68.1 | 68.4231 | 0.12 | 0.17621 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 09:39 | 31.98 | 31.96 | 31.9693 | 0.02 | 0.062578 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 09:39 | 70.08 | 68.1 | 70.6822 | 1.98 | 2.9075 | 97.09%
2025-05-27 09:40 | 31.94 | 69.25 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 40 | 0 | 32.10 | 69.15 | 31.98 | 69.95 | 2025-05-27 09:40 | 32.1 | 31.94 | 32.0162 | 0.16 | 0.50094 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 09:40 | 69.15 | 69.25 | 69.5608 | 0.1 | 0.1444 | 99.86% |  |  | 2025-05-27 09:40 | 31.98 | 31.94 | 31.9693 | 0.04 | 0.12523 | 99.87% |  |  | 2025-05-27 09:40 | 69.95 | 69.25 | 70.5582 | 0.7 | 1.0108 | 98.99%
2025-05-27 09:41 | 31.96 | 69.00 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 41 | 0 | 32.10 | 69.15 | 31.98 | 69.95 | 2025-05-27 09:41 | 32.1 | 31.96 | 32.0162 | 0.14 | 0.43805 | 99.56% |  |  | 2025-05-27 09:41 | 69.15 | 69 | 69.5608 | -0.15 | -0.21739 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 09:41 | 31.98 | 31.96 | 31.9693 | 0.02 | 0.062578 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 09:41 | 69.95 | 69 | 70.5582 | 0.95 | 1.3768 | 98.62%
2025-05-27 09:42 | 32.01 | 69.15 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 42 | 0 | 32.10 | 69.36 | 32.08 | 69.95 | 2025-05-27 09:42 | 32.1 | 32.01 | 32.0162 | 0.09 | 0.28116 | 99.72% |  |  | 2025-05-27 09:42 | 69.36 | 69.15 | 69.765 | -0.21 | -0.30369 | 100.3% |  |  | 2025-05-27 09:42 | 32.08 | 32.01 | 32.0688 | 0.07 | 0.21868 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 09:42 | 69.95 | 69.15 | 70.5582 | 0.8 | 1.1569 | 98.84%
2025-05-27 09:43 | 32.09 | 68.45 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 43 | 0 | 32.10 | 70.20 | 32.08 | 69.95 | 2025-05-27 09:43 | 32.1 | 32.09 | 32.0162 | 0.01 | 0.031162 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 09:43 | 70.2 | 68.45 | 70.5818 | -1.75 | -2.5566 | 102.6% |  |  | 2025-05-27 09:43 | 32.08 | 32.09 | 32.0688 | 0.01 | 0.031162 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 09:43 | 69.95 | 68.45 | 70.5582 | 1.5 | 2.1914 | 97.81%
2025-05-27 09:44 | 32.15 | 67.40 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 44 | 0 | 32.20 | 67.77 | 32.08 | 69.95 | 2025-05-27 09:44 | 32.2 | 32.15 | 32.1146 | 0.05 | 0.15552 | 99.84% |  |  | 2025-05-27 09:44 | 67.77 | 67.4 | 68.2188 | -0.37 | -0.54896 | 100.5% |  |  | 2025-05-27 09:44 | 32.08 | 32.15 | 32.0688 | 0.07 | 0.21773 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 09:44 | 69.95 | 67.4 | 70.5582 | 2.55 | 3.7834 | 96.22%
2025-05-27 09:45 | 32.20 | 68.10 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 45 | 0 | 32.20 | 69.36 | 32.18 | 69.83 | 2025-05-27 09:45 | 32.2 | 32.2 | 32.1146 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 09:45 | 69.36 | 68.1 | 69.765 | -1.26 | -1.8502 | 101.9% |  |  | 2025-05-27 09:45 | 32.18 | 32.2 | 32.1682 | 0.02 | 0.062112 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 09:45 | 69.83 | 68.1 | 70.4438 | 1.73 | 2.5404 | 97.46%
2025-05-27 09:46 | 32.22 | 67.65 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 46 | 0 | 32.20 | 68.62 | 32.18 | 69.70 | 2025-05-27 09:46 | 32.2 | 32.22 | 32.1146 | 0.02 | 0.062073 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 09:46 | 68.62 | 67.65 | 69.0454 | -0.97 | -1.4339 | 101.4% |  |  | 2025-05-27 09:46 | 32.18 | 32.22 | 32.1682 | 0.04 | 0.12415 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 09:46 | 69.7 | 67.65 | 70.3198 | 2.05 | 3.0303 | 96.97%
2025-05-27 09:47 | 32.27 | 67.25 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 47 | 0 | 32.30 | 68.19 | 32.28 | 69.58 | 2025-05-27 09:47 | 32.3 | 32.27 | 32.2129 | 0.03 | 0.092966 | 99.91% |  |  | 2025-05-27 09:47 | 68.19 | 67.25 | 68.6273 | -0.94 | -1.3978 | 101.4% |  |  | 2025-05-27 09:47 | 32.28 | 32.27 | 32.2677 | 0.01 | 0.030989 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 09:47 | 69.58 | 67.25 | 70.2053 | 2.33 | 3.4647 | 96.54%
2025-05-27 09:48 | 32.30 | 66.95 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 48 | 0 | 32.30 | 67.45 | 32.28 | 69.32 | 2025-05-27 09:48 | 32.3 | 32.3 | 32.2129 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 09:48 | 67.45 | 66.95 | 67.9077 | -0.5 | -0.74683 | 100.7% |  |  | 2025-05-27 09:48 | 32.28 | 32.3 | 32.2677 | 0.02 | 0.06192 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 09:48 | 69.32 | 66.95 | 69.9573 | 2.37 | 3.54 | 96.46%
2025-05-27 09:49 | 32.30 | 67.05 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 49 | 0 | 32.30 | 67.56 | 32.28 | 69.20 | 2025-05-27 09:49 | 32.3 | 32.3 | 32.2129 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 09:49 | 67.56 | 67.05 | 68.0146 | -0.51 | -0.76063 | 100.8% |  |  | 2025-05-27 09:49 | 32.28 | 32.3 | 32.2677 | 0.02 | 0.06192 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 09:49 | 69.2 | 67.05 | 69.8429 | 2.15 | 3.2066 | 96.79%
2025-05-27 09:50 | 32.28 | 67.80 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 50 | 0 | 32.30 | 67.77 | 32.28 | 69.07 | 2025-05-27 09:50 | 32.3 | 32.28 | 32.2129 | 0.02 | 0.061958 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 09:50 | 67.77 | 67.8 | 68.2188 | 0.03 | 0.044248 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 09:50 | 32.28 | 32.28 | 32.2677 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 09:50 | 69.07 | 67.8 | 69.7189 | 1.27 | 1.8732 | 98.13%
2025-05-27 09:51 | 32.28 | 67.75 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 51 | 0 | 32.30 | 68.09 | 32.28 | 69.07 | 2025-05-27 09:51 | 32.3 | 32.28 | 32.2129 | 0.02 | 0.061958 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 09:51 | 68.09 | 67.75 | 68.53 | -0.34 | -0.50185 | 100.5% |  |  | 2025-05-27 09:51 | 32.28 | 32.28 | 32.2677 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 09:51 | 69.07 | 67.75 | 69.7189 | 1.32 | 1.9483 | 98.05%
2025-05-27 09:52 | 32.27 | 66.75 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 52 | 0 | 32.30 | 67.24 | 32.38 | 68.94 | 2025-05-27 09:52 | 32.3 | 32.27 | 32.2129 | 0.03 | 0.092966 | 99.91% |  |  | 2025-05-27 09:52 | 67.24 | 66.75 | 67.7035 | -0.49 | -0.73408 | 100.7% |  |  | 2025-05-27 09:52 | 32.38 | 32.27 | 32.3671 | 0.11 | 0.34087 | 99.66% |  |  | 2025-05-27 09:52 | 68.94 | 66.75 | 69.5949 | 2.19 | 3.2809 | 96.72%
2025-05-27 09:53 | 32.22 | 66.00 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 53 | 0 | 32.30 | 65.97 | 32.38 | 68.82 | 2025-05-27 09:53 | 32.3 | 32.22 | 32.2129 | 0.08 | 0.24829 | 99.75% |  |  | 2025-05-27 09:53 | 65.97 | 66 | 66.4685 | 0.03 | 0.045455 | 99.95% |  |  | 2025-05-27 09:53 | 32.38 | 32.22 | 32.3671 | 0.16 | 0.49659 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 09:53 | 68.82 | 66 | 69.4804 | 2.82 | 4.2727 | 95.73%
2025-05-27 09:54 | 32.18 | 66.20 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 54 | 0 | 32.30 | 66.19 | 32.18 | 68.31 | 2025-05-27 09:54 | 32.3 | 32.18 | 32.2129 | 0.12 | 0.3729 | 99.63% |  |  | 2025-05-27 09:54 | 66.19 | 66.2 | 66.6825 | 0.01 | 0.015106 | 99.98% |  |  | 2025-05-27 09:54 | 32.18 | 32.18 | 32.1682 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 09:54 | 68.31 | 66.2 | 68.994 | 2.11 | 3.1873 | 96.81%
2025-05-27 09:56 | 32.11 | 67.00 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 56 | 0 | 32.20 | 67.14 | 32.18 | 68.06 | 2025-05-27 09:56 | 32.2 | 32.11 | 32.1146 | 0.09 | 0.28029 | 99.72% |  |  | 2025-05-27 09:56 | 67.14 | 67 | 67.6062 | -0.14 | -0.20896 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 09:56 | 32.18 | 32.11 | 32.1682 | 0.07 | 0.218 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 09:56 | 68.06 | 67 | 68.7555 | 1.06 | 1.5821 | 98.42%
2025-05-27 09:57 | 32.12 | 67.75 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 57 | 0 | 32.20 | 67.45 | 32.28 | 68.06 | 2025-05-27 09:57 | 32.2 | 32.12 | 32.1146 | 0.08 | 0.24907 | 99.75% |  |  | 2025-05-27 09:57 | 67.45 | 67.75 | 67.9077 | 0.3 | 0.4428 | 99.56% |  |  | 2025-05-27 09:57 | 32.28 | 32.12 | 32.2677 | 0.16 | 0.49813 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 09:57 | 68.06 | 67.75 | 68.7555 | 0.31 | 0.45756 | 99.54%
2025-05-27 09:58 | 32.14 | 66.55 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 58 | 0 | 32.30 | 66.93 | 32.28 | 67.93 | 2025-05-27 09:58 | 32.3 | 32.14 | 32.2129 | 0.16 | 0.49782 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 09:58 | 66.93 | 66.55 | 67.402 | -0.38 | -0.571 | 100.6% |  |  | 2025-05-27 09:58 | 32.28 | 32.14 | 32.2677 | 0.14 | 0.43559 | 99.56% |  |  | 2025-05-27 09:58 | 67.93 | 66.55 | 68.6315 | 1.38 | 2.0736 | 97.93%
2025-05-27 09:59 | 32.20 | 66.10 | 2025 | 5 | 27 | 9 | 59 | 0 | 32.30 | 66.40 | 32.28 | 67.81 | 2025-05-27 09:59 | 32.3 | 32.2 | 32.2129 | 0.1 | 0.31056 | 99.69% |  |  | 2025-05-27 09:59 | 66.4 | 66.1 | 66.8867 | -0.3 | -0.45386 | 100.5% |  |  | 2025-05-27 09:59 | 32.28 | 32.2 | 32.2677 | 0.08 | 0.24845 | 99.75% |  |  | 2025-05-27 09:59 | 67.81 | 66.1 | 68.5171 | 1.71 | 2.587 | 97.41%
2025-05-27 10:00 | 32.23 | 65.90 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 0 | 0 | 32.30 | 66.82 | 32.38 | 67.68 | 2025-05-27 10:00 | 32.3 | 32.23 | 32.2129 | 0.07 | 0.21719 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 10:00 | 66.82 | 65.9 | 67.2951 | -0.92 | -1.3961 | 101.4% |  |  | 2025-05-27 10:00 | 32.38 | 32.23 | 32.3671 | 0.15 | 0.4654 | 99.53% |  |  | 2025-05-27 10:00 | 67.68 | 65.9 | 68.3931 | 1.78 | 2.7011 | 97.3%
2025-05-27 10:01 | 32.29 | 65.65 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 1 | 0 | 32.40 | 65.66 | 32.38 | 67.43 | 2025-05-27 10:01 | 32.4 | 32.29 | 32.3113 | 0.11 | 0.34066 | 99.66% |  |  | 2025-05-27 10:01 | 65.66 | 65.65 | 66.1671 | -0.01 | -0.015232 | 100% |  |  | 2025-05-27 10:01 | 32.38 | 32.29 | 32.3671 | 0.09 | 0.27872 | 99.72% |  |  | 2025-05-27 10:01 | 67.43 | 65.65 | 68.1546 | 1.78 | 2.7113 | 97.29%
2025-05-27 10:02 | 32.30 | 67.20 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 2 | 0 | 32.40 | 67.98 | 32.38 | 67.43 | 2025-05-27 10:02 | 32.4 | 32.3 | 32.3113 | 0.1 | 0.3096 | 99.69% |  |  | 2025-05-27 10:02 | 67.98 | 67.2 | 68.4231 | -0.78 | -1.1607 | 101.2% |  |  | 2025-05-27 10:02 | 32.38 | 32.3 | 32.3671 | 0.08 | 0.24768 | 99.75% |  |  | 2025-05-27 10:02 | 67.43 | 67.2 | 68.1546 | 0.23 | 0.34226 | 99.66%
2025-05-27 10:03 | 32.36 | 66.65 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 3 | 0 | 32.40 | 66.40 | 32.38 | 67.30 | 2025-05-27 10:03 | 32.4 | 32.36 | 32.3113 | 0.04 | 0.12361 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 10:03 | 66.4 | 66.65 | 66.8867 | 0.25 | 0.37509 | 99.62% |  |  | 2025-05-27 10:03 | 32.38 | 32.36 | 32.3671 | 0.02 | 0.061805 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 10:03 | 67.3 | 66.65 | 68.0306 | 0.65 | 0.97524 | 99.02%
2025-05-27 10:04 | 32.43 | 64.65 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 4 | 0 | 32.50 | 65.34 | 32.48 | 67.30 | 2025-05-27 10:04 | 32.5 | 32.43 | 32.4096 | 0.07 | 0.21585 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 10:04 | 65.34 | 64.65 | 65.8559 | -0.69 | -1.0673 | 101.1% |  |  | 2025-05-27 10:04 | 32.48 | 32.43 | 32.4666 | 0.05 | 0.15418 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 10:04 | 67.3 | 64.65 | 68.0306 | 2.65 | 4.099 | 95.9%
2025-05-27 10:05 | 32.51 | 64.25 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 5 | 0 | 32.50 | 65.02 | 32.58 | 66.92 | 2025-05-27 10:05 | 32.5 | 32.51 | 32.4096 | 0.01 | 0.03076 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 10:05 | 65.02 | 64.25 | 65.5447 | -0.77 | -1.1984 | 101.2% |  |  | 2025-05-27 10:05 | 32.58 | 32.51 | 32.566 | 0.07 | 0.21532 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 10:05 | 66.92 | 64.25 | 67.6682 | 2.67 | 4.1556 | 95.84%
2025-05-27 10:06 | 32.59 | 62.75 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 6 | 0 | 32.60 | 63.12 | 32.58 | 66.54 | 2025-05-27 10:06 | 32.6 | 32.59 | 32.5079 | 0.01 | 0.030684 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 10:06 | 63.12 | 62.75 | 63.6972 | -0.37 | -0.58964 | 100.6% |  |  | 2025-05-27 10:06 | 32.58 | 32.59 | 32.566 | 0.01 | 0.030684 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 10:06 | 66.54 | 62.75 | 67.3058 | 3.79 | 6.0398 | 93.96%
2025-05-27 10:07 | 32.61 | 62.55 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 7 | 0 | 32.60 | 62.91 | 32.58 | 66.04 | 2025-05-27 10:07 | 32.6 | 32.61 | 32.5079 | 0.01 | 0.030665 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 10:07 | 62.91 | 62.55 | 63.493 | -0.36 | -0.57554 | 100.6% |  |  | 2025-05-27 10:07 | 32.58 | 32.61 | 32.566 | 0.03 | 0.091996 | 99.91% |  |  | 2025-05-27 10:07 | 66.04 | 62.55 | 66.8289 | 3.49 | 5.5795 | 94.42%
2025-05-27 10:08 | 32.55 | 63.75 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 8 | 0 | 32.60 | 63.65 | 32.58 | 65.53 | 2025-05-27 10:08 | 32.6 | 32.55 | 32.5079 | 0.05 | 0.15361 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 10:08 | 63.65 | 63.75 | 64.2126 | 0.1 | 0.15686 | 99.84% |  |  | 2025-05-27 10:08 | 32.58 | 32.55 | 32.566 | 0.03 | 0.092166 | 99.91% |  |  | 2025-05-27 10:08 | 65.53 | 63.75 | 66.3424 | 1.78 | 2.7922 | 97.21%
2025-05-27 10:10 | 32.56 | 63.70 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 10 | 0 | 32.60 | 64.28 | 32.58 | 64.90 | 2025-05-27 10:10 | 32.6 | 32.56 | 32.5079 | 0.04 | 0.12285 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 10:10 | 64.28 | 63.7 | 64.8252 | -0.58 | -0.91052 | 100.9% |  |  | 2025-05-27 10:10 | 32.58 | 32.56 | 32.566 | 0.02 | 0.061425 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 10:10 | 64.9 | 63.7 | 65.7415 | 1.2 | 1.8838 | 98.12%
2025-05-27 10:11 | 32.60 | 63.25 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 11 | 0 | 32.70 | 63.33 | 32.58 | 64.77 | 2025-05-27 10:11 | 32.7 | 32.6 | 32.6063 | 0.1 | 0.30675 | 99.69% |  |  | 2025-05-27 10:11 | 63.33 | 63.25 | 63.9014 | -0.08 | -0.12648 | 100.1% |  |  | 2025-05-27 10:11 | 32.58 | 32.6 | 32.566 | 0.02 | 0.06135 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 10:11 | 64.77 | 63.25 | 65.6175 | 1.52 | 2.4032 | 97.6%
2025-05-27 10:12 | 32.61 | 63.95 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 12 | 0 | 32.70 | 63.12 | 32.68 | 64.52 | 2025-05-27 10:12 | 32.7 | 32.61 | 32.6063 | 0.09 | 0.27599 | 99.72% |  |  | 2025-05-27 10:12 | 63.12 | 63.95 | 63.6972 | 0.83 | 1.2979 | 98.7% |  |  | 2025-05-27 10:12 | 32.68 | 32.61 | 32.6655 | 0.07 | 0.21466 | 99.79% |  |  | 2025-05-27 10:12 | 64.52 | 63.95 | 65.3791 | 0.57 | 0.89132 | 99.11%
2025-05-27 10:13 | 32.62 | 64.30 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 13 | 0 | 32.70 | 63.54 | 32.68 | 64.52 | 2025-05-27 10:13 | 32.7 | 32.62 | 32.6063 | 0.08 | 0.24525 | 99.75% |  |  | 2025-05-27 10:13 | 63.54 | 64.3 | 64.1056 | 0.76 | 1.182 | 98.82% |  |  | 2025-05-27 10:13 | 32.68 | 32.62 | 32.6655 | 0.06 | 0.18394 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 10:13 | 64.52 | 64.3 | 65.3791 | 0.22 | 0.34215 | 99.66%
2025-05-27 10:14 | 32.62 | 65.50 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 14 | 0 | 32.70 | 64.39 | 32.68 | 64.39 | 2025-05-27 10:14 | 32.7 | 32.62 | 32.6063 | 0.08 | 0.24525 | 99.75% |  |  | 2025-05-27 10:14 | 64.39 | 65.5 | 64.9321 | 1.11 | 1.6947 | 98.31% |  |  | 2025-05-27 10:14 | 32.68 | 32.62 | 32.6655 | 0.06 | 0.18394 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 10:14 | 64.39 | 65.5 | 65.2551 | 1.11 | 1.6947 | 98.31%
2025-05-27 10:15 | 32.64 | 66.00 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 15 | 0 | 32.70 | 65.66 | 32.68 | 64.64 | 2025-05-27 10:15 | 32.7 | 32.64 | 32.6063 | 0.06 | 0.18382 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 10:15 | 65.66 | 66 | 66.1671 | 0.34 | 0.51515 | 99.48% |  |  | 2025-05-27 10:15 | 32.68 | 32.64 | 32.6655 | 0.04 | 0.12255 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 10:15 | 64.64 | 66 | 65.4935 | 1.36 | 2.0606 | 97.94%
2025-05-27 10:16 | 32.64 | 65.20 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 16 | 0 | 32.80 | 64.60 | 32.68 | 64.90 | 2025-05-27 10:16 | 32.8 | 32.64 | 32.7046 | 0.16 | 0.4902 | 99.51% |  |  | 2025-05-27 10:16 | 64.6 | 65.2 | 65.1363 | 0.6 | 0.92025 | 99.08% |  |  | 2025-05-27 10:16 | 32.68 | 32.64 | 32.6655 | 0.04 | 0.12255 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 10:16 | 64.9 | 65.2 | 65.7415 | 0.3 | 0.46012 | 99.54%
2025-05-27 10:17 | 32.60 | 65.15 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 17 | 0 | 32.70 | 64.49 | 32.58 | 64.64 | 2025-05-27 10:17 | 32.7 | 32.6 | 32.6063 | 0.1 | 0.30675 | 99.69% |  |  | 2025-05-27 10:17 | 64.49 | 65.15 | 65.0294 | 0.66 | 1.013 | 98.99% |  |  | 2025-05-27 10:17 | 32.58 | 32.6 | 32.566 | 0.02 | 0.06135 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 10:17 | 64.64 | 65.15 | 65.4935 | 0.51 | 0.78281 | 99.22%
2025-05-27 10:18 | 32.52 | 65.55 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 18 | 0 | 32.70 | 64.70 | 32.48 | 64.90 | 2025-05-27 10:18 | 32.7 | 32.52 | 32.6063 | 0.18 | 0.55351 | 99.45% |  |  | 2025-05-27 10:18 | 64.7 | 65.55 | 65.2336 | 0.85 | 1.2967 | 98.7% |  |  | 2025-05-27 10:18 | 32.48 | 32.52 | 32.4666 | 0.04 | 0.123 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 10:18 | 64.9 | 65.55 | 65.7415 | 0.65 | 0.99161 | 99.01%
2025-05-27 10:19 | 32.49 | 65.75 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 19 | 0 | 32.60 | 65.13 | 32.48 | 65.15 | 2025-05-27 10:19 | 32.6 | 32.49 | 32.5079 | 0.11 | 0.33857 | 99.66% |  |  | 2025-05-27 10:19 | 65.13 | 65.75 | 65.6517 | 0.62 | 0.94297 | 99.06% |  |  | 2025-05-27 10:19 | 32.48 | 32.49 | 32.4666 | 0.01 | 0.030779 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 10:19 | 65.15 | 65.75 | 65.98 | 0.6 | 0.91255 | 99.09%
2025-05-27 10:20 | 32.43 | 64.80 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 20 | 0 | 32.60 | 63.86 | 32.38 | 64.90 | 2025-05-27 10:20 | 32.6 | 32.43 | 32.5079 | 0.17 | 0.52421 | 99.48% |  |  | 2025-05-27 10:20 | 63.86 | 64.8 | 64.4168 | 0.94 | 1.4506 | 98.55% |  |  | 2025-05-27 10:20 | 32.38 | 32.43 | 32.3671 | 0.05 | 0.15418 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 10:20 | 64.9 | 64.8 | 65.7415 | 0.1 | 0.15432 | 99.85%
2025-05-27 10:21 | 32.40 | 65.80 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 21 | 0 | 32.60 | 64.92 | 32.38 | 65.02 | 2025-05-27 10:21 | 32.6 | 32.4 | 32.5079 | 0.2 | 0.61728 | 99.38% |  |  | 2025-05-27 10:21 | 64.92 | 65.8 | 65.4475 | 0.88 | 1.3374 | 98.66% |  |  | 2025-05-27 10:21 | 32.38 | 32.4 | 32.3671 | 0.02 | 0.061728 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 10:21 | 65.02 | 65.8 | 65.856 | 0.78 | 1.1854 | 98.81%
2025-05-27 10:22 | 32.40 | 66.80 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 22 | 0 | 32.60 | 66.08 | 32.48 | 65.15 | 2025-05-27 10:22 | 32.6 | 32.4 | 32.5079 | 0.2 | 0.61728 | 99.38% |  |  | 2025-05-27 10:22 | 66.08 | 66.8 | 66.5755 | 0.72 | 1.0778 | 98.92% |  |  | 2025-05-27 10:22 | 32.48 | 32.4 | 32.4666 | 0.08 | 0.24691 | 99.75% |  |  | 2025-05-27 10:22 | 65.15 | 66.8 | 65.98 | 1.65 | 2.4701 | 97.53%
2025-05-27 10:23 | 32.41 | 64.55 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 23 | 0 | 32.60 | 64.39 | 32.58 | 65.28 | 2025-05-27 10:23 | 32.6 | 32.41 | 32.5079 | 0.19 | 0.58624 | 99.41% |  |  | 2025-05-27 10:23 | 64.39 | 64.55 | 64.9321 | 0.16 | 0.24787 | 99.75% |  |  | 2025-05-27 10:23 | 32.58 | 32.41 | 32.566 | 0.17 | 0.52453 | 99.48% |  |  | 2025-05-27 10:23 | 65.28 | 64.55 | 66.104 | 0.73 | 1.1309 | 98.87%
2025-05-27 10:24 | 32.45 | 64.75 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 24 | 0 | 32.60 | 64.70 | 32.58 | 65.15 | 2025-05-27 10:24 | 32.6 | 32.45 | 32.5079 | 0.15 | 0.46225 | 99.54% |  |  | 2025-05-27 10:24 | 64.7 | 64.75 | 65.2336 | 0.05 | 0.07722 | 99.92% |  |  | 2025-05-27 10:24 | 32.58 | 32.45 | 32.566 | 0.13 | 0.40062 | 99.6% |  |  | 2025-05-27 10:24 | 65.15 | 64.75 | 65.98 | 0.4 | 0.61776 | 99.38%
2025-05-27 10:25 | 32.43 | 63.70 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 25 | 0 | 32.60 | 63.86 | 32.58 | 65.02 | 2025-05-27 10:25 | 32.6 | 32.43 | 32.5079 | 0.17 | 0.52421 | 99.48% |  |  | 2025-05-27 10:25 | 63.86 | 63.7 | 64.4168 | -0.16 | -0.25118 | 100.3% |  |  | 2025-05-27 10:25 | 32.58 | 32.43 | 32.566 | 0.15 | 0.46253 | 99.54% |  |  | 2025-05-27 10:25 | 65.02 | 63.7 | 65.856 | 1.32 | 2.0722 | 97.93%
2025-05-27 10:26 | 32.45 | 63.35 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 26 | 0 | 32.60 | 63.22 | 32.58 | 64.77 | 2025-05-27 10:26 | 32.6 | 32.45 | 32.5079 | 0.15 | 0.46225 | 99.54% |  |  | 2025-05-27 10:26 | 63.22 | 63.35 | 63.7944 | 0.13 | 0.20521 | 99.79% |  |  | 2025-05-27 10:26 | 32.58 | 32.45 | 32.566 | 0.13 | 0.40062 | 99.6% |  |  | 2025-05-27 10:26 | 64.77 | 63.35 | 65.6175 | 1.42 | 2.2415 | 97.76%
2025-05-27 10:28 | 32.45 | 63.00 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 28 | 0 | 32.60 | 63.75 | 32.68 | 64.64 | 2025-05-27 10:28 | 32.6 | 32.45 | 32.5079 | 0.15 | 0.46225 | 99.54% |  |  | 2025-05-27 10:28 | 63.75 | 63 | 64.3098 | -0.75 | -1.1905 | 101.2% |  |  | 2025-05-27 10:28 | 32.68 | 32.45 | 32.6655 | 0.23 | 0.70878 | 99.29% |  |  | 2025-05-27 10:28 | 64.64 | 63 | 65.4935 | 1.64 | 2.6032 | 97.4%
2025-05-27 10:29 | 32.43 | 62.40 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 29 | 0 | 32.60 | 61.96 | 32.68 | 64.27 | 2025-05-27 10:29 | 32.6 | 32.43 | 32.5079 | 0.17 | 0.52421 | 99.48% |  |  | 2025-05-27 10:29 | 61.96 | 62.4 | 62.5692 | 0.44 | 0.70513 | 99.29% |  |  | 2025-05-27 10:29 | 32.68 | 32.43 | 32.6655 | 0.25 | 0.77089 | 99.23% |  |  | 2025-05-27 10:29 | 64.27 | 62.4 | 65.1406 | 1.87 | 2.9968 | 97%
2025-05-27 10:30 | 32.41 | 63.00 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 30 | 0 | 32.60 | 62.91 | 32.68 | 63.89 | 2025-05-27 10:30 | 32.6 | 32.41 | 32.5079 | 0.19 | 0.58624 | 99.41% |  |  | 2025-05-27 10:30 | 62.91 | 63 | 63.493 | 0.09 | 0.14286 | 99.86% |  |  | 2025-05-27 10:30 | 32.68 | 32.41 | 32.6655 | 0.27 | 0.83308 | 99.17% |  |  | 2025-05-27 10:30 | 63.89 | 63 | 64.7782 | 0.89 | 1.4127 | 98.59%
2025-05-27 10:31 | 32.45 | 63.00 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 31 | 0 | 32.60 | 62.70 | 32.68 | 63.63 | 2025-05-27 10:31 | 32.6 | 32.45 | 32.5079 | 0.15 | 0.46225 | 99.54% |  |  | 2025-05-27 10:31 | 62.7 | 63 | 63.2888 | 0.3 | 0.47619 | 99.52% |  |  | 2025-05-27 10:31 | 32.68 | 32.45 | 32.6655 | 0.23 | 0.70878 | 99.29% |  |  | 2025-05-27 10:31 | 63.63 | 63 | 64.5302 | 0.63 | 1 | 99%
2025-05-27 10:32 | 32.51 | 62.95 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 32 | 0 | 32.60 | 62.80 | 32.68 | 63.51 | 2025-05-27 10:32 | 32.6 | 32.51 | 32.5079 | 0.09 | 0.27684 | 99.72% |  |  | 2025-05-27 10:32 | 62.8 | 62.95 | 63.386 | 0.15 | 0.23828 | 99.76% |  |  | 2025-05-27 10:32 | 32.68 | 32.51 | 32.6655 | 0.17 | 0.52292 | 99.48% |  |  | 2025-05-27 10:32 | 63.51 | 62.95 | 64.4157 | 0.56 | 0.88959 | 99.11%
2025-05-27 10:33 | 32.61 | 62.45 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 33 | 0 | 32.70 | 62.06 | 32.78 | 63.38 | 2025-05-27 10:33 | 32.7 | 32.61 | 32.6063 | 0.09 | 0.27599 | 99.72% |  |  | 2025-05-27 10:33 | 62.06 | 62.45 | 62.6664 | 0.39 | 0.6245 | 99.38% |  |  | 2025-05-27 10:33 | 32.78 | 32.61 | 32.7649 | 0.17 | 0.52131 | 99.48% |  |  | 2025-05-27 10:33 | 63.38 | 62.45 | 64.2917 | 0.93 | 1.4892 | 98.51%
2025-05-27 10:34 | 32.69 | 62.30 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 34 | 0 | 32.70 | 60.69 | 32.78 | 62.87 | 2025-05-27 10:34 | 32.7 | 32.69 | 32.6063 | 0.01 | 0.03059 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 10:34 | 60.69 | 62.3 | 61.3343 | 1.61 | 2.5843 | 97.42% |  |  | 2025-05-27 10:34 | 32.78 | 32.69 | 32.7649 | 0.09 | 0.27531 | 99.72% |  |  | 2025-05-27 10:34 | 62.87 | 62.3 | 63.8053 | 0.57 | 0.91493 | 99.09%
2025-05-27 10:35 | 32.73 | 63.00 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 35 | 0 | 32.80 | 62.59 | 32.78 | 62.87 | 2025-05-27 10:35 | 32.8 | 32.73 | 32.7046 | 0.07 | 0.21387 | 99.79% |  |  | 2025-05-27 10:35 | 62.59 | 63 | 63.1818 | 0.41 | 0.65079 | 99.35% |  |  | 2025-05-27 10:35 | 32.78 | 32.73 | 32.7649 | 0.05 | 0.15277 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 10:35 | 62.87 | 63 | 63.8053 | 0.13 | 0.20635 | 99.79%
2025-05-27 10:36 | 32.82 | 63.00 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 36 | 0 | 32.80 | 62.38 | 32.78 | 62.75 | 2025-05-27 10:36 | 32.8 | 32.82 | 32.7046 | 0.02 | 0.060938 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 10:36 | 62.38 | 63 | 62.9776 | 0.62 | 0.98413 | 99.02% |  |  | 2025-05-27 10:36 | 32.78 | 32.82 | 32.7649 | 0.04 | 0.12188 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 10:36 | 62.75 | 63 | 63.6908 | 0.25 | 0.39683 | 99.6%
2025-05-27 10:37 | 32.88 | 63.10 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 37 | 0 | 32.90 | 63.65 | 32.88 | 62.75 | 2025-05-27 10:37 | 32.9 | 32.88 | 32.803 | 0.02 | 0.060827 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 10:37 | 63.65 | 63.1 | 64.2126 | -0.55 | -0.87163 | 100.9% |  |  | 2025-05-27 10:37 | 32.88 | 32.88 | 32.8644 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 10:37 | 62.75 | 63.1 | 63.6908 | 0.35 | 0.55468 | 99.45%
2025-05-27 10:38 | 32.90 | 63.55 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 38 | 0 | 32.90 | 62.48 | 32.88 | 62.75 | 2025-05-27 10:38 | 32.9 | 32.9 | 32.803 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 10:38 | 62.48 | 63.55 | 63.0749 | 1.07 | 1.6837 | 98.32% |  |  | 2025-05-27 10:38 | 32.88 | 32.9 | 32.8644 | 0.02 | 0.06079 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 10:38 | 62.75 | 63.55 | 63.6908 | 0.8 | 1.2589 | 98.74%
2025-05-27 10:39 | 32.95 | 63.10 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 39 | 0 | 33.00 | 63.01 | 32.98 | 62.87 | 2025-05-27 10:39 | 33 | 32.95 | 32.9013 | 0.05 | 0.15175 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 10:39 | 63.01 | 63.1 | 63.5902 | 0.09 | 0.14263 | 99.86% |  |  | 2025-05-27 10:39 | 32.98 | 32.95 | 32.9638 | 0.03 | 0.091047 | 99.91% |  |  | 2025-05-27 10:39 | 62.87 | 63.1 | 63.8053 | 0.23 | 0.3645 | 99.64%
2025-05-27 10:40 | 32.96 | 63.50 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 40 | 0 | 33.00 | 63.33 | 32.98 | 62.87 | 2025-05-27 10:40 | 33 | 32.96 | 32.9013 | 0.04 | 0.12136 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 10:40 | 63.33 | 63.5 | 63.9014 | 0.17 | 0.26772 | 99.73% |  |  | 2025-05-27 10:40 | 32.98 | 32.96 | 32.9638 | 0.02 | 0.06068 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 10:40 | 62.87 | 63.5 | 63.8053 | 0.63 | 0.99213 | 99.01%
2025-05-27 10:41 | 32.96 | 63.25 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 41 | 0 | 33.00 | 62.06 | 32.88 | 62.75 | 2025-05-27 10:41 | 33 | 32.96 | 32.9013 | 0.04 | 0.12136 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 10:41 | 62.06 | 63.25 | 62.6664 | 1.19 | 1.8814 | 98.12% |  |  | 2025-05-27 10:41 | 32.88 | 32.96 | 32.8644 | 0.08 | 0.24272 | 99.76% |  |  | 2025-05-27 10:41 | 62.75 | 63.25 | 63.6908 | 0.5 | 0.79051 | 99.21%
2025-05-27 10:43 | 32.84 | 64.20 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 43 | 0 | 32.90 | 63.54 | 32.68 | 63.13 | 2025-05-27 10:43 | 32.9 | 32.84 | 32.803 | 0.06 | 0.1827 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 10:43 | 63.54 | 64.2 | 64.1056 | 0.66 | 1.028 | 98.97% |  |  | 2025-05-27 10:43 | 32.68 | 32.84 | 32.6655 | 0.16 | 0.48721 | 99.51% |  |  | 2025-05-27 10:43 | 63.13 | 64.2 | 64.0533 | 1.07 | 1.6667 | 98.33%
2025-05-27 10:44 | 32.80 | 64.70 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 44 | 0 | 32.90 | 63.96 | 32.68 | 63.38 | 2025-05-27 10:44 | 32.9 | 32.8 | 32.803 | 0.1 | 0.30488 | 99.7% |  |  | 2025-05-27 10:44 | 63.96 | 64.7 | 64.514 | 0.74 | 1.1437 | 98.86% |  |  | 2025-05-27 10:44 | 32.68 | 32.8 | 32.6655 | 0.12 | 0.36585 | 99.63% |  |  | 2025-05-27 10:44 | 63.38 | 64.7 | 64.2917 | 1.32 | 2.0402 | 97.96%
2025-05-27 10:45 | 32.77 | 64.50 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 45 | 0 | 32.80 | 64.07 | 32.78 | 63.63 | 2025-05-27 10:45 | 32.8 | 32.77 | 32.7046 | 0.03 | 0.091547 | 99.91% |  |  | 2025-05-27 10:45 | 64.07 | 64.5 | 64.621 | 0.43 | 0.66667 | 99.33% |  |  | 2025-05-27 10:45 | 32.78 | 32.77 | 32.7649 | 0.01 | 0.030516 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 10:45 | 63.63 | 64.5 | 64.5302 | 0.87 | 1.3488 | 98.65%
2025-05-27 10:46 | 32.74 | 65.00 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 46 | 0 | 32.80 | 64.49 | 32.78 | 63.76 | 2025-05-27 10:46 | 32.8 | 32.74 | 32.7046 | 0.06 | 0.18326 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 10:46 | 64.49 | 65 | 65.0294 | 0.51 | 0.78462 | 99.22% |  |  | 2025-05-27 10:46 | 32.78 | 32.74 | 32.7649 | 0.04 | 0.12217 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 10:46 | 63.76 | 65 | 64.6542 | 1.24 | 1.9077 | 98.09%
2025-05-27 10:47 | 32.71 | 65.80 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 47 | 0 | 32.80 | 65.55 | 32.78 | 63.89 | 2025-05-27 10:47 | 32.8 | 32.71 | 32.7046 | 0.09 | 0.27515 | 99.72% |  |  | 2025-05-27 10:47 | 65.55 | 65.8 | 66.0601 | 0.25 | 0.37994 | 99.62% |  |  | 2025-05-27 10:47 | 32.78 | 32.71 | 32.7649 | 0.07 | 0.214 | 99.79% |  |  | 2025-05-27 10:47 | 63.89 | 65.8 | 64.7782 | 1.91 | 2.9027 | 97.1%
2025-05-27 10:48 | 32.68 | 66.00 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 48 | 0 | 32.80 | 65.13 | 32.68 | 64.14 | 2025-05-27 10:48 | 32.8 | 32.68 | 32.7046 | 0.12 | 0.3672 | 99.63% |  |  | 2025-05-27 10:48 | 65.13 | 66 | 65.6517 | 0.87 | 1.3182 | 98.68% |  |  | 2025-05-27 10:48 | 32.68 | 32.68 | 32.6655 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 10:48 | 64.14 | 66 | 65.0166 | 1.86 | 2.8182 | 97.18%
2025-05-27 10:49 | 32.63 | 66.40 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 49 | 0 | 32.80 | 65.87 | 32.68 | 64.39 | 2025-05-27 10:49 | 32.8 | 32.63 | 32.7046 | 0.17 | 0.52099 | 99.48% |  |  | 2025-05-27 10:49 | 65.87 | 66.4 | 66.3713 | 0.53 | 0.79819 | 99.2% |  |  | 2025-05-27 10:49 | 32.68 | 32.63 | 32.6655 | 0.05 | 0.15323 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 10:49 | 64.39 | 66.4 | 65.2551 | 2.01 | 3.0271 | 96.97%
2025-05-27 10:50 | 32.60 | 66.75 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 50 | 0 | 32.70 | 65.87 | 32.58 | 64.64 | 2025-05-27 10:50 | 32.7 | 32.6 | 32.6063 | 0.1 | 0.30675 | 99.69% |  |  | 2025-05-27 10:50 | 65.87 | 66.75 | 66.3713 | 0.88 | 1.3184 | 98.68% |  |  | 2025-05-27 10:50 | 32.58 | 32.6 | 32.566 | 0.02 | 0.06135 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 10:50 | 64.64 | 66.75 | 65.4935 | 2.11 | 3.161 | 96.84%
2025-05-27 10:51 | 32.55 | 66.05 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 51 | 0 | 32.60 | 65.76 | 32.58 | 64.90 | 2025-05-27 10:51 | 32.6 | 32.55 | 32.5079 | 0.05 | 0.15361 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 10:51 | 65.76 | 66.05 | 66.2643 | 0.29 | 0.43906 | 99.56% |  |  | 2025-05-27 10:51 | 32.58 | 32.55 | 32.566 | 0.03 | 0.092166 | 99.91% |  |  | 2025-05-27 10:51 | 64.9 | 66.05 | 65.7415 | 1.15 | 1.7411 | 98.26%
2025-05-27 10:52 | 32.52 | 65.25 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 52 | 0 | 32.60 | 65.23 | 32.58 | 65.15 | 2025-05-27 10:52 | 32.6 | 32.52 | 32.5079 | 0.08 | 0.246 | 99.75% |  |  | 2025-05-27 10:52 | 65.23 | 65.25 | 65.749 | 0.02 | 0.030651 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 10:52 | 32.58 | 32.52 | 32.566 | 0.06 | 0.1845 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 10:52 | 65.15 | 65.25 | 65.98 | 0.1 | 0.15326 | 99.85%
2025-05-27 10:53 | 32.51 | 66.85 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 53 | 0 | 32.60 | 65.66 | 32.58 | 65.02 | 2025-05-27 10:53 | 32.6 | 32.51 | 32.5079 | 0.09 | 0.27684 | 99.72% |  |  | 2025-05-27 10:53 | 65.66 | 66.85 | 66.1671 | 1.19 | 1.7801 | 98.22% |  |  | 2025-05-27 10:53 | 32.58 | 32.51 | 32.566 | 0.07 | 0.21532 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 10:53 | 65.02 | 66.85 | 65.856 | 1.83 | 2.7375 | 97.26%
2025-05-27 10:54 | 32.51 | 68.45 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 54 | 0 | 32.60 | 68.09 | 32.68 | 65.40 | 2025-05-27 10:54 | 32.6 | 32.51 | 32.5079 | 0.09 | 0.27684 | 99.72% |  |  | 2025-05-27 10:54 | 68.09 | 68.45 | 68.53 | 0.36 | 0.52593 | 99.47% |  |  | 2025-05-27 10:54 | 32.68 | 32.51 | 32.6655 | 0.17 | 0.52292 | 99.48% |  |  | 2025-05-27 10:54 | 65.4 | 68.45 | 66.2184 | 3.05 | 4.4558 | 95.54%
2025-05-27 10:55 | 32.57 | 68.85 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 55 | 0 | 32.70 | 68.51 | 32.68 | 65.91 | 2025-05-27 10:55 | 32.7 | 32.57 | 32.6063 | 0.13 | 0.39914 | 99.6% |  |  | 2025-05-27 10:55 | 68.51 | 68.85 | 68.9384 | 0.34 | 0.49383 | 99.51% |  |  | 2025-05-27 10:55 | 32.68 | 32.57 | 32.6655 | 0.11 | 0.33773 | 99.66% |  |  | 2025-05-27 10:55 | 65.91 | 68.85 | 66.7049 | 2.94 | 4.2702 | 95.73%
2025-05-27 10:56 | 32.65 | 68.35 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 56 | 0 | 32.80 | 68.72 | 32.78 | 66.29 | 2025-05-27 10:56 | 32.8 | 32.65 | 32.7046 | 0.15 | 0.45942 | 99.54% |  |  | 2025-05-27 10:56 | 68.72 | 68.35 | 69.1426 | -0.37 | -0.54133 | 100.5% |  |  | 2025-05-27 10:56 | 32.78 | 32.65 | 32.7649 | 0.13 | 0.39816 | 99.6% |  |  | 2025-05-27 10:56 | 66.29 | 68.35 | 67.0673 | 2.06 | 3.0139 | 96.99%
2025-05-27 10:57 | 32.70 | 67.90 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 57 | 0 | 32.70 | 67.24 | 32.68 | 66.54 | 2025-05-27 10:57 | 32.7 | 32.7 | 32.6063 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 10:57 | 67.24 | 67.9 | 67.7035 | 0.66 | 0.97202 | 99.03% |  |  | 2025-05-27 10:57 | 32.68 | 32.7 | 32.6655 | 0.02 | 0.061162 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 10:57 | 66.54 | 67.9 | 67.3058 | 1.36 | 2.0029 | 98%
2025-05-27 10:58 | 32.76 | 67.70 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 58 | 0 | 32.80 | 67.77 | 32.78 | 66.79 | 2025-05-27 10:58 | 32.8 | 32.76 | 32.7046 | 0.04 | 0.1221 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 10:58 | 67.77 | 67.7 | 68.2188 | -0.07 | -0.1034 | 100.1% |  |  | 2025-05-27 10:58 | 32.78 | 32.76 | 32.7649 | 0.02 | 0.06105 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 10:58 | 66.79 | 67.7 | 67.5442 | 0.91 | 1.3442 | 98.66%
2025-05-27 10:59 | 32.80 | 67.75 | 2025 | 5 | 27 | 10 | 59 | 0 | 32.80 | 67.88 | 32.78 | 66.92 | 2025-05-27 10:59 | 32.8 | 32.8 | 32.7046 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 10:59 | 67.88 | 67.75 | 68.3258 | -0.13 | -0.19188 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 10:59 | 32.78 | 32.8 | 32.7649 | 0.02 | 0.060976 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 10:59 | 66.92 | 67.75 | 67.6682 | 0.83 | 1.2251 | 98.77%
2025-05-27 11:01 | 32.82 | 67.55 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 1 | 0 | 32.80 | 67.77 | 32.78 | 67.17 | 2025-05-27 11:01 | 32.8 | 32.82 | 32.7046 | 0.02 | 0.060938 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 11:01 | 67.77 | 67.55 | 68.2188 | -0.22 | -0.32568 | 100.3% |  |  | 2025-05-27 11:01 | 32.78 | 32.82 | 32.7649 | 0.04 | 0.12188 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 11:01 | 67.17 | 67.55 | 67.9066 | 0.38 | 0.56255 | 99.44%
2025-05-27 11:02 | 32.81 | 67.50 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 2 | 0 | 32.80 | 67.24 | 32.78 | 67.30 | 2025-05-27 11:02 | 32.8 | 32.81 | 32.7046 | 0.01 | 0.030479 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 11:02 | 67.24 | 67.5 | 67.7035 | 0.26 | 0.38519 | 99.61% |  |  | 2025-05-27 11:02 | 32.78 | 32.81 | 32.7649 | 0.03 | 0.091436 | 99.91% |  |  | 2025-05-27 11:02 | 67.3 | 67.5 | 68.0306 | 0.2 | 0.2963 | 99.7%
2025-05-27 11:03 | 32.76 | 67.85 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 3 | 0 | 32.80 | 67.77 | 32.58 | 67.30 | 2025-05-27 11:03 | 32.8 | 32.76 | 32.7046 | 0.04 | 0.1221 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 11:03 | 67.77 | 67.85 | 68.2188 | 0.08 | 0.11791 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 11:03 | 32.58 | 32.76 | 32.566 | 0.18 | 0.54945 | 99.45% |  |  | 2025-05-27 11:03 | 67.3 | 67.85 | 68.0306 | 0.55 | 0.81061 | 99.19%
2025-05-27 11:04 | 32.66 | 68.20 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 4 | 0 | 32.70 | 68.09 | 32.48 | 67.55 | 2025-05-27 11:04 | 32.7 | 32.66 | 32.6063 | 0.04 | 0.12247 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 11:04 | 68.09 | 68.2 | 68.53 | 0.11 | 0.16129 | 99.84% |  |  | 2025-05-27 11:04 | 32.48 | 32.66 | 32.4666 | 0.18 | 0.55113 | 99.45% |  |  | 2025-05-27 11:04 | 67.55 | 68.2 | 68.2691 | 0.65 | 0.95308 | 99.05%
2025-05-27 11:05 | 32.59 | 68.00 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 5 | 0 | 32.60 | 67.24 | 32.48 | 67.68 | 2025-05-27 11:05 | 32.6 | 32.59 | 32.5079 | 0.01 | 0.030684 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 11:05 | 67.24 | 68 | 67.7035 | 0.76 | 1.1176 | 98.88% |  |  | 2025-05-27 11:05 | 32.48 | 32.59 | 32.4666 | 0.11 | 0.33753 | 99.66% |  |  | 2025-05-27 11:05 | 67.68 | 68 | 68.3931 | 0.32 | 0.47059 | 99.53%
2025-05-27 11:06 | 32.52 | 68.00 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 6 | 0 | 32.60 | 67.45 | 32.48 | 67.68 | 2025-05-27 11:06 | 32.6 | 32.52 | 32.5079 | 0.08 | 0.246 | 99.75% |  |  | 2025-05-27 11:06 | 67.45 | 68 | 67.9077 | 0.55 | 0.80882 | 99.19% |  |  | 2025-05-27 11:06 | 32.48 | 32.52 | 32.4666 | 0.04 | 0.123 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 11:06 | 67.68 | 68 | 68.3931 | 0.32 | 0.47059 | 99.53%
2025-05-27 11:07 | 32.44 | 68.00 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 7 | 0 | 32.50 | 67.98 | 32.48 | 67.81 | 2025-05-27 11:07 | 32.5 | 32.44 | 32.4096 | 0.06 | 0.18496 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 11:07 | 67.98 | 68 | 68.4231 | 0.02 | 0.029412 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 11:07 | 32.48 | 32.44 | 32.4666 | 0.04 | 0.1233 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 11:07 | 67.81 | 68 | 68.5171 | 0.19 | 0.27941 | 99.72%
2025-05-27 11:08 | 32.40 | 68.60 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 8 | 0 | 32.50 | 67.88 | 32.48 | 67.81 | 2025-05-27 11:08 | 32.5 | 32.4 | 32.4096 | 0.1 | 0.30864 | 99.69% |  |  | 2025-05-27 11:08 | 67.88 | 68.6 | 68.3258 | 0.72 | 1.0496 | 98.95% |  |  | 2025-05-27 11:08 | 32.48 | 32.4 | 32.4666 | 0.08 | 0.24691 | 99.75% |  |  | 2025-05-27 11:08 | 67.81 | 68.6 | 68.5171 | 0.79 | 1.1516 | 98.85%
2025-05-27 11:09 | 32.34 | 69.10 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 9 | 0 | 32.40 | 69.15 | 32.38 | 68.06 | 2025-05-27 11:09 | 32.4 | 32.34 | 32.3113 | 0.06 | 0.18553 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 11:09 | 69.15 | 69.1 | 69.5608 | -0.05 | -0.072359 | 100.1% |  |  | 2025-05-27 11:09 | 32.38 | 32.34 | 32.3671 | 0.04 | 0.12369 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 11:09 | 68.06 | 69.1 | 68.7555 | 1.04 | 1.5051 | 98.49%
2025-05-27 11:10 | 32.31 | 69.10 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 10 | 0 | 32.40 | 68.83 | 32.38 | 68.18 | 2025-05-27 11:10 | 32.4 | 32.31 | 32.3113 | 0.09 | 0.27855 | 99.72% |  |  | 2025-05-27 11:10 | 68.83 | 69.1 | 69.2496 | 0.27 | 0.39074 | 99.61% |  |  | 2025-05-27 11:10 | 32.38 | 32.31 | 32.3671 | 0.07 | 0.21665 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 11:10 | 68.18 | 69.1 | 68.87 | 0.92 | 1.3314 | 98.67%
2025-05-27 11:11 | 32.28 | 70.00 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 11 | 0 | 32.30 | 69.25 | 32.28 | 68.44 | 2025-05-27 11:11 | 32.3 | 32.28 | 32.2129 | 0.02 | 0.061958 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 11:11 | 69.25 | 70 | 69.658 | 0.75 | 1.0714 | 98.93% |  |  | 2025-05-27 11:11 | 32.28 | 32.28 | 32.2677 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 11:11 | 68.44 | 70 | 69.118 | 1.56 | 2.2286 | 97.77%
2025-05-27 11:12 | 32.23 | 69.30 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 12 | 0 | 32.30 | 68.93 | 32.18 | 68.69 | 2025-05-27 11:12 | 32.3 | 32.23 | 32.2129 | 0.07 | 0.21719 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 11:12 | 68.93 | 69.3 | 69.3468 | 0.37 | 0.53391 | 99.47% |  |  | 2025-05-27 11:12 | 32.18 | 32.23 | 32.1682 | 0.05 | 0.15513 | 99.84% |  |  | 2025-05-27 11:12 | 68.69 | 69.3 | 69.3564 | 0.61 | 0.88023 | 99.12%
2025-05-27 11:13 | 32.20 | 69.00 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 13 | 0 | 32.30 | 69.15 | 32.18 | 68.82 | 2025-05-27 11:13 | 32.3 | 32.2 | 32.2129 | 0.1 | 0.31056 | 99.69% |  |  | 2025-05-27 11:13 | 69.15 | 69 | 69.5608 | -0.15 | -0.21739 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 11:13 | 32.18 | 32.2 | 32.1682 | 0.02 | 0.062112 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 11:13 | 68.82 | 69 | 69.4804 | 0.18 | 0.26087 | 99.74%
2025-05-27 11:14 | 32.17 | 69.00 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 14 | 0 | 32.30 | 67.98 | 32.18 | 68.82 | 2025-05-27 11:14 | 32.3 | 32.17 | 32.2129 | 0.13 | 0.4041 | 99.6% |  |  | 2025-05-27 11:14 | 67.98 | 69 | 68.4231 | 1.02 | 1.4783 | 98.52% |  |  | 2025-05-27 11:14 | 32.18 | 32.17 | 32.1682 | 0.01 | 0.031085 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 11:14 | 68.82 | 69 | 69.4804 | 0.18 | 0.26087 | 99.74%
2025-05-27 11:15 | 32.09 | 69.00 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 15 | 0 | 32.20 | 68.93 | 32.08 | 68.82 | 2025-05-27 11:15 | 32.2 | 32.09 | 32.1146 | 0.11 | 0.34279 | 99.66% |  |  | 2025-05-27 11:15 | 68.93 | 69 | 69.3468 | 0.07 | 0.10145 | 99.9% |  |  | 2025-05-27 11:15 | 32.08 | 32.09 | 32.0688 | 0.01 | 0.031162 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 11:15 | 68.82 | 69 | 69.4804 | 0.18 | 0.26087 | 99.74%
2025-05-27 11:17 | 31.99 | 69.95 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 17 | 0 | 32.10 | 69.89 | 31.98 | 69.07 | 2025-05-27 11:17 | 32.1 | 31.99 | 32.0162 | 0.11 | 0.34386 | 99.66% |  |  | 2025-05-27 11:17 | 69.89 | 69.95 | 70.2803 | 0.06 | 0.085776 | 99.91% |  |  | 2025-05-27 11:17 | 31.98 | 31.99 | 31.9693 | 0.01 | 0.03126 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 11:17 | 69.07 | 69.95 | 69.7189 | 0.88 | 1.258 | 98.74%
2025-05-27 11:18 | 31.93 | 69.80 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 18 | 0 | 31.99 | 69.78 | 31.98 | 69.20 | 2025-05-27 11:18 | 31.99 | 31.93 | 31.9081 | 0.06 | 0.18791 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 11:18 | 69.78 | 69.8 | 70.1734 | 0.02 | 0.028653 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 11:18 | 31.98 | 31.93 | 31.9693 | 0.05 | 0.15659 | 99.84% |  |  | 2025-05-27 11:18 | 69.2 | 69.8 | 69.8429 | 0.6 | 0.8596 | 99.14%
2025-05-27 11:19 | 31.91 | 70.00 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 19 | 0 | 31.99 | 69.25 | 31.88 | 69.32 | 2025-05-27 11:19 | 31.99 | 31.91 | 31.9081 | 0.08 | 0.25071 | 99.75% |  |  | 2025-05-27 11:19 | 69.25 | 70 | 69.658 | 0.75 | 1.0714 | 98.93% |  |  | 2025-05-27 11:19 | 31.88 | 31.91 | 31.8699 | 0.03 | 0.094014 | 99.91% |  |  | 2025-05-27 11:19 | 69.32 | 70 | 69.9573 | 0.68 | 0.97143 | 99.03%
2025-05-27 11:20 | 31.84 | 70.00 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 20 | 0 | 31.89 | 69.99 | 31.78 | 69.58 | 2025-05-27 11:20 | 31.89 | 31.84 | 31.8097 | 0.05 | 0.15704 | 99.84% |  |  | 2025-05-27 11:20 | 69.99 | 70 | 70.3776 | 0.01 | 0.014286 | 99.99% |  |  | 2025-05-27 11:20 | 31.78 | 31.84 | 31.7704 | 0.06 | 0.18844 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 11:20 | 69.58 | 70 | 70.2053 | 0.42 | 0.6 | 99.4%
2025-05-27 11:21 | 31.81 | 70.75 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 21 | 0 | 31.89 | 70.52 | 31.78 | 69.70 | 2025-05-27 11:21 | 31.89 | 31.81 | 31.8097 | 0.08 | 0.25149 | 99.75% |  |  | 2025-05-27 11:21 | 70.52 | 70.75 | 70.8929 | 0.23 | 0.32509 | 99.67% |  |  | 2025-05-27 11:21 | 31.78 | 31.81 | 31.7704 | 0.03 | 0.09431 | 99.91% |  |  | 2025-05-27 11:21 | 69.7 | 70.75 | 70.3198 | 1.05 | 1.4841 | 98.52%
2025-05-27 11:22 | 31.78 | 70.75 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 22 | 0 | 31.79 | 70.73 | 31.78 | 70.08 | 2025-05-27 11:22 | 31.79 | 31.78 | 31.7114 | 0.01 | 0.031466 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 11:22 | 70.73 | 70.75 | 71.0972 | 0.02 | 0.028269 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 11:22 | 31.78 | 31.78 | 31.7704 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 11:22 | 70.08 | 70.75 | 70.6822 | 0.67 | 0.947 | 99.05%
2025-05-27 11:23 | 31.73 | 70.55 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 23 | 0 | 31.79 | 70.31 | 31.78 | 70.21 | 2025-05-27 11:23 | 31.79 | 31.73 | 31.7114 | 0.06 | 0.1891 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 11:23 | 70.31 | 70.55 | 70.6887 | 0.24 | 0.34018 | 99.66% |  |  | 2025-05-27 11:23 | 31.78 | 31.73 | 31.7704 | 0.05 | 0.15758 | 99.84% |  |  | 2025-05-27 11:23 | 70.21 | 70.55 | 70.8062 | 0.34 | 0.48193 | 99.52%
2025-05-27 11:24 | 31.71 | 71.00 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 24 | 0 | 31.79 | 71.47 | 31.78 | 70.46 | 2025-05-27 11:24 | 31.79 | 31.71 | 31.7114 | 0.08 | 0.25229 | 99.75% |  |  | 2025-05-27 11:24 | 71.47 | 71 | 71.8167 | -0.47 | -0.66197 | 100.7% |  |  | 2025-05-27 11:24 | 31.78 | 31.71 | 31.7704 | 0.07 | 0.22075 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 11:24 | 70.46 | 71 | 71.0446 | 0.54 | 0.76056 | 99.24%
2025-05-27 11:25 | 31.71 | 71.05 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 25 | 0 | 31.79 | 71.05 | 31.78 | 70.71 | 2025-05-27 11:25 | 31.79 | 31.71 | 31.7114 | 0.08 | 0.25229 | 99.75% |  |  | 2025-05-27 11:25 | 71.05 | 71.05 | 71.4083 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 11:25 | 31.78 | 31.71 | 31.7704 | 0.07 | 0.22075 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 11:25 | 70.71 | 71.05 | 71.2831 | 0.34 | 0.47854 | 99.52%
2025-05-27 11:26 | 31.69 | 71.95 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 26 | 0 | 31.69 | 71.89 | 31.67 | 70.71 | 2025-05-27 11:26 | 31.69 | 31.69 | 31.613 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 11:26 | 71.89 | 71.95 | 72.2251 | 0.06 | 0.083391 | 99.92% |  |  | 2025-05-27 11:26 | 31.67 | 31.69 | 31.661 | 0.02 | 0.063111 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 11:26 | 70.71 | 71.95 | 71.2831 | 1.24 | 1.7234 | 98.28%
2025-05-27 11:27 | 31.67 | 71.10 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 27 | 0 | 31.69 | 71.05 | 31.67 | 71.09 | 2025-05-27 11:27 | 31.69 | 31.67 | 31.613 | 0.02 | 0.063151 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 11:27 | 71.05 | 71.1 | 71.4083 | 0.05 | 0.070323 | 99.93% |  |  | 2025-05-27 11:27 | 31.67 | 31.67 | 31.661 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 11:27 | 71.09 | 71.1 | 71.6455 | 0.01 | 0.014065 | 99.99%
2025-05-27 11:28 | 31.65 | 72.55 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 28 | 0 | 31.69 | 71.79 | 31.67 | 71.22 | 2025-05-27 11:28 | 31.69 | 31.65 | 31.613 | 0.04 | 0.12638 | 99.87% |  |  | 2025-05-27 11:28 | 71.79 | 72.55 | 72.1279 | 0.76 | 1.0476 | 98.95% |  |  | 2025-05-27 11:28 | 31.67 | 31.65 | 31.661 | 0.02 | 0.063191 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 11:28 | 71.22 | 72.55 | 71.7695 | 1.33 | 1.8332 | 98.17%
2025-05-27 11:29 | 31.65 | 71.80 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 29 | 0 | 31.69 | 72.21 | 31.67 | 71.60 | 2025-05-27 11:29 | 31.69 | 31.65 | 31.613 | 0.04 | 0.12638 | 99.87% |  |  | 2025-05-27 11:29 | 72.21 | 71.8 | 72.5363 | -0.41 | -0.57103 | 100.6% |  |  | 2025-05-27 11:29 | 31.67 | 31.65 | 31.661 | 0.02 | 0.063191 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 11:29 | 71.6 | 71.8 | 72.132 | 0.2 | 0.27855 | 99.72%
2025-05-27 11:31 | 31.68 | 71.15 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 31 | 0 | 31.69 | 71.05 | 31.67 | 71.47 | 2025-05-27 11:31 | 31.69 | 31.68 | 31.613 | 0.01 | 0.031566 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 11:31 | 71.05 | 71.15 | 71.4083 | 0.1 | 0.14055 | 99.86% |  |  | 2025-05-27 11:31 | 31.67 | 31.68 | 31.661 | 0.01 | 0.031566 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 11:31 | 71.47 | 71.15 | 72.008 | 0.32 | 0.44975 | 99.55%
2025-05-27 11:32 | 31.67 | 71.10 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 32 | 0 | 31.69 | 71.58 | 31.67 | 71.60 | 2025-05-27 11:32 | 31.69 | 31.67 | 31.613 | 0.02 | 0.063151 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 11:32 | 71.58 | 71.1 | 71.9237 | -0.48 | -0.67511 | 100.7% |  |  | 2025-05-27 11:32 | 31.67 | 31.67 | 31.661 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 11:32 | 71.6 | 71.1 | 72.132 | 0.5 | 0.70323 | 99.3%
2025-05-27 11:33 | 31.65 | 70.85 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 33 | 0 | 31.69 | 71.26 | 31.67 | 71.35 | 2025-05-27 11:33 | 31.69 | 31.65 | 31.613 | 0.04 | 0.12638 | 99.87% |  |  | 2025-05-27 11:33 | 71.26 | 70.85 | 71.6125 | -0.41 | -0.57869 | 100.6% |  |  | 2025-05-27 11:33 | 31.67 | 31.65 | 31.661 | 0.02 | 0.063191 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 11:33 | 71.35 | 70.85 | 71.8935 | 0.5 | 0.70572 | 99.29%
2025-05-27 11:34 | 31.65 | 72.00 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 34 | 0 | 31.69 | 73.16 | 31.57 | 71.35 | 2025-05-27 11:34 | 31.69 | 31.65 | 31.613 | 0.04 | 0.12638 | 99.87% |  |  | 2025-05-27 11:34 | 73.16 | 72 | 73.4601 | -1.16 | -1.6111 | 101.6% |  |  | 2025-05-27 11:34 | 31.57 | 31.65 | 31.5616 | 0.08 | 0.25276 | 99.75% |  |  | 2025-05-27 11:34 | 71.35 | 72 | 71.8935 | 0.65 | 0.90278 | 99.1%
2025-05-27 11:35 | 31.63 | 72.75 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 35 | 0 | 31.59 | 73.80 | 31.57 | 71.60 | 2025-05-27 11:35 | 31.59 | 31.63 | 31.5147 | 0.04 | 0.12646 | 99.87% |  |  | 2025-05-27 11:35 | 73.8 | 72.75 | 74.0824 | -1.05 | -1.4433 | 101.4% |  |  | 2025-05-27 11:35 | 31.57 | 31.63 | 31.5616 | 0.06 | 0.18969 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 11:35 | 71.6 | 72.75 | 72.132 | 1.15 | 1.5808 | 98.42%
2025-05-27 11:36 | 31.67 | 73.70 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 36 | 0 | 31.69 | 74.22 | 31.57 | 71.98 | 2025-05-27 11:36 | 31.69 | 31.67 | 31.613 | 0.02 | 0.063151 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 11:36 | 74.22 | 73.7 | 74.4908 | -0.52 | -0.70556 | 100.7% |  |  | 2025-05-27 11:36 | 31.57 | 31.67 | 31.5616 | 0.1 | 0.31576 | 99.68% |  |  | 2025-05-27 11:36 | 71.98 | 73.7 | 72.4944 | 1.72 | 2.3338 | 97.67%
2025-05-27 11:37 | 31.72 | 71.80 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 37 | 0 | 31.69 | 71.37 | 31.67 | 72.48 | 2025-05-27 11:37 | 31.69 | 31.72 | 31.613 | 0.03 | 0.094578 | 99.91% |  |  | 2025-05-27 11:37 | 71.37 | 71.8 | 71.7195 | 0.43 | 0.59889 | 99.4% |  |  | 2025-05-27 11:37 | 31.67 | 31.72 | 31.661 | 0.05 | 0.15763 | 99.84% |  |  | 2025-05-27 11:37 | 72.48 | 71.8 | 72.9713 | 0.68 | 0.94708 | 99.05%
2025-05-27 11:38 | 31.81 | 72.50 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 38 | 0 | 31.79 | 74.64 | 31.78 | 72.74 | 2025-05-27 11:38 | 31.79 | 31.81 | 31.7114 | 0.02 | 0.062873 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 11:38 | 74.64 | 72.5 | 74.8992 | -2.14 | -2.9517 | 103% |  |  | 2025-05-27 11:38 | 31.78 | 31.81 | 31.7704 | 0.03 | 0.09431 | 99.91% |  |  | 2025-05-27 11:38 | 72.74 | 72.5 | 73.2193 | 0.24 | 0.33103 | 99.67%
2025-05-27 11:39 | 31.93 | 70.15 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 39 | 0 | 31.79 | 71.47 | 31.88 | 72.74 | 2025-05-27 11:39 | 31.79 | 31.93 | 31.7114 | 0.14 | 0.43846 | 99.56% |  |  | 2025-05-27 11:39 | 71.47 | 70.15 | 71.8167 | -1.32 | -1.8817 | 101.9% |  |  | 2025-05-27 11:39 | 31.88 | 31.93 | 31.8699 | 0.05 | 0.15659 | 99.84% |  |  | 2025-05-27 11:39 | 72.74 | 70.15 | 73.2193 | 2.59 | 3.6921 | 96.31%
2025-05-27 11:40 | 32.03 | 71.50 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 40 | 0 | 31.89 | 72.11 | 31.98 | 72.61 | 2025-05-27 11:40 | 31.89 | 32.03 | 31.8097 | 0.14 | 0.43709 | 99.56% |  |  | 2025-05-27 11:40 | 72.11 | 71.5 | 72.4391 | -0.61 | -0.85315 | 100.9% |  |  | 2025-05-27 11:40 | 31.98 | 32.03 | 31.9693 | 0.05 | 0.1561 | 99.84% |  |  | 2025-05-27 11:40 | 72.61 | 71.5 | 73.0953 | 1.11 | 1.5524 | 98.45%
2025-05-27 11:41 | 32.13 | 70.50 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 41 | 0 | 31.99 | 70.94 | 32.08 | 72.48 | 2025-05-27 11:41 | 31.99 | 32.13 | 31.9081 | 0.14 | 0.43573 | 99.56% |  |  | 2025-05-27 11:41 | 70.94 | 70.5 | 71.3014 | -0.44 | -0.62411 | 100.6% |  |  | 2025-05-27 11:41 | 32.08 | 32.13 | 32.0688 | 0.05 | 0.15562 | 99.84% |  |  | 2025-05-27 11:41 | 72.48 | 70.5 | 72.9713 | 1.98 | 2.8085 | 97.19%
2025-05-27 11:42 | 32.14 | 69.90 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 42 | 0 | 31.99 | 72.42 | 32.08 | 72.23 | 2025-05-27 11:42 | 31.99 | 32.14 | 31.9081 | 0.15 | 0.46671 | 99.53% |  |  | 2025-05-27 11:42 | 72.42 | 69.9 | 72.7405 | -2.52 | -3.6052 | 103.6% |  |  | 2025-05-27 11:42 | 32.08 | 32.14 | 32.0688 | 0.06 | 0.18668 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 11:42 | 72.23 | 69.9 | 72.7329 | 2.33 | 3.3333 | 96.67%
2025-05-27 11:43 | 32.20 | 68.60 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 43 | 0 | 32.10 | 68.62 | 32.08 | 71.98 | 2025-05-27 11:43 | 32.1 | 32.2 | 32.0162 | 0.1 | 0.31056 | 99.69% |  |  | 2025-05-27 11:43 | 68.62 | 68.6 | 69.0454 | -0.02 | -0.029155 | 100% |  |  | 2025-05-27 11:43 | 32.08 | 32.2 | 32.0688 | 0.12 | 0.37267 | 99.63% |  |  | 2025-05-27 11:43 | 71.98 | 68.6 | 72.4944 | 3.38 | 4.9271 | 95.07%
2025-05-27 11:44 | 32.21 | 70.65 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 44 | 0 | 32.10 | 72.21 | 32.08 | 71.73 | 2025-05-27 11:44 | 32.1 | 32.21 | 32.0162 | 0.11 | 0.34151 | 99.66% |  |  | 2025-05-27 11:44 | 72.21 | 70.65 | 72.5363 | -1.56 | -2.2081 | 102.2% |  |  | 2025-05-27 11:44 | 32.08 | 32.21 | 32.0688 | 0.13 | 0.4036 | 99.6% |  |  | 2025-05-27 11:44 | 71.73 | 70.65 | 72.256 | 1.08 | 1.5287 | 98.47%
2025-05-27 11:45 | 32.25 | 70.95 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 45 | 0 | 32.20 | 73.06 | 32.18 | 71.85 | 2025-05-27 11:45 | 32.2 | 32.25 | 32.1146 | 0.05 | 0.15504 | 99.84% |  |  | 2025-05-27 11:45 | 73.06 | 70.95 | 73.3628 | -2.11 | -2.9739 | 103% |  |  | 2025-05-27 11:45 | 32.18 | 32.25 | 32.1682 | 0.07 | 0.21705 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 11:45 | 71.85 | 70.95 | 72.3704 | 0.9 | 1.2685 | 98.73%
2025-05-27 11:47 | 32.33 | 70.30 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 47 | 0 | 32.30 | 72.32 | 32.28 | 71.85 | 2025-05-27 11:47 | 32.3 | 32.33 | 32.2129 | 0.03 | 0.092793 | 99.91% |  |  | 2025-05-27 11:47 | 72.32 | 70.3 | 72.6433 | -2.02 | -2.8734 | 102.9% |  |  | 2025-05-27 11:47 | 32.28 | 32.33 | 32.2677 | 0.05 | 0.15466 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 11:47 | 71.85 | 70.3 | 72.3704 | 1.55 | 2.2048 | 97.8%
2025-05-27 11:48 | 32.32 | 69.25 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 48 | 0 | 32.30 | 69.67 | 32.18 | 71.60 | 2025-05-27 11:48 | 32.3 | 32.32 | 32.2129 | 0.02 | 0.061881 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 11:48 | 69.67 | 69.25 | 70.0664 | -0.42 | -0.6065 | 100.6% |  |  | 2025-05-27 11:48 | 32.18 | 32.32 | 32.1682 | 0.14 | 0.43317 | 99.57% |  |  | 2025-05-27 11:48 | 71.6 | 69.25 | 72.132 | 2.35 | 3.3935 | 96.61%
2025-05-27 11:49 | 32.30 | 69.50 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 49 | 0 | 32.20 | 70.10 | 32.18 | 71.47 | 2025-05-27 11:49 | 32.2 | 32.3 | 32.1146 | 0.1 | 0.3096 | 99.69% |  |  | 2025-05-27 11:49 | 70.1 | 69.5 | 70.4845 | -0.6 | -0.86331 | 100.9% |  |  | 2025-05-27 11:49 | 32.18 | 32.3 | 32.1682 | 0.12 | 0.37152 | 99.63% |  |  | 2025-05-27 11:49 | 71.47 | 69.5 | 72.008 | 1.97 | 2.8345 | 97.17%
2025-05-27 11:50 | 32.30 | 69.55 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 50 | 0 | 32.30 | 70.41 | 32.18 | 71.47 | 2025-05-27 11:50 | 32.3 | 32.3 | 32.2129 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 11:50 | 70.41 | 69.55 | 70.786 | -0.86 | -1.2365 | 101.2% |  |  | 2025-05-27 11:50 | 32.18 | 32.3 | 32.1682 | 0.12 | 0.37152 | 99.63% |  |  | 2025-05-27 11:50 | 71.47 | 69.55 | 72.008 | 1.92 | 2.7606 | 97.24%
2025-05-27 11:51 | 32.29 | 69.95 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 51 | 0 | 32.30 | 70.63 | 32.08 | 71.22 | 2025-05-27 11:51 | 32.3 | 32.29 | 32.2129 | 0.01 | 0.030969 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 11:51 | 70.63 | 69.95 | 70.9999 | -0.68 | -0.97212 | 101% |  |  | 2025-05-27 11:51 | 32.08 | 32.29 | 32.0688 | 0.21 | 0.65036 | 99.35% |  |  | 2025-05-27 11:51 | 71.22 | 69.95 | 71.7695 | 1.27 | 1.8156 | 98.18%
2025-05-27 11:52 | 32.23 | 70.80 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 52 | 0 | 32.20 | 70.94 | 32.08 | 71.35 | 2025-05-27 11:52 | 32.2 | 32.23 | 32.1146 | 0.03 | 0.093081 | 99.91% |  |  | 2025-05-27 11:52 | 70.94 | 70.8 | 71.3014 | -0.14 | -0.19774 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 11:52 | 32.08 | 32.23 | 32.0688 | 0.15 | 0.4654 | 99.53% |  |  | 2025-05-27 11:52 | 71.35 | 70.8 | 71.8935 | 0.55 | 0.77684 | 99.22%
2025-05-27 11:53 | 32.21 | 71.55 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 53 | 0 | 32.20 | 72.21 | 32.08 | 71.60 | 2025-05-27 11:53 | 32.2 | 32.21 | 32.1146 | 0.01 | 0.031046 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 11:53 | 72.21 | 71.55 | 72.5363 | -0.66 | -0.92243 | 100.9% |  |  | 2025-05-27 11:53 | 32.08 | 32.21 | 32.0688 | 0.13 | 0.4036 | 99.6% |  |  | 2025-05-27 11:53 | 71.6 | 71.55 | 72.132 | 0.05 | 0.069881 | 99.93%
2025-05-27 11:54 | 32.20 | 70.50 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 54 | 0 | 32.20 | 69.99 | 31.98 | 71.73 | 2025-05-27 11:54 | 32.2 | 32.2 | 32.1146 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 11:54 | 69.99 | 70.5 | 70.3776 | 0.51 | 0.7234 | 99.28% |  |  | 2025-05-27 11:54 | 31.98 | 32.2 | 31.9693 | 0.22 | 0.68323 | 99.32% |  |  | 2025-05-27 11:54 | 71.73 | 70.5 | 72.256 | 1.23 | 1.7447 | 98.26%
2025-05-27 11:55 | 32.12 | 71.00 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 55 | 0 | 32.10 | 70.84 | 31.88 | 71.85 | 2025-05-27 11:55 | 32.1 | 32.12 | 32.0162 | 0.02 | 0.062267 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 11:55 | 70.84 | 71 | 71.2041 | 0.16 | 0.22535 | 99.77% |  |  | 2025-05-27 11:55 | 31.88 | 32.12 | 31.8699 | 0.24 | 0.7472 | 99.25% |  |  | 2025-05-27 11:55 | 71.85 | 71 | 72.3704 | 0.85 | 1.1972 | 98.8%
2025-05-27 11:56 | 32.08 | 71.75 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 56 | 0 | 32.20 | 72.11 | 31.88 | 71.98 | 2025-05-27 11:56 | 32.2 | 32.08 | 32.1146 | 0.12 | 0.37406 | 99.63% |  |  | 2025-05-27 11:56 | 72.11 | 71.75 | 72.4391 | -0.36 | -0.50174 | 100.5% |  |  | 2025-05-27 11:56 | 31.88 | 32.08 | 31.8699 | 0.2 | 0.62344 | 99.38% |  |  | 2025-05-27 11:56 | 71.98 | 71.75 | 72.4944 | 0.23 | 0.32056 | 99.68%
2025-05-27 11:57 | 32.02 | 70.80 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 57 | 0 | 32.10 | 71.68 | 31.98 | 72.10 | 2025-05-27 11:57 | 32.1 | 32.02 | 32.0162 | 0.08 | 0.24984 | 99.75% |  |  | 2025-05-27 11:57 | 71.68 | 70.8 | 72.0209 | -0.88 | -1.2429 | 101.2% |  |  | 2025-05-27 11:57 | 31.98 | 32.02 | 31.9693 | 0.04 | 0.12492 | 99.88% |  |  | 2025-05-27 11:57 | 72.1 | 70.8 | 72.6089 | 1.3 | 1.8362 | 98.16%
2025-05-27 11:58 | 31.97 | 71.35 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 58 | 0 | 32.10 | 70.84 | 31.98 | 71.98 | 2025-05-27 11:58 | 32.1 | 31.97 | 32.0162 | 0.13 | 0.40663 | 99.59% |  |  | 2025-05-27 11:58 | 70.84 | 71.35 | 71.2041 | 0.51 | 0.71479 | 99.29% |  |  | 2025-05-27 11:58 | 31.98 | 31.97 | 31.9693 | 0.01 | 0.031279 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 11:58 | 71.98 | 71.35 | 72.4944 | 0.63 | 0.88297 | 99.12%
2025-05-27 11:59 | 31.95 | 72.30 | 2025 | 5 | 27 | 11 | 59 | 0 | 32.10 | 72.42 | 32.08 | 72.10 | 2025-05-27 11:59 | 32.1 | 31.95 | 32.0162 | 0.15 | 0.46948 | 99.53% |  |  | 2025-05-27 11:59 | 72.42 | 72.3 | 72.7405 | -0.12 | -0.16598 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 11:59 | 32.08 | 31.95 | 32.0688 | 0.13 | 0.40689 | 99.59% |  |  | 2025-05-27 11:59 | 72.1 | 72.3 | 72.6089 | 0.2 | 0.27663 | 99.72%
2025-05-27 12:00 | 31.95 | 72.00 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 0 | 0 | 32.10 | 73.06 | 32.08 | 72.23 | 2025-05-27 12:00 | 32.1 | 31.95 | 32.0162 | 0.15 | 0.46948 | 99.53% |  |  | 2025-05-27 12:00 | 73.06 | 72 | 73.3628 | -1.06 | -1.4722 | 101.5% |  |  | 2025-05-27 12:00 | 32.08 | 31.95 | 32.0688 | 0.13 | 0.40689 | 99.59% |  |  | 2025-05-27 12:00 | 72.23 | 72 | 72.7329 | 0.23 | 0.31944 | 99.68%
2025-05-27 12:01 | 31.85 | 69.75 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 1 | 0 | 31.99 | 69.78 | 31.88 | 72.23 | 2025-05-27 12:01 | 31.99 | 31.85 | 31.9081 | 0.14 | 0.43956 | 99.56% |  |  | 2025-05-27 12:01 | 69.78 | 69.75 | 70.1734 | -0.03 | -0.043011 | 100% |  |  | 2025-05-27 12:01 | 31.88 | 31.85 | 31.8699 | 0.03 | 0.094192 | 99.91% |  |  | 2025-05-27 12:01 | 72.23 | 69.75 | 72.7329 | 2.48 | 3.5556 | 96.44%
2025-05-27 12:03 | 31.52 | 70.05 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 3 | 0 | 31.69 | 69.78 | 31.57 | 71.35 | 2025-05-27 12:03 | 31.69 | 31.52 | 31.613 | 0.17 | 0.53934 | 99.46% |  |  | 2025-05-27 12:03 | 69.78 | 70.05 | 70.1734 | 0.27 | 0.38544 | 99.61% |  |  | 2025-05-27 12:03 | 31.57 | 31.52 | 31.5616 | 0.05 | 0.15863 | 99.84% |  |  | 2025-05-27 12:03 | 71.35 | 70.05 | 71.8935 | 1.3 | 1.8558 | 98.14%
2025-05-27 12:04 | 31.37 | 70.05 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 4 | 0 | 31.59 | 69.46 | 31.37 | 71.09 | 2025-05-27 12:04 | 31.59 | 31.37 | 31.5147 | 0.22 | 0.70131 | 99.3% |  |  | 2025-05-27 12:04 | 69.46 | 70.05 | 69.8622 | 0.59 | 0.84226 | 99.16% |  |  | 2025-05-27 12:04 | 31.37 | 31.37 | 31.3627 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 12:04 | 71.09 | 70.05 | 71.6455 | 1.04 | 1.4847 | 98.52%
2025-05-27 12:05 | 31.18 | 71.55 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 5 | 0 | 31.39 | 70.73 | 30.97 | 71.22 | 2025-05-27 12:05 | 31.39 | 31.18 | 31.318 | 0.21 | 0.67351 | 99.33% |  |  | 2025-05-27 12:05 | 70.73 | 71.55 | 71.0972 | 0.82 | 1.1461 | 98.85% |  |  | 2025-05-27 12:05 | 30.97 | 31.18 | 30.9649 | 0.21 | 0.67351 | 99.33% |  |  | 2025-05-27 12:05 | 71.22 | 71.55 | 71.7695 | 0.33 | 0.46122 | 99.54%
2025-05-27 12:06 | 31.05 | 72.40 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 6 | 0 | 31.29 | 71.79 | 30.97 | 71.60 | 2025-05-27 12:06 | 31.29 | 31.05 | 31.2197 | 0.24 | 0.77295 | 99.23% |  |  | 2025-05-27 12:06 | 71.79 | 72.4 | 72.1279 | 0.61 | 0.84254 | 99.16% |  |  | 2025-05-27 12:06 | 30.97 | 31.05 | 30.9649 | 0.08 | 0.25765 | 99.74% |  |  | 2025-05-27 12:06 | 71.6 | 72.4 | 72.132 | 0.8 | 1.105 | 98.9%
2025-05-27 12:07 | 30.98 | 72.15 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 7 | 0 | 31.19 | 70.84 | 30.97 | 71.85 | 2025-05-27 12:07 | 31.19 | 30.98 | 31.1213 | 0.21 | 0.67786 | 99.32% |  |  | 2025-05-27 12:07 | 70.84 | 72.15 | 71.2041 | 1.31 | 1.8157 | 98.18% |  |  | 2025-05-27 12:07 | 30.97 | 30.98 | 30.9649 | 0.01 | 0.032279 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 12:07 | 71.85 | 72.15 | 72.3704 | 0.3 | 0.4158 | 99.58%
2025-05-27 12:08 | 30.89 | 72.20 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 8 | 0 | 31.09 | 71.37 | 30.87 | 72.10 | 2025-05-27 12:08 | 31.09 | 30.89 | 31.023 | 0.2 | 0.64746 | 99.35% |  |  | 2025-05-27 12:08 | 71.37 | 72.2 | 71.7195 | 0.83 | 1.1496 | 98.85% |  |  | 2025-05-27 12:08 | 30.87 | 30.89 | 30.8654 | 0.02 | 0.064746 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 12:08 | 72.1 | 72.2 | 72.6089 | 0.1 | 0.1385 | 99.86%
2025-05-27 12:09 | 30.80 | 72.80 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 9 | 0 | 30.99 | 72.32 | 30.87 | 72.23 | 2025-05-27 12:09 | 30.99 | 30.8 | 30.9247 | 0.19 | 0.61688 | 99.38% |  |  | 2025-05-27 12:09 | 72.32 | 72.8 | 72.6433 | 0.48 | 0.65934 | 99.34% |  |  | 2025-05-27 12:09 | 30.87 | 30.8 | 30.8654 | 0.07 | 0.22727 | 99.77% |  |  | 2025-05-27 12:09 | 72.23 | 72.8 | 72.7329 | 0.57 | 0.78297 | 99.22%
2025-05-27 12:10 | 30.78 | 73.00 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 10 | 0 | 30.99 | 72.53 | 30.87 | 72.36 | 2025-05-27 12:10 | 30.99 | 30.78 | 30.9247 | 0.21 | 0.68226 | 99.32% |  |  | 2025-05-27 12:10 | 72.53 | 73 | 72.8475 | 0.47 | 0.64384 | 99.36% |  |  | 2025-05-27 12:10 | 30.87 | 30.78 | 30.8654 | 0.09 | 0.2924 | 99.71% |  |  | 2025-05-27 12:10 | 72.36 | 73 | 72.8569 | 0.64 | 0.87671 | 99.12%
2025-05-27 12:11 | 30.70 | 72.65 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 11 | 0 | 30.99 | 73.37 | 30.87 | 72.48 | 2025-05-27 12:11 | 30.99 | 30.7 | 30.9247 | 0.29 | 0.94463 | 99.06% |  |  | 2025-05-27 12:11 | 73.37 | 72.65 | 73.6643 | -0.72 | -0.99105 | 101% |  |  | 2025-05-27 12:11 | 30.87 | 30.7 | 30.8654 | 0.17 | 0.55375 | 99.45% |  |  | 2025-05-27 12:11 | 72.48 | 72.65 | 72.9713 | 0.17 | 0.234 | 99.77%
2025-05-27 12:12 | 30.58 | 71.00 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 12 | 0 | 30.88 | 70.52 | 30.57 | 72.48 | 2025-05-27 12:12 | 30.88 | 30.58 | 30.8165 | 0.3 | 0.98103 | 99.02% |  |  | 2025-05-27 12:12 | 70.52 | 71 | 70.8929 | 0.48 | 0.67606 | 99.32% |  |  | 2025-05-27 12:12 | 30.57 | 30.58 | 30.5671 | 0.01 | 0.032701 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 12:12 | 72.48 | 71 | 72.9713 | 1.48 | 2.0845 | 97.92%
2025-05-27 12:13 | 30.43 | 71.45 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 13 | 0 | 30.68 | 70.73 | 30.27 | 72.23 | 2025-05-27 12:13 | 30.68 | 30.43 | 30.6198 | 0.25 | 0.82156 | 99.18% |  |  | 2025-05-27 12:13 | 70.73 | 71.45 | 71.0972 | 0.72 | 1.0077 | 98.99% |  |  | 2025-05-27 12:13 | 30.27 | 30.43 | 30.2687 | 0.16 | 0.5258 | 99.47% |  |  | 2025-05-27 12:13 | 72.23 | 71.45 | 72.7329 | 0.78 | 1.0917 | 98.91%
2025-05-27 12:14 | 30.30 | 72.10 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 14 | 0 | 30.38 | 72.21 | 30.07 | 72.48 | 2025-05-27 12:14 | 30.38 | 30.3 | 30.3248 | 0.08 | 0.26403 | 99.74% |  |  | 2025-05-27 12:14 | 72.21 | 72.1 | 72.5363 | -0.11 | -0.15257 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 12:14 | 30.07 | 30.3 | 30.0698 | 0.23 | 0.75908 | 99.24% |  |  | 2025-05-27 12:14 | 72.48 | 72.1 | 72.9713 | 0.38 | 0.52705 | 99.47%
2025-05-27 12:15 | 30.18 | 73.15 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 15 | 0 | 30.28 | 72.42 | 29.97 | 72.74 | 2025-05-27 12:15 | 30.28 | 30.18 | 30.2265 | 0.1 | 0.33135 | 99.67% |  |  | 2025-05-27 12:15 | 72.42 | 73.15 | 72.7405 | 0.73 | 0.99795 | 99% |  |  | 2025-05-27 12:15 | 29.97 | 30.18 | 29.9704 | 0.21 | 0.69583 | 99.3% |  |  | 2025-05-27 12:15 | 72.74 | 73.15 | 73.2193 | 0.41 | 0.56049 | 99.44%
2025-05-27 12:16 | 30.07 | 73.65 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 16 | 0 | 30.08 | 73.59 | 30.17 | 72.86 | 2025-05-27 12:16 | 30.08 | 30.07 | 30.0298 | 0.01 | 0.033256 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 12:16 | 73.59 | 73.65 | 73.8782 | 0.06 | 0.081466 | 99.92% |  |  | 2025-05-27 12:16 | 30.17 | 30.07 | 30.1693 | 0.1 | 0.33256 | 99.67% |  |  | 2025-05-27 12:16 | 72.86 | 73.65 | 73.3338 | 0.79 | 1.0726 | 98.93%
2025-05-27 12:17 | 29.90 | 73.00 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 17 | 0 | 30.08 | 72.42 | 30.17 | 72.86 | 2025-05-27 12:17 | 30.08 | 29.9 | 30.0298 | 0.18 | 0.60201 | 99.4% |  |  | 2025-05-27 12:17 | 72.42 | 73 | 72.7405 | 0.58 | 0.79452 | 99.21% |  |  | 2025-05-27 12:17 | 30.17 | 29.9 | 30.1693 | 0.27 | 0.90301 | 99.1% |  |  | 2025-05-27 12:17 | 72.86 | 73 | 73.3338 | 0.14 | 0.19178 | 99.81%
2025-05-27 12:19 | 29.59 | 74.55 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 19 | 0 | 29.77 | 73.48 | 29.77 | 72.99 | 2025-05-27 12:19 | 29.77 | 29.59 | 29.7249 | 0.18 | 0.60831 | 99.39% |  |  | 2025-05-27 12:19 | 73.48 | 74.55 | 73.7713 | 1.07 | 1.4353 | 98.56% |  |  | 2025-05-27 12:19 | 29.77 | 29.59 | 29.7715 | 0.18 | 0.60831 | 99.39% |  |  | 2025-05-27 12:19 | 72.99 | 74.55 | 73.4578 | 1.56 | 2.0926 | 97.91%
2025-05-27 12:20 | 29.50 | 75.00 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 20 | 0 | 29.57 | 74.33 | 29.56 | 73.37 | 2025-05-27 12:20 | 29.57 | 29.5 | 29.5282 | 0.07 | 0.23729 | 99.76% |  |  | 2025-05-27 12:20 | 74.33 | 75 | 74.5978 | 0.67 | 0.89333 | 99.11% |  |  | 2025-05-27 12:20 | 29.56 | 29.5 | 29.5626 | 0.06 | 0.20339 | 99.8% |  |  | 2025-05-27 12:20 | 73.37 | 75 | 73.8202 | 1.63 | 2.1733 | 97.83%
2025-05-27 12:21 | 29.39 | 75.00 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 21 | 0 | 29.57 | 74.33 | 29.46 | 73.62 | 2025-05-27 12:21 | 29.57 | 29.39 | 29.5282 | 0.18 | 0.61245 | 99.39% |  |  | 2025-05-27 12:21 | 74.33 | 75 | 74.5978 | 0.67 | 0.89333 | 99.11% |  |  | 2025-05-27 12:21 | 29.46 | 29.39 | 29.4632 | 0.07 | 0.23818 | 99.76% |  |  | 2025-05-27 12:21 | 73.62 | 75 | 74.0587 | 1.38 | 1.84 | 98.16%
2025-05-27 12:22 | 29.29 | 74.70 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 22 | 0 | 29.37 | 74.86 | 29.46 | 73.87 | 2025-05-27 12:22 | 29.37 | 29.29 | 29.3316 | 0.08 | 0.27313 | 99.73% |  |  | 2025-05-27 12:22 | 74.86 | 74.7 | 75.1132 | -0.16 | -0.21419 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 12:22 | 29.46 | 29.29 | 29.4632 | 0.17 | 0.5804 | 99.42% |  |  | 2025-05-27 12:22 | 73.87 | 74.7 | 74.2971 | 0.83 | 1.1111 | 98.89%
2025-05-27 12:23 | 29.12 | 75.65 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 23 | 0 | 29.27 | 74.54 | 29.36 | 74.00 | 2025-05-27 12:23 | 29.27 | 29.12 | 29.2332 | 0.15 | 0.51511 | 99.48% |  |  | 2025-05-27 12:23 | 74.54 | 75.65 | 74.802 | 1.11 | 1.4673 | 98.53% |  |  | 2025-05-27 12:23 | 29.36 | 29.12 | 29.3637 | 0.24 | 0.82418 | 99.18% |  |  | 2025-05-27 12:23 | 74 | 75.65 | 74.4211 | 1.65 | 2.1811 | 97.82%
2025-05-27 12:24 | 28.97 | 76.00 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 24 | 0 | 29.17 | 74.96 | 29.36 | 74.25 | 2025-05-27 12:24 | 29.17 | 28.97 | 29.1349 | 0.2 | 0.69037 | 99.31% |  |  | 2025-05-27 12:24 | 74.96 | 76 | 75.2104 | 1.04 | 1.3684 | 98.63% |  |  | 2025-05-27 12:24 | 29.36 | 28.97 | 29.3637 | 0.39 | 1.3462 | 98.65% |  |  | 2025-05-27 12:24 | 74.25 | 76 | 74.6595 | 1.75 | 2.3026 | 97.7%
2025-05-27 12:25 | 28.82 | 76.00 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 25 | 0 | 29.07 | 75.38 | 29.26 | 74.38 | 2025-05-27 12:25 | 29.07 | 28.82 | 29.0365 | 0.25 | 0.86745 | 99.13% |  |  | 2025-05-27 12:25 | 75.38 | 76 | 75.6188 | 0.62 | 0.81579 | 99.18% |  |  | 2025-05-27 12:25 | 29.26 | 28.82 | 29.2643 | 0.44 | 1.5267 | 98.47% |  |  | 2025-05-27 12:25 | 74.38 | 76 | 74.7835 | 1.62 | 2.1316 | 97.87%
2025-05-27 12:26 | 28.59 | 76.70 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 26 | 0 | 28.87 | 75.70 | 29.06 | 74.51 | 2025-05-27 12:26 | 28.87 | 28.59 | 28.8399 | 0.28 | 0.97936 | 99.02% |  |  | 2025-05-27 12:26 | 75.7 | 76.7 | 75.93 | 1 | 1.3038 | 98.7% |  |  | 2025-05-27 12:26 | 29.06 | 28.59 | 29.0654 | 0.47 | 1.6439 | 98.36% |  |  | 2025-05-27 12:26 | 74.51 | 76.7 | 74.9075 | 2.19 | 2.8553 | 97.14%
2025-05-27 12:27 | 28.38 | 77.65 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 27 | 0 | 28.66 | 76.55 | 28.86 | 74.38 | 2025-05-27 12:27 | 28.66 | 28.38 | 28.6333 | 0.28 | 0.98661 | 99.01% |  |  | 2025-05-27 12:27 | 76.55 | 77.65 | 76.7565 | 1.1 | 1.4166 | 98.58% |  |  | 2025-05-27 12:27 | 28.86 | 28.38 | 28.8665 | 0.48 | 1.6913 | 98.31% |  |  | 2025-05-27 12:27 | 74.38 | 77.65 | 74.7835 | 3.27 | 4.2112 | 95.79%
2025-05-27 12:28 | 28.20 | 78.35 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 28 | 0 | 28.46 | 77.29 | 28.56 | 74.76 | 2025-05-27 12:28 | 28.46 | 28.2 | 28.4367 | 0.26 | 0.92199 | 99.08% |  |  | 2025-05-27 12:28 | 77.29 | 78.35 | 77.4761 | 1.06 | 1.3529 | 98.65% |  |  | 2025-05-27 12:28 | 28.56 | 28.2 | 28.5681 | 0.36 | 1.2766 | 98.72% |  |  | 2025-05-27 12:28 | 74.76 | 78.35 | 75.146 | 3.59 | 4.582 | 95.42%
2025-05-27 12:29 | 28.10 | 79.00 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 29 | 0 | 28.26 | 78.34 | 28.56 | 75.14 | 2025-05-27 12:29 | 28.26 | 28.1 | 28.24 | 0.16 | 0.5694 | 99.43% |  |  | 2025-05-27 12:29 | 78.34 | 79 | 78.4971 | 0.66 | 0.83544 | 99.16% |  |  | 2025-05-27 12:29 | 28.56 | 28.1 | 28.5681 | 0.46 | 1.637 | 98.36% |  |  | 2025-05-27 12:29 | 75.14 | 79 | 75.5084 | 3.86 | 4.8861 | 95.11%
2025-05-27 12:30 | 27.99 | 79.25 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 30 | 0 | 28.16 | 78.45 | 28.26 | 75.64 | 2025-05-27 12:30 | 28.16 | 27.99 | 28.1416 | 0.17 | 0.60736 | 99.39% |  |  | 2025-05-27 12:30 | 78.45 | 79.25 | 78.6041 | 0.8 | 1.0095 | 98.99% |  |  | 2025-05-27 12:30 | 28.26 | 27.99 | 28.2698 | 0.27 | 0.96463 | 99.04% |  |  | 2025-05-27 12:30 | 75.64 | 79.25 | 75.9853 | 3.61 | 4.5552 | 95.44%
2025-05-27 12:31 | 27.91 | 79.80 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 31 | 0 | 28.06 | 79.08 | 28.16 | 76.02 | 2025-05-27 12:31 | 28.06 | 27.91 | 28.0433 | 0.15 | 0.53744 | 99.46% |  |  | 2025-05-27 12:31 | 79.08 | 79.8 | 79.2167 | 0.72 | 0.90226 | 99.1% |  |  | 2025-05-27 12:31 | 28.16 | 27.91 | 28.1703 | 0.25 | 0.89574 | 99.1% |  |  | 2025-05-27 12:31 | 76.02 | 79.8 | 76.3478 | 3.78 | 4.7368 | 95.26%
2025-05-27 12:32 | 27.84 | 79.00 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 32 | 0 | 27.86 | 79.08 | 27.86 | 76.66 | 2025-05-27 12:32 | 27.86 | 27.84 | 27.8466 | 0.02 | 0.071839 | 99.93% |  |  | 2025-05-27 12:32 | 79.08 | 79 | 79.2167 | -0.08 | -0.10127 | 100.1% |  |  | 2025-05-27 12:32 | 27.86 | 27.84 | 27.872 | 0.02 | 0.071839 | 99.93% |  |  | 2025-05-27 12:32 | 76.66 | 79 | 76.9582 | 2.34 | 2.962 | 97.04%
2025-05-27 12:33 | 27.73 | 79.00 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 33 | 0 | 27.75 | 79.40 | 27.66 | 77.16 | 2025-05-27 12:33 | 27.75 | 27.73 | 27.7385 | 0.02 | 0.072124 | 99.93% |  |  | 2025-05-27 12:33 | 79.4 | 79 | 79.5279 | -0.4 | -0.50633 | 100.5% |  |  | 2025-05-27 12:33 | 27.66 | 27.73 | 27.6731 | 0.07 | 0.25243 | 99.75% |  |  | 2025-05-27 12:33 | 77.16 | 79 | 77.4351 | 1.84 | 2.3291 | 97.67%
2025-05-27 12:35 | 27.44 | 80.00 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 35 | 0 | 27.35 | 80.56 | 27.35 | 77.92 | 2025-05-27 12:35 | 27.35 | 27.44 | 27.3451 | 0.09 | 0.32799 | 99.67% |  |  | 2025-05-27 12:35 | 80.56 | 80 | 80.6558 | -0.56 | -0.7 | 100.7% |  |  | 2025-05-27 12:35 | 27.35 | 27.44 | 27.3648 | 0.09 | 0.32799 | 99.67% |  |  | 2025-05-27 12:35 | 77.92 | 80 | 78.16 | 2.08 | 2.6 | 97.4%
2025-05-27 12:36 | 27.32 | 80.50 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 36 | 0 | 27.15 | 80.88 | 26.95 | 78.30 | 2025-05-27 12:36 | 27.15 | 27.32 | 27.1484 | 0.17 | 0.62225 | 99.38% |  |  | 2025-05-27 12:36 | 80.88 | 80.5 | 80.967 | -0.38 | -0.47205 | 100.5% |  |  | 2025-05-27 12:36 | 26.95 | 27.32 | 26.967 | 0.37 | 1.3543 | 98.65% |  |  | 2025-05-27 12:36 | 78.3 | 80.5 | 78.5224 | 2.2 | 2.7329 | 97.27%
2025-05-27 12:37 | 27.23 | 81.00 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 37 | 0 | 27.05 | 81.41 | 27.05 | 78.68 | 2025-05-27 12:37 | 27.05 | 27.23 | 27.0501 | 0.18 | 0.66104 | 99.34% |  |  | 2025-05-27 12:37 | 81.41 | 81 | 81.4824 | -0.41 | -0.50617 | 100.5% |  |  | 2025-05-27 12:37 | 27.05 | 27.23 | 27.0664 | 0.18 | 0.66104 | 99.34% |  |  | 2025-05-27 12:37 | 78.68 | 81 | 78.8849 | 2.32 | 2.8642 | 97.14%
2025-05-27 12:38 | 27.18 | 81.00 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 38 | 0 | 27.05 | 81.09 | 26.95 | 79.06 | 2025-05-27 12:38 | 27.05 | 27.18 | 27.0501 | 0.13 | 0.47829 | 99.52% |  |  | 2025-05-27 12:38 | 81.09 | 81 | 81.1712 | -0.09 | -0.11111 | 100.1% |  |  | 2025-05-27 12:38 | 26.95 | 27.18 | 26.967 | 0.23 | 0.84621 | 99.15% |  |  | 2025-05-27 12:38 | 79.06 | 81 | 79.2473 | 1.94 | 2.3951 | 97.6%
2025-05-27 12:39 | 27.12 | 81.00 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 39 | 0 | 26.95 | 81.62 | 26.75 | 79.31 | 2025-05-27 12:39 | 26.95 | 27.12 | 26.9517 | 0.17 | 0.62684 | 99.37% |  |  | 2025-05-27 12:39 | 81.62 | 81 | 81.6866 | -0.62 | -0.76543 | 100.8% |  |  | 2025-05-27 12:39 | 26.75 | 27.12 | 26.7681 | 0.37 | 1.3643 | 98.64% |  |  | 2025-05-27 12:39 | 79.31 | 81 | 79.4858 | 1.69 | 2.0864 | 97.91%
2025-05-27 12:40 | 27.05 | 81.05 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 40 | 0 | 26.85 | 81.83 | 26.65 | 79.69 | 2025-05-27 12:40 | 26.85 | 27.05 | 26.8534 | 0.2 | 0.73937 | 99.26% |  |  | 2025-05-27 12:40 | 81.83 | 81.05 | 81.8908 | -0.78 | -0.96237 | 101% |  |  | 2025-05-27 12:40 | 26.65 | 27.05 | 26.6686 | 0.4 | 1.4787 | 98.52% |  |  | 2025-05-27 12:40 | 79.69 | 81.05 | 79.8482 | 1.36 | 1.678 | 98.32%
2025-05-27 12:41 | 26.99 | 82.00 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 41 | 0 | 26.85 | 82.36 | 26.55 | 80.07 | 2025-05-27 12:41 | 26.85 | 26.99 | 26.8534 | 0.14 | 0.51871 | 99.48% |  |  | 2025-05-27 12:41 | 82.36 | 82 | 82.4062 | -0.36 | -0.43902 | 100.4% |  |  | 2025-05-27 12:41 | 26.55 | 26.99 | 26.5692 | 0.44 | 1.6302 | 98.37% |  |  | 2025-05-27 12:41 | 80.07 | 82 | 80.2107 | 1.93 | 2.3537 | 97.65%
2025-05-27 12:42 | 26.93 | 82.90 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 42 | 0 | 26.75 | 83.31 | 26.55 | 80.32 | 2025-05-27 12:42 | 26.75 | 26.93 | 26.7551 | 0.18 | 0.6684 | 99.33% |  |  | 2025-05-27 12:42 | 83.31 | 82.9 | 83.3299 | -0.41 | -0.49457 | 100.5% |  |  | 2025-05-27 12:42 | 26.55 | 26.93 | 26.5692 | 0.38 | 1.4111 | 98.59% |  |  | 2025-05-27 12:42 | 80.32 | 82.9 | 80.4491 | 2.58 | 3.1122 | 96.89%
2025-05-27 12:43 | 26.85 | 84.00 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 43 | 0 | 26.64 | 84.48 | 26.45 | 80.83 | 2025-05-27 12:43 | 26.64 | 26.85 | 26.6469 | 0.21 | 0.78212 | 99.22% |  |  | 2025-05-27 12:43 | 84.48 | 84 | 84.4677 | -0.48 | -0.57143 | 100.6% |  |  | 2025-05-27 12:43 | 26.45 | 26.85 | 26.4697 | 0.4 | 1.4898 | 98.51% |  |  | 2025-05-27 12:43 | 80.83 | 84 | 80.9356 | 3.17 | 3.7738 | 96.23%
2025-05-27 12:44 | 26.75 | 84.90 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 44 | 0 | 26.54 | 85.43 | 26.35 | 81.33 | 2025-05-27 12:44 | 26.54 | 26.75 | 26.5485 | 0.21 | 0.78505 | 99.21% |  |  | 2025-05-27 12:44 | 85.43 | 84.9 | 85.3914 | -0.53 | -0.62426 | 100.6% |  |  | 2025-05-27 12:44 | 26.35 | 26.75 | 26.3703 | 0.4 | 1.4953 | 98.5% |  |  | 2025-05-27 12:44 | 81.33 | 84.9 | 81.4125 | 3.57 | 4.2049 | 95.8%
2025-05-27 12:45 | 26.64 | 86.75 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 45 | 0 | 26.44 | 86.59 | 26.15 | 81.21 | 2025-05-27 12:45 | 26.44 | 26.64 | 26.4502 | 0.2 | 0.75075 | 99.25% |  |  | 2025-05-27 12:45 | 86.59 | 86.75 | 86.5194 | 0.16 | 0.18444 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 12:45 | 26.15 | 26.64 | 26.1714 | 0.49 | 1.8393 | 98.16% |  |  | 2025-05-27 12:45 | 81.21 | 86.75 | 81.298 | 5.54 | 6.3862 | 93.61%
2025-05-27 12:46 | 26.59 | 88.55 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 46 | 0 | 26.34 | 88.60 | 26.25 | 82.47 | 2025-05-27 12:46 | 26.34 | 26.59 | 26.3519 | 0.25 | 0.9402 | 99.06% |  |  | 2025-05-27 12:46 | 88.6 | 88.55 | 88.4739 | -0.05 | -0.056465 | 100.1% |  |  | 2025-05-27 12:46 | 26.25 | 26.59 | 26.2708 | 0.34 | 1.2787 | 98.72% |  |  | 2025-05-27 12:46 | 82.47 | 88.55 | 82.4998 | 6.08 | 6.8662 | 93.13%
2025-05-27 12:47 | 26.55 | 89.50 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 47 | 0 | 26.34 | 89.45 | 26.25 | 83.10 | 2025-05-27 12:47 | 26.34 | 26.55 | 26.3519 | 0.21 | 0.79096 | 99.21% |  |  | 2025-05-27 12:47 | 89.45 | 89.5 | 89.3005 | 0.05 | 0.055866 | 99.94% |  |  | 2025-05-27 12:47 | 26.25 | 26.55 | 26.2708 | 0.3 | 1.1299 | 98.87% |  |  | 2025-05-27 12:47 | 83.1 | 89.5 | 83.1007 | 6.4 | 7.1508 | 92.85%
2025-05-27 12:48 | 26.54 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 48 | 0 | 26.34 | 90.19 | 26.35 | 83.74 | 2025-05-27 12:48 | 26.34 | 26.54 | 26.3519 | 0.2 | 0.75358 | 99.25% |  |  | 2025-05-27 12:48 | 90.19 | 90 | 90.0201 | -0.19 | -0.21111 | 100.2% |  |  | 2025-05-27 12:48 | 26.35 | 26.54 | 26.3703 | 0.19 | 0.7159 | 99.28% |  |  | 2025-05-27 12:48 | 83.74 | 90 | 83.7111 | 6.26 | 6.9556 | 93.04%
2025-05-27 12:49 | 26.50 | 90.10 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 49 | 0 | 26.34 | 90.40 | 26.35 | 84.24 | 2025-05-27 12:49 | 26.34 | 26.5 | 26.3519 | 0.16 | 0.60377 | 99.4% |  |  | 2025-05-27 12:49 | 90.4 | 90.1 | 90.2243 | -0.3 | -0.33296 | 100.3% |  |  | 2025-05-27 12:49 | 26.35 | 26.5 | 26.3703 | 0.15 | 0.56604 | 99.43% |  |  | 2025-05-27 12:49 | 84.24 | 90.1 | 84.188 | 5.86 | 6.5039 | 93.5%
2025-05-27 12:50 | 26.52 | 90.85 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 50 | 0 | 26.34 | 90.71 | 26.35 | 84.62 | 2025-05-27 12:50 | 26.34 | 26.52 | 26.3519 | 0.18 | 0.67873 | 99.32% |  |  | 2025-05-27 12:50 | 90.71 | 90.85 | 90.5257 | 0.14 | 0.1541 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 12:50 | 26.35 | 26.52 | 26.3703 | 0.17 | 0.64103 | 99.36% |  |  | 2025-05-27 12:50 | 84.62 | 90.85 | 84.5505 | 6.23 | 6.8575 | 93.14%
2025-05-27 12:51 | 26.51 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 51 | 0 | 26.34 | 89.97 | 26.35 | 85.00 | 2025-05-27 12:51 | 26.34 | 26.51 | 26.3519 | 0.17 | 0.64127 | 99.36% |  |  | 2025-05-27 12:51 | 89.97 | 90 | 89.8061 | 0.03 | 0.033333 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 12:51 | 26.35 | 26.51 | 26.3703 | 0.16 | 0.60355 | 99.4% |  |  | 2025-05-27 12:51 | 85 | 90 | 84.9129 | 5 | 5.5556 | 94.44%
2025-05-27 12:53 | 26.47 | 90.70 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 53 | 0 |  |  | 26.55 | 85.76 | [18 empty] | 2025-05-27 12:53 | 26.55 | 26.47 | 26.5692 | 0.08 | 0.30223 | 99.7% |  |  | 2025-05-27 12:53 | 85.76 | 90.7 | 85.6378 | 4.94 | 5.4465 | 94.55%
2025-05-27 12:54 | 26.46 | 90.90 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 54 | 0 |  |  | 26.65 | 86.01 | [18 empty] | 2025-05-27 12:54 | 26.65 | 26.46 | 26.6686 | 0.19 | 0.71807 | 99.28% |  |  | 2025-05-27 12:54 | 86.01 | 90.9 | 85.8762 | 4.89 | 5.3795 | 94.62%
2025-05-27 12:55 | 26.43 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 55 | 0 |  |  | 26.45 | 86.14 | [18 empty] | 2025-05-27 12:55 | 26.45 | 26.43 | 26.4697 | 0.02 | 0.075672 | 99.92% |  |  | 2025-05-27 12:55 | 86.14 | 90 | 86.0002 | 3.86 | 4.2889 | 95.71%
2025-05-27 12:56 | 26.42 | 89.90 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 56 | 0 |  |  | 26.35 | 86.39 | [18 empty] | 2025-05-27 12:56 | 26.35 | 26.42 | 26.3703 | 0.07 | 0.26495 | 99.74% |  |  | 2025-05-27 12:56 | 86.39 | 89.9 | 86.2387 | 3.51 | 3.9043 | 96.1%
2025-05-27 12:57 | 26.40 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 57 | 0 |  |  | 26.25 | 86.64 | [18 empty] | 2025-05-27 12:57 | 26.25 | 26.4 | 26.2708 | 0.15 | 0.56818 | 99.43% |  |  | 2025-05-27 12:57 | 86.64 | 89 | 86.4771 | 2.36 | 2.6517 | 97.35%
2025-05-27 12:58 | 26.34 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 58 | 0 |  |  | 25.95 | 86.01 | [18 empty] | 2025-05-27 12:58 | 25.95 | 26.34 | 25.9725 | 0.39 | 1.4806 | 98.52% |  |  | 2025-05-27 12:58 | 86.01 | 89 | 85.8762 | 2.99 | 3.3596 | 96.64%
2025-05-27 12:59 | 26.30 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 12 | 59 | 0 |  |  | 25.85 | 86.39 | [18 empty] | 2025-05-27 12:59 | 25.85 | 26.3 | 25.873 | 0.45 | 1.711 | 98.29% |  |  | 2025-05-27 12:59 | 86.39 | 89 | 86.2387 | 2.61 | 2.9326 | 97.07%
2025-05-27 13:00 | 26.31 | 89.70 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 0 | 0 |  |  | 26.05 | 86.64 | [18 empty] | 2025-05-27 13:00 | 26.05 | 26.31 | 26.0719 | 0.26 | 0.98822 | 99.01% |  |  | 2025-05-27 13:00 | 86.64 | 89.7 | 86.4771 | 3.06 | 3.4114 | 96.59%
2025-05-27 13:01 | 26.30 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 1 | 0 |  |  | 25.95 | 87.02 | [18 empty] | 2025-05-27 13:01 | 25.95 | 26.3 | 25.9725 | 0.35 | 1.3308 | 98.67% |  |  | 2025-05-27 13:01 | 87.02 | 90 | 86.8396 | 2.98 | 3.3111 | 96.69%
2025-05-27 13:02 | 26.26 | 89.50 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 2 | 0 |  |  | 25.85 | 87.15 | [18 empty] | 2025-05-27 13:02 | 25.85 | 26.26 | 25.873 | 0.41 | 1.5613 | 98.44% |  |  | 2025-05-27 13:02 | 87.15 | 89.5 | 86.9636 | 2.35 | 2.6257 | 97.37%
2025-05-27 13:03 | 26.20 | 89.85 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 3 | 0 |  |  | 25.75 | 87.40 | [18 empty] | 2025-05-27 13:03 | 25.75 | 26.2 | 25.7736 | 0.45 | 1.7176 | 98.28% |  |  | 2025-05-27 13:03 | 87.4 | 89.85 | 87.202 | 2.45 | 2.7268 | 97.27%
2025-05-27 13:04 | 26.18 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 4 | 0 |  |  | 25.75 | 87.66 | [18 empty] | 2025-05-27 13:04 | 25.75 | 26.18 | 25.7736 | 0.43 | 1.6425 | 98.36% |  |  | 2025-05-27 13:04 | 87.66 | 90 | 87.45 | 2.34 | 2.6 | 97.4%
2025-05-27 13:07 | 26.16 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 7 | 0 |  |  | 25.75 | 88.29 | [18 empty] | 2025-05-27 13:07 | 25.75 | 26.16 | 25.7736 | 0.41 | 1.5673 | 98.43% |  |  | 2025-05-27 13:07 | 88.29 | 91 | 88.0509 | 2.71 | 2.978 | 97.02%
2025-05-27 13:08 | 26.11 | 90.20 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 8 | 0 |  |  | 25.65 | 88.42 | [18 empty] | 2025-05-27 13:08 | 25.65 | 26.11 | 25.6741 | 0.46 | 1.7618 | 98.24% |  |  | 2025-05-27 13:08 | 88.42 | 90.2 | 88.1749 | 1.78 | 1.9734 | 98.03%
2025-05-27 13:09 | 26.06 | 90.10 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 9 | 0 |  |  | 25.55 | 88.54 | [18 empty] | 2025-05-27 13:09 | 25.55 | 26.06 | 25.5747 | 0.51 | 1.957 | 98.04% |  |  | 2025-05-27 13:09 | 88.54 | 90.1 | 88.2894 | 1.56 | 1.7314 | 98.27%
2025-05-27 13:10 | 26.06 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 10 | 0 |  |  | 25.55 | 88.79 | [18 empty] | 2025-05-27 13:10 | 25.55 | 26.06 | 25.5747 | 0.51 | 1.957 | 98.04% |  |  | 2025-05-27 13:10 | 88.79 | 91 | 88.5278 | 2.21 | 2.4286 | 97.57%
2025-05-27 13:11 | 26.06 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 11 | 0 |  |  | 25.75 | 88.92 | [18 empty] | 2025-05-27 13:11 | 25.75 | 26.06 | 25.7736 | 0.31 | 1.1896 | 98.81% |  |  | 2025-05-27 13:11 | 88.92 | 91 | 88.6518 | 2.08 | 2.2857 | 97.71%
2025-05-27 13:12 | 26.12 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 12 | 0 |  |  | 25.85 | 89.05 | [18 empty] | 2025-05-27 13:12 | 25.85 | 26.12 | 25.873 | 0.27 | 1.0337 | 98.97% |  |  | 2025-05-27 13:12 | 89.05 | 91 | 88.7758 | 1.95 | 2.1429 | 97.86%
2025-05-27 13:13 | 26.20 | 91.40 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 13 | 0 |  |  | 25.95 | 89.17 | [18 empty] | 2025-05-27 13:13 | 25.95 | 26.2 | 25.9725 | 0.25 | 0.9542 | 99.05% |  |  | 2025-05-27 13:13 | 89.17 | 91.4 | 88.8902 | 2.23 | 2.4398 | 97.56%
2025-05-27 13:14 | 26.28 | 91.10 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 14 | 0 |  |  | 26.05 | 89.17 | [18 empty] | 2025-05-27 13:14 | 26.05 | 26.28 | 26.0719 | 0.23 | 0.87519 | 99.12% |  |  | 2025-05-27 13:14 | 89.17 | 91.1 | 88.8902 | 1.93 | 2.1186 | 97.88%
2025-05-27 13:15 | 26.35 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 15 | 0 |  |  | 26.05 | 89.30 | [18 empty] | 2025-05-27 13:15 | 26.05 | 26.35 | 26.0719 | 0.3 | 1.1385 | 98.86% |  |  | 2025-05-27 13:15 | 89.3 | 91 | 89.0142 | 1.7 | 1.8681 | 98.13%
2025-05-27 13:16 | 26.40 | 90.50 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 16 | 0 |  |  | 26.15 | 89.93 | [18 empty] | 2025-05-27 13:16 | 26.15 | 26.4 | 26.1714 | 0.25 | 0.94697 | 99.05% |  |  | 2025-05-27 13:16 | 89.93 | 90.5 | 89.6151 | 0.57 | 0.62983 | 99.37%
2025-05-27 13:17 | 26.47 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 17 | 0 |  |  | 26.15 | 89.93 | [18 empty] | 2025-05-27 13:17 | 26.15 | 26.47 | 26.1714 | 0.32 | 1.2089 | 98.79% |  |  | 2025-05-27 13:17 | 89.93 | 90 | 89.6151 | 0.07 | 0.077778 | 99.92%
2025-05-27 13:18 | 26.52 | 90.45 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 18 | 0 |  |  | 26.25 | 90.44 | [18 empty] | 2025-05-27 13:18 | 26.25 | 26.52 | 26.2708 | 0.27 | 1.0181 | 98.98% |  |  | 2025-05-27 13:18 | 90.44 | 90.45 | 90.1016 | 0.01 | 0.011056 | 99.99%
2025-05-27 13:20 | 26.67 | 92.10 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 20 | 0 |  |  | 26.45 | 90.56 | [18 empty] | 2025-05-27 13:20 | 26.45 | 26.67 | 26.4697 | 0.22 | 0.8249 | 99.18% |  |  | 2025-05-27 13:20 | 90.56 | 92.1 | 90.216 | 1.54 | 1.6721 | 98.33%
2025-05-27 13:21 | 26.71 | 90.75 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 21 | 0 |  |  | 26.45 | 90.69 | [18 empty] | 2025-05-27 13:21 | 26.45 | 26.71 | 26.4697 | 0.26 | 0.97342 | 99.03% |  |  | 2025-05-27 13:21 | 90.69 | 90.75 | 90.34 | 0.06 | 0.066116 | 99.93%
2025-05-27 13:22 | 26.79 | 90.55 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 22 | 0 |  |  | 26.45 | 90.69 | [18 empty] | 2025-05-27 13:22 | 26.45 | 26.79 | 26.4697 | 0.34 | 1.2691 | 98.73% |  |  | 2025-05-27 13:22 | 90.69 | 90.55 | 90.34 | 0.14 | 0.15461 | 99.85%
2025-05-27 13:23 | 26.84 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 23 | 0 |  |  | 26.55 | 90.69 | [18 empty] | 2025-05-27 13:23 | 26.55 | 26.84 | 26.5692 | 0.29 | 1.0805 | 98.92% |  |  | 2025-05-27 13:23 | 90.69 | 91 | 90.34 | 0.31 | 0.34066 | 99.66%
2025-05-27 13:24 | 26.89 | 90.10 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 24 | 0 |  |  | 26.65 | 90.69 | [18 empty] | 2025-05-27 13:24 | 26.65 | 26.89 | 26.6686 | 0.24 | 0.89253 | 99.11% |  |  | 2025-05-27 13:24 | 90.69 | 90.1 | 90.34 | 0.59 | 0.65483 | 99.35%
2025-05-27 13:25 | 26.91 | 89.40 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 25 | 0 |  |  | 26.75 | 90.69 | [18 empty] | 2025-05-27 13:25 | 26.75 | 26.91 | 26.7681 | 0.16 | 0.59457 | 99.41% |  |  | 2025-05-27 13:25 | 90.69 | 89.4 | 90.34 | 1.29 | 1.443 | 98.56%
2025-05-27 13:26 | 26.98 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 26 | 0 |  |  | 26.75 | 90.69 | [18 empty] | 2025-05-27 13:26 | 26.75 | 26.98 | 26.7681 | 0.23 | 0.85248 | 99.15% |  |  | 2025-05-27 13:26 | 90.69 | 89 | 90.34 | 1.69 | 1.8989 | 98.1%
2025-05-27 13:27 | 27.01 | 88.80 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 27 | 0 |  |  | 26.75 | 90.69 | [18 empty] | 2025-05-27 13:27 | 26.75 | 27.01 | 26.7681 | 0.26 | 0.96261 | 99.04% |  |  | 2025-05-27 13:27 | 90.69 | 88.8 | 90.34 | 1.89 | 2.1284 | 97.87%
2025-05-27 13:28 | 27.06 | 87.75 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 28 | 0 |  |  | 26.85 | 90.56 | [18 empty] | 2025-05-27 13:28 | 26.85 | 27.06 | 26.8675 | 0.21 | 0.77605 | 99.22% |  |  | 2025-05-27 13:28 | 90.56 | 87.75 | 90.216 | 2.81 | 3.2023 | 96.8%
2025-05-27 13:29 | 27.13 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 29 | 0 |  |  | 26.85 | 90.44 | [18 empty] | 2025-05-27 13:29 | 26.85 | 27.13 | 26.8675 | 0.28 | 1.0321 | 98.97% |  |  | 2025-05-27 13:29 | 90.44 | 89 | 90.1016 | 1.44 | 1.618 | 98.38%
2025-05-27 13:30 | 27.20 | 89.35 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 30 | 0 |  |  | 26.95 | 90.44 | [18 empty] | 2025-05-27 13:30 | 26.95 | 27.2 | 26.967 | 0.25 | 0.91912 | 99.08% |  |  | 2025-05-27 13:30 | 90.44 | 89.35 | 90.1016 | 1.09 | 1.2199 | 98.78%
2025-05-27 13:31 | 27.22 | 88.00 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 31 | 0 |  |  | 26.95 | 90.44 | [18 empty] | 2025-05-27 13:31 | 26.95 | 27.22 | 26.967 | 0.27 | 0.99192 | 99.01% |  |  | 2025-05-27 13:31 | 90.44 | 88 | 90.1016 | 2.44 | 2.7727 | 97.23%
2025-05-27 13:32 | 27.29 | 87.00 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 32 | 0 |  |  | 27.05 | 90.31 | [18 empty] | 2025-05-27 13:32 | 27.05 | 27.29 | 27.0664 | 0.24 | 0.87944 | 99.12% |  |  | 2025-05-27 13:32 | 90.31 | 87 | 89.9776 | 3.31 | 3.8046 | 96.2%
2025-05-27 13:33 | 27.33 | 87.40 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 33 | 0 |  |  | 27.05 | 90.19 | [18 empty] | 2025-05-27 13:33 | 27.05 | 27.33 | 27.0664 | 0.28 | 1.0245 | 98.98% |  |  | 2025-05-27 13:33 | 90.19 | 87.4 | 89.8631 | 2.79 | 3.1922 | 96.81%
2025-05-27 13:34 | 27.39 | 88.00 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 34 | 0 |  |  | 27.15 | 90.19 | [18 empty] | 2025-05-27 13:34 | 27.15 | 27.39 | 27.1659 | 0.24 | 0.87623 | 99.12% |  |  | 2025-05-27 13:34 | 90.19 | 88 | 89.8631 | 2.19 | 2.4886 | 97.51%
2025-05-27 13:35 | 27.40 | 87.30 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 35 | 0 |  |  | 27.15 | 90.06 | [18 empty] | 2025-05-27 13:35 | 27.15 | 27.4 | 27.1659 | 0.25 | 0.91241 | 99.09% |  |  | 2025-05-27 13:35 | 90.06 | 87.3 | 89.7391 | 2.76 | 3.1615 | 96.84%
2025-05-27 13:36 | 27.44 | 86.00 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 36 | 0 |  |  | 27.25 | 89.93 | [18 empty] | 2025-05-27 13:36 | 27.25 | 27.44 | 27.2653 | 0.19 | 0.69242 | 99.31% |  |  | 2025-05-27 13:36 | 89.93 | 86 | 89.6151 | 3.93 | 4.5698 | 95.43%
2025-05-27 13:37 | 27.51 | 86.90 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 37 | 0 |  |  | 27.25 | 89.81 | [18 empty] | 2025-05-27 13:37 | 27.25 | 27.51 | 27.2653 | 0.26 | 0.94511 | 99.05% |  |  | 2025-05-27 13:37 | 89.81 | 86.9 | 89.5007 | 2.91 | 3.3487 | 96.65%
2025-05-27 13:38 | 27.51 | 87.95 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 38 | 0 |  |  | 27.25 | 89.68 | [18 empty] | 2025-05-27 13:38 | 27.25 | 27.51 | 27.2653 | 0.26 | 0.94511 | 99.05% |  |  | 2025-05-27 13:38 | 89.68 | 87.95 | 89.3767 | 1.73 | 1.967 | 98.03%
2025-05-27 13:39 | 27.51 | 87.65 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 39 | 0 |  |  | 27.25 | 89.68 | [18 empty] | 2025-05-27 13:39 | 27.25 | 27.51 | 27.2653 | 0.26 | 0.94511 | 99.05% |  |  | 2025-05-27 13:39 | 89.68 | 87.65 | 89.3767 | 2.03 | 2.316 | 97.68%
2025-05-27 13:40 | 27.51 | 87.40 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 40 | 0 |  |  | 27.25 | 89.55 | [18 empty] | 2025-05-27 13:40 | 27.25 | 27.51 | 27.2653 | 0.26 | 0.94511 | 99.05% |  |  | 2025-05-27 13:40 | 89.55 | 87.4 | 89.2527 | 2.15 | 2.46 | 97.54%
2025-05-27 13:41 | 27.51 | 88.00 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 41 | 0 |  |  | 27.25 | 89.55 | [18 empty] | 2025-05-27 13:41 | 27.25 | 27.51 | 27.2653 | 0.26 | 0.94511 | 99.05% |  |  | 2025-05-27 13:41 | 89.55 | 88 | 89.2527 | 1.55 | 1.7614 | 98.24%
2025-05-27 13:42 | 27.51 | 87.45 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 42 | 0 |  |  | 27.25 | 89.55 | [18 empty] | 2025-05-27 13:42 | 27.25 | 27.51 | 27.2653 | 0.26 | 0.94511 | 99.05% |  |  | 2025-05-27 13:42 | 89.55 | 87.45 | 89.2527 | 2.1 | 2.4014 | 97.6%
2025-05-27 13:43 | 27.51 | 87.95 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 43 | 0 |  |  | 27.25 | 89.43 | [18 empty] | 2025-05-27 13:43 | 27.25 | 27.51 | 27.2653 | 0.26 | 0.94511 | 99.05% |  |  | 2025-05-27 13:43 | 89.43 | 87.95 | 89.1382 | 1.48 | 1.6828 | 98.32%
2025-05-27 13:44 | 27.50 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 44 | 0 |  |  | 27.25 | 89.43 | [18 empty] | 2025-05-27 13:44 | 27.25 | 27.5 | 27.2653 | 0.25 | 0.90909 | 99.09% |  |  | 2025-05-27 13:44 | 89.43 | 89 | 89.1382 | 0.43 | 0.48315 | 99.52%
2025-05-27 13:45 | 27.53 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 45 | 0 |  |  | 27.35 | 89.43 | [18 empty] | 2025-05-27 13:45 | 27.35 | 27.53 | 27.3648 | 0.18 | 0.65383 | 99.35% |  |  | 2025-05-27 13:45 | 89.43 | 89 | 89.1382 | 0.43 | 0.48315 | 99.52%
2025-05-27 13:46 | 27.57 | 88.70 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 46 | 0 |  |  | 27.45 | 89.43 | [18 empty] | 2025-05-27 13:46 | 27.45 | 27.57 | 27.4642 | 0.12 | 0.43526 | 99.56% |  |  | 2025-05-27 13:46 | 89.43 | 88.7 | 89.1382 | 0.73 | 0.823 | 99.18%
2025-05-27 13:48 | 27.60 | 86.00 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 48 | 0 |  |  | 27.35 | 89.30 | [18 empty] | 2025-05-27 13:48 | 27.35 | 27.6 | 27.3648 | 0.25 | 0.9058 | 99.09% |  |  | 2025-05-27 13:48 | 89.3 | 86 | 89.0142 | 3.3 | 3.8372 | 96.16%
2025-05-27 13:49 | 27.62 | 87.55 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 49 | 0 |  |  | 27.45 | 89.17 | [18 empty] | 2025-05-27 13:49 | 27.45 | 27.62 | 27.4642 | 0.17 | 0.6155 | 99.38% |  |  | 2025-05-27 13:49 | 89.17 | 87.55 | 88.8902 | 1.62 | 1.8504 | 98.15%
2025-05-27 13:50 | 27.62 | 87.55 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 50 | 0 |  |  | 27.55 | 89.05 | [18 empty] | 2025-05-27 13:50 | 27.55 | 27.62 | 27.5637 | 0.07 | 0.25344 | 99.75% |  |  | 2025-05-27 13:50 | 89.05 | 87.55 | 88.7758 | 1.5 | 1.7133 | 98.29%
2025-05-27 13:51 | 27.62 | 86.05 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 51 | 0 |  |  | 27.55 | 89.05 | [18 empty] | 2025-05-27 13:51 | 27.55 | 27.62 | 27.5637 | 0.07 | 0.25344 | 99.75% |  |  | 2025-05-27 13:51 | 89.05 | 86.05 | 88.7758 | 3 | 3.4863 | 96.51%
2025-05-27 13:52 | 27.66 | 86.15 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 52 | 0 |  |  | 27.66 | 88.92 | [18 empty] | 2025-05-27 13:52 | 27.66 | 27.66 | 27.6731 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 13:52 | 88.92 | 86.15 | 88.6518 | 2.77 | 3.2153 | 96.78%
2025-05-27 13:53 | 27.66 | 84.05 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 53 | 0 |  |  | 27.55 | 88.67 | [18 empty] | 2025-05-27 13:53 | 27.55 | 27.66 | 27.5637 | 0.11 | 0.39769 | 99.6% |  |  | 2025-05-27 13:53 | 88.67 | 84.05 | 88.4133 | 4.62 | 5.4967 | 94.5%
2025-05-27 13:54 | 27.70 | 84.00 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 54 | 0 |  |  | 27.66 | 88.54 | [18 empty] | 2025-05-27 13:54 | 27.66 | 27.7 | 27.6731 | 0.04 | 0.1444 | 99.86% |  |  | 2025-05-27 13:54 | 88.54 | 84 | 88.2894 | 4.54 | 5.4048 | 94.6%
2025-05-27 13:55 | 27.71 | 85.10 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 55 | 0 |  |  | 27.66 | 88.29 | [18 empty] | 2025-05-27 13:55 | 27.66 | 27.71 | 27.6731 | 0.05 | 0.18044 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 13:55 | 88.29 | 85.1 | 88.0509 | 3.19 | 3.7485 | 96.25%
2025-05-27 13:56 | 27.75 | 85.45 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 56 | 0 |  |  | 27.66 | 88.16 | [18 empty] | 2025-05-27 13:56 | 27.66 | 27.75 | 27.6731 | 0.09 | 0.32432 | 99.68% |  |  | 2025-05-27 13:56 | 88.16 | 85.45 | 87.9269 | 2.71 | 3.1714 | 96.83%
2025-05-27 13:57 | 27.75 | 85.75 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 57 | 0 |  |  | 27.66 | 87.91 | [18 empty] | 2025-05-27 13:57 | 27.66 | 27.75 | 27.6731 | 0.09 | 0.32432 | 99.68% |  |  | 2025-05-27 13:57 | 87.91 | 85.75 | 87.6885 | 2.16 | 2.519 | 97.48%
2025-05-27 13:58 | 27.74 | 85.75 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 58 | 0 |  |  | 27.66 | 87.78 | [18 empty] | 2025-05-27 13:58 | 27.66 | 27.74 | 27.6731 | 0.08 | 0.28839 | 99.71% |  |  | 2025-05-27 13:58 | 87.78 | 85.75 | 87.5645 | 2.03 | 2.3673 | 97.63%
2025-05-27 13:59 | 27.75 | 85.00 | 2025 | 5 | 27 | 13 | 59 | 0 |  |  | 27.76 | 87.66 | [18 empty] | 2025-05-27 13:59 | 27.76 | 27.75 | 27.7725 | 0.01 | 0.036036 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 13:59 | 87.66 | 85 | 87.45 | 2.66 | 3.1294 | 96.87%
2025-05-27 14:00 | 27.76 | 85.10 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 0 | 0 |  |  | 27.76 | 87.53 | [18 empty] | 2025-05-27 14:00 | 27.76 | 27.76 | 27.7725 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 14:00 | 87.53 | 85.1 | 87.326 | 2.43 | 2.8555 | 97.14%
2025-05-27 14:03 | 27.80 | 85.00 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 3 | 0 |  |  | 27.76 | 87.02 | [18 empty] | 2025-05-27 14:03 | 27.76 | 27.8 | 27.7725 | 0.04 | 0.14388 | 99.86% |  |  | 2025-05-27 14:03 | 87.02 | 85 | 86.8396 | 2.02 | 2.3765 | 97.62%
2025-05-27 14:04 | 27.81 | 85.00 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 4 | 0 |  |  | 27.76 | 86.77 | [18 empty] | 2025-05-27 14:04 | 27.76 | 27.81 | 27.7725 | 0.05 | 0.17979 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 14:04 | 86.77 | 85 | 86.6011 | 1.77 | 2.0824 | 97.92%
2025-05-27 14:05 | 27.81 | 84.25 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 5 | 0 |  |  | 27.76 | 86.64 | [18 empty] | 2025-05-27 14:05 | 27.76 | 27.81 | 27.7725 | 0.05 | 0.17979 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 14:05 | 86.64 | 84.25 | 86.4771 | 2.39 | 2.8368 | 97.16%
2025-05-27 14:06 | 27.85 | 83.45 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 6 | 0 |  |  | 27.76 | 86.52 | [18 empty] | 2025-05-27 14:06 | 27.76 | 27.85 | 27.7725 | 0.09 | 0.32316 | 99.68% |  |  | 2025-05-27 14:06 | 86.52 | 83.45 | 86.3627 | 3.07 | 3.6788 | 96.32%
2025-05-27 14:07 | 27.85 | 81.90 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 7 | 0 |  |  | 27.86 | 86.39 | [18 empty] | 2025-05-27 14:07 | 27.86 | 27.85 | 27.872 | 0.01 | 0.035907 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 14:07 | 86.39 | 81.9 | 86.2387 | 4.49 | 5.4823 | 94.52%
2025-05-27 14:08 | 27.86 | 80.85 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 8 | 0 |  |  | 27.76 | 86.01 | [18 empty] | 2025-05-27 14:08 | 27.76 | 27.86 | 27.7725 | 0.1 | 0.35894 | 99.64% |  |  | 2025-05-27 14:08 | 86.01 | 80.85 | 85.8762 | 5.16 | 6.3822 | 93.62%
2025-05-27 14:09 | 27.85 | 79.00 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 9 | 0 |  |  | 27.86 | 85.76 | [18 empty] | 2025-05-27 14:09 | 27.86 | 27.85 | 27.872 | 0.01 | 0.035907 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 14:09 | 85.76 | 79 | 85.6378 | 6.76 | 8.557 | 91.44%
2025-05-27 14:10 | 27.83 | 77.70 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 10 | 0 |  |  | 27.76 | 85.25 | [18 empty] | 2025-05-27 14:10 | 27.76 | 27.83 | 27.7725 | 0.07 | 0.25153 | 99.75% |  |  | 2025-05-27 14:10 | 85.25 | 77.7 | 85.1513 | 7.55 | 9.7169 | 90.28%
2025-05-27 14:11 | 27.82 | 77.95 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 11 | 0 |  |  | 27.76 | 84.75 | [18 empty] | 2025-05-27 14:11 | 27.76 | 27.82 | 27.7725 | 0.06 | 0.21567 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 14:11 | 84.75 | 77.95 | 84.6744 | 6.8 | 8.7235 | 91.28%
2025-05-27 14:12 | 27.80 | 77.90 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 12 | 0 |  |  | 27.76 | 84.24 | [18 empty] | 2025-05-27 14:12 | 27.76 | 27.8 | 27.7725 | 0.04 | 0.14388 | 99.86% |  |  | 2025-05-27 14:12 | 84.24 | 77.9 | 84.188 | 6.34 | 8.1386 | 91.86%
2025-05-27 14:13 | 27.80 | 77.55 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 13 | 0 |  |  | 27.76 | 83.86 | [18 empty] | 2025-05-27 14:13 | 27.76 | 27.8 | 27.7725 | 0.04 | 0.14388 | 99.86% |  |  | 2025-05-27 14:13 | 83.86 | 77.55 | 83.8256 | 6.31 | 8.1367 | 91.86%
2025-05-27 14:14 | 27.80 | 77.00 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 14 | 0 |  |  | 27.76 | 83.48 | [18 empty] | 2025-05-27 14:14 | 27.76 | 27.8 | 27.7725 | 0.04 | 0.14388 | 99.86% |  |  | 2025-05-27 14:14 | 83.48 | 77 | 83.4631 | 6.48 | 8.4156 | 91.58%
2025-05-27 14:17 | 27.73 | 77.20 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 17 | 0 |  |  | 27.76 | 82.22 | [18 empty] | 2025-05-27 14:17 | 27.76 | 27.73 | 27.7725 | 0.03 | 0.10819 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 14:17 | 82.22 | 77.2 | 82.2613 | 5.02 | 6.5026 | 93.5%
2025-05-27 14:18 | 27.70 | 76.80 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 18 | 0 |  |  | 27.76 | 81.84 | [18 empty] | 2025-05-27 14:18 | 27.76 | 27.7 | 27.7725 | 0.06 | 0.21661 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 14:18 | 81.84 | 76.8 | 81.8989 | 5.04 | 6.5625 | 93.44%
2025-05-27 14:19 | 27.69 | 76.75 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 19 | 0 |  |  | 27.76 | 81.46 | [18 empty] | 2025-05-27 14:19 | 27.76 | 27.69 | 27.7725 | 0.07 | 0.2528 | 99.75% |  |  | 2025-05-27 14:19 | 81.46 | 76.75 | 81.5364 | 4.71 | 6.1368 | 93.86%
2025-05-27 14:20 | 27.63 | 75.90 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 20 | 0 |  |  | 27.66 | 81.21 | [18 empty] | 2025-05-27 14:20 | 27.66 | 27.63 | 27.6731 | 0.03 | 0.10858 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 14:20 | 81.21 | 75.9 | 81.298 | 5.31 | 6.996 | 93%
2025-05-27 14:21 | 27.52 | 75.80 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 21 | 0 |  |  | 27.66 | 80.83 | [18 empty] | 2025-05-27 14:21 | 27.66 | 27.52 | 27.6731 | 0.14 | 0.50872 | 99.49% |  |  | 2025-05-27 14:21 | 80.83 | 75.8 | 80.9356 | 5.03 | 6.6359 | 93.36%
2025-05-27 14:22 | 27.38 | 76.00 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 22 | 0 |  |  | 27.55 | 80.45 | [18 empty] | 2025-05-27 14:22 | 27.55 | 27.38 | 27.5637 | 0.17 | 0.62089 | 99.38% |  |  | 2025-05-27 14:22 | 80.45 | 76 | 80.5731 | 4.45 | 5.8553 | 94.14%
2025-05-27 14:23 | 27.28 | 76.85 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 23 | 0 |  |  | 27.55 | 80.20 | [18 empty] | 2025-05-27 14:23 | 27.55 | 27.28 | 27.5637 | 0.27 | 0.98974 | 99.01% |  |  | 2025-05-27 14:23 | 80.2 | 76.85 | 80.3347 | 3.35 | 4.3591 | 95.64%
2025-05-27 14:24 | 27.19 | 77.35 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 24 | 0 |  |  | 27.45 | 79.94 | [18 empty] | 2025-05-27 14:24 | 27.45 | 27.19 | 27.4642 | 0.26 | 0.95623 | 99.04% |  |  | 2025-05-27 14:24 | 79.94 | 77.35 | 80.0867 | 2.59 | 3.3484 | 96.65%
2025-05-27 14:25 | 27.11 | 78.75 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 25 | 0 |  |  | 27.35 | 79.82 | [18 empty] | 2025-05-27 14:25 | 27.35 | 27.11 | 27.3648 | 0.24 | 0.88528 | 99.11% |  |  | 2025-05-27 14:25 | 79.82 | 78.75 | 79.9722 | 1.07 | 1.3587 | 98.64%
2025-05-27 14:26 | 27.02 | 78.75 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 26 | 0 |  |  | 27.35 | 79.69 | [18 empty] | 2025-05-27 14:26 | 27.35 | 27.02 | 27.3648 | 0.33 | 1.2213 | 98.78% |  |  | 2025-05-27 14:26 | 79.69 | 78.75 | 79.8482 | 0.94 | 1.1937 | 98.81%
2025-05-27 14:27 | 26.97 | 79.85 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 27 | 0 |  |  | 27.25 | 79.69 | [18 empty] | 2025-05-27 14:27 | 27.25 | 26.97 | 27.2653 | 0.28 | 1.0382 | 98.96% |  |  | 2025-05-27 14:27 | 79.69 | 79.85 | 79.8482 | 0.16 | 0.20038 | 99.8%
2025-05-27 14:28 | 26.86 | 80.00 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 28 | 0 |  |  | 27.15 | 79.69 | [18 empty] | 2025-05-27 14:28 | 27.15 | 26.86 | 27.1659 | 0.29 | 1.0797 | 98.92% |  |  | 2025-05-27 14:28 | 79.69 | 80 | 79.8482 | 0.31 | 0.3875 | 99.61%
2025-05-27 14:29 | 26.77 | 81.65 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 29 | 0 |  |  | 27.15 | 79.82 | [18 empty] | 2025-05-27 14:29 | 27.15 | 26.77 | 27.1659 | 0.38 | 1.4195 | 98.58% |  |  | 2025-05-27 14:29 | 79.82 | 81.65 | 79.9722 | 1.83 | 2.2413 | 97.76%
2025-05-27 14:30 | 26.68 | 82.00 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 30 | 0 |  |  | 26.75 | 79.94 | [18 empty] | 2025-05-27 14:30 | 26.75 | 26.68 | 26.7681 | 0.07 | 0.26237 | 99.74% |  |  | 2025-05-27 14:30 | 79.94 | 82 | 80.0867 | 2.06 | 2.5122 | 97.49%
2025-05-27 14:33 | 26.42 | 84.65 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 33 | 0 |  |  | 26.35 | 81.08 | [18 empty] | 2025-05-27 14:33 | 26.35 | 26.42 | 26.3703 | 0.07 | 0.26495 | 99.74% |  |  | 2025-05-27 14:33 | 81.08 | 84.65 | 81.174 | 3.57 | 4.2174 | 95.78%
2025-05-27 14:34 | 26.37 | 85.50 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 34 | 0 |  |  | 26.25 | 81.46 | [18 empty] | 2025-05-27 14:34 | 26.25 | 26.37 | 26.2708 | 0.12 | 0.45506 | 99.54% |  |  | 2025-05-27 14:34 | 81.46 | 85.5 | 81.5364 | 4.04 | 4.7251 | 95.27%
2025-05-27 14:35 | 26.31 | 86.05 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 35 | 0 |  |  | 26.15 | 81.59 | [18 empty] | 2025-05-27 14:35 | 26.15 | 26.31 | 26.1714 | 0.16 | 0.60813 | 99.39% |  |  | 2025-05-27 14:35 | 81.59 | 86.05 | 81.6604 | 4.46 | 5.183 | 94.82%
2025-05-27 14:36 | 26.31 | 86.00 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 36 | 0 |  |  | 26.05 | 81.84 | [18 empty] | 2025-05-27 14:36 | 26.05 | 26.31 | 26.0719 | 0.26 | 0.98822 | 99.01% |  |  | 2025-05-27 14:36 | 81.84 | 86 | 81.8989 | 4.16 | 4.8372 | 95.16%
2025-05-27 14:37 | 26.31 | 87.00 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 37 | 0 |  |  | 26.15 | 82.85 | [18 empty] | 2025-05-27 14:37 | 26.15 | 26.31 | 26.1714 | 0.16 | 0.60813 | 99.39% |  |  | 2025-05-27 14:37 | 82.85 | 87 | 82.8622 | 4.15 | 4.7701 | 95.23%
2025-05-27 14:38 | 26.30 | 86.30 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 38 | 0 |  |  | 26.25 | 83.36 | [18 empty] | 2025-05-27 14:38 | 26.25 | 26.3 | 26.2708 | 0.05 | 0.19011 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 14:38 | 83.36 | 86.3 | 83.3487 | 2.94 | 3.4067 | 96.59%
2025-05-27 14:39 | 26.29 | 86.20 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 39 | 0 |  |  | 26.25 | 83.61 | [18 empty] | 2025-05-27 14:39 | 26.25 | 26.29 | 26.2708 | 0.04 | 0.15215 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 14:39 | 83.61 | 86.2 | 83.5871 | 2.59 | 3.0046 | 97%
2025-05-27 14:40 | 26.28 | 86.80 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 40 | 0 |  |  | 26.25 | 83.86 | [18 empty] | 2025-05-27 14:40 | 26.25 | 26.28 | 26.2708 | 0.03 | 0.11416 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 14:40 | 83.86 | 86.8 | 83.8256 | 2.94 | 3.3871 | 96.61%
2025-05-27 14:41 | 26.26 | 87.40 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 41 | 0 |  |  | 26.05 | 83.48 | [18 empty] | 2025-05-27 14:41 | 26.05 | 26.26 | 26.0719 | 0.21 | 0.7997 | 99.2% |  |  | 2025-05-27 14:41 | 83.48 | 87.4 | 83.4631 | 3.92 | 4.4851 | 95.51%
2025-05-27 14:42 | 26.20 | 87.75 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 42 | 0 |  |  | 26.05 | 83.74 | [18 empty] | 2025-05-27 14:42 | 26.05 | 26.2 | 26.0719 | 0.15 | 0.57252 | 99.43% |  |  | 2025-05-27 14:42 | 83.74 | 87.75 | 83.7111 | 4.01 | 4.5698 | 95.43%
2025-05-27 14:43 | 26.20 | 87.95 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 43 | 0 |  |  | 25.95 | 83.99 | [18 empty] | 2025-05-27 14:43 | 25.95 | 26.2 | 25.9725 | 0.25 | 0.9542 | 99.05% |  |  | 2025-05-27 14:43 | 83.99 | 87.95 | 83.9496 | 3.96 | 4.5026 | 95.5%
2025-05-27 14:44 | 26.20 | 88.00 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 44 | 0 |  |  | 25.95 | 84.37 | [18 empty] | 2025-05-27 14:44 | 25.95 | 26.2 | 25.9725 | 0.25 | 0.9542 | 99.05% |  |  | 2025-05-27 14:44 | 84.37 | 88 | 84.312 | 3.63 | 4.125 | 95.88%
2025-05-27 14:46 | 26.20 | 88.15 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 46 | 0 |  |  | 26.05 | 85.00 | [18 empty] | 2025-05-27 14:46 | 26.05 | 26.2 | 26.0719 | 0.15 | 0.57252 | 99.43% |  |  | 2025-05-27 14:46 | 85 | 88.15 | 84.9129 | 3.15 | 3.5735 | 96.43%
2025-05-27 14:47 | 26.20 | 88.30 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 47 | 0 |  |  | 26.05 | 85.25 | [18 empty] | 2025-05-27 14:47 | 26.05 | 26.2 | 26.0719 | 0.15 | 0.57252 | 99.43% |  |  | 2025-05-27 14:47 | 85.25 | 88.3 | 85.1513 | 3.05 | 3.4541 | 96.55%
2025-05-27 14:48 | 26.18 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 48 | 0 |  |  | 26.05 | 85.51 | [18 empty] | 2025-05-27 14:48 | 26.05 | 26.18 | 26.0719 | 0.13 | 0.49656 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 14:48 | 85.51 | 89 | 85.3993 | 3.49 | 3.9213 | 96.08%
2025-05-27 14:49 | 26.17 | 89.35 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 49 | 0 |  |  | 25.95 | 85.76 | [18 empty] | 2025-05-27 14:49 | 25.95 | 26.17 | 25.9725 | 0.22 | 0.84066 | 99.16% |  |  | 2025-05-27 14:49 | 85.76 | 89.35 | 85.6378 | 3.59 | 4.0179 | 95.98%
2025-05-27 14:50 | 26.15 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 50 | 0 |  |  | 25.95 | 86.01 | [18 empty] | 2025-05-27 14:50 | 25.95 | 26.15 | 25.9725 | 0.2 | 0.76482 | 99.24% |  |  | 2025-05-27 14:50 | 86.01 | 90 | 85.8762 | 3.99 | 4.4333 | 95.57%
2025-05-27 14:51 | 26.15 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 51 | 0 |  |  | 25.95 | 86.39 | [18 empty] | 2025-05-27 14:51 | 25.95 | 26.15 | 25.9725 | 0.2 | 0.76482 | 99.24% |  |  | 2025-05-27 14:51 | 86.39 | 90 | 86.2387 | 3.61 | 4.0111 | 95.99%
2025-05-27 14:52 | 26.16 | 89.40 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 52 | 0 |  |  | 25.95 | 86.77 | [18 empty] | 2025-05-27 14:52 | 25.95 | 26.16 | 25.9725 | 0.21 | 0.80275 | 99.2% |  |  | 2025-05-27 14:52 | 86.77 | 89.4 | 86.6011 | 2.63 | 2.9418 | 97.06%
2025-05-27 14:53 | 26.20 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 53 | 0 |  |  | 25.95 | 86.90 | [18 empty] | 2025-05-27 14:53 | 25.95 | 26.2 | 25.9725 | 0.25 | 0.9542 | 99.05% |  |  | 2025-05-27 14:53 | 86.9 | 90 | 86.7251 | 3.1 | 3.4444 | 96.56%
2025-05-27 14:54 | 26.21 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 54 | 0 |  |  | 26.05 | 87.15 | [18 empty] | 2025-05-27 14:54 | 26.05 | 26.21 | 26.0719 | 0.16 | 0.61045 | 99.39% |  |  | 2025-05-27 14:54 | 87.15 | 90 | 86.9636 | 2.85 | 3.1667 | 96.83%
2025-05-27 14:55 | 26.27 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 55 | 0 |  |  | 26.05 | 87.40 | [18 empty] | 2025-05-27 14:55 | 26.05 | 26.27 | 26.0719 | 0.22 | 0.83746 | 99.16% |  |  | 2025-05-27 14:55 | 87.4 | 90 | 87.202 | 2.6 | 2.8889 | 97.11%
2025-05-27 14:56 | 26.31 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 56 | 0 |  |  | 26.15 | 87.66 | [18 empty] | 2025-05-27 14:56 | 26.15 | 26.31 | 26.1714 | 0.16 | 0.60813 | 99.39% |  |  | 2025-05-27 14:56 | 87.66 | 90 | 87.45 | 2.34 | 2.6 | 97.4%
2025-05-27 14:57 | 26.31 | 89.70 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 57 | 0 |  |  | 26.15 | 87.91 | [18 empty] | 2025-05-27 14:57 | 26.15 | 26.31 | 26.1714 | 0.16 | 0.60813 | 99.39% |  |  | 2025-05-27 14:57 | 87.91 | 89.7 | 87.6885 | 1.79 | 1.9955 | 98%
2025-05-27 14:59 | 26.37 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 14 | 59 | 0 |  |  | 26.25 | 88.67 | [18 empty] | 2025-05-27 14:59 | 26.25 | 26.37 | 26.2708 | 0.12 | 0.45506 | 99.54% |  |  | 2025-05-27 14:59 | 88.67 | 90 | 88.4133 | 1.33 | 1.4778 | 98.52%
2025-05-27 15:00 | 26.40 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 0 | 0 |  |  | 26.35 | 88.79 | [18 empty] | 2025-05-27 15:00 | 26.35 | 26.4 | 26.3703 | 0.05 | 0.18939 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 15:00 | 88.79 | 90 | 88.5278 | 1.21 | 1.3444 | 98.66%
2025-05-27 15:01 | 26.45 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 1 | 0 |  |  | 26.45 | 88.79 | [18 empty] | 2025-05-27 15:01 | 26.45 | 26.45 | 26.4697 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 15:01 | 88.79 | 90 | 88.5278 | 1.21 | 1.3444 | 98.66%
2025-05-27 15:02 | 26.49 | 90.70 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 2 | 0 |  |  | 26.55 | 88.79 | [18 empty] | 2025-05-27 15:02 | 26.55 | 26.49 | 26.5692 | 0.06 | 0.2265 | 99.77% |  |  | 2025-05-27 15:02 | 88.79 | 90.7 | 88.5278 | 1.91 | 2.1058 | 97.89%
2025-05-27 15:03 | 26.51 | 89.80 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 3 | 0 |  |  | 26.55 | 88.92 | [18 empty] | 2025-05-27 15:03 | 26.55 | 26.51 | 26.5692 | 0.04 | 0.15089 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 15:03 | 88.92 | 89.8 | 88.6518 | 0.88 | 0.97996 | 99.02%
2025-05-27 15:04 | 26.50 | 89.35 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 4 | 0 |  |  | 26.55 | 88.92 | [18 empty] | 2025-05-27 15:04 | 26.55 | 26.5 | 26.5692 | 0.05 | 0.18868 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 15:04 | 88.92 | 89.35 | 88.6518 | 0.43 | 0.48125 | 99.52%
2025-05-27 15:05 | 26.53 | 89.60 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 5 | 0 |  |  | 26.65 | 88.92 | [18 empty] | 2025-05-27 15:05 | 26.65 | 26.53 | 26.6686 | 0.12 | 0.45232 | 99.55% |  |  | 2025-05-27 15:05 | 88.92 | 89.6 | 88.6518 | 0.68 | 0.75893 | 99.24%
2025-05-27 15:06 | 26.60 | 90.25 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 6 | 0 |  |  | 26.65 | 88.92 | [18 empty] | 2025-05-27 15:06 | 26.65 | 26.6 | 26.6686 | 0.05 | 0.18797 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 15:06 | 88.92 | 90.25 | 88.6518 | 1.33 | 1.4737 | 98.53%
2025-05-27 15:07 | 26.60 | 89.10 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 7 | 0 |  |  | 26.65 | 88.92 | [18 empty] | 2025-05-27 15:07 | 26.65 | 26.6 | 26.6686 | 0.05 | 0.18797 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 15:07 | 88.92 | 89.1 | 88.6518 | 0.18 | 0.20202 | 99.8%
2025-05-27 15:09 | 26.63 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 9 | 0 |  |  | 26.65 | 88.92 | [18 empty] | 2025-05-27 15:09 | 26.65 | 26.63 | 26.6686 | 0.02 | 0.075103 | 99.92% |  |  | 2025-05-27 15:09 | 88.92 | 89 | 88.6518 | 0.08 | 0.089888 | 99.91%
2025-05-27 15:10 | 26.67 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 10 | 0 |  |  | 26.65 | 88.92 | [18 empty] | 2025-05-27 15:10 | 26.65 | 26.67 | 26.6686 | 0.02 | 0.074991 | 99.93% |  |  | 2025-05-27 15:10 | 88.92 | 89 | 88.6518 | 0.08 | 0.089888 | 99.91%
2025-05-27 15:11 | 26.70 | 89.45 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 11 | 0 |  |  | 26.65 | 88.92 | [18 empty] | 2025-05-27 15:11 | 26.65 | 26.7 | 26.6686 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 15:11 | 88.92 | 89.45 | 88.6518 | 0.53 | 0.59251 | 99.41%
2025-05-27 15:12 | 26.70 | 88.65 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 12 | 0 |  |  | 26.65 | 88.92 | [18 empty] | 2025-05-27 15:12 | 26.65 | 26.7 | 26.6686 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 15:12 | 88.92 | 88.65 | 88.6518 | 0.27 | 0.30457 | 99.7%
2025-05-27 15:13 | 26.71 | 88.20 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 13 | 0 |  |  | 26.65 | 88.92 | [18 empty] | 2025-05-27 15:13 | 26.65 | 26.71 | 26.6686 | 0.06 | 0.22463 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 15:13 | 88.92 | 88.2 | 88.6518 | 0.72 | 0.81633 | 99.18%
2025-05-27 15:14 | 26.76 | 88.00 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 14 | 0 |  |  | 26.75 | 88.92 | [18 empty] | 2025-05-27 15:14 | 26.75 | 26.76 | 26.7681 | 0.01 | 0.037369 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 15:14 | 88.92 | 88 | 88.6518 | 0.92 | 1.0455 | 98.95%
2025-05-27 15:15 | 26.82 | 88.50 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 15 | 0 |  |  | 26.85 | 88.79 | [18 empty] | 2025-05-27 15:15 | 26.85 | 26.82 | 26.8675 | 0.03 | 0.11186 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 15:15 | 88.79 | 88.5 | 88.5278 | 0.29 | 0.32768 | 99.67%
2025-05-27 15:16 | 26.86 | 88.05 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 16 | 0 |  |  | 26.85 | 88.79 | [18 empty] | 2025-05-27 15:16 | 26.85 | 26.86 | 26.8675 | 0.01 | 0.03723 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 15:16 | 88.79 | 88.05 | 88.5278 | 0.74 | 0.84043 | 99.16%
2025-05-27 15:17 | 26.95 | 87.70 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 17 | 0 |  |  | 26.85 | 88.67 | [18 empty] | 2025-05-27 15:17 | 26.85 | 26.95 | 26.8675 | 0.1 | 0.37106 | 99.63% |  |  | 2025-05-27 15:17 | 88.67 | 87.7 | 88.4133 | 0.97 | 1.106 | 98.89%
2025-05-27 15:18 | 27.02 | 86.05 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 18 | 0 |  |  | 26.95 | 88.54 | [18 empty] | 2025-05-27 15:18 | 26.95 | 27.02 | 26.967 | 0.07 | 0.25907 | 99.74% |  |  | 2025-05-27 15:18 | 88.54 | 86.05 | 88.2894 | 2.49 | 2.8937 | 97.11%
2025-05-27 15:19 | 27.10 | 85.50 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 19 | 0 |  |  | 27.05 | 88.42 | [18 empty] | 2025-05-27 15:19 | 27.05 | 27.1 | 27.0664 | 0.05 | 0.1845 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 15:19 | 88.42 | 85.5 | 88.1749 | 2.92 | 3.4152 | 96.58%
2025-05-27 15:20 | 27.16 | 85.05 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 20 | 0 |  |  | 27.05 | 88.29 | [18 empty] | 2025-05-27 15:20 | 27.05 | 27.16 | 27.0664 | 0.11 | 0.40501 | 99.59% |  |  | 2025-05-27 15:20 | 88.29 | 85.05 | 88.0509 | 3.24 | 3.8095 | 96.19%
2025-05-27 15:21 | 27.21 | 84.60 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 21 | 0 |  |  | 27.05 | 88.16 | [18 empty] | 2025-05-27 15:21 | 27.05 | 27.21 | 27.0664 | 0.16 | 0.58802 | 99.41% |  |  | 2025-05-27 15:21 | 88.16 | 84.6 | 87.9269 | 3.56 | 4.208 | 95.79%
2025-05-27 15:22 | 27.27 | 84.65 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 22 | 0 |  |  | 27.15 | 88.04 | [18 empty] | 2025-05-27 15:22 | 27.15 | 27.27 | 27.1659 | 0.12 | 0.44004 | 99.56% |  |  | 2025-05-27 15:22 | 88.04 | 84.65 | 87.8125 | 3.39 | 4.0047 | 96%
2025-05-27 15:23 | 27.36 | 86.00 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 23 | 0 |  |  | 27.25 | 87.91 | [18 empty] | 2025-05-27 15:23 | 27.25 | 27.36 | 27.2653 | 0.11 | 0.40205 | 99.6% |  |  | 2025-05-27 15:23 | 87.91 | 86 | 87.6885 | 1.91 | 2.2209 | 97.78%
2025-05-27 15:26 | 27.52 | 84.15 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 26 | 0 |  |  | 27.35 | 87.40 | [18 empty] | 2025-05-27 15:26 | 27.35 | 27.52 | 27.3648 | 0.17 | 0.61773 | 99.38% |  |  | 2025-05-27 15:26 | 87.4 | 84.15 | 87.202 | 3.25 | 3.8622 | 96.14%
2025-05-27 15:27 | 27.59 | 84.25 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 27 | 0 |  |  | 27.45 | 87.28 | [18 empty] | 2025-05-27 15:27 | 27.45 | 27.59 | 27.4642 | 0.14 | 0.50743 | 99.49% |  |  | 2025-05-27 15:27 | 87.28 | 84.25 | 87.0876 | 3.03 | 3.5964 | 96.4%
2025-05-27 15:28 | 27.63 | 85.00 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 28 | 0 |  |  | 27.45 | 87.02 | [18 empty] | 2025-05-27 15:28 | 27.45 | 27.63 | 27.4642 | 0.18 | 0.65147 | 99.35% |  |  | 2025-05-27 15:28 | 87.02 | 85 | 86.8396 | 2.02 | 2.3765 | 97.62%
2025-05-27 15:29 | 27.71 | 85.60 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 29 | 0 |  |  | 27.55 | 86.90 | [18 empty] | 2025-05-27 15:29 | 27.55 | 27.71 | 27.5637 | 0.16 | 0.57741 | 99.42% |  |  | 2025-05-27 15:29 | 86.9 | 85.6 | 86.7251 | 1.3 | 1.5187 | 98.48%
2025-05-27 15:30 | 27.77 | 86.45 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 30 | 0 |  |  | 27.55 | 86.90 | [18 empty] | 2025-05-27 15:30 | 27.55 | 27.77 | 27.5637 | 0.22 | 0.79222 | 99.21% |  |  | 2025-05-27 15:30 | 86.9 | 86.45 | 86.7251 | 0.45 | 0.52053 | 99.48%
2025-05-27 15:31 | 27.80 | 86.20 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 31 | 0 |  |  | 27.66 | 86.90 | [18 empty] | 2025-05-27 15:31 | 27.66 | 27.8 | 27.6731 | 0.14 | 0.5036 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 15:31 | 86.9 | 86.2 | 86.7251 | 0.7 | 0.81206 | 99.19%
2025-05-27 15:32 | 27.86 | 85.50 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 32 | 0 |  |  | 27.66 | 86.77 | [18 empty] | 2025-05-27 15:32 | 27.66 | 27.86 | 27.6731 | 0.2 | 0.71788 | 99.28% |  |  | 2025-05-27 15:32 | 86.77 | 85.5 | 86.6011 | 1.27 | 1.4854 | 98.51%
2025-05-27 15:33 | 27.95 | 86.70 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 33 | 0 |  |  | 27.76 | 86.77 | [18 empty] | 2025-05-27 15:33 | 27.76 | 27.95 | 27.7725 | 0.19 | 0.67979 | 99.32% |  |  | 2025-05-27 15:33 | 86.77 | 86.7 | 86.6011 | 0.07 | 0.080738 | 99.92%
2025-05-27 15:34 | 27.99 | 84.10 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 34 | 0 |  |  | 27.76 | 86.77 | [18 empty] | 2025-05-27 15:34 | 27.76 | 27.99 | 27.7725 | 0.23 | 0.82172 | 99.18% |  |  | 2025-05-27 15:34 | 86.77 | 84.1 | 86.6011 | 2.67 | 3.1748 | 96.83%
2025-05-27 15:35 | 28.01 | 83.50 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 35 | 0 |  |  | 27.76 | 86.64 | [18 empty] | 2025-05-27 15:35 | 27.76 | 28.01 | 27.7725 | 0.25 | 0.89254 | 99.11% |  |  | 2025-05-27 15:35 | 86.64 | 83.5 | 86.4771 | 3.14 | 3.7605 | 96.24%
2025-05-27 15:36 | 28.06 | 84.00 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 36 | 0 |  |  | 27.86 | 86.52 | [18 empty] | 2025-05-27 15:36 | 27.86 | 28.06 | 27.872 | 0.2 | 0.71276 | 99.29% |  |  | 2025-05-27 15:36 | 86.52 | 84 | 86.3627 | 2.52 | 3 | 97%
2025-05-27 15:37 | 28.11 | 83.25 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 37 | 0 |  |  | 27.86 | 86.39 | [18 empty] | 2025-05-27 15:37 | 27.86 | 28.11 | 27.872 | 0.25 | 0.88936 | 99.11% |  |  | 2025-05-27 15:37 | 86.39 | 83.25 | 86.2387 | 3.14 | 3.7718 | 96.23%
2025-05-27 15:38 | 28.10 | 82.85 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 38 | 0 |  |  | 27.96 | 86.27 | [18 empty] | 2025-05-27 15:38 | 27.96 | 28.1 | 27.9714 | 0.14 | 0.49822 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 15:38 | 86.27 | 82.85 | 86.1242 | 3.42 | 4.1279 | 95.87%
2025-05-27 15:39 | 28.13 | 81.00 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 39 | 0 |  |  | 27.96 | 86.01 | [18 empty] | 2025-05-27 15:39 | 27.96 | 28.13 | 27.9714 | 0.17 | 0.60434 | 99.4% |  |  | 2025-05-27 15:39 | 86.01 | 81 | 85.8762 | 5.01 | 6.1852 | 93.81%
2025-05-27 15:40 | 28.16 | 81.00 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 40 | 0 |  |  | 27.96 | 85.89 | [18 empty] | 2025-05-27 15:40 | 27.96 | 28.16 | 27.9714 | 0.2 | 0.71023 | 99.29% |  |  | 2025-05-27 15:40 | 85.89 | 81 | 85.7618 | 4.89 | 6.037 | 93.96%
2025-05-27 15:41 | 28.20 | 81.00 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 41 | 0 |  |  | 28.06 | 85.51 | [18 empty] | 2025-05-27 15:41 | 28.06 | 28.2 | 28.0709 | 0.14 | 0.49645 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 15:41 | 85.51 | 81 | 85.3993 | 4.51 | 5.5679 | 94.43%
2025-05-27 15:42 | 28.21 | 80.85 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 42 | 0 |  |  | 28.06 | 85.25 | [18 empty] | 2025-05-27 15:42 | 28.06 | 28.21 | 28.0709 | 0.15 | 0.53173 | 99.47% |  |  | 2025-05-27 15:42 | 85.25 | 80.85 | 85.1513 | 4.4 | 5.4422 | 94.56%
2025-05-27 15:43 | 28.21 | 80.45 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 43 | 0 |  |  | 28.06 | 85.00 | [18 empty] | 2025-05-27 15:43 | 28.06 | 28.21 | 28.0709 | 0.15 | 0.53173 | 99.47% |  |  | 2025-05-27 15:43 | 85 | 80.45 | 84.9129 | 4.55 | 5.6557 | 94.34%
2025-05-27 15:44 | 28.23 | 80.60 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 44 | 0 |  |  | 28.16 | 84.75 | [18 empty] | 2025-05-27 15:44 | 28.16 | 28.23 | 28.1703 | 0.07 | 0.24796 | 99.75% |  |  | 2025-05-27 15:44 | 84.75 | 80.6 | 84.6744 | 4.15 | 5.1489 | 94.85%
2025-05-27 15:46 | 28.29 | 81.50 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 46 | 0 |  |  | 28.16 | 84.37 | [18 empty] | 2025-05-27 15:46 | 28.16 | 28.29 | 28.1703 | 0.13 | 0.45953 | 99.54% |  |  | 2025-05-27 15:46 | 84.37 | 81.5 | 84.312 | 2.87 | 3.5215 | 96.48%
2025-05-27 15:47 | 28.30 | 83.10 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 47 | 0 |  |  | 28.16 | 84.24 | [18 empty] | 2025-05-27 15:47 | 28.16 | 28.3 | 28.1703 | 0.14 | 0.4947 | 99.51% |  |  | 2025-05-27 15:47 | 84.24 | 83.1 | 84.188 | 1.14 | 1.3718 | 98.63%
2025-05-27 15:48 | 28.32 | 84.00 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 48 | 0 |  |  | 28.26 | 84.24 | [18 empty] | 2025-05-27 15:48 | 28.26 | 28.32 | 28.2698 | 0.06 | 0.21186 | 99.79% |  |  | 2025-05-27 15:48 | 84.24 | 84 | 84.188 | 0.24 | 0.28571 | 99.71%
2025-05-27 15:49 | 28.33 | 84.00 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 49 | 0 |  |  | 28.26 | 84.37 | [18 empty] | 2025-05-27 15:49 | 28.26 | 28.33 | 28.2698 | 0.07 | 0.24709 | 99.75% |  |  | 2025-05-27 15:49 | 84.37 | 84 | 84.312 | 0.37 | 0.44048 | 99.56%
2025-05-27 15:50 | 28.36 | 84.10 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 50 | 0 |  |  | 28.26 | 84.37 | [18 empty] | 2025-05-27 15:50 | 28.26 | 28.36 | 28.2698 | 0.1 | 0.35261 | 99.65% |  |  | 2025-05-27 15:50 | 84.37 | 84.1 | 84.312 | 0.27 | 0.32105 | 99.68%
2025-05-27 15:51 | 28.40 | 85.50 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 51 | 0 |  |  | 28.26 | 84.50 | [18 empty] | 2025-05-27 15:51 | 28.26 | 28.4 | 28.2698 | 0.14 | 0.49296 | 99.51% |  |  | 2025-05-27 15:51 | 84.5 | 85.5 | 84.436 | 1 | 1.1696 | 98.83%
2025-05-27 15:52 | 28.40 | 84.30 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 52 | 0 |  |  | 28.36 | 84.50 | [18 empty] | 2025-05-27 15:52 | 28.36 | 28.4 | 28.3692 | 0.04 | 0.14085 | 99.86% |  |  | 2025-05-27 15:52 | 84.5 | 84.3 | 84.436 | 0.2 | 0.23725 | 99.76%
2025-05-27 15:53 | 28.46 | 84.95 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 53 | 0 |  |  | 28.36 | 84.62 | [18 empty] | 2025-05-27 15:53 | 28.36 | 28.46 | 28.3692 | 0.1 | 0.35137 | 99.65% |  |  | 2025-05-27 15:53 | 84.62 | 84.95 | 84.5505 | 0.33 | 0.38846 | 99.61%
2025-05-27 15:54 | 28.50 | 84.30 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 54 | 0 |  |  | 28.36 | 84.75 | [18 empty] | 2025-05-27 15:54 | 28.36 | 28.5 | 28.3692 | 0.14 | 0.49123 | 99.51% |  |  | 2025-05-27 15:54 | 84.75 | 84.3 | 84.6744 | 0.45 | 0.53381 | 99.47%
2025-05-27 15:55 | 28.52 | 84.00 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 55 | 0 |  |  | 28.46 | 84.75 | [18 empty] | 2025-05-27 15:55 | 28.46 | 28.52 | 28.4687 | 0.06 | 0.21038 | 99.79% |  |  | 2025-05-27 15:55 | 84.75 | 84 | 84.6744 | 0.75 | 0.89286 | 99.11%
2025-05-27 15:56 | 28.57 | 83.20 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 56 | 0 |  |  | 28.56 | 84.62 | [18 empty] | 2025-05-27 15:56 | 28.56 | 28.57 | 28.5681 | 0.01 | 0.035002 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 15:56 | 84.62 | 83.2 | 84.5505 | 1.42 | 1.7067 | 98.29%
2025-05-27 15:57 | 28.61 | 83.00 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 57 | 0 |  |  | 28.56 | 84.62 | [18 empty] | 2025-05-27 15:57 | 28.56 | 28.61 | 28.5681 | 0.05 | 0.17476 | 99.83% |  |  | 2025-05-27 15:57 | 84.62 | 83 | 84.5505 | 1.62 | 1.9518 | 98.05%
2025-05-27 15:58 | 28.63 | 81.30 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 58 | 0 |  |  | 28.56 | 84.50 | [18 empty] | 2025-05-27 15:58 | 28.56 | 28.63 | 28.5681 | 0.07 | 0.2445 | 99.76% |  |  | 2025-05-27 15:58 | 84.5 | 81.3 | 84.436 | 3.2 | 3.936 | 96.06%
2025-05-27 15:59 | 28.70 | 79.80 | 2025 | 5 | 27 | 15 | 59 | 0 |  |  | 28.56 | 84.24 | [18 empty] | 2025-05-27 15:59 | 28.56 | 28.7 | 28.5681 | 0.14 | 0.4878 | 99.51% |  |  | 2025-05-27 15:59 | 84.24 | 79.8 | 84.188 | 4.44 | 5.5639 | 94.44%
2025-05-27 16:00 | 28.70 | 81.10 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 0 | 0 |  |  | 28.56 | 84.12 | [18 empty] | 2025-05-27 16:00 | 28.56 | 28.7 | 28.5681 | 0.14 | 0.4878 | 99.51% |  |  | 2025-05-27 16:00 | 84.12 | 81.1 | 84.0736 | 3.02 | 3.7238 | 96.28%
2025-05-27 16:01 | 28.74 | 82.55 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 1 | 0 |  |  | 28.66 | 83.86 | [18 empty] | 2025-05-27 16:01 | 28.66 | 28.74 | 28.6676 | 0.08 | 0.27836 | 99.72% |  |  | 2025-05-27 16:01 | 83.86 | 82.55 | 83.8256 | 1.31 | 1.5869 | 98.41%
2025-05-27 16:02 | 28.79 | 82.55 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 2 | 0 |  |  | 28.66 | 83.86 | [18 empty] | 2025-05-27 16:02 | 28.66 | 28.79 | 28.6676 | 0.13 | 0.45155 | 99.55% |  |  | 2025-05-27 16:02 | 83.86 | 82.55 | 83.8256 | 1.31 | 1.5869 | 98.41%
2025-05-27 16:03 | 28.80 | 82.55 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 3 | 0 |  |  | 28.66 | 83.86 | [18 empty] | 2025-05-27 16:03 | 28.66 | 28.8 | 28.6676 | 0.14 | 0.48611 | 99.51% |  |  | 2025-05-27 16:03 | 83.86 | 82.55 | 83.8256 | 1.31 | 1.5869 | 98.41%
2025-05-27 16:04 | 28.80 | 80.35 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 4 | 0 |  |  | 28.76 | 83.74 | [18 empty] | 2025-05-27 16:04 | 28.76 | 28.8 | 28.767 | 0.04 | 0.13889 | 99.86% |  |  | 2025-05-27 16:04 | 83.74 | 80.35 | 83.7111 | 3.39 | 4.219 | 95.78%
2025-05-27 16:05 | 28.85 | 80.05 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 5 | 0 |  |  | 28.76 | 83.61 | [18 empty] | 2025-05-27 16:05 | 28.76 | 28.85 | 28.767 | 0.09 | 0.31196 | 99.69% |  |  | 2025-05-27 16:05 | 83.61 | 80.05 | 83.5871 | 3.56 | 4.4472 | 95.55%
2025-05-27 16:06 | 28.88 | 81.20 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 6 | 0 |  |  | 28.76 | 83.36 | [18 empty] | 2025-05-27 16:06 | 28.76 | 28.88 | 28.767 | 0.12 | 0.41551 | 99.58% |  |  | 2025-05-27 16:06 | 83.36 | 81.2 | 83.3487 | 2.16 | 2.6601 | 97.34%
2025-05-27 16:07 | 28.90 | 80.85 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 7 | 0 |  |  | 28.86 | 83.23 | [18 empty] | 2025-05-27 16:07 | 28.86 | 28.9 | 28.8665 | 0.04 | 0.13841 | 99.86% |  |  | 2025-05-27 16:07 | 83.23 | 80.85 | 83.2247 | 2.38 | 2.9437 | 97.06%
2025-05-27 16:08 | 28.94 | 80.55 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 8 | 0 |  |  | 28.86 | 83.10 | [18 empty] | 2025-05-27 16:08 | 28.86 | 28.94 | 28.8665 | 0.08 | 0.27643 | 99.72% |  |  | 2025-05-27 16:08 | 83.1 | 80.55 | 83.1007 | 2.55 | 3.1657 | 96.83%
2025-05-27 16:09 | 29.00 | 81.00 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 9 | 0 |  |  | 28.86 | 83.23 | [18 empty] | 2025-05-27 16:09 | 28.86 | 29 | 28.8665 | 0.14 | 0.48276 | 99.52% |  |  | 2025-05-27 16:09 | 83.23 | 81 | 83.2247 | 2.23 | 2.7531 | 97.25%
2025-05-27 16:10 | 29.01 | 79.75 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 10 | 0 |  |  | 28.96 | 83.48 | [18 empty] | 2025-05-27 16:10 | 28.96 | 29.01 | 28.9659 | 0.05 | 0.17235 | 99.83% |  |  | 2025-05-27 16:10 | 83.48 | 79.75 | 83.4631 | 3.73 | 4.6771 | 95.32%
2025-05-27 16:11 | 29.02 | 79.65 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 11 | 0 |  |  | 28.86 | 82.85 | [18 empty] | 2025-05-27 16:11 | 28.86 | 29.02 | 28.8665 | 0.16 | 0.55134 | 99.45% |  |  | 2025-05-27 16:11 | 82.85 | 79.65 | 82.8622 | 3.2 | 4.0176 | 95.98%
2025-05-27 16:12 | 29.05 | 80.00 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 12 | 0 |  |  | 28.96 | 82.98 | [18 empty] | 2025-05-27 16:12 | 28.96 | 29.05 | 28.9659 | 0.09 | 0.30981 | 99.69% |  |  | 2025-05-27 16:12 | 82.98 | 80 | 82.9862 | 2.98 | 3.725 | 96.28%
2025-05-27 16:15 | 29.11 | 80.75 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 15 | 0 |  |  | 29.06 | 82.85 | [18 empty] | 2025-05-27 16:15 | 29.06 | 29.11 | 29.0654 | 0.05 | 0.17176 | 99.83% |  |  | 2025-05-27 16:15 | 82.85 | 80.75 | 82.8622 | 2.1 | 2.6006 | 97.4%
2025-05-27 16:16 | 29.11 | 80.30 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 16 | 0 |  |  | 29.06 | 82.73 | [18 empty] | 2025-05-27 16:16 | 29.06 | 29.11 | 29.0654 | 0.05 | 0.17176 | 99.83% |  |  | 2025-05-27 16:16 | 82.73 | 80.3 | 82.7478 | 2.43 | 3.0262 | 96.97%
2025-05-27 16:17 | 29.12 | 80.20 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 17 | 0 |  |  | 29.06 | 82.73 | [18 empty] | 2025-05-27 16:17 | 29.06 | 29.12 | 29.0654 | 0.06 | 0.20604 | 99.79% |  |  | 2025-05-27 16:17 | 82.73 | 80.2 | 82.7478 | 2.53 | 3.1546 | 96.85%
2025-05-27 16:18 | 29.16 | 81.00 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 18 | 0 |  |  | 29.16 | 82.60 | [18 empty] | 2025-05-27 16:18 | 29.16 | 29.16 | 29.1648 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 16:18 | 82.6 | 81 | 82.6238 | 1.6 | 1.9753 | 98.02%
2025-05-27 16:19 | 29.21 | 81.45 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 19 | 0 |  |  | 29.16 | 82.60 | [18 empty] | 2025-05-27 16:19 | 29.16 | 29.21 | 29.1648 | 0.05 | 0.17117 | 99.83% |  |  | 2025-05-27 16:19 | 82.6 | 81.45 | 82.6238 | 1.15 | 1.4119 | 98.59%
2025-05-27 16:20 | 29.25 | 82.00 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 20 | 0 |  |  | 29.16 | 82.60 | [18 empty] | 2025-05-27 16:20 | 29.16 | 29.25 | 29.1648 | 0.09 | 0.30769 | 99.69% |  |  | 2025-05-27 16:20 | 82.6 | 82 | 82.6238 | 0.6 | 0.73171 | 99.27%
2025-05-27 16:21 | 29.27 | 81.25 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 21 | 0 |  |  | 29.26 | 82.73 | [18 empty] | 2025-05-27 16:21 | 29.26 | 29.27 | 29.2643 | 0.01 | 0.034165 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 16:21 | 82.73 | 81.25 | 82.7478 | 1.48 | 1.8215 | 98.18%
2025-05-27 16:22 | 29.30 | 79.15 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 22 | 0 |  |  | 29.26 | 82.60 | [18 empty] | 2025-05-27 16:22 | 29.26 | 29.3 | 29.2643 | 0.04 | 0.13652 | 99.86% |  |  | 2025-05-27 16:22 | 82.6 | 79.15 | 82.6238 | 3.45 | 4.3588 | 95.64%
2025-05-27 16:23 | 29.34 | 79.15 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 23 | 0 |  |  | 29.26 | 82.47 | [18 empty] | 2025-05-27 16:23 | 29.26 | 29.34 | 29.2643 | 0.08 | 0.27267 | 99.73% |  |  | 2025-05-27 16:23 | 82.47 | 79.15 | 82.4998 | 3.32 | 4.1946 | 95.81%
2025-05-27 16:24 | 29.39 | 80.00 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 24 | 0 |  |  | 29.26 | 82.35 | [18 empty] | 2025-05-27 16:24 | 29.26 | 29.39 | 29.2643 | 0.13 | 0.44233 | 99.56% |  |  | 2025-05-27 16:24 | 82.35 | 80 | 82.3853 | 2.35 | 2.9375 | 97.06%
2025-05-27 16:25 | 29.40 | 79.75 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 25 | 0 |  |  | 29.26 | 82.35 | [18 empty] | 2025-05-27 16:25 | 29.26 | 29.4 | 29.2643 | 0.14 | 0.47619 | 99.52% |  |  | 2025-05-27 16:25 | 82.35 | 79.75 | 82.3853 | 2.6 | 3.2602 | 96.74%
2025-05-27 16:26 | 29.40 | 79.00 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 26 | 0 |  |  | 29.26 | 82.22 | [18 empty] | 2025-05-27 16:26 | 29.26 | 29.4 | 29.2643 | 0.14 | 0.47619 | 99.52% |  |  | 2025-05-27 16:26 | 82.22 | 79 | 82.2613 | 3.22 | 4.0759 | 95.92%
2025-05-27 16:27 | 29.40 | 79.35 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 27 | 0 |  |  | 29.26 | 82.09 | [18 empty] | 2025-05-27 16:27 | 29.26 | 29.4 | 29.2643 | 0.14 | 0.47619 | 99.52% |  |  | 2025-05-27 16:27 | 82.09 | 79.35 | 82.1373 | 2.74 | 3.4531 | 96.55%
2025-05-27 16:28 | 29.39 | 79.15 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 28 | 0 |  |  | 29.26 | 81.97 | [18 empty] | 2025-05-27 16:28 | 29.26 | 29.39 | 29.2643 | 0.13 | 0.44233 | 99.56% |  |  | 2025-05-27 16:28 | 81.97 | 79.15 | 82.0229 | 2.82 | 3.5629 | 96.44%
2025-05-27 16:29 | 29.41 | 80.00 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 29 | 0 |  |  | 29.26 | 81.97 | [18 empty] | 2025-05-27 16:29 | 29.26 | 29.41 | 29.2643 | 0.15 | 0.51003 | 99.49% |  |  | 2025-05-27 16:29 | 81.97 | 80 | 82.0229 | 1.97 | 2.4625 | 97.54%
2025-05-27 16:30 | 29.40 | 79.05 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 30 | 0 |  |  | 29.36 | 81.84 | [18 empty] | 2025-05-27 16:30 | 29.36 | 29.4 | 29.3637 | 0.04 | 0.13605 | 99.86% |  |  | 2025-05-27 16:30 | 81.84 | 79.05 | 81.8989 | 2.79 | 3.5294 | 96.47%
2025-05-27 16:31 | 29.40 | 79.65 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 31 | 0 |  |  | 29.26 | 81.71 | [18 empty] | 2025-05-27 16:31 | 29.26 | 29.4 | 29.2643 | 0.14 | 0.47619 | 99.52% |  |  | 2025-05-27 16:31 | 81.71 | 79.65 | 81.7749 | 2.06 | 2.5863 | 97.41%
2025-05-27 16:32 | 29.41 | 79.10 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 32 | 0 |  |  | 29.36 | 81.71 | [18 empty] | 2025-05-27 16:32 | 29.36 | 29.41 | 29.3637 | 0.05 | 0.17001 | 99.83% |  |  | 2025-05-27 16:32 | 81.71 | 79.1 | 81.7749 | 2.61 | 3.2996 | 96.7%
2025-05-27 16:33 | 29.44 | 79.20 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 33 | 0 |  |  | 29.36 | 81.59 | [18 empty] | 2025-05-27 16:33 | 29.36 | 29.44 | 29.3637 | 0.08 | 0.27174 | 99.73% |  |  | 2025-05-27 16:33 | 81.59 | 79.2 | 81.6604 | 2.39 | 3.0177 | 96.98%
2025-05-27 16:34 | 29.46 | 80.45 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 34 | 0 |  |  | 29.36 | 81.59 | [18 empty] | 2025-05-27 16:34 | 29.36 | 29.46 | 29.3637 | 0.1 | 0.33944 | 99.66% |  |  | 2025-05-27 16:34 | 81.59 | 80.45 | 81.6604 | 1.14 | 1.417 | 98.58%
2025-05-27 16:35 | 29.49 | 80.00 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 35 | 0 |  |  | 29.46 | 81.59 | [18 empty] | 2025-05-27 16:35 | 29.46 | 29.49 | 29.4632 | 0.03 | 0.10173 | 99.9% |  |  | 2025-05-27 16:35 | 81.59 | 80 | 81.6604 | 1.59 | 1.9875 | 98.01%
2025-05-27 16:36 | 29.51 | 79.90 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 36 | 0 |  |  | 29.46 | 81.59 | [18 empty] | 2025-05-27 16:36 | 29.46 | 29.51 | 29.4632 | 0.05 | 0.16943 | 99.83% |  |  | 2025-05-27 16:36 | 81.59 | 79.9 | 81.6604 | 1.69 | 2.1151 | 97.88%
2025-05-27 16:37 | 29.50 | 79.50 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 37 | 0 |  |  | 29.46 | 81.46 | [18 empty] | 2025-05-27 16:37 | 29.46 | 29.5 | 29.4632 | 0.04 | 0.13559 | 99.86% |  |  | 2025-05-27 16:37 | 81.46 | 79.5 | 81.5364 | 1.96 | 2.4654 | 97.53%
2025-05-27 16:38 | 29.51 | 78.25 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 38 | 0 |  |  | 29.46 | 81.33 | [18 empty] | 2025-05-27 16:38 | 29.46 | 29.51 | 29.4632 | 0.05 | 0.16943 | 99.83% |  |  | 2025-05-27 16:38 | 81.33 | 78.25 | 81.4125 | 3.08 | 3.9361 | 96.06%
2025-05-27 16:39 | 29.52 | 79.15 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 39 | 0 |  |  | 29.56 | 81.21 | [18 empty] | 2025-05-27 16:39 | 29.56 | 29.52 | 29.5626 | 0.04 | 0.1355 | 99.86% |  |  | 2025-05-27 16:39 | 81.21 | 79.15 | 81.298 | 2.06 | 2.6027 | 97.4%
2025-05-27 16:40 | 29.56 | 79.25 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 40 | 0 |  |  | 29.56 | 81.21 | [18 empty] | 2025-05-27 16:40 | 29.56 | 29.56 | 29.5626 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 16:40 | 81.21 | 79.25 | 81.298 | 1.96 | 2.4732 | 97.53%
2025-05-27 16:41 | 29.57 | 79.70 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 41 | 0 |  |  | 29.56 | 81.21 | [18 empty] | 2025-05-27 16:41 | 29.56 | 29.57 | 29.5626 | 0.01 | 0.033818 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 16:41 | 81.21 | 79.7 | 81.298 | 1.51 | 1.8946 | 98.11%
2025-05-27 16:42 | 29.60 | 79.90 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 42 | 0 |  |  | 29.46 | 81.21 | [18 empty] | 2025-05-27 16:42 | 29.46 | 29.6 | 29.4632 | 0.14 | 0.47297 | 99.53% |  |  | 2025-05-27 16:42 | 81.21 | 79.9 | 81.298 | 1.31 | 1.6395 | 98.36%
2025-05-27 16:43 | 29.61 | 80.00 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 43 | 0 |  |  | 29.56 | 81.21 | [18 empty] | 2025-05-27 16:43 | 29.56 | 29.61 | 29.5626 | 0.05 | 0.16886 | 99.83% |  |  | 2025-05-27 16:43 | 81.21 | 80 | 81.298 | 1.21 | 1.5125 | 98.49%
2025-05-27 16:44 | 29.60 | 80.15 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 44 | 0 |  |  | 29.56 | 81.33 | [18 empty] | 2025-05-27 16:44 | 29.56 | 29.6 | 29.5626 | 0.04 | 0.13514 | 99.86% |  |  | 2025-05-27 16:44 | 81.33 | 80.15 | 81.4125 | 1.18 | 1.4722 | 98.53%
2025-05-27 16:45 | 29.64 | 80.70 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 45 | 0 |  |  | 29.56 | 81.33 | [18 empty] | 2025-05-27 16:45 | 29.56 | 29.64 | 29.5626 | 0.08 | 0.26991 | 99.73% |  |  | 2025-05-27 16:45 | 81.33 | 80.7 | 81.4125 | 0.63 | 0.78067 | 99.22%
2025-05-27 16:46 | 29.66 | 79.90 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 46 | 0 |  |  | 29.56 | 81.33 | [18 empty] | 2025-05-27 16:46 | 29.56 | 29.66 | 29.5626 | 0.1 | 0.33715 | 99.66% |  |  | 2025-05-27 16:46 | 81.33 | 79.9 | 81.4125 | 1.43 | 1.7897 | 98.21%
2025-05-27 16:47 | 29.69 | 79.00 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 47 | 0 |  |  | 29.66 | 81.21 | [18 empty] | 2025-05-27 16:47 | 29.66 | 29.69 | 29.6621 | 0.03 | 0.10104 | 99.9% |  |  | 2025-05-27 16:47 | 81.21 | 79 | 81.298 | 2.21 | 2.7975 | 97.2%
2025-05-27 16:48 | 29.70 | 79.05 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 48 | 0 |  |  | 29.66 | 81.21 | [18 empty] | 2025-05-27 16:48 | 29.66 | 29.7 | 29.6621 | 0.04 | 0.13468 | 99.87% |  |  | 2025-05-27 16:48 | 81.21 | 79.05 | 81.298 | 2.16 | 2.7324 | 97.27%
2025-05-27 16:49 | 29.71 | 80.10 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 49 | 0 |  |  | 29.66 | 81.21 | [18 empty] | 2025-05-27 16:49 | 29.66 | 29.71 | 29.6621 | 0.05 | 0.16829 | 99.83% |  |  | 2025-05-27 16:49 | 81.21 | 80.1 | 81.298 | 1.11 | 1.3858 | 98.61%
2025-05-27 16:50 | 29.73 | 80.00 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 50 | 0 |  |  | 29.66 | 81.21 | [18 empty] | 2025-05-27 16:50 | 29.66 | 29.73 | 29.6621 | 0.07 | 0.23545 | 99.76% |  |  | 2025-05-27 16:50 | 81.21 | 80 | 81.298 | 1.21 | 1.5125 | 98.49%
2025-05-27 16:51 | 29.76 | 79.00 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 51 | 0 |  |  | 29.66 | 81.21 | [18 empty] | 2025-05-27 16:51 | 29.66 | 29.76 | 29.6621 | 0.1 | 0.33602 | 99.66% |  |  | 2025-05-27 16:51 | 81.21 | 79 | 81.298 | 2.21 | 2.7975 | 97.2%
2025-05-27 16:52 | 29.77 | 79.95 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 52 | 0 |  |  | 29.66 | 81.21 | [18 empty] | 2025-05-27 16:52 | 29.66 | 29.77 | 29.6621 | 0.11 | 0.3695 | 99.63% |  |  | 2025-05-27 16:52 | 81.21 | 79.95 | 81.298 | 1.26 | 1.576 | 98.42%
2025-05-27 16:53 | 29.80 | 80.00 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 53 | 0 |  |  | 29.66 | 81.21 | [18 empty] | 2025-05-27 16:53 | 29.66 | 29.8 | 29.6621 | 0.14 | 0.4698 | 99.53% |  |  | 2025-05-27 16:53 | 81.21 | 80 | 81.298 | 1.21 | 1.5125 | 98.49%
2025-05-27 16:54 | 29.81 | 80.00 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 54 | 0 |  |  | 29.77 | 81.21 | [18 empty] | 2025-05-27 16:54 | 29.77 | 29.81 | 29.7715 | 0.04 | 0.13418 | 99.87% |  |  | 2025-05-27 16:54 | 81.21 | 80 | 81.298 | 1.21 | 1.5125 | 98.49%
2025-05-27 16:55 | 29.80 | 80.00 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 55 | 0 |  |  | 29.77 | 81.21 | [18 empty] | 2025-05-27 16:55 | 29.77 | 29.8 | 29.7715 | 0.03 | 0.10067 | 99.9% |  |  | 2025-05-27 16:55 | 81.21 | 80 | 81.298 | 1.21 | 1.5125 | 98.49%
2025-05-27 16:56 | 29.80 | 80.00 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 56 | 0 |  |  | 29.77 | 81.21 | [18 empty] | 2025-05-27 16:56 | 29.77 | 29.8 | 29.7715 | 0.03 | 0.10067 | 99.9% |  |  | 2025-05-27 16:56 | 81.21 | 80 | 81.298 | 1.21 | 1.5125 | 98.49%
2025-05-27 16:59 | 29.86 | 81.00 | 2025 | 5 | 27 | 16 | 59 | 0 |  |  | 29.77 | 81.46 | [18 empty] | 2025-05-27 16:59 | 29.77 | 29.86 | 29.7715 | 0.09 | 0.30141 | 99.7% |  |  | 2025-05-27 16:59 | 81.46 | 81 | 81.5364 | 0.46 | 0.5679 | 99.43%
2025-05-27 17:00 | 29.90 | 81.00 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 0 | 0 |  |  | 29.77 | 81.59 | [18 empty] | 2025-05-27 17:00 | 29.77 | 29.9 | 29.7715 | 0.13 | 0.43478 | 99.57% |  |  | 2025-05-27 17:00 | 81.59 | 81 | 81.6604 | 0.59 | 0.7284 | 99.27%
2025-05-27 17:01 | 29.91 | 80.50 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 1 | 0 |  |  | 29.77 | 81.59 | [18 empty] | 2025-05-27 17:01 | 29.77 | 29.91 | 29.7715 | 0.14 | 0.46807 | 99.53% |  |  | 2025-05-27 17:01 | 81.59 | 80.5 | 81.6604 | 1.09 | 1.354 | 98.65%
2025-05-27 17:02 | 29.90 | 81.20 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 2 | 0 |  |  | 29.87 | 81.59 | [18 empty] | 2025-05-27 17:02 | 29.87 | 29.9 | 29.8709 | 0.03 | 0.10033 | 99.9% |  |  | 2025-05-27 17:02 | 81.59 | 81.2 | 81.6604 | 0.39 | 0.4803 | 99.52%
2025-05-27 17:03 | 29.90 | 80.70 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 3 | 0 |  |  | 29.77 | 81.71 | [18 empty] | 2025-05-27 17:03 | 29.77 | 29.9 | 29.7715 | 0.13 | 0.43478 | 99.57% |  |  | 2025-05-27 17:03 | 81.71 | 80.7 | 81.7749 | 1.01 | 1.2515 | 98.75%
2025-05-27 17:04 | 29.90 | 80.65 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 4 | 0 |  |  | 29.87 | 81.84 | [18 empty] | 2025-05-27 17:04 | 29.87 | 29.9 | 29.8709 | 0.03 | 0.10033 | 99.9% |  |  | 2025-05-27 17:04 | 81.84 | 80.65 | 81.8989 | 1.19 | 1.4755 | 98.52%
2025-05-27 17:05 | 29.93 | 80.80 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 5 | 0 |  |  | 29.77 | 81.84 | [18 empty] | 2025-05-27 17:05 | 29.77 | 29.93 | 29.7715 | 0.16 | 0.53458 | 99.47% |  |  | 2025-05-27 17:05 | 81.84 | 80.8 | 81.8989 | 1.04 | 1.2871 | 98.71%
2025-05-27 17:06 | 29.92 | 80.15 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 6 | 0 |  |  | 29.77 | 81.84 | [18 empty] | 2025-05-27 17:06 | 29.77 | 29.92 | 29.7715 | 0.15 | 0.50134 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 17:06 | 81.84 | 80.15 | 81.8989 | 1.69 | 2.1085 | 97.89%
2025-05-27 17:07 | 29.93 | 80.00 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 7 | 0 |  |  | 29.77 | 81.84 | [18 empty] | 2025-05-27 17:07 | 29.77 | 29.93 | 29.7715 | 0.16 | 0.53458 | 99.47% |  |  | 2025-05-27 17:07 | 81.84 | 80 | 81.8989 | 1.84 | 2.3 | 97.7%
2025-05-27 17:08 | 29.93 | 80.00 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 8 | 0 |  |  | 29.87 | 81.71 | [18 empty] | 2025-05-27 17:08 | 29.87 | 29.93 | 29.8709 | 0.06 | 0.20047 | 99.8% |  |  | 2025-05-27 17:08 | 81.71 | 80 | 81.7749 | 1.71 | 2.1375 | 97.86%
2025-05-27 17:09 | 29.93 | 80.00 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 9 | 0 |  |  | 29.87 | 81.71 | [18 empty] | 2025-05-27 17:09 | 29.87 | 29.93 | 29.8709 | 0.06 | 0.20047 | 99.8% |  |  | 2025-05-27 17:09 | 81.71 | 80 | 81.7749 | 1.71 | 2.1375 | 97.86%
2025-05-27 17:10 | 29.93 | 80.65 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 10 | 0 |  |  | 29.87 | 81.71 | [18 empty] | 2025-05-27 17:10 | 29.87 | 29.93 | 29.8709 | 0.06 | 0.20047 | 99.8% |  |  | 2025-05-27 17:10 | 81.71 | 80.65 | 81.7749 | 1.06 | 1.3143 | 98.69%
2025-05-27 17:11 | 29.95 | 80.85 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 11 | 0 |  |  | 29.87 | 81.84 | [18 empty] | 2025-05-27 17:11 | 29.87 | 29.95 | 29.8709 | 0.08 | 0.26711 | 99.73% |  |  | 2025-05-27 17:11 | 81.84 | 80.85 | 81.8989 | 0.99 | 1.2245 | 98.78%
2025-05-27 17:12 | 29.97 | 80.40 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 12 | 0 |  |  | 29.87 | 81.84 | [18 empty] | 2025-05-27 17:12 | 29.87 | 29.97 | 29.8709 | 0.1 | 0.33367 | 99.67% |  |  | 2025-05-27 17:12 | 81.84 | 80.4 | 81.8989 | 1.44 | 1.791 | 98.21%
2025-05-27 17:14 | 30.00 | 81.00 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 14 | 0 |  |  | 29.97 | 81.84 | [18 empty] | 2025-05-27 17:14 | 29.97 | 30 | 29.9704 | 0.03 | 0.1 | 99.9% |  |  | 2025-05-27 17:14 | 81.84 | 81 | 81.8989 | 0.84 | 1.037 | 98.96%
2025-05-27 17:15 | 30.01 | 81.00 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 15 | 0 |  |  | 29.97 | 81.84 | [18 empty] | 2025-05-27 17:15 | 29.97 | 30.01 | 29.9704 | 0.04 | 0.13329 | 99.87% |  |  | 2025-05-27 17:15 | 81.84 | 81 | 81.8989 | 0.84 | 1.037 | 98.96%
2025-05-27 17:16 | 30.01 | 81.00 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 16 | 0 |  |  | 29.97 | 81.84 | [18 empty] | 2025-05-27 17:16 | 29.97 | 30.01 | 29.9704 | 0.04 | 0.13329 | 99.87% |  |  | 2025-05-27 17:16 | 81.84 | 81 | 81.8989 | 0.84 | 1.037 | 98.96%
2025-05-27 17:17 | 30.01 | 81.30 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 17 | 0 |  |  | 29.97 | 81.84 | [18 empty] | 2025-05-27 17:17 | 29.97 | 30.01 | 29.9704 | 0.04 | 0.13329 | 99.87% |  |  | 2025-05-27 17:17 | 81.84 | 81.3 | 81.8989 | 0.54 | 0.66421 | 99.34%
2025-05-27 17:18 | 30.01 | 80.40 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 18 | 0 |  |  | 29.97 | 81.97 | [18 empty] | 2025-05-27 17:18 | 29.97 | 30.01 | 29.9704 | 0.04 | 0.13329 | 99.87% |  |  | 2025-05-27 17:18 | 81.97 | 80.4 | 82.0229 | 1.57 | 1.9527 | 98.05%
2025-05-27 17:19 | 30.01 | 79.35 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 19 | 0 |  |  | 29.87 | 81.71 | [18 empty] | 2025-05-27 17:19 | 29.87 | 30.01 | 29.8709 | 0.14 | 0.46651 | 99.53% |  |  | 2025-05-27 17:19 | 81.71 | 79.35 | 81.7749 | 2.36 | 2.9742 | 97.03%
2025-05-27 17:20 | 30.01 | 79.00 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 20 | 0 |  |  | 29.87 | 81.59 | [18 empty] | 2025-05-27 17:20 | 29.87 | 30.01 | 29.8709 | 0.14 | 0.46651 | 99.53% |  |  | 2025-05-27 17:20 | 81.59 | 79 | 81.6604 | 2.59 | 3.2785 | 96.72%
2025-05-27 17:21 | 30.01 | 79.35 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 21 | 0 |  |  | 29.87 | 81.46 | [18 empty] | 2025-05-27 17:21 | 29.87 | 30.01 | 29.8709 | 0.14 | 0.46651 | 99.53% |  |  | 2025-05-27 17:21 | 81.46 | 79.35 | 81.5364 | 2.11 | 2.6591 | 97.34%
2025-05-27 17:23 | 30.01 | 79.25 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 23 | 0 |  |  | 29.87 | 81.59 | [18 empty] | 2025-05-27 17:23 | 29.87 | 30.01 | 29.8709 | 0.14 | 0.46651 | 99.53% |  |  | 2025-05-27 17:23 | 81.59 | 79.25 | 81.6604 | 2.34 | 2.9527 | 97.05%
2025-05-27 17:24 | 30.01 | 79.30 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 24 | 0 |  |  | 29.87 | 81.46 | [18 empty] | 2025-05-27 17:24 | 29.87 | 30.01 | 29.8709 | 0.14 | 0.46651 | 99.53% |  |  | 2025-05-27 17:24 | 81.46 | 79.3 | 81.5364 | 2.16 | 2.7238 | 97.28%
2025-05-27 17:25 | 30.01 | 79.90 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 25 | 0 |  |  | 29.87 | 81.33 | [18 empty] | 2025-05-27 17:25 | 29.87 | 30.01 | 29.8709 | 0.14 | 0.46651 | 99.53% |  |  | 2025-05-27 17:25 | 81.33 | 79.9 | 81.4125 | 1.43 | 1.7897 | 98.21%
2025-05-27 17:26 | 30.01 | 79.75 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 26 | 0 |  |  | 29.97 | 81.33 | [18 empty] | 2025-05-27 17:26 | 29.97 | 30.01 | 29.9704 | 0.04 | 0.13329 | 99.87% |  |  | 2025-05-27 17:26 | 81.33 | 79.75 | 81.4125 | 1.58 | 1.9812 | 98.02%
2025-05-27 17:27 | 30.00 | 80.75 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 27 | 0 |  |  | 29.97 | 81.46 | [18 empty] | 2025-05-27 17:27 | 29.97 | 30 | 29.9704 | 0.03 | 0.1 | 99.9% |  |  | 2025-05-27 17:27 | 81.46 | 80.75 | 81.5364 | 0.71 | 0.87926 | 99.12%
2025-05-27 17:28 | 30.01 | 79.10 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 28 | 0 |  |  | 29.97 | 81.46 | [18 empty] | 2025-05-27 17:28 | 29.97 | 30.01 | 29.9704 | 0.04 | 0.13329 | 99.87% |  |  | 2025-05-27 17:28 | 81.46 | 79.1 | 81.5364 | 2.36 | 2.9836 | 97.02%
2025-05-27 17:29 | 30.00 | 78.95 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 29 | 0 |  |  | 29.87 | 81.21 | [18 empty] | 2025-05-27 17:29 | 29.87 | 30 | 29.8709 | 0.13 | 0.43333 | 99.57% |  |  | 2025-05-27 17:29 | 81.21 | 78.95 | 81.298 | 2.26 | 2.8626 | 97.14%
2025-05-27 17:30 | 30.00 | 79.00 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 30 | 0 |  |  | 29.97 | 81.21 | [18 empty] | 2025-05-27 17:30 | 29.97 | 30 | 29.9704 | 0.03 | 0.1 | 99.9% |  |  | 2025-05-27 17:30 | 81.21 | 79 | 81.298 | 2.21 | 2.7975 | 97.2%
2025-05-27 17:31 | 30.00 | 78.70 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 31 | 0 |  |  | 29.87 | 81.08 | [18 empty] | 2025-05-27 17:31 | 29.87 | 30 | 29.8709 | 0.13 | 0.43333 | 99.57% |  |  | 2025-05-27 17:31 | 81.08 | 78.7 | 81.174 | 2.38 | 3.0241 | 96.98%
2025-05-27 17:32 | 30.00 | 79.60 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 32 | 0 |  |  | 29.87 | 81.08 | [18 empty] | 2025-05-27 17:32 | 29.87 | 30 | 29.8709 | 0.13 | 0.43333 | 99.57% |  |  | 2025-05-27 17:32 | 81.08 | 79.6 | 81.174 | 1.48 | 1.8593 | 98.14%
2025-05-27 17:35 | 29.94 | 79.45 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 35 | 0 |  |  | 29.87 | 80.96 | [18 empty] | 2025-05-27 17:35 | 29.87 | 29.94 | 29.8709 | 0.07 | 0.2338 | 99.77% |  |  | 2025-05-27 17:35 | 80.96 | 79.45 | 81.0595 | 1.51 | 1.9006 | 98.1%
2025-05-27 17:36 | 29.95 | 80.20 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 36 | 0 |  |  | 29.87 | 81.08 | [18 empty] | 2025-05-27 17:36 | 29.87 | 29.95 | 29.8709 | 0.08 | 0.26711 | 99.73% |  |  | 2025-05-27 17:36 | 81.08 | 80.2 | 81.174 | 0.88 | 1.0973 | 98.9%
2025-05-27 17:37 | 29.91 | 79.70 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 37 | 0 |  |  | 29.77 | 81.08 | [18 empty] | 2025-05-27 17:37 | 29.77 | 29.91 | 29.7715 | 0.14 | 0.46807 | 99.53% |  |  | 2025-05-27 17:37 | 81.08 | 79.7 | 81.174 | 1.38 | 1.7315 | 98.27%
2025-05-27 17:38 | 29.91 | 80.00 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 38 | 0 |  |  | 29.77 | 81.21 | [18 empty] | 2025-05-27 17:38 | 29.77 | 29.91 | 29.7715 | 0.14 | 0.46807 | 99.53% |  |  | 2025-05-27 17:38 | 81.21 | 80 | 81.298 | 1.21 | 1.5125 | 98.49%
2025-05-27 17:40 | 29.90 | 81.00 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 40 | 0 |  |  | 29.77 | 81.46 | [18 empty] | 2025-05-27 17:40 | 29.77 | 29.9 | 29.7715 | 0.13 | 0.43478 | 99.57% |  |  | 2025-05-27 17:40 | 81.46 | 81 | 81.5364 | 0.46 | 0.5679 | 99.43%
2025-05-27 17:41 | 29.90 | 81.00 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 41 | 0 |  |  | 29.77 | 81.46 | [18 empty] | 2025-05-27 17:41 | 29.77 | 29.9 | 29.7715 | 0.13 | 0.43478 | 99.57% |  |  | 2025-05-27 17:41 | 81.46 | 81 | 81.5364 | 0.46 | 0.5679 | 99.43%
2025-05-27 17:42 | 29.90 | 81.00 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 42 | 0 |  |  | 29.77 | 81.59 | [18 empty] | 2025-05-27 17:42 | 29.77 | 29.9 | 29.7715 | 0.13 | 0.43478 | 99.57% |  |  | 2025-05-27 17:42 | 81.59 | 81 | 81.6604 | 0.59 | 0.7284 | 99.27%
2025-05-27 17:43 | 29.89 | 81.85 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 43 | 0 |  |  | 29.77 | 81.71 | [18 empty] | 2025-05-27 17:43 | 29.77 | 29.89 | 29.7715 | 0.12 | 0.40147 | 99.6% |  |  | 2025-05-27 17:43 | 81.71 | 81.85 | 81.7749 | 0.14 | 0.17104 | 99.83%
2025-05-27 17:44 | 29.87 | 82.00 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 44 | 0 |  |  | 29.77 | 81.84 | [18 empty] | 2025-05-27 17:44 | 29.77 | 29.87 | 29.7715 | 0.1 | 0.33478 | 99.67% |  |  | 2025-05-27 17:44 | 81.84 | 82 | 81.8989 | 0.16 | 0.19512 | 99.8%
2025-05-27 17:45 | 29.85 | 82.00 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 45 | 0 |  |  | 29.66 | 82.09 | [18 empty] | 2025-05-27 17:45 | 29.66 | 29.85 | 29.6621 | 0.19 | 0.63652 | 99.36% |  |  | 2025-05-27 17:45 | 82.09 | 82 | 82.1373 | 0.09 | 0.10976 | 99.89%
2025-05-27 17:46 | 29.80 | 81.10 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 46 | 0 |  |  | 29.66 | 82.22 | [18 empty] | 2025-05-27 17:46 | 29.66 | 29.8 | 29.6621 | 0.14 | 0.4698 | 99.53% |  |  | 2025-05-27 17:46 | 82.22 | 81.1 | 82.2613 | 1.12 | 1.381 | 98.62%
2025-05-27 17:49 | 29.79 | 80.50 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 49 | 0 |  |  | 29.66 | 82.22 | [18 empty] | 2025-05-27 17:49 | 29.66 | 29.79 | 29.6621 | 0.13 | 0.43639 | 99.56% |  |  | 2025-05-27 17:49 | 82.22 | 80.5 | 82.2613 | 1.72 | 2.1366 | 97.86%
2025-05-27 17:50 | 29.76 | 81.00 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 50 | 0 |  |  | 29.66 | 82.22 | [18 empty] | 2025-05-27 17:50 | 29.66 | 29.76 | 29.6621 | 0.1 | 0.33602 | 99.66% |  |  | 2025-05-27 17:50 | 82.22 | 81 | 82.2613 | 1.22 | 1.5062 | 98.49%
2025-05-27 17:51 | 29.74 | 80.15 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 51 | 0 |  |  | 29.56 | 82.22 | [18 empty] | 2025-05-27 17:51 | 29.56 | 29.74 | 29.5626 | 0.18 | 0.60525 | 99.39% |  |  | 2025-05-27 17:51 | 82.22 | 80.15 | 82.2613 | 2.07 | 2.5827 | 97.42%
2025-05-27 17:52 | 29.71 | 80.00 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 52 | 0 |  |  | 29.56 | 82.09 | [18 empty] | 2025-05-27 17:52 | 29.56 | 29.71 | 29.5626 | 0.15 | 0.50488 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 17:52 | 82.09 | 80 | 82.1373 | 2.09 | 2.6125 | 97.39%
2025-05-27 17:53 | 29.71 | 80.00 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 53 | 0 |  |  | 29.46 | 82.09 | [18 empty] | 2025-05-27 17:53 | 29.46 | 29.71 | 29.4632 | 0.25 | 0.84147 | 99.16% |  |  | 2025-05-27 17:53 | 82.09 | 80 | 82.1373 | 2.09 | 2.6125 | 97.39%
2025-05-27 17:54 | 29.66 | 80.15 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 54 | 0 |  |  | 29.46 | 82.09 | [18 empty] | 2025-05-27 17:54 | 29.46 | 29.66 | 29.4632 | 0.2 | 0.67431 | 99.33% |  |  | 2025-05-27 17:54 | 82.09 | 80.15 | 82.1373 | 1.94 | 2.4205 | 97.58%
2025-05-27 17:55 | 29.62 | 80.50 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 55 | 0 |  |  | 29.36 | 82.09 | [18 empty] | 2025-05-27 17:55 | 29.36 | 29.62 | 29.3637 | 0.26 | 0.87779 | 99.12% |  |  | 2025-05-27 17:55 | 82.09 | 80.5 | 82.1373 | 1.59 | 1.9752 | 98.02%
2025-05-27 17:56 | 29.62 | 80.50 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 56 | 0 |  |  | 29.36 | 82.22 | [18 empty] | 2025-05-27 17:56 | 29.36 | 29.62 | 29.3637 | 0.26 | 0.87779 | 99.12% |  |  | 2025-05-27 17:56 | 82.22 | 80.5 | 82.2613 | 1.72 | 2.1366 | 97.86%
2025-05-27 17:57 | 29.61 | 80.35 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 57 | 0 |  |  | 29.36 | 82.22 | [18 empty] | 2025-05-27 17:57 | 29.36 | 29.61 | 29.3637 | 0.25 | 0.84431 | 99.16% |  |  | 2025-05-27 17:57 | 82.22 | 80.35 | 82.2613 | 1.87 | 2.3273 | 97.67%
2025-05-27 17:58 | 29.61 | 81.00 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 58 | 0 |  |  | 29.36 | 82.22 | [18 empty] | 2025-05-27 17:58 | 29.36 | 29.61 | 29.3637 | 0.25 | 0.84431 | 99.16% |  |  | 2025-05-27 17:58 | 82.22 | 81 | 82.2613 | 1.22 | 1.5062 | 98.49%
2025-05-27 17:59 | 29.57 | 81.00 | 2025 | 5 | 27 | 17 | 59 | 0 |  |  | 29.36 | 82.22 | [18 empty] | 2025-05-27 17:59 | 29.36 | 29.57 | 29.3637 | 0.21 | 0.71018 | 99.29% |  |  | 2025-05-27 17:59 | 82.22 | 81 | 82.2613 | 1.22 | 1.5062 | 98.49%
2025-05-27 18:00 | 29.58 | 81.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 0 | 0 |  |  | 29.46 | 82.22 | [18 empty] | 2025-05-27 18:00 | 29.46 | 29.58 | 29.4632 | 0.12 | 0.40568 | 99.59% |  |  | 2025-05-27 18:00 | 82.22 | 81 | 82.2613 | 1.22 | 1.5062 | 98.49%
2025-05-27 18:01 | 29.58 | 81.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 1 | 0 |  |  | 29.56 | 82.22 | [18 empty] | 2025-05-27 18:01 | 29.56 | 29.58 | 29.5626 | 0.02 | 0.067613 | 99.93% |  |  | 2025-05-27 18:01 | 82.22 | 81 | 82.2613 | 1.22 | 1.5062 | 98.49%
2025-05-27 18:02 | 29.60 | 82.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 2 | 0 |  |  | 29.46 | 82.35 | [18 empty] | 2025-05-27 18:02 | 29.46 | 29.6 | 29.4632 | 0.14 | 0.47297 | 99.53% |  |  | 2025-05-27 18:02 | 82.35 | 82 | 82.3853 | 0.35 | 0.42683 | 99.57%
2025-05-27 18:04 | 29.49 | 82.65 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 4 | 0 |  |  | 29.26 | 82.73 | [18 empty] | 2025-05-27 18:04 | 29.26 | 29.49 | 29.2643 | 0.23 | 0.77993 | 99.22% |  |  | 2025-05-27 18:04 | 82.73 | 82.65 | 82.7478 | 0.08 | 0.096794 | 99.9%
2025-05-27 18:05 | 29.43 | 82.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 5 | 0 |  |  | 29.16 | 82.85 | [18 empty] | 2025-05-27 18:05 | 29.16 | 29.43 | 29.1648 | 0.27 | 0.91743 | 99.08% |  |  | 2025-05-27 18:05 | 82.85 | 82 | 82.8622 | 0.85 | 1.0366 | 98.96%
2025-05-27 18:06 | 29.40 | 81.95 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 6 | 0 |  |  | 29.16 | 82.85 | [18 empty] | 2025-05-27 18:06 | 29.16 | 29.4 | 29.1648 | 0.24 | 0.81633 | 99.18% |  |  | 2025-05-27 18:06 | 82.85 | 81.95 | 82.8622 | 0.9 | 1.0982 | 98.9%
2025-05-27 18:07 | 29.41 | 82.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 7 | 0 |  |  | 29.16 | 82.98 | [18 empty] | 2025-05-27 18:07 | 29.16 | 29.41 | 29.1648 | 0.25 | 0.85005 | 99.15% |  |  | 2025-05-27 18:07 | 82.98 | 82 | 82.9862 | 0.98 | 1.1951 | 98.8%
2025-05-27 18:08 | 29.37 | 82.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 8 | 0 |  |  | 29.16 | 83.10 | [18 empty] | 2025-05-27 18:08 | 29.16 | 29.37 | 29.1648 | 0.21 | 0.71502 | 99.28% |  |  | 2025-05-27 18:08 | 83.1 | 82 | 83.1007 | 1.1 | 1.3415 | 98.66%
2025-05-27 18:09 | 29.36 | 82.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 9 | 0 |  |  | 29.16 | 83.10 | [18 empty] | 2025-05-27 18:09 | 29.16 | 29.36 | 29.1648 | 0.2 | 0.6812 | 99.32% |  |  | 2025-05-27 18:09 | 83.1 | 82 | 83.1007 | 1.1 | 1.3415 | 98.66%
2025-05-27 18:10 | 29.35 | 82.40 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 10 | 0 |  |  | 29.16 | 83.23 | [18 empty] | 2025-05-27 18:10 | 29.16 | 29.35 | 29.1648 | 0.19 | 0.64736 | 99.35% |  |  | 2025-05-27 18:10 | 83.23 | 82.4 | 83.2247 | 0.83 | 1.0073 | 98.99%
2025-05-27 18:11 | 29.37 | 83.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 11 | 0 |  |  | 29.26 | 83.36 | [18 empty] | 2025-05-27 18:11 | 29.26 | 29.37 | 29.2643 | 0.11 | 0.37453 | 99.63% |  |  | 2025-05-27 18:11 | 83.36 | 83 | 83.3487 | 0.36 | 0.43373 | 99.57%
2025-05-27 18:12 | 29.35 | 83.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 12 | 0 |  |  | 29.26 | 83.36 | [18 empty] | 2025-05-27 18:12 | 29.26 | 29.35 | 29.2643 | 0.09 | 0.30664 | 99.69% |  |  | 2025-05-27 18:12 | 83.36 | 83 | 83.3487 | 0.36 | 0.43373 | 99.57%
2025-05-27 18:15 | 29.30 | 84.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 15 | 0 |  |  | 29.36 | 83.74 | [18 empty] | 2025-05-27 18:15 | 29.36 | 29.3 | 29.3637 | 0.06 | 0.20478 | 99.8% |  |  | 2025-05-27 18:15 | 83.74 | 84 | 83.7111 | 0.26 | 0.30952 | 99.69%
2025-05-27 18:16 | 29.30 | 85.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 16 | 0 |  |  | 29.36 | 83.86 | [18 empty] | 2025-05-27 18:16 | 29.36 | 29.3 | 29.3637 | 0.06 | 0.20478 | 99.8% |  |  | 2025-05-27 18:16 | 83.86 | 85 | 83.8256 | 1.14 | 1.3412 | 98.66%
2025-05-27 18:17 | 29.29 | 85.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 17 | 0 |  |  | 29.36 | 83.86 | [18 empty] | 2025-05-27 18:17 | 29.36 | 29.29 | 29.3637 | 0.07 | 0.23899 | 99.76% |  |  | 2025-05-27 18:17 | 83.86 | 85 | 83.8256 | 1.14 | 1.3412 | 98.66%
2025-05-27 18:18 | 29.26 | 85.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 18 | 0 |  |  | 29.36 | 83.99 | [18 empty] | 2025-05-27 18:18 | 29.36 | 29.26 | 29.3637 | 0.1 | 0.34176 | 99.66% |  |  | 2025-05-27 18:18 | 83.99 | 85 | 83.9496 | 1.01 | 1.1882 | 98.81%
2025-05-27 18:19 | 29.26 | 85.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 19 | 0 |  |  | 29.36 | 83.99 | [18 empty] | 2025-05-27 18:19 | 29.36 | 29.26 | 29.3637 | 0.1 | 0.34176 | 99.66% |  |  | 2025-05-27 18:19 | 83.99 | 85 | 83.9496 | 1.01 | 1.1882 | 98.81%
2025-05-27 18:20 | 29.24 | 85.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 20 | 0 |  |  | 29.36 | 83.99 | [18 empty] | 2025-05-27 18:20 | 29.36 | 29.24 | 29.3637 | 0.12 | 0.4104 | 99.59% |  |  | 2025-05-27 18:20 | 83.99 | 85 | 83.9496 | 1.01 | 1.1882 | 98.81%
2025-05-27 18:21 | 29.21 | 85.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 21 | 0 |  |  | 29.26 | 84.12 | [18 empty] | 2025-05-27 18:21 | 29.26 | 29.21 | 29.2643 | 0.05 | 0.17117 | 99.83% |  |  | 2025-05-27 18:21 | 84.12 | 85 | 84.0736 | 0.88 | 1.0353 | 98.96%
2025-05-27 18:22 | 29.21 | 85.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 22 | 0 |  |  | 29.16 | 84.37 | [18 empty] | 2025-05-27 18:22 | 29.16 | 29.21 | 29.1648 | 0.05 | 0.17117 | 99.83% |  |  | 2025-05-27 18:22 | 84.37 | 85 | 84.312 | 0.63 | 0.74118 | 99.26%
2025-05-27 18:23 | 29.18 | 85.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 23 | 0 |  |  | 29.06 | 84.50 | [18 empty] | 2025-05-27 18:23 | 29.06 | 29.18 | 29.0654 | 0.12 | 0.41124 | 99.59% |  |  | 2025-05-27 18:23 | 84.5 | 85 | 84.436 | 0.5 | 0.58824 | 99.41%
2025-05-27 18:24 | 29.13 | 85.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 24 | 0 |  |  | 28.96 | 84.62 | [18 empty] | 2025-05-27 18:24 | 28.96 | 29.13 | 28.9659 | 0.17 | 0.58359 | 99.42% |  |  | 2025-05-27 18:24 | 84.62 | 85 | 84.5505 | 0.38 | 0.44706 | 99.55%
2025-05-27 18:25 | 29.11 | 85.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 25 | 0 |  |  | 28.96 | 84.75 | [18 empty] | 2025-05-27 18:25 | 28.96 | 29.11 | 28.9659 | 0.15 | 0.51529 | 99.48% |  |  | 2025-05-27 18:25 | 84.75 | 85 | 84.6744 | 0.25 | 0.29412 | 99.71%
2025-05-27 18:26 | 29.07 | 85.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 26 | 0 |  |  | 28.86 | 84.37 | [18 empty] | 2025-05-27 18:26 | 28.86 | 29.07 | 28.8665 | 0.21 | 0.72239 | 99.28% |  |  | 2025-05-27 18:26 | 84.37 | 85 | 84.312 | 0.63 | 0.74118 | 99.26%
2025-05-27 18:28 | 29.04 | 85.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 28 | 0 |  |  | 28.86 | 84.75 | [18 empty] | 2025-05-27 18:28 | 28.86 | 29.04 | 28.8665 | 0.18 | 0.61983 | 99.38% |  |  | 2025-05-27 18:28 | 84.75 | 85 | 84.6744 | 0.25 | 0.29412 | 99.71%
2025-05-27 18:29 | 29.02 | 85.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 29 | 0 |  |  | 28.86 | 85.00 | [18 empty] | 2025-05-27 18:29 | 28.86 | 29.02 | 28.8665 | 0.16 | 0.55134 | 99.45% |  |  | 2025-05-27 18:29 | 85 | 85 | 84.9129 | 0 | 0 | 100%
2025-05-27 18:30 | 29.01 | 85.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 30 | 0 |  |  | 28.96 | 85.13 | [18 empty] | 2025-05-27 18:30 | 28.96 | 29.01 | 28.9659 | 0.05 | 0.17235 | 99.83% |  |  | 2025-05-27 18:30 | 85.13 | 85 | 85.0369 | 0.13 | 0.15294 | 99.85%
2025-05-27 18:31 | 29.01 | 85.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 31 | 0 |  |  | 28.96 | 85.38 | [18 empty] | 2025-05-27 18:31 | 28.96 | 29.01 | 28.9659 | 0.05 | 0.17235 | 99.83% |  |  | 2025-05-27 18:31 | 85.38 | 85 | 85.2753 | 0.38 | 0.44706 | 99.55%
2025-05-27 18:32 | 29.00 | 85.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 32 | 0 |  |  | 28.96 | 85.38 | [18 empty] | 2025-05-27 18:32 | 28.96 | 29 | 28.9659 | 0.04 | 0.13793 | 99.86% |  |  | 2025-05-27 18:32 | 85.38 | 85 | 85.2753 | 0.38 | 0.44706 | 99.55%
2025-05-27 18:33 | 29.00 | 85.50 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 33 | 0 |  |  | 28.96 | 85.38 | [18 empty] | 2025-05-27 18:33 | 28.96 | 29 | 28.9659 | 0.04 | 0.13793 | 99.86% |  |  | 2025-05-27 18:33 | 85.38 | 85.5 | 85.2753 | 0.12 | 0.14035 | 99.86%
2025-05-27 18:34 | 28.97 | 86.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 34 | 0 |  |  | 28.96 | 85.38 | [18 empty] | 2025-05-27 18:34 | 28.96 | 28.97 | 28.9659 | 0.01 | 0.034518 | 99.97% |  |  | 2025-05-27 18:34 | 85.38 | 86 | 85.2753 | 0.62 | 0.72093 | 99.28%
2025-05-27 18:35 | 28.91 | 86.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 35 | 0 |  |  | 28.86 | 85.13 | [18 empty] | 2025-05-27 18:35 | 28.86 | 28.91 | 28.8665 | 0.05 | 0.17295 | 99.83% |  |  | 2025-05-27 18:35 | 85.13 | 86 | 85.0369 | 0.87 | 1.0116 | 98.99%
2025-05-27 18:36 | 28.91 | 86.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 36 | 0 |  |  | 28.86 | 85.38 | [18 empty] | 2025-05-27 18:36 | 28.86 | 28.91 | 28.8665 | 0.05 | 0.17295 | 99.83% |  |  | 2025-05-27 18:36 | 85.38 | 86 | 85.2753 | 0.62 | 0.72093 | 99.28%
2025-05-27 18:37 | 28.90 | 86.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 37 | 0 |  |  | 28.76 | 85.13 | [18 empty] | 2025-05-27 18:37 | 28.76 | 28.9 | 28.767 | 0.14 | 0.48443 | 99.52% |  |  | 2025-05-27 18:37 | 85.13 | 86 | 85.0369 | 0.87 | 1.0116 | 98.99%
2025-05-27 18:38 | 28.90 | 86.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 38 | 0 |  |  | 28.76 | 85.38 | [18 empty] | 2025-05-27 18:38 | 28.76 | 28.9 | 28.767 | 0.14 | 0.48443 | 99.52% |  |  | 2025-05-27 18:38 | 85.38 | 86 | 85.2753 | 0.62 | 0.72093 | 99.28%
2025-05-27 18:39 | 28.86 | 86.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 39 | 0 |  |  | 28.76 | 85.38 | [18 empty] | 2025-05-27 18:39 | 28.76 | 28.86 | 28.767 | 0.1 | 0.3465 | 99.65% |  |  | 2025-05-27 18:39 | 85.38 | 86 | 85.2753 | 0.62 | 0.72093 | 99.28%
2025-05-27 18:40 | 28.85 | 85.55 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 40 | 0 |  |  | 28.66 | 85.51 | [18 empty] | 2025-05-27 18:40 | 28.66 | 28.85 | 28.6676 | 0.19 | 0.65858 | 99.34% |  |  | 2025-05-27 18:40 | 85.51 | 85.55 | 85.3993 | 0.04 | 0.046756 | 99.95%
2025-05-27 18:41 | 28.83 | 86.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 41 | 0 |  |  | 28.66 | 85.63 | [18 empty] | 2025-05-27 18:41 | 28.66 | 28.83 | 28.6676 | 0.17 | 0.58966 | 99.41% |  |  | 2025-05-27 18:41 | 85.63 | 86 | 85.5138 | 0.37 | 0.43023 | 99.57%
2025-05-27 18:42 | 28.80 | 86.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 42 | 0 |  |  | 28.56 | 85.76 | [18 empty] | 2025-05-27 18:42 | 28.56 | 28.8 | 28.5681 | 0.24 | 0.83333 | 99.17% |  |  | 2025-05-27 18:42 | 85.76 | 86 | 85.6378 | 0.24 | 0.27907 | 99.72%
2025-05-27 18:43 | 28.78 | 86.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 43 | 0 |  |  | 28.56 | 85.89 | [18 empty] | 2025-05-27 18:43 | 28.56 | 28.78 | 28.5681 | 0.22 | 0.76442 | 99.24% |  |  | 2025-05-27 18:43 | 85.89 | 86 | 85.7618 | 0.11 | 0.12791 | 99.87%
2025-05-27 18:44 | 28.73 | 86.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 44 | 0 |  |  | 28.46 | 85.89 | [18 empty] | 2025-05-27 18:44 | 28.46 | 28.73 | 28.4687 | 0.27 | 0.93978 | 99.06% |  |  | 2025-05-27 18:44 | 85.89 | 86 | 85.7618 | 0.11 | 0.12791 | 99.87%
2025-05-27 18:45 | 28.71 | 86.05 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 45 | 0 |  |  | 28.46 | 86.01 | [18 empty] | 2025-05-27 18:45 | 28.46 | 28.71 | 28.4687 | 0.25 | 0.87078 | 99.13% |  |  | 2025-05-27 18:45 | 86.01 | 86.05 | 85.8762 | 0.04 | 0.046485 | 99.95%
2025-05-27 18:46 | 28.65 | 86.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 46 | 0 |  |  | 28.36 | 86.14 | [18 empty] | 2025-05-27 18:46 | 28.36 | 28.65 | 28.3692 | 0.29 | 1.0122 | 98.99% |  |  | 2025-05-27 18:46 | 86.14 | 86 | 86.0002 | 0.14 | 0.16279 | 99.84%
2025-05-27 18:47 | 28.61 | 86.05 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 47 | 0 |  |  | 28.36 | 86.27 | [18 empty] | 2025-05-27 18:47 | 28.36 | 28.61 | 28.3692 | 0.25 | 0.87382 | 99.13% |  |  | 2025-05-27 18:47 | 86.27 | 86.05 | 86.1242 | 0.22 | 0.25567 | 99.74%
2025-05-27 18:50 | 28.46 | 86.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 50 | 0 |  |  | 28.26 | 86.52 | [18 empty] | 2025-05-27 18:50 | 28.26 | 28.46 | 28.2698 | 0.2 | 0.70274 | 99.3% |  |  | 2025-05-27 18:50 | 86.52 | 86 | 86.3627 | 0.52 | 0.60465 | 99.4%
2025-05-27 18:51 | 28.42 | 86.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 51 | 0 |  |  | 28.26 | 86.52 | [18 empty] | 2025-05-27 18:51 | 28.26 | 28.42 | 28.2698 | 0.16 | 0.56298 | 99.44% |  |  | 2025-05-27 18:51 | 86.52 | 86 | 86.3627 | 0.52 | 0.60465 | 99.4%
2025-05-27 18:52 | 28.40 | 86.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 52 | 0 |  |  | 28.16 | 86.64 | [18 empty] | 2025-05-27 18:52 | 28.16 | 28.4 | 28.1703 | 0.24 | 0.84507 | 99.15% |  |  | 2025-05-27 18:52 | 86.64 | 86 | 86.4771 | 0.64 | 0.74419 | 99.26%
2025-05-27 18:53 | 28.40 | 86.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 53 | 0 |  |  | 28.26 | 86.64 | [18 empty] | 2025-05-27 18:53 | 28.26 | 28.4 | 28.2698 | 0.14 | 0.49296 | 99.51% |  |  | 2025-05-27 18:53 | 86.64 | 86 | 86.4771 | 0.64 | 0.74419 | 99.26%
2025-05-27 18:54 | 28.35 | 86.25 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 54 | 0 |  |  | 28.16 | 86.64 | [18 empty] | 2025-05-27 18:54 | 28.16 | 28.35 | 28.1703 | 0.19 | 0.67019 | 99.33% |  |  | 2025-05-27 18:54 | 86.64 | 86.25 | 86.4771 | 0.39 | 0.45217 | 99.55%
2025-05-27 18:55 | 28.34 | 87.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 55 | 0 |  |  | 28.16 | 86.77 | [18 empty] | 2025-05-27 18:55 | 28.16 | 28.34 | 28.1703 | 0.18 | 0.63514 | 99.36% |  |  | 2025-05-27 18:55 | 86.77 | 87 | 86.6011 | 0.23 | 0.26437 | 99.74%
2025-05-27 18:56 | 28.35 | 87.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 56 | 0 |  |  | 28.16 | 86.90 | [18 empty] | 2025-05-27 18:56 | 28.16 | 28.35 | 28.1703 | 0.19 | 0.67019 | 99.33% |  |  | 2025-05-27 18:56 | 86.9 | 87 | 86.7251 | 0.1 | 0.11494 | 99.89%
2025-05-27 18:57 | 28.33 | 87.30 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 57 | 0 |  |  | 28.16 | 87.02 | [18 empty] | 2025-05-27 18:57 | 28.16 | 28.33 | 28.1703 | 0.17 | 0.60007 | 99.4% |  |  | 2025-05-27 18:57 | 87.02 | 87.3 | 86.8396 | 0.28 | 0.32073 | 99.68%
2025-05-27 18:58 | 28.34 | 88.00 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 58 | 0 |  |  | 28.16 | 87.15 | [18 empty] | 2025-05-27 18:58 | 28.16 | 28.34 | 28.1703 | 0.18 | 0.63514 | 99.36% |  |  | 2025-05-27 18:58 | 87.15 | 88 | 86.9636 | 0.85 | 0.96591 | 99.03%
2025-05-27 18:59 | 28.32 | 87.45 | 2025 | 5 | 27 | 18 | 59 | 0 |  |  | 28.16 | 87.28 | [18 empty] | 2025-05-27 18:59 | 28.16 | 28.32 | 28.1703 | 0.16 | 0.56497 | 99.44% |  |  | 2025-05-27 18:59 | 87.28 | 87.45 | 87.0876 | 0.17 | 0.1944 | 99.81%
2025-05-27 19:00 | 28.31 | 87.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 0 | 0 |  |  | 28.26 | 87.40 | [18 empty] | 2025-05-27 19:00 | 28.26 | 28.31 | 28.2698 | 0.05 | 0.17662 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 19:00 | 87.4 | 87 | 87.202 | 0.4 | 0.45977 | 99.54%
2025-05-27 19:01 | 28.34 | 87.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 1 | 0 |  |  | 28.26 | 87.40 | [18 empty] | 2025-05-27 19:01 | 28.26 | 28.34 | 28.2698 | 0.08 | 0.28229 | 99.72% |  |  | 2025-05-27 19:01 | 87.4 | 87 | 87.202 | 0.4 | 0.45977 | 99.54%
2025-05-27 19:02 | 28.36 | 87.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 2 | 0 |  |  | 28.26 | 87.53 | [18 empty] | 2025-05-27 19:02 | 28.26 | 28.36 | 28.2698 | 0.1 | 0.35261 | 99.65% |  |  | 2025-05-27 19:02 | 87.53 | 87 | 87.326 | 0.53 | 0.6092 | 99.39%
2025-05-27 19:03 | 28.38 | 87.75 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 3 | 0 |  |  | 28.16 | 87.66 | [18 empty] | 2025-05-27 19:03 | 28.16 | 28.38 | 28.1703 | 0.22 | 0.77519 | 99.22% |  |  | 2025-05-27 19:03 | 87.66 | 87.75 | 87.45 | 0.09 | 0.10256 | 99.9%
2025-05-27 19:04 | 28.34 | 88.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 4 | 0 |  |  | 28.16 | 87.66 | [18 empty] | 2025-05-27 19:04 | 28.16 | 28.34 | 28.1703 | 0.18 | 0.63514 | 99.36% |  |  | 2025-05-27 19:04 | 87.66 | 88 | 87.45 | 0.34 | 0.38636 | 99.61%
2025-05-27 19:05 | 28.31 | 88.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 5 | 0 |  |  | 28.06 | 87.78 | [18 empty] | 2025-05-27 19:05 | 28.06 | 28.31 | 28.0709 | 0.25 | 0.88308 | 99.12% |  |  | 2025-05-27 19:05 | 87.78 | 88 | 87.5645 | 0.22 | 0.25 | 99.75%
2025-05-27 19:06 | 28.29 | 88.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 6 | 0 |  |  | 27.96 | 87.91 | [18 empty] | 2025-05-27 19:06 | 27.96 | 28.29 | 27.9714 | 0.33 | 1.1665 | 98.83% |  |  | 2025-05-27 19:06 | 87.91 | 88 | 87.6885 | 0.09 | 0.10227 | 99.9%
2025-05-27 19:07 | 28.23 | 88.25 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 7 | 0 |  |  | 27.96 | 88.04 | [18 empty] | 2025-05-27 19:07 | 27.96 | 28.23 | 27.9714 | 0.27 | 0.95643 | 99.04% |  |  | 2025-05-27 19:07 | 88.04 | 88.25 | 87.8125 | 0.21 | 0.23796 | 99.76%
2025-05-27 19:08 | 28.19 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 8 | 0 |  |  | 27.86 | 88.16 | [18 empty] | 2025-05-27 19:08 | 27.86 | 28.19 | 27.872 | 0.33 | 1.1706 | 98.83% |  |  | 2025-05-27 19:08 | 88.16 | 89 | 87.9269 | 0.84 | 0.94382 | 99.06%
2025-05-27 19:09 | 28.16 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 9 | 0 |  |  | 27.86 | 88.29 | [18 empty] | 2025-05-27 19:09 | 27.86 | 28.16 | 27.872 | 0.3 | 1.0653 | 98.93% |  |  | 2025-05-27 19:09 | 88.29 | 89 | 88.0509 | 0.71 | 0.79775 | 99.2%
2025-05-27 19:12 | 28.10 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 12 | 0 |  |  | 27.86 | 88.67 | [18 empty] | 2025-05-27 19:12 | 27.86 | 28.1 | 27.872 | 0.24 | 0.85409 | 99.15% |  |  | 2025-05-27 19:12 | 88.67 | 89 | 88.4133 | 0.33 | 0.37079 | 99.63%
2025-05-27 19:13 | 28.10 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 13 | 0 |  |  | 27.86 | 88.79 | [18 empty] | 2025-05-27 19:13 | 27.86 | 28.1 | 27.872 | 0.24 | 0.85409 | 99.15% |  |  | 2025-05-27 19:13 | 88.79 | 89 | 88.5278 | 0.21 | 0.23596 | 99.76%
2025-05-27 19:14 | 28.08 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 14 | 0 |  |  | 27.86 | 88.92 | [18 empty] | 2025-05-27 19:14 | 27.86 | 28.08 | 27.872 | 0.22 | 0.78348 | 99.22% |  |  | 2025-05-27 19:14 | 88.92 | 89 | 88.6518 | 0.08 | 0.089888 | 99.91%
2025-05-27 19:15 | 28.06 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 15 | 0 |  |  | 27.86 | 88.92 | [18 empty] | 2025-05-27 19:15 | 27.86 | 28.06 | 27.872 | 0.2 | 0.71276 | 99.29% |  |  | 2025-05-27 19:15 | 88.92 | 89 | 88.6518 | 0.08 | 0.089888 | 99.91%
2025-05-27 19:16 | 28.05 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 16 | 0 |  |  | 27.76 | 89.05 | [18 empty] | 2025-05-27 19:16 | 27.76 | 28.05 | 27.7725 | 0.29 | 1.0339 | 98.97% |  |  | 2025-05-27 19:16 | 89.05 | 89 | 88.7758 | 0.05 | 0.05618 | 99.94%
2025-05-27 19:17 | 28.02 | 89.35 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 17 | 0 |  |  | 27.76 | 89.05 | [18 empty] | 2025-05-27 19:17 | 27.76 | 28.02 | 27.7725 | 0.26 | 0.92791 | 99.07% |  |  | 2025-05-27 19:17 | 89.05 | 89.35 | 88.7758 | 0.3 | 0.33576 | 99.66%
2025-05-27 19:18 | 28.02 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 18 | 0 |  |  | 27.76 | 89.17 | [18 empty] | 2025-05-27 19:18 | 27.76 | 28.02 | 27.7725 | 0.26 | 0.92791 | 99.07% |  |  | 2025-05-27 19:18 | 89.17 | 90 | 88.8902 | 0.83 | 0.92222 | 99.08%
2025-05-27 19:19 | 28.01 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 19 | 0 |  |  | 27.76 | 89.30 | [18 empty] | 2025-05-27 19:19 | 27.76 | 28.01 | 27.7725 | 0.25 | 0.89254 | 99.11% |  |  | 2025-05-27 19:19 | 89.3 | 90 | 89.0142 | 0.7 | 0.77778 | 99.22%
2025-05-27 19:20 | 28.00 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 20 | 0 |  |  | 27.76 | 89.43 | [18 empty] | 2025-05-27 19:20 | 27.76 | 28 | 27.7725 | 0.24 | 0.85714 | 99.14% |  |  | 2025-05-27 19:20 | 89.43 | 90 | 89.1382 | 0.57 | 0.63333 | 99.37%
2025-05-27 19:21 | 28.00 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 21 | 0 |  |  | 27.86 | 89.43 | [18 empty] | 2025-05-27 19:21 | 27.86 | 28 | 27.872 | 0.14 | 0.5 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 19:21 | 89.43 | 90 | 89.1382 | 0.57 | 0.63333 | 99.37%
2025-05-27 19:22 | 28.00 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 22 | 0 |  |  | 27.86 | 89.55 | [18 empty] | 2025-05-27 19:22 | 27.86 | 28 | 27.872 | 0.14 | 0.5 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 19:22 | 89.55 | 90 | 89.2527 | 0.45 | 0.5 | 99.5%
2025-05-27 19:23 | 28.00 | 89.45 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 23 | 0 |  |  | 27.86 | 89.55 | [18 empty] | 2025-05-27 19:23 | 27.86 | 28 | 27.872 | 0.14 | 0.5 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 19:23 | 89.55 | 89.45 | 89.2527 | 0.1 | 0.11179 | 99.89%
2025-05-27 19:24 | 28.00 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 24 | 0 |  |  | 27.86 | 89.55 | [18 empty] | 2025-05-27 19:24 | 27.86 | 28 | 27.872 | 0.14 | 0.5 | 99.5% |  |  | 2025-05-27 19:24 | 89.55 | 89 | 89.2527 | 0.55 | 0.61798 | 99.38%
2025-05-27 19:26 | 28.00 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 26 | 0 |  |  | 27.96 | 89.68 | [18 empty] | 2025-05-27 19:26 | 27.96 | 28 | 27.9714 | 0.04 | 0.14286 | 99.86% |  |  | 2025-05-27 19:26 | 89.68 | 89 | 89.3767 | 0.68 | 0.76404 | 99.24%
2025-05-27 19:27 | 28.01 | 89.65 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 27 | 0 |  |  | 27.96 | 89.55 | [18 empty] | 2025-05-27 19:27 | 27.96 | 28.01 | 27.9714 | 0.05 | 0.17851 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 19:27 | 89.55 | 89.65 | 89.2527 | 0.1 | 0.11154 | 99.89%
2025-05-27 19:28 | 28.00 | 89.45 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 28 | 0 |  |  | 28.06 | 89.55 | [18 empty] | 2025-05-27 19:28 | 28.06 | 28 | 28.0709 | 0.06 | 0.21429 | 99.79% |  |  | 2025-05-27 19:28 | 89.55 | 89.45 | 89.2527 | 0.1 | 0.11179 | 99.89%
2025-05-27 19:29 | 28.01 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 29 | 0 |  |  | 28.06 | 89.55 | [18 empty] | 2025-05-27 19:29 | 28.06 | 28.01 | 28.0709 | 0.05 | 0.17851 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 19:29 | 89.55 | 89 | 89.2527 | 0.55 | 0.61798 | 99.38%
2025-05-27 19:30 | 28.01 | 89.05 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 30 | 0 |  |  | 28.06 | 89.55 | [18 empty] | 2025-05-27 19:30 | 28.06 | 28.01 | 28.0709 | 0.05 | 0.17851 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 19:30 | 89.55 | 89.05 | 89.2527 | 0.5 | 0.56148 | 99.44%
2025-05-27 19:31 | 28.01 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 31 | 0 |  |  | 28.06 | 89.55 | [18 empty] | 2025-05-27 19:31 | 28.06 | 28.01 | 28.0709 | 0.05 | 0.17851 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 19:31 | 89.55 | 89 | 89.2527 | 0.55 | 0.61798 | 99.38%
2025-05-27 19:32 | 28.01 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 32 | 0 |  |  | 28.06 | 89.43 | [18 empty] | 2025-05-27 19:32 | 28.06 | 28.01 | 28.0709 | 0.05 | 0.17851 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 19:32 | 89.43 | 89 | 89.1382 | 0.43 | 0.48315 | 99.52%
2025-05-27 19:33 | 28.01 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 33 | 0 |  |  | 28.06 | 89.43 | [18 empty] | 2025-05-27 19:33 | 28.06 | 28.01 | 28.0709 | 0.05 | 0.17851 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 19:33 | 89.43 | 89 | 89.1382 | 0.43 | 0.48315 | 99.52%
2025-05-27 19:34 | 28.01 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 34 | 0 |  |  | 28.06 | 89.43 | [18 empty] | 2025-05-27 19:34 | 28.06 | 28.01 | 28.0709 | 0.05 | 0.17851 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 19:34 | 89.43 | 89 | 89.1382 | 0.43 | 0.48315 | 99.52%
2025-05-27 19:35 | 28.01 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 35 | 0 |  |  | 28.06 | 89.43 | [18 empty] | 2025-05-27 19:35 | 28.06 | 28.01 | 28.0709 | 0.05 | 0.17851 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 19:35 | 89.43 | 89 | 89.1382 | 0.43 | 0.48315 | 99.52%
2025-05-27 19:36 | 28.00 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 36 | 0 |  |  | 28.06 | 89.30 | [18 empty] | 2025-05-27 19:36 | 28.06 | 28 | 28.0709 | 0.06 | 0.21429 | 99.79% |  |  | 2025-05-27 19:36 | 89.3 | 89 | 89.0142 | 0.3 | 0.33708 | 99.66%
2025-05-27 19:37 | 27.96 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 37 | 0 |  |  | 27.96 | 89.30 | [18 empty] | 2025-05-27 19:37 | 27.96 | 27.96 | 27.9714 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 19:37 | 89.3 | 89 | 89.0142 | 0.3 | 0.33708 | 99.66%
2025-05-27 19:40 | 27.93 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 40 | 0 |  |  | 27.96 | 89.30 | [18 empty] | 2025-05-27 19:40 | 27.96 | 27.93 | 27.9714 | 0.03 | 0.10741 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 19:40 | 89.3 | 89 | 89.0142 | 0.3 | 0.33708 | 99.66%
2025-05-27 19:41 | 27.93 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 41 | 0 |  |  | 27.96 | 89.17 | [18 empty] | 2025-05-27 19:41 | 27.96 | 27.93 | 27.9714 | 0.03 | 0.10741 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 19:41 | 89.17 | 89 | 88.8902 | 0.17 | 0.19101 | 99.81%
2025-05-27 19:42 | 27.91 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 42 | 0 |  |  | 27.96 | 89.17 | [18 empty] | 2025-05-27 19:42 | 27.96 | 27.91 | 27.9714 | 0.05 | 0.17915 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 19:42 | 89.17 | 89 | 88.8902 | 0.17 | 0.19101 | 99.81%
2025-05-27 19:43 | 27.90 | 89.70 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 43 | 0 |  |  | 28.06 | 89.17 | [18 empty] | 2025-05-27 19:43 | 28.06 | 27.9 | 28.0709 | 0.16 | 0.57348 | 99.43% |  |  | 2025-05-27 19:43 | 89.17 | 89.7 | 88.8902 | 0.53 | 0.59086 | 99.41%
2025-05-27 19:44 | 27.90 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 44 | 0 |  |  | 28.06 | 89.17 | [18 empty] | 2025-05-27 19:44 | 28.06 | 27.9 | 28.0709 | 0.16 | 0.57348 | 99.43% |  |  | 2025-05-27 19:44 | 89.17 | 90 | 88.8902 | 0.83 | 0.92222 | 99.08%
2025-05-27 19:45 | 27.89 | 89.85 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 45 | 0 |  |  | 28.06 | 89.05 | [18 empty] | 2025-05-27 19:45 | 28.06 | 27.89 | 28.0709 | 0.17 | 0.60954 | 99.39% |  |  | 2025-05-27 19:45 | 89.05 | 89.85 | 88.7758 | 0.8 | 0.89037 | 99.11%
2025-05-27 19:46 | 27.85 | 89.85 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 46 | 0 |  |  | 28.06 | 89.05 | [18 empty] | 2025-05-27 19:46 | 28.06 | 27.85 | 28.0709 | 0.21 | 0.75404 | 99.25% |  |  | 2025-05-27 19:46 | 89.05 | 89.85 | 88.7758 | 0.8 | 0.89037 | 99.11%
2025-05-27 19:47 | 27.82 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 47 | 0 |  |  | 28.06 | 89.05 | [18 empty] | 2025-05-27 19:47 | 28.06 | 27.82 | 28.0709 | 0.24 | 0.86269 | 99.14% |  |  | 2025-05-27 19:47 | 89.05 | 90 | 88.7758 | 0.95 | 1.0556 | 98.94%
2025-05-27 19:48 | 27.80 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 48 | 0 |  |  | 28.06 | 88.92 | [18 empty] | 2025-05-27 19:48 | 28.06 | 27.8 | 28.0709 | 0.26 | 0.93525 | 99.06% |  |  | 2025-05-27 19:48 | 88.92 | 90 | 88.6518 | 1.08 | 1.2 | 98.8%
2025-05-27 19:49 | 27.80 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 49 | 0 |  |  | 28.06 | 88.92 | [18 empty] | 2025-05-27 19:49 | 28.06 | 27.8 | 28.0709 | 0.26 | 0.93525 | 99.06% |  |  | 2025-05-27 19:49 | 88.92 | 90 | 88.6518 | 1.08 | 1.2 | 98.8%
2025-05-27 19:50 | 27.77 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 50 | 0 |  |  | 28.06 | 88.79 | [18 empty] | 2025-05-27 19:50 | 28.06 | 27.77 | 28.0709 | 0.29 | 1.0443 | 98.96% |  |  | 2025-05-27 19:50 | 88.79 | 90 | 88.5278 | 1.21 | 1.3444 | 98.66%
2025-05-27 19:51 | 27.76 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 51 | 0 |  |  | 27.96 | 88.79 | [18 empty] | 2025-05-27 19:51 | 27.96 | 27.76 | 27.9714 | 0.2 | 0.72046 | 99.28% |  |  | 2025-05-27 19:51 | 88.79 | 90 | 88.5278 | 1.21 | 1.3444 | 98.66%
2025-05-27 19:52 | 27.76 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 52 | 0 |  |  | 28.06 | 88.79 | [18 empty] | 2025-05-27 19:52 | 28.06 | 27.76 | 28.0709 | 0.3 | 1.0807 | 98.92% |  |  | 2025-05-27 19:52 | 88.79 | 90 | 88.5278 | 1.21 | 1.3444 | 98.66%
2025-05-27 19:53 | 27.76 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 53 | 0 |  |  | 27.96 | 88.79 | [18 empty] | 2025-05-27 19:53 | 27.96 | 27.76 | 27.9714 | 0.2 | 0.72046 | 99.28% |  |  | 2025-05-27 19:53 | 88.79 | 90 | 88.5278 | 1.21 | 1.3444 | 98.66%
2025-05-27 19:54 | 27.72 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 54 | 0 |  |  | 27.96 | 88.79 | [18 empty] | 2025-05-27 19:54 | 27.96 | 27.72 | 27.9714 | 0.24 | 0.8658 | 99.13% |  |  | 2025-05-27 19:54 | 88.79 | 90 | 88.5278 | 1.21 | 1.3444 | 98.66%
2025-05-27 19:56 | 27.74 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 56 | 0 |  |  | 27.96 | 88.67 | [18 empty] | 2025-05-27 19:56 | 27.96 | 27.74 | 27.9714 | 0.22 | 0.79308 | 99.21% |  |  | 2025-05-27 19:56 | 88.67 | 89 | 88.4133 | 0.33 | 0.37079 | 99.63%
2025-05-27 19:57 | 27.74 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 57 | 0 |  |  | 27.96 | 88.67 | [18 empty] | 2025-05-27 19:57 | 27.96 | 27.74 | 27.9714 | 0.22 | 0.79308 | 99.21% |  |  | 2025-05-27 19:57 | 88.67 | 89 | 88.4133 | 0.33 | 0.37079 | 99.63%
2025-05-27 19:58 | 27.73 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 58 | 0 |  |  | 27.96 | 88.67 | [18 empty] | 2025-05-27 19:58 | 27.96 | 27.73 | 27.9714 | 0.23 | 0.82943 | 99.17% |  |  | 2025-05-27 19:58 | 88.67 | 89 | 88.4133 | 0.33 | 0.37079 | 99.63%
2025-05-27 19:59 | 27.74 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 19 | 59 | 0 |  |  | 27.86 | 88.67 | [18 empty] | 2025-05-27 19:59 | 27.86 | 27.74 | 27.872 | 0.12 | 0.43259 | 99.57% |  |  | 2025-05-27 19:59 | 88.67 | 89 | 88.4133 | 0.33 | 0.37079 | 99.63%
2025-05-27 20:00 | 27.74 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 0 | 0 |  |  | 27.76 | 88.67 | [18 empty] | 2025-05-27 20:00 | 27.76 | 27.74 | 27.7725 | 0.02 | 0.072098 | 99.93% |  |  | 2025-05-27 20:00 | 88.67 | 89 | 88.4133 | 0.33 | 0.37079 | 99.63%
2025-05-27 20:01 | 27.71 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 1 | 0 |  |  | 27.66 | 88.67 | [18 empty] | 2025-05-27 20:01 | 27.66 | 27.71 | 27.6731 | 0.05 | 0.18044 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 20:01 | 88.67 | 89 | 88.4133 | 0.33 | 0.37079 | 99.63%
2025-05-27 20:02 | 27.70 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 2 | 0 |  |  | 27.66 | 88.79 | [18 empty] | 2025-05-27 20:02 | 27.66 | 27.7 | 27.6731 | 0.04 | 0.1444 | 99.86% |  |  | 2025-05-27 20:02 | 88.79 | 89 | 88.5278 | 0.21 | 0.23596 | 99.76%
2025-05-27 20:03 | 27.67 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 3 | 0 |  |  | 27.55 | 88.79 | [18 empty] | 2025-05-27 20:03 | 27.55 | 27.67 | 27.5637 | 0.12 | 0.43368 | 99.57% |  |  | 2025-05-27 20:03 | 88.79 | 89 | 88.5278 | 0.21 | 0.23596 | 99.76%
2025-05-27 20:05 | 27.64 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 5 | 0 |  |  | 27.55 | 88.92 | [18 empty] | 2025-05-27 20:05 | 27.55 | 27.64 | 27.5637 | 0.09 | 0.32562 | 99.67% |  |  | 2025-05-27 20:05 | 88.92 | 89 | 88.6518 | 0.08 | 0.089888 | 99.91%
2025-05-27 20:06 | 27.61 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 6 | 0 |  |  | 27.55 | 88.92 | [18 empty] | 2025-05-27 20:06 | 27.55 | 27.61 | 27.5637 | 0.06 | 0.21731 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 20:06 | 88.92 | 89 | 88.6518 | 0.08 | 0.089888 | 99.91%
2025-05-27 20:07 | 27.61 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 7 | 0 |  |  | 27.55 | 89.05 | [18 empty] | 2025-05-27 20:07 | 27.55 | 27.61 | 27.5637 | 0.06 | 0.21731 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 20:07 | 89.05 | 89 | 88.7758 | 0.05 | 0.05618 | 99.94%
2025-05-27 20:08 | 27.63 | 88.95 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 8 | 0 |  |  | 27.66 | 89.05 | [18 empty] | 2025-05-27 20:08 | 27.66 | 27.63 | 27.6731 | 0.03 | 0.10858 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 20:08 | 89.05 | 88.95 | 88.7758 | 0.1 | 0.11242 | 99.89%
2025-05-27 20:09 | 27.66 | 88.40 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 9 | 0 |  |  | 27.66 | 88.92 | [18 empty] | 2025-05-27 20:09 | 27.66 | 27.66 | 27.6731 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 20:09 | 88.92 | 88.4 | 88.6518 | 0.52 | 0.58824 | 99.41%
2025-05-27 20:10 | 27.66 | 88.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 10 | 0 |  |  | 27.66 | 88.92 | [18 empty] | 2025-05-27 20:10 | 27.66 | 27.66 | 27.6731 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 20:10 | 88.92 | 88 | 88.6518 | 0.92 | 1.0455 | 98.95%
2025-05-27 20:11 | 27.67 | 88.15 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 11 | 0 |  |  | 27.66 | 88.92 | [18 empty] | 2025-05-27 20:11 | 27.66 | 27.67 | 27.6731 | 0.01 | 0.03614 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 20:11 | 88.92 | 88.15 | 88.6518 | 0.77 | 0.87351 | 99.13%
2025-05-27 20:12 | 27.66 | 88.30 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 12 | 0 |  |  | 27.66 | 88.92 | [18 empty] | 2025-05-27 20:12 | 27.66 | 27.66 | 27.6731 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 20:12 | 88.92 | 88.3 | 88.6518 | 0.62 | 0.70215 | 99.3%
2025-05-27 20:13 | 27.66 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 13 | 0 |  |  | 27.66 | 89.05 | [18 empty] | 2025-05-27 20:13 | 27.66 | 27.66 | 27.6731 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 20:13 | 89.05 | 89 | 88.7758 | 0.05 | 0.05618 | 99.94%
2025-05-27 20:14 | 27.62 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 14 | 0 |  |  | 27.55 | 89.05 | [18 empty] | 2025-05-27 20:14 | 27.55 | 27.62 | 27.5637 | 0.07 | 0.25344 | 99.75% |  |  | 2025-05-27 20:14 | 89.05 | 89 | 88.7758 | 0.05 | 0.05618 | 99.94%
2025-05-27 20:15 | 27.61 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 15 | 0 |  |  | 27.66 | 89.05 | [18 empty] | 2025-05-27 20:15 | 27.66 | 27.61 | 27.6731 | 0.05 | 0.18109 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 20:15 | 89.05 | 89 | 88.7758 | 0.05 | 0.05618 | 99.94%
2025-05-27 20:16 | 27.60 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 16 | 0 |  |  | 27.55 | 89.05 | [18 empty] | 2025-05-27 20:16 | 27.55 | 27.6 | 27.5637 | 0.05 | 0.18116 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 20:16 | 89.05 | 89 | 88.7758 | 0.05 | 0.05618 | 99.94%
2025-05-27 20:17 | 27.61 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 17 | 0 |  |  | 27.55 | 89.17 | [18 empty] | 2025-05-27 20:17 | 27.55 | 27.61 | 27.5637 | 0.06 | 0.21731 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 20:17 | 89.17 | 89 | 88.8902 | 0.17 | 0.19101 | 99.81%
2025-05-27 20:18 | 27.60 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 18 | 0 |  |  | 27.55 | 89.17 | [18 empty] | 2025-05-27 20:18 | 27.55 | 27.6 | 27.5637 | 0.05 | 0.18116 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 20:18 | 89.17 | 89 | 88.8902 | 0.17 | 0.19101 | 99.81%
2025-05-27 20:19 | 27.58 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 19 | 0 |  |  | 27.45 | 89.17 | [18 empty] | 2025-05-27 20:19 | 27.45 | 27.58 | 27.4642 | 0.13 | 0.47136 | 99.53% |  |  | 2025-05-27 20:19 | 89.17 | 89 | 88.8902 | 0.17 | 0.19101 | 99.81%
2025-05-27 20:20 | 27.54 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 20 | 0 |  |  | 27.35 | 89.17 | [18 empty] | 2025-05-27 20:20 | 27.35 | 27.54 | 27.3648 | 0.19 | 0.68991 | 99.31% |  |  | 2025-05-27 20:20 | 89.17 | 89 | 88.8902 | 0.17 | 0.19101 | 99.81%
2025-05-27 20:21 | 27.51 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 21 | 0 |  |  | 27.35 | 89.30 | [18 empty] | 2025-05-27 20:21 | 27.35 | 27.51 | 27.3648 | 0.16 | 0.58161 | 99.42% |  |  | 2025-05-27 20:21 | 89.3 | 89 | 89.0142 | 0.3 | 0.33708 | 99.66%
2025-05-27 20:22 | 27.51 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 22 | 0 |  |  | 27.45 | 89.30 | [18 empty] | 2025-05-27 20:22 | 27.45 | 27.51 | 27.4642 | 0.06 | 0.2181 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 20:22 | 89.3 | 89 | 89.0142 | 0.3 | 0.33708 | 99.66%
2025-05-27 20:23 | 27.51 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 23 | 0 |  |  | 27.35 | 89.43 | [18 empty] | 2025-05-27 20:23 | 27.35 | 27.51 | 27.3648 | 0.16 | 0.58161 | 99.42% |  |  | 2025-05-27 20:23 | 89.43 | 89 | 89.1382 | 0.43 | 0.48315 | 99.52%
2025-05-27 20:24 | 27.51 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 24 | 0 |  |  | 27.45 | 89.43 | [18 empty] | 2025-05-27 20:24 | 27.45 | 27.51 | 27.4642 | 0.06 | 0.2181 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 20:24 | 89.43 | 89 | 89.1382 | 0.43 | 0.48315 | 99.52%
2025-05-27 20:25 | 27.50 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 25 | 0 |  |  | 27.45 | 89.43 | [18 empty] | 2025-05-27 20:25 | 27.45 | 27.5 | 27.4642 | 0.05 | 0.18182 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 20:25 | 89.43 | 89 | 89.1382 | 0.43 | 0.48315 | 99.52%
2025-05-27 20:26 | 27.51 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 26 | 0 |  |  | 27.45 | 89.43 | [18 empty] | 2025-05-27 20:26 | 27.45 | 27.51 | 27.4642 | 0.06 | 0.2181 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 20:26 | 89.43 | 89 | 89.1382 | 0.43 | 0.48315 | 99.52%
2025-05-27 20:27 | 27.51 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 27 | 0 |  |  | 27.45 | 89.43 | [18 empty] | 2025-05-27 20:27 | 27.45 | 27.51 | 27.4642 | 0.06 | 0.2181 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 20:27 | 89.43 | 89 | 89.1382 | 0.43 | 0.48315 | 99.52%
2025-05-27 20:28 | 27.51 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 28 | 0 |  |  | 27.45 | 89.43 | [18 empty] | 2025-05-27 20:28 | 27.45 | 27.51 | 27.4642 | 0.06 | 0.2181 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 20:28 | 89.43 | 89 | 89.1382 | 0.43 | 0.48315 | 99.52%
2025-05-27 20:29 | 27.50 | 89.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 29 | 0 |  |  | 27.45 | 89.43 | [18 empty] | 2025-05-27 20:29 | 27.45 | 27.5 | 27.4642 | 0.05 | 0.18182 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 20:29 | 89.43 | 89 | 89.1382 | 0.43 | 0.48315 | 99.52%
2025-05-27 20:30 | 27.51 | 89.35 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 30 | 0 |  |  | 27.45 | 89.43 | [18 empty] | 2025-05-27 20:30 | 27.45 | 27.51 | 27.4642 | 0.06 | 0.2181 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 20:30 | 89.43 | 89.35 | 89.1382 | 0.08 | 0.089536 | 99.91%
2025-05-27 20:31 | 27.52 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 31 | 0 |  |  | 27.55 | 89.55 | [18 empty] | 2025-05-27 20:31 | 27.55 | 27.52 | 27.5637 | 0.03 | 0.10901 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 20:31 | 89.55 | 90 | 89.2527 | 0.45 | 0.5 | 99.5%
2025-05-27 20:32 | 27.50 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 32 | 0 |  |  | 27.55 | 89.55 | [18 empty] | 2025-05-27 20:32 | 27.55 | 27.5 | 27.5637 | 0.05 | 0.18182 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 20:32 | 89.55 | 90 | 89.2527 | 0.45 | 0.5 | 99.5%
2025-05-27 20:33 | 27.50 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 33 | 0 |  |  | 27.55 | 89.55 | [18 empty] | 2025-05-27 20:33 | 27.55 | 27.5 | 27.5637 | 0.05 | 0.18182 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 20:33 | 89.55 | 90 | 89.2527 | 0.45 | 0.5 | 99.5%
2025-05-27 20:34 | 27.51 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 34 | 0 |  |  | 27.66 | 89.55 | [18 empty] | 2025-05-27 20:34 | 27.66 | 27.51 | 27.6731 | 0.15 | 0.54526 | 99.45% |  |  | 2025-05-27 20:34 | 89.55 | 90 | 89.2527 | 0.45 | 0.5 | 99.5%
2025-05-27 20:35 | 27.51 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 35 | 0 |  |  | 27.66 | 89.43 | [18 empty] | 2025-05-27 20:35 | 27.66 | 27.51 | 27.6731 | 0.15 | 0.54526 | 99.45% |  |  | 2025-05-27 20:35 | 89.43 | 90 | 89.1382 | 0.57 | 0.63333 | 99.37%
2025-05-27 20:36 | 27.50 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 36 | 0 |  |  | 27.66 | 89.43 | [18 empty] | 2025-05-27 20:36 | 27.66 | 27.5 | 27.6731 | 0.16 | 0.58182 | 99.42% |  |  | 2025-05-27 20:36 | 89.43 | 90 | 89.1382 | 0.57 | 0.63333 | 99.37%
2025-05-27 20:37 | 27.49 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 37 | 0 |  |  | 27.66 | 89.55 | [18 empty] | 2025-05-27 20:37 | 27.66 | 27.49 | 27.6731 | 0.17 | 0.61841 | 99.38% |  |  | 2025-05-27 20:37 | 89.55 | 90 | 89.2527 | 0.45 | 0.5 | 99.5%
2025-05-27 20:38 | 27.45 | 90.05 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 38 | 0 |  |  | 27.66 | 89.43 | [18 empty] | 2025-05-27 20:38 | 27.66 | 27.45 | 27.6731 | 0.21 | 0.76503 | 99.23% |  |  | 2025-05-27 20:38 | 89.43 | 90.05 | 89.1382 | 0.62 | 0.68851 | 99.31%
2025-05-27 20:39 | 27.46 | 90.60 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 39 | 0 |  |  | 27.66 | 89.43 | [18 empty] | 2025-05-27 20:39 | 27.66 | 27.46 | 27.6731 | 0.2 | 0.72833 | 99.27% |  |  | 2025-05-27 20:39 | 89.43 | 90.6 | 89.1382 | 1.17 | 1.2914 | 98.71%
2025-05-27 20:40 | 27.45 | 90.90 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 40 | 0 |  |  | 27.66 | 89.43 | [18 empty] | 2025-05-27 20:40 | 27.66 | 27.45 | 27.6731 | 0.21 | 0.76503 | 99.23% |  |  | 2025-05-27 20:40 | 89.43 | 90.9 | 89.1382 | 1.47 | 1.6172 | 98.38%
2025-05-27 20:41 | 27.41 | 90.40 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 41 | 0 |  |  | 27.66 | 89.43 | [18 empty] | 2025-05-27 20:41 | 27.66 | 27.41 | 27.6731 | 0.25 | 0.91208 | 99.09% |  |  | 2025-05-27 20:41 | 89.43 | 90.4 | 89.1382 | 0.97 | 1.073 | 98.93%
2025-05-27 20:42 | 27.40 | 90.05 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 42 | 0 |  |  | 27.66 | 89.43 | [18 empty] | 2025-05-27 20:42 | 27.66 | 27.4 | 27.6731 | 0.26 | 0.94891 | 99.05% |  |  | 2025-05-27 20:42 | 89.43 | 90.05 | 89.1382 | 0.62 | 0.68851 | 99.31%
2025-05-27 20:43 | 27.40 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 43 | 0 |  |  | 27.66 | 89.30 | [18 empty] | 2025-05-27 20:43 | 27.66 | 27.4 | 27.6731 | 0.26 | 0.94891 | 99.05% |  |  | 2025-05-27 20:43 | 89.3 | 90 | 89.0142 | 0.7 | 0.77778 | 99.22%
2025-05-27 20:46 | 27.35 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 46 | 0 |  |  | 27.66 | 89.30 | [18 empty] | 2025-05-27 20:46 | 27.66 | 27.35 | 27.6731 | 0.31 | 1.1335 | 98.87% |  |  | 2025-05-27 20:46 | 89.3 | 91 | 89.0142 | 1.7 | 1.8681 | 98.13%
2025-05-27 20:47 | 27.36 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 47 | 0 |  |  | 27.66 | 89.17 | [18 empty] | 2025-05-27 20:47 | 27.66 | 27.36 | 27.6731 | 0.3 | 1.0965 | 98.9% |  |  | 2025-05-27 20:47 | 89.17 | 91 | 88.8902 | 1.83 | 2.011 | 97.99%
2025-05-27 20:48 | 27.35 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 48 | 0 |  |  | 27.66 | 89.17 | [18 empty] | 2025-05-27 20:48 | 27.66 | 27.35 | 27.6731 | 0.31 | 1.1335 | 98.87% |  |  | 2025-05-27 20:48 | 89.17 | 91 | 88.8902 | 1.83 | 2.011 | 97.99%
2025-05-27 20:49 | 27.36 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 49 | 0 |  |  | 27.66 | 89.17 | [18 empty] | 2025-05-27 20:49 | 27.66 | 27.36 | 27.6731 | 0.3 | 1.0965 | 98.9% |  |  | 2025-05-27 20:49 | 89.17 | 91 | 88.8902 | 1.83 | 2.011 | 97.99%
2025-05-27 20:50 | 27.33 | 90.35 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 50 | 0 |  |  | 27.66 | 89.17 | [18 empty] | 2025-05-27 20:50 | 27.66 | 27.33 | 27.6731 | 0.33 | 1.2075 | 98.79% |  |  | 2025-05-27 20:50 | 89.17 | 90.35 | 88.8902 | 1.18 | 1.306 | 98.69%
2025-05-27 20:51 | 27.33 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 51 | 0 |  |  | 27.55 | 89.17 | [18 empty] | 2025-05-27 20:51 | 27.55 | 27.33 | 27.5637 | 0.22 | 0.80498 | 99.2% |  |  | 2025-05-27 20:51 | 89.17 | 90 | 88.8902 | 0.83 | 0.92222 | 99.08%
2025-05-27 20:52 | 27.36 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 52 | 0 |  |  | 27.45 | 89.17 | [18 empty] | 2025-05-27 20:52 | 27.45 | 27.36 | 27.4642 | 0.09 | 0.32895 | 99.67% |  |  | 2025-05-27 20:52 | 89.17 | 90 | 88.8902 | 0.83 | 0.92222 | 99.08%
2025-05-27 20:53 | 27.32 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 53 | 0 |  |  | 27.45 | 89.17 | [18 empty] | 2025-05-27 20:53 | 27.45 | 27.32 | 27.4642 | 0.13 | 0.47584 | 99.52% |  |  | 2025-05-27 20:53 | 89.17 | 90 | 88.8902 | 0.83 | 0.92222 | 99.08%
2025-05-27 20:54 | 27.31 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 54 | 0 |  |  | 27.35 | 89.30 | [18 empty] | 2025-05-27 20:54 | 27.35 | 27.31 | 27.3648 | 0.04 | 0.14647 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 20:54 | 89.3 | 90 | 89.0142 | 0.7 | 0.77778 | 99.22%
2025-05-27 20:55 | 27.30 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 55 | 0 |  |  | 27.25 | 89.43 | [18 empty] | 2025-05-27 20:55 | 27.25 | 27.3 | 27.2653 | 0.05 | 0.18315 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 20:55 | 89.43 | 90 | 89.1382 | 0.57 | 0.63333 | 99.37%
2025-05-27 20:56 | 27.31 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 56 | 0 |  |  | 27.25 | 89.43 | [18 empty] | 2025-05-27 20:56 | 27.25 | 27.31 | 27.2653 | 0.06 | 0.2197 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 20:56 | 89.43 | 90 | 89.1382 | 0.57 | 0.63333 | 99.37%
2025-05-27 20:57 | 27.30 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 57 | 0 |  |  | 27.25 | 89.55 | [18 empty] | 2025-05-27 20:57 | 27.25 | 27.3 | 27.2653 | 0.05 | 0.18315 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 20:57 | 89.55 | 90 | 89.2527 | 0.45 | 0.5 | 99.5%
2025-05-27 20:58 | 27.30 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 58 | 0 |  |  | 27.25 | 89.55 | [18 empty] | 2025-05-27 20:58 | 27.25 | 27.3 | 27.2653 | 0.05 | 0.18315 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 20:58 | 89.55 | 90 | 89.2527 | 0.45 | 0.5 | 99.5%
2025-05-27 20:59 | 27.30 | 90.60 | 2025 | 5 | 27 | 20 | 59 | 0 |  |  | 27.25 | 89.68 | [18 empty] | 2025-05-27 20:59 | 27.25 | 27.3 | 27.2653 | 0.05 | 0.18315 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 20:59 | 89.68 | 90.6 | 89.3767 | 0.92 | 1.0155 | 98.98%
2025-05-27 21:02 | 27.31 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 2 | 0 |  |  | 27.25 | 89.93 | [18 empty] | 2025-05-27 21:02 | 27.25 | 27.31 | 27.2653 | 0.06 | 0.2197 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 21:02 | 89.93 | 91 | 89.6151 | 1.07 | 1.1758 | 98.82%
2025-05-27 21:03 | 27.30 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 3 | 0 |  |  | 27.25 | 90.06 | [18 empty] | 2025-05-27 21:03 | 27.25 | 27.3 | 27.2653 | 0.05 | 0.18315 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 21:03 | 90.06 | 91 | 89.7391 | 0.94 | 1.033 | 98.97%
2025-05-27 21:04 | 27.30 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 4 | 0 |  |  | 27.25 | 90.19 | [18 empty] | 2025-05-27 21:04 | 27.25 | 27.3 | 27.2653 | 0.05 | 0.18315 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 21:04 | 90.19 | 91 | 89.8631 | 0.81 | 0.89011 | 99.11%
2025-05-27 21:05 | 27.31 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 5 | 0 |  |  | 27.25 | 90.19 | [18 empty] | 2025-05-27 21:05 | 27.25 | 27.31 | 27.2653 | 0.06 | 0.2197 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 21:05 | 90.19 | 91 | 89.8631 | 0.81 | 0.89011 | 99.11%
2025-05-27 21:06 | 27.31 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 6 | 0 |  |  | 27.35 | 90.31 | [18 empty] | 2025-05-27 21:06 | 27.35 | 27.31 | 27.3648 | 0.04 | 0.14647 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 21:06 | 90.31 | 91 | 89.9776 | 0.69 | 0.75824 | 99.24%
2025-05-27 21:07 | 27.30 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 7 | 0 |  |  | 27.35 | 90.31 | [18 empty] | 2025-05-27 21:07 | 27.35 | 27.3 | 27.3648 | 0.05 | 0.18315 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 21:07 | 90.31 | 91 | 89.9776 | 0.69 | 0.75824 | 99.24%
2025-05-27 21:08 | 27.30 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 8 | 0 |  |  | 27.25 | 90.31 | [18 empty] | 2025-05-27 21:08 | 27.25 | 27.3 | 27.2653 | 0.05 | 0.18315 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 21:08 | 90.31 | 91 | 89.9776 | 0.69 | 0.75824 | 99.24%
2025-05-27 21:09 | 27.31 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 9 | 0 |  |  | 27.35 | 90.44 | [18 empty] | 2025-05-27 21:09 | 27.35 | 27.31 | 27.3648 | 0.04 | 0.14647 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 21:09 | 90.44 | 91 | 90.1016 | 0.56 | 0.61538 | 99.38%
2025-05-27 21:12 | 27.33 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 12 | 0 |  |  | 27.25 | 90.44 | [18 empty] | 2025-05-27 21:12 | 27.25 | 27.33 | 27.2653 | 0.08 | 0.29272 | 99.71% |  |  | 2025-05-27 21:12 | 90.44 | 91 | 90.1016 | 0.56 | 0.61538 | 99.38%
2025-05-27 21:13 | 27.32 | 90.75 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 13 | 0 |  |  | 27.35 | 90.56 | [18 empty] | 2025-05-27 21:13 | 27.35 | 27.32 | 27.3648 | 0.03 | 0.10981 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 21:13 | 90.56 | 90.75 | 90.216 | 0.19 | 0.20937 | 99.79%
2025-05-27 21:14 | 27.35 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 14 | 0 |  |  | 27.35 | 90.56 | [18 empty] | 2025-05-27 21:14 | 27.35 | 27.35 | 27.3648 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 21:14 | 90.56 | 90 | 90.216 | 0.56 | 0.62222 | 99.38%
2025-05-27 21:15 | 27.34 | 90.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 15 | 0 |  |  | 27.35 | 90.56 | [18 empty] | 2025-05-27 21:15 | 27.35 | 27.34 | 27.3648 | 0.01 | 0.036576 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 21:15 | 90.56 | 90 | 90.216 | 0.56 | 0.62222 | 99.38%
2025-05-27 21:16 | 27.34 | 90.45 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 16 | 0 |  |  | 27.35 | 90.56 | [18 empty] | 2025-05-27 21:16 | 27.35 | 27.34 | 27.3648 | 0.01 | 0.036576 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 21:16 | 90.56 | 90.45 | 90.216 | 0.11 | 0.12161 | 99.88%
2025-05-27 21:17 | 27.33 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 17 | 0 |  |  | 27.35 | 90.56 | [18 empty] | 2025-05-27 21:17 | 27.35 | 27.33 | 27.3648 | 0.02 | 0.07318 | 99.93% |  |  | 2025-05-27 21:17 | 90.56 | 91 | 90.216 | 0.44 | 0.48352 | 99.52%
2025-05-27 21:18 | 27.32 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 18 | 0 |  |  | 27.35 | 90.56 | [18 empty] | 2025-05-27 21:18 | 27.35 | 27.32 | 27.3648 | 0.03 | 0.10981 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 21:18 | 90.56 | 91 | 90.216 | 0.44 | 0.48352 | 99.52%
2025-05-27 21:19 | 27.31 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 19 | 0 |  |  | 27.25 | 90.56 | [18 empty] | 2025-05-27 21:19 | 27.25 | 27.31 | 27.2653 | 0.06 | 0.2197 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 21:19 | 90.56 | 91 | 90.216 | 0.44 | 0.48352 | 99.52%
2025-05-27 21:20 | 27.30 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 20 | 0 |  |  | 27.25 | 90.69 | [18 empty] | 2025-05-27 21:20 | 27.25 | 27.3 | 27.2653 | 0.05 | 0.18315 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 21:20 | 90.69 | 91 | 90.34 | 0.31 | 0.34066 | 99.66%
2025-05-27 21:21 | 27.30 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 21 | 0 |  |  | 27.25 | 90.69 | [18 empty] | 2025-05-27 21:21 | 27.25 | 27.3 | 27.2653 | 0.05 | 0.18315 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 21:21 | 90.69 | 91 | 90.34 | 0.31 | 0.34066 | 99.66%
2025-05-27 21:22 | 27.27 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 22 | 0 |  |  | 27.25 | 90.82 | [18 empty] | 2025-05-27 21:22 | 27.25 | 27.27 | 27.2653 | 0.02 | 0.073341 | 99.93% |  |  | 2025-05-27 21:22 | 90.82 | 91 | 90.464 | 0.18 | 0.1978 | 99.8%
2025-05-27 21:23 | 27.26 | 91.05 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 23 | 0 |  |  | 27.25 | 90.82 | [18 empty] | 2025-05-27 21:23 | 27.25 | 27.26 | 27.2653 | 0.01 | 0.036684 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 21:23 | 90.82 | 91.05 | 90.464 | 0.23 | 0.25261 | 99.75%
2025-05-27 21:24 | 27.26 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 24 | 0 |  |  | 27.15 | 90.82 | [18 empty] | 2025-05-27 21:24 | 27.15 | 27.26 | 27.1659 | 0.11 | 0.40352 | 99.6% |  |  | 2025-05-27 21:24 | 90.82 | 91 | 90.464 | 0.18 | 0.1978 | 99.8%
2025-05-27 21:25 | 27.26 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 25 | 0 |  |  | 27.15 | 90.94 | [18 empty] | 2025-05-27 21:25 | 27.15 | 27.26 | 27.1659 | 0.11 | 0.40352 | 99.6% |  |  | 2025-05-27 21:25 | 90.94 | 91 | 90.5785 | 0.06 | 0.065934 | 99.93%
2025-05-27 21:28 | 27.27 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 28 | 0 |  |  | 27.25 | 91.07 | [18 empty] | 2025-05-27 21:28 | 27.25 | 27.27 | 27.2653 | 0.02 | 0.073341 | 99.93% |  |  | 2025-05-27 21:28 | 91.07 | 91 | 90.7025 | 0.07 | 0.076923 | 99.92%
2025-05-27 21:29 | 27.24 | 91.10 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 29 | 0 |  |  | 27.15 | 91.07 | [18 empty] | 2025-05-27 21:29 | 27.15 | 27.24 | 27.1659 | 0.09 | 0.3304 | 99.67% |  |  | 2025-05-27 21:29 | 91.07 | 91.1 | 90.7025 | 0.03 | 0.032931 | 99.97%
2025-05-27 21:30 | 27.21 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 30 | 0 |  |  | 27.15 | 91.07 | [18 empty] | 2025-05-27 21:30 | 27.15 | 27.21 | 27.1659 | 0.06 | 0.22051 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 21:30 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 21:31 | 27.20 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 31 | 0 |  |  | 27.05 | 91.20 | [18 empty] | 2025-05-27 21:31 | 27.05 | 27.2 | 27.0664 | 0.15 | 0.55147 | 99.45% |  |  | 2025-05-27 21:31 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 21:32 | 27.20 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 32 | 0 |  |  | 27.05 | 91.20 | [18 empty] | 2025-05-27 21:32 | 27.05 | 27.2 | 27.0664 | 0.15 | 0.55147 | 99.45% |  |  | 2025-05-27 21:32 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 21:33 | 27.20 | 92.40 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 33 | 0 |  |  | 26.95 | 91.32 | [18 empty] | 2025-05-27 21:33 | 26.95 | 27.2 | 26.967 | 0.25 | 0.91912 | 99.08% |  |  | 2025-05-27 21:33 | 91.32 | 92.4 | 90.9409 | 1.08 | 1.1688 | 98.83%
2025-05-27 21:34 | 27.20 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 34 | 0 |  |  | 26.95 | 91.45 | [18 empty] | 2025-05-27 21:34 | 26.95 | 27.2 | 26.967 | 0.25 | 0.91912 | 99.08% |  |  | 2025-05-27 21:34 | 91.45 | 93 | 91.0649 | 1.55 | 1.6667 | 98.33%
2025-05-27 21:35 | 27.17 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 35 | 0 |  |  | 26.95 | 91.58 | [18 empty] | 2025-05-27 21:35 | 26.95 | 27.17 | 26.967 | 0.22 | 0.80972 | 99.19% |  |  | 2025-05-27 21:35 | 91.58 | 93 | 91.1889 | 1.42 | 1.5269 | 98.47%
2025-05-27 21:36 | 27.17 | 92.10 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 36 | 0 |  |  | 26.95 | 91.58 | [18 empty] | 2025-05-27 21:36 | 26.95 | 27.17 | 26.967 | 0.22 | 0.80972 | 99.19% |  |  | 2025-05-27 21:36 | 91.58 | 92.1 | 91.1889 | 0.52 | 0.5646 | 99.44%
2025-05-27 21:37 | 27.16 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 37 | 0 |  |  | 27.05 | 91.58 | [18 empty] | 2025-05-27 21:37 | 27.05 | 27.16 | 27.0664 | 0.11 | 0.40501 | 99.59% |  |  | 2025-05-27 21:37 | 91.58 | 92 | 91.1889 | 0.42 | 0.45652 | 99.54%
2025-05-27 21:38 | 27.17 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 38 | 0 |  |  | 27.15 | 91.70 | [18 empty] | 2025-05-27 21:38 | 27.15 | 27.17 | 27.1659 | 0.02 | 0.073611 | 99.93% |  |  | 2025-05-27 21:38 | 91.7 | 92 | 91.3034 | 0.3 | 0.32609 | 99.67%
2025-05-27 21:39 | 27.18 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 39 | 0 |  |  | 27.15 | 91.70 | [18 empty] | 2025-05-27 21:39 | 27.15 | 27.18 | 27.1659 | 0.03 | 0.11038 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 21:39 | 91.7 | 92 | 91.3034 | 0.3 | 0.32609 | 99.67%
2025-05-27 21:40 | 27.20 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 40 | 0 |  |  | 27.25 | 91.70 | [18 empty] | 2025-05-27 21:40 | 27.25 | 27.2 | 27.2653 | 0.05 | 0.18382 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 21:40 | 91.7 | 92 | 91.3034 | 0.3 | 0.32609 | 99.67%
2025-05-27 21:41 | 27.20 | 91.10 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 41 | 0 |  |  | 27.25 | 91.58 | [18 empty] | 2025-05-27 21:41 | 27.25 | 27.2 | 27.2653 | 0.05 | 0.18382 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 21:41 | 91.58 | 91.1 | 91.1889 | 0.48 | 0.52689 | 99.47%
2025-05-27 21:42 | 27.21 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 42 | 0 |  |  | 27.25 | 91.70 | [18 empty] | 2025-05-27 21:42 | 27.25 | 27.21 | 27.2653 | 0.04 | 0.147 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 21:42 | 91.7 | 91 | 91.3034 | 0.7 | 0.76923 | 99.23%
2025-05-27 21:43 | 27.20 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 43 | 0 |  |  | 27.25 | 91.58 | [18 empty] | 2025-05-27 21:43 | 27.25 | 27.2 | 27.2653 | 0.05 | 0.18382 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 21:43 | 91.58 | 91 | 91.1889 | 0.58 | 0.63736 | 99.36%
2025-05-27 21:44 | 27.21 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 44 | 0 |  |  | 27.25 | 91.58 | [18 empty] | 2025-05-27 21:44 | 27.25 | 27.21 | 27.2653 | 0.04 | 0.147 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 21:44 | 91.58 | 91 | 91.1889 | 0.58 | 0.63736 | 99.36%
2025-05-27 21:45 | 27.22 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 45 | 0 |  |  | 27.25 | 91.58 | [18 empty] | 2025-05-27 21:45 | 27.25 | 27.22 | 27.2653 | 0.03 | 0.11021 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 21:45 | 91.58 | 91 | 91.1889 | 0.58 | 0.63736 | 99.36%
2025-05-27 21:46 | 27.24 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 46 | 0 |  |  | 27.25 | 91.58 | [18 empty] | 2025-05-27 21:46 | 27.25 | 27.24 | 27.2653 | 0.01 | 0.036711 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 21:46 | 91.58 | 91 | 91.1889 | 0.58 | 0.63736 | 99.36%
2025-05-27 21:47 | 27.25 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 47 | 0 |  |  | 27.35 | 91.58 | [18 empty] | 2025-05-27 21:47 | 27.35 | 27.25 | 27.3648 | 0.1 | 0.36697 | 99.63% |  |  | 2025-05-27 21:47 | 91.58 | 91 | 91.1889 | 0.58 | 0.63736 | 99.36%
2025-05-27 21:48 | 27.30 | 91.75 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 48 | 0 |  |  | 27.35 | 91.58 | [18 empty] | 2025-05-27 21:48 | 27.35 | 27.3 | 27.3648 | 0.05 | 0.18315 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 21:48 | 91.58 | 91.75 | 91.1889 | 0.17 | 0.18529 | 99.81%
2025-05-27 21:49 | 27.30 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 49 | 0 |  |  | 27.35 | 91.45 | [18 empty] | 2025-05-27 21:49 | 27.35 | 27.3 | 27.3648 | 0.05 | 0.18315 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 21:49 | 91.45 | 92 | 91.0649 | 0.55 | 0.59783 | 99.4%
2025-05-27 21:50 | 27.30 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 50 | 0 |  |  | 27.35 | 91.45 | [18 empty] | 2025-05-27 21:50 | 27.35 | 27.3 | 27.3648 | 0.05 | 0.18315 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 21:50 | 91.45 | 92 | 91.0649 | 0.55 | 0.59783 | 99.4%
2025-05-27 21:51 | 27.30 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 51 | 0 |  |  | 27.45 | 91.45 | [18 empty] | 2025-05-27 21:51 | 27.45 | 27.3 | 27.4642 | 0.15 | 0.54945 | 99.45% |  |  | 2025-05-27 21:51 | 91.45 | 92 | 91.0649 | 0.55 | 0.59783 | 99.4%
2025-05-27 21:54 | 27.26 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 54 | 0 |  |  | 27.45 | 91.32 | [18 empty] | 2025-05-27 21:54 | 27.45 | 27.26 | 27.4642 | 0.19 | 0.69699 | 99.3% |  |  | 2025-05-27 21:54 | 91.32 | 92 | 90.9409 | 0.68 | 0.73913 | 99.26%
2025-05-27 21:55 | 27.24 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 55 | 0 |  |  | 27.45 | 91.32 | [18 empty] | 2025-05-27 21:55 | 27.45 | 27.24 | 27.4642 | 0.21 | 0.77093 | 99.23% |  |  | 2025-05-27 21:55 | 91.32 | 92 | 90.9409 | 0.68 | 0.73913 | 99.26%
2025-05-27 21:56 | 27.20 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 56 | 0 |  |  | 27.35 | 91.20 | [18 empty] | 2025-05-27 21:56 | 27.35 | 27.2 | 27.3648 | 0.15 | 0.55147 | 99.45% |  |  | 2025-05-27 21:56 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 21:57 | 27.21 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 57 | 0 |  |  | 27.35 | 91.20 | [18 empty] | 2025-05-27 21:57 | 27.35 | 27.21 | 27.3648 | 0.14 | 0.51452 | 99.49% |  |  | 2025-05-27 21:57 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 21:58 | 27.20 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 58 | 0 |  |  | 27.45 | 91.20 | [18 empty] | 2025-05-27 21:58 | 27.45 | 27.2 | 27.4642 | 0.25 | 0.91912 | 99.08% |  |  | 2025-05-27 21:58 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 21:59 | 27.20 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 21 | 59 | 0 |  |  | 27.35 | 91.20 | [18 empty] | 2025-05-27 21:59 | 27.35 | 27.2 | 27.3648 | 0.15 | 0.55147 | 99.45% |  |  | 2025-05-27 21:59 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 22:00 | 27.20 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 0 | 0 |  |  | 27.35 | 91.07 | [18 empty] | 2025-05-27 22:00 | 27.35 | 27.2 | 27.3648 | 0.15 | 0.55147 | 99.45% |  |  | 2025-05-27 22:00 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 22:01 | 27.20 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 1 | 0 |  |  | 27.35 | 91.07 | [18 empty] | 2025-05-27 22:01 | 27.35 | 27.2 | 27.3648 | 0.15 | 0.55147 | 99.45% |  |  | 2025-05-27 22:01 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 22:02 | 27.20 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 2 | 0 |  |  | 27.35 | 91.07 | [18 empty] | 2025-05-27 22:02 | 27.35 | 27.2 | 27.3648 | 0.15 | 0.55147 | 99.45% |  |  | 2025-05-27 22:02 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 22:03 | 27.20 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 3 | 0 |  |  | 27.35 | 91.07 | [18 empty] | 2025-05-27 22:03 | 27.35 | 27.2 | 27.3648 | 0.15 | 0.55147 | 99.45% |  |  | 2025-05-27 22:03 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 22:04 | 27.20 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 4 | 0 |  |  | 27.35 | 91.07 | [18 empty] | 2025-05-27 22:04 | 27.35 | 27.2 | 27.3648 | 0.15 | 0.55147 | 99.45% |  |  | 2025-05-27 22:04 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 22:05 | 27.20 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 5 | 0 |  |  | 27.35 | 91.07 | [18 empty] | 2025-05-27 22:05 | 27.35 | 27.2 | 27.3648 | 0.15 | 0.55147 | 99.45% |  |  | 2025-05-27 22:05 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 22:06 | 27.20 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 6 | 0 |  |  | 27.35 | 90.94 | [18 empty] | 2025-05-27 22:06 | 27.35 | 27.2 | 27.3648 | 0.15 | 0.55147 | 99.45% |  |  | 2025-05-27 22:06 | 90.94 | 92 | 90.5785 | 1.06 | 1.1522 | 98.85%
2025-05-27 22:07 | 27.20 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 7 | 0 |  |  | 27.35 | 90.94 | [18 empty] | 2025-05-27 22:07 | 27.35 | 27.2 | 27.3648 | 0.15 | 0.55147 | 99.45% |  |  | 2025-05-27 22:07 | 90.94 | 92 | 90.5785 | 1.06 | 1.1522 | 98.85%
2025-05-27 22:08 | 27.20 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 8 | 0 |  |  | 27.35 | 90.94 | [18 empty] | 2025-05-27 22:08 | 27.35 | 27.2 | 27.3648 | 0.15 | 0.55147 | 99.45% |  |  | 2025-05-27 22:08 | 90.94 | 92 | 90.5785 | 1.06 | 1.1522 | 98.85%
2025-05-27 22:09 | 27.20 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 9 | 0 |  |  | 27.35 | 90.94 | [18 empty] | 2025-05-27 22:09 | 27.35 | 27.2 | 27.3648 | 0.15 | 0.55147 | 99.45% |  |  | 2025-05-27 22:09 | 90.94 | 92 | 90.5785 | 1.06 | 1.1522 | 98.85%
2025-05-27 22:10 | 27.18 | 91.20 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 10 | 0 |  |  | 27.25 | 90.94 | [18 empty] | 2025-05-27 22:10 | 27.25 | 27.18 | 27.2653 | 0.07 | 0.25754 | 99.74% |  |  | 2025-05-27 22:10 | 90.94 | 91.2 | 90.5785 | 0.26 | 0.28509 | 99.71%
2025-05-27 22:11 | 27.16 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 11 | 0 |  |  | 27.25 | 90.94 | [18 empty] | 2025-05-27 22:11 | 27.25 | 27.16 | 27.2653 | 0.09 | 0.33137 | 99.67% |  |  | 2025-05-27 22:11 | 90.94 | 91 | 90.5785 | 0.06 | 0.065934 | 99.93%
2025-05-27 22:12 | 27.16 | 91.60 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 12 | 0 |  |  | 27.25 | 91.07 | [18 empty] | 2025-05-27 22:12 | 27.25 | 27.16 | 27.2653 | 0.09 | 0.33137 | 99.67% |  |  | 2025-05-27 22:12 | 91.07 | 91.6 | 90.7025 | 0.53 | 0.5786 | 99.42%
2025-05-27 22:13 | 27.16 | 91.65 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 13 | 0 |  |  | 27.25 | 90.94 | [18 empty] | 2025-05-27 22:13 | 27.25 | 27.16 | 27.2653 | 0.09 | 0.33137 | 99.67% |  |  | 2025-05-27 22:13 | 90.94 | 91.65 | 90.5785 | 0.71 | 0.77469 | 99.23%
2025-05-27 22:14 | 27.15 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 14 | 0 |  |  | 27.15 | 91.07 | [18 empty] | 2025-05-27 22:14 | 27.15 | 27.15 | 27.1659 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 22:14 | 91.07 | 91 | 90.7025 | 0.07 | 0.076923 | 99.92%
2025-05-27 22:15 | 27.13 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 15 | 0 |  |  | 27.15 | 91.07 | [18 empty] | 2025-05-27 22:15 | 27.15 | 27.13 | 27.1659 | 0.02 | 0.073719 | 99.93% |  |  | 2025-05-27 22:15 | 91.07 | 91 | 90.7025 | 0.07 | 0.076923 | 99.92%
2025-05-27 22:16 | 27.11 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 16 | 0 |  |  | 27.15 | 91.07 | [18 empty] | 2025-05-27 22:16 | 27.15 | 27.11 | 27.1659 | 0.04 | 0.14755 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 22:16 | 91.07 | 91 | 90.7025 | 0.07 | 0.076923 | 99.92%
2025-05-27 22:17 | 27.12 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 17 | 0 |  |  | 27.15 | 91.07 | [18 empty] | 2025-05-27 22:17 | 27.15 | 27.12 | 27.1659 | 0.03 | 0.11062 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 22:17 | 91.07 | 91 | 90.7025 | 0.07 | 0.076923 | 99.92%
2025-05-27 22:18 | 27.12 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 18 | 0 |  |  | 27.15 | 91.20 | [18 empty] | 2025-05-27 22:18 | 27.15 | 27.12 | 27.1659 | 0.03 | 0.11062 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 22:18 | 91.2 | 91 | 90.8265 | 0.2 | 0.21978 | 99.78%
2025-05-27 22:19 | 27.10 | 91.10 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 19 | 0 |  |  | 27.15 | 91.07 | [18 empty] | 2025-05-27 22:19 | 27.15 | 27.1 | 27.1659 | 0.05 | 0.1845 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 22:19 | 91.07 | 91.1 | 90.7025 | 0.03 | 0.032931 | 99.97%
2025-05-27 22:20 | 27.11 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 20 | 0 |  |  | 27.25 | 91.07 | [18 empty] | 2025-05-27 22:20 | 27.25 | 27.11 | 27.2653 | 0.14 | 0.51641 | 99.48% |  |  | 2025-05-27 22:20 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 22:21 | 27.10 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 21 | 0 |  |  | 27.25 | 91.07 | [18 empty] | 2025-05-27 22:21 | 27.25 | 27.1 | 27.2653 | 0.15 | 0.55351 | 99.45% |  |  | 2025-05-27 22:21 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 22:24 | 27.10 | 91.50 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 24 | 0 |  |  | 27.25 | 91.07 | [18 empty] | 2025-05-27 22:24 | 27.25 | 27.1 | 27.2653 | 0.15 | 0.55351 | 99.45% |  |  | 2025-05-27 22:24 | 91.07 | 91.5 | 90.7025 | 0.43 | 0.46995 | 99.53%
2025-05-27 22:25 | 27.10 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 25 | 0 |  |  | 27.15 | 91.07 | [18 empty] | 2025-05-27 22:25 | 27.15 | 27.1 | 27.1659 | 0.05 | 0.1845 | 99.82% |  |  | 2025-05-27 22:25 | 91.07 | 91 | 90.7025 | 0.07 | 0.076923 | 99.92%
2025-05-27 22:26 | 27.09 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 26 | 0 |  |  | 27.15 | 91.07 | [18 empty] | 2025-05-27 22:26 | 27.15 | 27.09 | 27.1659 | 0.06 | 0.22148 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 22:26 | 91.07 | 91 | 90.7025 | 0.07 | 0.076923 | 99.92%
2025-05-27 22:27 | 27.08 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 27 | 0 |  |  | 27.15 | 91.07 | [18 empty] | 2025-05-27 22:27 | 27.15 | 27.08 | 27.1659 | 0.07 | 0.25849 | 99.74% |  |  | 2025-05-27 22:27 | 91.07 | 91 | 90.7025 | 0.07 | 0.076923 | 99.92%
2025-05-27 22:28 | 27.06 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 28 | 0 |  |  | 27.15 | 91.07 | [18 empty] | 2025-05-27 22:28 | 27.15 | 27.06 | 27.1659 | 0.09 | 0.33259 | 99.67% |  |  | 2025-05-27 22:28 | 91.07 | 91 | 90.7025 | 0.07 | 0.076923 | 99.92%
2025-05-27 22:29 | 27.06 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 29 | 0 |  |  | 27.05 | 91.07 | [18 empty] | 2025-05-27 22:29 | 27.05 | 27.06 | 27.0664 | 0.01 | 0.036955 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 22:29 | 91.07 | 91 | 90.7025 | 0.07 | 0.076923 | 99.92%
2025-05-27 22:30 | 27.04 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 30 | 0 |  |  | 27.05 | 91.07 | [18 empty] | 2025-05-27 22:30 | 27.05 | 27.04 | 27.0664 | 0.01 | 0.036982 | 99.96% |  |  | 2025-05-27 22:30 | 91.07 | 91 | 90.7025 | 0.07 | 0.076923 | 99.92%
2025-05-27 22:31 | 27.03 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 31 | 0 |  |  | 27.05 | 91.07 | [18 empty] | 2025-05-27 22:31 | 27.05 | 27.03 | 27.0664 | 0.02 | 0.073992 | 99.93% |  |  | 2025-05-27 22:31 | 91.07 | 91 | 90.7025 | 0.07 | 0.076923 | 99.92%
2025-05-27 22:32 | 27.01 | 91.10 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 32 | 0 |  |  | 26.95 | 91.07 | [18 empty] | 2025-05-27 22:32 | 26.95 | 27.01 | 26.967 | 0.06 | 0.22214 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 22:32 | 91.07 | 91.1 | 90.7025 | 0.03 | 0.032931 | 99.97%
2025-05-27 22:33 | 27.00 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 33 | 0 |  |  | 26.95 | 91.07 | [18 empty] | 2025-05-27 22:33 | 26.95 | 27 | 26.967 | 0.05 | 0.18519 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 22:33 | 91.07 | 91 | 90.7025 | 0.07 | 0.076923 | 99.92%
2025-05-27 22:34 | 27.01 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 34 | 0 |  |  | 27.05 | 91.20 | [18 empty] | 2025-05-27 22:34 | 27.05 | 27.01 | 27.0664 | 0.04 | 0.14809 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 22:34 | 91.2 | 91 | 90.8265 | 0.2 | 0.21978 | 99.78%
2025-05-27 22:35 | 27.01 | 91.35 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 35 | 0 |  |  | 27.05 | 91.20 | [18 empty] | 2025-05-27 22:35 | 27.05 | 27.01 | 27.0664 | 0.04 | 0.14809 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 22:35 | 91.2 | 91.35 | 90.8265 | 0.15 | 0.1642 | 99.84%
2025-05-27 22:36 | 27.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 36 | 0 |  |  | 27.05 | 91.20 | [18 empty] | 2025-05-27 22:36 | 27.05 | 27.01 | 27.0664 | 0.04 | 0.14809 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 22:36 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 22:37 | 27.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 37 | 0 |  |  | 27.05 | 91.20 | [18 empty] | 2025-05-27 22:37 | 27.05 | 27.01 | 27.0664 | 0.04 | 0.14809 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 22:37 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 22:38 | 27.02 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 38 | 0 |  |  | 27.05 | 91.20 | [18 empty] | 2025-05-27 22:38 | 27.05 | 27.02 | 27.0664 | 0.03 | 0.11103 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 22:38 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 22:39 | 27.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 39 | 0 |  |  | 27.05 | 91.32 | [18 empty] | 2025-05-27 22:39 | 27.05 | 27.01 | 27.0664 | 0.04 | 0.14809 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 22:39 | 91.32 | 92 | 90.9409 | 0.68 | 0.73913 | 99.26%
2025-05-27 22:40 | 27.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 40 | 0 |  |  | 27.05 | 91.32 | [18 empty] | 2025-05-27 22:40 | 27.05 | 27.01 | 27.0664 | 0.04 | 0.14809 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 22:40 | 91.32 | 92 | 90.9409 | 0.68 | 0.73913 | 99.26%
2025-05-27 22:41 | 27.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 41 | 0 |  |  | 27.05 | 91.32 | [18 empty] | 2025-05-27 22:41 | 27.05 | 27.01 | 27.0664 | 0.04 | 0.14809 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 22:41 | 91.32 | 92 | 90.9409 | 0.68 | 0.73913 | 99.26%
2025-05-27 22:42 | 27.00 | 92.10 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 42 | 0 |  |  | 27.15 | 91.32 | [18 empty] | 2025-05-27 22:42 | 27.15 | 27 | 27.1659 | 0.15 | 0.55556 | 99.44% |  |  | 2025-05-27 22:42 | 91.32 | 92.1 | 90.9409 | 0.78 | 0.84691 | 99.15%
2025-05-27 22:43 | 27.00 | 92.30 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 43 | 0 |  |  | 27.15 | 91.32 | [18 empty] | 2025-05-27 22:43 | 27.15 | 27 | 27.1659 | 0.15 | 0.55556 | 99.44% |  |  | 2025-05-27 22:43 | 91.32 | 92.3 | 90.9409 | 0.98 | 1.0618 | 98.94%
2025-05-27 22:44 | 26.99 | 92.85 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 44 | 0 |  |  | 27.15 | 91.32 | [18 empty] | 2025-05-27 22:44 | 27.15 | 26.99 | 27.1659 | 0.16 | 0.59281 | 99.41% |  |  | 2025-05-27 22:44 | 91.32 | 92.85 | 90.9409 | 1.53 | 1.6478 | 98.35%
2025-05-27 22:45 | 26.96 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 45 | 0 |  |  | 27.15 | 91.32 | [18 empty] | 2025-05-27 22:45 | 27.15 | 26.96 | 27.1659 | 0.19 | 0.70475 | 99.3% |  |  | 2025-05-27 22:45 | 91.32 | 93 | 90.9409 | 1.68 | 1.8065 | 98.19%
2025-05-27 22:46 | 26.94 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 46 | 0 |  |  | 27.15 | 91.32 | [18 empty] | 2025-05-27 22:46 | 27.15 | 26.94 | 27.1659 | 0.21 | 0.77951 | 99.22% |  |  | 2025-05-27 22:46 | 91.32 | 93 | 90.9409 | 1.68 | 1.8065 | 98.19%
2025-05-27 22:47 | 26.93 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 47 | 0 |  |  | 27.15 | 91.32 | [18 empty] | 2025-05-27 22:47 | 27.15 | 26.93 | 27.1659 | 0.22 | 0.81693 | 99.18% |  |  | 2025-05-27 22:47 | 91.32 | 93 | 90.9409 | 1.68 | 1.8065 | 98.19%
2025-05-27 22:48 | 26.92 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 48 | 0 |  |  | 27.15 | 91.32 | [18 empty] | 2025-05-27 22:48 | 27.15 | 26.92 | 27.1659 | 0.23 | 0.85438 | 99.15% |  |  | 2025-05-27 22:48 | 91.32 | 93 | 90.9409 | 1.68 | 1.8065 | 98.19%
2025-05-27 22:49 | 26.90 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 49 | 0 |  |  | 27.15 | 91.32 | [18 empty] | 2025-05-27 22:49 | 27.15 | 26.9 | 27.1659 | 0.25 | 0.92937 | 99.07% |  |  | 2025-05-27 22:49 | 91.32 | 93 | 90.9409 | 1.68 | 1.8065 | 98.19%
2025-05-27 22:51 | 26.90 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 51 | 0 |  |  | 27.15 | 91.32 | [18 empty] | 2025-05-27 22:51 | 27.15 | 26.9 | 27.1659 | 0.25 | 0.92937 | 99.07% |  |  | 2025-05-27 22:51 | 91.32 | 93 | 90.9409 | 1.68 | 1.8065 | 98.19%
2025-05-27 22:52 | 26.90 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 52 | 0 |  |  | 27.15 | 91.32 | [18 empty] | 2025-05-27 22:52 | 27.15 | 26.9 | 27.1659 | 0.25 | 0.92937 | 99.07% |  |  | 2025-05-27 22:52 | 91.32 | 93 | 90.9409 | 1.68 | 1.8065 | 98.19%
2025-05-27 22:53 | 26.90 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 53 | 0 |  |  | 27.15 | 91.32 | [18 empty] | 2025-05-27 22:53 | 27.15 | 26.9 | 27.1659 | 0.25 | 0.92937 | 99.07% |  |  | 2025-05-27 22:53 | 91.32 | 93 | 90.9409 | 1.68 | 1.8065 | 98.19%
2025-05-27 22:54 | 26.90 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 54 | 0 |  |  | 27.15 | 91.32 | [18 empty] | 2025-05-27 22:54 | 27.15 | 26.9 | 27.1659 | 0.25 | 0.92937 | 99.07% |  |  | 2025-05-27 22:54 | 91.32 | 93 | 90.9409 | 1.68 | 1.8065 | 98.19%
2025-05-27 22:55 | 26.91 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 55 | 0 |  |  | 27.15 | 91.32 | [18 empty] | 2025-05-27 22:55 | 27.15 | 26.91 | 27.1659 | 0.24 | 0.89186 | 99.11% |  |  | 2025-05-27 22:55 | 91.32 | 93 | 90.9409 | 1.68 | 1.8065 | 98.19%
2025-05-27 22:56 | 26.90 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 56 | 0 |  |  | 27.15 | 91.32 | [18 empty] | 2025-05-27 22:56 | 27.15 | 26.9 | 27.1659 | 0.25 | 0.92937 | 99.07% |  |  | 2025-05-27 22:56 | 91.32 | 93 | 90.9409 | 1.68 | 1.8065 | 98.19%
2025-05-27 22:57 | 26.91 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 57 | 0 |  |  | 27.15 | 91.20 | [18 empty] | 2025-05-27 22:57 | 27.15 | 26.91 | 27.1659 | 0.24 | 0.89186 | 99.11% |  |  | 2025-05-27 22:57 | 91.2 | 93 | 90.8265 | 1.8 | 1.9355 | 98.06%
2025-05-27 22:58 | 26.92 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 58 | 0 |  |  | 27.15 | 91.20 | [18 empty] | 2025-05-27 22:58 | 27.15 | 26.92 | 27.1659 | 0.23 | 0.85438 | 99.15% |  |  | 2025-05-27 22:58 | 91.2 | 93 | 90.8265 | 1.8 | 1.9355 | 98.06%
2025-05-27 22:59 | 26.94 | 92.85 | 2025 | 5 | 27 | 22 | 59 | 0 |  |  | 27.15 | 91.32 | [18 empty] | 2025-05-27 22:59 | 27.15 | 26.94 | 27.1659 | 0.21 | 0.77951 | 99.22% |  |  | 2025-05-27 22:59 | 91.32 | 92.85 | 90.9409 | 1.53 | 1.6478 | 98.35%
2025-05-27 23:00 | 26.94 | 92.10 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 0 | 0 |  |  | 27.15 | 91.20 | [18 empty] | 2025-05-27 23:00 | 27.15 | 26.94 | 27.1659 | 0.21 | 0.77951 | 99.22% |  |  | 2025-05-27 23:00 | 91.2 | 92.1 | 90.8265 | 0.9 | 0.9772 | 99.02%
2025-05-27 23:02 | 26.94 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 2 | 0 |  |  | 27.15 | 91.20 | [18 empty] | 2025-05-27 23:02 | 27.15 | 26.94 | 27.1659 | 0.21 | 0.77951 | 99.22% |  |  | 2025-05-27 23:02 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 23:03 | 26.94 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 3 | 0 |  |  | 27.15 | 91.20 | [18 empty] | 2025-05-27 23:03 | 27.15 | 26.94 | 27.1659 | 0.21 | 0.77951 | 99.22% |  |  | 2025-05-27 23:03 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 23:04 | 26.94 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 4 | 0 |  |  | 27.15 | 91.20 | [18 empty] | 2025-05-27 23:04 | 27.15 | 26.94 | 27.1659 | 0.21 | 0.77951 | 99.22% |  |  | 2025-05-27 23:04 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 23:05 | 26.96 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 5 | 0 |  |  | 27.15 | 91.20 | [18 empty] | 2025-05-27 23:05 | 27.15 | 26.96 | 27.1659 | 0.19 | 0.70475 | 99.3% |  |  | 2025-05-27 23:05 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 23:06 | 26.93 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 6 | 0 |  |  | 27.15 | 91.20 | [18 empty] | 2025-05-27 23:06 | 27.15 | 26.93 | 27.1659 | 0.22 | 0.81693 | 99.18% |  |  | 2025-05-27 23:06 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 23:07 | 26.92 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 7 | 0 |  |  | 27.15 | 91.20 | [18 empty] | 2025-05-27 23:07 | 27.15 | 26.92 | 27.1659 | 0.23 | 0.85438 | 99.15% |  |  | 2025-05-27 23:07 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 23:08 | 26.91 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 8 | 0 |  |  | 27.15 | 91.07 | [18 empty] | 2025-05-27 23:08 | 27.15 | 26.91 | 27.1659 | 0.24 | 0.89186 | 99.11% |  |  | 2025-05-27 23:08 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 23:09 | 26.90 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 9 | 0 |  |  | 27.15 | 91.07 | [18 empty] | 2025-05-27 23:09 | 27.15 | 26.9 | 27.1659 | 0.25 | 0.92937 | 99.07% |  |  | 2025-05-27 23:09 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 23:11 | 26.90 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 11 | 0 |  |  | 27.15 | 91.07 | [18 empty] | 2025-05-27 23:11 | 27.15 | 26.9 | 27.1659 | 0.25 | 0.92937 | 99.07% |  |  | 2025-05-27 23:11 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 23:12 | 26.90 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 12 | 0 |  |  | 27.15 | 91.07 | [18 empty] | 2025-05-27 23:12 | 27.15 | 26.9 | 27.1659 | 0.25 | 0.92937 | 99.07% |  |  | 2025-05-27 23:12 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 23:13 | 26.90 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 13 | 0 |  |  | 27.15 | 91.07 | [18 empty] | 2025-05-27 23:13 | 27.15 | 26.9 | 27.1659 | 0.25 | 0.92937 | 99.07% |  |  | 2025-05-27 23:13 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 23:14 | 26.90 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 14 | 0 |  |  | 27.15 | 90.94 | [18 empty] | 2025-05-27 23:14 | 27.15 | 26.9 | 27.1659 | 0.25 | 0.92937 | 99.07% |  |  | 2025-05-27 23:14 | 90.94 | 92 | 90.5785 | 1.06 | 1.1522 | 98.85%
2025-05-27 23:15 | 26.91 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 15 | 0 |  |  | 27.15 | 90.94 | [18 empty] | 2025-05-27 23:15 | 27.15 | 26.91 | 27.1659 | 0.24 | 0.89186 | 99.11% |  |  | 2025-05-27 23:15 | 90.94 | 92 | 90.5785 | 1.06 | 1.1522 | 98.85%
2025-05-27 23:16 | 26.90 | 91.80 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 16 | 0 |  |  | 27.15 | 90.94 | [18 empty] | 2025-05-27 23:16 | 27.15 | 26.9 | 27.1659 | 0.25 | 0.92937 | 99.07% |  |  | 2025-05-27 23:16 | 90.94 | 91.8 | 90.5785 | 0.86 | 0.93682 | 99.06%
2025-05-27 23:17 | 26.91 | 91.05 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 17 | 0 |  |  | 27.05 | 90.94 | [18 empty] | 2025-05-27 23:17 | 27.05 | 26.91 | 27.0664 | 0.14 | 0.52025 | 99.48% |  |  | 2025-05-27 23:17 | 90.94 | 91.05 | 90.5785 | 0.11 | 0.12081 | 99.88%
2025-05-27 23:18 | 26.94 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 18 | 0 |  |  | 27.05 | 90.94 | [18 empty] | 2025-05-27 23:18 | 27.05 | 26.94 | 27.0664 | 0.11 | 0.40831 | 99.59% |  |  | 2025-05-27 23:18 | 90.94 | 91 | 90.5785 | 0.06 | 0.065934 | 99.93%
2025-05-27 23:19 | 26.92 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 19 | 0 |  |  | 27.05 | 90.94 | [18 empty] | 2025-05-27 23:19 | 27.05 | 26.92 | 27.0664 | 0.13 | 0.48291 | 99.52% |  |  | 2025-05-27 23:19 | 90.94 | 91 | 90.5785 | 0.06 | 0.065934 | 99.93%
2025-05-27 23:20 | 26.94 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 20 | 0 |  |  | 27.05 | 90.94 | [18 empty] | 2025-05-27 23:20 | 27.05 | 26.94 | 27.0664 | 0.11 | 0.40831 | 99.59% |  |  | 2025-05-27 23:20 | 90.94 | 91 | 90.5785 | 0.06 | 0.065934 | 99.93%
2025-05-27 23:22 | 26.95 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 22 | 0 |  |  | 27.05 | 90.94 | [18 empty] | 2025-05-27 23:22 | 27.05 | 26.95 | 27.0664 | 0.1 | 0.37106 | 99.63% |  |  | 2025-05-27 23:22 | 90.94 | 91 | 90.5785 | 0.06 | 0.065934 | 99.93%
2025-05-27 23:23 | 26.98 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 23 | 0 |  |  | 27.05 | 90.94 | [18 empty] | 2025-05-27 23:23 | 27.05 | 26.98 | 27.0664 | 0.07 | 0.25945 | 99.74% |  |  | 2025-05-27 23:23 | 90.94 | 91 | 90.5785 | 0.06 | 0.065934 | 99.93%
2025-05-27 23:24 | 26.98 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 24 | 0 |  |  | 27.05 | 90.94 | [18 empty] | 2025-05-27 23:24 | 27.05 | 26.98 | 27.0664 | 0.07 | 0.25945 | 99.74% |  |  | 2025-05-27 23:24 | 90.94 | 91 | 90.5785 | 0.06 | 0.065934 | 99.93%
2025-05-27 23:25 | 26.99 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 25 | 0 |  |  | 27.05 | 90.94 | [18 empty] | 2025-05-27 23:25 | 27.05 | 26.99 | 27.0664 | 0.06 | 0.2223 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 23:25 | 90.94 | 91 | 90.5785 | 0.06 | 0.065934 | 99.93%
2025-05-27 23:26 | 27.00 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 26 | 0 |  |  | 27.05 | 90.94 | [18 empty] | 2025-05-27 23:26 | 27.05 | 27 | 27.0664 | 0.05 | 0.18519 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 23:26 | 90.94 | 91 | 90.5785 | 0.06 | 0.065934 | 99.93%
2025-05-27 23:27 | 27.00 | 91.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 27 | 0 |  |  | 27.05 | 90.94 | [18 empty] | 2025-05-27 23:27 | 27.05 | 27 | 27.0664 | 0.05 | 0.18519 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 23:27 | 90.94 | 91 | 90.5785 | 0.06 | 0.065934 | 99.93%
2025-05-27 23:28 | 27.00 | 91.55 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 28 | 0 |  |  | 27.15 | 90.94 | [18 empty] | 2025-05-27 23:28 | 27.15 | 27 | 27.1659 | 0.15 | 0.55556 | 99.44% |  |  | 2025-05-27 23:28 | 90.94 | 91.55 | 90.5785 | 0.61 | 0.6663 | 99.33%
2025-05-27 23:29 | 27.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 29 | 0 |  |  | 27.15 | 90.94 | [18 empty] | 2025-05-27 23:29 | 27.15 | 27.01 | 27.1659 | 0.14 | 0.51833 | 99.48% |  |  | 2025-05-27 23:29 | 90.94 | 92 | 90.5785 | 1.06 | 1.1522 | 98.85%
2025-05-27 23:30 | 27.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 30 | 0 |  |  | 27.15 | 90.94 | [18 empty] | 2025-05-27 23:30 | 27.15 | 27.01 | 27.1659 | 0.14 | 0.51833 | 99.48% |  |  | 2025-05-27 23:30 | 90.94 | 92 | 90.5785 | 1.06 | 1.1522 | 98.85%
2025-05-27 23:31 | 27.01 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 31 | 0 |  |  | 27.05 | 90.94 | [18 empty] | 2025-05-27 23:31 | 27.05 | 27.01 | 27.0664 | 0.04 | 0.14809 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 23:31 | 90.94 | 92 | 90.5785 | 1.06 | 1.1522 | 98.85%
2025-05-27 23:34 | 26.97 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 34 | 0 |  |  | 26.95 | 91.07 | [18 empty] | 2025-05-27 23:34 | 26.95 | 26.97 | 26.967 | 0.02 | 0.074156 | 99.93% |  |  | 2025-05-27 23:34 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 23:35 | 26.95 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 35 | 0 |  |  | 26.95 | 91.20 | [18 empty] | 2025-05-27 23:35 | 26.95 | 26.95 | 26.967 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-27 23:35 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 23:36 | 26.93 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 36 | 0 |  |  | 26.95 | 91.07 | [18 empty] | 2025-05-27 23:36 | 26.95 | 26.93 | 26.967 | 0.02 | 0.074267 | 99.93% |  |  | 2025-05-27 23:36 | 91.07 | 92 | 90.7025 | 0.93 | 1.0109 | 98.99%
2025-05-27 23:37 | 26.92 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 37 | 0 |  |  | 26.95 | 91.20 | [18 empty] | 2025-05-27 23:37 | 26.95 | 26.92 | 26.967 | 0.03 | 0.11144 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 23:37 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 23:38 | 26.92 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 38 | 0 |  |  | 26.95 | 91.20 | [18 empty] | 2025-05-27 23:38 | 26.95 | 26.92 | 26.967 | 0.03 | 0.11144 | 99.89% |  |  | 2025-05-27 23:38 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 23:39 | 26.91 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 39 | 0 |  |  | 26.95 | 91.20 | [18 empty] | 2025-05-27 23:39 | 26.95 | 26.91 | 26.967 | 0.04 | 0.14864 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 23:39 | 91.2 | 92 | 90.8265 | 0.8 | 0.86957 | 99.13%
2025-05-27 23:40 | 26.90 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 40 | 0 |  |  | 26.95 | 91.32 | [18 empty] | 2025-05-27 23:40 | 26.95 | 26.9 | 26.967 | 0.05 | 0.18587 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 23:40 | 91.32 | 92 | 90.9409 | 0.68 | 0.73913 | 99.26%
2025-05-27 23:41 | 26.91 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 41 | 0 |  |  | 26.95 | 91.32 | [18 empty] | 2025-05-27 23:41 | 26.95 | 26.91 | 26.967 | 0.04 | 0.14864 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 23:41 | 91.32 | 92 | 90.9409 | 0.68 | 0.73913 | 99.26%
2025-05-27 23:42 | 26.91 | 92.10 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 42 | 0 |  |  | 26.95 | 91.45 | [18 empty] | 2025-05-27 23:42 | 26.95 | 26.91 | 26.967 | 0.04 | 0.14864 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 23:42 | 91.45 | 92.1 | 91.0649 | 0.65 | 0.70575 | 99.29%
2025-05-27 23:43 | 26.91 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 43 | 0 |  |  | 26.95 | 91.45 | [18 empty] | 2025-05-27 23:43 | 26.95 | 26.91 | 26.967 | 0.04 | 0.14864 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 23:43 | 91.45 | 93 | 91.0649 | 1.55 | 1.6667 | 98.33%
2025-05-27 23:44 | 26.91 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 44 | 0 |  |  | 26.95 | 91.58 | [18 empty] | 2025-05-27 23:44 | 26.95 | 26.91 | 26.967 | 0.04 | 0.14864 | 99.85% |  |  | 2025-05-27 23:44 | 91.58 | 93 | 91.1889 | 1.42 | 1.5269 | 98.47%
2025-05-27 23:45 | 26.90 | 92.65 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 45 | 0 |  |  | 26.95 | 91.58 | [18 empty] | 2025-05-27 23:45 | 26.95 | 26.9 | 26.967 | 0.05 | 0.18587 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 23:45 | 91.58 | 92.65 | 91.1889 | 1.07 | 1.1549 | 98.85%
2025-05-27 23:46 | 26.90 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 46 | 0 |  |  | 26.95 | 91.58 | [18 empty] | 2025-05-27 23:46 | 26.95 | 26.9 | 26.967 | 0.05 | 0.18587 | 99.81% |  |  | 2025-05-27 23:46 | 91.58 | 92 | 91.1889 | 0.42 | 0.45652 | 99.54%
2025-05-27 23:47 | 26.89 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 47 | 0 |  |  | 26.95 | 91.58 | [18 empty] | 2025-05-27 23:47 | 26.95 | 26.89 | 26.967 | 0.06 | 0.22313 | 99.78% |  |  | 2025-05-27 23:47 | 91.58 | 92 | 91.1889 | 0.42 | 0.45652 | 99.54%
2025-05-27 23:48 | 26.88 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 48 | 0 |  |  | 26.95 | 91.58 | [18 empty] | 2025-05-27 23:48 | 26.95 | 26.88 | 26.967 | 0.07 | 0.26042 | 99.74% |  |  | 2025-05-27 23:48 | 91.58 | 92 | 91.1889 | 0.42 | 0.45652 | 99.54%
2025-05-27 23:49 | 26.88 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 49 | 0 |  |  | 26.95 | 91.58 | [18 empty] | 2025-05-27 23:49 | 26.95 | 26.88 | 26.967 | 0.07 | 0.26042 | 99.74% |  |  | 2025-05-27 23:49 | 91.58 | 92 | 91.1889 | 0.42 | 0.45652 | 99.54%
2025-05-27 23:50 | 26.88 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 50 | 0 |  |  | 27.05 | 91.58 | [18 empty] | 2025-05-27 23:50 | 27.05 | 26.88 | 27.0664 | 0.17 | 0.63244 | 99.37% |  |  | 2025-05-27 23:50 | 91.58 | 92 | 91.1889 | 0.42 | 0.45652 | 99.54%
2025-05-27 23:51 | 26.89 | 92.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 51 | 0 |  |  | 27.05 | 91.58 | [18 empty] | 2025-05-27 23:51 | 27.05 | 26.89 | 27.0664 | 0.16 | 0.59502 | 99.4% |  |  | 2025-05-27 23:51 | 91.58 | 92 | 91.1889 | 0.42 | 0.45652 | 99.54%
2025-05-27 23:52 | 26.91 | 92.80 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 52 | 0 |  |  | 27.05 | 91.58 | [18 empty] | 2025-05-27 23:52 | 27.05 | 26.91 | 27.0664 | 0.14 | 0.52025 | 99.48% |  |  | 2025-05-27 23:52 | 91.58 | 92.8 | 91.1889 | 1.22 | 1.3147 | 98.69%
2025-05-27 23:53 | 26.91 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 53 | 0 |  |  | 27.05 | 91.58 | [18 empty] | 2025-05-27 23:53 | 27.05 | 26.91 | 27.0664 | 0.14 | 0.52025 | 99.48% |  |  | 2025-05-27 23:53 | 91.58 | 93 | 91.1889 | 1.42 | 1.5269 | 98.47%
2025-05-27 23:54 | 26.90 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 54 | 0 |  |  | 27.05 | 91.58 | [18 empty] | 2025-05-27 23:54 | 27.05 | 26.9 | 27.0664 | 0.15 | 0.55762 | 99.44% |  |  | 2025-05-27 23:54 | 91.58 | 93 | 91.1889 | 1.42 | 1.5269 | 98.47%
2025-05-27 23:55 | 26.91 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 55 | 0 |  |  | 27.05 | 91.58 | [18 empty] | 2025-05-27 23:55 | 27.05 | 26.91 | 27.0664 | 0.14 | 0.52025 | 99.48% |  |  | 2025-05-27 23:55 | 91.58 | 93 | 91.1889 | 1.42 | 1.5269 | 98.47%
2025-05-27 23:56 | 26.91 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 56 | 0 |  |  | 27.05 | 91.45 | [18 empty] | 2025-05-27 23:56 | 27.05 | 26.91 | 27.0664 | 0.14 | 0.52025 | 99.48% |  |  | 2025-05-27 23:56 | 91.45 | 93 | 91.0649 | 1.55 | 1.6667 | 98.33%
2025-05-27 23:57 | 26.91 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 57 | 0 |  |  | 27.05 | 91.45 | [18 empty] | 2025-05-27 23:57 | 27.05 | 26.91 | 27.0664 | 0.14 | 0.52025 | 99.48% |  |  | 2025-05-27 23:57 | 91.45 | 93 | 91.0649 | 1.55 | 1.6667 | 98.33%
2025-05-27 23:58 | 26.92 | 93.00 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 58 | 0 |  |  | 27.15 | 91.45 | [18 empty] | 2025-05-27 23:58 | 27.15 | 26.92 | 27.1659 | 0.23 | 0.85438 | 99.15% |  |  | 2025-05-27 23:58 | 91.45 | 93 | 91.0649 | 1.55 | 1.6667 | 98.33%
2025-05-27 23:59 | 26.91 | 92.75 | 2025 | 5 | 27 | 23 | 59 | 0 |  |  | 27.05 | 91.45 | [18 empty] | 2025-05-27 23:59 | 27.05 | 26.91 | 27.0664 | 0.14 | 0.52025 | 99.48% |  |  | 2025-05-27 23:59 | 91.45 | 92.75 | 91.0649 | 1.3 | 1.4016 | 98.6%
2025-05-28 | 26.90 | 92.05 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27.05 | 91.45 | [18 empty] | 2025-05-28 | 27.05 | 26.9 | 27.0664 | 0.15 | 0.55762 | 99.44% |  |  | 2025-05-28 | 91.45 | 92.05 | 91.0649 | 0.6 | 0.65182 | 99.35%
2025-05-28 00:01 | 26.90 | 92.05 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 1 | 0 |  |  | 27.05 | 91.45 | [18 empty] | 2025-05-28 00:01 | 27.05 | 26.9 | 27.0664 | 0.15 | 0.55762 | 99.44% |  |  | 2025-05-28 00:01 | 91.45 | 92.05 | 91.0649 | 0.6 | 0.65182 | 99.35%
2025-05-28 00:04 | 26.94 | 92.85 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 4 | 0 |  |  | 27.05 | 91.45 | [18 empty] | 2025-05-28 00:04 | 27.05 | 26.94 | 27.0664 | 0.11 | 0.40831 | 99.59% |  |  | 2025-05-28 00:04 | 91.45 | 92.85 | 91.0649 | 1.4 | 1.5078 | 98.49%
2025-05-28 00:05 | 26.95 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 5 | 0 |  |  | 27.05 | 91.45 | [18 empty] | 2025-05-28 00:05 | 27.05 | 26.95 | 27.0664 | 0.1 | 0.37106 | 99.63% |  |  | 2025-05-28 00:05 | 91.45 | 93 | 91.0649 | 1.55 | 1.6667 | 98.33%
2025-05-28 00:06 | 26.93 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 6 | 0 |  |  | 27.05 | 91.45 | [18 empty] | 2025-05-28 00:06 | 27.05 | 26.93 | 27.0664 | 0.12 | 0.4456 | 99.55% |  |  | 2025-05-28 00:06 | 91.45 | 93 | 91.0649 | 1.55 | 1.6667 | 98.33%
2025-05-28 00:07 | 26.93 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 7 | 0 |  |  | 27.15 | 91.45 | [18 empty] | 2025-05-28 00:07 | 27.15 | 26.93 | 27.1659 | 0.22 | 0.81693 | 99.18% |  |  | 2025-05-28 00:07 | 91.45 | 93 | 91.0649 | 1.55 | 1.6667 | 98.33%
2025-05-28 00:08 | 26.93 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 8 | 0 |  |  | 27.15 | 91.45 | [18 empty] | 2025-05-28 00:08 | 27.15 | 26.93 | 27.1659 | 0.22 | 0.81693 | 99.18% |  |  | 2025-05-28 00:08 | 91.45 | 93 | 91.0649 | 1.55 | 1.6667 | 98.33%
2025-05-28 00:09 | 26.93 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 9 | 0 |  |  | 27.15 | 91.45 | [18 empty] | 2025-05-28 00:09 | 27.15 | 26.93 | 27.1659 | 0.22 | 0.81693 | 99.18% |  |  | 2025-05-28 00:09 | 91.45 | 93 | 91.0649 | 1.55 | 1.6667 | 98.33%
2025-05-28 00:10 | 26.92 | 92.55 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 10 | 0 |  |  | 27.05 | 91.45 | [18 empty] | 2025-05-28 00:10 | 27.05 | 26.92 | 27.0664 | 0.13 | 0.48291 | 99.52% |  |  | 2025-05-28 00:10 | 91.45 | 92.55 | 91.0649 | 1.1 | 1.1885 | 98.81%
2025-05-28 00:11 | 26.93 | 92.05 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 11 | 0 |  |  | 27.05 | 91.45 | [18 empty] | 2025-05-28 00:11 | 27.05 | 26.93 | 27.0664 | 0.12 | 0.4456 | 99.55% |  |  | 2025-05-28 00:11 | 91.45 | 92.05 | 91.0649 | 0.6 | 0.65182 | 99.35%
2025-05-28 00:12 | 26.92 | 92.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 12 | 0 |  |  | 27.05 | 91.45 | [18 empty] | 2025-05-28 00:12 | 27.05 | 26.92 | 27.0664 | 0.13 | 0.48291 | 99.52% |  |  | 2025-05-28 00:12 | 91.45 | 92 | 91.0649 | 0.55 | 0.59783 | 99.4%
2025-05-28 00:13 | 26.92 | 92.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 13 | 0 |  |  | 27.05 | 91.45 | [18 empty] | 2025-05-28 00:13 | 27.05 | 26.92 | 27.0664 | 0.13 | 0.48291 | 99.52% |  |  | 2025-05-28 00:13 | 91.45 | 92 | 91.0649 | 0.55 | 0.59783 | 99.4%
2025-05-28 00:14 | 26.91 | 92.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 14 | 0 |  |  | 27.05 | 91.45 | [18 empty] | 2025-05-28 00:14 | 27.05 | 26.91 | 27.0664 | 0.14 | 0.52025 | 99.48% |  |  | 2025-05-28 00:14 | 91.45 | 92 | 91.0649 | 0.55 | 0.59783 | 99.4%
2025-05-28 00:15 | 26.94 | 92.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 15 | 0 |  |  | 27.05 | 91.45 | [18 empty] | 2025-05-28 00:15 | 27.05 | 26.94 | 27.0664 | 0.11 | 0.40831 | 99.59% |  |  | 2025-05-28 00:15 | 91.45 | 92 | 91.0649 | 0.55 | 0.59783 | 99.4%
2025-05-28 00:17 | 26.96 | 92.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 17 | 0 |  |  | 27.05 | 91.45 | [18 empty] | 2025-05-28 00:17 | 27.05 | 26.96 | 27.0664 | 0.09 | 0.33383 | 99.67% |  |  | 2025-05-28 00:17 | 91.45 | 92 | 91.0649 | 0.55 | 0.59783 | 99.4%
2025-05-28 00:18 | 26.98 | 92.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 18 | 0 |  |  | 27.15 | 91.45 | [18 empty] | 2025-05-28 00:18 | 27.15 | 26.98 | 27.1659 | 0.17 | 0.6301 | 99.37% |  |  | 2025-05-28 00:18 | 91.45 | 92 | 91.0649 | 0.55 | 0.59783 | 99.4%
2025-05-28 00:19 | 26.96 | 92.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 19 | 0 |  |  | 27.15 | 91.32 | [18 empty] | 2025-05-28 00:19 | 27.15 | 26.96 | 27.1659 | 0.19 | 0.70475 | 99.3% |  |  | 2025-05-28 00:19 | 91.32 | 92 | 90.9409 | 0.68 | 0.73913 | 99.26%
2025-05-28 00:20 | 26.95 | 92.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 20 | 0 |  |  | 27.15 | 91.32 | [18 empty] | 2025-05-28 00:20 | 27.15 | 26.95 | 27.1659 | 0.2 | 0.74212 | 99.26% |  |  | 2025-05-28 00:20 | 91.32 | 92 | 90.9409 | 0.68 | 0.73913 | 99.26%
2025-05-28 00:21 | 26.95 | 92.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 21 | 0 |  |  | 27.15 | 91.32 | [18 empty] | 2025-05-28 00:21 | 27.15 | 26.95 | 27.1659 | 0.2 | 0.74212 | 99.26% |  |  | 2025-05-28 00:21 | 91.32 | 92 | 90.9409 | 0.68 | 0.73913 | 99.26%
2025-05-28 00:22 | 26.97 | 92.80 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 22 | 0 |  |  | 27.15 | 91.32 | [18 empty] | 2025-05-28 00:22 | 27.15 | 26.97 | 27.1659 | 0.18 | 0.66741 | 99.33% |  |  | 2025-05-28 00:22 | 91.32 | 92.8 | 90.9409 | 1.48 | 1.5948 | 98.41%
2025-05-28 00:23 | 26.96 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 23 | 0 |  |  | 27.15 | 91.32 | [18 empty] | 2025-05-28 00:23 | 27.15 | 26.96 | 27.1659 | 0.19 | 0.70475 | 99.3% |  |  | 2025-05-28 00:23 | 91.32 | 93 | 90.9409 | 1.68 | 1.8065 | 98.19%
2025-05-28 00:24 | 26.95 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 24 | 0 |  |  | 27.15 | 91.32 | [18 empty] | 2025-05-28 00:24 | 27.15 | 26.95 | 27.1659 | 0.2 | 0.74212 | 99.26% |  |  | 2025-05-28 00:24 | 91.32 | 93 | 90.9409 | 1.68 | 1.8065 | 98.19%
2025-05-28 00:25 | 26.95 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 25 | 0 |  |  | 27.15 | 91.32 | [18 empty] | 2025-05-28 00:25 | 27.15 | 26.95 | 27.1659 | 0.2 | 0.74212 | 99.26% |  |  | 2025-05-28 00:25 | 91.32 | 93 | 90.9409 | 1.68 | 1.8065 | 98.19%
2025-05-28 00:26 | 26.93 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 26 | 0 |  |  | 27.15 | 91.32 | [18 empty] | 2025-05-28 00:26 | 27.15 | 26.93 | 27.1659 | 0.22 | 0.81693 | 99.18% |  |  | 2025-05-28 00:26 | 91.32 | 93 | 90.9409 | 1.68 | 1.8065 | 98.19%
2025-05-28 00:27 | 26.94 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 27 | 0 |  |  | 27.15 | 91.32 | [18 empty] | 2025-05-28 00:27 | 27.15 | 26.94 | 27.1659 | 0.21 | 0.77951 | 99.22% |  |  | 2025-05-28 00:27 | 91.32 | 93 | 90.9409 | 1.68 | 1.8065 | 98.19%
2025-05-28 00:28 | 26.93 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 28 | 0 |  |  | 27.15 | 91.32 | [18 empty] | 2025-05-28 00:28 | 27.15 | 26.93 | 27.1659 | 0.22 | 0.81693 | 99.18% |  |  | 2025-05-28 00:28 | 91.32 | 93 | 90.9409 | 1.68 | 1.8065 | 98.19%
2025-05-28 00:29 | 26.93 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 29 | 0 |  |  | 27.15 | 91.32 | [18 empty] | 2025-05-28 00:29 | 27.15 | 26.93 | 27.1659 | 0.22 | 0.81693 | 99.18% |  |  | 2025-05-28 00:29 | 91.32 | 93 | 90.9409 | 1.68 | 1.8065 | 98.19%
2025-05-28 00:31 | 26.91 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 30 | 0 |  |  | 27.15 | 91.32 | [18 empty] | 2025-05-28 00:31 | 27.15 | 26.91 | 27.1659 | 0.24 | 0.89186 | 99.11% |  |  | 2025-05-28 00:31 | 91.32 | 93 | 90.9409 | 1.68 | 1.8065 | 98.19%
2025-05-28 00:32 | 26.92 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 32 | 0 |  |  | 27.15 | 91.32 | [18 empty] | 2025-05-28 00:32 | 27.15 | 26.92 | 27.1659 | 0.23 | 0.85438 | 99.15% |  |  | 2025-05-28 00:32 | 91.32 | 93 | 90.9409 | 1.68 | 1.8065 | 98.19%
2025-05-28 00:33 | 26.93 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 33 | 0 |  |  | 27.15 | 91.32 | [18 empty] | 2025-05-28 00:33 | 27.15 | 26.93 | 27.1659 | 0.22 | 0.81693 | 99.18% |  |  | 2025-05-28 00:33 | 91.32 | 93 | 90.9409 | 1.68 | 1.8065 | 98.19%
2025-05-28 00:34 | 26.91 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 34 | 0 |  |  | 26.95 | 91.32 | [18 empty] | 2025-05-28 00:34 | 26.95 | 26.91 | 26.967 | 0.04 | 0.14864 | 99.85% |  |  | 2025-05-28 00:34 | 91.32 | 93 | 90.9409 | 1.68 | 1.8065 | 98.19%
2025-05-28 00:35 | 26.90 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 35 | 0 |  |  | 26.95 | 91.45 | [18 empty] | 2025-05-28 00:35 | 26.95 | 26.9 | 26.967 | 0.05 | 0.18587 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 00:35 | 91.45 | 93 | 91.0649 | 1.55 | 1.6667 | 98.33%
2025-05-28 00:36 | 26.90 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 36 | 0 |  |  | 26.95 | 91.45 | [18 empty] | 2025-05-28 00:36 | 26.95 | 26.9 | 26.967 | 0.05 | 0.18587 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 00:36 | 91.45 | 93 | 91.0649 | 1.55 | 1.6667 | 98.33%
2025-05-28 00:37 | 26.89 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 37 | 0 |  |  | 26.85 | 91.58 | [18 empty] | 2025-05-28 00:37 | 26.85 | 26.89 | 26.8675 | 0.04 | 0.14875 | 99.85% |  |  | 2025-05-28 00:37 | 91.58 | 93 | 91.1889 | 1.42 | 1.5269 | 98.47%
2025-05-28 00:38 | 26.89 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 38 | 0 |  |  | 26.85 | 91.58 | [18 empty] | 2025-05-28 00:38 | 26.85 | 26.89 | 26.8675 | 0.04 | 0.14875 | 99.85% |  |  | 2025-05-28 00:38 | 91.58 | 93 | 91.1889 | 1.42 | 1.5269 | 98.47%
2025-05-28 00:39 | 26.86 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 39 | 0 |  |  | 26.85 | 91.58 | [18 empty] | 2025-05-28 00:39 | 26.85 | 26.86 | 26.8675 | 0.01 | 0.03723 | 99.96% |  |  | 2025-05-28 00:39 | 91.58 | 93 | 91.1889 | 1.42 | 1.5269 | 98.47%
2025-05-28 00:40 | 26.86 | 92.95 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 40 | 0 |  |  | 26.85 | 91.70 | [18 empty] | 2025-05-28 00:40 | 26.85 | 26.86 | 26.8675 | 0.01 | 0.03723 | 99.96% |  |  | 2025-05-28 00:40 | 91.7 | 92.95 | 91.3034 | 1.25 | 1.3448 | 98.66%
2025-05-28 00:41 | 26.85 | 92.05 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 41 | 0 |  |  | 26.95 | 91.70 | [18 empty] | 2025-05-28 00:41 | 26.95 | 26.85 | 26.967 | 0.1 | 0.37244 | 99.63% |  |  | 2025-05-28 00:41 | 91.7 | 92.05 | 91.3034 | 0.35 | 0.38023 | 99.62%
2025-05-28 00:42 | 26.87 | 92.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 42 | 0 |  |  | 26.85 | 91.70 | [18 empty] | 2025-05-28 00:42 | 26.85 | 26.87 | 26.8675 | 0.02 | 0.074432 | 99.93% |  |  | 2025-05-28 00:42 | 91.7 | 92 | 91.3034 | 0.3 | 0.32609 | 99.67%
2025-05-28 00:43 | 26.90 | 92.15 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 43 | 0 |  |  | 26.95 | 91.70 | [18 empty] | 2025-05-28 00:43 | 26.95 | 26.9 | 26.967 | 0.05 | 0.18587 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 00:43 | 91.7 | 92.15 | 91.3034 | 0.45 | 0.48833 | 99.51%
2025-05-28 00:44 | 26.90 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 44 | 0 |  |  | 26.95 | 91.70 | [18 empty] | 2025-05-28 00:44 | 26.95 | 26.9 | 26.967 | 0.05 | 0.18587 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 00:44 | 91.7 | 93 | 91.3034 | 1.3 | 1.3978 | 98.6%
2025-05-28 00:45 | 26.90 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 45 | 0 |  |  | 26.95 | 91.83 | [18 empty] | 2025-05-28 00:45 | 26.95 | 26.9 | 26.967 | 0.05 | 0.18587 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 00:45 | 91.83 | 93 | 91.4274 | 1.17 | 1.2581 | 98.74%
2025-05-28 00:46 | 26.90 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 46 | 0 |  |  | 26.95 | 91.83 | [18 empty] | 2025-05-28 00:46 | 26.95 | 26.9 | 26.967 | 0.05 | 0.18587 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 00:46 | 91.83 | 93 | 91.4274 | 1.17 | 1.2581 | 98.74%
2025-05-28 00:47 | 26.91 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 47 | 0 |  |  | 26.95 | 91.83 | [18 empty] | 2025-05-28 00:47 | 26.95 | 26.91 | 26.967 | 0.04 | 0.14864 | 99.85% |  |  | 2025-05-28 00:47 | 91.83 | 93 | 91.4274 | 1.17 | 1.2581 | 98.74%
2025-05-28 00:50 | 26.91 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 50 | 0 |  |  | 26.95 | 91.96 | [18 empty] | 2025-05-28 00:50 | 26.95 | 26.91 | 26.967 | 0.04 | 0.14864 | 99.85% |  |  | 2025-05-28 00:50 | 91.96 | 93 | 91.5513 | 1.04 | 1.1183 | 98.88%
2025-05-28 00:51 | 26.90 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 51 | 0 |  |  | 26.95 | 91.96 | [18 empty] | 2025-05-28 00:51 | 26.95 | 26.9 | 26.967 | 0.05 | 0.18587 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 00:51 | 91.96 | 93 | 91.5513 | 1.04 | 1.1183 | 98.88%
2025-05-28 00:52 | 26.90 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 52 | 0 |  |  | 26.95 | 91.96 | [18 empty] | 2025-05-28 00:52 | 26.95 | 26.9 | 26.967 | 0.05 | 0.18587 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 00:52 | 91.96 | 93 | 91.5513 | 1.04 | 1.1183 | 98.88%
2025-05-28 00:53 | 26.90 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 53 | 0 |  |  | 26.95 | 91.96 | [18 empty] | 2025-05-28 00:53 | 26.95 | 26.9 | 26.967 | 0.05 | 0.18587 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 00:53 | 91.96 | 93 | 91.5513 | 1.04 | 1.1183 | 98.88%
2025-05-28 00:54 | 26.91 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 54 | 0 |  |  | 27.05 | 92.08 | [18 empty] | 2025-05-28 00:54 | 27.05 | 26.91 | 27.0664 | 0.14 | 0.52025 | 99.48% |  |  | 2025-05-28 00:54 | 92.08 | 93 | 91.6658 | 0.92 | 0.98925 | 99.01%
2025-05-28 00:56 | 26.91 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 56 | 0 |  |  | 27.05 | 92.08 | [18 empty] | 2025-05-28 00:56 | 27.05 | 26.91 | 27.0664 | 0.14 | 0.52025 | 99.48% |  |  | 2025-05-28 00:56 | 92.08 | 93 | 91.6658 | 0.92 | 0.98925 | 99.01%
2025-05-28 00:57 | 26.92 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 57 | 0 |  |  | 27.05 | 92.08 | [18 empty] | 2025-05-28 00:57 | 27.05 | 26.92 | 27.0664 | 0.13 | 0.48291 | 99.52% |  |  | 2025-05-28 00:57 | 92.08 | 93 | 91.6658 | 0.92 | 0.98925 | 99.01%
2025-05-28 00:58 | 26.90 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 58 | 0 |  |  | 27.05 | 92.08 | [18 empty] | 2025-05-28 00:58 | 27.05 | 26.9 | 27.0664 | 0.15 | 0.55762 | 99.44% |  |  | 2025-05-28 00:58 | 92.08 | 93 | 91.6658 | 0.92 | 0.98925 | 99.01%
2025-05-28 00:59 | 26.92 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 0 | 59 | 0 |  |  | 27.05 | 92.08 | [18 empty] | 2025-05-28 00:59 | 27.05 | 26.92 | 27.0664 | 0.13 | 0.48291 | 99.52% |  |  | 2025-05-28 00:59 | 92.08 | 93 | 91.6658 | 0.92 | 0.98925 | 99.01%
2025-05-28 01:00 | 26.90 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 0 | 0 |  |  | 27.05 | 92.08 | [18 empty] | 2025-05-28 01:00 | 27.05 | 26.9 | 27.0664 | 0.15 | 0.55762 | 99.44% |  |  | 2025-05-28 01:00 | 92.08 | 93 | 91.6658 | 0.92 | 0.98925 | 99.01%
2025-05-28 01:01 | 26.90 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 1 | 0 |  |  | 27.05 | 92.08 | [18 empty] | 2025-05-28 01:01 | 27.05 | 26.9 | 27.0664 | 0.15 | 0.55762 | 99.44% |  |  | 2025-05-28 01:01 | 92.08 | 93 | 91.6658 | 0.92 | 0.98925 | 99.01%
2025-05-28 01:04 | 26.90 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 4 | 0 |  |  | 27.05 | 92.08 | [18 empty] | 2025-05-28 01:04 | 27.05 | 26.9 | 27.0664 | 0.15 | 0.55762 | 99.44% |  |  | 2025-05-28 01:04 | 92.08 | 93 | 91.6658 | 0.92 | 0.98925 | 99.01%
2025-05-28 01:05 | 26.90 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 5 | 0 |  |  | 27.05 | 91.96 | [18 empty] | 2025-05-28 01:05 | 27.05 | 26.9 | 27.0664 | 0.15 | 0.55762 | 99.44% |  |  | 2025-05-28 01:05 | 91.96 | 93 | 91.5513 | 1.04 | 1.1183 | 98.88%
2025-05-28 01:06 | 26.90 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 6 | 0 |  |  | 27.05 | 91.96 | [18 empty] | 2025-05-28 01:06 | 27.05 | 26.9 | 27.0664 | 0.15 | 0.55762 | 99.44% |  |  | 2025-05-28 01:06 | 91.96 | 93 | 91.5513 | 1.04 | 1.1183 | 98.88%
2025-05-28 01:07 | 26.89 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 7 | 0 |  |  | 27.05 | 91.96 | [18 empty] | 2025-05-28 01:07 | 27.05 | 26.89 | 27.0664 | 0.16 | 0.59502 | 99.4% |  |  | 2025-05-28 01:07 | 91.96 | 93 | 91.5513 | 1.04 | 1.1183 | 98.88%
2025-05-28 01:08 | 26.90 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 8 | 0 |  |  | 27.05 | 91.96 | [18 empty] | 2025-05-28 01:08 | 27.05 | 26.9 | 27.0664 | 0.15 | 0.55762 | 99.44% |  |  | 2025-05-28 01:08 | 91.96 | 93 | 91.5513 | 1.04 | 1.1183 | 98.88%
2025-05-28 01:09 | 26.88 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 9 | 0 |  |  | 26.95 | 91.96 | [18 empty] | 2025-05-28 01:09 | 26.95 | 26.88 | 26.967 | 0.07 | 0.26042 | 99.74% |  |  | 2025-05-28 01:09 | 91.96 | 93 | 91.5513 | 1.04 | 1.1183 | 98.88%
2025-05-28 01:10 | 26.86 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 10 | 0 |  |  | 26.85 | 91.96 | [18 empty] | 2025-05-28 01:10 | 26.85 | 26.86 | 26.8675 | 0.01 | 0.03723 | 99.96% |  |  | 2025-05-28 01:10 | 91.96 | 93 | 91.5513 | 1.04 | 1.1183 | 98.88%
2025-05-28 01:11 | 26.86 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 11 | 0 |  |  | 26.85 | 92.08 | [18 empty] | 2025-05-28 01:11 | 26.85 | 26.86 | 26.8675 | 0.01 | 0.03723 | 99.96% |  |  | 2025-05-28 01:11 | 92.08 | 93 | 91.6658 | 0.92 | 0.98925 | 99.01%
2025-05-28 01:12 | 26.84 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 12 | 0 |  |  | 26.85 | 92.08 | [18 empty] | 2025-05-28 01:12 | 26.85 | 26.84 | 26.8675 | 0.01 | 0.037258 | 99.96% |  |  | 2025-05-28 01:12 | 92.08 | 93 | 91.6658 | 0.92 | 0.98925 | 99.01%
2025-05-28 01:13 | 26.84 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 13 | 0 |  |  | 26.85 | 92.08 | [18 empty] | 2025-05-28 01:13 | 26.85 | 26.84 | 26.8675 | 0.01 | 0.037258 | 99.96% |  |  | 2025-05-28 01:13 | 92.08 | 93 | 91.6658 | 0.92 | 0.98925 | 99.01%
2025-05-28 01:14 | 26.86 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 14 | 0 |  |  | 26.95 | 92.21 | [18 empty] | 2025-05-28 01:14 | 26.95 | 26.86 | 26.967 | 0.09 | 0.33507 | 99.66% |  |  | 2025-05-28 01:14 | 92.21 | 93 | 91.7898 | 0.79 | 0.84946 | 99.15%
2025-05-28 01:15 | 26.86 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 15 | 0 |  |  | 26.85 | 92.08 | [18 empty] | 2025-05-28 01:15 | 26.85 | 26.86 | 26.8675 | 0.01 | 0.03723 | 99.96% |  |  | 2025-05-28 01:15 | 92.08 | 93 | 91.6658 | 0.92 | 0.98925 | 99.01%
2025-05-28 01:16 | 26.86 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 16 | 0 |  |  | 26.85 | 92.21 | [18 empty] | 2025-05-28 01:16 | 26.85 | 26.86 | 26.8675 | 0.01 | 0.03723 | 99.96% |  |  | 2025-05-28 01:16 | 92.21 | 93 | 91.7898 | 0.79 | 0.84946 | 99.15%
2025-05-28 01:17 | 26.84 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 17 | 0 |  |  | 26.85 | 92.21 | [18 empty] | 2025-05-28 01:17 | 26.85 | 26.84 | 26.8675 | 0.01 | 0.037258 | 99.96% |  |  | 2025-05-28 01:17 | 92.21 | 93 | 91.7898 | 0.79 | 0.84946 | 99.15%
2025-05-28 01:19 | 26.82 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 19 | 0 |  |  | 26.85 | 92.21 | [18 empty] | 2025-05-28 01:19 | 26.85 | 26.82 | 26.8675 | 0.03 | 0.11186 | 99.89% |  |  | 2025-05-28 01:19 | 92.21 | 93 | 91.7898 | 0.79 | 0.84946 | 99.15%
2025-05-28 01:20 | 26.82 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 20 | 0 |  |  | 26.85 | 92.21 | [18 empty] | 2025-05-28 01:20 | 26.85 | 26.82 | 26.8675 | 0.03 | 0.11186 | 99.89% |  |  | 2025-05-28 01:20 | 92.21 | 93 | 91.7898 | 0.79 | 0.84946 | 99.15%
2025-05-28 01:21 | 26.84 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 21 | 0 |  |  | 26.85 | 92.21 | [18 empty] | 2025-05-28 01:21 | 26.85 | 26.84 | 26.8675 | 0.01 | 0.037258 | 99.96% |  |  | 2025-05-28 01:21 | 92.21 | 93 | 91.7898 | 0.79 | 0.84946 | 99.15%
2025-05-28 01:22 | 26.84 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 22 | 0 |  |  | 26.85 | 92.33 | [18 empty] | 2025-05-28 01:22 | 26.85 | 26.84 | 26.8675 | 0.01 | 0.037258 | 99.96% |  |  | 2025-05-28 01:22 | 92.33 | 93 | 91.9043 | 0.67 | 0.72043 | 99.28%
2025-05-28 01:23 | 26.86 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 23 | 0 |  |  | 26.95 | 92.33 | [18 empty] | 2025-05-28 01:23 | 26.95 | 26.86 | 26.967 | 0.09 | 0.33507 | 99.66% |  |  | 2025-05-28 01:23 | 92.33 | 93 | 91.9043 | 0.67 | 0.72043 | 99.28%
2025-05-28 01:24 | 26.86 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 24 | 0 |  |  | 26.95 | 92.33 | [18 empty] | 2025-05-28 01:24 | 26.95 | 26.86 | 26.967 | 0.09 | 0.33507 | 99.66% |  |  | 2025-05-28 01:24 | 92.33 | 93 | 91.9043 | 0.67 | 0.72043 | 99.28%
2025-05-28 01:25 | 26.87 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 25 | 0 |  |  | 26.85 | 92.33 | [18 empty] | 2025-05-28 01:25 | 26.85 | 26.87 | 26.8675 | 0.02 | 0.074432 | 99.93% |  |  | 2025-05-28 01:25 | 92.33 | 93 | 91.9043 | 0.67 | 0.72043 | 99.28%
2025-05-28 01:26 | 26.88 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 26 | 0 |  |  | 26.85 | 92.33 | [18 empty] | 2025-05-28 01:26 | 26.85 | 26.88 | 26.8675 | 0.03 | 0.11161 | 99.89% |  |  | 2025-05-28 01:26 | 92.33 | 93 | 91.9043 | 0.67 | 0.72043 | 99.28%
2025-05-28 01:27 | 26.88 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 27 | 0 |  |  | 26.85 | 92.33 | [18 empty] | 2025-05-28 01:27 | 26.85 | 26.88 | 26.8675 | 0.03 | 0.11161 | 99.89% |  |  | 2025-05-28 01:27 | 92.33 | 93 | 91.9043 | 0.67 | 0.72043 | 99.28%
2025-05-28 01:28 | 26.86 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 28 | 0 |  |  | 26.75 | 92.46 | [18 empty] | 2025-05-28 01:28 | 26.75 | 26.86 | 26.7681 | 0.11 | 0.40953 | 99.59% |  |  | 2025-05-28 01:28 | 92.46 | 93 | 92.0282 | 0.54 | 0.58065 | 99.42%
2025-05-28 01:29 | 26.86 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 29 | 0 |  |  | 26.75 | 92.46 | [18 empty] | 2025-05-28 01:29 | 26.75 | 26.86 | 26.7681 | 0.11 | 0.40953 | 99.59% |  |  | 2025-05-28 01:29 | 92.46 | 93 | 92.0282 | 0.54 | 0.58065 | 99.42%
2025-05-28 01:30 | 26.85 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 30 | 0 |  |  | 26.75 | 92.46 | [18 empty] | 2025-05-28 01:30 | 26.75 | 26.85 | 26.7681 | 0.1 | 0.37244 | 99.63% |  |  | 2025-05-28 01:30 | 92.46 | 93 | 92.0282 | 0.54 | 0.58065 | 99.42%
2025-05-28 01:32 | 26.86 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 32 | 0 |  |  | 26.75 | 92.46 | [18 empty] | 2025-05-28 01:32 | 26.75 | 26.86 | 26.7681 | 0.11 | 0.40953 | 99.59% |  |  | 2025-05-28 01:32 | 92.46 | 93 | 92.0282 | 0.54 | 0.58065 | 99.42%
2025-05-28 01:33 | 26.87 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 33 | 0 |  |  | 26.75 | 92.46 | [18 empty] | 2025-05-28 01:33 | 26.75 | 26.87 | 26.7681 | 0.12 | 0.44659 | 99.55% |  |  | 2025-05-28 01:33 | 92.46 | 93 | 92.0282 | 0.54 | 0.58065 | 99.42%
2025-05-28 01:34 | 26.86 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 34 | 0 |  |  | 26.75 | 92.59 | [18 empty] | 2025-05-28 01:34 | 26.75 | 26.86 | 26.7681 | 0.11 | 0.40953 | 99.59% |  |  | 2025-05-28 01:34 | 92.59 | 93 | 92.1522 | 0.41 | 0.44086 | 99.56%
2025-05-28 01:35 | 26.86 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 35 | 0 |  |  | 26.75 | 92.59 | [18 empty] | 2025-05-28 01:35 | 26.75 | 26.86 | 26.7681 | 0.11 | 0.40953 | 99.59% |  |  | 2025-05-28 01:35 | 92.59 | 93 | 92.1522 | 0.41 | 0.44086 | 99.56%
2025-05-28 01:36 | 26.82 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 36 | 0 |  |  | 26.75 | 92.59 | [18 empty] | 2025-05-28 01:36 | 26.75 | 26.82 | 26.7681 | 0.07 | 0.261 | 99.74% |  |  | 2025-05-28 01:36 | 92.59 | 93 | 92.1522 | 0.41 | 0.44086 | 99.56%
2025-05-28 01:37 | 26.81 | 93.10 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 37 | 0 |  |  | 26.75 | 92.71 | [18 empty] | 2025-05-28 01:37 | 26.75 | 26.81 | 26.7681 | 0.06 | 0.2238 | 99.78% |  |  | 2025-05-28 01:37 | 92.71 | 93.1 | 92.2667 | 0.39 | 0.4189 | 99.58%
2025-05-28 01:38 | 26.81 | 93.85 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 38 | 0 |  |  | 26.65 | 92.71 | [18 empty] | 2025-05-28 01:38 | 26.65 | 26.81 | 26.6686 | 0.16 | 0.59679 | 99.4% |  |  | 2025-05-28 01:38 | 92.71 | 93.85 | 92.2667 | 1.14 | 1.2147 | 98.79%
2025-05-28 01:39 | 26.81 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 39 | 0 |  |  | 26.65 | 92.71 | [18 empty] | 2025-05-28 01:39 | 26.65 | 26.81 | 26.6686 | 0.16 | 0.59679 | 99.4% |  |  | 2025-05-28 01:39 | 92.71 | 94 | 92.2667 | 1.29 | 1.3723 | 98.63%
2025-05-28 01:40 | 26.80 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 40 | 0 |  |  | 26.65 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 01:40 | 26.65 | 26.8 | 26.6686 | 0.15 | 0.5597 | 99.44% |  |  | 2025-05-28 01:40 | 92.84 | 94 | 92.3907 | 1.16 | 1.234 | 98.77%
2025-05-28 01:41 | 26.78 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 41 | 0 |  |  | 26.65 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 01:41 | 26.65 | 26.78 | 26.6686 | 0.13 | 0.48544 | 99.51% |  |  | 2025-05-28 01:41 | 92.84 | 94 | 92.3907 | 1.16 | 1.234 | 98.77%
2025-05-28 01:43 | 26.77 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 43 | 0 |  |  | 26.65 | 92.97 | [18 empty] | 2025-05-28 01:43 | 26.65 | 26.77 | 26.6686 | 0.12 | 0.44826 | 99.55% |  |  | 2025-05-28 01:43 | 92.97 | 94 | 92.5147 | 1.03 | 1.0957 | 98.9%
2025-05-28 01:44 | 26.75 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 44 | 0 |  |  | 26.65 | 92.97 | [18 empty] | 2025-05-28 01:44 | 26.65 | 26.75 | 26.6686 | 0.1 | 0.37383 | 99.63% |  |  | 2025-05-28 01:44 | 92.97 | 94 | 92.5147 | 1.03 | 1.0957 | 98.9%
2025-05-28 01:45 | 26.72 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 45 | 0 |  |  | 26.65 | 92.97 | [18 empty] | 2025-05-28 01:45 | 26.65 | 26.72 | 26.6686 | 0.07 | 0.26198 | 99.74% |  |  | 2025-05-28 01:45 | 92.97 | 94 | 92.5147 | 1.03 | 1.0957 | 98.9%
2025-05-28 01:46 | 26.71 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 46 | 0 |  |  | 26.65 | 93.09 | [18 empty] | 2025-05-28 01:46 | 26.65 | 26.71 | 26.6686 | 0.06 | 0.22463 | 99.78% |  |  | 2025-05-28 01:46 | 93.09 | 94 | 92.6291 | 0.91 | 0.96809 | 99.03%
2025-05-28 01:47 | 26.71 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 47 | 0 |  |  | 26.65 | 93.09 | [18 empty] | 2025-05-28 01:47 | 26.65 | 26.71 | 26.6686 | 0.06 | 0.22463 | 99.78% |  |  | 2025-05-28 01:47 | 93.09 | 94 | 92.6291 | 0.91 | 0.96809 | 99.03%
2025-05-28 01:48 | 26.71 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 48 | 0 |  |  | 26.55 | 93.22 | [18 empty] | 2025-05-28 01:48 | 26.55 | 26.71 | 26.5692 | 0.16 | 0.59903 | 99.4% |  |  | 2025-05-28 01:48 | 93.22 | 94 | 92.7531 | 0.78 | 0.82979 | 99.17%
2025-05-28 01:49 | 26.70 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 49 | 0 |  |  | 26.65 | 93.22 | [18 empty] | 2025-05-28 01:49 | 26.65 | 26.7 | 26.6686 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 01:49 | 93.22 | 94 | 92.7531 | 0.78 | 0.82979 | 99.17%
2025-05-28 01:50 | 26.70 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 50 | 0 |  |  | 26.65 | 93.22 | [18 empty] | 2025-05-28 01:50 | 26.65 | 26.7 | 26.6686 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 01:50 | 93.22 | 94 | 92.7531 | 0.78 | 0.82979 | 99.17%
2025-05-28 01:51 | 26.70 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 51 | 0 |  |  | 26.65 | 93.22 | [18 empty] | 2025-05-28 01:51 | 26.65 | 26.7 | 26.6686 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 01:51 | 93.22 | 94 | 92.7531 | 0.78 | 0.82979 | 99.17%
2025-05-28 01:52 | 26.70 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 52 | 0 |  |  | 26.65 | 93.35 | [18 empty] | 2025-05-28 01:52 | 26.65 | 26.7 | 26.6686 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 01:52 | 93.35 | 94 | 92.8771 | 0.65 | 0.69149 | 99.31%
2025-05-28 01:54 | 26.73 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 54 | 0 |  |  | 26.75 | 93.35 | [18 empty] | 2025-05-28 01:54 | 26.75 | 26.73 | 26.7681 | 0.02 | 0.074822 | 99.93% |  |  | 2025-05-28 01:54 | 93.35 | 94 | 92.8771 | 0.65 | 0.69149 | 99.31%
2025-05-28 01:55 | 26.76 | 93.55 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 55 | 0 |  |  | 26.75 | 93.35 | [18 empty] | 2025-05-28 01:55 | 26.75 | 26.76 | 26.7681 | 0.01 | 0.037369 | 99.96% |  |  | 2025-05-28 01:55 | 93.35 | 93.55 | 92.8771 | 0.2 | 0.21379 | 99.79%
2025-05-28 01:56 | 26.78 | 93.35 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 56 | 0 |  |  | 26.75 | 93.35 | [18 empty] | 2025-05-28 01:56 | 26.75 | 26.78 | 26.7681 | 0.03 | 0.11202 | 99.89% |  |  | 2025-05-28 01:56 | 93.35 | 93.35 | 92.8771 | 0 | 0 | 100%
2025-05-28 01:57 | 26.80 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 57 | 0 |  |  | 26.75 | 93.35 | [18 empty] | 2025-05-28 01:57 | 26.75 | 26.8 | 26.7681 | 0.05 | 0.18657 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 01:57 | 93.35 | 93 | 92.8771 | 0.35 | 0.37634 | 99.62%
2025-05-28 01:58 | 26.80 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 58 | 0 |  |  | 26.85 | 93.35 | [18 empty] | 2025-05-28 01:58 | 26.85 | 26.8 | 26.8675 | 0.05 | 0.18657 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 01:58 | 93.35 | 93 | 92.8771 | 0.35 | 0.37634 | 99.62%
2025-05-28 01:59 | 26.81 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 1 | 59 | 0 |  |  | 26.85 | 93.35 | [18 empty] | 2025-05-28 01:59 | 26.85 | 26.81 | 26.8675 | 0.04 | 0.1492 | 99.85% |  |  | 2025-05-28 01:59 | 93.35 | 93 | 92.8771 | 0.35 | 0.37634 | 99.62%
2025-05-28 02:00 | 26.80 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 0 | 0 |  |  | 26.85 | 93.35 | [18 empty] | 2025-05-28 02:00 | 26.85 | 26.8 | 26.8675 | 0.05 | 0.18657 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 02:00 | 93.35 | 93 | 92.8771 | 0.35 | 0.37634 | 99.62%
2025-05-28 02:01 | 26.82 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 1 | 0 |  |  | 26.85 | 93.35 | [18 empty] | 2025-05-28 02:01 | 26.85 | 26.82 | 26.8675 | 0.03 | 0.11186 | 99.89% |  |  | 2025-05-28 02:01 | 93.35 | 93 | 92.8771 | 0.35 | 0.37634 | 99.62%
2025-05-28 02:02 | 26.83 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 2 | 0 |  |  | 26.95 | 93.22 | [18 empty] | 2025-05-28 02:02 | 26.95 | 26.83 | 26.967 | 0.12 | 0.44726 | 99.55% |  |  | 2025-05-28 02:02 | 93.22 | 93 | 92.7531 | 0.22 | 0.23656 | 99.76%
2025-05-28 02:03 | 26.84 | 92.85 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 3 | 0 |  |  | 26.95 | 93.22 | [18 empty] | 2025-05-28 02:03 | 26.95 | 26.84 | 26.967 | 0.11 | 0.40984 | 99.59% |  |  | 2025-05-28 02:03 | 93.22 | 92.85 | 92.7531 | 0.37 | 0.39849 | 99.6%
2025-05-28 02:04 | 26.84 | 92.00 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 4 | 0 |  |  | 26.95 | 93.22 | [18 empty] | 2025-05-28 02:04 | 26.95 | 26.84 | 26.967 | 0.11 | 0.40984 | 99.59% |  |  | 2025-05-28 02:04 | 93.22 | 92 | 92.7531 | 1.22 | 1.3261 | 98.67%
2025-05-28 02:05 | 26.87 | 92.95 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 5 | 0 |  |  | 26.85 | 93.22 | [18 empty] | 2025-05-28 02:05 | 26.85 | 26.87 | 26.8675 | 0.02 | 0.074432 | 99.93% |  |  | 2025-05-28 02:05 | 93.22 | 92.95 | 92.7531 | 0.27 | 0.29048 | 99.71%
2025-05-28 02:06 | 26.86 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 6 | 0 |  |  | 26.85 | 93.09 | [18 empty] | 2025-05-28 02:06 | 26.85 | 26.86 | 26.8675 | 0.01 | 0.03723 | 99.96% |  |  | 2025-05-28 02:06 | 93.09 | 93 | 92.6291 | 0.09 | 0.096774 | 99.9%
2025-05-28 02:07 | 26.88 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 7 | 0 |  |  | 26.95 | 93.09 | [18 empty] | 2025-05-28 02:07 | 26.95 | 26.88 | 26.967 | 0.07 | 0.26042 | 99.74% |  |  | 2025-05-28 02:07 | 93.09 | 93 | 92.6291 | 0.09 | 0.096774 | 99.9%
2025-05-28 02:08 | 26.87 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 8 | 0 |  |  | 26.85 | 93.09 | [18 empty] | 2025-05-28 02:08 | 26.85 | 26.87 | 26.8675 | 0.02 | 0.074432 | 99.93% |  |  | 2025-05-28 02:08 | 93.09 | 93 | 92.6291 | 0.09 | 0.096774 | 99.9%
2025-05-28 02:09 | 26.86 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 9 | 0 |  |  | 26.85 | 93.09 | [18 empty] | 2025-05-28 02:09 | 26.85 | 26.86 | 26.8675 | 0.01 | 0.03723 | 99.96% |  |  | 2025-05-28 02:09 | 93.09 | 93 | 92.6291 | 0.09 | 0.096774 | 99.9%
2025-05-28 02:10 | 26.85 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 10 | 0 |  |  | 26.85 | 93.09 | [18 empty] | 2025-05-28 02:10 | 26.85 | 26.85 | 26.8675 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-28 02:10 | 93.09 | 93 | 92.6291 | 0.09 | 0.096774 | 99.9%
2025-05-28 02:11 | 26.86 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 11 | 0 |  |  | 26.85 | 93.09 | [18 empty] | 2025-05-28 02:11 | 26.85 | 26.86 | 26.8675 | 0.01 | 0.03723 | 99.96% |  |  | 2025-05-28 02:11 | 93.09 | 93 | 92.6291 | 0.09 | 0.096774 | 99.9%
2025-05-28 02:12 | 26.88 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 12 | 0 |  |  | 26.95 | 93.09 | [18 empty] | 2025-05-28 02:12 | 26.95 | 26.88 | 26.967 | 0.07 | 0.26042 | 99.74% |  |  | 2025-05-28 02:12 | 93.09 | 93 | 92.6291 | 0.09 | 0.096774 | 99.9%
2025-05-28 02:13 | 26.90 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 13 | 0 |  |  | 26.95 | 93.09 | [18 empty] | 2025-05-28 02:13 | 26.95 | 26.9 | 26.967 | 0.05 | 0.18587 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 02:13 | 93.09 | 93 | 92.6291 | 0.09 | 0.096774 | 99.9%
2025-05-28 02:14 | 26.90 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 14 | 0 |  |  | 26.95 | 93.09 | [18 empty] | 2025-05-28 02:14 | 26.95 | 26.9 | 26.967 | 0.05 | 0.18587 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 02:14 | 93.09 | 93 | 92.6291 | 0.09 | 0.096774 | 99.9%
2025-05-28 02:15 | 26.89 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 15 | 0 |  |  | 26.95 | 93.09 | [18 empty] | 2025-05-28 02:15 | 26.95 | 26.89 | 26.967 | 0.06 | 0.22313 | 99.78% |  |  | 2025-05-28 02:15 | 93.09 | 93 | 92.6291 | 0.09 | 0.096774 | 99.9%
2025-05-28 02:16 | 26.90 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 16 | 0 |  |  | 26.95 | 93.09 | [18 empty] | 2025-05-28 02:16 | 26.95 | 26.9 | 26.967 | 0.05 | 0.18587 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 02:16 | 93.09 | 93 | 92.6291 | 0.09 | 0.096774 | 99.9%
2025-05-28 02:17 | 26.90 | 93.05 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 17 | 0 |  |  | 26.95 | 93.09 | [18 empty] | 2025-05-28 02:17 | 26.95 | 26.9 | 26.967 | 0.05 | 0.18587 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 02:17 | 93.09 | 93.05 | 92.6291 | 0.04 | 0.042988 | 99.96%
2025-05-28 02:20 | 26.85 | 93.30 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 20 | 0 |  |  | 26.95 | 92.97 | [18 empty] | 2025-05-28 02:20 | 26.95 | 26.85 | 26.967 | 0.1 | 0.37244 | 99.63% |  |  | 2025-05-28 02:20 | 92.97 | 93.3 | 92.5147 | 0.33 | 0.3537 | 99.65%
2025-05-28 02:21 | 26.86 | 93.05 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 21 | 0 |  |  | 26.95 | 92.97 | [18 empty] | 2025-05-28 02:21 | 26.95 | 26.86 | 26.967 | 0.09 | 0.33507 | 99.66% |  |  | 2025-05-28 02:21 | 92.97 | 93.05 | 92.5147 | 0.08 | 0.085975 | 99.91%
2025-05-28 02:22 | 26.85 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 22 | 0 |  |  | 26.95 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 02:22 | 26.95 | 26.85 | 26.967 | 0.1 | 0.37244 | 99.63% |  |  | 2025-05-28 02:22 | 92.84 | 93 | 92.3907 | 0.16 | 0.17204 | 99.83%
2025-05-28 02:23 | 26.85 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 23 | 0 |  |  | 26.95 | 92.97 | [18 empty] | 2025-05-28 02:23 | 26.95 | 26.85 | 26.967 | 0.1 | 0.37244 | 99.63% |  |  | 2025-05-28 02:23 | 92.97 | 93 | 92.5147 | 0.03 | 0.032258 | 99.97%
2025-05-28 02:24 | 26.84 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 24 | 0 |  |  | 26.95 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 02:24 | 26.95 | 26.84 | 26.967 | 0.11 | 0.40984 | 99.59% |  |  | 2025-05-28 02:24 | 92.84 | 93 | 92.3907 | 0.16 | 0.17204 | 99.83%
2025-05-28 02:25 | 26.84 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 25 | 0 |  |  | 26.85 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 02:25 | 26.85 | 26.84 | 26.8675 | 0.01 | 0.037258 | 99.96% |  |  | 2025-05-28 02:25 | 92.84 | 93 | 92.3907 | 0.16 | 0.17204 | 99.83%
2025-05-28 02:26 | 26.82 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 26 | 0 |  |  | 26.95 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 02:26 | 26.95 | 26.82 | 26.967 | 0.13 | 0.48471 | 99.52% |  |  | 2025-05-28 02:26 | 92.84 | 93 | 92.3907 | 0.16 | 0.17204 | 99.83%
2025-05-28 02:27 | 26.81 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 27 | 0 |  |  | 26.85 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 02:27 | 26.85 | 26.81 | 26.8675 | 0.04 | 0.1492 | 99.85% |  |  | 2025-05-28 02:27 | 92.84 | 93 | 92.3907 | 0.16 | 0.17204 | 99.83%
2025-05-28 02:28 | 26.81 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 28 | 0 |  |  | 26.85 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 02:28 | 26.85 | 26.81 | 26.8675 | 0.04 | 0.1492 | 99.85% |  |  | 2025-05-28 02:28 | 92.84 | 93 | 92.3907 | 0.16 | 0.17204 | 99.83%
2025-05-28 02:29 | 26.80 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 29 | 0 |  |  | 26.75 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 02:29 | 26.75 | 26.8 | 26.7681 | 0.05 | 0.18657 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 02:29 | 92.84 | 93 | 92.3907 | 0.16 | 0.17204 | 99.83%
2025-05-28 02:31 | 26.81 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 31 | 0 |  |  | 26.85 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 02:31 | 26.85 | 26.81 | 26.8675 | 0.04 | 0.1492 | 99.85% |  |  | 2025-05-28 02:31 | 92.84 | 93 | 92.3907 | 0.16 | 0.17204 | 99.83%
2025-05-28 02:32 | 26.80 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 32 | 0 |  |  | 26.85 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 02:32 | 26.85 | 26.8 | 26.8675 | 0.05 | 0.18657 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 02:32 | 92.84 | 93 | 92.3907 | 0.16 | 0.17204 | 99.83%
2025-05-28 02:33 | 26.80 | 92.40 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 33 | 0 |  |  | 26.85 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 02:33 | 26.85 | 26.8 | 26.8675 | 0.05 | 0.18657 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 02:33 | 92.84 | 92.4 | 92.3907 | 0.44 | 0.47619 | 99.52%
2025-05-28 02:34 | 26.80 | 92.15 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 34 | 0 |  |  | 26.85 | 92.71 | [18 empty] | 2025-05-28 02:34 | 26.85 | 26.8 | 26.8675 | 0.05 | 0.18657 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 02:34 | 92.71 | 92.15 | 92.2667 | 0.56 | 0.6077 | 99.39%
2025-05-28 02:35 | 26.80 | 92.00 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 35 | 0 |  |  | 26.85 | 92.71 | [18 empty] | 2025-05-28 02:35 | 26.85 | 26.8 | 26.8675 | 0.05 | 0.18657 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 02:35 | 92.71 | 92 | 92.2667 | 0.71 | 0.77174 | 99.23%
2025-05-28 02:36 | 26.81 | 92.00 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 36 | 0 |  |  | 26.85 | 92.71 | [18 empty] | 2025-05-28 02:36 | 26.85 | 26.81 | 26.8675 | 0.04 | 0.1492 | 99.85% |  |  | 2025-05-28 02:36 | 92.71 | 92 | 92.2667 | 0.71 | 0.77174 | 99.23%
2025-05-28 02:37 | 26.80 | 92.05 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 37 | 0 |  |  | 26.75 | 92.71 | [18 empty] | 2025-05-28 02:37 | 26.75 | 26.8 | 26.7681 | 0.05 | 0.18657 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 02:37 | 92.71 | 92.05 | 92.2667 | 0.66 | 0.717 | 99.28%
2025-05-28 02:38 | 26.80 | 92.90 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 38 | 0 |  |  | 26.85 | 92.71 | [18 empty] | 2025-05-28 02:38 | 26.85 | 26.8 | 26.8675 | 0.05 | 0.18657 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 02:38 | 92.71 | 92.9 | 92.2667 | 0.19 | 0.20452 | 99.8%
2025-05-28 02:39 | 26.81 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 39 | 0 |  |  | 26.85 | 92.71 | [18 empty] | 2025-05-28 02:39 | 26.85 | 26.81 | 26.8675 | 0.04 | 0.1492 | 99.85% |  |  | 2025-05-28 02:39 | 92.71 | 93 | 92.2667 | 0.29 | 0.31183 | 99.69%
2025-05-28 02:40 | 26.80 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 40 | 0 |  |  | 26.85 | 92.71 | [18 empty] | 2025-05-28 02:40 | 26.85 | 26.8 | 26.8675 | 0.05 | 0.18657 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 02:40 | 92.71 | 93 | 92.2667 | 0.29 | 0.31183 | 99.69%
2025-05-28 02:41 | 26.81 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 41 | 0 |  |  | 26.85 | 92.71 | [18 empty] | 2025-05-28 02:41 | 26.85 | 26.81 | 26.8675 | 0.04 | 0.1492 | 99.85% |  |  | 2025-05-28 02:41 | 92.71 | 93 | 92.2667 | 0.29 | 0.31183 | 99.69%
2025-05-28 02:42 | 26.81 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 42 | 0 |  |  | 26.85 | 92.71 | [18 empty] | 2025-05-28 02:42 | 26.85 | 26.81 | 26.8675 | 0.04 | 0.1492 | 99.85% |  |  | 2025-05-28 02:42 | 92.71 | 93 | 92.2667 | 0.29 | 0.31183 | 99.69%
2025-05-28 02:44 | 26.82 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 44 | 0 |  |  | 26.95 | 92.71 | [18 empty] | 2025-05-28 02:44 | 26.95 | 26.82 | 26.967 | 0.13 | 0.48471 | 99.52% |  |  | 2025-05-28 02:44 | 92.71 | 93 | 92.2667 | 0.29 | 0.31183 | 99.69%
2025-05-28 02:45 | 26.84 | 93.50 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 45 | 0 |  |  | 26.95 | 92.71 | [18 empty] | 2025-05-28 02:45 | 26.95 | 26.84 | 26.967 | 0.11 | 0.40984 | 99.59% |  |  | 2025-05-28 02:45 | 92.71 | 93.5 | 92.2667 | 0.79 | 0.84492 | 99.16%
2025-05-28 02:46 | 26.86 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 46 | 0 |  |  | 26.95 | 92.71 | [18 empty] | 2025-05-28 02:46 | 26.95 | 26.86 | 26.967 | 0.09 | 0.33507 | 99.66% |  |  | 2025-05-28 02:46 | 92.71 | 94 | 92.2667 | 1.29 | 1.3723 | 98.63%
2025-05-28 02:47 | 26.84 | 93.85 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 47 | 0 |  |  | 26.95 | 92.71 | [18 empty] | 2025-05-28 02:47 | 26.95 | 26.84 | 26.967 | 0.11 | 0.40984 | 99.59% |  |  | 2025-05-28 02:47 | 92.71 | 93.85 | 92.2667 | 1.14 | 1.2147 | 98.79%
2025-05-28 02:48 | 26.82 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 48 | 0 |  |  | 26.95 | 92.71 | [18 empty] | 2025-05-28 02:48 | 26.95 | 26.82 | 26.967 | 0.13 | 0.48471 | 99.52% |  |  | 2025-05-28 02:48 | 92.71 | 93 | 92.2667 | 0.29 | 0.31183 | 99.69%
2025-05-28 02:49 | 26.83 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 49 | 0 |  |  | 26.95 | 92.59 | [18 empty] | 2025-05-28 02:49 | 26.95 | 26.83 | 26.967 | 0.12 | 0.44726 | 99.55% |  |  | 2025-05-28 02:49 | 92.59 | 93 | 92.1522 | 0.41 | 0.44086 | 99.56%
2025-05-28 02:50 | 26.83 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 50 | 0 |  |  | 26.95 | 92.59 | [18 empty] | 2025-05-28 02:50 | 26.95 | 26.83 | 26.967 | 0.12 | 0.44726 | 99.55% |  |  | 2025-05-28 02:50 | 92.59 | 93 | 92.1522 | 0.41 | 0.44086 | 99.56%
2025-05-28 02:51 | 26.83 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 51 | 0 |  |  | 26.95 | 92.59 | [18 empty] | 2025-05-28 02:51 | 26.95 | 26.83 | 26.967 | 0.12 | 0.44726 | 99.55% |  |  | 2025-05-28 02:51 | 92.59 | 93 | 92.1522 | 0.41 | 0.44086 | 99.56%
2025-05-28 02:52 | 26.84 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 52 | 0 |  |  | 26.95 | 92.59 | [18 empty] | 2025-05-28 02:52 | 26.95 | 26.84 | 26.967 | 0.11 | 0.40984 | 99.59% |  |  | 2025-05-28 02:52 | 92.59 | 93 | 92.1522 | 0.41 | 0.44086 | 99.56%
2025-05-28 02:53 | 26.86 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 53 | 0 |  |  | 26.95 | 92.59 | [18 empty] | 2025-05-28 02:53 | 26.95 | 26.86 | 26.967 | 0.09 | 0.33507 | 99.66% |  |  | 2025-05-28 02:53 | 92.59 | 93 | 92.1522 | 0.41 | 0.44086 | 99.56%
2025-05-28 02:54 | 26.86 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 54 | 0 |  |  | 26.95 | 92.59 | [18 empty] | 2025-05-28 02:54 | 26.95 | 26.86 | 26.967 | 0.09 | 0.33507 | 99.66% |  |  | 2025-05-28 02:54 | 92.59 | 93 | 92.1522 | 0.41 | 0.44086 | 99.56%
2025-05-28 02:55 | 26.84 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 55 | 0 |  |  | 26.95 | 92.59 | [18 empty] | 2025-05-28 02:55 | 26.95 | 26.84 | 26.967 | 0.11 | 0.40984 | 99.59% |  |  | 2025-05-28 02:55 | 92.59 | 93 | 92.1522 | 0.41 | 0.44086 | 99.56%
2025-05-28 02:56 | 26.83 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 56 | 0 |  |  | 27.05 | 92.59 | [18 empty] | 2025-05-28 02:56 | 27.05 | 26.83 | 27.0664 | 0.22 | 0.81998 | 99.18% |  |  | 2025-05-28 02:56 | 92.59 | 93 | 92.1522 | 0.41 | 0.44086 | 99.56%
2025-05-28 02:57 | 26.82 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 2 | 57 | 0 |  |  | 27.05 | 92.46 | [18 empty] | 2025-05-28 02:57 | 27.05 | 26.82 | 27.0664 | 0.23 | 0.85757 | 99.14% |  |  | 2025-05-28 02:57 | 92.46 | 93 | 92.0282 | 0.54 | 0.58065 | 99.42%
2025-05-28 03:00 | 26.80 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 0 | 0 |  |  | 26.95 | 92.46 | [18 empty] | 2025-05-28 03:00 | 26.95 | 26.8 | 26.967 | 0.15 | 0.5597 | 99.44% |  |  | 2025-05-28 03:00 | 92.46 | 93 | 92.0282 | 0.54 | 0.58065 | 99.42%
2025-05-28 03:01 | 26.80 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 1 | 0 |  |  | 27.05 | 92.33 | [18 empty] | 2025-05-28 03:01 | 27.05 | 26.8 | 27.0664 | 0.25 | 0.93284 | 99.07% |  |  | 2025-05-28 03:01 | 92.33 | 93 | 91.9043 | 0.67 | 0.72043 | 99.28%
2025-05-28 03:02 | 26.81 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 2 | 0 |  |  | 26.95 | 92.46 | [18 empty] | 2025-05-28 03:02 | 26.95 | 26.81 | 26.967 | 0.14 | 0.52219 | 99.48% |  |  | 2025-05-28 03:02 | 92.46 | 93 | 92.0282 | 0.54 | 0.58065 | 99.42%
2025-05-28 03:03 | 26.80 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 3 | 0 |  |  | 27.05 | 92.33 | [18 empty] | 2025-05-28 03:03 | 27.05 | 26.8 | 27.0664 | 0.25 | 0.93284 | 99.07% |  |  | 2025-05-28 03:03 | 92.33 | 93 | 91.9043 | 0.67 | 0.72043 | 99.28%
2025-05-28 03:04 | 26.81 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 4 | 0 |  |  | 26.95 | 92.33 | [18 empty] | 2025-05-28 03:04 | 26.95 | 26.81 | 26.967 | 0.14 | 0.52219 | 99.48% |  |  | 2025-05-28 03:04 | 92.33 | 93 | 91.9043 | 0.67 | 0.72043 | 99.28%
2025-05-28 03:05 | 26.81 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 5 | 0 |  |  | 26.95 | 92.33 | [18 empty] | 2025-05-28 03:05 | 26.95 | 26.81 | 26.967 | 0.14 | 0.52219 | 99.48% |  |  | 2025-05-28 03:05 | 92.33 | 93 | 91.9043 | 0.67 | 0.72043 | 99.28%
2025-05-28 03:06 | 26.82 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 6 | 0 |  |  | 26.95 | 92.33 | [18 empty] | 2025-05-28 03:06 | 26.95 | 26.82 | 26.967 | 0.13 | 0.48471 | 99.52% |  |  | 2025-05-28 03:06 | 92.33 | 93 | 91.9043 | 0.67 | 0.72043 | 99.28%
2025-05-28 03:07 | 26.82 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 7 | 0 |  |  | 26.95 | 92.33 | [18 empty] | 2025-05-28 03:07 | 26.95 | 26.82 | 26.967 | 0.13 | 0.48471 | 99.52% |  |  | 2025-05-28 03:07 | 92.33 | 93 | 91.9043 | 0.67 | 0.72043 | 99.28%
2025-05-28 03:08 | 26.81 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 8 | 0 |  |  | 26.95 | 92.33 | [18 empty] | 2025-05-28 03:08 | 26.95 | 26.81 | 26.967 | 0.14 | 0.52219 | 99.48% |  |  | 2025-05-28 03:08 | 92.33 | 93 | 91.9043 | 0.67 | 0.72043 | 99.28%
2025-05-28 03:09 | 26.81 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 9 | 0 |  |  | 26.95 | 92.33 | [18 empty] | 2025-05-28 03:09 | 26.95 | 26.81 | 26.967 | 0.14 | 0.52219 | 99.48% |  |  | 2025-05-28 03:09 | 92.33 | 93 | 91.9043 | 0.67 | 0.72043 | 99.28%
2025-05-28 03:10 | 26.82 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 10 | 0 |  |  | 26.95 | 92.33 | [18 empty] | 2025-05-28 03:10 | 26.95 | 26.82 | 26.967 | 0.13 | 0.48471 | 99.52% |  |  | 2025-05-28 03:10 | 92.33 | 93 | 91.9043 | 0.67 | 0.72043 | 99.28%
2025-05-28 03:11 | 26.81 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 11 | 0 |  |  | 26.95 | 92.33 | [18 empty] | 2025-05-28 03:11 | 26.95 | 26.81 | 26.967 | 0.14 | 0.52219 | 99.48% |  |  | 2025-05-28 03:11 | 92.33 | 93 | 91.9043 | 0.67 | 0.72043 | 99.28%
2025-05-28 03:12 | 26.81 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 12 | 0 |  |  | 26.95 | 92.33 | [18 empty] | 2025-05-28 03:12 | 26.95 | 26.81 | 26.967 | 0.14 | 0.52219 | 99.48% |  |  | 2025-05-28 03:12 | 92.33 | 93 | 91.9043 | 0.67 | 0.72043 | 99.28%
2025-05-28 03:13 | 26.81 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 13 | 0 |  |  | 26.95 | 92.33 | [18 empty] | 2025-05-28 03:13 | 26.95 | 26.81 | 26.967 | 0.14 | 0.52219 | 99.48% |  |  | 2025-05-28 03:13 | 92.33 | 93 | 91.9043 | 0.67 | 0.72043 | 99.28%
2025-05-28 03:16 | 26.81 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 16 | 0 |  |  | 26.95 | 92.33 | [18 empty] | 2025-05-28 03:16 | 26.95 | 26.81 | 26.967 | 0.14 | 0.52219 | 99.48% |  |  | 2025-05-28 03:16 | 92.33 | 93 | 91.9043 | 0.67 | 0.72043 | 99.28%
2025-05-28 03:17 | 26.81 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 17 | 0 |  |  | 26.95 | 92.33 | [18 empty] | 2025-05-28 03:17 | 26.95 | 26.81 | 26.967 | 0.14 | 0.52219 | 99.48% |  |  | 2025-05-28 03:17 | 92.33 | 93 | 91.9043 | 0.67 | 0.72043 | 99.28%
2025-05-28 03:18 | 26.81 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 18 | 0 |  |  | 26.95 | 92.21 | [18 empty] | 2025-05-28 03:18 | 26.95 | 26.81 | 26.967 | 0.14 | 0.52219 | 99.48% |  |  | 2025-05-28 03:18 | 92.21 | 93 | 91.7898 | 0.79 | 0.84946 | 99.15%
2025-05-28 03:19 | 26.81 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 19 | 0 |  |  | 26.95 | 92.33 | [18 empty] | 2025-05-28 03:19 | 26.95 | 26.81 | 26.967 | 0.14 | 0.52219 | 99.48% |  |  | 2025-05-28 03:19 | 92.33 | 93 | 91.9043 | 0.67 | 0.72043 | 99.28%
2025-05-28 03:20 | 26.81 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 20 | 0 |  |  | 26.95 | 92.33 | [18 empty] | 2025-05-28 03:20 | 26.95 | 26.81 | 26.967 | 0.14 | 0.52219 | 99.48% |  |  | 2025-05-28 03:20 | 92.33 | 93 | 91.9043 | 0.67 | 0.72043 | 99.28%
2025-05-28 03:21 | 26.82 | 93.05 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 21 | 0 |  |  | 27.05 | 92.21 | [18 empty] | 2025-05-28 03:21 | 27.05 | 26.82 | 27.0664 | 0.23 | 0.85757 | 99.14% |  |  | 2025-05-28 03:21 | 92.21 | 93.05 | 91.7898 | 0.84 | 0.90274 | 99.1%
2025-05-28 03:22 | 26.81 | 93.20 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 22 | 0 |  |  | 26.95 | 92.21 | [18 empty] | 2025-05-28 03:22 | 26.95 | 26.81 | 26.967 | 0.14 | 0.52219 | 99.48% |  |  | 2025-05-28 03:22 | 92.21 | 93.2 | 91.7898 | 0.99 | 1.0622 | 98.94%
2025-05-28 03:23 | 26.81 | 93.55 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 23 | 0 |  |  | 26.95 | 92.21 | [18 empty] | 2025-05-28 03:23 | 26.95 | 26.81 | 26.967 | 0.14 | 0.52219 | 99.48% |  |  | 2025-05-28 03:23 | 92.21 | 93.55 | 91.7898 | 1.34 | 1.4324 | 98.57%
2025-05-28 03:24 | 26.82 | 93.60 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 24 | 0 |  |  | 26.95 | 92.21 | [18 empty] | 2025-05-28 03:24 | 26.95 | 26.82 | 26.967 | 0.13 | 0.48471 | 99.52% |  |  | 2025-05-28 03:24 | 92.21 | 93.6 | 91.7898 | 1.39 | 1.485 | 98.51%
2025-05-28 03:25 | 26.80 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 25 | 0 |  |  | 26.95 | 92.21 | [18 empty] | 2025-05-28 03:25 | 26.95 | 26.8 | 26.967 | 0.15 | 0.5597 | 99.44% |  |  | 2025-05-28 03:25 | 92.21 | 94 | 91.7898 | 1.79 | 1.9043 | 98.1%
2025-05-28 03:27 | 26.82 | 93.35 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 27 | 0 |  |  | 26.95 | 92.21 | [18 empty] | 2025-05-28 03:27 | 26.95 | 26.82 | 26.967 | 0.13 | 0.48471 | 99.52% |  |  | 2025-05-28 03:27 | 92.21 | 93.35 | 91.7898 | 1.14 | 1.2212 | 98.78%
2025-05-28 03:28 | 26.80 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 28 | 0 |  |  | 27.05 | 92.21 | [18 empty] | 2025-05-28 03:28 | 27.05 | 26.8 | 27.0664 | 0.25 | 0.93284 | 99.07% |  |  | 2025-05-28 03:28 | 92.21 | 93 | 91.7898 | 0.79 | 0.84946 | 99.15%
2025-05-28 03:29 | 26.80 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 29 | 0 |  |  | 26.95 | 92.21 | [18 empty] | 2025-05-28 03:29 | 26.95 | 26.8 | 26.967 | 0.15 | 0.5597 | 99.44% |  |  | 2025-05-28 03:29 | 92.21 | 93 | 91.7898 | 0.79 | 0.84946 | 99.15%
2025-05-28 03:30 | 26.78 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 30 | 0 |  |  | 26.95 | 92.21 | [18 empty] | 2025-05-28 03:30 | 26.95 | 26.78 | 26.967 | 0.17 | 0.6348 | 99.37% |  |  | 2025-05-28 03:30 | 92.21 | 93 | 91.7898 | 0.79 | 0.84946 | 99.15%
2025-05-28 03:31 | 26.79 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 31 | 0 |  |  | 26.95 | 92.08 | [18 empty] | 2025-05-28 03:31 | 26.95 | 26.79 | 26.967 | 0.16 | 0.59724 | 99.4% |  |  | 2025-05-28 03:31 | 92.08 | 93 | 91.6658 | 0.92 | 0.98925 | 99.01%
2025-05-28 03:32 | 26.77 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 32 | 0 |  |  | 26.85 | 92.21 | [18 empty] | 2025-05-28 03:32 | 26.85 | 26.77 | 26.8675 | 0.08 | 0.29884 | 99.7% |  |  | 2025-05-28 03:32 | 92.21 | 93 | 91.7898 | 0.79 | 0.84946 | 99.15%
2025-05-28 03:33 | 26.79 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 33 | 0 |  |  | 26.95 | 92.21 | [18 empty] | 2025-05-28 03:33 | 26.95 | 26.79 | 26.967 | 0.16 | 0.59724 | 99.4% |  |  | 2025-05-28 03:33 | 92.21 | 93 | 91.7898 | 0.79 | 0.84946 | 99.15%
2025-05-28 03:34 | 26.80 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 34 | 0 |  |  | 26.95 | 92.21 | [18 empty] | 2025-05-28 03:34 | 26.95 | 26.8 | 26.967 | 0.15 | 0.5597 | 99.44% |  |  | 2025-05-28 03:34 | 92.21 | 93 | 91.7898 | 0.79 | 0.84946 | 99.15%
2025-05-28 03:35 | 26.80 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 35 | 0 |  |  | 26.95 | 92.21 | [18 empty] | 2025-05-28 03:35 | 26.95 | 26.8 | 26.967 | 0.15 | 0.5597 | 99.44% |  |  | 2025-05-28 03:35 | 92.21 | 93 | 91.7898 | 0.79 | 0.84946 | 99.15%
2025-05-28 03:36 | 26.80 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 36 | 0 |  |  | 26.95 | 92.21 | [18 empty] | 2025-05-28 03:36 | 26.95 | 26.8 | 26.967 | 0.15 | 0.5597 | 99.44% |  |  | 2025-05-28 03:36 | 92.21 | 93 | 91.7898 | 0.79 | 0.84946 | 99.15%
2025-05-28 03:38 | 26.81 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 38 | 0 |  |  | 26.85 | 92.21 | [18 empty] | 2025-05-28 03:38 | 26.85 | 26.81 | 26.8675 | 0.04 | 0.1492 | 99.85% |  |  | 2025-05-28 03:38 | 92.21 | 93 | 91.7898 | 0.79 | 0.84946 | 99.15%
2025-05-28 03:39 | 26.80 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 39 | 0 |  |  | 26.85 | 92.21 | [18 empty] | 2025-05-28 03:39 | 26.85 | 26.8 | 26.8675 | 0.05 | 0.18657 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 03:39 | 92.21 | 93 | 91.7898 | 0.79 | 0.84946 | 99.15%
2025-05-28 03:40 | 26.80 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 40 | 0 |  |  | 26.85 | 92.21 | [18 empty] | 2025-05-28 03:40 | 26.85 | 26.8 | 26.8675 | 0.05 | 0.18657 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 03:40 | 92.21 | 93 | 91.7898 | 0.79 | 0.84946 | 99.15%
2025-05-28 03:41 | 26.80 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 41 | 0 |  |  | 26.85 | 92.21 | [18 empty] | 2025-05-28 03:41 | 26.85 | 26.8 | 26.8675 | 0.05 | 0.18657 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 03:41 | 92.21 | 93 | 91.7898 | 0.79 | 0.84946 | 99.15%
2025-05-28 03:42 | 26.80 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 42 | 0 |  |  | 26.85 | 92.33 | [18 empty] | 2025-05-28 03:42 | 26.85 | 26.8 | 26.8675 | 0.05 | 0.18657 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 03:42 | 92.33 | 93 | 91.9043 | 0.67 | 0.72043 | 99.28%
2025-05-28 03:43 | 26.80 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 43 | 0 |  |  | 26.85 | 92.21 | [18 empty] | 2025-05-28 03:43 | 26.85 | 26.8 | 26.8675 | 0.05 | 0.18657 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 03:43 | 92.21 | 93 | 91.7898 | 0.79 | 0.84946 | 99.15%
2025-05-28 03:44 | 26.80 | 92.05 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 44 | 0 |  |  | 26.85 | 92.33 | [18 empty] | 2025-05-28 03:44 | 26.85 | 26.8 | 26.8675 | 0.05 | 0.18657 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 03:44 | 92.33 | 92.05 | 91.9043 | 0.28 | 0.30418 | 99.7%
2025-05-28 03:45 | 26.80 | 92.45 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 45 | 0 |  |  | 26.85 | 92.33 | [18 empty] | 2025-05-28 03:45 | 26.85 | 26.8 | 26.8675 | 0.05 | 0.18657 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 03:45 | 92.33 | 92.45 | 91.9043 | 0.12 | 0.1298 | 99.87%
2025-05-28 03:46 | 26.81 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 46 | 0 |  |  | 26.95 | 92.21 | [18 empty] | 2025-05-28 03:46 | 26.95 | 26.81 | 26.967 | 0.14 | 0.52219 | 99.48% |  |  | 2025-05-28 03:46 | 92.21 | 93 | 91.7898 | 0.79 | 0.84946 | 99.15%
2025-05-28 03:47 | 26.83 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 47 | 0 |  |  | 26.95 | 92.21 | [18 empty] | 2025-05-28 03:47 | 26.95 | 26.83 | 26.967 | 0.12 | 0.44726 | 99.55% |  |  | 2025-05-28 03:47 | 92.21 | 93 | 91.7898 | 0.79 | 0.84946 | 99.15%
2025-05-28 03:48 | 26.84 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 48 | 0 |  |  | 26.95 | 92.21 | [18 empty] | 2025-05-28 03:48 | 26.95 | 26.84 | 26.967 | 0.11 | 0.40984 | 99.59% |  |  | 2025-05-28 03:48 | 92.21 | 93 | 91.7898 | 0.79 | 0.84946 | 99.15%
2025-05-28 03:49 | 26.84 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 49 | 0 |  |  | 26.95 | 92.21 | [18 empty] | 2025-05-28 03:49 | 26.95 | 26.84 | 26.967 | 0.11 | 0.40984 | 99.59% |  |  | 2025-05-28 03:49 | 92.21 | 93 | 91.7898 | 0.79 | 0.84946 | 99.15%
2025-05-28 03:50 | 26.82 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 50 | 0 |  |  | 26.95 | 92.21 | [18 empty] | 2025-05-28 03:50 | 26.95 | 26.82 | 26.967 | 0.13 | 0.48471 | 99.52% |  |  | 2025-05-28 03:50 | 92.21 | 93 | 91.7898 | 0.79 | 0.84946 | 99.15%
2025-05-28 03:51 | 26.82 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 51 | 0 |  |  | 26.95 | 92.21 | [18 empty] | 2025-05-28 03:51 | 26.95 | 26.82 | 26.967 | 0.13 | 0.48471 | 99.52% |  |  | 2025-05-28 03:51 | 92.21 | 93 | 91.7898 | 0.79 | 0.84946 | 99.15%
2025-05-28 03:54 | 26.80 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 54 | 0 |  |  | 26.95 | 92.33 | [18 empty] | 2025-05-28 03:54 | 26.95 | 26.8 | 26.967 | 0.15 | 0.5597 | 99.44% |  |  | 2025-05-28 03:54 | 92.33 | 93 | 91.9043 | 0.67 | 0.72043 | 99.28%
2025-05-28 03:55 | 26.81 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 55 | 0 |  |  | 26.95 | 92.33 | [18 empty] | 2025-05-28 03:55 | 26.95 | 26.81 | 26.967 | 0.14 | 0.52219 | 99.48% |  |  | 2025-05-28 03:55 | 92.33 | 93 | 91.9043 | 0.67 | 0.72043 | 99.28%
2025-05-28 03:56 | 26.81 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 56 | 0 |  |  | 26.95 | 92.33 | [18 empty] | 2025-05-28 03:56 | 26.95 | 26.81 | 26.967 | 0.14 | 0.52219 | 99.48% |  |  | 2025-05-28 03:56 | 92.33 | 93 | 91.9043 | 0.67 | 0.72043 | 99.28%
2025-05-28 03:57 | 26.81 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 57 | 0 |  |  | 26.95 | 92.33 | [18 empty] | 2025-05-28 03:57 | 26.95 | 26.81 | 26.967 | 0.14 | 0.52219 | 99.48% |  |  | 2025-05-28 03:57 | 92.33 | 93 | 91.9043 | 0.67 | 0.72043 | 99.28%
2025-05-28 03:58 | 26.80 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 58 | 0 |  |  | 26.95 | 92.33 | [18 empty] | 2025-05-28 03:58 | 26.95 | 26.8 | 26.967 | 0.15 | 0.5597 | 99.44% |  |  | 2025-05-28 03:58 | 92.33 | 93 | 91.9043 | 0.67 | 0.72043 | 99.28%
2025-05-28 03:59 | 26.81 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 3 | 59 | 0 |  |  | 26.95 | 92.33 | [18 empty] | 2025-05-28 03:59 | 26.95 | 26.81 | 26.967 | 0.14 | 0.52219 | 99.48% |  |  | 2025-05-28 03:59 | 92.33 | 93 | 91.9043 | 0.67 | 0.72043 | 99.28%
2025-05-28 04:00 | 26.81 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 0 | 0 |  |  | 26.95 | 92.33 | [18 empty] | 2025-05-28 04:00 | 26.95 | 26.81 | 26.967 | 0.14 | 0.52219 | 99.48% |  |  | 2025-05-28 04:00 | 92.33 | 93 | 91.9043 | 0.67 | 0.72043 | 99.28%
2025-05-28 04:01 | 26.80 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 1 | 0 |  |  | 26.85 | 92.33 | [18 empty] | 2025-05-28 04:01 | 26.85 | 26.8 | 26.8675 | 0.05 | 0.18657 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 04:01 | 92.33 | 93 | 91.9043 | 0.67 | 0.72043 | 99.28%
2025-05-28 04:02 | 26.81 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 2 | 0 |  |  | 26.85 | 92.33 | [18 empty] | 2025-05-28 04:02 | 26.85 | 26.81 | 26.8675 | 0.04 | 0.1492 | 99.85% |  |  | 2025-05-28 04:02 | 92.33 | 93 | 91.9043 | 0.67 | 0.72043 | 99.28%
2025-05-28 04:03 | 26.81 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 3 | 0 |  |  | 26.85 | 92.46 | [18 empty] | 2025-05-28 04:03 | 26.85 | 26.81 | 26.8675 | 0.04 | 0.1492 | 99.85% |  |  | 2025-05-28 04:03 | 92.46 | 93 | 92.0282 | 0.54 | 0.58065 | 99.42%
2025-05-28 04:04 | 26.80 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 4 | 0 |  |  | 26.85 | 92.33 | [18 empty] | 2025-05-28 04:04 | 26.85 | 26.8 | 26.8675 | 0.05 | 0.18657 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 04:04 | 92.33 | 93 | 91.9043 | 0.67 | 0.72043 | 99.28%
2025-05-28 04:05 | 26.80 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 5 | 0 |  |  | 26.95 | 92.46 | [18 empty] | 2025-05-28 04:05 | 26.95 | 26.8 | 26.967 | 0.15 | 0.5597 | 99.44% |  |  | 2025-05-28 04:05 | 92.46 | 93 | 92.0282 | 0.54 | 0.58065 | 99.42%
2025-05-28 04:06 | 26.79 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 6 | 0 |  |  | 26.95 | 92.46 | [18 empty] | 2025-05-28 04:06 | 26.95 | 26.79 | 26.967 | 0.16 | 0.59724 | 99.4% |  |  | 2025-05-28 04:06 | 92.46 | 93 | 92.0282 | 0.54 | 0.58065 | 99.42%
2025-05-28 04:07 | 26.80 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 7 | 0 |  |  | 26.95 | 92.33 | [18 empty] | 2025-05-28 04:07 | 26.95 | 26.8 | 26.967 | 0.15 | 0.5597 | 99.44% |  |  | 2025-05-28 04:07 | 92.33 | 93 | 91.9043 | 0.67 | 0.72043 | 99.28%
2025-05-28 04:08 | 26.79 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 8 | 0 |  |  | 26.95 | 92.33 | [18 empty] | 2025-05-28 04:08 | 26.95 | 26.79 | 26.967 | 0.16 | 0.59724 | 99.4% |  |  | 2025-05-28 04:08 | 92.33 | 93 | 91.9043 | 0.67 | 0.72043 | 99.28%
2025-05-28 04:09 | 26.78 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 9 | 0 |  |  | 26.95 | 92.33 | [18 empty] | 2025-05-28 04:09 | 26.95 | 26.78 | 26.967 | 0.17 | 0.6348 | 99.37% |  |  | 2025-05-28 04:09 | 92.33 | 93 | 91.9043 | 0.67 | 0.72043 | 99.28%
2025-05-28 04:10 | 26.76 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 10 | 0 |  |  | 26.85 | 92.33 | [18 empty] | 2025-05-28 04:10 | 26.85 | 26.76 | 26.8675 | 0.09 | 0.33632 | 99.66% |  |  | 2025-05-28 04:10 | 92.33 | 93 | 91.9043 | 0.67 | 0.72043 | 99.28%
2025-05-28 04:11 | 26.77 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 11 | 0 |  |  | 26.85 | 92.33 | [18 empty] | 2025-05-28 04:11 | 26.85 | 26.77 | 26.8675 | 0.08 | 0.29884 | 99.7% |  |  | 2025-05-28 04:11 | 92.33 | 93 | 91.9043 | 0.67 | 0.72043 | 99.28%
2025-05-28 04:12 | 26.76 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 12 | 0 |  |  | 26.85 | 92.46 | [18 empty] | 2025-05-28 04:12 | 26.85 | 26.76 | 26.8675 | 0.09 | 0.33632 | 99.66% |  |  | 2025-05-28 04:12 | 92.46 | 93 | 92.0282 | 0.54 | 0.58065 | 99.42%
2025-05-28 04:14 | 26.76 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 14 | 0 |  |  | 26.85 | 92.46 | [18 empty] | 2025-05-28 04:14 | 26.85 | 26.76 | 26.8675 | 0.09 | 0.33632 | 99.66% |  |  | 2025-05-28 04:14 | 92.46 | 93 | 92.0282 | 0.54 | 0.58065 | 99.42%
2025-05-28 04:15 | 26.74 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 15 | 0 |  |  | 26.85 | 92.46 | [18 empty] | 2025-05-28 04:15 | 26.85 | 26.74 | 26.8675 | 0.11 | 0.41137 | 99.59% |  |  | 2025-05-28 04:15 | 92.46 | 93 | 92.0282 | 0.54 | 0.58065 | 99.42%
2025-05-28 04:16 | 26.79 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 16 | 0 |  |  | 26.85 | 92.46 | [18 empty] | 2025-05-28 04:16 | 26.85 | 26.79 | 26.8675 | 0.06 | 0.22396 | 99.78% |  |  | 2025-05-28 04:16 | 92.46 | 93 | 92.0282 | 0.54 | 0.58065 | 99.42%
2025-05-28 04:17 | 26.80 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 17 | 0 |  |  | 26.85 | 92.46 | [18 empty] | 2025-05-28 04:17 | 26.85 | 26.8 | 26.8675 | 0.05 | 0.18657 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 04:17 | 92.46 | 93 | 92.0282 | 0.54 | 0.58065 | 99.42%
2025-05-28 04:18 | 26.77 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 18 | 0 |  |  | 26.85 | 92.46 | [18 empty] | 2025-05-28 04:18 | 26.85 | 26.77 | 26.8675 | 0.08 | 0.29884 | 99.7% |  |  | 2025-05-28 04:18 | 92.46 | 93 | 92.0282 | 0.54 | 0.58065 | 99.42%
2025-05-28 04:19 | 26.76 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 19 | 0 |  |  | 26.85 | 92.59 | [18 empty] | 2025-05-28 04:19 | 26.85 | 26.76 | 26.8675 | 0.09 | 0.33632 | 99.66% |  |  | 2025-05-28 04:19 | 92.59 | 93 | 92.1522 | 0.41 | 0.44086 | 99.56%
2025-05-28 04:20 | 26.74 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 20 | 0 |  |  | 26.85 | 92.59 | [18 empty] | 2025-05-28 04:20 | 26.85 | 26.74 | 26.8675 | 0.11 | 0.41137 | 99.59% |  |  | 2025-05-28 04:20 | 92.59 | 93 | 92.1522 | 0.41 | 0.44086 | 99.56%
2025-05-28 04:21 | 26.71 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 21 | 0 |  |  | 26.75 | 92.59 | [18 empty] | 2025-05-28 04:21 | 26.75 | 26.71 | 26.7681 | 0.04 | 0.14976 | 99.85% |  |  | 2025-05-28 04:21 | 92.59 | 93 | 92.1522 | 0.41 | 0.44086 | 99.56%
2025-05-28 04:22 | 26.70 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 22 | 0 |  |  | 26.75 | 92.59 | [18 empty] | 2025-05-28 04:22 | 26.75 | 26.7 | 26.7681 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 04:22 | 92.59 | 93 | 92.1522 | 0.41 | 0.44086 | 99.56%
2025-05-28 04:23 | 26.70 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 23 | 0 |  |  | 26.65 | 92.59 | [18 empty] | 2025-05-28 04:23 | 26.65 | 26.7 | 26.6686 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 04:23 | 92.59 | 93 | 92.1522 | 0.41 | 0.44086 | 99.56%
2025-05-28 04:25 | 26.70 | 93.90 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 25 | 0 |  |  | 26.65 | 92.71 | [18 empty] | 2025-05-28 04:25 | 26.65 | 26.7 | 26.6686 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 04:25 | 92.71 | 93.9 | 92.2667 | 1.19 | 1.2673 | 98.73%
2025-05-28 04:26 | 26.70 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 26 | 0 |  |  | 26.75 | 92.71 | [18 empty] | 2025-05-28 04:26 | 26.75 | 26.7 | 26.7681 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 04:26 | 92.71 | 94 | 92.2667 | 1.29 | 1.3723 | 98.63%
2025-05-28 04:27 | 26.70 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 27 | 0 |  |  | 26.75 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 04:27 | 26.75 | 26.7 | 26.7681 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 04:27 | 92.84 | 94 | 92.3907 | 1.16 | 1.234 | 98.77%
2025-05-28 04:28 | 26.70 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 28 | 0 |  |  | 26.75 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 04:28 | 26.75 | 26.7 | 26.7681 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 04:28 | 92.84 | 94 | 92.3907 | 1.16 | 1.234 | 98.77%
2025-05-28 04:29 | 26.71 | 93.95 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 29 | 0 |  |  | 26.75 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 04:29 | 26.75 | 26.71 | 26.7681 | 0.04 | 0.14976 | 99.85% |  |  | 2025-05-28 04:29 | 92.84 | 93.95 | 92.3907 | 1.11 | 1.1815 | 98.82%
2025-05-28 04:30 | 26.70 | 93.05 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 30 | 0 |  |  | 26.85 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 04:30 | 26.85 | 26.7 | 26.8675 | 0.15 | 0.5618 | 99.44% |  |  | 2025-05-28 04:30 | 92.84 | 93.05 | 92.3907 | 0.21 | 0.22569 | 99.77%
2025-05-28 04:31 | 26.75 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 31 | 0 |  |  | 26.85 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 04:31 | 26.85 | 26.75 | 26.8675 | 0.1 | 0.37383 | 99.63% |  |  | 2025-05-28 04:31 | 92.84 | 93 | 92.3907 | 0.16 | 0.17204 | 99.83%
2025-05-28 04:32 | 26.76 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 32 | 0 |  |  | 26.85 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 04:32 | 26.85 | 26.76 | 26.8675 | 0.09 | 0.33632 | 99.66% |  |  | 2025-05-28 04:32 | 92.84 | 93 | 92.3907 | 0.16 | 0.17204 | 99.83%
2025-05-28 04:33 | 26.77 | 93.65 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 33 | 0 |  |  | 26.85 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 04:33 | 26.85 | 26.77 | 26.8675 | 0.08 | 0.29884 | 99.7% |  |  | 2025-05-28 04:33 | 92.84 | 93.65 | 92.3907 | 0.81 | 0.86492 | 99.14%
2025-05-28 04:34 | 26.77 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 34 | 0 |  |  | 26.85 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 04:34 | 26.85 | 26.77 | 26.8675 | 0.08 | 0.29884 | 99.7% |  |  | 2025-05-28 04:34 | 92.84 | 94 | 92.3907 | 1.16 | 1.234 | 98.77%
2025-05-28 04:35 | 26.76 | 93.70 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 35 | 0 |  |  | 26.95 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 04:35 | 26.95 | 26.76 | 26.967 | 0.19 | 0.71001 | 99.29% |  |  | 2025-05-28 04:35 | 92.84 | 93.7 | 92.3907 | 0.86 | 0.91782 | 99.08%
2025-05-28 04:36 | 26.77 | 93.10 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 36 | 0 |  |  | 26.95 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 04:36 | 26.95 | 26.77 | 26.967 | 0.18 | 0.67239 | 99.33% |  |  | 2025-05-28 04:36 | 92.84 | 93.1 | 92.3907 | 0.26 | 0.27927 | 99.72%
2025-05-28 04:37 | 26.77 | 93.95 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 37 | 0 |  |  | 26.95 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 04:37 | 26.95 | 26.77 | 26.967 | 0.18 | 0.67239 | 99.33% |  |  | 2025-05-28 04:37 | 92.84 | 93.95 | 92.3907 | 1.11 | 1.1815 | 98.82%
2025-05-28 04:38 | 26.78 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 38 | 0 |  |  | 26.95 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 04:38 | 26.95 | 26.78 | 26.967 | 0.17 | 0.6348 | 99.37% |  |  | 2025-05-28 04:38 | 92.84 | 94 | 92.3907 | 1.16 | 1.234 | 98.77%
2025-05-28 04:42 | 26.77 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 42 | 0 |  |  | 26.95 | 92.71 | [18 empty] | 2025-05-28 04:42 | 26.95 | 26.77 | 26.967 | 0.18 | 0.67239 | 99.33% |  |  | 2025-05-28 04:42 | 92.71 | 94 | 92.2667 | 1.29 | 1.3723 | 98.63%
2025-05-28 04:43 | 26.75 | 93.35 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 43 | 0 |  |  | 26.95 | 92.71 | [18 empty] | 2025-05-28 04:43 | 26.95 | 26.75 | 26.967 | 0.2 | 0.74766 | 99.25% |  |  | 2025-05-28 04:43 | 92.71 | 93.35 | 92.2667 | 0.64 | 0.68559 | 99.31%
2025-05-28 04:44 | 26.75 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 44 | 0 |  |  | 26.95 | 92.71 | [18 empty] | 2025-05-28 04:44 | 26.95 | 26.75 | 26.967 | 0.2 | 0.74766 | 99.25% |  |  | 2025-05-28 04:44 | 92.71 | 93 | 92.2667 | 0.29 | 0.31183 | 99.69%
2025-05-28 04:45 | 26.76 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 45 | 0 |  |  | 26.85 | 92.71 | [18 empty] | 2025-05-28 04:45 | 26.85 | 26.76 | 26.8675 | 0.09 | 0.33632 | 99.66% |  |  | 2025-05-28 04:45 | 92.71 | 93 | 92.2667 | 0.29 | 0.31183 | 99.69%
2025-05-28 04:46 | 26.75 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 46 | 0 |  |  | 26.85 | 92.71 | [18 empty] | 2025-05-28 04:46 | 26.85 | 26.75 | 26.8675 | 0.1 | 0.37383 | 99.63% |  |  | 2025-05-28 04:46 | 92.71 | 93 | 92.2667 | 0.29 | 0.31183 | 99.69%
2025-05-28 04:47 | 26.74 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 47 | 0 |  |  | 26.75 | 92.71 | [18 empty] | 2025-05-28 04:47 | 26.75 | 26.74 | 26.7681 | 0.01 | 0.037397 | 99.96% |  |  | 2025-05-28 04:47 | 92.71 | 93 | 92.2667 | 0.29 | 0.31183 | 99.69%
2025-05-28 04:48 | 26.71 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 48 | 0 |  |  | 26.75 | 92.71 | [18 empty] | 2025-05-28 04:48 | 26.75 | 26.71 | 26.7681 | 0.04 | 0.14976 | 99.85% |  |  | 2025-05-28 04:48 | 92.71 | 93 | 92.2667 | 0.29 | 0.31183 | 99.69%
2025-05-28 04:49 | 26.71 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 49 | 0 |  |  | 26.85 | 92.71 | [18 empty] | 2025-05-28 04:49 | 26.85 | 26.71 | 26.8675 | 0.14 | 0.52415 | 99.48% |  |  | 2025-05-28 04:49 | 92.71 | 93 | 92.2667 | 0.29 | 0.31183 | 99.69%
2025-05-28 04:50 | 26.70 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 50 | 0 |  |  | 26.85 | 92.71 | [18 empty] | 2025-05-28 04:50 | 26.85 | 26.7 | 26.8675 | 0.15 | 0.5618 | 99.44% |  |  | 2025-05-28 04:50 | 92.71 | 93 | 92.2667 | 0.29 | 0.31183 | 99.69%
2025-05-28 04:51 | 26.70 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 51 | 0 |  |  | 26.85 | 92.71 | [18 empty] | 2025-05-28 04:51 | 26.85 | 26.7 | 26.8675 | 0.15 | 0.5618 | 99.44% |  |  | 2025-05-28 04:51 | 92.71 | 93 | 92.2667 | 0.29 | 0.31183 | 99.69%
2025-05-28 04:52 | 26.70 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 52 | 0 |  |  | 26.75 | 92.71 | [18 empty] | 2025-05-28 04:52 | 26.75 | 26.7 | 26.7681 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 04:52 | 92.71 | 93 | 92.2667 | 0.29 | 0.31183 | 99.69%
2025-05-28 04:53 | 26.69 | 93.10 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 53 | 0 |  |  | 26.75 | 92.71 | [18 empty] | 2025-05-28 04:53 | 26.75 | 26.69 | 26.7681 | 0.06 | 0.2248 | 99.78% |  |  | 2025-05-28 04:53 | 92.71 | 93.1 | 92.2667 | 0.39 | 0.4189 | 99.58%
2025-05-28 04:54 | 26.66 | 93.95 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 54 | 0 |  |  | 26.75 | 92.71 | [18 empty] | 2025-05-28 04:54 | 26.75 | 26.66 | 26.7681 | 0.09 | 0.33758 | 99.66% |  |  | 2025-05-28 04:54 | 92.71 | 93.95 | 92.2667 | 1.24 | 1.3199 | 98.68%
2025-05-28 04:55 | 26.68 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 55 | 0 |  |  | 26.75 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 04:55 | 26.75 | 26.68 | 26.7681 | 0.07 | 0.26237 | 99.74% |  |  | 2025-05-28 04:55 | 92.84 | 94 | 92.3907 | 1.16 | 1.234 | 98.77%
2025-05-28 04:56 | 26.66 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 56 | 0 |  |  | 26.75 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 04:56 | 26.75 | 26.66 | 26.7681 | 0.09 | 0.33758 | 99.66% |  |  | 2025-05-28 04:56 | 92.84 | 94 | 92.3907 | 1.16 | 1.234 | 98.77%
2025-05-28 04:57 | 26.65 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 57 | 0 |  |  | 26.75 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 04:57 | 26.75 | 26.65 | 26.7681 | 0.1 | 0.37523 | 99.62% |  |  | 2025-05-28 04:57 | 92.84 | 94 | 92.3907 | 1.16 | 1.234 | 98.77%
2025-05-28 04:58 | 26.65 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 4 | 58 | 0 |  |  | 26.75 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 04:58 | 26.75 | 26.65 | 26.7681 | 0.1 | 0.37523 | 99.62% |  |  | 2025-05-28 04:58 | 92.84 | 94 | 92.3907 | 1.16 | 1.234 | 98.77%
2025-05-28 05:01 | 26.70 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 1 | 0 |  |  | 26.75 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 05:01 | 26.75 | 26.7 | 26.7681 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 05:01 | 92.84 | 94 | 92.3907 | 1.16 | 1.234 | 98.77%
2025-05-28 05:02 | 26.70 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 2 | 0 |  |  | 26.85 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 05:02 | 26.85 | 26.7 | 26.8675 | 0.15 | 0.5618 | 99.44% |  |  | 2025-05-28 05:02 | 92.84 | 94 | 92.3907 | 1.16 | 1.234 | 98.77%
2025-05-28 05:03 | 26.70 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 3 | 0 |  |  | 26.85 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 05:03 | 26.85 | 26.7 | 26.8675 | 0.15 | 0.5618 | 99.44% |  |  | 2025-05-28 05:03 | 92.84 | 94 | 92.3907 | 1.16 | 1.234 | 98.77%
2025-05-28 05:04 | 26.70 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 4 | 0 |  |  | 26.85 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 05:04 | 26.85 | 26.7 | 26.8675 | 0.15 | 0.5618 | 99.44% |  |  | 2025-05-28 05:04 | 92.84 | 94 | 92.3907 | 1.16 | 1.234 | 98.77%
2025-05-28 05:05 | 26.71 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 5 | 0 |  |  | 26.85 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 05:05 | 26.85 | 26.71 | 26.8675 | 0.14 | 0.52415 | 99.48% |  |  | 2025-05-28 05:05 | 92.84 | 94 | 92.3907 | 1.16 | 1.234 | 98.77%
2025-05-28 05:06 | 26.71 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 6 | 0 |  |  | 26.85 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 05:06 | 26.85 | 26.71 | 26.8675 | 0.14 | 0.52415 | 99.48% |  |  | 2025-05-28 05:06 | 92.84 | 94 | 92.3907 | 1.16 | 1.234 | 98.77%
2025-05-28 05:07 | 26.71 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 7 | 0 |  |  | 26.85 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 05:07 | 26.85 | 26.71 | 26.8675 | 0.14 | 0.52415 | 99.48% |  |  | 2025-05-28 05:07 | 92.84 | 94 | 92.3907 | 1.16 | 1.234 | 98.77%
2025-05-28 05:08 | 26.70 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 8 | 0 |  |  | 26.85 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 05:08 | 26.85 | 26.7 | 26.8675 | 0.15 | 0.5618 | 99.44% |  |  | 2025-05-28 05:08 | 92.84 | 94 | 92.3907 | 1.16 | 1.234 | 98.77%
2025-05-28 05:09 | 26.70 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 9 | 0 |  |  | 26.75 | 92.97 | [18 empty] | 2025-05-28 05:09 | 26.75 | 26.7 | 26.7681 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 05:09 | 92.97 | 94 | 92.5147 | 1.03 | 1.0957 | 98.9%
2025-05-28 05:10 | 26.70 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 10 | 0 |  |  | 26.75 | 92.97 | [18 empty] | 2025-05-28 05:10 | 26.75 | 26.7 | 26.7681 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 05:10 | 92.97 | 94 | 92.5147 | 1.03 | 1.0957 | 98.9%
2025-05-28 05:11 | 26.70 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 11 | 0 |  |  | 26.75 | 92.97 | [18 empty] | 2025-05-28 05:11 | 26.75 | 26.7 | 26.7681 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 05:11 | 92.97 | 94 | 92.5147 | 1.03 | 1.0957 | 98.9%
2025-05-28 05:12 | 26.70 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 12 | 0 |  |  | 26.65 | 92.97 | [18 empty] | 2025-05-28 05:12 | 26.65 | 26.7 | 26.6686 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 05:12 | 92.97 | 94 | 92.5147 | 1.03 | 1.0957 | 98.9%
2025-05-28 05:13 | 26.70 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 13 | 0 |  |  | 26.75 | 93.09 | [18 empty] | 2025-05-28 05:13 | 26.75 | 26.7 | 26.7681 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 05:13 | 93.09 | 94 | 92.6291 | 0.91 | 0.96809 | 99.03%
2025-05-28 05:14 | 26.70 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 14 | 0 |  |  | 26.65 | 93.09 | [18 empty] | 2025-05-28 05:14 | 26.65 | 26.7 | 26.6686 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 05:14 | 93.09 | 94 | 92.6291 | 0.91 | 0.96809 | 99.03%
2025-05-28 05:15 | 26.70 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 15 | 0 |  |  | 26.75 | 93.09 | [18 empty] | 2025-05-28 05:15 | 26.75 | 26.7 | 26.7681 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 05:15 | 93.09 | 94 | 92.6291 | 0.91 | 0.96809 | 99.03%
2025-05-28 05:16 | 26.70 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 16 | 0 |  |  | 26.75 | 93.22 | [18 empty] | 2025-05-28 05:16 | 26.75 | 26.7 | 26.7681 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 05:16 | 93.22 | 94 | 92.7531 | 0.78 | 0.82979 | 99.17%
2025-05-28 05:17 | 26.70 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 17 | 0 |  |  | 26.75 | 93.22 | [18 empty] | 2025-05-28 05:17 | 26.75 | 26.7 | 26.7681 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 05:17 | 93.22 | 94 | 92.7531 | 0.78 | 0.82979 | 99.17%
2025-05-28 05:18 | 26.71 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 18 | 0 |  |  | 26.75 | 93.22 | [18 empty] | 2025-05-28 05:18 | 26.75 | 26.71 | 26.7681 | 0.04 | 0.14976 | 99.85% |  |  | 2025-05-28 05:18 | 93.22 | 94 | 92.7531 | 0.78 | 0.82979 | 99.17%
2025-05-28 05:19 | 26.70 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 19 | 0 |  |  | 26.85 | 93.22 | [18 empty] | 2025-05-28 05:19 | 26.85 | 26.7 | 26.8675 | 0.15 | 0.5618 | 99.44% |  |  | 2025-05-28 05:19 | 93.22 | 94 | 92.7531 | 0.78 | 0.82979 | 99.17%
2025-05-28 05:20 | 26.70 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 20 | 0 |  |  | 26.85 | 93.22 | [18 empty] | 2025-05-28 05:20 | 26.85 | 26.7 | 26.8675 | 0.15 | 0.5618 | 99.44% |  |  | 2025-05-28 05:20 | 93.22 | 94 | 92.7531 | 0.78 | 0.82979 | 99.17%
2025-05-28 05:23 | 26.70 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 23 | 0 |  |  | 26.85 | 93.22 | [18 empty] | 2025-05-28 05:23 | 26.85 | 26.7 | 26.8675 | 0.15 | 0.5618 | 99.44% |  |  | 2025-05-28 05:23 | 93.22 | 94 | 92.7531 | 0.78 | 0.82979 | 99.17%
2025-05-28 05:24 | 26.71 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 24 | 0 |  |  | 26.85 | 93.09 | [18 empty] | 2025-05-28 05:24 | 26.85 | 26.71 | 26.8675 | 0.14 | 0.52415 | 99.48% |  |  | 2025-05-28 05:24 | 93.09 | 94 | 92.6291 | 0.91 | 0.96809 | 99.03%
2025-05-28 05:25 | 26.70 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 25 | 0 |  |  | 26.85 | 93.09 | [18 empty] | 2025-05-28 05:25 | 26.85 | 26.7 | 26.8675 | 0.15 | 0.5618 | 99.44% |  |  | 2025-05-28 05:25 | 93.09 | 94 | 92.6291 | 0.91 | 0.96809 | 99.03%
2025-05-28 05:26 | 26.70 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 26 | 0 |  |  | 26.85 | 93.09 | [18 empty] | 2025-05-28 05:26 | 26.85 | 26.7 | 26.8675 | 0.15 | 0.5618 | 99.44% |  |  | 2025-05-28 05:26 | 93.09 | 94 | 92.6291 | 0.91 | 0.96809 | 99.03%
2025-05-28 05:27 | 26.70 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 27 | 0 |  |  | 26.85 | 93.09 | [18 empty] | 2025-05-28 05:27 | 26.85 | 26.7 | 26.8675 | 0.15 | 0.5618 | 99.44% |  |  | 2025-05-28 05:27 | 93.09 | 94 | 92.6291 | 0.91 | 0.96809 | 99.03%
2025-05-28 05:28 | 26.71 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 28 | 0 |  |  | 26.85 | 93.09 | [18 empty] | 2025-05-28 05:28 | 26.85 | 26.71 | 26.8675 | 0.14 | 0.52415 | 99.48% |  |  | 2025-05-28 05:28 | 93.09 | 94 | 92.6291 | 0.91 | 0.96809 | 99.03%
2025-05-28 05:29 | 26.70 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 29 | 0 |  |  | 26.85 | 93.09 | [18 empty] | 2025-05-28 05:29 | 26.85 | 26.7 | 26.8675 | 0.15 | 0.5618 | 99.44% |  |  | 2025-05-28 05:29 | 93.09 | 94 | 92.6291 | 0.91 | 0.96809 | 99.03%
2025-05-28 05:30 | 26.70 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 30 | 0 |  |  | 26.85 | 93.09 | [18 empty] | 2025-05-28 05:30 | 26.85 | 26.7 | 26.8675 | 0.15 | 0.5618 | 99.44% |  |  | 2025-05-28 05:30 | 93.09 | 94 | 92.6291 | 0.91 | 0.96809 | 99.03%
2025-05-28 05:31 | 26.70 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 31 | 0 |  |  | 26.85 | 93.09 | [18 empty] | 2025-05-28 05:31 | 26.85 | 26.7 | 26.8675 | 0.15 | 0.5618 | 99.44% |  |  | 2025-05-28 05:31 | 93.09 | 94 | 92.6291 | 0.91 | 0.96809 | 99.03%
2025-05-28 05:32 | 26.71 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 32 | 0 |  |  | 26.85 | 93.09 | [18 empty] | 2025-05-28 05:32 | 26.85 | 26.71 | 26.8675 | 0.14 | 0.52415 | 99.48% |  |  | 2025-05-28 05:32 | 93.09 | 94 | 92.6291 | 0.91 | 0.96809 | 99.03%
2025-05-28 05:33 | 26.71 | 93.85 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 33 | 0 |  |  | 26.85 | 92.97 | [18 empty] | 2025-05-28 05:33 | 26.85 | 26.71 | 26.8675 | 0.14 | 0.52415 | 99.48% |  |  | 2025-05-28 05:33 | 92.97 | 93.85 | 92.5147 | 0.88 | 0.93767 | 99.06%
2025-05-28 05:34 | 26.70 | 93.10 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 34 | 0 |  |  | 26.85 | 93.09 | [18 empty] | 2025-05-28 05:34 | 26.85 | 26.7 | 26.8675 | 0.15 | 0.5618 | 99.44% |  |  | 2025-05-28 05:34 | 93.09 | 93.1 | 92.6291 | 0.01 | 0.010741 | 99.99%
2025-05-28 05:35 | 26.70 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 35 | 0 |  |  | 26.85 | 92.97 | [18 empty] | 2025-05-28 05:35 | 26.85 | 26.7 | 26.8675 | 0.15 | 0.5618 | 99.44% |  |  | 2025-05-28 05:35 | 92.97 | 93 | 92.5147 | 0.03 | 0.032258 | 99.97%
2025-05-28 05:36 | 26.70 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 36 | 0 |  |  | 26.85 | 93.09 | [18 empty] | 2025-05-28 05:36 | 26.85 | 26.7 | 26.8675 | 0.15 | 0.5618 | 99.44% |  |  | 2025-05-28 05:36 | 93.09 | 93 | 92.6291 | 0.09 | 0.096774 | 99.9%
2025-05-28 05:37 | 26.71 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 37 | 0 |  |  | 26.85 | 92.97 | [18 empty] | 2025-05-28 05:37 | 26.85 | 26.71 | 26.8675 | 0.14 | 0.52415 | 99.48% |  |  | 2025-05-28 05:37 | 92.97 | 93 | 92.5147 | 0.03 | 0.032258 | 99.97%
2025-05-28 05:38 | 26.73 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 38 | 0 |  |  | 26.85 | 92.97 | [18 empty] | 2025-05-28 05:38 | 26.85 | 26.73 | 26.8675 | 0.12 | 0.44893 | 99.55% |  |  | 2025-05-28 05:38 | 92.97 | 93 | 92.5147 | 0.03 | 0.032258 | 99.97%
2025-05-28 05:39 | 26.74 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 39 | 0 |  |  | 26.85 | 92.97 | [18 empty] | 2025-05-28 05:39 | 26.85 | 26.74 | 26.8675 | 0.11 | 0.41137 | 99.59% |  |  | 2025-05-28 05:39 | 92.97 | 93 | 92.5147 | 0.03 | 0.032258 | 99.97%
2025-05-28 05:40 | 26.74 | 93.40 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 40 | 0 |  |  | 26.85 | 92.97 | [18 empty] | 2025-05-28 05:40 | 26.85 | 26.74 | 26.8675 | 0.11 | 0.41137 | 99.59% |  |  | 2025-05-28 05:40 | 92.97 | 93.4 | 92.5147 | 0.43 | 0.46039 | 99.54%
2025-05-28 05:41 | 26.74 | 93.70 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 41 | 0 |  |  | 26.85 | 92.97 | [18 empty] | 2025-05-28 05:41 | 26.85 | 26.74 | 26.8675 | 0.11 | 0.41137 | 99.59% |  |  | 2025-05-28 05:41 | 92.97 | 93.7 | 92.5147 | 0.73 | 0.77908 | 99.22%
2025-05-28 05:42 | 26.74 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 42 | 0 |  |  | 26.85 | 92.97 | [18 empty] | 2025-05-28 05:42 | 26.85 | 26.74 | 26.8675 | 0.11 | 0.41137 | 99.59% |  |  | 2025-05-28 05:42 | 92.97 | 94 | 92.5147 | 1.03 | 1.0957 | 98.9%
2025-05-28 05:43 | 26.74 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 43 | 0 |  |  | 26.85 | 92.97 | [18 empty] | 2025-05-28 05:43 | 26.85 | 26.74 | 26.8675 | 0.11 | 0.41137 | 99.59% |  |  | 2025-05-28 05:43 | 92.97 | 94 | 92.5147 | 1.03 | 1.0957 | 98.9%
2025-05-28 05:44 | 26.75 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 44 | 0 |  |  | 26.85 | 92.97 | [18 empty] | 2025-05-28 05:44 | 26.85 | 26.75 | 26.8675 | 0.1 | 0.37383 | 99.63% |  |  | 2025-05-28 05:44 | 92.97 | 94 | 92.5147 | 1.03 | 1.0957 | 98.9%
2025-05-28 05:45 | 26.75 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 45 | 0 |  |  | 26.85 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 05:45 | 26.85 | 26.75 | 26.8675 | 0.1 | 0.37383 | 99.63% |  |  | 2025-05-28 05:45 | 92.84 | 94 | 92.3907 | 1.16 | 1.234 | 98.77%
2025-05-28 05:46 | 26.74 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 46 | 0 |  |  | 26.85 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 05:46 | 26.85 | 26.74 | 26.8675 | 0.11 | 0.41137 | 99.59% |  |  | 2025-05-28 05:46 | 92.84 | 94 | 92.3907 | 1.16 | 1.234 | 98.77%
2025-05-28 05:47 | 26.76 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 47 | 0 |  |  | 26.95 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 05:47 | 26.95 | 26.76 | 26.967 | 0.19 | 0.71001 | 99.29% |  |  | 2025-05-28 05:47 | 92.84 | 94 | 92.3907 | 1.16 | 1.234 | 98.77%
2025-05-28 05:50 | 26.78 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 50 | 0 |  |  | 26.95 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 05:50 | 26.95 | 26.78 | 26.967 | 0.17 | 0.6348 | 99.37% |  |  | 2025-05-28 05:50 | 92.84 | 94 | 92.3907 | 1.16 | 1.234 | 98.77%
2025-05-28 05:51 | 26.77 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 51 | 0 |  |  | 26.95 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 05:51 | 26.95 | 26.77 | 26.967 | 0.18 | 0.67239 | 99.33% |  |  | 2025-05-28 05:51 | 92.84 | 94 | 92.3907 | 1.16 | 1.234 | 98.77%
2025-05-28 05:52 | 26.77 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 52 | 0 |  |  | 26.95 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 05:52 | 26.95 | 26.77 | 26.967 | 0.18 | 0.67239 | 99.33% |  |  | 2025-05-28 05:52 | 92.84 | 94 | 92.3907 | 1.16 | 1.234 | 98.77%
2025-05-28 05:53 | 26.77 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 53 | 0 |  |  | 26.85 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 05:53 | 26.85 | 26.77 | 26.8675 | 0.08 | 0.29884 | 99.7% |  |  | 2025-05-28 05:53 | 92.84 | 94 | 92.3907 | 1.16 | 1.234 | 98.77%
2025-05-28 05:54 | 26.76 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 54 | 0 |  |  | 26.85 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 05:54 | 26.85 | 26.76 | 26.8675 | 0.09 | 0.33632 | 99.66% |  |  | 2025-05-28 05:54 | 92.84 | 94 | 92.3907 | 1.16 | 1.234 | 98.77%
2025-05-28 05:55 | 26.75 | 93.85 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 55 | 0 |  |  | 26.85 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 05:55 | 26.85 | 26.75 | 26.8675 | 0.1 | 0.37383 | 99.63% |  |  | 2025-05-28 05:55 | 92.84 | 93.85 | 92.3907 | 1.01 | 1.0762 | 98.92%
2025-05-28 05:56 | 26.74 | 93.05 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 56 | 0 |  |  | 26.85 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 05:56 | 26.85 | 26.74 | 26.8675 | 0.11 | 0.41137 | 99.59% |  |  | 2025-05-28 05:56 | 92.84 | 93.05 | 92.3907 | 0.21 | 0.22569 | 99.77%
2025-05-28 05:57 | 26.75 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 57 | 0 |  |  | 26.85 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 05:57 | 26.85 | 26.75 | 26.8675 | 0.1 | 0.37383 | 99.63% |  |  | 2025-05-28 05:57 | 92.84 | 93 | 92.3907 | 0.16 | 0.17204 | 99.83%
2025-05-28 05:58 | 26.71 | 93.05 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 58 | 0 |  |  | 26.85 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 05:58 | 26.85 | 26.71 | 26.8675 | 0.14 | 0.52415 | 99.48% |  |  | 2025-05-28 05:58 | 92.84 | 93.05 | 92.3907 | 0.21 | 0.22569 | 99.77%
2025-05-28 05:59 | 26.70 | 93.05 | 2025 | 5 | 28 | 5 | 59 | 0 |  |  | 26.85 | 92.71 | [18 empty] | 2025-05-28 05:59 | 26.85 | 26.7 | 26.8675 | 0.15 | 0.5618 | 99.44% |  |  | 2025-05-28 05:59 | 92.71 | 93.05 | 92.2667 | 0.34 | 0.36539 | 99.63%
2025-05-28 06:00 | 26.70 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 0 | 0 |  |  | 26.85 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 06:00 | 26.85 | 26.7 | 26.8675 | 0.15 | 0.5618 | 99.44% |  |  | 2025-05-28 06:00 | 92.84 | 93 | 92.3907 | 0.16 | 0.17204 | 99.83%
2025-05-28 06:01 | 26.71 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 1 | 0 |  |  | 26.85 | 92.71 | [18 empty] | 2025-05-28 06:01 | 26.85 | 26.71 | 26.8675 | 0.14 | 0.52415 | 99.48% |  |  | 2025-05-28 06:01 | 92.71 | 93 | 92.2667 | 0.29 | 0.31183 | 99.69%
2025-05-28 06:02 | 26.70 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 2 | 0 |  |  | 26.85 | 92.71 | [18 empty] | 2025-05-28 06:02 | 26.85 | 26.7 | 26.8675 | 0.15 | 0.5618 | 99.44% |  |  | 2025-05-28 06:02 | 92.71 | 93 | 92.2667 | 0.29 | 0.31183 | 99.69%
2025-05-28 06:03 | 26.71 | 93.05 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 3 | 0 |  |  | 26.85 | 92.71 | [18 empty] | 2025-05-28 06:03 | 26.85 | 26.71 | 26.8675 | 0.14 | 0.52415 | 99.48% |  |  | 2025-05-28 06:03 | 92.71 | 93.05 | 92.2667 | 0.34 | 0.36539 | 99.63%
2025-05-28 06:04 | 26.70 | 93.05 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 4 | 0 |  |  | 26.75 | 92.71 | [18 empty] | 2025-05-28 06:04 | 26.75 | 26.7 | 26.7681 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 06:04 | 92.71 | 93.05 | 92.2667 | 0.34 | 0.36539 | 99.63%
2025-05-28 06:05 | 26.70 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 5 | 0 |  |  | 26.75 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 06:05 | 26.75 | 26.7 | 26.7681 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 06:05 | 92.84 | 93 | 92.3907 | 0.16 | 0.17204 | 99.83%
2025-05-28 06:06 | 26.70 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 6 | 0 |  |  | 26.75 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 06:06 | 26.75 | 26.7 | 26.7681 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 06:06 | 92.84 | 93 | 92.3907 | 0.16 | 0.17204 | 99.83%
2025-05-28 06:07 | 26.70 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 7 | 0 |  |  | 26.75 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 06:07 | 26.75 | 26.7 | 26.7681 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 06:07 | 92.84 | 93 | 92.3907 | 0.16 | 0.17204 | 99.83%
2025-05-28 06:08 | 26.70 | 93.10 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 8 | 0 |  |  | 26.65 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 06:08 | 26.65 | 26.7 | 26.6686 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 06:08 | 92.84 | 93.1 | 92.3907 | 0.26 | 0.27927 | 99.72%
2025-05-28 06:09 | 26.70 | 93.10 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 9 | 0 |  |  | 26.75 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 06:09 | 26.75 | 26.7 | 26.7681 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 06:09 | 92.84 | 93.1 | 92.3907 | 0.26 | 0.27927 | 99.72%
2025-05-28 06:12 | 26.70 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 12 | 0 |  |  | 26.65 | 92.97 | [18 empty] | 2025-05-28 06:12 | 26.65 | 26.7 | 26.6686 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 06:12 | 92.97 | 94 | 92.5147 | 1.03 | 1.0957 | 98.9%
2025-05-28 06:13 | 26.70 | 93.60 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 13 | 0 |  |  | 26.75 | 92.97 | [18 empty] | 2025-05-28 06:13 | 26.75 | 26.7 | 26.7681 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 06:13 | 92.97 | 93.6 | 92.5147 | 0.63 | 0.67308 | 99.33%
2025-05-28 06:14 | 26.70 | 93.55 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 14 | 0 |  |  | 26.75 | 92.97 | [18 empty] | 2025-05-28 06:14 | 26.75 | 26.7 | 26.7681 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 06:14 | 92.97 | 93.55 | 92.5147 | 0.58 | 0.61999 | 99.38%
2025-05-28 06:15 | 26.70 | 93.05 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 15 | 0 |  |  | 26.75 | 93.09 | [18 empty] | 2025-05-28 06:15 | 26.75 | 26.7 | 26.7681 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 06:15 | 93.09 | 93.05 | 92.6291 | 0.04 | 0.042988 | 99.96%
2025-05-28 06:16 | 26.70 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 16 | 0 |  |  | 26.75 | 93.09 | [18 empty] | 2025-05-28 06:16 | 26.75 | 26.7 | 26.7681 | 0.05 | 0.18727 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 06:16 | 93.09 | 93 | 92.6291 | 0.09 | 0.096774 | 99.9%
2025-05-28 06:17 | 26.71 | 93.05 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 17 | 0 |  |  | 26.75 | 93.09 | [18 empty] | 2025-05-28 06:17 | 26.75 | 26.71 | 26.7681 | 0.04 | 0.14976 | 99.85% |  |  | 2025-05-28 06:17 | 93.09 | 93.05 | 92.6291 | 0.04 | 0.042988 | 99.96%
2025-05-28 06:18 | 26.73 | 93.15 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 18 | 0 |  |  | 26.85 | 93.09 | [18 empty] | 2025-05-28 06:18 | 26.85 | 26.73 | 26.8675 | 0.12 | 0.44893 | 99.55% |  |  | 2025-05-28 06:18 | 93.09 | 93.15 | 92.6291 | 0.06 | 0.064412 | 99.94%
2025-05-28 06:19 | 26.77 | 93.95 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 19 | 0 |  |  | 26.85 | 93.09 | [18 empty] | 2025-05-28 06:19 | 26.85 | 26.77 | 26.8675 | 0.08 | 0.29884 | 99.7% |  |  | 2025-05-28 06:19 | 93.09 | 93.95 | 92.6291 | 0.86 | 0.91538 | 99.08%
2025-05-28 06:20 | 26.75 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 20 | 0 |  |  | 26.85 | 93.09 | [18 empty] | 2025-05-28 06:20 | 26.85 | 26.75 | 26.8675 | 0.1 | 0.37383 | 99.63% |  |  | 2025-05-28 06:20 | 93.09 | 94 | 92.6291 | 0.91 | 0.96809 | 99.03%
2025-05-28 06:21 | 26.77 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 21 | 0 |  |  | 26.85 | 93.09 | [18 empty] | 2025-05-28 06:21 | 26.85 | 26.77 | 26.8675 | 0.08 | 0.29884 | 99.7% |  |  | 2025-05-28 06:21 | 93.09 | 94 | 92.6291 | 0.91 | 0.96809 | 99.03%
2025-05-28 06:22 | 26.76 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 22 | 0 |  |  | 26.85 | 93.09 | [18 empty] | 2025-05-28 06:22 | 26.85 | 26.76 | 26.8675 | 0.09 | 0.33632 | 99.66% |  |  | 2025-05-28 06:22 | 93.09 | 94 | 92.6291 | 0.91 | 0.96809 | 99.03%
2025-05-28 06:23 | 26.75 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 23 | 0 |  |  | 26.85 | 93.22 | [18 empty] | 2025-05-28 06:23 | 26.85 | 26.75 | 26.8675 | 0.1 | 0.37383 | 99.63% |  |  | 2025-05-28 06:23 | 93.22 | 94 | 92.7531 | 0.78 | 0.82979 | 99.17%
2025-05-28 06:24 | 26.80 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 24 | 0 |  |  | 26.85 | 93.22 | [18 empty] | 2025-05-28 06:24 | 26.85 | 26.8 | 26.8675 | 0.05 | 0.18657 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 06:24 | 93.22 | 94 | 92.7531 | 0.78 | 0.82979 | 99.17%
2025-05-28 06:25 | 26.80 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 25 | 0 |  |  | 26.85 | 93.22 | [18 empty] | 2025-05-28 06:25 | 26.85 | 26.8 | 26.8675 | 0.05 | 0.18657 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 06:25 | 93.22 | 94 | 92.7531 | 0.78 | 0.82979 | 99.17%
2025-05-28 06:28 | 26.80 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 28 | 0 |  |  | 26.85 | 93.35 | [18 empty] | 2025-05-28 06:28 | 26.85 | 26.8 | 26.8675 | 0.05 | 0.18657 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 06:28 | 93.35 | 94 | 92.8771 | 0.65 | 0.69149 | 99.31%
2025-05-28 06:29 | 26.81 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 29 | 0 |  |  | 26.85 | 93.35 | [18 empty] | 2025-05-28 06:29 | 26.85 | 26.81 | 26.8675 | 0.04 | 0.1492 | 99.85% |  |  | 2025-05-28 06:29 | 93.35 | 94 | 92.8771 | 0.65 | 0.69149 | 99.31%
2025-05-28 06:30 | 26.82 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 30 | 0 |  |  | 26.85 | 93.35 | [18 empty] | 2025-05-28 06:30 | 26.85 | 26.82 | 26.8675 | 0.03 | 0.11186 | 99.89% |  |  | 2025-05-28 06:30 | 93.35 | 94 | 92.8771 | 0.65 | 0.69149 | 99.31%
2025-05-28 06:31 | 26.85 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 31 | 0 |  |  | 26.85 | 93.35 | [18 empty] | 2025-05-28 06:31 | 26.85 | 26.85 | 26.8675 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-28 06:31 | 93.35 | 94 | 92.8771 | 0.65 | 0.69149 | 99.31%
2025-05-28 06:32 | 26.86 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 32 | 0 |  |  | 26.95 | 93.35 | [18 empty] | 2025-05-28 06:32 | 26.95 | 26.86 | 26.967 | 0.09 | 0.33507 | 99.66% |  |  | 2025-05-28 06:32 | 93.35 | 94 | 92.8771 | 0.65 | 0.69149 | 99.31%
2025-05-28 06:33 | 26.88 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 33 | 0 |  |  | 26.95 | 93.35 | [18 empty] | 2025-05-28 06:33 | 26.95 | 26.88 | 26.967 | 0.07 | 0.26042 | 99.74% |  |  | 2025-05-28 06:33 | 93.35 | 94 | 92.8771 | 0.65 | 0.69149 | 99.31%
2025-05-28 06:34 | 26.90 | 94.05 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 34 | 0 |  |  | 26.95 | 93.35 | [18 empty] | 2025-05-28 06:34 | 26.95 | 26.9 | 26.967 | 0.05 | 0.18587 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 06:34 | 93.35 | 94.05 | 92.8771 | 0.7 | 0.74428 | 99.26%
2025-05-28 06:35 | 26.90 | 94.45 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 35 | 0 |  |  | 26.95 | 93.35 | [18 empty] | 2025-05-28 06:35 | 26.95 | 26.9 | 26.967 | 0.05 | 0.18587 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 06:35 | 93.35 | 94.45 | 92.8771 | 1.1 | 1.1646 | 98.84%
2025-05-28 06:36 | 26.90 | 94.75 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 36 | 0 |  |  | 26.95 | 93.35 | [18 empty] | 2025-05-28 06:36 | 26.95 | 26.9 | 26.967 | 0.05 | 0.18587 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 06:36 | 93.35 | 94.75 | 92.8771 | 1.4 | 1.4776 | 98.52%
2025-05-28 06:37 | 26.90 | 94.40 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 37 | 0 |  |  | 27.05 | 93.35 | [18 empty] | 2025-05-28 06:37 | 27.05 | 26.9 | 27.0664 | 0.15 | 0.55762 | 99.44% |  |  | 2025-05-28 06:37 | 93.35 | 94.4 | 92.8771 | 1.05 | 1.1123 | 98.89%
2025-05-28 06:38 | 26.91 | 94.05 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 38 | 0 |  |  | 27.05 | 93.35 | [18 empty] | 2025-05-28 06:38 | 27.05 | 26.91 | 27.0664 | 0.14 | 0.52025 | 99.48% |  |  | 2025-05-28 06:38 | 93.35 | 94.05 | 92.8771 | 0.7 | 0.74428 | 99.26%
2025-05-28 06:39 | 26.95 | 94.10 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 39 | 0 |  |  | 27.05 | 93.35 | [18 empty] | 2025-05-28 06:39 | 27.05 | 26.95 | 27.0664 | 0.1 | 0.37106 | 99.63% |  |  | 2025-05-28 06:39 | 93.35 | 94.1 | 92.8771 | 0.75 | 0.79702 | 99.2%
2025-05-28 06:40 | 26.96 | 94.05 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 40 | 0 |  |  | 27.05 | 93.35 | [18 empty] | 2025-05-28 06:40 | 27.05 | 26.96 | 27.0664 | 0.09 | 0.33383 | 99.67% |  |  | 2025-05-28 06:40 | 93.35 | 94.05 | 92.8771 | 0.7 | 0.74428 | 99.26%
2025-05-28 06:41 | 26.99 | 94.00 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 41 | 0 |  |  | 27.05 | 93.35 | [18 empty] | 2025-05-28 06:41 | 27.05 | 26.99 | 27.0664 | 0.06 | 0.2223 | 99.78% |  |  | 2025-05-28 06:41 | 93.35 | 94 | 92.8771 | 0.65 | 0.69149 | 99.31%
2025-05-28 06:44 | 27.02 | 93.55 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 44 | 0 |  |  | 27.05 | 93.35 | [18 empty] | 2025-05-28 06:44 | 27.05 | 27.02 | 27.0664 | 0.03 | 0.11103 | 99.89% |  |  | 2025-05-28 06:44 | 93.35 | 93.55 | 92.8771 | 0.2 | 0.21379 | 99.79%
2025-05-28 06:45 | 27.05 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 45 | 0 |  |  | 27.05 | 93.35 | [18 empty] | 2025-05-28 06:45 | 27.05 | 27.05 | 27.0664 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-28 06:45 | 93.35 | 93 | 92.8771 | 0.35 | 0.37634 | 99.62%
2025-05-28 06:46 | 27.09 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 46 | 0 |  |  | 27.15 | 93.22 | [18 empty] | 2025-05-28 06:46 | 27.15 | 27.09 | 27.1659 | 0.06 | 0.22148 | 99.78% |  |  | 2025-05-28 06:46 | 93.22 | 93 | 92.7531 | 0.22 | 0.23656 | 99.76%
2025-05-28 06:47 | 27.11 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 47 | 0 |  |  | 27.15 | 93.22 | [18 empty] | 2025-05-28 06:47 | 27.15 | 27.11 | 27.1659 | 0.04 | 0.14755 | 99.85% |  |  | 2025-05-28 06:47 | 93.22 | 93 | 92.7531 | 0.22 | 0.23656 | 99.76%
2025-05-28 06:48 | 27.11 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 48 | 0 |  |  | 27.15 | 93.22 | [18 empty] | 2025-05-28 06:48 | 27.15 | 27.11 | 27.1659 | 0.04 | 0.14755 | 99.85% |  |  | 2025-05-28 06:48 | 93.22 | 93 | 92.7531 | 0.22 | 0.23656 | 99.76%
2025-05-28 06:49 | 27.14 | 92.95 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 49 | 0 |  |  | 27.15 | 93.22 | [18 empty] | 2025-05-28 06:49 | 27.15 | 27.14 | 27.1659 | 0.01 | 0.036846 | 99.96% |  |  | 2025-05-28 06:49 | 93.22 | 92.95 | 92.7531 | 0.27 | 0.29048 | 99.71%
2025-05-28 06:50 | 27.16 | 92.65 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 50 | 0 |  |  | 27.15 | 93.09 | [18 empty] | 2025-05-28 06:50 | 27.15 | 27.16 | 27.1659 | 0.01 | 0.036819 | 99.96% |  |  | 2025-05-28 06:50 | 93.09 | 92.65 | 92.6291 | 0.44 | 0.47491 | 99.53%
2025-05-28 06:51 | 27.15 | 92.10 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 51 | 0 |  |  | 27.15 | 93.09 | [18 empty] | 2025-05-28 06:51 | 27.15 | 27.15 | 27.1659 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-28 06:51 | 93.09 | 92.1 | 92.6291 | 0.99 | 1.0749 | 98.93%
2025-05-28 06:52 | 27.20 | 92.00 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 52 | 0 |  |  | 27.25 | 93.09 | [18 empty] | 2025-05-28 06:52 | 27.25 | 27.2 | 27.2653 | 0.05 | 0.18382 | 99.82% |  |  | 2025-05-28 06:52 | 93.09 | 92 | 92.6291 | 1.09 | 1.1848 | 98.82%
2025-05-28 06:53 | 27.20 | 92.90 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 53 | 0 |  |  | 27.25 | 92.97 | [18 empty] | 2025-05-28 06:53 | 27.25 | 27.2 | 27.2653 | 0.05 | 0.18382 | 99.82% |  |  | 2025-05-28 06:53 | 92.97 | 92.9 | 92.5147 | 0.07 | 0.07535 | 99.92%
2025-05-28 06:54 | 27.20 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 54 | 0 |  |  | 27.25 | 92.97 | [18 empty] | 2025-05-28 06:54 | 27.25 | 27.2 | 27.2653 | 0.05 | 0.18382 | 99.82% |  |  | 2025-05-28 06:54 | 92.97 | 93 | 92.5147 | 0.03 | 0.032258 | 99.97%
2025-05-28 06:55 | 27.23 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 55 | 0 |  |  | 27.25 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 06:55 | 27.25 | 27.23 | 27.2653 | 0.02 | 0.073448 | 99.93% |  |  | 2025-05-28 06:55 | 92.84 | 93 | 92.3907 | 0.16 | 0.17204 | 99.83%
2025-05-28 06:56 | 27.26 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 56 | 0 |  |  | 27.25 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 06:56 | 27.25 | 27.26 | 27.2653 | 0.01 | 0.036684 | 99.96% |  |  | 2025-05-28 06:56 | 92.84 | 93 | 92.3907 | 0.16 | 0.17204 | 99.83%
2025-05-28 06:57 | 27.30 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 57 | 0 |  |  | 27.25 | 92.84 | [18 empty] | 2025-05-28 06:57 | 27.25 | 27.3 | 27.2653 | 0.05 | 0.18315 | 99.82% |  |  | 2025-05-28 06:57 | 92.84 | 93 | 92.3907 | 0.16 | 0.17204 | 99.83%
2025-05-28 06:59 | 27.38 | 93.35 | 2025 | 5 | 28 | 6 | 59 | 0 |  |  | 27.35 | 92.71 | [18 empty] | 2025-05-28 06:59 | 27.35 | 27.38 | 27.3648 | 0.03 | 0.10957 | 99.89% |  |  | 2025-05-28 06:59 | 92.71 | 93.35 | 92.2667 | 0.64 | 0.68559 | 99.31%
2025-05-28 07:00 | 27.40 | 93.10 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 0 | 0 |  |  | 27.35 | 92.71 | [18 empty] | 2025-05-28 07:00 | 27.35 | 27.4 | 27.3648 | 0.05 | 0.18248 | 99.82% |  |  | 2025-05-28 07:00 | 92.71 | 93.1 | 92.2667 | 0.39 | 0.4189 | 99.58%
2025-05-28 07:01 | 27.40 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 1 | 0 |  |  | 27.35 | 92.71 | [18 empty] | 2025-05-28 07:01 | 27.35 | 27.4 | 27.3648 | 0.05 | 0.18248 | 99.82% |  |  | 2025-05-28 07:01 | 92.71 | 93 | 92.2667 | 0.29 | 0.31183 | 99.69%
2025-05-28 07:02 | 27.41 | 92.85 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 2 | 0 |  |  | 27.45 | 92.71 | [18 empty] | 2025-05-28 07:02 | 27.45 | 27.41 | 27.4642 | 0.04 | 0.14593 | 99.85% |  |  | 2025-05-28 07:02 | 92.71 | 92.85 | 92.2667 | 0.14 | 0.15078 | 99.85%
2025-05-28 07:03 | 27.49 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 3 | 0 |  |  | 27.45 | 92.71 | [18 empty] | 2025-05-28 07:03 | 27.45 | 27.49 | 27.4642 | 0.04 | 0.14551 | 99.85% |  |  | 2025-05-28 07:03 | 92.71 | 93 | 92.2667 | 0.29 | 0.31183 | 99.69%
2025-05-28 07:04 | 27.50 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 4 | 0 |  |  | 27.45 | 92.71 | [18 empty] | 2025-05-28 07:04 | 27.45 | 27.5 | 27.4642 | 0.05 | 0.18182 | 99.82% |  |  | 2025-05-28 07:04 | 92.71 | 93 | 92.2667 | 0.29 | 0.31183 | 99.69%
2025-05-28 07:05 | 27.52 | 93.00 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 5 | 0 |  |  | 27.55 | 92.59 | [18 empty] | 2025-05-28 07:05 | 27.55 | 27.52 | 27.5637 | 0.03 | 0.10901 | 99.89% |  |  | 2025-05-28 07:05 | 92.59 | 93 | 92.1522 | 0.41 | 0.44086 | 99.56%
2025-05-28 07:06 | 27.53 | 92.25 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 6 | 0 |  |  | 27.55 | 92.59 | [18 empty] | 2025-05-28 07:06 | 27.55 | 27.53 | 27.5637 | 0.02 | 0.072648 | 99.93% |  |  | 2025-05-28 07:06 | 92.59 | 92.25 | 92.1522 | 0.34 | 0.36856 | 99.63%
2025-05-28 07:07 | 27.54 | 92.00 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 7 | 0 |  |  | 27.55 | 92.59 | [18 empty] | 2025-05-28 07:07 | 27.55 | 27.54 | 27.5637 | 0.01 | 0.036311 | 99.96% |  |  | 2025-05-28 07:07 | 92.59 | 92 | 92.1522 | 0.59 | 0.6413 | 99.36%
2025-05-28 07:10 | 27.63 | 92.00 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 10 | 0 |  |  | 27.66 | 92.46 | [18 empty] | 2025-05-28 07:10 | 27.66 | 27.63 | 27.6731 | 0.03 | 0.10858 | 99.89% |  |  | 2025-05-28 07:10 | 92.46 | 92 | 92.0282 | 0.46 | 0.5 | 99.5%
2025-05-28 07:11 | 27.73 | 92.00 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 11 | 0 |  |  | 27.66 | 92.46 | [18 empty] | 2025-05-28 07:11 | 27.66 | 27.73 | 27.6731 | 0.07 | 0.25243 | 99.75% |  |  | 2025-05-28 07:11 | 92.46 | 92 | 92.0282 | 0.46 | 0.5 | 99.5%
2025-05-28 07:12 | 27.81 | 92.00 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 12 | 0 |  |  | 27.66 | 92.46 | [18 empty] | 2025-05-28 07:12 | 27.66 | 27.81 | 27.6731 | 0.15 | 0.53937 | 99.46% |  |  | 2025-05-28 07:12 | 92.46 | 92 | 92.0282 | 0.46 | 0.5 | 99.5%
2025-05-28 07:13 | 27.87 | 91.15 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 13 | 0 |  |  | 27.66 | 92.46 | [18 empty] | 2025-05-28 07:13 | 27.66 | 27.87 | 27.6731 | 0.21 | 0.7535 | 99.25% |  |  | 2025-05-28 07:13 | 92.46 | 91.15 | 92.0282 | 1.31 | 1.4372 | 98.56%
2025-05-28 07:14 | 27.93 | 91.00 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 14 | 0 |  |  | 27.66 | 92.33 | [18 empty] | 2025-05-28 07:14 | 27.66 | 27.93 | 27.6731 | 0.27 | 0.9667 | 99.03% |  |  | 2025-05-28 07:14 | 92.33 | 91 | 91.9043 | 1.33 | 1.4615 | 98.54%
2025-05-28 07:15 | 28.00 | 91.00 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 15 | 0 |  |  | 27.66 | 92.33 | [18 empty] | 2025-05-28 07:15 | 27.66 | 28 | 27.6731 | 0.34 | 1.2143 | 98.79% |  |  | 2025-05-28 07:15 | 92.33 | 91 | 91.9043 | 1.33 | 1.4615 | 98.54%
2025-05-28 07:16 | 28.08 | 90.85 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 16 | 0 |  |  | 27.76 | 92.33 | [18 empty] | 2025-05-28 07:16 | 27.76 | 28.08 | 27.7725 | 0.32 | 1.1396 | 98.86% |  |  | 2025-05-28 07:16 | 92.33 | 90.85 | 91.9043 | 1.48 | 1.6291 | 98.37%
2025-05-28 07:17 | 28.12 | 90.00 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 17 | 0 |  |  | 27.76 | 92.21 | [18 empty] | 2025-05-28 07:17 | 27.76 | 28.12 | 27.7725 | 0.36 | 1.2802 | 98.72% |  |  | 2025-05-28 07:17 | 92.21 | 90 | 91.7898 | 2.21 | 2.4556 | 97.54%
2025-05-28 07:18 | 28.18 | 90.00 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 18 | 0 |  |  | 27.76 | 92.21 | [18 empty] | 2025-05-28 07:18 | 27.76 | 28.18 | 27.7725 | 0.42 | 1.4904 | 98.51% |  |  | 2025-05-28 07:18 | 92.21 | 90 | 91.7898 | 2.21 | 2.4556 | 97.54%
2025-05-28 07:19 | 28.23 | 90.00 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 19 | 0 |  |  | 27.86 | 92.08 | [18 empty] | 2025-05-28 07:19 | 27.86 | 28.23 | 27.872 | 0.37 | 1.3107 | 98.69% |  |  | 2025-05-28 07:19 | 92.08 | 90 | 91.6658 | 2.08 | 2.3111 | 97.69%
2025-05-28 07:20 | 28.30 | 90.00 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 20 | 0 |  |  | 27.86 | 92.08 | [18 empty] | 2025-05-28 07:20 | 27.86 | 28.3 | 27.872 | 0.44 | 1.5548 | 98.45% |  |  | 2025-05-28 07:20 | 92.08 | 90 | 91.6658 | 2.08 | 2.3111 | 97.69%
2025-05-28 07:21 | 28.30 | 90.00 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 21 | 0 |  |  | 27.86 | 92.08 | [18 empty] | 2025-05-28 07:21 | 27.86 | 28.3 | 27.872 | 0.44 | 1.5548 | 98.45% |  |  | 2025-05-28 07:21 | 92.08 | 90 | 91.6658 | 2.08 | 2.3111 | 97.69%
2025-05-28 07:22 | 28.30 | 90.00 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 22 | 0 |  |  | 27.96 | 92.08 | [18 empty] | 2025-05-28 07:22 | 27.96 | 28.3 | 27.9714 | 0.34 | 1.2014 | 98.8% |  |  | 2025-05-28 07:22 | 92.08 | 90 | 91.6658 | 2.08 | 2.3111 | 97.69%
2025-05-28 07:24 | 28.36 | 90.00 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 24 | 0 |  |  | 28.06 | 91.96 | [18 empty] | 2025-05-28 07:24 | 28.06 | 28.36 | 28.0709 | 0.3 | 1.0578 | 98.94% |  |  | 2025-05-28 07:24 | 91.96 | 90 | 91.5513 | 1.96 | 2.1778 | 97.82%
2025-05-28 07:25 | 28.42 | 90.00 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 25 | 0 |  |  | 28.06 | 91.96 | [18 empty] | 2025-05-28 07:25 | 28.06 | 28.42 | 28.0709 | 0.36 | 1.2667 | 98.73% |  |  | 2025-05-28 07:25 | 91.96 | 90 | 91.5513 | 1.96 | 2.1778 | 97.82%
2025-05-28 07:26 | 28.50 | 90.00 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 26 | 0 |  |  | 28.06 | 91.96 | [18 empty] | 2025-05-28 07:26 | 28.06 | 28.5 | 28.0709 | 0.44 | 1.5439 | 98.46% |  |  | 2025-05-28 07:26 | 91.96 | 90 | 91.5513 | 1.96 | 2.1778 | 97.82%
2025-05-28 07:27 | 28.58 | 89.20 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 27 | 0 |  |  | 28.26 | 91.96 | [18 empty] | 2025-05-28 07:27 | 28.26 | 28.58 | 28.2698 | 0.32 | 1.1197 | 98.88% |  |  | 2025-05-28 07:27 | 91.96 | 89.2 | 91.5513 | 2.76 | 3.0942 | 96.91%
2025-05-28 07:28 | 28.68 | 88.60 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 28 | 0 |  |  | 28.36 | 91.83 | [18 empty] | 2025-05-28 07:28 | 28.36 | 28.68 | 28.3692 | 0.32 | 1.1158 | 98.88% |  |  | 2025-05-28 07:28 | 91.83 | 88.6 | 91.4274 | 3.23 | 3.6456 | 96.35%
2025-05-28 07:29 | 28.75 | 88.00 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 29 | 0 |  |  | 28.36 | 91.70 | [18 empty] | 2025-05-28 07:29 | 28.36 | 28.75 | 28.3692 | 0.39 | 1.3565 | 98.64% |  |  | 2025-05-28 07:29 | 91.7 | 88 | 91.3034 | 3.7 | 4.2045 | 95.8%
2025-05-28 07:30 | 28.81 | 88.20 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 30 | 0 |  |  | 28.36 | 91.58 | [18 empty] | 2025-05-28 07:30 | 28.36 | 28.81 | 28.3692 | 0.45 | 1.562 | 98.44% |  |  | 2025-05-28 07:30 | 91.58 | 88.2 | 91.1889 | 3.38 | 3.8322 | 96.17%
2025-05-28 07:31 | 28.90 | 87.30 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 31 | 0 |  |  | 28.46 | 91.58 | [18 empty] | 2025-05-28 07:31 | 28.46 | 28.9 | 28.4687 | 0.44 | 1.5225 | 98.48% |  |  | 2025-05-28 07:31 | 91.58 | 87.3 | 91.1889 | 4.28 | 4.9026 | 95.1%
2025-05-28 07:32 | 28.95 | 87.35 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 32 | 0 |  |  | 28.56 | 91.45 | [18 empty] | 2025-05-28 07:32 | 28.56 | 28.95 | 28.5681 | 0.39 | 1.3472 | 98.65% |  |  | 2025-05-28 07:32 | 91.45 | 87.35 | 91.0649 | 4.1 | 4.6938 | 95.31%
2025-05-28 07:33 | 29.02 | 87.00 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 33 | 0 |  |  | 28.66 | 91.32 | [18 empty] | 2025-05-28 07:33 | 28.66 | 29.02 | 28.6676 | 0.36 | 1.2405 | 98.76% |  |  | 2025-05-28 07:33 | 91.32 | 87 | 90.9409 | 4.32 | 4.9655 | 95.03%
2025-05-28 07:34 | 29.09 | 86.75 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 34 | 0 |  |  | 28.66 | 91.07 | [18 empty] | 2025-05-28 07:34 | 28.66 | 29.09 | 28.6676 | 0.43 | 1.4782 | 98.52% |  |  | 2025-05-28 07:34 | 91.07 | 86.75 | 90.7025 | 4.32 | 4.9798 | 95.02%
2025-05-28 07:35 | 29.13 | 86.00 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 35 | 0 |  |  | 28.76 | 90.94 | [18 empty] | 2025-05-28 07:35 | 28.76 | 29.13 | 28.767 | 0.37 | 1.2702 | 98.73% |  |  | 2025-05-28 07:35 | 90.94 | 86 | 90.5785 | 4.94 | 5.7442 | 94.26%
2025-05-28 07:36 | 29.19 | 85.35 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 36 | 0 |  |  | 28.76 | 90.82 | [18 empty] | 2025-05-28 07:36 | 28.76 | 29.19 | 28.767 | 0.43 | 1.4731 | 98.53% |  |  | 2025-05-28 07:36 | 90.82 | 85.35 | 90.464 | 5.47 | 6.4089 | 93.59%
2025-05-28 07:37 | 29.24 | 85.00 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 37 | 0 |  |  | 28.76 | 90.56 | [18 empty] | 2025-05-28 07:37 | 28.76 | 29.24 | 28.767 | 0.48 | 1.6416 | 98.36% |  |  | 2025-05-28 07:37 | 90.56 | 85 | 90.216 | 5.56 | 6.5412 | 93.46%
2025-05-28 07:40 | 29.37 | 85.20 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 40 | 0 |  |  | 28.96 | 90.56 | [18 empty] | 2025-05-28 07:40 | 28.96 | 29.37 | 28.9659 | 0.41 | 1.396 | 98.6% |  |  | 2025-05-28 07:40 | 90.56 | 85.2 | 90.216 | 5.36 | 6.2911 | 93.71%
2025-05-28 07:41 | 29.41 | 86.00 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 41 | 0 |  |  | 28.96 | 90.56 | [18 empty] | 2025-05-28 07:41 | 28.96 | 29.41 | 28.9659 | 0.45 | 1.5301 | 98.47% |  |  | 2025-05-28 07:41 | 90.56 | 86 | 90.216 | 4.56 | 5.3023 | 94.7%
2025-05-28 07:42 | 29.49 | 86.00 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 42 | 0 |  |  | 28.96 | 90.69 | [18 empty] | 2025-05-28 07:42 | 28.96 | 29.49 | 28.9659 | 0.53 | 1.7972 | 98.2% |  |  | 2025-05-28 07:42 | 90.69 | 86 | 90.34 | 4.69 | 5.4535 | 94.55%
2025-05-28 07:43 | 29.50 | 85.55 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 43 | 0 |  |  | 29.06 | 90.44 | [18 empty] | 2025-05-28 07:43 | 29.06 | 29.5 | 29.0654 | 0.44 | 1.4915 | 98.51% |  |  | 2025-05-28 07:43 | 90.44 | 85.55 | 90.1016 | 4.89 | 5.716 | 94.28%
2025-05-28 07:44 | 29.52 | 85.00 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 44 | 0 |  |  | 29.06 | 90.31 | [18 empty] | 2025-05-28 07:44 | 29.06 | 29.52 | 29.0654 | 0.46 | 1.5583 | 98.44% |  |  | 2025-05-28 07:44 | 90.31 | 85 | 89.9776 | 5.31 | 6.2471 | 93.75%
2025-05-28 07:45 | 29.54 | 84.20 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 45 | 0 |  |  | 29.06 | 90.19 | [18 empty] | 2025-05-28 07:45 | 29.06 | 29.54 | 29.0654 | 0.48 | 1.6249 | 98.38% |  |  | 2025-05-28 07:45 | 90.19 | 84.2 | 89.8631 | 5.99 | 7.114 | 92.89%
2025-05-28 07:46 | 29.56 | 84.00 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 46 | 0 |  |  | 29.16 | 89.93 | [18 empty] | 2025-05-28 07:46 | 29.16 | 29.56 | 29.1648 | 0.4 | 1.3532 | 98.65% |  |  | 2025-05-28 07:46 | 89.93 | 84 | 89.6151 | 5.93 | 7.0595 | 92.94%
2025-05-28 07:49 | 29.59 | 84.60 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 49 | 0 |  |  | 29.16 | 89.43 | [18 empty] | 2025-05-28 07:49 | 29.16 | 29.59 | 29.1648 | 0.43 | 1.4532 | 98.55% |  |  | 2025-05-28 07:49 | 89.43 | 84.6 | 89.1382 | 4.83 | 5.7092 | 94.29%
2025-05-28 07:50 | 29.60 | 84.95 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 50 | 0 |  |  | 29.16 | 89.30 | [18 empty] | 2025-05-28 07:50 | 29.16 | 29.6 | 29.1648 | 0.44 | 1.4865 | 98.51% |  |  | 2025-05-28 07:50 | 89.3 | 84.95 | 89.0142 | 4.35 | 5.1207 | 94.88%
2025-05-28 07:51 | 29.60 | 84.30 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 51 | 0 |  |  | 29.16 | 89.17 | [18 empty] | 2025-05-28 07:51 | 29.16 | 29.6 | 29.1648 | 0.44 | 1.4865 | 98.51% |  |  | 2025-05-28 07:51 | 89.17 | 84.3 | 88.8902 | 4.87 | 5.777 | 94.22%
2025-05-28 07:52 | 29.60 | 84.40 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 52 | 0 |  |  | 29.16 | 88.92 | [18 empty] | 2025-05-28 07:52 | 29.16 | 29.6 | 29.1648 | 0.44 | 1.4865 | 98.51% |  |  | 2025-05-28 07:52 | 88.92 | 84.4 | 88.6518 | 4.52 | 5.3555 | 94.64%
2025-05-28 07:53 | 29.58 | 85.00 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 53 | 0 |  |  | 29.26 | 88.92 | [18 empty] | 2025-05-28 07:53 | 29.26 | 29.58 | 29.2643 | 0.32 | 1.0818 | 98.92% |  |  | 2025-05-28 07:53 | 88.92 | 85 | 88.6518 | 3.92 | 4.6118 | 95.39%
2025-05-28 07:54 | 29.55 | 85.00 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 54 | 0 |  |  | 29.26 | 88.79 | [18 empty] | 2025-05-28 07:54 | 29.26 | 29.55 | 29.2643 | 0.29 | 0.98139 | 99.02% |  |  | 2025-05-28 07:54 | 88.79 | 85 | 88.5278 | 3.79 | 4.4588 | 95.54%
2025-05-28 07:55 | 29.59 | 85.00 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 55 | 0 |  |  | 29.26 | 88.67 | [18 empty] | 2025-05-28 07:55 | 29.26 | 29.59 | 29.2643 | 0.33 | 1.1152 | 98.88% |  |  | 2025-05-28 07:55 | 88.67 | 85 | 88.4133 | 3.67 | 4.3176 | 95.68%
2025-05-28 07:56 | 29.60 | 84.55 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 56 | 0 |  |  | 29.26 | 88.67 | [18 empty] | 2025-05-28 07:56 | 29.26 | 29.6 | 29.2643 | 0.34 | 1.1486 | 98.85% |  |  | 2025-05-28 07:56 | 88.67 | 84.55 | 88.4133 | 4.12 | 4.8729 | 95.13%
2025-05-28 07:57 | 29.61 | 85.00 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 57 | 0 |  |  | 29.26 | 88.54 | [18 empty] | 2025-05-28 07:57 | 29.26 | 29.61 | 29.2643 | 0.35 | 1.182 | 98.82% |  |  | 2025-05-28 07:57 | 88.54 | 85 | 88.2894 | 3.54 | 4.1647 | 95.84%
2025-05-28 07:58 | 29.61 | 84.05 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 58 | 0 |  |  | 29.26 | 88.42 | [18 empty] | 2025-05-28 07:58 | 29.26 | 29.61 | 29.2643 | 0.35 | 1.182 | 98.82% |  |  | 2025-05-28 07:58 | 88.42 | 84.05 | 88.1749 | 4.37 | 5.1993 | 94.8%
2025-05-28 07:59 | 29.61 | 84.25 | 2025 | 5 | 28 | 7 | 59 | 0 |  |  | 29.36 | 88.29 | [18 empty] | 2025-05-28 07:59 | 29.36 | 29.61 | 29.3637 | 0.25 | 0.84431 | 99.16% |  |  | 2025-05-28 07:59 | 88.29 | 84.25 | 88.0509 | 4.04 | 4.7953 | 95.2%
2025-05-28 08:00 | 29.65 | 84.25 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 0 | 0 |  |  | 29.36 | 88.16 | [18 empty] | 2025-05-28 08:00 | 29.36 | 29.65 | 29.3637 | 0.29 | 0.97808 | 99.02% |  |  | 2025-05-28 08:00 | 88.16 | 84.25 | 87.9269 | 3.91 | 4.6409 | 95.36%
2025-05-28 08:01 | 29.70 | 84.70 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 1 | 0 |  |  | 29.46 | 87.91 | [18 empty] | 2025-05-28 08:01 | 29.46 | 29.7 | 29.4632 | 0.24 | 0.80808 | 99.19% |  |  | 2025-05-28 08:01 | 87.91 | 84.7 | 87.6885 | 3.21 | 3.7898 | 96.21%
2025-05-28 08:02 | 29.72 | 84.10 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 2 | 0 |  |  | 29.46 | 87.78 | [18 empty] | 2025-05-28 08:02 | 29.46 | 29.72 | 29.4632 | 0.26 | 0.87483 | 99.13% |  |  | 2025-05-28 08:02 | 87.78 | 84.1 | 87.5645 | 3.68 | 4.3757 | 95.62%
2025-05-28 08:04 | 29.80 | 84.00 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 4 | 0 |  |  | 29.56 | 87.53 | [18 empty] | 2025-05-28 08:04 | 29.56 | 29.8 | 29.5626 | 0.24 | 0.80537 | 99.19% |  |  | 2025-05-28 08:04 | 87.53 | 84 | 87.326 | 3.53 | 4.2024 | 95.8%
2025-05-28 08:05 | 29.82 | 84.00 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 5 | 0 |  |  | 29.56 | 87.40 | [18 empty] | 2025-05-28 08:05 | 29.56 | 29.82 | 29.5626 | 0.26 | 0.8719 | 99.13% |  |  | 2025-05-28 08:05 | 87.4 | 84 | 87.202 | 3.4 | 4.0476 | 95.95%
2025-05-28 08:06 | 29.89 | 84.40 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 6 | 0 |  |  | 29.56 | 87.28 | [18 empty] | 2025-05-28 08:06 | 29.56 | 29.89 | 29.5626 | 0.33 | 1.104 | 98.9% |  |  | 2025-05-28 08:06 | 87.28 | 84.4 | 87.0876 | 2.88 | 3.4123 | 96.59%
2025-05-28 08:07 | 29.94 | 83.40 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 7 | 0 |  |  | 29.66 | 87.28 | [18 empty] | 2025-05-28 08:07 | 29.66 | 29.94 | 29.6621 | 0.28 | 0.9352 | 99.06% |  |  | 2025-05-28 08:07 | 87.28 | 83.4 | 87.0876 | 3.88 | 4.6523 | 95.35%
2025-05-28 08:08 | 30.00 | 82.15 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 8 | 0 |  |  | 29.66 | 87.02 | [18 empty] | 2025-05-28 08:08 | 29.66 | 30 | 29.6621 | 0.34 | 1.1333 | 98.87% |  |  | 2025-05-28 08:08 | 87.02 | 82.15 | 86.8396 | 4.87 | 5.9282 | 94.07%
2025-05-28 08:09 | 30.05 | 83.00 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 9 | 0 |  |  | 29.77 | 86.90 | [18 empty] | 2025-05-28 08:09 | 29.77 | 30.05 | 29.7715 | 0.28 | 0.93178 | 99.07% |  |  | 2025-05-28 08:09 | 86.9 | 83 | 86.7251 | 3.9 | 4.6988 | 95.3%
2025-05-28 08:10 | 30.09 | 83.15 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 10 | 0 |  |  | 29.77 | 86.77 | [18 empty] | 2025-05-28 08:10 | 29.77 | 30.09 | 29.7715 | 0.32 | 1.0635 | 98.94% |  |  | 2025-05-28 08:10 | 86.77 | 83.15 | 86.6011 | 3.62 | 4.3536 | 95.65%
2025-05-28 08:11 | 30.11 | 82.25 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 11 | 0 |  |  | 29.87 | 86.64 | [18 empty] | 2025-05-28 08:11 | 29.87 | 30.11 | 29.8709 | 0.24 | 0.79708 | 99.2% |  |  | 2025-05-28 08:11 | 86.64 | 82.25 | 86.4771 | 4.39 | 5.3374 | 94.66%
2025-05-28 08:12 | 30.13 | 81.30 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 12 | 0 |  |  | 29.87 | 86.39 | [18 empty] | 2025-05-28 08:12 | 29.87 | 30.13 | 29.8709 | 0.26 | 0.86293 | 99.14% |  |  | 2025-05-28 08:12 | 86.39 | 81.3 | 86.2387 | 5.09 | 6.2608 | 93.74%
2025-05-28 08:13 | 30.17 | 81.25 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 13 | 0 |  |  | 29.97 | 86.14 | [18 empty] | 2025-05-28 08:13 | 29.97 | 30.17 | 29.9704 | 0.2 | 0.66291 | 99.34% |  |  | 2025-05-28 08:13 | 86.14 | 81.25 | 86.0002 | 4.89 | 6.0185 | 93.98%
2025-05-28 08:14 | 30.20 | 81.00 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 14 | 0 |  |  | 29.97 | 85.76 | [18 empty] | 2025-05-28 08:14 | 29.97 | 30.2 | 29.9704 | 0.23 | 0.76159 | 99.24% |  |  | 2025-05-28 08:14 | 85.76 | 81 | 85.6378 | 4.76 | 5.8765 | 94.12%
2025-05-28 08:15 | 30.22 | 81.55 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 15 | 0 |  |  | 30.07 | 85.51 | [18 empty] | 2025-05-28 08:15 | 30.07 | 30.22 | 30.0698 | 0.15 | 0.49636 | 99.5% |  |  | 2025-05-28 08:15 | 85.51 | 81.55 | 85.3993 | 3.96 | 4.8559 | 95.14%
2025-05-28 08:16 | 30.25 | 80.80 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 16 | 0 |  |  | 30.07 | 85.38 | [18 empty] | 2025-05-28 08:16 | 30.07 | 30.25 | 30.0698 | 0.18 | 0.59504 | 99.4% |  |  | 2025-05-28 08:16 | 85.38 | 80.8 | 85.2753 | 4.58 | 5.6683 | 94.33%
2025-05-28 08:17 | 30.28 | 79.30 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 17 | 0 |  |  | 30.07 | 85.13 | [18 empty] | 2025-05-28 08:17 | 30.07 | 30.28 | 30.0698 | 0.21 | 0.69353 | 99.31% |  |  | 2025-05-28 08:17 | 85.13 | 79.3 | 85.0369 | 5.83 | 7.3518 | 92.65%
2025-05-28 08:18 | 30.30 | 80.00 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 18 | 0 |  |  | 30.07 | 84.75 | [18 empty] | 2025-05-28 08:18 | 30.07 | 30.3 | 30.0698 | 0.23 | 0.75908 | 99.24% |  |  | 2025-05-28 08:18 | 84.75 | 80 | 84.6744 | 4.75 | 5.9375 | 94.06%
2025-05-28 08:19 | 30.30 | 80.55 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 19 | 0 |  |  | 30.07 | 84.62 | [18 empty] | 2025-05-28 08:19 | 30.07 | 30.3 | 30.0698 | 0.23 | 0.75908 | 99.24% |  |  | 2025-05-28 08:19 | 84.62 | 80.55 | 84.5505 | 4.07 | 5.0528 | 94.95%
2025-05-28 08:20 | 30.32 | 80.35 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 20 | 0 |  |  | 30.17 | 84.37 | [18 empty] | 2025-05-28 08:20 | 30.17 | 30.32 | 30.1693 | 0.15 | 0.49472 | 99.51% |  |  | 2025-05-28 08:20 | 84.37 | 80.35 | 84.312 | 4.02 | 5.0031 | 95%
2025-05-28 08:21 | 30.35 | 79.95 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 21 | 0 |  |  | 30.17 | 84.12 | [18 empty] | 2025-05-28 08:21 | 30.17 | 30.35 | 30.1693 | 0.18 | 0.59308 | 99.41% |  |  | 2025-05-28 08:21 | 84.12 | 79.95 | 84.0736 | 4.17 | 5.2158 | 94.78%
2025-05-28 08:22 | 30.40 | 80.30 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 22 | 0 |  |  | 30.27 | 83.86 | [18 empty] | 2025-05-28 08:22 | 30.27 | 30.4 | 30.2687 | 0.13 | 0.42763 | 99.57% |  |  | 2025-05-28 08:22 | 83.86 | 80.3 | 83.8256 | 3.56 | 4.4334 | 95.57%
2025-05-28 08:23 | 30.41 | 80.15 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 23 | 0 |  |  | 30.27 | 83.74 | [18 empty] | 2025-05-28 08:23 | 30.27 | 30.41 | 30.2687 | 0.14 | 0.46037 | 99.54% |  |  | 2025-05-28 08:23 | 83.74 | 80.15 | 83.7111 | 3.59 | 4.4791 | 95.52%
2025-05-28 08:24 | 30.42 | 79.55 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 24 | 0 |  |  | 30.27 | 83.61 | [18 empty] | 2025-05-28 08:24 | 30.27 | 30.42 | 30.2687 | 0.15 | 0.4931 | 99.51% |  |  | 2025-05-28 08:24 | 83.61 | 79.55 | 83.5871 | 4.06 | 5.1037 | 94.9%
2025-05-28 08:25 | 30.46 | 78.95 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 25 | 0 |  |  | 30.37 | 83.36 | [18 empty] | 2025-05-28 08:25 | 30.37 | 30.46 | 30.3682 | 0.09 | 0.29547 | 99.7% |  |  | 2025-05-28 08:25 | 83.36 | 78.95 | 83.3487 | 4.41 | 5.5858 | 94.41%
2025-05-28 08:26 | 30.51 | 78.60 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 26 | 0 |  |  | 30.27 | 83.10 | [18 empty] | 2025-05-28 08:26 | 30.27 | 30.51 | 30.2687 | 0.24 | 0.78663 | 99.21% |  |  | 2025-05-28 08:26 | 83.1 | 78.6 | 83.1007 | 4.5 | 5.7252 | 94.27%
2025-05-28 08:27 | 30.51 | 79.00 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 27 | 0 |  |  | 30.37 | 82.85 | [18 empty] | 2025-05-28 08:27 | 30.37 | 30.51 | 30.3682 | 0.14 | 0.45887 | 99.54% |  |  | 2025-05-28 08:27 | 82.85 | 79 | 82.8622 | 3.85 | 4.8734 | 95.13%
2025-05-28 08:29 | 30.52 | 78.10 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 29 | 0 |  |  | 30.37 | 82.47 | [18 empty] | 2025-05-28 08:29 | 30.37 | 30.52 | 30.3682 | 0.15 | 0.49148 | 99.51% |  |  | 2025-05-28 08:29 | 82.47 | 78.1 | 82.4998 | 4.37 | 5.5954 | 94.4%
2025-05-28 08:30 | 30.52 | 79.25 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 30 | 0 |  |  | 30.37 | 82.22 | [18 empty] | 2025-05-28 08:30 | 30.37 | 30.52 | 30.3682 | 0.15 | 0.49148 | 99.51% |  |  | 2025-05-28 08:30 | 82.22 | 79.25 | 82.2613 | 2.97 | 3.7476 | 96.25%
2025-05-28 08:31 | 30.54 | 79.00 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 31 | 0 |  |  | 30.47 | 82.22 | [18 empty] | 2025-05-28 08:31 | 30.47 | 30.54 | 30.4676 | 0.07 | 0.22921 | 99.77% |  |  | 2025-05-28 08:31 | 82.22 | 79 | 82.2613 | 3.22 | 4.0759 | 95.92%
2025-05-28 08:32 | 30.59 | 79.60 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 32 | 0 |  |  | 30.47 | 82.09 | [18 empty] | 2025-05-28 08:32 | 30.47 | 30.59 | 30.4676 | 0.12 | 0.39229 | 99.61% |  |  | 2025-05-28 08:32 | 82.09 | 79.6 | 82.1373 | 2.49 | 3.1281 | 96.87%
2025-05-28 08:34 | 30.63 | 78.50 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 34 | 0 |  |  | 30.57 | 81.84 | [18 empty] | 2025-05-28 08:34 | 30.57 | 30.63 | 30.5671 | 0.06 | 0.19589 | 99.8% |  |  | 2025-05-28 08:34 | 81.84 | 78.5 | 81.8989 | 3.34 | 4.2548 | 95.75%
2025-05-28 08:35 | 30.68 | 78.75 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 35 | 0 |  |  | 30.57 | 81.84 | [18 empty] | 2025-05-28 08:35 | 30.57 | 30.68 | 30.5671 | 0.11 | 0.35854 | 99.64% |  |  | 2025-05-28 08:35 | 81.84 | 78.75 | 81.8989 | 3.09 | 3.9238 | 96.08%
2025-05-28 08:36 | 30.70 | 79.00 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 36 | 0 |  |  | 30.57 | 81.71 | [18 empty] | 2025-05-28 08:36 | 30.57 | 30.7 | 30.5671 | 0.13 | 0.42345 | 99.58% |  |  | 2025-05-28 08:36 | 81.71 | 79 | 81.7749 | 2.71 | 3.4304 | 96.57%
2025-05-28 08:37 | 30.71 | 78.45 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 37 | 0 |  |  | 30.57 | 81.59 | [18 empty] | 2025-05-28 08:37 | 30.57 | 30.71 | 30.5671 | 0.14 | 0.45588 | 99.54% |  |  | 2025-05-28 08:37 | 81.59 | 78.45 | 81.6604 | 3.14 | 4.0025 | 96%
2025-05-28 08:38 | 30.74 | 78.80 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 38 | 0 |  |  | 30.67 | 81.59 | [18 empty] | 2025-05-28 08:38 | 30.67 | 30.74 | 30.6665 | 0.07 | 0.22772 | 99.77% |  |  | 2025-05-28 08:38 | 81.59 | 78.8 | 81.6604 | 2.79 | 3.5406 | 96.46%
2025-05-28 08:39 | 30.77 | 78.20 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 39 | 0 |  |  | 30.67 | 81.46 | [18 empty] | 2025-05-28 08:39 | 30.67 | 30.77 | 30.6665 | 0.1 | 0.32499 | 99.68% |  |  | 2025-05-28 08:39 | 81.46 | 78.2 | 81.5364 | 3.26 | 4.1688 | 95.83%
2025-05-28 08:40 | 30.81 | 79.45 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 40 | 0 |  |  | 30.67 | 81.46 | [18 empty] | 2025-05-28 08:40 | 30.67 | 30.81 | 30.6665 | 0.14 | 0.4544 | 99.55% |  |  | 2025-05-28 08:40 | 81.46 | 79.45 | 81.5364 | 2.01 | 2.5299 | 97.47%
2025-05-28 08:41 | 30.80 | 79.05 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 41 | 0 |  |  | 30.77 | 81.33 | [18 empty] | 2025-05-28 08:41 | 30.77 | 30.8 | 30.766 | 0.03 | 0.097403 | 99.9% |  |  | 2025-05-28 08:41 | 81.33 | 79.05 | 81.4125 | 2.28 | 2.8843 | 97.12%
2025-05-28 08:42 | 30.85 | 80.00 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 42 | 0 |  |  | 30.77 | 81.33 | [18 empty] | 2025-05-28 08:42 | 30.77 | 30.85 | 30.766 | 0.08 | 0.25932 | 99.74% |  |  | 2025-05-28 08:42 | 81.33 | 80 | 81.4125 | 1.33 | 1.6625 | 98.34%
2025-05-28 08:43 | 30.88 | 78.70 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 43 | 0 |  |  | 30.87 | 81.33 | [18 empty] | 2025-05-28 08:43 | 30.87 | 30.88 | 30.8654 | 0.01 | 0.032383 | 99.97% |  |  | 2025-05-28 08:43 | 81.33 | 78.7 | 81.4125 | 2.63 | 3.3418 | 96.66%
2025-05-28 08:44 | 30.92 | 78.55 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 44 | 0 |  |  | 30.87 | 81.21 | [18 empty] | 2025-05-28 08:44 | 30.87 | 30.92 | 30.8654 | 0.05 | 0.16171 | 99.84% |  |  | 2025-05-28 08:44 | 81.21 | 78.55 | 81.298 | 2.66 | 3.3864 | 96.61%
2025-05-28 08:45 | 30.95 | 77.95 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 45 | 0 |  |  | 30.97 | 81.21 | [18 empty] | 2025-05-28 08:45 | 30.97 | 30.95 | 30.9649 | 0.02 | 0.06462 | 99.94% |  |  | 2025-05-28 08:45 | 81.21 | 77.95 | 81.298 | 3.26 | 4.1822 | 95.82%
2025-05-28 08:48 | 31.01 | 76.20 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 48 | 0 |  |  | 30.97 | 80.58 | [18 empty] | 2025-05-28 08:48 | 30.97 | 31.01 | 30.9649 | 0.04 | 0.12899 | 99.87% |  |  | 2025-05-28 08:48 | 80.58 | 76.2 | 80.6971 | 4.38 | 5.748 | 94.25%
2025-05-28 08:49 | 31.07 | 76.95 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 49 | 0 |  |  | 30.97 | 80.45 | [18 empty] | 2025-05-28 08:49 | 30.97 | 31.07 | 30.9649 | 0.1 | 0.32185 | 99.68% |  |  | 2025-05-28 08:49 | 80.45 | 76.95 | 80.5731 | 3.5 | 4.5484 | 95.45%
2025-05-28 08:50 | 31.11 | 77.00 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 50 | 0 |  |  | 31.07 | 80.32 | [18 empty] | 2025-05-28 08:50 | 31.07 | 31.11 | 31.0643 | 0.04 | 0.12858 | 99.87% |  |  | 2025-05-28 08:50 | 80.32 | 77 | 80.4491 | 3.32 | 4.3117 | 95.69%
2025-05-28 08:51 | 31.18 | 76.85 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 51 | 0 |  |  | 31.07 | 80.32 | [18 empty] | 2025-05-28 08:51 | 31.07 | 31.18 | 31.0643 | 0.11 | 0.35279 | 99.65% |  |  | 2025-05-28 08:51 | 80.32 | 76.85 | 80.4491 | 3.47 | 4.5153 | 95.48%
2025-05-28 08:52 | 31.20 | 75.65 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 52 | 0 |  |  | 31.07 | 80.07 | [18 empty] | 2025-05-28 08:52 | 31.07 | 31.2 | 31.0643 | 0.13 | 0.41667 | 99.58% |  |  | 2025-05-28 08:52 | 80.07 | 75.65 | 80.2107 | 4.42 | 5.8427 | 94.16%
2025-05-28 08:53 | 31.21 | 76.00 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 53 | 0 |  |  | 31.17 | 79.94 | [18 empty] | 2025-05-28 08:53 | 31.17 | 31.21 | 31.1638 | 0.04 | 0.12816 | 99.87% |  |  | 2025-05-28 08:53 | 79.94 | 76 | 80.0867 | 3.94 | 5.1842 | 94.82%
2025-05-28 08:54 | 31.24 | 74.95 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 54 | 0 |  |  | 31.17 | 79.69 | [18 empty] | 2025-05-28 08:54 | 31.17 | 31.24 | 31.1638 | 0.07 | 0.22407 | 99.78% |  |  | 2025-05-28 08:54 | 79.69 | 74.95 | 79.8482 | 4.74 | 6.3242 | 93.68%
2025-05-28 08:55 | 31.24 | 75.05 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 55 | 0 |  |  | 31.17 | 79.44 | [18 empty] | 2025-05-28 08:55 | 31.17 | 31.24 | 31.1638 | 0.07 | 0.22407 | 99.78% |  |  | 2025-05-28 08:55 | 79.44 | 75.05 | 79.6098 | 4.39 | 5.8494 | 94.15%
2025-05-28 08:56 | 31.26 | 76.35 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 56 | 0 |  |  | 31.17 | 79.19 | [18 empty] | 2025-05-28 08:56 | 31.17 | 31.26 | 31.1638 | 0.09 | 0.28791 | 99.71% |  |  | 2025-05-28 08:56 | 79.19 | 76.35 | 79.3713 | 2.84 | 3.7197 | 96.28%
2025-05-28 08:57 | 31.29 | 74.75 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 57 | 0 |  |  | 31.27 | 79.06 | [18 empty] | 2025-05-28 08:57 | 31.27 | 31.29 | 31.2632 | 0.02 | 0.063918 | 99.94% |  |  | 2025-05-28 08:57 | 79.06 | 74.75 | 79.2473 | 4.31 | 5.7659 | 94.23%
2025-05-28 08:59 | 31.31 | 76.30 | 2025 | 5 | 28 | 8 | 59 | 0 |  |  | 31.27 | 78.81 | [18 empty] | 2025-05-28 08:59 | 31.27 | 31.31 | 31.2632 | 0.04 | 0.12775 | 99.87% |  |  | 2025-05-28 08:59 | 78.81 | 76.3 | 79.0089 | 2.51 | 3.2896 | 96.71%
2025-05-28 09:00 | 31.34 | 76.45 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 0 | 0 |  |  | 31.27 | 78.81 | [18 empty] | 2025-05-28 09:00 | 31.27 | 31.34 | 31.2632 | 0.07 | 0.22336 | 99.78% |  |  | 2025-05-28 09:00 | 78.81 | 76.45 | 79.0089 | 2.36 | 3.087 | 96.91%
2025-05-28 09:01 | 31.35 | 75.15 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 1 | 0 |  |  | 31.27 | 78.68 | [18 empty] | 2025-05-28 09:01 | 31.27 | 31.35 | 31.2632 | 0.08 | 0.25518 | 99.74% |  |  | 2025-05-28 09:01 | 78.68 | 75.15 | 78.8849 | 3.53 | 4.6973 | 95.3%
2025-05-28 09:02 | 31.33 | 76.45 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 2 | 0 |  |  | 31.27 | 78.68 | [18 empty] | 2025-05-28 09:02 | 31.27 | 31.33 | 31.2632 | 0.06 | 0.19151 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 09:02 | 78.68 | 76.45 | 78.8849 | 2.23 | 2.9169 | 97.08%
2025-05-28 09:03 | 31.36 | 75.35 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 3 | 0 |  |  | 31.37 | 78.68 | [18 empty] | 2025-05-28 09:03 | 31.37 | 31.36 | 31.3627 | 0.01 | 0.031888 | 99.97% |  |  | 2025-05-28 09:03 | 78.68 | 75.35 | 78.8849 | 3.33 | 4.4194 | 95.58%
2025-05-28 09:04 | 31.35 | 75.40 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 4 | 0 |  |  | 31.37 | 78.43 | [18 empty] | 2025-05-28 09:04 | 31.37 | 31.35 | 31.3627 | 0.02 | 0.063796 | 99.94% |  |  | 2025-05-28 09:04 | 78.43 | 75.4 | 78.6464 | 3.03 | 4.0186 | 95.98%
2025-05-28 09:05 | 31.38 | 77.00 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 5 | 0 |  |  | 31.37 | 78.43 | [18 empty] | 2025-05-28 09:05 | 31.37 | 31.38 | 31.3627 | 0.01 | 0.031867 | 99.97% |  |  | 2025-05-28 09:05 | 78.43 | 77 | 78.6464 | 1.43 | 1.8571 | 98.14%
2025-05-28 09:06 | 31.42 | 76.15 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 6 | 0 |  |  | 31.37 | 78.55 | [18 empty] | 2025-05-28 09:06 | 31.37 | 31.42 | 31.3627 | 0.05 | 0.15913 | 99.84% |  |  | 2025-05-28 09:06 | 78.55 | 76.15 | 78.7609 | 2.4 | 3.1517 | 96.85%
2025-05-28 09:07 | 31.46 | 73.25 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 7 | 0 |  |  | 31.47 | 78.43 | [18 empty] | 2025-05-28 09:07 | 31.47 | 31.46 | 31.4621 | 0.01 | 0.031786 | 99.97% |  |  | 2025-05-28 09:07 | 78.43 | 73.25 | 78.6464 | 5.18 | 7.0717 | 92.93%
2025-05-28 09:08 | 31.48 | 73.95 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 8 | 0 |  |  | 31.47 | 77.92 | [18 empty] | 2025-05-28 09:08 | 31.47 | 31.48 | 31.4621 | 0.01 | 0.031766 | 99.97% |  |  | 2025-05-28 09:08 | 77.92 | 73.95 | 78.16 | 3.97 | 5.3685 | 94.63%
2025-05-28 09:09 | 31.51 | 72.75 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 9 | 0 |  |  | 31.47 | 77.54 | [18 empty] | 2025-05-28 09:09 | 31.47 | 31.51 | 31.4621 | 0.04 | 0.12694 | 99.87% |  |  | 2025-05-28 09:09 | 77.54 | 72.75 | 77.7976 | 4.79 | 6.5842 | 93.42%
2025-05-28 09:10 | 31.56 | 72.40 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 10 | 0 |  |  | 31.57 | 77.04 | [18 empty] | 2025-05-28 09:10 | 31.57 | 31.56 | 31.5616 | 0.01 | 0.031686 | 99.97% |  |  | 2025-05-28 09:10 | 77.04 | 72.4 | 77.3207 | 4.64 | 6.4088 | 93.59%
2025-05-28 09:11 | 31.60 | 73.60 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 11 | 0 |  |  | 31.57 | 76.78 | [18 empty] | 2025-05-28 09:11 | 31.57 | 31.6 | 31.5616 | 0.03 | 0.094937 | 99.91% |  |  | 2025-05-28 09:11 | 76.78 | 73.6 | 77.0727 | 3.18 | 4.3207 | 95.68%
2025-05-28 09:12 | 31.61 | 74.00 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 12 | 0 |  |  | 31.57 | 76.66 | [18 empty] | 2025-05-28 09:12 | 31.57 | 31.61 | 31.5616 | 0.04 | 0.12654 | 99.87% |  |  | 2025-05-28 09:12 | 76.66 | 74 | 76.9582 | 2.66 | 3.5946 | 96.41%
2025-05-28 09:13 | 31.59 | 73.25 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 13 | 0 |  |  | 31.57 | 76.53 | [18 empty] | 2025-05-28 09:13 | 31.57 | 31.59 | 31.5616 | 0.02 | 0.063311 | 99.94% |  |  | 2025-05-28 09:13 | 76.53 | 73.25 | 76.8342 | 3.28 | 4.4778 | 95.52%
2025-05-28 09:17 | 31.44 | 71.85 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 17 | 0 |  |  | 31.37 | 75.14 | [18 empty] | 2025-05-28 09:17 | 31.37 | 31.44 | 31.3627 | 0.07 | 0.22265 | 99.78% |  |  | 2025-05-28 09:17 | 75.14 | 71.85 | 75.5084 | 3.29 | 4.579 | 95.42%
2025-05-28 09:18 | 31.43 | 73.30 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 18 | 0 |  |  | 31.47 | 75.14 | [18 empty] | 2025-05-28 09:18 | 31.47 | 31.43 | 31.4621 | 0.04 | 0.12727 | 99.87% |  |  | 2025-05-28 09:18 | 75.14 | 73.3 | 75.5084 | 1.84 | 2.5102 | 97.49%
2025-05-28 09:19 | 31.48 | 73.95 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 19 | 0 |  |  | 31.47 | 75.14 | [18 empty] | 2025-05-28 09:19 | 31.47 | 31.48 | 31.4621 | 0.01 | 0.031766 | 99.97% |  |  | 2025-05-28 09:19 | 75.14 | 73.95 | 75.5084 | 1.19 | 1.6092 | 98.39%
2025-05-28 09:20 | 31.50 | 73.65 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 20 | 0 |  |  | 31.57 | 75.14 | [18 empty] | 2025-05-28 09:20 | 31.57 | 31.5 | 31.5616 | 0.07 | 0.22222 | 99.78% |  |  | 2025-05-28 09:20 | 75.14 | 73.65 | 75.5084 | 1.49 | 2.0231 | 97.98%
2025-05-28 09:21 | 31.52 | 73.55 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 21 | 0 |  |  | 31.47 | 75.14 | [18 empty] | 2025-05-28 09:21 | 31.47 | 31.52 | 31.4621 | 0.05 | 0.15863 | 99.84% |  |  | 2025-05-28 09:21 | 75.14 | 73.55 | 75.5084 | 1.59 | 2.1618 | 97.84%
2025-05-28 09:22 | 31.52 | 73.50 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 22 | 0 |  |  | 31.57 | 75.14 | [18 empty] | 2025-05-28 09:22 | 31.57 | 31.52 | 31.5616 | 0.05 | 0.15863 | 99.84% |  |  | 2025-05-28 09:22 | 75.14 | 73.5 | 75.5084 | 1.64 | 2.2313 | 97.77%
2025-05-28 09:23 | 31.52 | 74.30 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 23 | 0 |  |  | 31.57 | 75.14 | [18 empty] | 2025-05-28 09:23 | 31.57 | 31.52 | 31.5616 | 0.05 | 0.15863 | 99.84% |  |  | 2025-05-28 09:23 | 75.14 | 74.3 | 75.5084 | 0.84 | 1.1306 | 98.87%
2025-05-28 09:24 | 31.53 | 74.05 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 24 | 0 |  |  | 31.57 | 75.39 | [18 empty] | 2025-05-28 09:24 | 31.57 | 31.53 | 31.5616 | 0.04 | 0.12686 | 99.87% |  |  | 2025-05-28 09:24 | 75.39 | 74.05 | 75.7469 | 1.34 | 1.8096 | 98.19%
2025-05-28 09:25 | 31.57 | 74.20 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 25 | 0 |  |  | 31.57 | 75.52 | [18 empty] | 2025-05-28 09:25 | 31.57 | 31.57 | 31.5616 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-28 09:25 | 75.52 | 74.2 | 75.8709 | 1.32 | 1.779 | 98.22%
2025-05-28 09:26 | 31.61 | 74.65 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 26 | 0 |  |  | 31.67 | 75.77 | [18 empty] | 2025-05-28 09:26 | 31.67 | 31.61 | 31.661 | 0.06 | 0.18981 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 09:26 | 75.77 | 74.65 | 76.1093 | 1.12 | 1.5003 | 98.5%
2025-05-28 09:27 | 31.64 | 73.65 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 27 | 0 |  |  | 31.67 | 75.77 | [18 empty] | 2025-05-28 09:27 | 31.67 | 31.64 | 31.661 | 0.03 | 0.094817 | 99.91% |  |  | 2025-05-28 09:27 | 75.77 | 73.65 | 76.1093 | 2.12 | 2.8785 | 97.12%
2025-05-28 09:30 | 31.70 | 72.30 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 30 | 0 |  |  | 31.78 | 75.52 | [18 empty] | 2025-05-28 09:30 | 31.78 | 31.7 | 31.7704 | 0.08 | 0.25237 | 99.75% |  |  | 2025-05-28 09:30 | 75.52 | 72.3 | 75.8709 | 3.22 | 4.4537 | 95.55%
2025-05-28 09:31 | 31.70 | 72.05 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 31 | 0 |  |  | 31.78 | 75.27 | [18 empty] | 2025-05-28 09:31 | 31.78 | 31.7 | 31.7704 | 0.08 | 0.25237 | 99.75% |  |  | 2025-05-28 09:31 | 75.27 | 72.05 | 75.6324 | 3.22 | 4.4691 | 95.53%
2025-05-28 09:32 | 31.71 | 72.80 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 32 | 0 |  |  | 31.78 | 75.14 | [18 empty] | 2025-05-28 09:32 | 31.78 | 31.71 | 31.7704 | 0.07 | 0.22075 | 99.78% |  |  | 2025-05-28 09:32 | 75.14 | 72.8 | 75.5084 | 2.34 | 3.2143 | 96.79%
2025-05-28 09:33 | 31.71 | 72.45 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 33 | 0 |  |  | 31.78 | 75.14 | [18 empty] | 2025-05-28 09:33 | 31.78 | 31.71 | 31.7704 | 0.07 | 0.22075 | 99.78% |  |  | 2025-05-28 09:33 | 75.14 | 72.45 | 75.5084 | 2.69 | 3.7129 | 96.29%
2025-05-28 09:34 | 31.77 | 73.00 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 34 | 0 |  |  | 31.78 | 74.76 | [18 empty] | 2025-05-28 09:34 | 31.78 | 31.77 | 31.7704 | 0.01 | 0.031476 | 99.97% |  |  | 2025-05-28 09:34 | 74.76 | 73 | 75.146 | 1.76 | 2.411 | 97.59%
2025-05-28 09:35 | 31.80 | 70.95 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 35 | 0 |  |  | 31.88 | 74.89 | [18 empty] | 2025-05-28 09:35 | 31.88 | 31.8 | 31.8699 | 0.08 | 0.25157 | 99.75% |  |  | 2025-05-28 09:35 | 74.89 | 70.95 | 75.27 | 3.94 | 5.5532 | 94.45%
2025-05-28 09:36 | 31.84 | 70.95 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 36 | 0 |  |  | 31.88 | 74.25 | [18 empty] | 2025-05-28 09:36 | 31.88 | 31.84 | 31.8699 | 0.04 | 0.12563 | 99.87% |  |  | 2025-05-28 09:36 | 74.25 | 70.95 | 74.6595 | 3.3 | 4.6512 | 95.35%
2025-05-28 09:37 | 31.87 | 70.30 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 37 | 0 |  |  | 31.88 | 74.13 | [18 empty] | 2025-05-28 09:37 | 31.88 | 31.87 | 31.8699 | 0.01 | 0.031377 | 99.97% |  |  | 2025-05-28 09:37 | 74.13 | 70.3 | 74.5451 | 3.83 | 5.4481 | 94.55%
2025-05-28 09:38 | 31.90 | 70.60 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 38 | 0 |  |  | 31.88 | 73.62 | [18 empty] | 2025-05-28 09:38 | 31.88 | 31.9 | 31.8699 | 0.02 | 0.062696 | 99.94% |  |  | 2025-05-28 09:38 | 73.62 | 70.6 | 74.0587 | 3.02 | 4.2776 | 95.72%
2025-05-28 09:39 | 31.90 | 70.40 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 39 | 0 |  |  | 31.88 | 73.50 | [18 empty] | 2025-05-28 09:39 | 31.88 | 31.9 | 31.8699 | 0.02 | 0.062696 | 99.94% |  |  | 2025-05-28 09:39 | 73.5 | 70.4 | 73.9442 | 3.1 | 4.4034 | 95.6%
2025-05-28 09:40 | 31.90 | 71.10 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 40 | 0 |  |  | 31.78 | 73.24 | [18 empty] | 2025-05-28 09:40 | 31.78 | 31.9 | 31.7704 | 0.12 | 0.37618 | 99.62% |  |  | 2025-05-28 09:40 | 73.24 | 71.1 | 73.6962 | 2.14 | 3.0098 | 96.99%
2025-05-28 09:41 | 31.90 | 71.75 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 41 | 0 |  |  | 31.88 | 73.24 | [18 empty] | 2025-05-28 09:41 | 31.88 | 31.9 | 31.8699 | 0.02 | 0.062696 | 99.94% |  |  | 2025-05-28 09:41 | 73.24 | 71.75 | 73.6962 | 1.49 | 2.0767 | 97.92%
2025-05-28 09:42 | 31.91 | 70.15 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 42 | 0 |  |  | 31.98 | 73.24 | [18 empty] | 2025-05-28 09:42 | 31.98 | 31.91 | 31.9693 | 0.07 | 0.21937 | 99.78% |  |  | 2025-05-28 09:42 | 73.24 | 70.15 | 73.6962 | 3.09 | 4.4048 | 95.6%
2025-05-28 09:44 | 31.92 | 72.00 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 44 | 0 |  |  | 31.88 | 72.86 | [18 empty] | 2025-05-28 09:44 | 31.88 | 31.92 | 31.8699 | 0.04 | 0.12531 | 99.87% |  |  | 2025-05-28 09:44 | 72.86 | 72 | 73.3338 | 0.86 | 1.1944 | 98.81%
2025-05-28 09:45 | 31.90 | 72.15 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 45 | 0 |  |  | 31.88 | 72.99 | [18 empty] | 2025-05-28 09:45 | 31.88 | 31.9 | 31.8699 | 0.02 | 0.062696 | 99.94% |  |  | 2025-05-28 09:45 | 72.99 | 72.15 | 73.4578 | 0.84 | 1.1642 | 98.84%
2025-05-28 09:46 | 31.86 | 73.65 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 46 | 0 |  |  | 31.78 | 73.24 | [18 empty] | 2025-05-28 09:46 | 31.78 | 31.86 | 31.7704 | 0.08 | 0.2511 | 99.75% |  |  | 2025-05-28 09:46 | 73.24 | 73.65 | 73.6962 | 0.41 | 0.55669 | 99.44%
2025-05-28 09:47 | 31.79 | 73.55 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 47 | 0 |  |  | 31.67 | 73.50 | [18 empty] | 2025-05-28 09:47 | 31.67 | 31.79 | 31.661 | 0.12 | 0.37748 | 99.62% |  |  | 2025-05-28 09:47 | 73.5 | 73.55 | 73.9442 | 0.05 | 0.067981 | 99.93%
2025-05-28 09:48 | 31.72 | 73.80 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 48 | 0 |  |  | 31.67 | 73.87 | [18 empty] | 2025-05-28 09:48 | 31.67 | 31.72 | 31.661 | 0.05 | 0.15763 | 99.84% |  |  | 2025-05-28 09:48 | 73.87 | 73.8 | 74.2971 | 0.07 | 0.094851 | 99.91%
2025-05-28 09:49 | 31.67 | 73.15 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 49 | 0 |  |  | 31.67 | 73.87 | [18 empty] | 2025-05-28 09:49 | 31.67 | 31.67 | 31.661 | 0 | 0 | 100% |  |  | 2025-05-28 09:49 | 73.87 | 73.15 | 74.2971 | 0.72 | 0.98428 | 99.02%
2025-05-28 09:50 | 31.60 | 74.50 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 50 | 0 |  |  | 31.67 | 74.13 | [18 empty] | 2025-05-28 09:50 | 31.67 | 31.6 | 31.661 | 0.07 | 0.22152 | 99.78% |  |  | 2025-05-28 09:50 | 74.13 | 74.5 | 74.5451 | 0.37 | 0.49664 | 99.5%
2025-05-28 09:51 | 31.61 | 73.40 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 51 | 0 |  |  | 31.67 | 74.63 | [18 empty] | 2025-05-28 09:51 | 31.67 | 31.61 | 31.661 | 0.06 | 0.18981 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 09:51 | 74.63 | 73.4 | 75.022 | 1.23 | 1.6757 | 98.32%
2025-05-28 09:52 | 31.61 | 73.35 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 52 | 0 |  |  | 31.67 | 74.38 | [18 empty] | 2025-05-28 09:52 | 31.67 | 31.61 | 31.661 | 0.06 | 0.18981 | 99.81% |  |  | 2025-05-28 09:52 | 74.38 | 73.35 | 74.7835 | 1.03 | 1.4042 | 98.6%
2025-05-28 09:53 | 31.64 | 74.95 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 53 | 0 |  |  | 31.78 | 74.38 | [18 empty] | 2025-05-28 09:53 | 31.78 | 31.64 | 31.7704 | 0.14 | 0.44248 | 99.56% |  |  | 2025-05-28 09:53 | 74.38 | 74.95 | 74.7835 | 0.57 | 0.76051 | 99.24%
2025-05-28 09:54 | 32.00 | 70.95 | 2025 | 5 | 28 | 9 | 54 | 0 |  |  | 31.98 | 75.01 | [18 empty] | 2025-05-28 09:54 | 31.98 | 32 | 31.9693 | 0.02 | 0.0625 | 99.94% |  |  | 2025-05-28 09:54 | 75.01 | 70.95 | 75.3844 | 4.06 | 5.7223 | 94.28%